# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Viễn thông Huế - Chi nhánh Tập đoàn BC-VT Việt Nam

- Tên gói thầu: Cung cấp Máy đo lực căng cáp, Máy phân tích chất lượng ắc quy, Máy đo điện trở đất năm 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II năm 2025.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

- Danh mục hàng hóa và số lượng hàng hóa yêu cầu:

| STT | Danh mục hàng hóa(1) | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa(2) | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3) | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng(4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Ngày giao hàng sớm nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần] | Ngày giao hàng muộn nhất [ghi số ngày: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày chủ đầu tư yêu cầu giao hàng đối với trường hợp giao hàng nhiều lần] |
| 1 | Máy phân tích chất lượng ắc quy | Bộ | 01 | Theo quy định tại Chương V – E-HSMT |  | Số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế | 30 | 30 |
| 2 | Máy đo điện trở đất | Bộ | 01 | Theo quy định tại Chương V – E-HSMT |  | Số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế | 30 | 30 |
| 3 | Máy đo lực căng cáp | Bộ | 01 | Theo quy định tại Chương V – E-HSMT |  | Số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Ninh, Quận Thuận Hóa, Thành phố Huế | 30 | 30 |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Máy phân tích chất lượng ắc quy

| TT | Nội dung | Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt) | Loại yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Các chức năng chính của máy đo |  |  |
|  | Thiết bị được dùng để phân tích chất lượng ắc quy, ứng dụng trong ESS, EV, HEV, PV, UPS… | Có | Bắt buộc |
|  | Đo chỉ số nội trở của ắc quy | Có | Bắt buộc |
|  | Đo điện áp của ắc quy | ≥ 200VDC | Bắt buộc |
|  | Đo điện áp gợn (ripple voltage), dòng điện và nhiệt độ | Có | Bắt buộc |
|  | Phân tích: - Xu hướng tăng của chỉ số nội trở - Xu hướng giảm của điện áp ắc quy - Dự đoán tuổi thọ (thời gian thay thế ắc quy) | Có | Bắt buộc |
|  | Quản lý lịch sử đo ắc quy bằng bộ nhớ trong | ≥ 8MB | Bắt buộc |
|  | Tự động giữ kết quả đo trên màn hình (sau khi rút que đo ra khỏi ắc quy) giúp cho việc đọc kết quả dễ dàng | Có | Bắt buộc |
|  | Tự động lưu kết quả đo | Có | Bắt buộc |
|  | Tính năng kết nối máy tính bằng Bluetooth | Có | Bắt buộc |
| 10 | Tích hợp tính năng đo nội trở, điện áp và nhiệt độ ắc quy đồng thời cùng lúc, trong cùng một que đo | Có | Bắt buộc |
| B | Yêu cầu kỹ thuật chính của máy đo |  |  |
| I | Phép đo nội trở |  |  |
| 1 | Dải đo nội trở | 6 dải đo (lựa chọn tự động hoặc thủ công): 3mΩ / 30mΩ / 300mΩ / 3Ω / 30Ω / 300Ω | Bắt buộc |
| 2 | Độ phân giải của nội trở đo | Dải 3mΩ: 1 µΩ Dải 30mΩ: 10 µΩ Dải 300mΩ: 100 µΩ Dải 3Ω: 1 mΩ Dải 30Ω: 10 mΩ Dải 300Ω: 100 mΩ | Bắt buộc |
| 3 | Độ chính xác của phép đo nội trở | ±1.0% rdg ± 10dgts (dải 3mΩ) ±0.8% rdg ± 10dgts (dải 30mΩ / 300mΩ / 3Ω / 30Ω / 300Ω) | Bắt buộc |
| II | Phép đo điện áp |  |  |
| 1 | Dải điện áp ắc quy lớn nhất đo được | 0 ÷ 200V | Bắt buộc |
| 2 | Đo điện áp 1 chiều |  |  |
| 2.1 | Dải đo | 5V/50V/500V (lựa chọn tự động hoặc thủ công) | Bắt buộc |
| 2.2 | Độ phân giải | 1mV | Bắt buộc |
| 2.3 | Độ chính xác | ±0.5% rdg ± 5dgts | Bắt buộc |
| 3 | Đo điện áp xoay chiều |  |  |
| 3.1 | Dải đo | 0 ÷ 500V | Bắt buộc |
| 3.2 | Độ phân giải | 100mV | Bắt buộc |
| 3.3 | Độ chính xác | ±0.75% rdg ± 10dgts | Bắt buộc |
| 3.4 | Tần số điện áp xoay chiều | 40 ÷ 100Hz | Bắt buộc |
| 4 | Đo điện áp gợn (ripple voltage) |  |  |
| 4.1 | Dải đo | 0 ÷ 5V | Bắt buộc |
| 4.2 | Độ phân giải | 1mV | Bắt buộc |
| 4.3 | Độ chính xác | ±5% rdg ± 10dgts | Bắt buộc |
| 4.4 | Tần số | 40Hz ÷ 10kHz | Bắt buộc |
| III | Phép đo nhiệt độ |  |  |
| 1 | Dải đo nhiệt độ | -100C ÷ 1000C | Bắt buộc |
| 2 | Độ phân giải | 0.10C | Bắt buộc |
| 3 | Độ chính xác | ±10C ± 2dgts | Bắt buộc |
| IV | Phép đo dòng điện |  |  |
| 1 | Đo dòng điện 1 chiều |  |  |
| 1.1 | Dải đo | 4A/40A/200A | Bắt buộc |
| 1.2 | Độ phân giải | 1mA | Bắt buộc |
| 1.3 | Độ chính xác | ±0.5% rdg ± 5dgts | Bắt buộc |
| 2 | Đo dòng điện xoay chiều |  |  |
| 2.1 | Dải đo | 4A/40A/200A | Bắt buộc |
| 2.2 | Độ phân giải | 1mA | Bắt buộc |
| 2.3 | Độ chính xác | ±0.75% rdg ± 10dgts | Bắt buộc |
| C | Các thông số cơ bản |  |  |
| 1 | Màn hình hiển thị | Màn hình LCD, kích thước ≥ 4 inch | Bắt buộc |
| 2 | Giao tiếp | Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class 2 | Bắt buộc |
| 3 | Bộ nhớ máy | ≥ 8MB | Bắt buộc |
| 4 | Dải nhiệt độ/độ ẩm hoạt động | 00C ÷ 500C, 85% RH | Bắt buộc |
| 5 | Dải nhiệt độ/độ ẩm lưu trữ | -200C ÷ 600C, 85% RH | Bắt buộc |
| 6 | Nguồn cung cấp cho thiết bị | Pin Li-ion 7.2V/5.2Ah 12V/2.5A AC/DC Adapter | Bắt buộc |
| 7 | Trọng lượng | ≤ 1.5kg | Bắt buộc |
| 9 | Phù hợp tiêu chuẩn | IEC 61010-1 CAT III 500V Pollution Degree 2, EN61326-1:2013 | Bắt buộc |

2. Máy đo điện trở đất - Điện trở suất

| TT | Nội dung | Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt) | Loại yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị được dùng để đo điện trở đất và điện trở suất của đất | Có | Bắt buộc |
| 2 | Đo điện trở đất với 4, 3 và 2 dây | Có | Bắt buộc |
| 3 | Phương pháp lọc nâng cao (dựa trên FFT) giúp giảm nhiễu để thu được số đo ổn định | Có | Bắt buộc |
| 4 | Phép đo điện trở suất của đất được tính toán tự động sau khi thiết lập khoảng cách giữa các điểm (phương pháp Wenner) | Có | Bắt buộc |
| 5 | Phép đo điện trở đất |  |  |
| 6 | Dải đo | 2Ω/20Ω/200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ | Bắt buộc |
| 7 | Độ phân giải | 0.001Ω/0.01Ω/0.1Ω/1Ω/10Ω/100Ω | Bắt buộc |
| 8 | Độ chính xác | ±2%rdg±0.03Ω (dải 2 Ω) ±2%rdg±5dgt (các dải còn lại) | Bắt buộc |
| 9 | Phép đo điện trở suất ρ |  |  |
| 10 | Dải đo | 2Ω/20Ω/200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ | Bắt buộc |
| 11 | Độ phân giải | 0.1Ω•m~1Ω•m | Bắt buộc |
| 12 | Độ chính xác | ρ=2×π×a×Rg | Bắt buộc |
| 13 | Các thông số cơ bản |  |  |
| 14 | Màn hình hiển thị | Màn hình LCD, Dot-matrix 192×64, monochrome | Bắt buộc |
| 15 | Dung lượng bộ nhớ | 800 kết quả | Bắt buộc |
| 16 | Nguồn cung cấp cho thiết bị | DC12V: 8 pin khô AA | Bắt buộc |
| 17 | Trọng lượng | ≤ 0.9kg (bao gồm cả pin) | Bắt buộc |
| 18 | Phù hợp tiêu chuẩn | IEC 61010-1 CAT.III 300V, CAT.IV 150V Pollution degree 2, IEC 61010-031, IEC 61557-1,5, IEC 61326-1 (EMC), IEC 60529 (IP54） | Bắt buộc |

3. Máy đo lực căng

| TT | Nội dung | Mức yêu cầu tối thiểu để được đánh giá là đáp ứng (đạt) | Loại yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị được dùng để đo lực căng của cáp neo cột điện, cột viễn thông, dây chằng, dây căng và các loại cáp khác... | Tuân thủ | Bắt buộc |
| 2 | Dải đo: | ≥ 10000 lb/45 kN/4500 kg | Bắt buộc |
| 3 | Độ chính xác: | ≤ 3% | Bắt buộc |
| 4 | Màn hình | LCD | Bắt buộc |
| 5 | Màn hình hiển thị bao gồm tối thiểu các thông tin: | - Giá trị lực - Đơn vị (Unit), - Loại dây (Wire Type), - Ròng rọc (Sheave), - Mức pin (Battery) | Bắt buộc |
| 6 | Đèn nền | Có | Bắt buộc |
| 7 | Đơn vị đo: | Lbf, kgf và Newtons | Bắt buộc |
| 8 | Các cỡ dây hiệu chuẩn | Bao gồm tối thiểu 4 cỡ sau: - đường kính cáp Φ 7,94mm - đường kính cáp Φ 9,52mm - đường kính cáp Φ 12,7mm - đường kính cáp Φ 14mm | Bắt buộc |
| 9 | Nguồn cấp | 2 pin AA hoặc tốt hơn |  |
| 10 | Dải nhiệt độ: | -20°C đến 70°C | Bắt buộc |
| 11 | Trọng lượng: | ≤ 5kg | Bắt buộc |

Việc đánh giá về mặt kỹ thuật được thực hiện theo phương pháp đánh giá đạt/không đạt dựa trên tuyên bố đáp ứng của nhà thầu, tài liệu kỹ thuật đính kèm theo E-HSDT, tài liệu kỹ thuật làm rõ, bổ sung E-HSDT (nếu có).

- Hướng dẫn nhà thầu tuyên bố đáp ứng bảng yêu cầu và đánh giá kỹ thuật:

Nhà thầu thực hiện tuyên bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo mẫu dưới đây:

| TT | Nội dung yêu cầu | Nội dung/Giá trị của sản phẩm chào thầu | Tuyên bố đáp ứng của nhà thầu | Tài liệu tham chiếu/giải thích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

+ STT: Số thứ tự hoặc mục của các yêu cầu

+ Nội dung yêu cầu: Cột này chứa nội dung của các yêu cầu.

+ Nội dung/Giá trị của sản phẩm chào thầu: Nhà thầu sẽ điền nội dung/Giá trị của sản phẩm chào thầu tương ứng với nội dung yêu cầu.

+ Tuyên bố đáp ứng của nhà thầu: Với mỗi yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu sẽ điền nội dung chỉ tuyên bố là “Đáp ứng” hoặc “Không đáp ứng”.

“Đáp ứng”: Nhà thầu đáp ứng hoàn toàn yêu cầu.

“Không đáp ứng”: Nhà thầu không đáp ứng một phần hay hoàn toàn yêu cầu.

+ Tài liệu tham chiếu: Đối với tất cả các tuyên bố đáp ứng từng nội dung thành phần, nhà thầu phải ghi rõ đường dẫn tham chiếu đến mục tham khảo của tài liệu kỹ thuật hoặc hình ảnh (video) do Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT để chứng minh. Nếu không ghi rõ đường dẫn tham chiếu chính xác thì Bên mời thầu có quyền đánh giá Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đó.

* Nhà thầu được đánh giá là “Đạt” khi đáp ứng toàn bộ yêu cầu kỹ thuật. “Không đạt” khi không đáp ứng một trong các yêu cầu kỹ thuật nêu trên.

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1 Nhà thầu phải nộp cùng hồ sơ dự thầu các tài liệu kỹ thuật mô tả chi tiết các thông số và catalogue, các tài liệu kỹ thuật minh họa để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật do bên mời thầu nêu có tính năng tương tự hoặc cao hơn.

1.3.2 Nhà thầu phải nộp Bảng cam kết tuân thủ của nhà thầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong đó liệt kê sự đáp ứng của nhà thầu (tuân thủ hay không tuân thủ) đối với từng mục yêu cầu của Bên mời thầu liên quan tới các yêu cầu kỹ thuật (bao gồm các yêu cầu khác) nêu tại Chương V, Mục 1: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng gói thầu này.

Kiểm tra, nghiệm thu hàng hoá được cung cấp phù hợp với đặc tính kỹ thuật cà chỉ dẫn kỹ thuật của Nhà thầu và các tiêu chuẩn quy định tại Mục 1 chương V.

Địa điểm: Tại địa điểm bàn giao.

Các bài kiểm tra sẽ do nhà thầu tiến hành với sự có mặt của đại diện Chủ đầu tư.

Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm sẽ do Nhà thầu chịu.

Bất kỳ hàng hoá nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hoá khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trong trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hoá không phù hợp, nhà thầu sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng theo quy định.