# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói số 2: Mua sắm máy đo độ hòa tan của thuốc;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm, sửa chữa năm 2025;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thành phố Huế;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: 17 Trương Định, Phường Thuận Hóa, Thành phố Huế;

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 3 năm 2025;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật bản gốc và bản dịch. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| Stt | Danh mục | Nội dung cấu hình, thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MÁY ĐO ĐỘ HÒA TAN CỦA THUỐC | I. Yêu cầu chung | Cái | 1 |
|  |  | - Năm sản xuất: 2025 trở về sau, mới 100%, |  |  |
|  |  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
|  |  | - Nguồn điện sử dụng: 220 V ± 10%; 50-60Hz. |  |  |
|  |  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải nhiệt độ: Từ ≤ 15 - ≥ 300C. |  |  |
|  |  | + Thiết bị có khả năng hoạt động ở dải độ ẩm: Từ ≤ 35 - ≥ 75%. |  |  |
|  |  | II. Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  |  | - Máy chính: 01 máy |  |  |
|  |  | - Bể ổn nhiệt: 01 chiếc |  |  |
|  |  | - Cánh khuấy: 08 cái |  |  |
|  |  | - Cốc thủy tinh: 08 cái |  |  |
|  |  | - Trục khuấy: 08 cái |  |  |
|  |  | - Giỏ quay: 08 cái |  |  |
|  |  | - Bóng hiệu chuẩn: 08 cái |  |  |
|  |  | - Hộc chứa cánh khuấy và giá giữ: 01 bộ |  |  |
|  |  | - Hộc chứa giỏ quay và giá giữ: 01 bộ |  |  |
|  |  | - Thanh gạt mẫu: 01 cái |  |  |
|  |  | - Bộ nắp cốc: 01 bộ |  |  |
|  |  | - Bộ rút mẫu: 01 bộ |  |  |
|  |  | - Máy in: 01 bộ |  |  |
|  |  | - Giấy in: 01 cuộn |  |  |
|  |  | III. Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  |  | - Màn hình: |  |  |
|  |  | + Loại màn hình: Cảm ứng màu; LCD |  |  |
|  |  | + Kích thước: ≥ 4 inch |  |  |
|  |  | + Độ phân giải: ≥ 800 x 480 |  |  |
|  |  | + Có khả năng cài đặt và hiển thị được: Tốc độ khuấy, thời gian khuấy, tình trạng nâng hạ hệ thống và tình trạng gia nhiệt |  |  |
|  |  | - Thiết bị được thiết kế có: ≥ 8 vị trí khuấy mẫu. |  |  |
|  |  | - Bộ rút mẫu được điều khiển nâng, hạ bằng động cơ, có ít nhất |  |  |
|  |  | + ≥ 8 cây rút mẫu cố định tại mỗi cốc |  |  |
|  |  | + ≥ 8 đường ống từ cây rút mẫu tới trạm rút mẫu tập trung |  |  |
|  |  | - Bể điều nhiệt phải có khả năng chống rung |  |  |
|  |  | - Hệ thống nâng hạ cánh khuấy được điều khiển tự động bằng motor |  |  |
|  |  | - Có khả năng tự động điều chỉnh độ cao cánh khuấy và định tâm cốc thử |  |  |
|  |  | - Số phương pháp có thể cài đặt để thử nghiệm độ hòa tan: ≥ 100 phương pháp. |  |  |
|  |  | - Một phương pháp có thể thiết lập ≥ 20 chu trình với thời gian thiết lập cho mỗi chu trình ≥ 9000 phút. |  |  |
|  |  | - Cài đặt thời gian lấy mẫu và chế độ đếm ngược thời gian. |  |  |
|  |  | - Có khả năng kiểm soát truy cập, cài đặt mật khẩu cho máy |  |  |
|  |  | - Có thể lập trình mốc thời gian để tiến hành thử OQ hoặc PQ |  |  |
|  |  | - Cốc thủy tinh 1 lít được làm bằng thủy tinh borosilicate hoặc tương tương, có đánh số hiệu từng cốc. |  |  |
|  |  | - Phạm vi điều chỉnh tốc độ khuấy: ≤ 30 đến ≥ 240 vòng/phút |  |  |
|  |  | - Độ chính xác tốc độ: ≤ 1 vòng/phút |  |  |
|  |  | - Biên độ dao động của trục khuấy ≤ 1mm |  |  |
|  |  | - Trục khuấy được chế tạo bằng thép không gỉ |  |  |
|  |  | - Cánh khuấy được chế tạo bằng thép không gỉ |  |  |
|  |  | - Giỏ khuấy được chế tạo bằng thép không gỉ |  |  |
|  |  | - Công suất gia nhiệt: ≥ 1000 W |  |  |
|  |  | - Dải cài đặt nhiệt độ: Từ ≤ 25 - ≥ 45°C |  |  |
|  |  | - Độ chính xác nhiệt độ: ≤ ± 0.1°C |  |  |
|  |  | - Có chức năng tự động ngắt thiết bị khi hệ thống gia nhiệt vượt quá giá trị cài đặt. |  |  |
|  |  | - Có khả năng kết nối với máy HPLC/UV-VIS, hệ quang và hệ thống pha loãng, có khả năng phân tích trực tuyến |  |  |
|  |  | - Có thể kết nối với bộ lấy mẫy tự động và bơm tiêm |  |  |
|  |  | - Có thể nâng cấp khả năng thiết lập cảm biến nhiệt độ trong mỗi bình. |  |  |
|  |  | IV. Yêu cầu khác: |  |  |
|  |  | - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng. |  |  |
|  |  | - Thời gian giao hàng: ≤ 90 ngày tại đơn vị sử dụng. |  |  |
|  |  | - Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm. |  |  |
|  |  | - Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. |  |  |
|  |  | - Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. |  |  |
|  |  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm. |  |  |
|  |  | - Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual). |  |  |
|  |  | - Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa. |  |  |
|  |  | - Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu |  |  |
|  |  | - Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. |  |  |
|  |  | - Có giấy phép nhập khẩu thiết bị do Bộ Y Tế cấp khi giao hàng đối với các thiết bị phải xin phép nhập khẩu theo quy định. |  |  |
|  |  | - Có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt Nam hoặc giấy ủy quyền của đại lí hợp pháp tại Việt Nam hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. |  |  |
|  |  | - Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. |  |  |
|  |  | - Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng trọn gói sau thời gian bảo hành. |  |  |
|  |  | - Yêu cầu báo giá vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế. |  |  |
|  |  | - Cam kết hàng hóa đáp ứng các quy định về pháp lý theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và các văn bản Pháp luật có liên quan (nếu có). |  |  |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp các tài liệu sau:

Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B;

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Công suất giặt ≥ 50Kg | Công suất giặt 55 Kg | Specifications trang 2……. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.