## Mẫu số 01B
MẪU SỐ 01B – PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Lưu ý: Định dạng dấu chấm ngăn cách phần nghìn, dấu phẩy ngăn cách phần thập phân. Tối đa 4 số thập phân sau dấu ','. Ví dụ: 2.362,5505;… BMT nên kiểm tra lại cài đặt định dạng hiển thị trên máy trong Control panel để biết định dạng hiện tại đang dùng trong Excel: https://prnt.sc/-kDLF4BXJobx
STT | Mã phần(lô) | Tên phần lô | Danh mục hàng hóa(1) | Mã hàng hóa | Phân nhóm | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa(2) | Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có)(3) | Địa điểm dự án | Tiến độ cung cấp hàng hóa (4)
1 | PP2500385572 | Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị | Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị |  |  | Bộ | 2 | Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị được cấy ghép và điều trị chứng động kinh kháng thuốc - Chất liệu: Vỏ ngoài Titanium, được hàn kín. Đầu nối bằng Polyurethane. Khe kết nối bằng thép không gỉ - Khối lượng: 14 - 20g - Nguồn kích thích: 3.3 V, mạch hở - Dung lượng định mức: 1.7 A trong 1 giờ - Dòng điện kích thích: từ 0 - 2.0 mA theo bước 0.125 mA, từ 2.0 - 3.5 mA theo bước 0.250 mA. - Có 5 chế độ kích thích: Chế độ thông thường, Chế độ kích thích bằng nam châm, Chế độ Autostim, Chế độ Ngày/Đêm và Chế độ cài đặt kích thích theo lịch trình - Cho phép ghi và lưu lại các sự kiện nhịp tim thấp và tư thế nằm sấp của người bệnh Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
2 | PP2500385573 | Bộ điện cực kích thích dây thần kinh phế vị | Bộ điện cực kích thích dây thần kinh phế vị |  |  | Bộ | 2 | Bộ điện cực kích thích dây thần kinh phế vị - Dây điện cực dài 40 - 45 cm - Thân điện cực: Vỏ ngoài bằng Silicon, được cấu tạo bởi 4 sợi xoắn - Điện cực vòng xoắn: gồm 2 điện cực âm, dương và 1 chân neo, vật liệu dẫn điện hợp kim Platinum/Iridium - 02 sợi chỉ Polyester để phân biệt điện cực âm và dương - 04 Kẹp cố định thân dây điện cực vào mô - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
3 | PP2500385574 | Dụng cụ luồn dây dẫn điện cực kích thích dây thần kinh phế vị | Dụng cụ luồn dây dẫn điện cực kích thích dây thần kinh phế vị |  |  | Bộ | 2 | Dụng cụ luồn dây dẫn điện cực kích thích dây thần kinh phế vị Bao gồm: + 01 Dụng cụ luồn bằng vật liệu thép không gỉ và đầu tip có thể tháo rời. + 02 Ống bọc dụng cụ loại lớn và nhỏ với vật liệu Polymer Fluorocarbon. - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc tiêu chuẩn CE (Châu Âu) hoặc tiêu chuẩn sản xuất ISO |  | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
4 | PP2500385575 | Nam châm dành cho bệnh nhân sau khi cấy ghép hệ thống kích thích dây thần kinh phế vị | Nam châm dành cho bệnh nhân sau khi cấy ghép hệ thống kích thích dây thần kinh phế vị |  |  | Bộ | 2 | Nam châm dành cho bệnh nhân sau khi cấy ghép hệ thống kích thích dây thần kinh phế vị dùng để bổ sung xung kích thích. Bao gồm: + Nam châm: 02 Cái + Dây đeo cổ tay: 01 Cái + Kẹp thắt lưng: 01 Cái - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu |  | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email
5 | PP2500385576 | Bộ phụ kiện dùng cho máy chính kích thích dây thần kinh phế vị | Bộ phụ kiện dùng cho máy chính kích thích dây thần kinh phế vị |  |  | Bộ | 2 | Bộ phụ kiên dùng cho máy chính kích thích dây thần kinh phế vị được sử dụng để kiểm tra máy kích thích và bộ điện cực trong quá trình phẫu thuật cấy ghép. Bao gồm: + Tuốc nơ vít lục giác: 01 Cái + Điện trở kiểm tra: 01 Cái + Kẹp cố định: 04 Cái - Tương thích với "Bộ điều khiển kích thích dây thần kinh phế vị" tại danh mục mời thầu |  | Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh | Trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm gửi thành công đơn đặt hàng qua email