# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm hệ thống chụp CT Scanner 32 lát cắt/vòng quay tại Trung tâm Y tế Hòa An.

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hệ thống chụp CT Scanner 32 lát cắt/vòng quay tại Trung tâm Y tế Hòa An.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Hòa An.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách nhà nước cấp năm 2025 theo Quyết định số 702/QĐ-SYT ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Sở Y tế Cao Bằng và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị.

- Giá gói thầu: 6.898.000.000 VND.

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, năm 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a: Yêu cầu kỹ thuật chung.

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây

- Hàng hóa nêu rõ ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ.

- Hàng hóa đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, TCCS, TCVN….hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật tham chiếu và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: catalogue, Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Trang thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế như quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023.

- Nhà thầu có bảng đáp ứng kỹ thuật chào thầu.

b: Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn (mức yêu cầu tối thiểu) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống chụp CT Scanner 32 lát cắt/vòng quay | A. Yêu cầu chung Năm sản xuất: 2025 trở về sau Tình trạng: Máy mới 100% Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương. Giấy chứng nhận ISO còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu. Điều kiện môi trường: + Nhiệt độ tối đa ≥ 25°C + Độ ẩm tối đa ≥ 75% Điện áp sử dụng: 3 pha, 380V; 50 Hz B. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết PHẦN CỨNG Khung máy: 01 Bộ Bàn bệnh nhân: 01 Bộ Bộ phận thu nhận ảnh: 01 Bộ Máy phát: 01 Bộ Bóng đèn X quang: 01 Bộ Hệ thống máy tính làm việc điều khiển chụp quét và hiển thị, xử lý, in ảnh: 01 Bộ PHẦN MỀM Phần mềm xử lý ảnh: 01 Bộ Phần mềm quản lý hệ thống: 01 Bộ Phần mềm quản lý liều tia: 01 Bộ Phần mềm truyền ảnh: 01 Bộ Phần mềm in phim: 01 Bộ Phần mềm tái tạo ảnh từ dữ liệu thô: 01 Bộ Phần mềm chụp xoắn ốc theo thời gian thực: 01 Bộ Phần mềm chụp kết hợp với thuốc cản quang: 01 Bộ Phần mềm tự động điều chỉnh dòng chụp theo giải phẫu học của bệnh nhân: 01 Bộ Phần mềm tự động điều chỉnh điện áp: 01 Bộ Phần mềm tái tạo hình ảnh 3D màu: 01 Bộ Phần mềm hiển thị bề mặt hình ảnh 3D: 01 Bộ Phần mềm hiển thị thể tích hình ảnh 3D: 01 Bộ Phần mềm hiển thị hướng chiếu cường độ Max-IP, Min-IP: 01 Bộ Phần mềm chuyên dụng giảm nhiễu ảnh và giảm liều tia lặp lại: 01 Bộ Phần mềm giảm liều bộ phận: 01 Bộ Phần mềm chuyên dụng giảm nhiễu ảnh gây ra do các vật thể kim loại: 01 Bộ Phần mềm hướng dẫn bệnh nhân bằng giọng nói: 01 Bộ Phần mềm tái tạo ảnh đa mặt phẳng MPR theo 3 mặt phẳng vuông góc và mặt phẳng chếch Phần mềm xóa xương Phần mềm chụp nhi khoa Phần mềm DICOM PHỤ KIỆN ĐI KÈM Phantom cân chỉnh máy: 01 Bộ Giá đỡ Phantom: 01 Bộ Giá đỡ chụp đầu: 01 Bộ Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 Cái Đèn cảnh báo phát tia: 01 Cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ Các thiết bị và phụ kiện khác Máy in phim khô: 01 bộ Bộ lưu điện UPS online cho hệ thống máy tính, công suất 3kVA: 01 bộ Áo chì: 02 cái Bàn đặt bộ điều khiển, trạm xử lý hình ảnh và ghế ngồi: 01 bộ Ổn áp 3 pha 75KVA: 01 cái CẤU HÌNH CHI TIẾT PHẦN CỨNG Khung máy và thông số chụp quét Nghiêng khoang máy vật lý hoặc điện tử. Đường kính trong khung Gantry: ≥ 780 mm Bàn bệnh nhân có thể được điều khiển thủ công tại khung máy hoặc điều khiển từ xa bởi trạm điều khiển, và hiển thị kỹ thuật số rõ ràng trên khung máy. Đèn laser định vị 3 chiều giúp định vị vị trí lát cắt Các chế độ quét: Quét định vị Quét thường quy Quét xoắn ốc Quét thể tích Quét cản quang Thời gian quét: Quét bán phần: ≤ 0.48 giây Quét thường quy: nhanh nhất ≤ 0.75 giây Quét thể tích, quét xoắn ốc, quét cản quang: nhanh nhất ≤ 0.75 giây Thời gian quét liên tục tối đa: ≥ 100 giây Chế độ thu dữ liệu (độ dày lát cắt) mỏng nhất: ≤ 1 mm Trường quét CT L: ≥ Ф 430 mm Trường quét định vị: Hướng trục: ≥ 384 mm Hướng theo chiều dọc: có thể điều chỉnh từ ≤ 200 mm đến ≥ 1480 mm Vị trí bóng đèn khi quét định vị tối thiểu có: 0o, 90o, 180o, 270o, có thể cài đặt góc theo ý muốn (bước tăng 5o) Quét xoắn ốc Thời gian quét liên tục: tối đa ≥ 100 giây Độ dài quét (gồm tấm tựa đầu): ≥ 1480 mm Tốc độ di chuyển mặt bàn: Mặt bàn có thẻ di chuyển chính xác từ 1.6 mm/s đến ≥ 40 mm/s. Tốc độ tái tạo hình ảnh: Tối đa ≥ 15 hình ảnh/giây Tốc độ tái tạo quét xoắn ốc thời gian thực: ≥ 12 hình ảnh/giây Quét thể tích Thời gian lập trình chụp: tối đa ≥ 1 giờ/mỗi chương trình Số chương trình chụp có thể cài đặt: tối đa ≥ 20 Bàn bệnh nhân Giới hạn quét (gồm tựa đầu): ≥ 1530 mm Tải trọng: ≥ 220 kg (bao gồm các phụ kiện cho phép đặt lên bàn) Rộng: khoảng 470 mm Bước dịch chuyển: 0.5 mm đến ≥ 600 mm Chiều cao tối đa: khoảng 900 mm Chiều cao tối thiểu: khoảng 315 mm Độ chính xác theo chiều ngang: ± ≤ 0,25 mm Bộ phận thu nhận ảnh Chất liệu: Tinh thể rắn (Solid state) hoặc tốt hơn Số kênh thu nhận ảnh: ≥ 720 kênh x 16 dãy Số lượng chấn tử: ≥ 11.520 Tốc độ lấy mẫu dữ liệu: tối đa ≥ 1200 mẫu / giây Bộ thu nhận ảnh tham chiếu: 1 bộ Số lát cắt/1 vòng quay: ≥ 32 lát cắt Máy phát Công suất tối đa: ≥ 50 kW Bóng đèn X-quang Kiểu phát tia X: Liên tục Điện thế bóng tối thiểu có các mức: 80; 100; 120 và 135 kV Kích thước tiêu điểm: Có 02 tiêu điểm: nhỏ ≤ (1.1 x 1.1 mm) và lớn ≤ (1.7 x 1.7 mm) Dòng chụp: 10 – ≥ 300 mA Trữ lượng nhiệt: ≥ 3.5 MHU Tốc độ tản nhiệt: ≥ 735 kHU/phút Hệ thống máy tính làm việc điều khiển chụp quét và hiển thị, xử lý, in ảnh … (Console) Bảng điều khiển được cung cấp với một bàn phím ghép, một màn hình và một chuột Chức năng quét Lựa chọn thông số quét Kiểm soát hình định vị Kiểm soát quét Điều khiển chuyển động mặt bàn Quét nghiêng khung máy Chức năng xử lý hình ảnh Điều chỉnh mức cửa sổ và chiều rộng cửa sổ Các chức năng xử lý ảnh khác hoạt động bằng chuột Bộ xử lý dữ liệu (trên console) Bộ CPU: ≥ 64 bit Bộ nhớ: ≥ 32 GB Đĩa từ lưu dữ liệu thô: ≥ 180 GB Đĩa từ lưu dữ liệu ảnh: ≥ 300 GB Lưu trữ dữ liệu Đĩa từ lưu dữ liệu thô: tối đa ≥ 3.600 vòng quay Đĩa từ lưu dữ liệu ảnh: tối đa ≥ 260.000 ảnh DVD-RAM: ≥ 4.7 GB + Hình ảnh DCOM: ≥ 8000 ảnh DVD-R: ≥ 4.7 GB Hình ảnh DICOM: ≥ 7.500 ảnh Hiển thị hình ảnh Màn hình hiển thị màu LCD ≥ 19 inches Ma trận màn hình: ≥ (1280 x 1024) pixel Ma trận hình ảnh: ≥ (1024 x 1024) pixel Phạm vi đo số CT từ ≤ -32768 đến ≥ +32767 HU PHẦN MỀM Phần mềm xử lý hình ảnh Xử lý hình định vị có tối thiểu có chức năng sau: Hiển thị vị trí lát cắt (lát định vị, cài đặt lát cắt và lát cắt cuối cùng) Hiển thị giải phẫu (Hiển thị vị trí, liên quan đến vị trí bắt đầu) Cài đặt vị trí lát cắt Phóng to hình ảnh Nghiêng gantry: Cho phép lập kế hoạch quét nhanh hơn và quét theo góc được tối ưu hóa để tạo hình ảnh ở mặt phẳng đọc giải phẫu mong muốn. Giảm liều bộ phận: Giảm liều đặc trưng cho mô mềm như mắt và ngực. Xử lý hình ảnh CT có tối thiểu có chức năng sau: ROI: Hình dạng: Điểm, hình chữ nhật, đa giác, hình elip, hình bất kỳ Xử lý: Giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, diện tích, số điểm ảnh, giá trị tối đa, giá trị tối thiểu Hiển thị: Tối đa 10 vùng quan tâm ROI/ hình ảnh Điều khiển: kích thước, vị trí, vòng quay Phép đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm Biểu đồ Hiển thị số CT Hiển thị đánh dấu (hiển thị lưới, hiển thị tỷ lệ) Tính thể tích Phóng to, thu nhỏ, lướt qua ảnh Phép cộng/trừ giữa các ảnh Hiển thị dãy (cửa sổ không tuyến tính) Chèn mũi tên và chú thích Đảo ảnh trên/dưới, phải/trái, đen/trắng Bộ lọc hình ảnh Xoay hình ảnh (xoay tùy ý) Lưu ảnh Nội suy hình ảnh Axial tốc độ cao Đa hiển thị (Tự động MPR) Phần mềm giảm nhiễu lượng tử Làm sắc nét ảnh theo trục Z Phần mềm quản lý hệ thống Tính năng khởi động Hiệu chuẩn thu nhận dữ liệu Nhận thông tin đầu vào của bệnh nhân Chế độ ngủ Hệ thống cảnh báo điều khiển Phần mềm quản lý liều tia Hiển thị thông tin chiếu: CTDIvol (hoặc CTDIw) / DLP / hoặc tương đương Hiệu suất theo hướng Z Kiểm tra liều tia Bảng báo cáo liều chiếu dạng DICOM SC Bảng báo cáo đáp ứng liều tia dạng DICOM SR Phần mềm truyền ảnh Lưu trữ SCU DICOM DICOM nâng cao Chuyển đổi TIFF Phần mềm in phim Chức năng chỉnh sửa trang tính bằng phim ảo Tự động in phim trong kế hoạch chụp Phần mềm tái tạo ảnh từ dữ liệu thô Phần mềm tái tạo xoắn ốc theo thời gian thực Phần mềm tái tạo xoắn ốc thời gian thực theo dõi hình ảnh thời gian thực tối đa ≥ 12 khung hình/giây Phần mềm chụp kết hợp với thuốc cản quang Theo dõi số CT thời gian thực tại vị trí quan tâm, khi số CT chạm định mức đã cài đặt trước đó, Phần mềm sẽ tự động kích hoạt quét xoắn ốc. Kỹ thuật này giúp đạt được sự tăng quang tốt nhất tuỳ theo cung lượng tim của bệnh nhân, đồng thời tối ưu lượng thuốc cản quang cần dùng cho từng bệnh nhân Chế độ kích hoạt quét: Tự động, thủ công Phần mềm tự động điều chỉnh dòng chụp theo giải phẫu học của bệnh nhân 3D Có tính năng kiểm soát liều phát tia hoàn toàn tự động cho chất lượng hình ảnh tối ưu và liều an toàn bệnh nhân Phần mềm tự động lựa chọn kV Tự động chọn kV lý tưởng dựa trên kích thước bệnh nhân và mục đích lâm sàng Bộ tái tạo và hiển thị ảnh 3D màu Phần mềm hiển thị bề mặt hình ảnh 3D Phần mềm hiển thị thể tích hình ảnh 3D (3D Volume Rendering) Phần mềm hiển thị hướng chiếu cường độ Max-IP, Min-IP Phần mềm giảm nhiễu và giảm liều tia lặp lại (AIDR-3D) Phần mềm giảm liều bộ phận (OEM) Có thể giúp giảm thiểu tiếp xúc với các mô nhạy cảm với bức xạ như vú và thủy tinh thể của mắt. Phần mềm giảm nhiễu ảnh gây ra do các vật thể kim loại Phần mềm ghi âm hướng dẫn bệnh nhân bằng giọng nói Phần mềm tái tạo ảnh đa mặt phẳng MPR theo 3 mặt phẳng vuông góc và mặt phẳng chếch Phần mềm xóa xương Phần mềm chụp nhi khoa Phần mềm DICOM Máy in phim khô Phương thức in laser Số khay phim: ≥ 02 khay Công suất in phim: ≥ 70 phim/giờ Kích thước điểm ảnh: ≥ 500 dpi |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu cam kết thực hiện đầy đủ các dịch vụ như lắp đặt, bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng hàng hóa tại nơi sử dụng của Chủ đầu tư. Mọi chi phí liên quan do Nhà thầu chi trả.

- Nhà thầu cam kết có đội ngũ kỹ sư thực hiện việc sửa chữa, khắc phục sự cố trong thời gian 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Đào tạo, chuyển giao công nghệ: Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, nhà thầu phải có trách nhiệm hướng dẫn cho người sử dụng thành thạo mà không hạn chế về thời gian, chạy thử nghiệm, hướng dẫn cho nhân viên kỹ thuật kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng.

- Cung cấp đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn cho thiết bị hoạt động bình thường.

- Bệnh viện chỉ nghiệm thu sau khi toàn bộ hàng hóa được lắp đặt chạy thử  hoạt động tốt, đảm bảo các thông số theo yêu cầu và kiểm định an toàn bức xạ theo các quy định của nhà nước.

- Nhà thầu phải có văn bản thông báo kế hoạch giao nhận, tổ chức lắp đặt, vận hành chạy thử và đào tạo thiết bị đến Chủ đầu tư tối thiểu trước 3 ngày làm việc để Chủ đầu tư kịp thời bố trí nhân lực cho việc tiếp nhận.

- Nhà thầu cam kết thực hiện bảo trì ít nhất 3 tháng/lần trong thời gian bảo hành.

- Hàng hóa phải có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q), tờ khai hải quan, Vận đơn, Invoice khi giao hàng.

- Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.

- Tiến hành chạy thử thiết bị cho đến khi máy hoạt động ổn định.

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư.

- Địa điểm kiểm tra: Đơn vị thụ hưởng