# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu

- Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho 03 máy hấp nhiệt độ thấp Sterrad 100S khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở 1 năm 2025 - 2026

- Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác

- Thời gian thực hiện gói thầu: 24 tháng

2. Mục tiêu công việc: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho 03 máy hấp nhiệt độ thấp Sterrad 100S khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở 1 năm 2025 - 2026 theo phạm vi cung cấp chi tiết tại Mẫu số 01A.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| Stt | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (Đã bao gồm VAT) | Thành tiền (Giá gói thầu đã bao gồm VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |  |
| 1 | Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho máy hấp nhiệt độ thấp Sterrad 100S khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ sở 1 | Thông tin thiết bị: - Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ Plasma dung tích ≥ 150 lít - Model: Sterrad 100S - Mã số: 101185053, 101185296, 101185267 - Hãng sản xuất: Johnson & Johnson - Năm sản xuất: 2019 - Xuất xứ: Mỹ | 03 | Dịch vụ | 196.000.000 | 588.000.000 |
|  |  | Nội dung dịch vụ: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của hãng: 1 máy gồm 4 lần bảo dưỡng và thay thế bộ kít (2 lần bảo dưỡng Level 1 và 2 lần bảo dưỡng Level 2), thực hiện trong 24 tháng: - Máy tới hạn bảo dưỡng Level 1 sau mỗi 06 tháng hoặc 750 chu kỳ, tùy theo điều kiện nào đến trước) (1 lần/12 tháng) - Thay thế bộ kit bảo dưỡng máy PM1. - Kiểm tra nhiệt độ buồng và cửa. - Kiểm tra công tác áp suất khí nén. - Kiểm tra độ rò rỉ của buồng. - Kiểm tra công suất phát plasma. - Xả dầu máy bơm chân không. - Thay thế dầu máy bơm chân không. - Thay thế lọc hơi dầu. - Kiểm tra Ngày và Giờ. - Cài đặt lại bộ đếm PM. - Thay thế dĩa bay hơi hóa chất. - Xả nước hệ thống khí nén. - Xả nước bẫy hơi nước khí nén. - Kiểm tra cửa buồng tiệt khuẩn. - Máy tới hạn bảo dưỡng Level 2 (mỗi 12 tháng hoặc 2250 chu kỳ, tùy theo điều kiện nào đến trước) (1 lần/12 tháng) - Thay thế bộ kit bảo dưỡng máy: 01 bộ kit bảo dưỡng PM1 và 01 bộ kit bảo dưỡng PM2. - Kiểm tra nhiệt độ buồng và cửa. - Kiểm tra công tác áp suất khí nén. - Kiểm tra độ rò rỉ của buồng. - Kiểm tra công suất phát plasma. - Xả dầu máy bơm chân không. - Thay thế dầu máy bơm chân không. - Thay thế lọc hơi dầu. - Kiểm tra Ngày và Giờ. - Cài đặt lại bộ đếm PM. - Thay thế dĩa bay hơi hóa chất. - Xả nước hệ thống khí nén. - Xả nước bẫy hơi nước khí nén. - Kiểm tra cửa buồng tiệt khuẩn. - Thay thế vòng đệm cao su cửa buồng. - Thay thế lọc xúc tác. - Thay thế phụ kiện nhựa cách điện trong buồng. - Thay thế lọc HEPA. - Kiểm tra bộ bơm hóa chất. - Kiểm tra áp suất chân không. |  |  |  |  |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.