## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Thiết bị Xét nghiệm, kiểm soát nhiêm khuẩn và chuyên khoa TMH.

- Thuộc dự toán mua sắm thiết bị thuộc nguồn ngân sách không tự chủ của Trung Tâm Y Tế Huyện Tiên Yên năm 2025.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

- Quy mô gói thầu: Thiết bị Xét nghiệm, kiểm soát nhiêm khuẩn và chuyên khoa TMH.

| STT | Danh mục | ĐVT | Số lượng | Thành tiền VNĐ (Có VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gói thầu số 02: Thiết bị Xét nghiệm, kiểm soát nhiêm khuẩn và chuyên khoa TMH |  |  | 5.251.880.000 |
| 2.1 | Phần 1: Máy xét nghiệm sinh hóa các loại | Máy | 01 | 2.350.000.000 |
| 2.2 | Phần 2: Máy xét nghiệm đông máu các loại | Máy | 01 | 1.436.880.000 |
| 2.3 | Phần 3: Máy tiệt trùng nhiệt độ cao (≥320 lít) | Máy | 01 | 1.300.000.000 |
| 2.4 | Phần 4: Máy đo thính lực | Máy | 01 | 165.000.000 |

- Nguồn vốn: Kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đợt 1).

- Giá gói thầu: 5.251.880.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng./.).

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 90 ngày.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức LCNT: 60 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý III/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu A. Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật | - File định dạng excel - File scan đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) | X |
| 2 | Mẫu B. Bản cam kết | Scan và đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) | X |

1.2.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa:

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có));

- TH2: Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa:

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

- Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Mẫu A

BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Mã phần lô (Nếu có) | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật theo E-HSMT | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật của hàng hóa chào thầu | Phân loại trang thiết bị y tế | Giấy phép bán hàng | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A, B) | Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) (đối với TTBYT loại C, D) | Mức độ đáp ứng | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã phần lỗ nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.3 tại Chương này. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | - Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....; - Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........ tham gia gói thầu (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do SYT … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.2. Cam kết dự thầu của nhà thầu

Mẫu B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 2025

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu: Gói thầu số 02: Thiết bị Xét nghiệm, kiểm soát nhiêm khuẩn và chuyên khoa TMH, chúng tôi [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết không có gói thầu nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

- Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đảm bảo đầy đủ số lượng, chủng loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để thiết bị có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt.

- Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo được kiểm định (an toàn và tính năng kỹ thuật; Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bức xạ; … các giấy tờ khác có liên quan) bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các yêu cầu, quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Thiết bị phù hợp với mặt bằng lắp đặt, điều kiện khai thác sử dụng thiết bị và khả năng, năng lực chuyên môn của cán bộ Trung tâm.

- Hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị định 04/2025/NĐ-CP và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).

- Cam kết bảo hành hàng hóa:

- Cam kết bảo hành 1 đổi 1 đối với trường hợp sau:

+ Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu.

+ Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện hoặc giám sát việc bảo hành, khắc phục sự cố đối với tất cả hàng hóa đã cung cấp.

- Cam kết đổi trả hàng hóa kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư.

- Tiến độ cung cấp: ≤ 90 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng (Đảm bảo cung cấp trước 31/12/2025).

- Cam kết khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 24 giờ. Và Có phương án đào tạo cán bộ sử dụng, vận hành và ứng dụng, phát huy công nghệ của thiết bị. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.

- Niêm yết giá, kê khai giá theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP:

- Cam kết hàng hóa dự thầu đã được niêm yết giá và kê khai giá theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP.

- Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu)) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalô của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT.

- Các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển…: Theo tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và nhà sản xuất. Tài liệu kèm theo: hướng dẫn sử dụng bản gốc + bản dịch tiếng Việt (Nếu là ngoài tiếng Việt).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

A. Phần lô PP2500402794: Phần 1: Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

| TT | NỘI DUNG YÊU CẦU TỐI THIỂU | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT |
| A1 | Máy xét nghiệm sinh hóa các loại |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Sản xuất năm 2024 trở đi, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Xuất xứ: Máy chính thuộc G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Bộ lưu điện online ≥ 2 KVA: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ bao gồm 4 loại xét nghiệm GOT, GPT, Clolesterol, Glucose | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Bộ hóa chất đủ dùng cho 1000 test xét nghiệm: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Phần mềm quản lý máy: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Trạm xử lý dữ liệu (máy tính, máy in): 01 bộ, bao gồm: + Máy tính: 01 bộ + Máy in: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Đầu đọc barcode (tích hợp máy chính): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Tốc độ xét nghiệm sinh hóa: ≥ 400 test/giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Máy hệ mở dùng được nhiều loại hoá chất xét nghiệm sinh hóa, không phụ thuộc vào hóa chất của hãng cung cấp máy. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Có chương trình QC, vẽ được đồ thị, truy xuất lại được lịch sử hiệu chuẩn hoặc chạy QC máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Các loại mẫu (tối thiểu): huyết thanh, huyết tương, nước tiểu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Số chỗ đặt mẫu thử trong khay: ≥ 100 chỗ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Có chế độ xét nghiệm phục vụ cấp cứu (STAT) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Thể tích hút mẫu tối đa: ≤ 35 µl | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Kim hút mẫu: Kim hút riêng biệt, có cảm biến mức chất lỏng, cảm biến bọt khí và cảm biến tắc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Số vị trí đặt hóa chất tối đa: ≥ 76 vị trí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Có chức năng đọc barcode | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Thể tích phản ứng nhỏ nhất: ≤ 160 µl | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12 | Nhiệt độ phản ứng: 37 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 13 | Bước sóng: có ≥ 13 bước sóng từ ≤ 340 nm đến ≥ 800 nm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 14 | Hệ thống máy tính kết nối được với máy xét nghiệm và phần mềm LIS của bệnh viện | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 15 | Máy tính đảm bảo chạy được hệ điều hành tương thích với máy xét nghiệm. Cấu hình tối thiểu: Core I5; Ram 8G; Win 10 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 16 | Bộ nhớ máy tính: ≥ 500 GB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 17 | Kích thước màn hình: ≥ 19 inches | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 18 | Kết nối: Lis 2 chiều, RS 232 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 19 | Cuvette có quang lộ: ≤ 5 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 20 | Hệ thống ủ cuvette: ủ nước cách ly hoặc ủ nước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 21 | Làm được đồng thời ≥ 55 loại xét nghiệm sinh hóa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 22 | Có chức năng tự động rửa cuvette | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 23 | Hệ thống quang học: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 24 | Nguồn sáng: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + ≥ 13 bước sóng và dùng cách tử | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Dải phổ: từ ≤ 340 nm đến ≥ 800 nm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Dải hấp thụ từ 0 đến ≥ 3,0 OD | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 25 | Khả năng lưu trữ dữ liệu: ≥ 50.000 mẫu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 26 | Lượng nước cần để vận hành máy: ≤ 20 lít/giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 27 | Có hệ thống giữ lạnh cho khoang hóa chất từ ≤4ºC đến ≥10ºC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm trước 31/12/2025 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 5 năm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kết luận | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

B. Mã pần lô PP2500402795: Phần 2: Máy xét nghiệm đông máu các loại

| TT | NỘI DUNG YÊU CẦU TỐI THIỂU | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT |
| B1 | Máy xét nghiệm đông máu các loại |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
| 1 | Thiết bị sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Xuất xứ máy chính: G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Máy tính: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Máy in laser trắng đen: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Bộ lưu điện online ≥ 2 KVA: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Bộ hóa chất chạy thử ban đầu: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Bộ hóa chất đủ dùng cho 200 test xét nghiệm: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn và sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Hệ thống tự động hoàn toàn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Các xét nghiệm: Xét nghiệm đông máu, so màu và miễn dịch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Tốc độ: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | PT ≥ 110 xét nghiệm/giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | APTT: ≥ 110 xét nghiệm/giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Bước sóng khả dụng≥ 3 bước sóng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Kênh đo ≥ 8 kênh đo | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Độ lặp lại PT: CV <= 2.0% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Độ lặp lại APTT: CV<= 2.0% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Độ lặp lại Fibrinogen: CV<=4.5% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Có tính năng lấy mẫu ống đóng qua hệ thống đâm xuyên nắp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12 | Có tính năng nạp liên tục mẫu bệnh phẩm, hóa chất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 13 | Có tính năng nạp thêm cóng phản ứng và thu hồi các cóng phản ứng khi không sử dụng hết | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 14 | Khả năng đặt mẫu trên máy: ≥ 40 vị trí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 15 | Số lượng thuốc thử trên máy: ≥ 26 vị trí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 16 | Bộ đọc mã vạch được tích hợp trên máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 17 | Số lượng cuvet trên máy: ≥ 300 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 18 | Có tính năng pha loãng cho mẫu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 19 | Có tính năng pha loãng cho đường cong chuẩn máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 20 | Có tính năng xử lý các mẫu cấp cứu tại bất cứ thời điểm nào | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 21 | Có tính năng hiển thị được đường cong phản ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 22 | Nguyên lý: Đo quang | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 23 | Chương trình QC: có | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 24 | Lưu trữ dữ liệu bệnh nhân: ≥ 3.000 mẫu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 25 | Thực hiện được các xét nghiệm: PT, APTT, Fibrinogen, yếu tố nội sinh, yếu tố ngoại sinh, Plasminogen, D-Dimer, Heparin, Antithrombin, Protein C, Protein S | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 26 | Giao thức kết nối LIS: 2 chiều | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm trước 31/12/2025 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 5 năm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kết luận | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

C. Mã pần lô PP2500402796: Phần 3: Máy tiệt trùng nhiệt độ cao (≥320 lít)

| TT | NỘI DUNG YÊU CẦU TỐI THIỂU | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT |
| C1 | Máy tiệt trùng nhiệt độ cao (≥ 320 lít) |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Thiết bị sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EN285 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Máy chính đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Máy chính xuất xứ: OECD Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học xuất xứ: G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Nồi hấp tiệt trùng dung tích buồng ≥ 320 lít: 01 máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học: 01 máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Hệ thống cửa trượt tự động: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Nồi hơi (đồng bộ với máy chính): 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Bơm chân không (đồng bộ với máy chính): 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Bơm nước tăng áp tích hợp: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Màn hình cảm ứng ≥ 7inch điều khiển: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Xe đẩy giá đựng đồ tiệt trùng: ≥ 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Giá đựng đồ tiệt trùng ≥ 2 tầng: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 10 | Máy nén khí không dầu: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 11 | Máy in nhiệt: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 12 | Vật tư, phụ tùng lắp đặt hoàn thiện: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh +Tiếng Việt): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Thông số kỹ thuật chung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.1 | Loại máy: 02 cửa trượt đứng tự động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.2 | Hệ thống điều khiển: PLC Vi xử lý | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.3 | Chế độ hoạt động: Tự động hoàn toàn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.4 | Loại màn hình: Màn hình cảm ứng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.5 | Kích thước màn hình: ≥ 7,0 inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.6 | Có máy in nhiệt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.7 | Giao tiếp: Cổng RS 232 / USB hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.8 | Giám sát tối thiểu có: Màn hình cảm ứng, Đồng hồ đo tương tự cho buồng, vỏ giảm nhiệt, nguồn hơi và áp lực khí nén. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1.9 | Dung tích buồng hấp: ≥ 320 lít | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Chương trình tiêu chuẩn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.1 | Có ≥ 7 chương trình có sẵn, tối thiểu các chương trình sau: Dụng cụ y tế & phẫu thuật; Vật liệu vải dệt; Sản phẩm cao su; Chất lỏng trong bình thủy tinh; Flash; Prion; Bowie & Dick Testi; Kiểm tra rò rỉ chân không,... | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2.2 | Số lượng chương trình có thể tùy chỉnh: ≥ 20 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | An toàn và chất lượng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.1 | Bảo vệ người vận hành khỏi rò rỉ dòng điện. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2 | Bảo vệ ngắn mạch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.3 | Van an toàn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.4 | Bộ lọc Hepa lọc khí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.5 | Kiểm soát mực nước thông qua phao trong nồi hơi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.6 | Van khí nén xả chính xác | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.7 | Kiểm tra rò rỉ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.8 | Mật khẩu bảo vệ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.9 | Cảm biến chống vật cản trên lối đi của cửa ra vào. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.10 | Khoá Cửa bằng áp lực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.11 | Không thể mở cả hai cửa cùng một lúc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.12 | Nút dừng khẩn cấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Nhiệt độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.1 | Phạm vi: ≤ 115°C - ≥ 137°C (buồng hấp) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.2 | Vị trí cảm biến: Buồng hấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.3 | Đo lường với: Cảm biến áp suất (4) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4.4 | Vị trí cảm biến: Buồng (1), Vỏ máy (1), Nồi hơi (1), Gioăng (1) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Chân không | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.1 | Nguồn: sử dụng bơm tuần hoàn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.2 | Tính năng hút chân không trước: có | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Cấu tạo thiết bị | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.1 | Thân: Thép không gỉ AISI 304 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.2 | Buồng: thép không gỉ AISI 316 L hoặc tương đương, dày ≥ 6mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.3 | Áo nhiệt: thép không gỉ AISI 316L hoặc tương đương, dày ≥ 3mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.4 | Cửa: thép không gỉ AISI 304 hoặc AISI 316, dày ≥ 10mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6.5 | Hệ thống ống: bằng thép không gỉ AISI 304 hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Vỏ buồng hấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.1 | Nhiệt độ làm việc: ≥ 134°C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.2 | Áp suất làm việc: ≥ 2.5 bar | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Nồi hơi | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Áp suất làm việc: ≥ 3.5 bar | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9 | Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học |  |  |
| 9.1 | Máy ủ và đọc chỉ thị sinh học tối thiểu cho công nghệ hấp ướt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9.2 | Thời gian cho kết quả: ≤24 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9.3 | Nhiệt độ ủ: 60 độ C ±2 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9.4 | Có màn hình hiển thị kết quả | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 9.5 | Số lượng giếng ủ: ≥ 8giếng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm trước 31/12/2025 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 5 năm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kết luận | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

D. Mã pần lô PP2500402797: Phần 4: Máy đo thính lực

| TT | NỘI DUNG YÊU CẦU TỐI THIỂU | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT |
| D1 | Máy đo thính lực |  |  |
| I | YÊU CẦU CHUNG | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Thiết bị sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy đo thính lực và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Tai nghe: 02 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bộ điều khiển: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Bộ lưu điện UPS online ≥ 1KVA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Máy vi tính cho máy đo thính lực: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Máy in màu: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | Buồng đo thính lực: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| III | YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
| 1 | Máy đo thính lực kỹ thuật số ≥2 kênh: đơn âm và giọng nói | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Tối thiểu đo đường khí, đường xương, trường tự do, che lấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Màn hình hiển thị tích hợp trên máy chính hoặc trên màn hình gắn ngoài tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Đo đường khí | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tần số: từ ≤125 Hz đến ≥8.000 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Cường độ tối đa: ≥120 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Đo đường xương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tần số: từ ≤250 Hz đến ≥ 4.000 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Cường độ tối đa: ≥70 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Đo trường tự do: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tần số: từ ≤125 Hz đến ≥8.000 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7 | In trực tiếp qua máy in màu, kết nối với máy tính, quản lý dữ liệu bệnh nhân qua phần mềm đi kèm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 8 | Có bàn phím và chuột máy tính kết nối được với máy đo | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
| 1 | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm trước 31/12/2025 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 24 tháng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 4 | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 5 năm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | Kết luận | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư.

- Địa điểm kiểm tra: Đơn vị thụ hưởng.