## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị y tế bằng nguồn kinh phí không tự chủ năm 2025 cho Trung tâm Y tế TP Hạ Long.

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế bằng nguồn kinh phí không tự chủ năm 2025.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2025.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Thành phố Hạ Long.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế Thành phố Hạ Long. Địa chỉ: Số 80, phường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 9 năm 2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung:

- Hàng hoá phải được lưu hành hợp pháp tại Việt Nam; Hàng hóa đảm bảo chất lượng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, sản xuất từ năm 2025 trở về sau và ghi rõ ký mã hiệu/ nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của hàng hóa.

- Xuất xứ, mã hiệu, tên thương mại, phân loại A, B, C, D (đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về quản lý trang thiết bị y tế) của hàng hoá: yêu cầu Nhà thầu phải đáp ứng về chủng loại, số lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và có chỉ tiêu kỹ thuật đáp ứng tối thiểu các yêu cầu trong E-HSMT.

- Tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá: Phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ; sản phẩm phải đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng như ISO, CE, FDA... (Yêu cầu cụ thể nêu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật").

- Hạn sử dụng: Theo qui định về hạn sử dụng tại mục E-CDNT 15.8;

- Nhãn hàng hoá: Theo đúng quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hoá;

- Đóng gói, bảo quản hàng hoá: Đóng gói và bảo quản hàng hoá theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất, ngoài ra việc đóng gói phải phù hợp với từng loại phương tiện vận chuyển để chuyển hàng hoá nhằm phòng ngừa mọi hư hỏng trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ và các tác động khác của môi trường.

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Hàng hóa dự thầu phải đáp ứng các yêu cầu trong bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật như sau:

| STT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA CÁC LOẠI |  | Máy | 1 |
|  |  | A. YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  |  | Sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100% |  |  |
|  |  | Máy chính đạt tiêu chuẩn iso 13485 hoặc FDA hoặc CE. |  |  |
|  |  | Xuất xứ: Máy chính thuộc G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ). |  |  |
|  |  | Hệ thống xét nghiệm Hóa Sinh tự động hoàn toàn |  |  |
|  |  | B. YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP (Tối thiểu) |  |  |
|  |  | Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đầy đủ: 01 bộ |  |  |
|  |  | Trạm xử lý dữ liệu (máy tính, máy in): 01 bộ, bao gồm: + Máy tính: 01 bộ (đi kèm máy chính) + Máy in: 01 bộ |  |  |
|  |  | Khay đựng bệnh phẩm: 01 chiếc |  |  |
|  |  | Cuvette thủy tinh hoặc thủy tinh thạch anh: 01 bộ |  |  |
|  |  | Bộ lưu điện online ≥ 6 KVA : 01 bộ |  |  |
|  |  | Hóa chất chạy thử ban đầu: Tối thiểu 4 loại xét nhiệm (GOT, GPT, Clolesterol, Glucose) - Mỗi loại xét nghiệm ≥ 01 hộp đóng gói theo tiêu chuẩn hãng (Bao gồm: Calibrator và QC, hóa chất vật tư chạy thử đầy đủ) |  |  |
|  |  | Phần mềm quản lý máy: 01 bộ |  |  |
|  |  | Kết nối hệ thống LIS 2 chiều |  |  |
|  |  | Đầu đọc barcode (tích hợp máy chính) |  |  |
|  |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng tiếng Anh/Việt: 01 bộ |  |  |
|  |  | C. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU |  |  |
|  |  | 1. Tính năng: |  |  |
|  |  | Chủng loại: + Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn. +Máy hệ mở (Không phụ thuộc hoàn toàn vào hóa chất của hãng cung cấp máy). |  |  |
|  |  | Công xuất: Tốc độ xét nghiệm sinh hóa: ≥ 400 test/giờ (Yêu cầu cho các xét nghiệm sinh hóa). |  |  |
|  |  | Nguyên lý hoạt động: Sử dụng phương pháp đo quang. |  |  |
|  |  | 2. Hệ thống mẫu: |  |  |
|  |  | Các loại mẫu (tối thiểu): huyết thanh, huyết tương, nước tiểu…. |  |  |
|  |  | Số vị trí đặt mẫu thử trong khay: ≥ 80 vị trí |  |  |
|  |  | Có chế độ xét nghiệm phục vụ cấp cứu (STAT) |  |  |
|  |  | Thể tích hút mẫu tối đa: ≤ 35µl Thể tích hút mẫu tối thiểu: ≤ 1.5 µl |  |  |
|  |  | Tự động pha loãng mẫu trên thiết bị : Có khả năng tự động pha loãng mẫu |  |  |
|  |  | Kim hút bệnh phẩm: Có khả năng phát hiện cục máu đông, cảm biến bọt khí, cảm biến mức chất lỏng |  |  |
|  |  | 3. Hệ thống xử lý hóa chất: |  |  |
|  |  | Thể tích hút hóa chất tối đa: ≤ 350µl Thể tích hút hóa chất tối thiểu: ≤ 15 µl |  |  |
|  |  | Khoang hóa chất: |  |  |
|  |  | + Số vị trí đặt hóa chất: ≥ 76 vị trí |  |  |
|  |  | + Có hệ thống giữ lạnh cho khoang hóa chất từ 2ºC ≥ đến ≤12ºC |  |  |
|  |  | Có chức năng đọc barcode |  |  |
|  |  | Kim hút hóa chất và bệnh phẩm riêng biệt |  |  |
|  |  | 4. Buồng phản ứng: |  |  |
|  |  | Cuvette có đường truyền ánh sáng: ≤ 5 mm, được làm bằng thủy tinh hoặc thủy tinh thạch anh |  |  |
|  |  | Hệ thống ủ cuvette: ủ nước cách ly hoặc ủ nước |  |  |
|  |  | Có chức năng tự động rửa cuvette |  |  |
|  |  | Làm được đồng thời ≥ 50 loại xét nghiệm sinh hóa |  |  |
|  |  | 5. Nguồn sáng và hệ thống quang học: |  |  |
|  |  | Nguồn phát quang học: Dùng đèn Halogen + Điện thế ≥ 12 V + Công xuất ≥ 20 W |  |  |
|  |  | Số bước sóng: ≥ 13 bước sóng |  |  |
|  |  | Dải bước sóng: Trong khoảng từ ≤ 340 nm đến ≥ 800 nm |  |  |
|  |  | - Dải hấp thụ: Từ 0 đến ≥ 3,0 OD |  |  |
|  |  | 6. Yêu cầu thời gian phản ứng trên thiết bị |  |  |
|  |  | Thời gian phản ứng yêu cầu trên thiết bị: ≤ 9 phút |  |  |
|  |  | 7. Lưu trữ dữ liệu: |  |  |
|  |  | Điều khiển, hiển thị bằng phần mềm qua hệ thống máy tính |  |  |
|  |  | Hệ điều hành: windows hoặc tương đương để tương thích với hệ thống |  |  |
|  |  | Kết nối: Lis 2 chiều, RS 232 |  |  |
|  |  | Khả năng lưu trữ dữ liệu: ≥ 50.000 mẫu |  |  |
|  |  | 8. Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện đi theo máy. |  |  |
|  |  | 8.1 Máy tính đồng bộ với máy chính |  |  |
|  |  | CPU: Intel core i5 hoặc tốt hơn, thế hệ 13 trở lên |  |  |
|  |  | Ổ cứng: ≥ 450GB |  |  |
|  |  | RAM: ≥ 8 GB DDR5 hoặc cao hơn |  |  |
|  |  | Chuột, bàn phím: 01 bộ |  |  |
|  |  | Màn hình: ≥ 19 inch |  |  |
|  |  | 8.2 Máy in laser đen trắng: |  |  |
|  |  | Tốc độ: ≥ 12 trang/phút |  |  |
|  |  | Độ phân giải: ≥ 600 x 600 dpi |  |  |
|  |  | Khổ giấy: A4, B5, A5 hoặc nhiều hơn |  |  |
|  |  | 8.3 Bộ lưu điện: |  |  |
|  |  | Chủng loại: Online |  |  |
|  |  | Công suất: ≥ 6 KVA |  |  |
|  |  | D. YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  |  | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm Y tế Hạ Long trước 31/12/2025. |  |  |
|  |  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất. |  |  |
|  |  | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ |  |  |
|  |  | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. |  |  |
|  |  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm |  |  |
| 2 | GHẾ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG |  | Bộ | 1 |
|  |  | A. YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  |  | Sản xuất năm 2025 trở về sau, máy mới 100% |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |  |  |
|  |  | B. YÊU CẦU CẤU HÌNH CUNG CẤP (Tối thiểu) |  |  |
|  |  | Ghế bệnh nhân: 01 chiếc |  |  |
|  |  | Ghế nha sĩ : 01 chiếc |  |  |
|  |  | Tay khoan nhanh không đèn: 02 chiếc |  |  |
|  |  | Bộ tay khoan chậm : 01 bộ |  |  |
|  |  | Máy cạo vôi siêu âm : 01 máy |  |  |
|  |  | Máy điều trị nội nha : 01 máy |  |  |
|  |  | Máy đo chiều dài ống tủy : 01 máy |  |  |
|  |  | Đèn quang trùng hợp : 01 máy |  |  |
|  |  | Máy nén khí không dầu : 01 máy |  |  |
|  |  | Phụ kiện chuẩn đảm bảo để máy hoạt động bình thường: 01 bộ |  |  |
|  |  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng tiếng Anh/Việt: 01 bộ |  |  |
|  |  | C. YÊU CẦU KỸ THUẬT |  |  |
|  |  | * Ghế bệnh nhân: |  |  |
|  |  | Ghế chuyển động bằng hệ thống thủy lực |  |  |
|  |  | Tải trọng bệnh nhân: ≥ 135 kg |  |  |
|  |  | Góc ngả tựa lưng ghế: từ 0 đến ≥ 70° |  |  |
|  |  | Mức nâng ghế: Tối thiểu ≤ 450 mm, Tối đa ≥ 750 mm |  |  |
|  |  | Tựa đầu 2 khớp, có thể điều chỉnh vị trí đầu bệnh nhân linh hoạt |  |  |
|  |  | Pedal điện điều khiển đa chức năng |  |  |
|  |  | * Hệ thống mâm tay khoan |  |  |
|  |  | Tối thiểu ≥ 05 vị trí để dụng cụ |  |  |
|  |  | Có bàn phím điều khiển chức năng ghế |  |  |
|  |  | Bộ nhớ vị trí ghế: ≥ 3 |  |  |
|  |  | Có đèn đọc phim XQuang |  |  |
|  |  | * Hệ thống bồn nhổ và cung cấp nước |  |  |
|  |  | Hệ thống ống nhổ bằng sứ, chuyển động bồn nhổ đồng bộ so với ghế bệnh nhân |  |  |
|  |  | Bình nước sạch riêng ≥ 1.5L |  |  |
|  |  | Có van âm dương cung cấp nước cho thiết bị gắn ngoài |  |  |
|  |  | Trang bị hệ thống hút khí nén |  |  |
|  |  | * Hệ thống trợ thủ |  |  |
|  |  | Tối thiểu ≥ 03 vị trí để dụng cụ |  |  |
|  |  | Có bàn phím điều khiển chức năng ghế |  |  |
|  |  | Hệ thống hút nước bọt và phẫu thuật có gắn công tắc tự động đóng ngắt khi làm việc |  |  |
|  |  | Thanh gác dụng cụ trợ thủ có công tắc an toàn giúp ghế tự động dừng lại khi có va chạm vào thanh gác dụng cụ |  |  |
|  |  | * Hệ thống đèn nha khoa |  |  |
|  |  | Hệ thống đèn sử dụng công nghệ LED |  |  |
|  |  | Hệ thống đèn có khớp quay 2 chiều phù hợp với nhiều tư thế |  |  |
|  |  | Tối thiểu ≥ 4 cường độ sáng, có thể điều chỉnh |  |  |
|  |  | * Ghế bác sỹ |  |  |
|  |  | Ghế bác sỹ điều chỉnh lên xuống |  |  |
|  |  | Chế tạo bằng thép không gỉ, dễ dàng vệ sinh |  |  |
|  |  | Có bánh xe di chuyển |  |  |
|  |  | * Tay khoan nhanh không đèn |  |  |
|  |  | Tốc độ tối đa ≥ 300.000 vòng/phút. |  |  |
|  |  | Lực khoan tối đa ≥ 20W |  |  |
|  |  | Có làm mát bằng tia nước |  |  |
|  |  | * Bộ tay khoan chậm |  |  |
|  |  | Mỗi bộ gồm: 01 tay khoan thẳng, 01 tay khoan khuỷu và 01 motor |  |  |
|  |  | Tay khoan thẳng: Tốc độ ≥ 20.000 vòng/phút |  |  |
|  |  | Tay khoan khuỷu: Tốc độ ≥ 20.000 vòng/phút |  |  |
|  |  | Motor: Tốc độ tối đa ≥ 22.000 vòng/phút; có chế độ quay thuận và nghịch |  |  |
|  |  | * Máy cạo vôi siêu âm |  |  |
|  |  | Tần số siêu âm: Từ 26 đến 38 kHz |  |  |
|  |  | Tay cạo vôi, mũi cạo vôi có thế tháo rời và hấp ướt ở 132 hoặc 134 độ C |  |  |
|  |  | * Máy điều trị nội nha |  |  |
|  |  | Lực torque: ≥4.0 Ncm |  |  |
|  |  | Vòng quay: Từ 100 đến 1000rpm |  |  |
|  |  | * Máy đo chiều dài ống tủy |  |  |
|  |  | Độ chính xác: +/-0,5mm |  |  |
|  |  | * Đèn quang trùng hợp không dây |  |  |
|  |  | Đèn LED |  |  |
|  |  | Bước sóng ánh sáng: Từ 385 đến 515nm |  |  |
|  |  | Đầu dẫn sáng kích thước: ≥ 10mm |  |  |
|  |  | * Máy nén khí không dầu |  |  |
|  |  | Công suất : ≥3HP ~ 2.2kW |  |  |
|  |  | Lưu lượng : ≥360 lít/phút |  |  |
|  |  | D. YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  |  | Giao hàng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Trung tâm Y tế Hạ Long trước 31/12/2025. |  |  |
|  |  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất. |  |  |
|  |  | Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng ≤ 24 giờ |  |  |
|  |  | Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo Nhà sản xuất. |  |  |
|  |  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm |  |  |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Các thông số kỹ thuật trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, thông số phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp nhà thầu chào thầu hàng hóa có các thông số kỹ thuật khác so với yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải thuyết minh giải trình và kèm theo tài liệu kỹ thuật để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa chào thầu để Chủ đầu tư có cơ sở xem xét, đánh giá.

- Đặc tính, tính năng, chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị căn cứ vào mã hàng hóa mà nhà thầu ghi trong E-HSDT để đánh giá theo các tiêu chí đánh giá như sau:

+ Tài liệu làm căn cứ đánh giá: các tài liệu (bao gồm datasheet, nhãn hiệu, ký mã hiệu, xuất xứ, catalogue, thông tin hàng hóa,…) của thiết bị đăng trên website chính thức của nhà sản xuất tại thời điểm đánh giá E-HSDT.

+ Trường hợp trên website của nhà sản xuất không có tài liệu của thiết bị dự thầu trong E-HSDT thì căn cứ theo tài liệu kèm theo E-HSDT để đánh giá

+ Trường hợp đặc tính, tính năng, chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị trong E-HSDT có nội dung khác với đặc tính, tính năng, chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị của tài liệu trên website của nhà sản xuất thì tài liệu trên website của nhà sản xuất là căn cứ để đánh giá thiết bị đó.

+ Nhà thầu tham dự thầu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin tài liệu kèm theo E-HSDT khi nộp E- HSDT so với tài liệu trên website chính thức của nhà sản xuất.

+ Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất nếu không phải bằng tiếng Việt thì phải kèm bản dịch sang tiếng Việt nêu đầy đủ thông số kỹ thuật của thiết bị và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch.

- Tất cả các hàng hóa được nêu trên bao gồm đầy đủ các phụ kiện kèm theo để
tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh.

1.2.3. Các yêu cầu khác (nếu có)

* Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp và lắp đặt hàng hóa, biện pháp kiểm soát chất lượng hàng hóa:

Biện pháp tổ chức cung cấp lắp đặt hàng hóa, thiết bị: Có thuyết minh chi tiết, hợp lý và nêu thời gian thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn thực hiện (nhập hàng, đóng gói, vận chuyển, ...) đảm bảo giao hàng tối đa là 60 ngày.

Biện pháp vận chuyển đảm bảo chất lượng:

+ Có thuyết minh phương án vận chuyển, phương tiện vận chuyển đến địa điểm cung cấp.

+ Có thuyết minh biện pháp bảo quản để đảm bảo về chất lượng của hàng hóa, thiết bị trong quá trình vận chuyển.

Biện pháp kiểm tra, nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng: Có thuyết minh chi tiết, hợp lý.

* Yêu cầu về bảo hành, bảo trì và dịch vụ sau bán hàng khác:

Nhà thầu phải bảo hành toàn bộ hàng hóa do mình cung cấp. Các lỗi do quá trình sản xuất, vận chuyển, lắp đặt, do chất lượng sản phẩm không đảm bảo phải được khắc phục nhanh chóng và miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.

Cam kết bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật sau khi giao hàng ≥ 12 tháng và bảo trì định kỳ cho thiết bị không quá 03 tháng/ lần trong suốt thời gian bảo hành.

Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư.

Cam kết cung cấp đầy đủ phụ tùng thay thế, các dịch vụ sau bán hàng tối thiểu 08 năm kể từ khi hết hạn bảo hành.

Cam kết thực hiện kiểm định hiệu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định.

Giá trị bảo lãnh bảo hành: 5% giá hợp đồng.

Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh bảo hành: bằng thời gian bảo hành của thiết bị + 10 ngày.

Yêu cầu về nghiệm thu:

Kiểm tra chủng loại, số lượng, tình trạng hàng hóa (tính nguyên đai, nguyên kiện, đồng bộ và mã hiệu so với hợp đồng, hồ sơ mời thầu và dự thầu).

Nghiệm thu về đặc điểm, tính năng kỹ thuật.

Vận hành thử thiết bị, nghiệm thu về an toàn.

Kiểm tra tài liệu hồ sơ khi giao hàng: giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chất lượng (CQ), tài liệu hướng dẫn sử dụng... ;

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra hàng hóa cung cấp có đặc tính, thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của mặt hàng trúng thầu theo Chương V – Yêu cầu kỹ thuật.

Việc kiểm tra, thử nghiệm phải được tiến hành tại Trung tâm Y tế Thành phố Hạ Long và được tiến hành trước khi bàn giao nghiệm thu.

Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng, trường hợp hàng hóa cung cấp không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng, thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư sẽ ngưng việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư có quyền mua tại đơn vị cung cấp khác có thể giá cao hơn, mọi chi phí phát sinh sẽ do nhà thầu chịu.

BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:………………………….

Địa chỉ:…………………………………

Số điện thoại:…………………………..

Gói thầu:…………………………….

| STT | Tên hàng hóa | Chủng loại (Model/ký mã hiệu, nhãn hiệu), hãng sản xuất, nước sản xuất, nước chủ sở hữu | Thông số kỹ thuật của hàng hóa | Số lưu hành | Số công bố/ phiếu công bố v/v đủ điều kiện sản xuất TBYT ( nếu có) | Phân loại TTBYT (A, B, C, D) | Tiêu chuẩn chất lượng | Đơn vị tính | Đơn giá dự thầu | Mã HS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn trách nhiệm, chấp nhận xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu..

............., ngày ... tháng ...  năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(kí, đóng đấu)

BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ....................................

Địa chỉ: ..............................................

Số điện thoại: .....................................

Gói thầu: ............................................

| STT | Tên hàng hóa | Chủng loại (Model/ký mã hiệu, nhãn hiệu), hãng sản xuất, nước sản xuất, nước chủ sở hữu | Đơn vị tính | Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT | Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng | Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật (tài liệu nào, mục nào, trang nào) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | * Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt |

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

(Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào).

....................., ngày.........tháng…….	năm 2025

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng