## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách thành phố năm 2025 - Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách thành phố năm 2025 - Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Hà Đông;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Số 2 Bế Văn Đàn, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội;

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách thành phố năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải cung cấp đầy tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

| STT | Mã phần (lô)/ Tên phần (lô) | Yêu cầu về thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật tối thiểu | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500430208: Máy thận nhân tạo | - Yêu cầu chung Hàng mới 100% Sản xuất năm 2025 về sau Chứng nhận chất lượng ISO 13485, CE hoặc tương đương - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nền kinh tế lớn G7 - Nguồn điện: 220/50Hz - Môi trường hoạt động phù hợp với điêu kiện nhiệt độ và độ ẩm miền bắc Việt Nam - Bảo hành: Thời gian bảo hành: > 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng - Bảo trì: 3-6 tháng/lần suốt thời gian bảo hành II. Yêu cầu về cấu hình tiêu chuẩn cho một máy chạy thận - Máy chính kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy - Bộ dây nối với dịch lọc A và B: 01 bộ - Cây treo dịch truyền/Cọc đỡ dịch mồi: 01 bộ - Cổng kết nối dịch A trung tâm: 01 bộ - Thẩm phân với bột - Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ - Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ - Giá đỡ quả lọc: 01 bộ - Pin dự phòng: 01 bộ - Quả lọc dịch siêu sạch : 01 quả - Hướng dẫn sử dụng máy tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ III. Yêu cầu về mặt kỹ thuật - Các chức năng chính - Máy có nhiều chức năng lọc máu khác nhau: UF profile, Na profile + Thẩm phân với dịch lọc Acetate + Thẩm phân với dịch lọc Bicarbonate + Thẩm phân nối tiếp (ISOUF hoặc SQHD) + Thẩm phân kim đôi. - Máy tự động tính toán chỉ số Kt/V theo thời gian thực. - Cảm biến siêu âm phát hiện khí trong máu với cảm biến quang học ở kẹp tĩnh mạch - Chức năng phát hiện rò rỉ máu bằng cảm biến quang học - Các tính năng khác - Bơm máu động mạch - Từ ≤15 – ≥ 600ml/phút với dây máu đường kính trong 8mm - Độ chính xác: ±≤10 % - Kiểm soát áp lực động mạch - Theo dõi được áp lực động mạch: Khoảng đo từ ≤-300mmHg đến ≥280mmHg - Độ chính xác: ±≤10mmHg - Kiểm soát áp lực tĩnh mạch - Theo dõi được áp lực tĩnh mạch: Khoảng đo từ ≤-60mmHg đến ≥500mmHg - Độ chính xác: ±≤10mmHg" - Bơm Heparin - Lưu lượng truyền: khoảng từ ≤0 – ≥9.9 ml/h - Kiểm soát áp lực xuyên màng: - Khoảng hiển thị: ≤- 60 mmHg tới ≥+500 mmHg. - Hệ thống siêu lọc - Tốc độ siêu lọc: từ ≤0,0.1 đến ≥4.00L/giờ - Độ chính xác: ± 1 %. Hoặc ± 30 g/giờ - Dòng dịch tối ưu - Lưu lượng dịch lọc (Qd) = Lưu lượng máu thực tế (Qb) x Hệ số AdaptedFlow (F) - Dịch lọc - Lưu lượng dịch lọc: từ 0 - 300 – 500 - 800ml/phút - Chương trình A, B và UF Profile - Bơm máu - Sử dụng được cả 02 loại dây máu: cỡ 8.00 x 12.00 mm hoặc 6.35 x 9.75 mm - Dừng bơm khi mở nắp bơm - Có tay quay bơm máu - Bơm Heparine - Là loại bơm xi lanh - Sử dụng được các loại bơm tiêm cỡ 10ml hoặc 20ml hoặc 30ml - Báo động khi có sự cố xảy ra và an toàn - Khi phát hiện lỗi máy sẽ hiển thị thông tin lỗi trên màn hình - Đèn hiển thị - Dừng bơm máu - Chương trình rửa và khử khuẩn - Máy có nhiều chương trình rửa khác nhau: + Rửa nước + Rửa hóa chất (khử khuẩn): Javen, axít + Rửa nóng/ khử khuẩn axít Citric nóng ở nhiệt độ cao tới 84°C và tuần hoàn (Vừa khử khuẩn, vừa tẩy cặn Canxi trong hệ thống thủy lực) | Máy | 08 |
| 2 | PP2500430209: Máy tim phổi nhân tạo ECMO | - Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485 - Xuất xứ: G7 - Nguồn điện hoạt động: 220V(±10%) - Môi trường hoạt động + Nhiệt độ tối đa: ≥ 25 °C + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% - Yêu cầu về cấu hình: Hệ thống máy tim phổi nhân tạo cấp cứu (ECMO) và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 hệ thống Các thành phần gồm: - Máy chính điều khiển tuần hoàn máu: 01 cái - Bơm tuần hoàn dự phòng hoạt động bằng điện: 01 cái - Phụ kiện gồm: + Giá đỡ phổi và đỡ đầu bơm: 01 bộ + Ác quy dự phòng lắp trong: 01 bộ + Bơm quay bằng tay: 01 cái + Cảm biến lưu lượng tích hợp cảm biến phát hiện bọt khí dùng nhiều lần: 01 cái + Cảm biến nhiệt độ dùng nhiều lần: 01 cái + Cảm biến áp lực dùng nhiều lần: 02 cái + Đầu cắm oxy dùng nhiều lần: 01 cái + Đầu cắm khí dùng nhiều lần: 01 cái - Bộ trộn khí: 01 bộ - Máy trao đổi nhiệt kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy - Xe đẩy: 01 cái - Vật tư tiêu hao dùng 1 lần: 01 bộ, bao gồm: + 01 màng trao đổi oxy ( Phổi ECMO) + 01 canuyn động mạch + 01 canuyn tĩnh mạch - Hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ - Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật - Thân máy chính điều khiển tuần hoàn máu: + Máy điều khiển tuần hoàn máu theo chương trình Điều khiển, hiển thị bằng màn hình cảm ứng, kích thước ≥ 5 inch Có ắc quy bên trong giúp máy hoạt động liên tục trong thời gian ≥ 1 tiếng khi mất điện lưới + Có đèn hiển thị dung lượng ắc quy + Có chức năng tự động mồi dịch + Bơm ly tâm: Tốc độ từ 0 đến ≥ 3000 vòng/phút + Cảm biến lưu lượng: Độ chính xác: ± ≤ 10% + Dải đo áp lực: ≤ - 250 đến ≥ 900 mmHg Độ chính xác: ± ≤ 3 mmHg + Cảm biến nhiệt độ: Dải đo: từ 0 đến ≥ 50 °C Độ chính xác: ± ≤ 0.3°C + Các chức năng cảnh báo và an toàn tối thiểu phải có: - Chức năng phát hiện bọt khí - Cảnh báo lưu lượng bất thường - Cảnh báo lưu lượng dòng ngược - Cảnh báo áp lực - Cảnh báo nhiệt độ - Cảnh báo ắc quy gần hết - Cảnh báo ắc quy hết - Cảnh báo máy đang chạy bằng nguồn điện lưới - Cảnh báo máy đang chạy bằng ắc quy - Cảnh báo lỗi hệ thống - Cảnh báo lỗi kết nối - Cảnh báo cảm biến lưu lượng bị ngắt kết nối - Cảnh báo cảm biến nhiệt độ bị ngắt kết nối + Các chức năng khác - Tự động tính diện tích bề mặt cơ thể khi nhập chiều cao và cân nặng của bệnh nhân và tính chỉ số tim thông qua đó tính được lưu lượng tối đa - Có đồng hồ đếm thời gian theo chiều tăng - Có đồng hồ đếm ngược thời gian - Có chức năng khóa phím - Có chức năng theo dõi lịch sử: Đồ thị khuynh hướng hoặc danh sách các sự kiện - Cài đặt độ sáng của màn hình cảm ứng - Cài đặt đơn vị áp lực - Chức năng reset cài đặt hoạt động của cảnh báo và an toàn - Bộ trộn khí: + Độ chính xác ± ≤ 3% + Nồng độ FiO2: Khoảng từ 0,2 đến 1,0 + Áp lực khí đầu vào: từ ≤30 đến ≥70 psi + Lưu lượng khí cực đại: ≥ 10 l/phút - Máy trao đổi nhiệt + Cơ chế làm lạnh cơ học + Hệ thống tuần hoàn có: - Bình chứa nước dung tích: từ ≥ 5 lít - Lưu lượng dòng chảy: tối đa ≥ 13 L/phút - Áp lực cực đại: ≥ 12,5 psi + Hệ thống điều khiển: - Dải nhiệt độ làm mát: từ ≤ 3°C đến ≥30°C - Dải nhiệt độ làm ấm: từ ≤25°C đến ≥40°C - Dải điều chỉnh: ≤ 3°C đến ≥ 42°C - Độ chính xác nhiệt độ: ± ≤ 0,5°C + Tính năng an toàn: tự động ngắt nhiệt - Bộ bơm tuần hoàn dự phòng: + Được dùng dự phòng tạm thời trong trường hợp máy chính điều khiển tuần hoàn máu không sử dụng được + Tốc độ bơm ly tâm: từ 0 đến ≥ 2.000 vòng/phút + Chức năng cảnh báo và an toàn: Cảnh báo quá tốc độ bơm hoặc tốc độ bơm quá thấp - Các yêu cầu khác - Thiết bị được lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bàn giao hoàn chỉnh tại đơn vị sử dụng - Có giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại diện phân phối tại Việt Nam - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng - Cam kết cung cấp chứng nhận xuất xứ (CO), chất lượng thiết bị (CQ) khi bàn giao. - Thời gian giao hàng 03 tháng - Thời gian bảo hành 24 tháng Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế sau bảo hành trong thời gian 10 năm, phải có báo giá chi tiết kèm theo. | Bộ | 01 |

* Đối với tiêu chí giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại diện phân phối tại Việt Nam, tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ: Không yêu cầu với phụ kiện

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

1.3. Các yêu cầu khác:

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…, tài liệu chứng minh mã HS của hàng hoá tương tự)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Bên mời thầu sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: ……. Email: ……

| Thông tin hàng hóa dự thầu |  |  | Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] | Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II | Kết quả phân loại TTBYT (áp dụng cho TTBYT) | Số lưu hành hoặc số GPNK (áp dụng cho TTBYT) | Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) | Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (nếu có) | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM) | Nhà thầu nhập thông tin liên quan | Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ: - Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến … - Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này). | Loại A/B/C/D | - Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ... hoặc - Phiếu tiếp nhận số: …/…. ngày… hoặc - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ... hoặc - Giấy phép nhập khẩu số: ...NK/BYT-TB-CT ngày … - Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TTBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu. | ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến … | - Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT số … ngày … - Nếu không phải là TTBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng). |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây gồm file scan bản in và file định dạng Word kèm E-HSDT.

(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Công suất giặt ≥ 50Kg | Công suất giặt 55 Kg | Specifications trang 2……. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan

- Mẫu trên được dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

### Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

### Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Việc kiểm tra hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

- Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại chân công trình đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

- Nội dung và cách thức tiến hành:

1. Bàn giao hàng hóa tại khoa sử dụng: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, Nhà thầu báo cho Chủ đầu tư biết để các bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

2. Kiểm tra hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, chạy thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và đơn vị giám sát hoặc đơn vị kiểm định để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Cung cấp chứng thư giám định của đơn vị có đủ chức năng

- Đối với các hàng hóa phải kiểm định (nếu có): Hàng hóa được kiểm định bởi đơn vị có đủ chức năng thực hiện dịch vụ này đối với các thiết bị y tế trong danh mục phải được kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật theo quy định tại điều 5, Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022. Hàng hóa chỉ được nghiệm thu khi nhà thầu cung cấp chứng thư hoặc giấy chứng nhận kiểm định của đơn vị có đủ chức năng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

3. Giám định chất lượng, nghiệm thu hàng hóa (nếu có): Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.