# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế Hoa Lư năm 2025;

- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế Hoa Lư năm 2025;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Hoa Lưu;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Y tế Hoa Lư, địa chỉ: Đường Vĩnh Lợi, phố Thiên sơn, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm (trong đó: nguồn NSNN là 3.289.000.000; nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm 79.600.000 đồng);

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu quốc gia;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ xét theo từng phần của gói thầu;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

- Tuỳ chọn mua thêm: Không áp dụng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện.

- Vật tư phụ tùng kèm theo đầy đủ, đảm bảo các thiết bị có thể hoạt động bình thường ngay sau khi lắp đặt.

- Thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền nhưng nguyên nhân không phải do lỗi Chủ đầu tư.

- Cam kết cung cấp tài liệu chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương khi giao hàng

- Cam kết hàng hóa có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa.

- Cam kết Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết Bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

- Thời gian cán bộ kỹ thuật sẵn sàng tiếp cận để khắc phục sự cố cho hàng hóa: ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua điện thoại;

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng: Bản gốc + bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ/mỗi thiết bị (Nhà thầu cam kết cung cấp trong E-HSDT).

- Đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng thiết bị: Hướng dẫn thành thạo cho người sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Bảo hành: Theo công bố của nhà sản xuất nhưng tối thiểu ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hàng hóa, đưa vào sử dụng (Có cam kết đính kèm trong E-HSDT).

- Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (file mềm) theo quy định tại mục 1.3, chương V, E-HSMT.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

| STT | Thông số kỹ thuật tối thiểu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 1 | Máy siêu âm tổng quát |  |  |
|  | I. Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Thiết bị được sản xuất năm 2024 trở về sau | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn chất lượng (đối với máy chính): ISO 13485, FDA hoặc CE hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện hoạt động: Thiết bị tương thích nguồn điện 220V, 50Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 40 độ C | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 80% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. Yêu cầu cấu hình tối thiểu |  |  |
|  | - Thân máy chính kèm màn hình dạng xe đẩy: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đầu dò Convex đa tần: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đầu dò Linear đa tần: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đầu dò Sector đa tần: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đầu dò phụ khoa đa tần: 01 cái |  |  |
|  | - Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Máy in màu: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ máy tính: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ lưu điện UPS online ≥ 2kVA: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ổ ghi đĩa DVD: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phần mềm thăm khám : |  |  |
|  | + Bộ phần mềm thăm khám ổ bụng tổng quát, mô mềm, mạch máu, cơ xương khớp: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bộ phần mềm thăm khám sản khoa, phụ khoa, tiết niệu: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bộ phần mềm thăm khám tim người lớn, tim trẻ em: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Phần mềm đàn hồi mô bán định lượng: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Phần mềm đàn hồi mô định lượng đa điểm cho đầu dò Convex (ứng dụng cho gan): 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Phần mềm siêu âm mở rộng toàn màn hình: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. Tính năng, thông số kỹ thuật |  |  |
|  | 1. Máy chính: |  |  |
|  | Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy và có 4 bánh xe, có khoá hãm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dải động hệ thống: ≥ 320 dB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ sâu thăm khám: ≥ 40 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thang xám: ≥ 256 mức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công nghệ số hóa: ≥ 7.000.000 kênh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tốc độ thu hình đen trắng : ≥ 1.900 khung hình/giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tốc độ thu hình chuyển động mô: ≥ 240 khung hình/ giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khả năng xử lý: ≥ 350 triệu phép tính trên khung hình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hỗ trợ tần số thăm khám: ≥ 22 MHz. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 2. Màn hình hiển thị |  |  |
|  | - Màn hình quan sát: ≥ 21 inches | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Góc quan sát: ≥ 178 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1080 pixels | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 3. Bản điều khiển và giao diện sử dụng: |  |  |
|  | - Màn hình điều khiển cảm ứng: ≥ 12 inches | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có ≥ 8 thanh trượt điều khiển để điều chỉnh TGC | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bàn điều khiển xoay được ≥ 180 độ và điều chỉnh bàn điều khiển lên-xuống | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 4. Đầu dò: |  |  |
|  | - Số cổng kết nối đầu dò hoạt động: ≥ 04 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số giá đỡ đầu dò: ≥ 04 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chuyển đổi điện tử giữa các đầu dò. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 4.1 Đầu dò Linear đa tần |  |  |
|  | - Dải tần số: ≤ 5 - ≥ 12 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số chấn tử: ≥ 256 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khẩu độ quét: ≥ 50 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ứng dụng: tối thiểu có Ruột, Mạch máu, mạch máu não, mạch máu ngoại biên, cơ xương khớp, bộ phận nhỏ, Nhi tổng quát. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 4.2. Đầu dò Convex đa tần |  |  |
|  | - Đầu dò công nghệ tinh thể đồng nhất hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dải tần số thăm khám: ≤ 1.5 – ≥ 5 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số chấn tử: ≥ 160 chấn tử | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Trường nhìn (FOV): ≥ 70 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ứng dụng chung cho bụng (người lớn và trẻ em, bao gồm cả mạch máu), ruột, sản khoa, phụ khoa, tuyến tiền liệt và ứng dụng can thiệp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 4.3. Đầu dò Sector đa tần |  |  |
|  | - Dải tần số thăm khám: ≤ 2 – ≥ 4 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số chấn tử: ≥ 80 chấn tử | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Trường nhìn 2D: ≥ 90 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khẩu độ quét: ≥ 20 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ứng dụng: tối thiểu có tim người lớn, tim nhi, doppler xuyên sọ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 4.4. Đầu dò phụ khoa đa tần |  |  |
|  | - Dải tần từ ≤ 4.5 - ≥ 9 MHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số chấn tử: ≥ 128 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Trường nhìn: ≥ 180 độ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Ứng dụng: tối thiểu có sản khoa, phụ khoa, niệu khoa | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 5. Phần mềm thăm khám tối thiểu có: |  |  |
|  | - Gói phần mềm chia sẻ các dịch vụ lâm sàng bao gồm bụng tổng quát, mô mềm, mạch máu, cơ xương khớp, sản phụ khoa, tim người lớn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phần mềm tự động tối ưu hóa hình ảnh theo thời gian thực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phần mềm siêu âm đàn hồi mô định lượng đa điểm sử dụng đầu dò Convex cung cấp: |  |  |
|  | + Hỗ trợ tự động lựa chọn khung hoặc vị trí ROI hoặc cả hai | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đầy đủ các phép đo và tính toán cơ bản: khoảng cách, diện tích, chu vi, thể tích, góc hông, nhịp tim, … | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phần mềm tự động tính toán các thông số Doppler theo thời gian thực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có khả năng nâng cấp sử dụng đầu dò ma trận siêu âm tim qua thực quản | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 6. Các chế độ hình ảnh và hiển thị, tối thiểu có: |  |  |
|  | - Chế độ 2D (B) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ M-mode | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ M-mode Doppler màu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ M-mode Doppler mô | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ phẫu thuật M-mode | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ tạo ảnh Doppler mô | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ so sánh màu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hình ảnh hòa âm mô với công nghệ đảo ngược xung hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ tạo ảnh tia đa hướng ở thời gian thực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có công nghệ xử lý hình ảnh với chế độ lọc nhiễu lốm đốm tương thích, điều chỉnh được ≥ 5 mức | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ tối ưu hóa hình ảnh: TGC và độ lợi hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ tạo ảnh đồng thời M-mode và 2D | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ tạo ảnh Doppler màu: |  |  |
|  | + Phóng to (từ ≤ 0.8X đến ≥ 8X) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tần số lặp xung PRF tối đa ≥ 19.8 kHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tần số lặp xung PRF tối thiểu ≤ 0.15 kHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ Doppler năng lượng: |  |  |
|  | + Có độ nhay cao để quan sát mạch nhỏ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Đảo ngược màu sắc trong hình ảnh động và tĩnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tần số lặp xung PRF: tối đa ≥ 34 KHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Bản đồ màu ≥ 15 loại | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ Doppler phổ: |  |  |
|  | + Bao gồm chế độ Doppler xung tần số lặp xung cao và Doppler liên tục | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có ≥ 9 vị trí di chuyển đường nền | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Khả năng lái tia lên đến ≥ 90 ° | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Điều chỉnh kích thước cửa sổ lấy mẫu: ≤ 0.5 - ≥ 20 mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Tần số lặp xung PRF cho Doppler xung PW: từ ≤ 200 Hz - ≥ 34 KHz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Vận tốc tối đa (CW): ≥ 19m/giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có chế độ hiển thị duplex và triplex | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ Zoom độ nét cao | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hình ảnh sắc độ (màu hóa) trong 2D, M-mode và các chế độ Doppler | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 7. Lưu trữ dữ liệu và khả năng ghép nối |  |  |
|  | - Dữ liệu ảnh 2D/Màu: ≥ 2.200 ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dữ liệu Doppler/M-Mode: ≥ 60 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ nhớ ảnh: ≥ 350 kết quả thăm khám hoặc ≥ 960 MB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đĩa cứng lưu trữ dữ liệu của hệ thống: ≥ 512 GB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có ổ đĩa DVD - R/RW, cổng USB, cổng kết nối máy in | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kết nối mạng không dây, mạng có dây, DICOM | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có cổng Display port hoặc HDMI để trích xuất video | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Có giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế, dịch vụ bảo trì sau thời gian bảo hành 10 năm | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
| 2 | Nâng cấp hệ thống nhận ảnh máy X quang |  |  |
|  | I. Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Chất lượng máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: FDA hoặc ISO 13485 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện cung cấp phù hợp với điện áp Việt Nam: 220 V/380V, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Xuất xứ: Đối với tấm nhận ảnh thuộc nhóm G7 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính: Tấm nhận ảnh 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phần mềm xử lý ảnh: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phần mềm lưới lọc tia thông minh: 01 bộ (có bản quyền) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ máy tính xử lý ảnh: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ lưu điện UPS online 1kVA: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | * Phụ kiện tiêu chuẩn tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Sạc pin: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bộ thu phát tín hiệu không dây: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cáp kết nối dùng cho kết nối có dây: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | 1. Tấm nhận ảnh: |  |  |
|  | - Chất nhạy sáng: CsI hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kích thước điểm ảnh: ≤ 200 µm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hệ số chuyển đổi tia X (DQE): ≥ 59% (tại 1 chu trình/mm) hoặc 72% (tại 0 chu trình/mm) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Mức chuyển đổi số: ≥ 16 bit | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khả năng chịu tải: |  |  |
|  | + Tải bề mặt ≥ 400kg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chịu áp lực uốn cong: ≥ 130 kg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian xem trước ảnh ≤ 2 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian chu kì xử lý ≤ 6 giây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kích thước tấm: ≤ 390mm x 460mm x 15mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kích thước vùng nhận ảnh: ≥ 340 x425mm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khối lượng: ≤ 2.0 kg | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian sạc pin: ≤ 15 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kết nối: có dây hoặc không dây | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tiêu chuẩn chống nước và bụi: IP56 hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tấm FPD có lớp vỏ bọc kháng khuẩn và chịu được dung dịch khử trùng nồng độ cao | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tự động nhận diện tia X: Có | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 2. Bộ máy tính xử lý ảnh: |  |  |
|  | CPU có cấu hình tối thiểu như sau: |  |  |
|  | - Core ≥ i7, RAM ≥ 16GB, SSD: ≥ 1000 GB | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hệ điều hành windows 10 bản quyền hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Màn hình: LCD ≥ 23 inch. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | 3. Phần mềm xử lý ảnh: có bản quyền trong suốt thời gian sử dụng máy, kết nối được với phần mềm quản lý bệnh viện và mạng Lan của Bệnh viện. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kết nối tương thích và sử dụng được với các máy in phim của tất cả các hãng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Các chức năng chính: |  |  |
|  | + Nhập thông tin bệnh nhân. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Chọn vùng chụp. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Xử lý ảnh. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Lưu trữ thông tin và ảnh bệnh nhân. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Ra lệnh in phim | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Gửi ảnh qua chuẩn DICOM | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Lưu ảnh vào hệ thống PACS của Bệnh viện đang sử dụng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phần mềm xử lý ảnh tối thiểu các chức năng sau: |  |  |
|  | + Tính năng ghép hình | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có tính năng xóa xương trong chụp X-quang ngực | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng đăng ký thông tin bệnh nhân từ bàn phím hoặc lịch sử thăm khám | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng điều chỉnh chia bậc tự động | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng xử lý độ nét | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng chức năng cân bằng mật độ cao/ thấp cho phép hiển thị mô mềm và cấu trúc xương mà không làm mất đi chi tiết cấu trúc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng xử lý loại bỏ nhiễu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng đo đạc khoảng cách, đo góc… | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng điều chỉnh mật độ và độ tương phản của ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng phóng to thu nhỏ ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng phóng đại một vùng ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng xoay ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng sắp xếp ảnh theo thời gian chụp hoặc theo thiết bị chụp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng thêm chú thích cho ảnh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chức năng lưu trữ ảnh ra CD, DVD | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Hỗ trợ DICOM và hình ảnh truyền đến máy chủ PACS, in ấn và làm việc với Worklist | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Có giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế, dịch vụ bảo trì sau thời gian bảo hành 10 năm | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
| 3 | Máy điện châm không dùng kim |  |  |
|  | I. Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Chất lượng máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện cung cấp phù hợp với điện áp Việt Nam: 220 V/380V, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện theo tiêu chuẩn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cấu hình tối thiểu bao gồm: | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Cáp điện cực: ≥ 06 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Miếng điện cực điện xung dùng nhiều lần: ≥ 12 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | Máy điện châm đa năng có bộ kích thích tần số thấp và châm cứu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể chọn các chương trình khác nhau và tần số rộng. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Âm thanh thông báo tự động. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có thể sử dụng điện châm và loại điện cực tấm. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất tiêu thụ: ≤ 3W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian điều trị: từ 1 đến ≥ 20 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dòng ra: khoảng 25mA | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tần số ra: ≤ 0.5 - ≥ 480 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số kênh ra: ≥ 6 kênh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - An toàn: Tự động trở về 0 và bảo vệ quá dòng | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ điều trị: Auto, AM, PM, Cont | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Có giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế, dịch vụ bảo trì sau thời gian bảo hành 10 năm | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
| 4 | Máy laser nội mạch (2 đầu ra) |  |  |
|  | I. Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Chất lượng máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện cung cấp phù hợp với điện áp Việt Nam: 220 V/380V, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính: 01 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đầu phát tia Laser: 02 chiếc | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kim luồn tĩnh mạch: 05 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Catheter tĩnh mạch: 05 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cầu trì dự phòng: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | - Bước sóng Laser: ≥ 650nm±5nm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Số kênh phát: ≥ 2 kênh | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ phát Laser: Liên tục, xung | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian điều trị: từ 1 đến ≥ 90 phút | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Độ rộng xung: từ 100 ms đến ≥ 800ms | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Công suất Laser phát từ 1 đến ≥ 7mW/ đầu | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ hiển thị: Màn hình LCD hoặc tốt hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điều khiển: Vi xử lý hoặc tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Có giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế, dịch vụ bảo trì sau thời gian bảo hành 10 năm | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
| 5 | Nồi hấp tiệt trùng |  |  |
|  | I. Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Chất lượng máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện cung cấp phù hợp với điện áp Việt Nam: 220 V/380V, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính: 01 máy | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Hệ thống lọc nước RO: 01 hệ thống | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Giỏ để dụng cụ: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | - Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dải nhiệt độ tiệt trùng: ≤ 105℃ đến ≥ 134℃ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dải áp suất tiệt trùng: từ ≤ 1,05 đến ≥ 2,2 (kg/cm2 hoặc kgf/cm2) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Khoang hấp (buồng hấp): Dung tích buồng hấp: ≥ 50lít | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Buồng hấp được làm từ thép không gỉ SUS304 hoặc cao cấp hơn | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chương trình cài đặt |  |  |
|  | + Có ≥ 5 chương trình hấp cài đặt sẵn phù hợp với từng loại vật hấp khác nhau và 1 chương trình hấp tự chọn do người sử dụng cài đặt. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Màn hình hiển thị Hiển thị tối thiểu các thông số sau: |  |  |
|  | + Các thông số hấp đã cài đặt, các thông số thực đang hấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Các pha của chu trình hấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Các lỗi phát sinh trong quá trình hấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chức năng cảnh báo và bảo vệ an toàn: tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | + Có hệ thống khóa an toàn tại cửa buồng hấp | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chế độ bảo vệ chống rò rỉ điện | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có chế độ bảo vệ quá nhiệt | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có hệ thống van an toàn khi áp lực vượt quá 2.7 (kg/cm2 hoặc kgf/cm2) ± 10% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Có hệ thống báo lỗi khi thiếu nước hoăc hết nước | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Có giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế, dịch vụ bảo trì sau thời gian bảo hành 10 năm | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
| 6 | Máy Laser Co2 |  |  |
|  | I. Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Chất lượng máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện cung cấp phù hợp với điện áp Việt Nam: 220 V/380V, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Cánh tay trục khuỷu: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tay phát tia phẫu thuật: 02 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bàn đạp chân: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kính cho bác sĩ: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kính cho bệnh nhân: 01 cái | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Dây điện nguồn và các phụ kiện khác để lắp đặt thiết bị: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì: 01 bộ (Anh+Việt) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | - Là loại laser CO2 siêu xung chất lượng cao | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Năng lượng cao và chùm tia đồng nhất với hệ thống kiểm soát thông minh. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 8 Inch | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Năng lượng cao lên đến ≥ 300W. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Kích cỡ chùm tia ≤ 0,25 mm & ≤ 0.5mm giúp giảm đau và hiệu quả điều trị cao. | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Có tối thiểu các tác dụng điều trị sau: |  |  |
|  | + Xoá nốt ruồi, mụn cơm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Xoá đồi mồi, nếp nhăn và syringoma | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Điều trị trứng cá cấp tính | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | + Cải thiện sẹo trứng cá | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Bước sóng: khoảng 10.600 nm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chế độ: CW (sóng liên tục)/ Ultra (siêu xung) | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Năng lượng: ≥ 30W | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tần số xung: ≤ 1 ~ ≥ 990 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chiều dài xung: ≤ 50 ~ ≥ 2000us | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Có giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế, dịch vụ bảo trì sau thời gian bảo hành 10 năm | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
| 7 | Đèn tiểu phẫu di động |  |  |
|  | I. Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Chất lượng máy mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Nguồn điện cung cấp phù hợp với điện áp Việt Nam: 220 V/380V, 50 Hz | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | II. Yêu cầu về cấu hình |  |  |
|  | - Bộ đèn kèm bộ nguồn sáng theo tiêu chuẩn: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Phạm vi sử dụng: Phù hợp sử dụng cho tiểu phẫu thuật | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | III. Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |
|  | - Cường độ sáng (ở khoảng cách ≥ 50 cm): 70.000 Lux | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Nhiệt độ màu ≥ 4.500 K | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đường kính trường sáng: 13 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Chỉ số hoàn màu (Ra): ≥ 94 | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Đường kính đầu đèn: ≥ 9,5 cm | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Điều chỉnh cường độ sáng: từ ≤ 4 đến 100% | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Tuổi thọ đèn: 60.000 giờ | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | IV. Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Có giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | Đáp ứng | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Thời gian khắc phục các hư hỏng, sai sót trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế, dịch vụ bảo trì sau thời gian bảo hành 10 năm | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | - Lắp đặt, đào tạo và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện. | Có cam kết đáp ứng yêu cầu | Không đáp ứng |
|  | Kết luận | Ðạt (Khi tất cả các yêu cầu chi tiết được đánh giá là “Ðạt”) | Không đạt (Khi có bất kỳ 01 tiêu chí chi tiết được đánh giá là “Không đáp ứng”) |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT;

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tính năng, công nghệ “tương đương” hoặc “tốt hơn” (kể cả trường hợp khác biệt về đơn vị đo lường) so với yêu cầu của E-HSMT thì cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng..

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

1.3. Các yêu cầu khác

1.3.1. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. (Folder 1) Tính hợp lệ:

- Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Tài liệu công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế và Phiếu tiếp nhận công bố của cơ quan có thẩm quyền.

- Bảng kê khai chi phí sản xuất trong nước đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi (nếu có) (kèm tài liệu chứng minh).

- Cam kết của nhà thầu.

2. (Folder 2) Năng lực kinh nghiệm:

- (File 1) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2022)

- (File 2) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2023)

- (File 3) Báo cáo tài chính + thuyết minh BCTC năm ___ (ví dụ: 2024)

- (File 4) Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- (File 5) Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT…)

- (File 6) Hợp đồng tương tự 2…

… và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. (Folder 3) Kỹ thuật: Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu, nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT, ví dụ:

1. (Folder 3.1) Phần 1 (lô 1):

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối…)

- (File 2) Bản kết quả phân loại TTBYT

- (File 3) Số lưu hành (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) tài liệu kỹ thuật kèm theo như Catalogue; Datasheet; Instruction for Use

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file. Yêu cầu đặt tên file đúng theo tên tài liệu dùng để tham chiếu trong Bảng chào đáp ứng kỹ thuật và dùng công cụ đánh dấu (highlight) lên các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu..

2. Folder 3.2 Phần 2 (Lô 2): Trình bày tương tự như trên

1.3.2. Bảng kê hợp đồng tương tự và mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp thiết bị tương tự như phần/lô tham dự, hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Trong trường hợp nhà thầu tự xác định mã HS của hàng hóa, nhà thầu phải kê khai và đính kèm file excel và một bản scan có ký, đóng dấu của nhà thầu theo mẫu sau. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Tổ chuyên gia sẽ đánh giá tính chất và quy mô tương tự của hợp đồng nhà thầu kê khai theo mã HS trên cơ sở các thông tin tại bảng kê khai này và các tài liệu đính kèm. Ngoài hợp đồng tương tự, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu của E-HSMT |  |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |  | Năng lực sản xuất trong trường hợp là nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS (VND) | Hợp đồng tương tự | Nhà thầu liên danh trong hợp đồng tương tự (nếu có)(2) | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự | Tài liệu chứng minh hợp đồng hoàn thành |  |
|  |  | (Ghi theo danh mục hàng hóa dưới đây) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Nhà thầu trích xuất theo yêu cầu tại Bảng X) | (Hợp đồng số: … Ngày ký: … Chủ đầu tư: … Ngày hoàn thành: …) | (Ghi: Nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh) | (Ghi STT, tên thiết bị trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu xác định mã HS) | (Ghi theo giá trị thực hiện thực tế) | (Ghi: - Biên bản nghiệm thu ngày … - Biên bản thanh lý ngày … - Hóa đơn GTGT ngày … liệt kê các tài liệu liên quan khác (nếu có)…) | Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải cung cấp được tài liệu chứng minh công suất thiết kế hoặc sản lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. k x (Số lượng yêu cầu của gói thầu x 30/thời gian thực hiện gói thầu (tính theo ngày)) với k = 1,5 |

Ghi chú:

- Việc đánh giá quy mô, tính chất hợp đồng tương tự thực hiện theo Ghi chú số (10) và số (11) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm tại Chương III E-HSMT.

- Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận (hợp đồng tương tự của từng thành viên xét theo giá trị tương ứng của các mặt hàng thành viên đó cung cấp).

1.3.3. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

(i) Bảng danh mục hàng hóa dự thầu:

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu: …….    Email: ……  Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| Thông tin hàng hóa dự thầu |  |  |  | Tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Xuất xứ [ghi tên quốc gia, vùng lãnh thổ, ký mã hiệu, nhãn hiệu, hãng sản xuất] |  | Tài liệu chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng theo E-CDNT 16.2 Chương II | Kết quả phân loại TTBYT (áp dụng cho TTBYT) | Số lưu hành hoặc số GPNK (áp dụng cho TTBYT) | Tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) | Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT (nếu có) | Ghi chú |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Nhà thầu nhập STT hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập mã phần (lô) hàng hóa theo E-HSMT | Nhà thầu nhập danh mục hàng hóa theo E-HSM) | Nhà thầu nhập thông tin liên quan |  | Nhà thầu liệt kê các tài liệu liên quan: ví dụ: - Thư ủy quyền hoặc giấy phép bán hàng ngày … từ … (tên hãng) … cho … (tên nhà thầu/nhà phân phối), có hiệu lực đến … - Giấy phép bán hàng ngày … của … (tên nhà phân phối) cho … (tên nhà thầu), có hiệu lực đến … (hoặc có hiệu lực cho gói thầu này). | Loại A/B/C/D | - Số công bố: .../PCBB-HCM ngày ... hoặc - Phiếu tiếp nhận số: …/…. ngày… hoặc - Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành TTBYT thuộc loại C, D số ...ĐKLH/BYT… ngày ... hoặc - Giấy phép nhập khẩu số: ...NK/BYT-TB-CT ngày … - Nhà thầu ghi rõ đối với hàng hóa là TTBYT không thuộc danh mục phải cấp phép nhập khẩu. | ISO 13485:2016 cấp cho hãng … có hiệu lực từ ngày … đến … | - Phiếu tiếp nhận Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT số … ngày … - Nếu không phải là TTBYT sản xuất trong nước thì ghi: Không áp dụng). |  |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm

(ii) Bảng chào đáp ứng kỹ thuật:

BẢNG CHÀO ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Công suất giặt ≥ 50Kg | Công suất giặt 55 Kg | Specifications trang 2……. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây và cung cấp file scan bản in có ký, đóng dấu, hợp lệ của nhà thầu và file định dạng Word kèm E-HSDT. Nhà thầu phải đảm bảo và tự chịu trách nhiệm về những bất lợi trong trường hợp thống nhất giữa nội dung file Word/Excel và file scan bản ký, đóng dấu.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ việc đánh giá về kỹ thuật hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Nhà thầu phải kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin theo mẫu này. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chỉ được xem là đáp ứng yêu cầu nếu được nhà sản xuất phát hành trước thời điểm đăng tải thông báo mời thầu, là cơ sở để xem xét tính đáp ứng của hàng hóa dự thầu.

* Ghi chú:

- Nếu tài liệu không được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp file scan (màu) từ bản gốc hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

- Nếu tài liệu được cấp trực tuyến: Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử mà tài liệu được đăng tải hoặc bản có dấu xác nhận của nhà thầu/đơn vị liên quan. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.

- Đối với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng (ví dụ: ISO 13485, 9001): Nhà thầu cung cấp file scan màu từ bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu xác nhận của tổ chức đứng tên số lưu hành hoặc nhà nhập khẩu, kèm tài liệu chứng minh như: số lưu hành, giấy phép nhập khẩu.

- Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Tổ chuyên gia sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Việc kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được thực hiện theo các quy định sau:

# - Thời gian: Từ khi bàn giao hàng hóa tại đơn vị sử dụng đến khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

# - Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao.

# - Nội dung và cách thức tiến hành:

# 1. Bàn giao hàng hóa tại đơn vị: Khi hàng hóa được chuyển đến địa điểm giao hàng, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra hàng hóa (danh mục, số lượng) và các hồ sơ, chứng từ liên quan đảm bảo đúng quy định của hợp đồng, làm cơ sở lập biên bản bàn giao.

# 2. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, cấu hình, thông số kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

# - Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# 3. Nghiệm thu hàng hóa: Sau khi được kiểm tra thử nghiệm, hàng hóa được bên mua giám định chất lượng và nghiệm thu để đưa vào sử dụng, theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

# 4. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.