# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

a) Hạng mục:

Gói thầu: Cung cấp mua sắm VTTB, CCDC phục vụ công tác SXKD tại các đơn vị năm 2025 (Bổ sung).

Dự toán mua sắm : Cung cấp mua sắm VTTB, CCDC phục vụ công tác SXKD tại các đơn vị năm 2025 (Bổ sung).

Nguồn vốn: Chi phí SXKD điện năm 2025.

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Quảng Ninh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Thời gian thực hiện: 45 ngày.

- Tiến độ cung cấp hàng hóa: 45 ngày.

b) Địa điểm:

Tại kho Công ty Điện lực Quảng Ninh, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Phạm vi cung cấp hàng hóa:

| TT | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng | Thuế suất thuế GTGT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Megomet 2500V | Thiết bị | 14 | 8% |
| 2 | Terômét | Thiết bị | 15 | 8% |
| 3 | Camera nhiệt tầm gần | Thiết bị | 28 | 8% |
| 4 | Thiết bị đo nhiệt độ mối nối | Thiết bị | 34 | 8% |
| 5 | Ampekim 200PA - 2000A | Thiết bị | 51 | 8% |
| 6 | TB xác định pha | Thiết bị | 29 | 8% |
| 7 | TB kiểm tra thông số ắc quy | Thiết bị | 18 | 8% |
| 8 | Máy cắt cỏ (Xăng) | Máy | 54 | 8% |
| 9 | Máy cắt cành cây (Xăng) | Máy | 34 | 8% |
| 10 | Máy phát hàn (Loại hợp bộ) | Máy | 19 | 8% |
| 11 | Máy phát điện | Máy | 6 | 8% |
| 12 | Máy đột thủy lực | Máy | 3 | 8% |
| 13 | Bơm thủy lực (đạp chân) | Máy | 3 | 8% |
| 14 | Đèn pin sạc hiệu suất lớn | Cái | 131 | 8% |
| 15 | Xích cho máy cắt cây chạy xăng | Cái | 124 | 8% |
| 16 | Tủ sấy, hút ẩm bảo quản thiết bị chuyên dụng 180 lit | Thiết bị | 13 | 8% |
| 17 | Kìm cắt thủy lực | Cái | 10 | 8% |
| 18 | Máy siết bulong dùng pin 18V | Máy | 54 | 8% |
| 19 | Máy mài góc 18V | Máy | 32 | 8% |
| 20 | Bơm nước Diezen 30-60m3/h | Máy | 8 | 8% |
| 21 | Flycam | Máy | 50 | 8% |
| 22 | Thermal Camera | Cái | 19 | 8% |
| 23 | Thước cặp điện tử | Cái | 19 | 8% |
| 24 | Ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm | Cái | 4 | 8% |
| 25 | Máy định vị GPS MAP | Máy | 2 | 8% |
| 26 | Máy đo chiều cao độ võng | Máy | 3 | 8% |
| 27 | Ống nhòm đo khoảng cách | Cái | 6 | 8% |
| 28 | Thước dây cuộn 50m | Cái | 39 | 8% |
| 29 | Bộ đàm | Máy | 211 | 8% |
| 30 | Máy đo độ dầy lớp mạ | Thiết bị | 5 | 8% |
| 31 | Pa lăng lắc tay 1,5 Tấn | Cái | 41 | 8% |
| 32 | Bộ tuýp 11 chi tiết dài 5mm | Bộ | 68 | 8% |
| 33 | Cóc hãm dây 3 tấn | Cái | 19 | 8% |
| 34 | Xà beng | Cái | 76 | 8% |
| 35 | Búa tạ | Cái | 86 | 8% |
| 36 | Dây thừng phi 16 (Sợi 30m) | Sợi | 190 | 8% |
| 37 | Dây thừng phi 18 (Sợi 30m) | Sợi | 182 | 8% |
| 38 | Dây thừng phi 22 (Sợi 30m) | Sợi | 112 | 8% |
| 39 | Trạm sạc di động 220V, 1000W | Thiết bị | 18 | 8% |
| 40 | Kẹp căng dây dẫn dùng cho dây dẫn ACSR400 | Cái | 4 | 8% |
| 41 | Kìm cắt cáp nhông TCT XD-520A | Cái | 3 | 8% |
| 42 | Dao dọc vỏ cáp quang | Cái | 15 | 8% |
| 43 | Cờ le tròng 17 | Cái | 10 | 8% |
| 44 | Cờ le tròng 19 | Cái | 10 | 8% |
| 45 | Cờ le tròng 24 | Cái | 10 | 8% |
| 46 | Pin cầu đo tiếp địa CA6471 | Quả | 3 | 8% |
| 47 | Pin Camera nhiệt Ti450-SF6 | Quả | 2 | 8% |

Mục II. Yêu cầu về kỹ thuật

A. Yêu cầu chung

Thiết bị đòi hỏi sảm phẩm phải mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, phải đảm bảo chất lượng phải tốt.

Phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty Điện lực Quảng Ninh áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật chung của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 của nhà sản xuất còn hiệu lực hoặc tương đương.

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu:

- Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất (CQ).

- Giấy chứng nhận xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với hàng hóa nhập khẩu (CO).

- Tờ khai hải quan (nếu có).

- Phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

2. Đối với hàng hóa được sản xuất trong nước:

- Có Biên bản thử nghiệm mẫu (type test) theo quy định của TCVN, IEC hoặc tương đương, được thực hiện bởi các tổ chức thí nghiệm độc lập đối với hàng hóa chào thầu.

- Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của Nhà sản xuất (nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).

- Phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu theo yêu cầu tại Bảng số 02, cụ thể như sau:

Bảng số 02: Tài liệu chứng minh tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu

| STT | Tên chủng loại vật tư thiết bị | Tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | 2. Chứng chỉ ISO 9001 hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất | 3. Biên bản thí nghiệm điển hình của hàng hóa theo tiêu chuẩn áp dụng nêu trong E-HSMT do đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện |
| 1 | Megomet 2500V | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 2 | Terômét | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 3 | Camera nhiệt tầm gần | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 4 | Thiết bị đo nhiệt độ mối nối | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 5 | Ampekim 200PA - 2000A | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 6 | TB xác định pha | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 7 | TB kiểm tra thông số ắc quy | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 8 | Máy cắt cỏ (Xăng) | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 9 | Máy cắt cành cây (Xăng) | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 10 | Máy phát hàn (Loại hợp bộ) | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 11 | Máy phát điện | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 12 | Máy đột thủy lực | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 13 | Bơm thủy lực (đạp chân) | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 14 | Đèn pin sạc hiệu suất lớn | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 15 | Xích cho máy cắt cây chạy xăng | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 16 | Tủ sấy, hút ẩm bảo quản thiết bị chuyên dụng 180 lit | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 17 | Kìm cắt thủy lực | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 18 | Máy siết bulong dùng pin 18V | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 19 | Máy mài góc 18V | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 20 | Bơm nước Diezen 30-60m3/h | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 21 | Flycam | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 22 | Thermal Camera | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 23 | Thước cặp điện tử | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 24 | Ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 25 | Máy định vị GPS MAP | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 26 | Máy đo chiều cao độ võng | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 27 | Ống nhòm đo khoảng cách | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 28 | Thước dây cuộn 50m | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 29 | Bộ đàm | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 30 | Máy đo độ dầy lớp mạ | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 31 | Pa lăng lắc tay 1,5 Tấn | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 32 | Bộ tuýp 11 chi tiết dài 5mm | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 33 | Cóc hãm dây 3 tấn | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 34 | Xà beng | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 35 | Búa tạ | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 36 | Dây thừng phi 16 (Sợi 30m) | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 37 | Dây thừng phi 18 (Sợi 30m) | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 38 | Dây thừng phi 22 (Sợi 30m) | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 39 | Trạm sạc di động 220V, 1000W | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 40 | Kẹp căng dây dẫn dùng cho dây dẫn ACSR400 | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 41 | Kìm cắt cáp nhông TCT XD-520A | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 42 | Dao dọc vỏ cáp quang | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 43 | Cờ le tròng 17 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 44 | Cờ le tròng 19 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 45 | Cờ le tròng 24 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 46 | Pin cầu đo tiếp địa CA6471 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 47 | Pin Camera nhiệt Ti450-SF6 | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu |

Ghi chú: Yêu cầu nhà thầu chỉ cam kết một phương án về chủng loại và nguồn gốc xuất xứ của vật tư thiết bị chào thầu. Trong trường hợp nhà thầu đề xuất nhiều hơn một phương án về chủng loại và nguồn gốc xuất xứ của vật tư thiết bị chào thầu, nhà thầu phải nêu rõ phương án chính để Bên mời thầu xem xét đánh giá; các phương án khác chỉ được xem xét nếu nhà thầu được kiến nghị trúng thầu và được mời vào hoàn thiện hợp đồng.

3. Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị:

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CHI TIẾT:

| TT | Trang thiết bị | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Megomet 2500V | Thiết bị | - Điện áp thử nghiệm: 100V ~ 2500V - Dải đo điện trở: 0,1 kΩ đến 1 GΩ - Độ chính xác nhỏ nhất: ±(3% giá trị đọc) - Đo điện áp AC/DC: 0 ~ 700V - Độ phân giải nhỏ nhất phép đo điện trở: 0,1 kΩ - Đo điện áp AC/DC: 0 ~ 600V - Chức năng đo hệ số PI, DAR, tự động xả điện dung đối tượng đo sau khi hoàn thành phép đo. - Chức năng đo điện trở và liên tục mạch điện áp thấp: 0,00 ~ 999Ω - Bộ nhớ trong: ≥ 990 phép đo - Cấp bảo vệ IP65 hoặc tốt hơn |  |
| 2 | Terômét | Thiết bị | - Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60529 - Dải đo điện trở đất: 0,00 ~ 1,99 kΩ - Độ chính xác tốt nhất: ±(1,5% giá trị đọc) - Đo điện trở cọc phụ: 0Ω ~ 50 kΩ Cấp bảo vệ IP54 hoặc tốt hơn |  |
| 3 | Camera nhiệt tầm gần | Thiết bị | - Màn hình hiển thị Led ≥3,5" - Độ phân giải hồng ngoại: ≥ 300 x 220 pixel - Dải đo nhiệt độ tối thiểu từ -10°C ~ 400°C - Độ chính xác: ± 2 °C - Các chế độ hình ảnh: Nhiệt, Hình ảnh trực quan, Kết hợp, PIP, 7 bảng màu; báo động nhiệt độ cao/thấp; theo dõi điểm nóng/lạnh. - Pin Li-ion có thể sạc lại (3,7V ≥ 5.000mAh) có thể hoạt động liên tục khoảng 4 đến 5 giờ - Dung lượng lưu trữ sử dụng Thẻ nhớ Micro SD > =16G - Có khả năng giao tiếp với các thiết bị khác qua cổng USB hoặc Type-C, Micro USB. - Dạng cảm biến: Camera nhiệt - Định dạng ảnh: JPEG hoặc BMP - Khả năng chống nước: IP54 trở lên, có khả năng chống va đập. - Thu phóng kỹ thuật số ≥ 2x - Kết nối được với điện thoại thông minh qua phần mềm: android hoặc IOS. |  |
| 4 | Thiết bị đo nhiệt độ mối nối | Thiết bị | Dải nhiệt: -40 °C đến 650 °C Độ chính xác: ±1 % hoặc ±1,0 °C Có khả năng đo nhiệt độ tiếp xúc kèm đầu dò loại K Tỷ lệ D:S = 30:1, thời gian đáp ứng <500 ms Bộ nhớ tích hợp, cảnh báo HIGH/LOW, Min/Max/Avg/Di |  |
| 5 | Ampekim 200PA - 2000A | Thiết bị | - Dải đo dòng điện: lên tới 2000A - Dải đo điện áp: AC: 750V, DC: 1000V - Dải đo điện trở: 400kΩ - Độ chính xác: + Dòng điện: ± 3% + Điện áp: ± 1.8% - Đường kính kìm max: 55mm - Nguồn: R6P (AA) (1.5V) × 2 |  |
| 6 | TB xác định pha | Thiết bị | Máy chính: Thiết bị phân tích tín hiệu đầu nguồn và trả kết quả cho thiết bị phụ. Máy chính có 4 đầu vào nối với 03 dây pha A, B, C và 01 dây trung tính N. Điện áp làm việc từ 100 ÷ 240V. Tần số điện áp danh định 50Hz. Công suất thu phát: >500mW. Thời gian phản hồi giữa máy chính và máy phụ ≤5s Sử dụng sóng RF hoặc LoRa Thiết bị có 4 đèn báo: Đèn báo thiết bị đang hoạt động; Đèn báo sóng kết nối giữa máy chính và máy phụ; Đèn báo có điện áp các pha A, B, C. Thiết bị có cầu chì bảo vệ bên trong cho mạch nguồn. - Máy phụ: Máy phụ có 2 que đo (pha L và trung tính N). Điện áp làm việc từ 100 ÷ 240V. Tần số điện áp danh định 50Hz. |  |
| 7 | TB kiểm tra thông số ắc quy | Thiết bị | - Đồng thời đo điện áp DC và AC, mili ôm - Điện trở: 40mΩ, 400mΩ, 4Ω, 40Ω - Điện áp: 4V, 40V - Điện áp vào lớn nhất: 50VDC - Nguồn cung cấp: Pin 6 AAA - Cung cấp: thân máy, phần mềm, dây cáp |  |
| 8 | Máy cắt cỏ (Xăng) | Máy | + Loại động cơ: 4 thì, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí; + Dung tích xy-lanh: >30 cc + Công suất tối đa: ~1,3 HP (1,0 kW) + Hệ thống khởi động: Giật tay + Loại nhiên liệu: Xăng + Dung tích bình xăng: >0,5 lít + Hệ thống cắt Lưỡi cắt: Lưỡi thép 2 hoặc 3 cánh Kiểu trục: Trục thẳng cứng hoặc mềm tùy phiên bản Tốc độ đầu cắt: ~3.000 vòng/phút (tùy tải và tỷ số truyền) |  |
| 9 | Máy cắt cành cây (Xăng) | Máy | - Tốc độ xích ở công suất tối đa: 17,3 m/giây - Dung tích xi lanh: 51,7 cm³ - Công suất: 2,4 kW - Chiều dài lưỡi cưa tối thiểu: 33 cm - Chiều dài lưỡi cưa tối đa: 50 cm |  |
| 10 | Máy phát hàn (Loại hợp bộ) | Máy | - Công suất định mức: 5 kW - Công suất tối đa: 5,5 kW - Loại động cơ: 1 Xilanh 4 thì, làm mát bằng gió - Dung tích bình nhiên liệu ≥15 L - Trang bị hệ thống tự động ngắt khi quá tải - Điện áp 220÷230V - Tần số 50Hz - Hệ thống khởi động: Giật tay và đề nổ - Phụ kiện bao gồm bộ dây dẫn và đầu mỏ kẹp que hàn |  |
| 11 | Máy phát điện | Máy | Công suất liên tục: 5 kW - Công suất tối đa: 5,5 kW - Động cơ: 1 Xilanh 4 thì, làm mát bằng gió - Hệ thống khởi động: giật tay và đề nổ - Điện áp: 220V, tần số 50Hz - Hệ thống bảo vệ: + Bảo vệ dầu bôi trơn, Bảo vệ quả tải, |  |
| 12 | Máy đột thủy lực | Máy | Chủng loại: Đầu đột thủy lực cho thanh thép, sử dụng kết hợp với Bơm thủy lục - Độ sâu họng đột: ≥ 70mm - Áp suất tối đa: ≥ 68,5 Mpa - Khả năng đột lớn nhất: 20,5mm trên thanh thép mềm >10mm - Phụ kiện: Đầu đột kích cỡ 10.5, 13.5, 17.5, 20.5mm. |  |
| 13 | Bơm thủy lực | Máy | (Mặt hàng này phải tương thích và có khả năng kết nối được với mục 12) - Chủng loại: Bơm thủy lực - Áp suất tối đa: ≥ 68,5 Mpa - Dung tích dầu: ≥ 700cc - Phụ kiện: Ống dẫn thủy lực tối thiểu 2m |  |
| 14 | Đèn pin sạc hiệu suất lớn | Cái | Công suất từ 1500lm đến 2000lm, chiếu xa từ 250 đến 350m, Cổng sạc Type C, Pin Li-ion dung lượng > 3800mAh, chịu được va đập, chống nước (Ip68 hoặc tiêu chuẩn chống nước khác tương thích với sản phẩm…), thời lượng tối đa (Tới 40 giờ tại chế độ min) trọng lượng từ 130gram đến 300gram (Đã bao gồm pin) |  |
| 15 | Xích cho máy cắt cây chạy xăng | Cái | - Sử dụng cho lưỡi lam có chiều dài 18 inch |  |
| 16 | Tủ sấy, hút ẩm bảo quản thiết bị chuyên dụng 180 lít | Thiết bị | Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: >3kW Giải nhiệt độ môi trường +10 độ C ~250 độ C Vỏ được làm bằng tôn dày sơn tĩnh điện Bên trong làm bằng thép không rỉ Có cửa kính có thể nhìn vào trong tủ. Dung tích ≥180 lít |  |
| 17 | Kìm cắt thủy lực | Cái | Kìm cắt cáp thủy lực tích hợp bơm tay Lực ép thủy lực: ≥ 10 tấn Khả năng cắt tối đa: Cáp đồng/nhôm: ≥ 40 mm Cáp nhôm lõi thép (ACSR): ≥ 40 mm Chiều dài toàn bộ: > 500 mm Cơ chế vận hành: Bơm tay thủy lực tích hợp, không cần bơm rời Có van xả áp an toàn Lưỡi cắt: Chế tạo từ thép hợp kim tôi cứng, độ bền cao |  |
| 18 | Máy siết bulong dùng pin 18V | Máy | - Điện thế pin 18V - Động cơ: Không chổi than - Tốc độ không tải (rpm) ≥ 0-800/1300/1800/1800 - Tốc độ đập (lpm) 0-850/1850/2400/2400 - Lực siết tối đa (Nm): >=1600 - Lực tháo tối đa (Nm): >=2000 - Đường kính ốc tối đa (mm): M33. - Kích thước đầu khẩu: 3/4 Inch - Phụ kiện kèm theo: 2 Pin 18V 5.0Ah, 1 sạc pin, hộp đựng |  |
| 19 | Máy mài góc 18V | Máy | Điện áp pin: 18V Đường kính đĩa: ≥ 100 mm Kiểu công tắc: Công tắc trượt - Loại động cơ: Không chổi than - Phụ kiện kèm theo: 2 Pin 18V 4.0Ah, 1 sạc pin, vành chắn bảo vệ, hộp đựng |  |
| 20 | Bơm nước 30-60m3/h | Máy | - Kích thước hạt có thể đi qua: ≥ 13mm - Đường kính ống hút: ≥ 80mm - Lực hút tối đa: ≥ 8m - Lưu lượng tối đa: ≥ 60m3/h - Đường kính ống đầu ra: ≥ 80mm - Lực phun đầu ra: ≥ 25m - Loại động cơ: Xy lanh 4 thì, làm mát bằng không khí hoặc tương đương - Dung tích bình nhiên liệu: ≥ 3,1L - Phương pháp khởi động: Bằng tay |  |
| 21 | Flycam | Máy | - Trọng lượng: >700g - Kích thước + Gấp lại: Nêu rõ - Tốc độ bay tối đa: ≥10m/s - Độ cao bay tối đa: ≥ 5000m - Thời gian bay tối đa: ≥ 40 phút - Khoảng cách bay tối đa: ≥ 30 km - Khả năng cản tốc độ gió tối đa: 12m/s - Hệ thống định vị: Tối thiểu GPS + Galileo + BeiDou - Nhiệt độ hoạt động -10° đến 40° C hoặc tốt hơn - Bộ nhớ trong: ≥ 8GB - Ống kính: FOV: ≥ 35° - Dải ISO: Từ 100-6400 (Chụp đêm từ 100-10000) - Loại camera: Kép. - Độ phân giải video: 4K, Full HD - Độ phân giải ảnh: 48MP, 12MP. - Kích thước ảnh tối đa: ≥8064x6048 - Chụp ban đêm: có. - Zoom kỹ thuật số từ camera chính: 3x đến 8x (Hoặc có thể lớn hớn) - Zoom kỹ thuật số từ camera phụ: 1x đến 3x (Hoặc có thể lớn hớn) - Có tích hợp thẻ nhớ: ≥ 128 GB (Cấp thẻ nhớ kèm theo khi giao hàng) - Cảm biến: vật cản đa hướng (cảm biến trước, cảm biến sau, cảm biến trên, cảm biến dưới, cảm biến hồng ngoại 3D...) - Độ ổn định của flycam 3 trục (tilt, roll, pan): Đáp ứng; - Bay theo điểm đánh dấu (Waypoint Flight): Đáp ứng. - Kết nối: Bluetooth/ Wifi - Bộ điều khiển từ xa: + Kích thước màn hình: ≥ 4inch, tích hợp hiện thị hình ảnh từ camera hoặc kết nối với điện thoại thông minh để truyền hình ảnh. + Khoảng cách truyền tối đa: ≥ 10 km. + Giao thức kết nối: Hỗ trợ kết nối wifi/ Bluetooth. - Dung lượng Pin: ≥ 4200mAh. - Loại Pin: Li-ion, 03 pin - Phụ kiện gồm: Bộ sạc pin di động ≥ 65W, Hub sạc ≥ 65W, hộp đựng,.. |  |
| 22 | Thermal Camera | Cái | Dải nhiệt độ đo Từ -20 °C đến +400 °C. Độ nhạy nhiệt ~70 mK (chuẩn cho dòng phổ thông). Độ chính xác đo ±3 °C hoặc ±5% giá trị đo Kết nối: Cắm trực tiếp USB-C (Android) hoặc Lightning (iOS). Nguồn cấp Dùng pin của smartphone, không cần sạc riêng. Phần mềm đi kèm Ứng dụng trên Android/iOS cho phép: Chụp ảnh, quay video hồng ngoại. |  |
| 23 | Thước cặp điện tử | Cái | - Thước cặp điện tử được làm bằng kim loại - Hàm kẹp đo được làm bằng hợp kim cứng, dễ dàng sử dụng và dễ đọc đo thước. Có ốc vít cố định để thực hiện các bước đo liên tiếp. - Thước đo được dải từ 0-150mm/ - Đo được hệ Inch và hệ Mét. |  |
| 24 | Ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm | Cái | Chủng loại: ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm loại 2 mắt - Độ phóng đại: 2x, 4x, 6x - Zoom kỹ thuật số đến 6x - Đường kính ống mục tiêu: >=35mm - Tầm nhìn: ≥ 150m - Màn hình màu hiển thị: Đen, trắng, xanh, trung tính - Khả năng chống nước: tối thiểu IP65 - Phụ kiện đi kèm: Cáp USB, hộp cứng |  |
| 25 | Máy định vị GPS MAP | Máy | - Hệ tọa độ WGS 84, VN 2000 và nhiều hệ khác. - Hệ thống vệ tinh GPS, … - Dung lượng bộ nhớ trong 8GB - Bộ nhớ điểm (waypoint) 2000 điểm. - Tính toán chu vi, diện tích ngay trên máy. - Chống nước IPX7 hoặc tốt hơn - Pin sử dụng: tùy chọn 2 pin AA/ NiMH hoặc Lithium - Cổng giao tiếp: USB hoặc tương đương - Phụ kiện kèm theo: Cáp USB, hộp đựng |  |
| 26 | Máy đo chiều cao độ võng | Máy | Phạm vi đo chiều cao 3 m - 23 m Phạm vi đo ngang 3 m - 18 m Độ phân giải 5 mm / 10 mm Độ chính xác < 0,5 % Nguồn pin Pin 9 V Tuổi thọ pin > 50,000 phép đo Nhiệt độ hoạt động -10 °C đến 40 °C Đơn vị Mét hoặc feet/inch |  |
| 27 | Ống nhòm đo khoảng cách | Cái | - Dải đo: ≥ 1500m/ Độ chính xác: ± 1m - Đo góc: ± 90°/ Độ chính xác: ± 1o - Đo tốc độ: Có/ Độ chính xác: ± 5km/h - Đo chiều cao: Có - Độ phóng đại: ≥ 2x - Mô hình của màn hình hiển thị đo lường: hiển thị thông qua màn hình LCD - Nguồn cung cấp: Pin Li-ion 750 mAh hoặc tương đương - Cấp bảo vệ: tối thiểu IP54 - Tự động tắt nguồn: Có |  |
| 28 | Thước dây cuộn 50m | Cái | - Chiều dài tối đa: 50m - Chất liệu hộp: Nhựa hoặc hợp kim - Đơn vị đo: mét |  |
| 29 | Bộ đàm | Máy | - Chủng loại: Bộ đàm cầm tay - Dải tần hoạt động: 400-480 MHz - Nguồn cung cấp: pin sạc >5000mAh - Màn hình LCD hiển thị: Có - Số kênh: ≥ 16 hỗn hợp - Chế độ đàm thoại rảnh tay: Có - Cấp bảo vệ: tối thiểu IP67 - Cân nặng: 100g đến 350 gram - Phụ kiện kèm theo: Bộ sạc, dây đeo…. |  |
| 30 | Máy đo độ dầy lớp mạ | Thiết bị | - Chức năng: Đo độ dày lớp phủ trên nền kim loại từ tính. - Nguyên lý đo: Điện từ trường - Khoảng đo: 0-1500 µm hoặc 0 - 60 mils - Đơn vị: µm hoặc mils - Chiều dài dây đầu dò: ≥ 90cm - Màn hình hiển thị: ≥ 2.8” - Cấp bảo vệ: tối thiểu IP65 - Nguồn cung cấp: 3 pin AAA hoặc tương đương |  |
| 31 | Pa lăng lắc tay 1,5 Tấn | Cái | Tải trọng định mức: ≥ 1.500 kg. - Chiều dài cánh tay đòn: ≤ 410 mm. - Khoảng cách nâng, hạ, kéo hoặc căng (hành trình dây xích): ≥1,5m. |  |
| 32 | Bộ tuýp 11 chi tiết dài 5mm | Bộ | - Chi tiết kỹ thuật - Bộ gồm: 11 khẩu (12,13,14,16,17,19, 21, 22, 24,27, 32) mm - Tổng chiều dài: >=50mm - Quy cách: 1/2 inch (Sử dụng cho máy siết bulong dung pin ½) |  |
| 33 | Cóc hãm dây 3 tấn | Cái | - Yêu cầu kỹ thuật: - Tải trọng làm việc >= 3 tấn - Sử dụng cho cáp có đường kính: 16mm-32mm |  |
| 34 | Xà beng | Cái | Xà beng thân lục giác tổng chiều dài > 1000mm |  |
| 35 | Búa tạ | Cái | Loại > 4kg, cán gỗ |  |
| 36 | Dây thừng phi 16 (Sợi 30m) | Sợi | - Dây có chất liệu Polyamid hoặc tốt hơn, dây mềm, bề mặt dây nhẵn, dây bện chặt, trên dây có sợi chỉ màu để phân biệt chất lượng dây. - Đường kính: 16mm. |  |
| 37 | Dây thừng phi 18 (Sợi 30m) | Sợi | - Dây có chất liệu Polyamid hoặc tốt hơn, dây mềm, bề mặt dây nhẵn, dây bện chặt, trên dây có sợi chỉ màu để phân biệt chất lượng dây. - Đường kính: 18mm. |  |
| 38 | Dây thừng phi 22 (Sợi 30m) | Sợi | - Dây có chất liệu Polyamid hoặc tốt hơn, dây mềm, bề mặt dây nhẵn, dây bện chặt, trên dây có sợi chỉ màu để phân biệt chất lượng dây. - Đường kính: 22mm. |  |
| 39 | Trạm sạc di động 220V, 1000W | Thiết bị | - Công suất tối đa: ≥ 1000W - Dung lượng pin: ≥ 280.000 mAh - Cổng đầu ra: + ≥2 cổng AC 220V + ≥1 cổng DC - 12V - Cổng sạc đầu vào: + Nguồn DC tối đa 180W + USB type C tối đa 60W - Hỗ trợ sạc nhanh: Có |  |
| 40 | Kẹp căng dây dẫn dùng cho dây dẫn ACSR400 | Cái | - Chủng loại: Khóa kẹp căng dây tự hãm - Tải trọng làm việc tối đa của khoá kẹp (kN): ≥ 46 - Tải trọng an toàn tối đa của khoá kẹp (kN): ≥ 85 - Giải kẹp dây dẫn của khóa phù hợp với dây ACSR400/51 có đường kính ngoãi ~ 27,5mm - Hàm kẹp nhẵn, không có răng - Chiều dài hàm kẹp: ˃= 273mm |  |
| 41 | Kìm cắt cáp nhông | Cái | - Chủng loại: Kìm cắt cáp Nhôm, đồng - Phạm vi cắt ≥ 300 mm2 - Cân nặng: ≥ 1,5kg |  |
| 42 | Dao dọc vỏ cáp quang | Cái | - Chủng loại: Dao chuyên dụng rọc vỏ cáp quang ống lỏng từ 4 core đến 288 core - Đường kính vỏ cáp: φ 10 - 25 mm - Kiểu rọc: Xoay tròn và xẻ dọc theo chiều dài cáp - Điều chỉnh nâng hạ lưỡi dao: Có |  |
| 43 | Cờ le tròng 17 | Cái | Cỡ size 17 mm |  |
| 44 | Cờ le tròng 19 | Cái | Cỡ size 19 mm |  |
| 45 | Cờ le tròng 24 | Cái | Cỡ size 24 mm |  |
| 46 | Pin cầu đo tiếp địa CA6471 | Quả | Pin sạc NiMH (Nickel-Metal Hydride) dùng cho cầu đo tiếp địa CA6471 Dung lượng: ~ 9,6V / 3,5 Ah |  |
| 47 | Pin Camera nhiệt Ti450-SF6 | Quả | Pin Lithium-ion có thể sạc lại, dùng cho Camera nhiệt Ti450-SF6 Dung lượng: ~ 7,2V - 6.000 mAh |  |

*. Yêu cầu về nghiệm thu hàng hóa

- Công tác nghiệm thu, bàn giao:

Hồ sơ nghiệm thu: 01 bản gốc, 01 bản sao y.

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Hồ sơ Chứng chỉ chất lượng, số lượng của hàng hóa (CQ), Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất/nước xuất khẩu cấp (C/O) ʻʻđối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài”, vận đơn sạch( nếu có);

+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước: Lý lịch, xuất xưởng của nhà sản xuất;

+ Biên bản thí nghiệm, kiểm định (nếu có); cam kết bảo hành hàng hoá;

+ Tờ khai hải quan (nếu có);

- Tất cả hàng hóa Phải được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

*. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì hàng hóa

- Thời gian bảo hành: 540 ngày kể từ ngày giao hàng.

- Cách thức bảo hành: Trong thời hạn bảo hành chủ đầu tư thông báo cho nhà thầu về những hư hỏng liên quan tới hàng hóa do lỗi của nhà thầu gây ra, cụ thể như sau:

+ Với các hư hỏng phải khắc phục sửa chữa, thay thế: Trong vòng không quá 07 ngày kể từ khi nhận được thông tin (bằng điện thoại hoặc văn bản của chủ đầu tư), nhà thầu có trách nhiệm phối hợp khắc phục các sai sót liên quan đến việc bảo hành hàng hóa thuộc lỗi của nhà thầu.

+ Thời gian bảo hành hàng hóa (khắc phục sửa chữa, thay thế) phải được gia hạn tiếp 12 tháng kể từ ngày nhà thầu khắc phục, sửa chữa xong các sai sót nếu có do lỗi của nhà thầu và được chủ đầu tư và nhà thầu ký biên bản nghiệm thu phần khối lượng phải khắc phục sửa chữa, bảo hành; nhà thầu phải thực hiện các biện pháp gia hạn bảo lãnh bảo hành cho phần bị sự cố, hư hỏng với giá trị và thời hạn tương ứng.

- Trường hợp nhà thầu không khắc phục sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định, chủ đầu tư có thể thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.

*. Yêu cầu cung cấp đào tạo hướng dẫn sử dụng thiết bị:

Đơn vị nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp tài liệu và hướng dẫn việc lắp đặt, khai thác sử dụng thiết bị, phần mềm.

Mục 2. Bản vẽ: Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Các hàng hóa phải có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất (Biên bản thử nghiệm Nộp kèm sản phẩm khi giao hàng). Đối với 06 chủng loại hàng hoá (Teromet, Megomet 2500V, Am pe kìm 200PA-2000A (điện tử), Pa lăng lắc tay 1,5 Tấn, Cóc hãm dây 3 tấn, Kẹp căng dây dẫn dùng cho dây dẫn ACSR400) phải có Biên bản thí nghiệm điển hình của hàng hóa do đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện (Biên bản thử nghiệm Nộp kèm sản phẩm khi giao hàng).