# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp các thiết bị cho Khoa Xét nghiệm (gồm 04 phần);

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

    - Máy đo áp lực thẩm thấu

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Xuất xứ máy chính: G7

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 13485 hoặc tương đương.

- Nguồn điện sử dụng: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C

- Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75 %

      - Yêu cầu về cấu hình

Cấu hình cung cấp tối thiểu, bao gồm:

- Máy chính: 01 cái

- Máy in nhiệt: 01 cái

- Cốc đo sử dụng 1 lần: 100 cái

- Dung dịch chuẩn 300 mOsmol/kg: 10 ống

- Cáp kết nối cổng USB: 01 cái

- Giấy in nhiệt: 05 cuộn

- Dây nguồn: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Máy chính thiết kế để bàn với kích thước tổng thể:

- Chiều rộng: ≤ 500 mm

- Chiều sâu: ≤ 500 mm

- Chiều cao: ≤ 500 mm

- Máy chính tích hợp màn hình hiển thị và điều khiển bằng chức năng cảm ứng với kích thước ≥ 5 inch

- Dung tích mẫu đo cho phép ≥ 20 µL

- Khoảng đo từ 0 mOsmol/kg đến ≥ 3000 mOsmol/kg

- Độ phân giải thông số đo ≤ 1 mOsmol/kg

- Thời gian đo mẫu ≤ 180 giây

- Độ tái lập thông số đo (Reproducibility) ± ≤ 1%

- Các chức năng trên màn hình hiển thị và điều khiển:

- Hiệu chuẩn thông số đo

- Bắt đầu chức năng đo

- Hiển thị thông số đo

- Cài đặt thời gian của thiết bị theo thời gian thực

- Chức năng kết nối với máy đọc barcode

- Kết nối với máy tính qua cổng USB và trích xuất file tương thích với hệ thống LIS/HIS

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Tủ lạnh bảo quản máu

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Xuất xứ máy chính: G7

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 13485 hoặc tương đương.

- Nguồn điện sử dụng: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa: ≥ 35°C

- Độ ẩm tối đa: ≥ 75 %

      - Yêu cầu về cấu hình

- Tủ chính: 01 cái

- Khay chứa mẫu: ≥ 06 cái

- Chìa khóa tủ: 01 cái

- Bộ ghi nhiệt độ bằng biểu đồ: 01 bộ

- Dây nguồn: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Thiết kế của tủ chính dạng đứng với cửa kính cho phép quan sát được bên trong

- Điều khiển bằng vi xử lý

- Kích thước tổng thể của tủ chính:

- Chiều rộng: ≤ 800 mm

- Chiều sâu: ≤ 1000 mm

- Chiều cao: ≤ 2050 mm

- Nhiệt độ bảo quản mẫu tại 4°C

- Dung tích của buồng lạnh ≥ 620L, với khả năng lưu trữ tối thiểu 350 túi máu (loại 450 ml)

- Cảm biến nhiệt độ bên trong buồng lạnh ≥ 02 cái

- Khay chứa mẫu với thiết kế dạng khay kéo

- Tích hợp chế độ khử tuyết tự động

- Bảng điều khiển và màn hình hiển thị nhiệt độ được tích hợp phía trước tủ chính, với các chức năng:

- Bật/ Tắt đèn trong buồng lạnh

- Tắt báo động

- Hiển thị nhiệt độ của buồng lạnh

- Tích hợp các chức năng báo động bằng âm thanh và đèn báo trên bảng điều khiển trong trường hợp:

- Nhiệt độ cao/thấp hơn nhiệt độ cài đặt của buồng lạnh

- Nguồn điện cung cấp bị gián đoạn

- Lỗi cảm biến nhiệt độ trong buồng lạnh

- Lỗi cửa mở

- Tích hợp pin dự phòng trong trường hợp nguồn điện cung cấp bị gián đoạn

- Tích hợp các bánh xe để di chuyển và chân khóa cố định vị trí

- Bộ ghi nhiệt độ bằng biểu đồ tích hợp ở mặt trước tủ chính, với thời gian ghi nhận nhiệt độ tối thiểu 07 ngày

- Công suất tiêu thụ : ≤ 550 W

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất.

- Nhà cung cấp chịu mọi chi phí trong việc kiểm định/hiệu chuẩn nhiệt độ của thiết bị được thực hiện bởi đơn vị độc lập trước khi đưa vào nghiệm thu sử dụng.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Tủ lạnh âm sâu bảo quản máu

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Xuất xứ máy chính: G7

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 13485 hoặc tương đương.

- Nguồn điện sử dụng: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa: ≥ 35°C

- Độ ẩm tối đa: ≥ 60 %

      - Yêu cầu về cấu hình

- Tủ chính: 01 cái

- Khay tủ: ≥ 05 cái

- Chìa khóa tủ: 01 cái

- Bộ ghi nhiệt độ bằng biểu đồ: 01 bộ

- Dây nguồn: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Tủ thiết kế dạng đứng

- Điều khiển bằng vi xử lý

- Kích thước tổng thể của tủ chính:

- Chiều rộng: ≤ 850 mm

- Chiều sâu: ≤ 1000 mm

- Chiều cao: ≤ 2000 mm

- Nhiệt độ bảo quản mẫu có thể điều chỉnh trong khoảng từ ≤ (-35)°C đến ≥ (-20)°C

- Dung tích của buồng lạnh ≥ 420L

- Chức năng tự động xả đông tuyết bên trong tủ mà không cần lấy mẫu ra bên ngoài

- Bảng điều khiển và màn hình hiển thị nhiệt độ được tích hợp phía trước tủ chính, với các chức năng:

- Tắt báo động

- Hiển thị nhiệt độ của buồng lạnh

- Xả đông tuyết theo yêu cầu của người sử dụng

- Tích hợp các chức năng báo động bằng âm thanh và đèn báo/hiển thị lỗi trên màn hình của bảng điều khiển trong trường hợp:

- Nhiệt độ cao/thấp hơn nhiệt độ cài đặt của buồng lạnh

- Nguồn điện cung cấp bị gián đoạn

- Lỗi cảm biến nhiệt độ trong buồng lạnh

- Lỗi cửa mở

- Tích hợp pin dự phòng trong trường hợp nguồn điện cung cấp bị gián đoạn

- Tích hợp các bánh xe để di chuyển và chân khóa cố định vị trí

- Bộ ghi nhiệt độ bằng biểu đồ trong thời gian tối thiểu 07 ngày

- Công suất tiêu thụ : ≤ 660 W

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất.

- Nhà cung cấp chịu mọi chi phí trong việc kiểm định/hiệu chuẩn nhiệt độ của thiết bị được thực hiện bởi đơn vị độc lập trước khi đưa vào nghiệm thu sử dụng.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Tủ bảo quản tiểu cầu kèm máy lắc

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Xuất xứ máy chính: G7

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 13485 hoặc tương đương.

- Nguồn điện sử dụng: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa: ≥ 35°C

- Độ ẩm tối đa: ≥ 75 %

      - Yêu cầu về cấu hình

Cấu hình cung cấp tối thiểu, bao gồm:

- Tủ bảo quản tiểu cầu: 01 cái

- Máy lắc tiểu cầu: 01 cái

- Bộ ghi nhiệt độ: 01 cái

- Dây nguồn và các dây kết nối: 01 bộ

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Tủ bảo quản tiểu cầu:

- Tủ sơn tĩnh điện kháng khuẩn, vật liệu không chứa CFC

- Tủ với thiết kế cửa kính dạng trong suốt, cho phép người sử dụng quan sát được bên trong

- Kích thước tổng thể của tủ:

  - Chiều rộng: ≤ 800 mm

  - Chiều sâu: ≤ 800 mm

  - Chiều cao: ≤ 1100 mm

- Trọng lượng của tủ ≤ 70 kg

- Buồng làm việc của tủ đồng bộ với máy lắc

- Điều khiển nhiệt độ bên trong tủ bằng vi xử lý, cho phép cài đặt nhiệt độ bên trong buồng làm việc trong khoảng từ ≤ 20°C đến ≥ 24°C

- Số lượng cảm biến nhiệt độ bên trong tủ ≥ 02 cái

- Tích hợp pin dự phòng trong trường hợp nguồn điện cung cấp bị gián đoạn giúp duy trì các chức năng theo dõi và cảnh báo

- Màn hình màu cảm ứng hiển thị và điều khiển thông số tích hợp phía trước tủ với tối thiểu các chức năng:

  - Thay đổi nhiệt độ cài đặt bên trong tủ

  - Cài đặt các thông số báo động

  - Hiển thị nhiệt độ bên trong tủ

  - Hiển thị thời gian thực

  - Tắt âm thanh báo động

  - Xem lại lịch sử nhiệt độ, tần số lắc và các báo động (nhiệt độ, tần số lắc,...) theo thời gian

- Cho phép cài đặt và hiển thị tần số lắc trên tủ

- Báo động bằng âm thanh và hiển thị trên màn hình tối thiểu các trường hợp:

  - Nhiệt độ bên trong tủ cao/thấp so với nhiệt độ cài đặt

  - Tần số lắc không đạt so với cài đặt

  - Lỗi cảm biến nhiệt độ

  - Lỗi kết nối với máy lắc

  - Nguồn điện cung cấp bị gián đoạn

  - Cửa mở trong quá trình vận hành

- Bộ ghi nhiệt độ của tủ bằng biểu đồ tích hợp phía trước tủ

- Máy lắc tiểu cầu:

- Số khay chứa ≥ 06 khay với tối thiểu 48 túi tiểu cầu

- Máy lắc theo phương ngang với tần số lắc có thể điều chỉnh từ ≤ 40 chu kỳ/phút đến ≥ 55 chu kỳ/phút

- Máy lắc sẽ tự động dừng trong trường hợp cửa của tủ bảo quản tiểu cầu đang ở tình trạng mở

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo mục E-ĐKC 21.1