## Sheet2
Phụ lục 1 - Yêu cầu thông số kỹ thuật Đính kèm Chương V E-HSMT Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế rớt thầu và bổ sung
STT theo E-HSMT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật
1 | PP2500458575 | Vật tư y tế chấn thương chỉnh hình 1 | Vật tư y tế chấn thương chỉnh hình 1
1.1 |  | Vít xương xốp đường kính 6.5 mm, chất liệu titanium | Vít xương xốp đường kính 6.5 mm, chất liệu titanium | Cái | 50 | - Vít xương xốp ren toàn phần - Vật liệu: Hợp kim Titanium phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F136 hoặc tốt hơn - Đường kính chân ren: ∅ 3.1 ± 0.05 mm - Đường kính ngoài mũ vít hình sao: ∅ 7.95 ± 0.1 mm - Đường kính ngoài mũ vít lục giác: ∅ 7.9 ± 0.1 mm - Khoảng cách hai đỉnh đối diện của hình sao (Torx): 4.5 ± 0.05 mm - Khoảng cách hai cạnh đối diện của đầu lục giác (SW): 3.5 ± 0.05 mm - Bước ren: 2.75 ± 0.05 mm - Chiều dài vít: vít dài 25 – 100 mm bước tăng 5 mm - Chiều sâu đầu lục giác: 2.8 ± 0.1 mm - Chiều sâu đầu hình sao: 2.9 ± 0.1 mm - Chiều cao mũ vít: 4.6 ± 0.1 mm - Bán kính cong mũ vít:4.0 ± 0.25 mm - Đường kính ngoài (đường kính ren): ∅ 6.5 ± 0.05 mm - Độ sâu ren: 1.65 ± 0.1 mm - Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC hoặc tốt hơn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene oxide hoặc tốt hơn
1.2 |  | Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ | Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ | Cái | 5 | - Nẹp khóa bản nhỏ -Vật liệu: Hợp kim Titanium phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F136 hoặc tốt hơn. - Loại thiết kế: Nẹp khóa nén ép theo thiết kế AO (Synthes), thân nẹp có lỗ kết hợp với chức năng khóa hoặc nén - Vị trí sử dụng: Thân xương cẳng tay (Thân xương trụ/Thân xương quay) - Số lỗ phần đầu nẹp: - Số lỗ phần thân nẹp: 5 – 9 lỗ - Thân nẹp sử dụng vít: Vít khóa và vít vỏ, tự taro, đường kính 3.5 mm - Lỗ vít: Có ren khóa đôi chống tuôn - Đường kính lỗ ren thân nẹp (mm): Ø 3.8 ± 0.1 - Góc côn của lỗ ren: 10° - Bề rộng lỗ nén ép thân nẹp (mm): 4.5 ± 0.1 - Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ khóa (mm): 13 ± 0.1 - Độ dày nẹp (mm): 3.5 ± 0.2 - Chiều rộng nẹp (mm): 11 ± 0.2 - Chiều dài nẹp (mm): 72 - 124 - Bên sử dụng: Không phân biệt trái, phải - Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC hoặc tốt hơn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene oxide hoặc tốt hơn.
1.3 |  | Nẹp khóa bản rộng các cỡ | Nẹp khóa bản rộng các cỡ | Cái | 5 | "Nẹp khóa bản rộng - Vật liệu: Hợp kim Titanium phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F136 hoặc tốt hơn. - Loại thiết kế: Nẹp khóa nén ép theo thiết kế AO (Synthes), thân nẹp có lỗ kết hợp với chức năng khóa hoặc nén - Vị trí sử dụng: Thân xương đùi - Số lỗ phần thân nẹp: 5 – 16 lỗ - Thân nẹp sử dụng vít: Vít khóa, tự taro, đường kính 5.0 mm và vít vỏ, tự taro, đường kính 4.5 mm - Lỗ vít: Có ren khóa đôi chống tuôn - Đường kính lỗ ren thân nẹp (mm): Ø 5.2 ± 0.1 - Góc côn của lỗ ren: 10° - Bề rộng lỗ nén ép thân nẹp (mm): 6.6 ± 0.1 - Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ khóa (mm): 18 ± 0.3 - Độ dày nẹp (mm): 5.4 ± 0.2 - Chiều rộng nẹp (mm): 17.5 ± 0.3 - Chiều dài nẹp (mm): 98 - 296 - Bên sử dụng: Không phân biệt trái, phải - Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC hoặc tốt hơn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene oxide hoặc tốt hơn.
1.4 |  | Vít khóa 4,5; 5.0mm các cỡ | Vít khóa 4,5; 5.0mm các cỡ | Cái | 150 | "Vít khóa tự taro - Vật liệu: Hợp kim Titanium phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F136 hoặc tốt hơn. - Đường kính chân ren: ∅ 4.2 ± 0.05 mm - Đường kính ngoài mũ vít hình sao: ∅ 6.6 ± 0.1 mm - Đường kính ngoài mũ vít lục giác: ∅ 6.4 ± 0.05 mm - Khoảng cách hai đỉnh đối diện của hình sao (Torx): 4.5 ± 0.05 mm - Khoảng cách hai cạnh đối diện của đầu lục giác (SW): 3.5 ± 0.05 mm - Góc ren: 60° - Bước ren: 1 ± 0.05 mm - Chiều sâu rãnh vát: 2.5 ± 0.1 mm - Chiều dài rãnh vát: 5.4 ± 0.1 mm - Chiều dài vít: vít dài 12 – 90 mm (12 - 50 mm bước tăng 2 mm, 50 - 90 mm bước tăng 5 mm) - Chiều sâu đầu lục giác: 2.8 ± 0.1 mm - Chiều sâu đầu hình sao: 2.7± 0.1 mm - Chiều cao mũ vít: 4.4 ± 0.1 mm - Bước ren mũ vít:0.5 ± 0.05 mm - Góc ren mũ vít: 60° - Đường kính ngoài (đường kính ren): ∅ 5.0 ± 0.05 mm - Độ sâu ren: 0.35 ± 0.1 mm - Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC hoặc tốt hơn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene oxide hoặc tốt hơn.
1.5 |  | Nẹp khóa bản hẹp | Nẹp khóa bản hẹp | Cái | 5 | "Nẹp khóa bản hẹp - Vật liệu: Hợp kim Titanium phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F136 hoặc tốt hơn. - Loại thiết kế: Nẹp khóa nén ép theo thiết kế AO (Synthes), thân nẹp có lỗ kết hợp với chức năng khóa hoặc nén - Vị trí sử dụng: Thân xương cánh tay/Thân xương chày - Số lỗ phần thân nẹp: 7 – 12 lỗ - Thân nẹp sử dụng vít: Vít khóa, tự taro, đường kính 5.0 mm và vít vỏ, tự taro, đường kính 4.5 mm - Lỗ vít: Có ren khóa đôi chống tuôn - Đường kính lỗ ren thân nẹp (mm): Ø 5.2 ± 0.1 - Góc côn của lỗ ren: 10° - Bề rộng lỗ nén ép thân nẹp (mm): 6.6 ± 0.1 - Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ khóa (mm): 18 ± 0.3 - Độ dày nẹp (mm): 4.4 ± 0.2 - Chiều rộng nẹp (mm): 14 ± 0.2 - Chiều dài nẹp (mm): 134 - 224 - Bên sử dụng: Không phân biệt trái, phải - Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC hoặc tốt hơn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene oxide hoặc tốt hơn
1.6 |  | Nẹp khóa titanium bản nhỏ các cỡ | Nẹp khóa titanium bản nhỏ các cỡ | Cái | 5 | "Nẹp khóa bản nhỏ - Vật liệu: Hợp kim phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F136 hoặc tốt hơn. - Loại thiết kế: Nẹp khóa nén ép theo thiết kế AO (Synthes), thân nẹp có lỗ kết hợp với chức năng khóa hoặc nén - Vị trí sử dụng: Thân xương cẳng tay (Thân xương trụ/Thân xương quay) - Số lỗ phần đầu nẹp: - Số lỗ phần thân nẹp: 5 – 9 lỗ - Thân nẹp sử dụng vít: Vít khóa và vít vỏ, tự taro, đường kính 3.5 mm - Lỗ vít: Có ren khóa đôi chống tuôn - Đường kính lỗ ren thân nẹp (mm): Ø 3.8 ± 0.1 - Góc côn của lỗ ren: 10° - Bề rộng lỗ nén ép thân nẹp (mm): 4.5 ± 0.1 - Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ khóa (mm): 13 ± 0.1 - Độ dày nẹp (mm): 3.5 ± 0.2 - Chiều rộng nẹp (mm): 11 ± 0.2 - Chiều dài nẹp (mm): 72 - 124 - Bên sử dụng: Không phân biệt trái, phải - Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC hoặc tốt hơn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene oxide hoặc tốt hơn.
1.7 |  | Nẹp khóa titanium móc xương đòn | Nẹp khóa titanium móc xương đòn | Cái | 5 | Nẹp khóa xương đòn có móc - Vật liệu: Hợp kim Titanium phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F136 - Loại thiết kế: Nẹp khóa nén ép theo thiết kế AO (Synthes), thân nẹp có lỗ kết hợp với chức năng khóa hoặc nén - Vị trí sử dụng: Đầu ngoài xương đòn, - Số lỗ phần thân nẹp: 3 – 4 lỗ - Thân nẹp sử dụng vít: Vít khóa và vít vỏ, tự taro, đường kính 3.5 mm - Lỗ vít: Có ren khóa đôi chống tuôn - Đường kính lỗ ren thân nẹp (mm): Ø 3.8 ± 0.1 - Góc côn của lỗ ren: 10° - Bề rộng lỗ nén ép thân nẹp (mm): 4.5 ± 0.1 - Khoảng cách giữa 2 tâm lỗ khóa (mm): 16 ± 0.3 - Độ dày nẹp (mm): 4.0 ± 0.2 - Chiều rộng nẹp (mm): 10.7 ± 0.3 - Chiều dài nẹp (mm): 69 - 85 - Chiều dài đầu nẹp (mm): 33 ± 1 - Độ dày đầu nẹp (mm): 4.0 ± 0.2 - Chiều rộng đầu nẹp (mm): 22 ± 0.5 - Chiều dài móc (mm): 12/15/18 ± 0.5 - Bên sử dụng: Bên trái/ phải - Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC hoặc tốt hơn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene oxide hoặc tốt hơn.
1.8 |  | Vít khóa 2.7 các cỡ | Vít khóa 2.7 các cỡ | Cái | 194 | "Vít khóa tự taro - Vật liệu: Hợp kim Titanium Ti-6Al-4V Grade 5/23 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F136 - Đường kính chân ren: ∅ 2.1 ± 0.05 mm - Đường kính ngoài mũ vít hình sao: ∅ 3.45 ± 0.1 mm - Đường kính ngoài mũ vít lục giác: ∅ 3.4 ± 0.05 mm - Khoảng cách hai đỉnh đối diện của hình sao (Torx): 2.26 ± 0.05 mm - Khoảng cách hai cạnh đối diện của đầu lục giác (SW): 2.5 ± 0.05 mm - Góc ren: 60°, Bước ren: 0.6 ± 0.05 mm - Chiều sâu rãnh vát: 1.3 ± 0.1 mm, Chiều dài rãnh vát: 3.0 ± 0.1 mm - Chiều dài vít: vít dài 10 - 30 mm bước tăng 2 mm - Chiều sâu đầu lục giác: 1.5 ± 0.1 mm, Chiều sâu đầu hình sao: 1.3 ± 0.1 mm - Chiều cao mũ vít: 1.8 ± 0.1 mm, Bước ren mũ vít:0.4 ± 0.05 mm - Góc ren mũ vít: 60°, Đường kính ngoài (đường kính ren): ∅ 2.7 ± 0.05 mm, Độ sâu ren: 0.3 ± 0.1 mm - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80)"
1.9 |  | Vít khóa 5.0 các cỡ | Vít khóa 5.0 các cỡ | Cái | 100 | "Vít khóa tự taro - Vật liệu: Hợp kim Titanium Ti-6Al-4V Grade 5/23 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F136 - Đường kính chân ren: ∅ 4.2 ± 0.05 mm - Đường kính ngoài mũ vít hình sao: ∅ 6.6 ± 0.1 mm - Đường kính ngoài mũ vít lục giác: ∅ 6.4 ± 0.05 mm - Khoảng cách hai đỉnh đối diện của hình sao (Torx): 4.5 ± 0.05 mm - Khoảng cách hai cạnh đối diện của đầu lục giác (SW): 3.5 ± 0.05 mm - Góc ren: 60° - Bước ren: 1 ± 0.05 mm - Chiều sâu rãnh vát: 2.5 ± 0.1 mm - Chiều dài rãnh vát: 5.4 ± 0.1 mm - Chiều dài vít: vít dài 12 – 90 mm (12 - 50 mm bước tăng 2 mm, 50 - 90 mm bước tăng 5 mm) - Chiều sâu đầu lục giác: 2.8 ± 0.1 mm - Chiều sâu đầu hình sao: 2.7± 0.1 mm - Chiều cao mũ vít: 4.4 ± 0.1 mm - Bước ren mũ vít:0.5 ± 0.05 mm - Góc ren mũ vít: 60° - Đường kính ngoài (đường kính ren): ∅ 5.0 ± 0.05 mm - Độ sâu ren: 0.35 ± 0.1 mm - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80)"
1.10 |  | Vít khóa 6.5 các cỡ | Vít khóa 6.5 các cỡ | Cái | 10 | "Vít xương xốp ren toàn phần - Vật liệu: Hợp kim Titanium Ti-6Al-4V Grade 5/23 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F136 - Đường kính chân ren: ∅ 3.1 ± 0.05 mm - Đường kính ngoài mũ vít hình sao: ∅ 7.95 ± 0.1 mm - Đường kính ngoài mũ vít lục giác: ∅ 7.9 ± 0.1 mm - Khoảng cách hai đỉnh đối diện của hình sao (Torx): 4.5 ± 0.05 mm - Khoảng cách hai cạnh đối diện của đầu lục giác (SW): 3.5 ± 0.05 mm - Bước ren: 2.75 ± 0.05 mm - Chiều dài vít: vít dài 25 – 100 mm bước tăng 5 mm - Chiều sâu đầu lục giác: 2.8 ± 0.1 mm - Chiều sâu đầu hình sao: 2.9 ± 0.1 mm - Chiều cao mũ vít: 4.6 ± 0.1 mm - Bán kính cong mũ vít:4.0 ± 0.25 mm - Đường kính ngoài (đường kính ren): ∅ 6.5 ± 0.05 mm - Độ sâu ren: 1.65 ± 0.1 mm - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80)"
1.11 |  | Vít vỏ 2.7 các cỡ | Vít vỏ 2.7 các cỡ | Cái | 42 | Vít vỏ (vít xương cứng) tự taro - Vật liệu: Hợp kim Titanium Ti-6Al-4V Grade 5/23 phù hợp với tiêu chuẩn ASTM F136 - Đường kính chân ren: ∅ 1.9 ± 0.05 mm - Đường kính ngoài mũ vít hình sao: ∅ 4.95 ± 0.05 mm - Đường kính ngoài mũ vít lục giác: ∅ 4.9 ± 0.05 mm - Khoảng cách hai đỉnh đối diện của hình sao (Torx): 2.8 ± 0.05 mm - Khoảng cách hai cạnh đối diện của đầu lục giác (SW): 2.5 ± 0.05 mm - Bước ren: 1 ± 0.05 mm - Chiều sâu rãnh vát: 1.3 ± 0.1 mm - Chiều dài rãnh vát: 2.5 ± 0.1 mm - Chiều dài vít: vít dài 10 - 30 mm bước tăng 2 mm - Chiều sâu đầu lục giác: 1.5 ± 0.1 mm - Chiều sâu đầu hình sao: 1.6 ± 0.1 mm - Chiều cao mũ vít: 2.5 ± 0.1 mm - Bán kính cong mũ vít:2.5 ± 0.25 mm - Đường kính ngoài (đường kính ren): ∅ 2.7 ± 0.05 mm - Độ sâu ren: 0.40 ± 0.1 mm - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80)"
2 | PP2500458576
2.1 |  | Khớp háng toàn phần không xi măng 135 độ | Khớp háng toàn phần không xi măng 135 độ | Bộ | 3 | 1. Thân cán khớp háng đùi (Stem): - Chất liệu: Titanium; Kích cỡ: #8 (đường kính 5.7x115x135 độ); #9 (đường kính 5.1x130x135 độ); #10 (5.5x140x135 độ); #11 (đường kính 6.5x145x135 độ); #12 (đường kính 7.5x150x135 độ); #13 (đường kính 8.4x155x135 độ); #14 (đường kính 9.1x160x135 độ); #15 (đường kính 10.0x165x135 độ); #16 (đường kính 11.2x170x135 độ); (±5%) - Đặc tính: Bề mặt chuôi thô ráp tăng độ bám kích thích mọc xương 2. Đầu chỏm khớp háng đùi (Femoral head): - Chất liệu: Co-Cr-Mo; Kích cỡ: đường kính đầu chỏm là 24mm với chiều dài chỏm là 3.5mm; đường kính đầu chỏm là 28mm với chiều dài chỏm là 1.5mm,5mm,8.5mm, 12mm,15.5mm. ( ±5%) - Đặc tính: Được đánh bóng để giúp giảm tối đa lực ma sát hạn chế mài mòn. 3. Chén khớp háng xương chậu: Ổ cối (Acetabular): - Chất liệu: Titanium; Kích cỡ: đường kính 44/46/48/50/52/56/58/60mm. (±5%) - Đặc tính: Bề mặt thô ráp tăng độ bám và có 3 lỗ bắt vít ổ cối. Lớp lót (Liner): - Chất liệu: nhựa cao phân tử Polyethylene-PE; Kích cỡ: đường kính lớp lót dài 24mm và 28mm.( ±5%) - Đặc tính: Có gờ chống trượt cao 10 độ 4. Vít chén khớp háng xương chậu: - Chất liệu: Titanium; Kích cỡ: đường kính 6.5mm với chiều dài 20/25/30/35mm.( ±5%) - Đặc tính: Răng to tạo kết nối vững chắc chén ổ cối. Có kèm theo hộp trợ cụ hỗ trợ khi sử dụng.
2.2 |  | Khớp háng bán phần không xi măng 135 độ | Khớp háng bán phần không xi măng 135 độ | Bộ | 3 | 1. Thân cán khớp háng đùi (Stem): - Chất liệu: Titanium; Kích cỡ: #8 (đường kính 5.7x115x135 độ); #9 (đường kính 5.1x130x135 độ); #10 (5.5x140x135 độ); #11 (đường kính 6.5x145x135 độ); #12 (đường kính 7.5x150x135 độ); #13 (đường kính 8.4x155x135 độ); #14 (đường kính 9.1x160x135 độ); #15 (đường kính 10.0x165x135 độ); #16 (đường kính 11.2x170x135 độ); (±5%) - Đặc tính: Bề mặt chuôi thô ráp tăng độ bám kích thích mọc xương 2. Đầu chỏm khớp háng đùi (Femoral head): - Chất liệu: Co-Cr-Mo; Kích cỡ: đường kính đầu chỏm là 24mm với chiều dài chỏm là 3.5mm; đường kính đầu chỏm là 28mm với chiều dài chỏm là 1.5mm,5mm,8.5mm, 12mm,15.5mm. (±5%) - Đặc tính: Được đánh bóng để giúp giảm tối đa lực ma sát hạn chế mài mòn 3. Đầu khớp háng bán phần Co-Cr-Mo (Bipolar head): - Chất liệu: Co-Cr-Mo + nhựa cao phân tử Polyethylene-PE; Kích cỡ: đường kính ngoài 39/41/43/45/47/49/51/53/55mm và đường kính trong là 24/28mm. (±5%) - Đặc tính: Được đánh bóng hạn chế mài mòn khi chỏm di chuyển Có kèm theo hộp trợ cụ hỗ trợ khi sử dụng.
2.3 |  | Đinh chốt titan cẳng chân các cỡ | Đinh chốt titan cẳng chân các cỡ | Cây | 20 | - Chất liệu: Titanium Alloy - Kích cỡ: đường kính đinh 8/9/10mm. Chiều dài 255-375mm, mỗi bước tăng 15mm. (±5%) - Đặc tính: thân đinh đặc (gồm 1 đinh, 1 nắp đinh và 9 vít). Các loại vít như sau: + Vít chốt khoá đường kính 4.8mm với chiều dài: 30-80mm, gia số tăng 5mm. (±5%) + Vít chốt khoá đường kính 4.3mm với chiều dài: 25-80mm, gia số tăng 5mm. (±5%)
2.4 |  | Đinh chốt titan đùi | Đinh chốt titan đùi | Cây | 20 | - Chất liệu: Titanium Alloy - Kích cỡ: đường kính đinh 9/10/11mm. Chiều dài 340-420mm, mỗi bước tăng 20mm. (±5%) - Đặc tính: thân đinh rỗng (gồm 1 đinh, 1 nắp đinh và 4 vít). Các loại vít như sau: + Vít khoá Gamma đường kính 6.4mm với chiều dài 70-115mm, gia tăng số 5mm; (±5%) + Vít chốt khoá đường kính 4.7mm với chiều dài: 26-60 mm, gia số tăng 2mm, 64-84mm gia tăng số 4mm. (±5%)
2.5 |  | Nẹp khóa chữ I các cỡ | Nẹp khóa chữ I các cỡ | Cái | 5 | - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 23.2/28.5/33.8/39.1/44.4/49.7/55mm. (±5%) - Đặc tính: nẹp thẳng có lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.0mm và vít vỏ đường kính 2.0mm. (±5%)
2.6 |  | Nẹp khóa chữ T các cỡ | Nẹp khóa chữ T các cỡ | Cái | 5 | - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 5/6/7/8/9 lỗ. Chiều dài: 23.4/28.7/34/39.3/44.6mm. (±5%) - Đặc tính: nẹp hình chữ T có lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.0mm và vít vỏ đường kính 2.0mm. (±5%)
2.7 |  | Nẹp khóa đa hướng cẳng chân các cỡ | Nẹp khóa đa hướng cẳng chân các cỡ | Cái | 4 | - Chất liệu: Pure Titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/14/16lỗ. Chiều dài: 94/112/130/148/166/184/202/222/238/274/310mm. (±5%) - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm (±5%)
2.8 |  | Nẹp khóa đa hướng cẳng tay các cỡ | Nẹp khóa đa hướng cẳng tay các cỡ | Cái | 8 | - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 63/76/89/102/115/128/141mm. (±5%) - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. (±5%)
2.9 |  | Nẹp khóa đa hướng cánh tay các cỡ | Nẹp khóa đa hướng cánh tay các cỡ | Cái | 8 | - Chất liệu: Pure Titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12 lỗ. Chiều dài: 67/80/93/106/119/132/145/158/171mm. (±5%) - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. (±5%)
2.10 |  | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới cẳng chân II (trái, phải) các cỡ | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới cẳng chân II (trái, phải) các cỡ | Cái | 6 | - Chất liệu: Pure Titanium. - Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11/12/13lỗ. Chiều dài: 124/137/150/163/176/189/202/215/228mm. (±5%) - Đặc tính: đầu nẹp có 6 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), 2 lỗ vít khoá hình số tám((lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. (±5%)
2.11 |  | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương mác các cỡ | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương mác các cỡ | Cái | 12 | - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8lỗ. Chiều dài: 74/86/98/110/122/134mm. (±5%) - Đặc tính: nẹp thẳng, đầu nẹp có móc giúp cố định chỗ gãy thuận lợi hơn và có 3 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít hình tròn, đầu nẹp có lỗ dùng để xuyên đinh Kirschner cố định nẹp trước khi bắt vít.Thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. (±5%)
2.12 |  | Nẹp khóa đa hướng đầu xa xương đòn (trái, phải) các cỡ | Nẹp khóa đa hướng đầu xa xương đòn (trái, phải) các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10lỗ. Chiều dài: 72/84/96/108/120/132/144mm. (±5%) - Đặc tính: nẹp hình chữ S, đầu nẹp có 6 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 2.7mm/4.0mm và vít vỏ đường kính 2.7/4.0mm. (±5%)
2.13 |  | Nẹp khóa đa hướng đùi các cỡ | Nẹp khóa đa hướng đùi các cỡ | Cái | 4 | - Chất liệu: Pure Titanium. - Kích cỡ: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/16lỗ. Chiều dài: 143/161/179/197/215/233/251/269/287/323mm. (±5%) - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. (±5%)
2.14 |  | Nẹp khóa đa hướng gót chân IV (trái, phải) các cỡ | Nẹp khóa đa hướng gót chân IV (trái, phải) các cỡ | Cái | 6 | - Chất liệu: Pure Titanium. - Kích cỡ: có size 12 lỗ, chiều dài 58mm và 67mm. (±5%) - Đặc tính: thân nẹp lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. (±5%)
2.15 |  | Nẹp khóa đa hướng khớp cùng đòn (trái, phải) các cỡ | Nẹp khóa đa hướng khớp cùng đòn (trái, phải) các cỡ | Cái | 8 | - Chất liệu: Pure Titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 61/71/81/91/101/111/121/131mm. (±5%) - Đặc tính: Đầu nẹp là hình tam giác có móc, có 2 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh) và 1 lỗ vít hình tròn, thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ) và 1 lỗ vít dùng để nén ép, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. (±5%)
2.16 |  | Nẹp khóa đa hướng mắc xích các cỡ | Nẹp khóa đa hướng mắc xích các cỡ | Cái | 6 | - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/12/14/16lỗ. Chiều dài: 70/85/100/115/130/145/160/175/190/205mm. (±5%) - Đặc tính: nẹp thẳng, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. (±5%)
2.17 |  | Nẹp khóa đa hướng mặt ngoài chằng chày (trái, phải) các cỡ | Nẹp khóa đa hướng mặt ngoài chằng chày (trái, phải) các cỡ | Cái | 6 | - Chất liệu: titanium. - Kích cỡ: 5/6/7/8/9/10/11/12/13lỗ. Chiều dài: 106/119/132/145/158/171/184/197/210mm. (±5%) - Đặc tính: Nẹp hình chữ L đầu nẹp có 4 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn và 1 lỗ vít dùng để nép ép, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. (±5%)
2.18 |  | Nẹp khóa đa hướng mỏm khuỷu (trái, phải) các cỡ | Nẹp khóa đa hướng mỏm khuỷu (trái, phải) các cỡ | Cái | 6 | - Chất liệu: Pure Titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6/7/8 lỗ. Chiều dài: 70/83/96/109/122/135mm. (±5%) - Đặc tính: đầu nẹp có 2 lỗ vít khoá, thân nẹp có lỗ ở đầu nẹp và cuối nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh),các lỗ vít còn lại là lỗ vít hình tròn (lỗ vít kết hợp vít khoá hoặc vít vỏ); chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. (±5%)
2.19 |  | Nẹp khóa đa hướng ốp lồi cầu đùi (trái, phải) các cỡ | Nẹp khóa đa hướng ốp lồi cầu đùi (trái, phải) các cỡ | Cái | 6 | - Chất liệu: Pure Titanium. - Kích cỡ: 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 lỗ. Chiều dài: 139/159/179/199/219/239/259/279/299/319mm. (±5%) - Đặc tính: đầu nẹp có 7 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình số tám (lỗ vít kết hợp vít khóa hoặc vít nén ép) và lỗ vít hình tròn, chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm và vít vỏ đường kính 5.0mm. (±5%)
2.20 |  | Nẹp khóa đa hướng T nhỏ các cỡ | Nẹp khóa đa hướng T nhỏ các cỡ | Cái | 12 | - Chất liệu: Pure Titanium. - Kích cỡ: 3/4/5/6 lỗ. Chiều dài: 45/56/67/78mm. (±5%) - Đặc tính: nẹp hình chữ T, đầu nẹp có 4 lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. (±5%)
2.21 |  | Nẹp khóa đa hướng xương đòn S (trái, phải) các cỡ | Nẹp khóa đa hướng xương đòn S (trái, phải) các cỡ | Cái | 36 | - Chất liệu: pure titanium. - Kích cỡ: 6/7/8/9/10 lỗ. Chiều dài: 69/81/93/105/117mm. (±5%) - Đặc tính: nẹp hình chữ S, lỗ vít ở 2 đầu nẹp là lỗ vít khoá đa hướng (lỗ vít khoá đa hướng giúp xoay vít theo nhiều hướng phù hợp với người bệnh), thân nẹp lỗ vít hình tròn (có thể sử dụng vít khoá hoặc vít vỏ), chất liệu Titanium có khả năng chống ăn mòn tốt. + Sử dụng vít khoá đường kính 4.0mm và vít vỏ đường kính 4.0mm. (±5%)
2.22 |  | Vít khóa 2.0 các cỡ | Vít khóa 2.0 các cỡ | Cái | 50 | - Chất liệu: Titanium Alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. (±5%) - Đặc tính: đầu vít có ren khóa, vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren (full thread).
2.23 |  | Vít khóa 4.0 các cỡ | Vít khóa 4.0 các cỡ | Cái | 800 | - Chất liệu: Titanium Alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. (±5%) - Đặc tính: đầu vít có ren khóa, vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread).
2.24 |  | Vít rỗng titan 3.0 các cỡ | Vít rỗng titan 3.0 các cỡ | Cái | 2 | - Chất liệu: Titanium Alloy. - Kích cỡ: đường kính 3.0mm, chiều dài: 14/16/18/20/22/24/26/28/30mm. (±5%) - Đặc tính: thân vít rỗng, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác rỗng đường kính 2.0mm. (±5%)
2.25 |  | Vít vỏ (titanium) 2.0 các cỡ | Vít vỏ (titanium) 2.0 các cỡ | Cái | 10 | - Chất liệu: Titanium Alloy. - Kích cỡ: đường kính 2.0mm, chiều dài: 6/8/10/12/14/16/18/20/22mm. (±5%) - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình tam giác. Dùng tuốc nơ vít hình tam giác. Thân toàn ren (full thread).
2.26 |  | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Vít vỏ 4.0 các cỡ | Cái | 100 | - Chất liệu: Titanium Alloy. - Kích cỡ: đường kính 4.0mm, chiều dài: 12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm. (±5%) - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread).
2.27 |  | Vít vỏ 5.0 các cỡ | Vít vỏ 5.0 các cỡ | Cái | 28 | - Chất liệu: Titanium Alloy. - Kích cỡ: đường kính 5.0mm, chiều dài: 18/20/22/24/26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60mm và 65/70/75/80/85/90mm. (±5%) - Đặc tính: vít tự taro, đầu vít hình lục giác. Dùng tuốc nơ vít hình lục giác. Thân toàn ren (full thread).
3 | PP2500458577 | Vật tư y tế nha khoa | Vật tư y tế nha khoa
3.1 |  | Mặt gương | Mặt gương | Cái | 60 | Gương khám răng size #4. Thép không gỉ.
3.2 |  | Fuji 9 A3 | Fuji 9 A3 | Hộp | 5 | Bám dính hóa học vào cấu trúc răng cho phép sửa soạn các xoang trám nhỏ mà không cần etching hay bonding - Đông cứng hóa học mà không co cho phép đặt chất trám nguyên khối mà không cần đặt từng lớp. - Sự giãn nở theo nhiệt tương tự như cấu trúc răng giúp giảm thiểu lực căng tại bờ miếng trám. - Pha thủy tinh chứa strontium tạo độ cản quang tốt và đặc tính đông cứng nhanh được nhất trí bởi các nhà lâm sàng. - Công thức phóng thích flouride trên nền strontium góp phần tái khoáng bên trong cấu trúc răng cũng như gia tăng độ cứng bề mặt theo thời gian - Độ bền uốn và độ bền nén cao, cùng độ kháng mòn cao hơn 60% so với glass ionomer truyền thống giúp Gold Label 9 đủ cứng để trám trên răng sau.
3.3 |  | Fuji 9 A3,5 | Fuji 9 A3,5 | Hộp | 5 | Bám dính hóa học vào cấu trúc răng cho phép sửa soạn các xoang trám nhỏ mà không cần etching hay bonding - Đông cứng hóa học mà không co cho phép đặt chất trám nguyên khối mà không cần đặt từng lớp. - Sự giãn nở theo nhiệt tương tự như cấu trúc răng giúp giảm thiểu lực căng tại bờ miếng trám. - Pha thủy tinh chứa strontium tạo độ cản quang tốt và đặc tính đông cứng nhanh được nhất trí bởi các nhà lâm sàng. - Công thức phóng thích flouride trên nền strontium góp phần tái khoáng bên trong cấu trúc răng cũng như gia tăng độ cứng bề mặt theo thời gian - Độ bền uốn và độ bền nén cao, cùng độ kháng mòn cao hơn 60% so với glass ionomer truyền thống giúp Gold Label 9 đủ cứng để trám trên răng sau.
3.4 |  | Composite Denfil - A3 | Composite Denfil - A3 | Ống | 15 | DenFil được sử dụng trong công việc với các lỗ sâu răng loại I, II, V của răng sau và III, IV, V của lớp răng trước, đối với vùng cổ tử cung. Các tính năng chính: Độ co rút rất thấp Phù hợp tuyệt vời ở các cạnh của phục hồi Độ tương phản tia X Dễ đánh bóng trong khi hoàn thiện Giữ lại sắc thái ban đầu của nó
3.5 |  | Composite Denfil - A3.5 | Composite Denfil - A3.5 | Ống | 15 | DenFil được sử dụng trong công việc với các lỗ sâu răng loại I, II, V của răng sau và III, IV, V của lớp răng trước, đối với vùng cổ tử cung. Các tính năng chính: Độ co rút rất thấp Phù hợp tuyệt vời ở các cạnh của phục hồi Độ tương phản tia X Dễ đánh bóng trong khi hoàn thiện Giữ lại sắc thái ban đầu của nó
3.6 |  | Composite Denfil - A4 | Composite Denfil - A4 | Ống | 10 | DenFil được sử dụng trong công việc với các lỗ sâu răng loại I, II, V của răng sau và III, IV, V của lớp răng trước, đối với vùng cổ tử cung. Các tính năng chính: Độ co rút rất thấp Phù hợp tuyệt vời ở các cạnh của phục hồi Độ tương phản tia X Dễ đánh bóng trong khi hoàn thiện Giữ lại sắc thái ban đầu của nó
3.7 |  | Mũi khoan trụ ( cắt răng tiểu phẩu) | Mũi khoan trụ ( cắt răng tiểu phẩu) | cái | 10 | Thép không gỉ. Mũi khoan phẩu thuật hình trụ dùng cho tay khoan nhanh. Mũi sắc bén. Chỉ số iso 016. Tốc độ quay khuyến nghị cho mũi phẩu thuật: 2,000-10,000 vòng/phút
3.8 |  | Mũi khoan trụ ( cắt răng tiểu phẩu) MZB+28mm | Mũi khoan trụ ( cắt răng tiểu phẩu) MZB+28mm | Vĩ | 2 | Mũi phẫu thuật Mũi khoan Tungsten Carbide chuyên dùng khoan cắt xương, chia răng số 8 trong nhổ răng tiểu phẫu, mở miệng khẩu cái… Chiều dài sản phẩm: 25mm / 28mm
3.9 |  | Mũi khoan trám răng | Mũi khoan trám răng | Cái | 50 | Mũi khoan kim cương shunshine: Nhiều hình dạng khác nhau. Sắc bén, bền. Rút ngắn thời gian làm việc cho nha sĩ. Giảm ê buốt cho bệnh nhân.
3.10 |  | Mũi đánh bóng composite nụ | Mũi đánh bóng composite nụ | Cái | 25 | Mũi đánh bóng composite dạng nụ. Hấp ở được ở nhiệt ≥121 độ C
3.11 |  | Mũi đánh bóng composite đĩa | Mũi đánh bóng composite đĩa | Cái | 25 | Mũi đánh bóng composite dạng đĩa. Hấp ở được ở nhiệt ≥121 độ C.
3.12 |  | Nhám kẻ | Nhám kẻ | Cái | 20 | Đai nhám kẻ răng màu đỏ. Độ dày 0,14mm, ngang: 4mm (±5%)
3.13 |  | Khuôn trám kim loại | Khuôn trám kim loại | Gói | 5 | Đai kim loại dùng trong nha khoa cách ly miếng trám. Size #1, dày 0,04mm.(±5%)
3.14 |  | Chổi đánh bóng | Chổi đánh bóng | Cây | 288 | Chối đánh bóng răng sau cạo vôi. Dùng cho tay khoan khuỷu.
3.15 |  | Chổi quét keo dán | Chổi quét keo dán | Ống | 15 | Cọ quét keo trám răng. Size nhỏ
3.16 |  | Tay khoan High speed | Tay khoan High speed | cái | 2 | - Bạc đạn chất liệu sứ bền chắc - Thiết kế chất liệu titanium, dạng khớp vặn - Có thể tiệt trùng và tẩy trùng nhiệt - Công nghệ định hình titanium siêu dẻo tạo trọng lượng nhẹ: 46g - Tầm nhìn tối ưu nhờ kích thước đầu nhỏ - Hệ thống ≥4 vòi phun nước - Chốt kẹp - Cơ cấu ngăn hút ngược kép khi ngừng (hệ thống đầu bảo vệ) - Chức năng dừng nhanh: thời gian giảm tốc mũi khoan nhanh - Bộ phận thắng của cánh quạt đảm bảo tốc độ cánh quạt không tải được giới hạn mà không làm giảm đáng kể công suất. -Tay khoan hoạt động với độ ồn thấp - Đầu chuẩn nhỏ gọn + Chiều cao: 13 mm ±5% + Đường kính: 11.9 mm ±5% - Áp suất hơi vận hành: 2.3 – 3.3 bar - Áp suất hơi hồi: < 0.3 bar - Áp suất phun sương: 2.0 ± 0.2 bar - Lượng nước tiêu thụ > 50 ml/min - Tốc độ quay: 400,000 vòng/ phút ±5% - Lực kẹp mũi: ≥ 22N, nút bấm kẹp - Đường kính trục: 1.59 – 1.60 mm
3.17 |  | Etching | Etching | Ống | 20 | Gel axit xoi mòn- Etchant 37 denfil: dùng cho ngà và men răng. Độ chảy ổn định: chảy dễ dàng mà không nhỏ giọt giăc đóng cục. Dễ lấy đi: Rửa dễ dàng và màu xanh da trời giúp dễ nhận diện bề mặt thật sạch hay chưa.
3.18 |  | Keo dán opti Bond Universal | Keo dán opti Bond Universal | Cái | 5 | Keo 1 bước singel bond universeal. Rửa sạch khoảng 9-10s , thấm khô răng tương đối. Dùng cọ đưa keo lên răng, từ 2-3 lớp, chà nhẹ trong khoảng 14s-16s. Thổi khô nhẹ khoảng 4s-6s. Chiếu đèn khoảng 9s-10s
3.19 |  | Dầu xịt tay khoan | Dầu xịt tay khoan | Chai | 2 | Dầu bôi trơn tay khoan Hi spray clear
3.20 |  | Spongel cầm máu | Spongel cầm máu | Viên | 24 | là miếng bọt biển gelatin có khả năng hấp thụ cầm máu vô trùng được làm bằng bọt gelatine tinh khiết ( collagen thủy phân đông khô), tạo cho nó moiotj độ xốp đồng nhất và phản ứng trung tính. Bọt khô được cắt đóng gói và khử trùng bằng khúc xạ gamma.
3.21 |  | Eugenol 30ml | Eugenol 30ml | Lọ | 1 | Nước eugrnol là dạng tinh dầu. Dùng để trộn với oxit kẽm tạo hỗn hợp cement trám tạm,
3.22 |  | Cây trám nhồi tròn | Cây trám nhồi tròn | Cái | 10 | Tháp không gỉ. Dụng cụ dùng trong nha khoa 2 dầu : tròn và dẹp để trám compoisite.
3.23 |  | Mũi khoan trụ ( cắt răng tiểu phẩu) | Mũi khoan trụ ( cắt răng tiểu phẩu) | Mũi | 50 | Thép không gỉ. Dùng cho tay khoan thẳng (HP) dài 44.5mm. đường kính 021 (±5%)
4 | PP2500458578 | Đai Desault các cỡ
4.1 |  |  | Đai Desault các cỡ | Cái | 100 | Vải không dệt, êm, mềm, có lỗ thoáng khí. Khóa Velcro
5 | PP2500458579 | Bộ dây dẫn lưu màng phổi
5.1 |  |  | Bộ dây dẫn lưu màng phổi | Cái | 500 | Chất liệu: thủy tinh trong, nhựa PP và PEHD nguyên chất. Tiệt trùng bằng khí E.O. Kích cỡ: + Ống thủy tinh trong dài 300mm ± 2mm, đường kính: Ø10mm ± 1mm. + Ống dẫn lưu nhựa dẻo dài 1000mm ± 10mm, đường kính ngoài: Ø12mm ± 1mm. + Ống hút nhựa dẻo dài 300mm ± 10mm, đường kính ngoài: Ø10mm ± 1mm.
6 | PP2500458580 | Kéo Mayo cong 17cm
6.1 |  |  | Kéo Mayo cong 17cm | Cây | 5 | Chất liệu thép y tế không gỉ, chiều dài 17cm
7 | PP2500458581 | Kéo Metzanbaum dài 18cm
7.1 |  |  | Kéo Metzanbaum dài 18cm | Cây | 5 | Kéo Metzenbaum cong 18cm (cán vàng) Chất liệu: Thép không rỉ Xuất xứ G7
8 | PP2500458582 | Bấm amidan
8.1 |  |  | Bấm amidan | Cái | 5 | Súng cắt ASúng cắt Amidange Sluder-Ballenger (Bộ 3 lưỡi) Chất liệu: Thép không rỉ Xuất xứ G7midange Sluder-Ballenger (Bộ 3 lưỡi)
9 | PP2500458583 | Khay dụng cụ |  |  |  | Chất liệu: Thép không rỉ
9.1 |  |  | Khay dụng cụ | Cái | 5 | Rổ lưới 255*245*70mm Chất liệu: Thép không rỉ Xuất xứ G7
10 | PP2500458584 | Hộp dụng cụ mini 300 x 140 x 70 mm |  |  |  | Rổ lưới 255*245*70mm
10.1 |  |  | Hộp dụng cụ mini 300 x 140 x 70 mm | Cái | 5 | Hộp hấp 300*140*70mm (xanh) Chất liệu: Hợp kim nhôm Xuất xứ G7
11 | PP2500458585 | Kéo phẫu tích cong dài 115 mm |  |  |  | Xuất xứ G7
11.1 |  |  | Kéo phẫu tích cong dài 115 mm | Cái | 5 | Kéo phẫu thuật Iris nhọn nhọn cong 11.5cm Chất liệu: Thép không rỉ Xuất xứ G7
12 | PP2500458586 | Kéo phẫu tích cong, mảnh, dài 130mm
12.1 |  |  | Kéo phẫu tích cong, mảnh, dài 130mm | Cái | 5 | Kéo phẫu thuật Grazil nhọn nhọn cong 13cm Chất liệu: Thép không rỉ Xuất xứ G7
13 | PP2500458587 | Kẹp phẫu tích mạch máu dài 200mm
13.1 |  |  | Kẹp phẫu tích mạch máu dài 200mm | Cái | 3 | Kẹp pt De Bakey thẳng 1.5 mm, 20cm Chất liệu: Thép không rỉ Xuất xứ G7
14 | PP2500458588 | Kẹp săng
14.1 |  |  | Kẹp săng | Cái | 50 | Kẹp khăn phẫu thuật Backaus 13cm Chất liệu: Thép không rỉ Xuất xứ G7
15 | PP2500458589 | Cây móc xương
15.1 |  |  | Cây móc xương | Cái | 5 | Móc đơn Fomon tù 17cm Chất liệu: Thép không rỉ Xuất xứ G7
16 | PP2500458590 | Cây nâng xương
16.1 |  |  | Cây nâng xương | Cái | 5 | Bẩy xương Hohmann 18mm-24cm Chất liệu: Thép không rỉ Xuất xứ G7
17 | PP2500458591 | Ống Hematocrite
17.1 |  |  | Ống Hematocrite | Cái | 4000 | Ống Hematorite bằng thuỷ tinh.
18 | PP2500458592 | Bình dẫn lưu vết thương kín (400ml)
18.1 |  |  | Bình dẫn lưu vết thương kín (400ml) | Cái | 200 | Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất trong y tế, không chứa Latex. - Bình dẫn lưu áp lực âm, có 3 lò xo, ống nhựa PVC, đầu nối hình chữ “Y”. - Ống dẫn có Trocar làm từ thép không rỉ, D121có đường cản quang dọc thân ống. - Có van Anti-Reflux (chống trào ngược). - Thiết kế tối ưu hạn chế tối thiểu gập gãy - Kích thước ống Fr.14, thể tích lưu trữ 400ml - Đã tiệt trùng EO. - Đóng gói riêng cho từng sản phẩm
19 | PP2500458593 | Bình dẫn lưu màng phổi ( Bình thủy tinh 2000) Tiệt trùng+nắp bình dẫn lưu
19.1 |  |  | Bình dẫn lưu màng phổi ( Bình thủy tinh 2000) Tiệt trùng+nắp bình dẫn lưu | Cái | 250 | Bình thủy tinh trong suốt, dung tích 2.000ml; - Có vạch chia đến 1.500ml (Mỗi vạch 100ml).
20 | PP2500458594 | Bao cao su dùng trong siêu âm
20.1 |  |  | Bao cao su dùng trong siêu âm | Cái | 7000 | Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, Latex li tâm 2 lần, loại bỏ các chất gây dị ứng như Nitrosamines amins, các proteine, độc tố v.v, độ dày đồng đều, màu sắc tự nhiên, bề mặt mịn, mềm mại, có se viền, bền, không rách, độ co giãn tốt, không bị dị ứng khi sử dụng. Được bôi trơn bằng dầu silicone. + Chiều rộng: 52 ± 2mm + Chiều dài (min): 170 mm + Chiều dày một lớp: 0.065 ± 0.010mm.
21 | PP2500458595 | Bóp bóng giúp thở bằng Silicone cao cấp dùng cho người lớn
21.1 |  |  | Bóp bóng giúp thở bằng Silicone cao cấp dùng cho người lớn | Cái | 20 | Chất liệu: silicone cao cấp bóng bóp, mặt nạ và túi trữ khí.Hấp tiệt trùng ở 134 độ C, ít nhất 50 lần sử dụng - Dung tích bóng bóp: sơ sinh 280ml, trẻ em 550ml, người lớn: 1500 ml - Có thể cung cấp nồng độ oxy đến 99% ở lưu lượng 15 lít/ phút nhờ có hệ thống van lấy khí ngõ vào. - Van 2 chiều an toàn: 60 ± 10 cmH2O/40 ± 5 cmH2O/40 ± 5 cmH2O - Trở kháng của van < 2,5 cmH2O - Bề mặt cấu tạo chống trượt - Sử dụng hợp chất polyme dẻo chịu nhiệt cho tất cả phần vỏ nhựa cứng. - Túi dự trữ khí và ống oxy làm bằng vật liệu PVC, vỏ nhựa cứng làm bằng hợp chất polyme dẻo chịu nhiệt - Lò xo trong van an toàn làm bằng thép không rỉ.
22 | PP2500458596 | Ống thông dẫn lưu ổ bụng
22.1 |  |  | Ống thông dẫn lưu ổ bụng | Ống | 200 | - Sản xuất từ cao su thiên nhiên, không mùi, màu sắc tự nhiên, không gây dị ứng. - Dùng để dẫn lưu dịch trong cơ thể ra ngoài. - Tiệt trùng bằng khí EO. Chỉ sử dụng 1 lần.
23 | PP2500458597 | Găng tay sản khoa
23.1 |  |  | Găng tay sản khoa | Đôi | 1500 | - Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, thẩm thấu được. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ chất lượng cao. Tiệt trùng bằng khí EO, tiệt trùng từng đôi một. Găng có tay phải tay trái riêng biệt, bền, không rách, không lủng, có viền mép, bề mặt nhám, ôm sát lòng bàn tay, dễ thao tác khi sử dụng. - Chiều dài (min): 450 mm. - Chiều dày 1 lớp: 0,15±0,03 mm. - Chiều rộng: số 7.0: 89±5mm; số 7.5: 95±5mm - Cường lực kéo đứt: trước già hóa ≥ 12.5N; sau già hóa ≥ 9.5N. - Độ dãn dài: trước già hóa ≥ 700%, sau già hóa ≥ 550%.
24 | PP2500458598 | Bộ điều kinh
24.1 |  |  | Bộ điều kinh | Bộ | 200 | Phá bỏ (Hút) thai nhỏ (sau chậm kinh khoảng 1 -2 tuần) bằng bơm hút tay chân không, không sử dụng điện. Điều trị sẩy thai không trọn hoặc sinh thiết nội mạc tử cung. Thay thế an toàn cho các dụng cụ nạo thai khác.
25 | PP2500458599 | Kim châm cứu
25.1 |  |  | Kim châm cứu | Cái | 350000 | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần bao gồm thân kim và tay cầm kim: - Thân kim được làm bằng thép không gỉ y tế cao cấp, chống ăn mòn, kim thẳng, bộ kim thẳng và tròn, giúp chèn thoải mái, dẻo phù hợp, không có độ nhám bề mặt, mũi kim được tự động đánh bóng bằng máy, tạo độ sắc nét. - Tay cầm kim được cuộn bằng thép không gỉ y tế cao cấp, liên kết giữa thân kim và đầu kim được cố định chắc chắn, đốc kim tròn đều và sát nhau, không sắc cạnh và màu đồng đều. - Đường kính kim 0.25-0.3mm, chiều dài 13mm – 100mm, (±5%) - Kim được đóng gói vô trùng, dùng một lần.
26 | PP2500458600 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các số
26.1 |  |  | Găng phẫu thuật tiệt trùng các số | Đôi | 150000 | - Găng phẫu thuật tiệt trùng các số - Chiều dài (min): 280 mm. (±5%) - Chiều dày 1 lớp: 0,15±0,03 mm. - Chiều rộng: số 6.5: 83±5mm; số 7.0: 89±5mm; số 7.5: 95±5mm; số 8.0: 102±6mm. - Cường lực kéo đứt: trước già hóa ≥ 14N; sau già hóa ≥ 12.5N. - Độ dãn dài: trước già hóa ≥ 700%, sau già hóa ≥ 550%. - Hàm lượng Protein: ≤ 200μg/dm2 - Lượng bột: ≤ 15mg/dm2 - Mức độ nhiễm tĩnh điện: <100 V
27 | PP2500458601 | Găng tay khám
27.1 |  |  | Găng tay khám | Đôi | 600000 | - Găng kiểm tra dùng trong y tế các size - Chiều dài: 240mm ±5% - Độ dày ngón tay, lòng bàn tay tối thiểu: 0,08mm (±5%) - Chiều rộng: size S: 80±10mm; size M: 95±10mm. - Hàm lượng bột: 10mg/dm2 - Hàm lượng protein:200μg/dm2 - Sức kéo: Trước lão hóa: 7N min; Sau lão hóa: 6N min - Độ dãn dài : Trước già hóa: ≥ 650%, sau già hóa: ≥ 500%.
28 | PP2500458602 | Khóa 3 ngã có dây nối
28.1 |  |  | Khóa 3 ngã có dây nối | Cái | 20000 | "Khóa ba ngã - Kèm dây nối - Chiều dài dây 50 cm ±5%, Đường kính dây 3,0 x 4,1 mm (±5%) - Đầu nối Luer lock dạng xoay, kết nối chắc chắn, tương tích với hệ thống dây truyền - Van 3 cánh làm bằng Polyethylene (PE), xoay 360 độ, có mũi tên chỉ hướng dòng chảy, dòng chảy ngắt dòng sau mỗi 90 độ - Thân khóa làm bằng Polycarbonate (PC) - Nút chặn không có cổng tiêm , Chịu được áp suất 2 bar - Thể tích tồn dư (Thể tích mồi dịch) 3,45 ml (±5%) - Chịu được một lực kéo tĩnh không nhỏ hơn 15 N trong 15 giây khi thử - Không có chất gây sốt; Không có phản ứng tan huyết; Không có độc tố/ Phản ứng toàn thân; Không có dấu hiệu rò rỉ; Không rò rỉ khi truyền nhũ dịch béo; Không có vi khuẩn và nấm mốc; Tồn dư EO: Không vượt quá 4 mg/sản phẩm,; Tồn dư ECH: Không vượt quá 9 mg/sản phẩm - Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC hoặc tốt hơn. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide hoặc tốt hơn.
29 | PP2500458603 | Thòng lọng cắt polyp lạnh
29.1 |  |  | Thòng lọng cắt polyp lạnh | Cái | 30 | Thòng lọng cắt polyp hình oval, không xoay được, tay cầm có đánh dấu. Đường kính 10mm, dài 2400mm, sử dụng 1 lần. - Cấu tạo bao gồm: Thòng lọng cắt, ống thông và tay cầm có lổ xỏ ngón và loại trượt, công nghệ cắt polyp bằng thòng lọng không cần kết nối máy cắt đốt cao tần HF (Cold snare) - Thòng lọng: Thành phần: Thép không gỉ 304; đa sợi - Ống thông: Đường kính: 2.4 mm; Thành phần: PTFE - Tay cầm: được làm bằng ABS + Đồng thau - Được cung cấp trong bao bì tiệt trùng bằng ehylene oxide (EO) - Đóng gói: + Vật liệu bao bì đóng gói: Tyvek 2FS và PET 12/PE 8A50 + Kích thước bao bì đóng gói: 210x280 mm - Nước sản xuất thuộc Liên minh châu Âu.
30 | PP2500458604 | Kềm sinh thiết chiều dài 1800 mm
30.1 |  |  | Kềm sinh thiết chiều dài 1800 mm | Cái | 10 | Kềm sinh thiết dạ dày đường kính 2.4mm, chiều dài 1800 mm, có vỏ bọc. - Dụng cụ sử dụng một lần - Cấu tạo dụng cụ gồm 3 phần: ngàm, thân kiềm và tay cầm (dạng trượt và có vòng xỏ ngón cái). - Ngàm: kiểu ngàm: trơn hai bên, hình oval; chiều dài: 2.7mm; độ mở ngàm: 7mm; được làm bằng thép không gỉ (17-4PH, 303 và 304). - Thân kiềm: được làm bằng thép không gỉ (17-4PH, 303 và 304), phủ HDPE và có vạch kẻ sọc. - Tay cầm: bằng ABS. - Vỏ bọc thân kiềm màu xanh biển có đánh dấu vòng màu trắng. - Đóng gói: + Được đóng gói trong bao bì tiệt trùng bằng ethylene oxide (EO). + Vật liệu bao bì: Tyvek 2FS & PET 12/PE 8A50. - Nước sản xuất thuộc Liên minh châu Âu.
31 | PP2500458605 | Que đường huyết
31.1 |  |  | Que đường huyết | Que | 40000 | Sử dụng Men GOD, Công nghệ cảm biến sinh học, - Que test 8 điện cực bằng bạc, Công nghệ " No coding", - Đóng gói từng test rời, mỗi túi đựng que thử có chứa chất làm khô - Loại bỏ sự ảnh hưởng của Hematocrit - Giới hạn hematocrite (dải HCT) 20-70%. đo chính xác được cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và những người bị chứng thiếu máu - Có dung dịch kiểm chuẩn với 3 mức (thấp, trung bình và cao) - Mỗi que thử chứa các hóa chất phản ứng: Glucose oxidase <25 IU, Mediator <300 μg. - Lượng máu sử dụng rất ít chỉ 0,5 μL - Kết quả chuẩn sau 5 giây, - Cảnh báo hạ đường huyết (hypo warming), - Đánh dấu trước ăn và sau ăn - Độ chính xác ≥ 98.8 % , kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15%.
32 | PP2500458606 | Băng dán vô khuẩn 9cm x 10cm
32.1 |  |  | Băng dán vô khuẩn 9cm x 10cm | Miếng | 1000 | Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc Kích thước băng dính: 100 x 90 mm Băng dính làm từ vải không dệt (Polyester và rayon), màu trắng, co dãn tốt Gạc được làm từ bông y tế (Polyester và rayon), kích thước gạc: 50 x 50 mm Keo dán Acrylic Lớp phủ Polyethylene chống dính vết thương khi thay băng Giấy lót làm từ vật liệu cấp độ y tế (≤ 200 g/m²) Độ thoáng khí > 1000 mm/s (Áp lực thử: 100 Pa, diện tích thử: 20 cm² Kích ứng da không đáng kể Lực bóc bám dính (180⁰) giữa băng dính/ thép: > 400 N/m (theo ASTM D903-98) Lực bóc bám dính (180⁰) giữa băng dính/ vải phủ nhựa: > 250 N/m (theo ASTM D903-98) Độ bền bám dính cao su / kim loại: > 130 N/m (tương đương > 1,30 N/cm, theo ASTM D 903-98) Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80)"
33 | PP2500458607 | Băng dán vô khuẩn 6cm x 7cm
33.1 |  |  | Băng dán vô khuẩn 6cm x 7cm | Miếng | 2000 | Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc Kích thước băng dính: 60 x 70 mm Băng dính làm từ vải không dệt (Polyester và rayon), màu trắng, co dãn tốt Gạc được làm từ bông y tế (Polyester và rayon), kích thước gạc: 30 x 40 mm Keo dán Acrylic Lớp phủ Polyethylene chống dính vết thương khi thay băng Giấy lót làm từ vật liệu cấp độ y tế (≤ 200 g/m²) Độ thoáng khí > 1000 mm/s (Áp lực thử: 100 Pa, diện tích thử: 20 cm² Kích ứng da không đáng kể Lực bóc bám dính (180⁰) giữa băng dính/ thép: > 400 N/m (theo ASTM D903-98) Lực bóc bám dính (180⁰) giữa băng dính/ vải phủ nhựa: > 250 N/m (theo ASTM D903-98) Độ bền bám dính cao su / kim loại: > 130 N/m (tương đương > 1,30 N/cm, theo ASTM D 903-98) Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80)"
34 | PP2500458608 | Băng dính vô trùng: 9 cm x 25cm
34.1 |  |  | Băng dính vô trùng: 9 cm x 25cm | Miếng | 1000 | Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc Kích thước băng dính: 250 x 90 mm Băng dính làm từ vải không dệt (Polyester và rayon), màu trắng, co dãn tốt Gạc được làm từ bông y tế (Polyester và rayon), kích thước gạc: 200 x 50 mm Keo dán Acrylic Lớp phủ Polyethylene chống dính vết thương khi thay băng Giấy lót làm từ vật liệu cấp độ y tế (≤ 200 g/m²) Độ thoáng khí > 1000 mm/s (Áp lực thử: 100 Pa, diện tích thử: 20 cm² Kích ứng da không đáng kể Lực bóc bám dính (180⁰) giữa băng dính/ thép: > 400 N/m (theo ASTM D903-98) Lực bóc bám dính (180⁰) giữa băng dính/ vải phủ nhựa: > 250 N/m (theo ASTM D903-98) Độ bền bám dính cao su / kim loại: > 130 N/m (tương đương > 1,30 N/cm, theo ASTM D 903-98) Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC Sản phẩm được tiệt trùng bằng Ethylene Oxide (EO 100% hoặc EO/CO₂ tỉ lệ 20:80)"
35 | PP2500458609 | Mask xông khí dung các size
35.1 |  |  | Mask xông khí dung các size | Bộ | 6000 | - Mặt nạ được sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong, không có chất tạo màu. Có bộ khí dung. - Dây dẫn có chiều dài ≥2m, lòng ống có khía chống gập được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, màu trắng trong. Dây dẫn có khía đảm bảo khí oxy luôn được tuần hoàn. - Thanh nhôm mềm dẻo đảm bảo giữ kín khít mặt nạ và mũi bệnh nhân. - Dây chun cố định bộ mặt nạ và đầu bệnh nhân có độ đàn hồi cao. - Các cỡ: M, L, XL. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) hoặc tốt hơn.
36 | PP2500458610 | Cồn 70 độ
36.1 |  |  | Cồn 70 độ | Lít | 3200 | Thành phần: - Cồn y tế (70%) vol - Nước cất Công dụng: - Sát khuẩn - Tẩy vết bẩn thông thường - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế
37 | PP2500458611 | Cồn 90 độ
37.1 |  |  | Cồn 90 độ | Lít | 2000 | Thành phần: - Cồn y tế (90%) vol - Nước cất Công dụng: - Sát khuẩn - Tẩy vết bẩn thông thường - Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế
38 | PP2500458612 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Chromic Catgut, số 1, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 50mm.
38.1 |  |  | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm Chromic Catgut, số 1, dài 75cm, kim tròn 1/2c, dài 50mm. | Tép | 3000 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm, đơn sợi bằng Collagen tinh khiết, màu nâu, số 1, dài 75cm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày. Kim tròn 1/2c, dài 50mm, bằng thép không gỉ phủ silicon. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
39 | PP2500458613 | Chỉ tiêu tự nhiên tan chậm số 1, kim tròn 1/2, chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 40mm
39.1 |  |  | Chỉ tiêu tự nhiên tan chậm số 1, kim tròn 1/2, chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 40mm | Tép | 1000 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm đơn sợi bằng Collagen tinh khiết, màu nâu, số 1, dài 75cm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày. Kim tròn 1/2c, dài 40mm, bằng thép không gỉ phủ silicon. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
40 | PP2500458614 | Chỉ không tan tự nhiên 2/0, kim tam giác 26mm, dài 75cm
40.1 |  |  | Chỉ không tan tự nhiên 2/0, kim tam giác 26mm, dài 75cm | Tép | 1500 | Chỉ phẫu thuật không tiêu tự nhiên Silk - 1 kim, đa sợi. Đường kính 2/0, dài 75 cm, phủ Wax / Silicon, màu đen Kim làm bằng thép không gỉ Martensitic 420 (AISI 420). Kim không mắt, kim Premium, công nghệ U-filo Đầu tam giác, dài 26 mm, bán kính cong kim 3/8C Lực kéo đứt khi thắt nút (Lực căng của chỉ) tối thiểu 15 Newton (có thể vượt đến 250% so với yêu cầu của USP) Lực liên kết giữa kim và chỉ tối thiểu 11 Newton (có thể vượt đến 140% so với yêu cầu của USP) Sản phẩm được đóng gói trong bao giấy y tế với định lượng 63gsm giấy y tế và màng film PET/PE Bao bì đạt về chỉ tiêu hàm lượng kim loại nặng theo chuẩn 94/62/EC
41 | PP2500458615 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2c dài 26mm
41.1 |  |  | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm số 2/0, dài 75cm, kim tròn 1/2c dài 26mm | Tép | 1000 | Chỉ tiêu thiên nhiên tan chậm đơn sợi bằng Collagen tinh khiết, màu nâu, số 2/0, dài 75cm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong 14-21 ngày, tan hoàn toàn sau 90 ngày. Kim tròn 1/2c, dài 26mm, bằng thép không gỉ phủ silicon. Đóng gói PVC - AL (có chứa chất khử trùng), bên ngoài có bao Polyeste - giấy hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
42 | PP2500458616 | Dây truyền dịch 20 giọt/ml
42.1 |  |  | Dây truyền dịch 20 giọt/ml | Sợi/ bộ/ cái | 1000 | Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích ≥ 14ml, có màng lọc dịch ≤ 15µm. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền ≥ 1700mm. Dây truyền dịch kèm kim thường 23Gx1". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng.
43 | PP2500458617 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, Chỉ số 1 dài 100cm, kim tròn, đầu tù CT dài 65mm
43.1 |  |  | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910, Chỉ số 1 dài 100cm, kim tròn, đầu tù CT dài 65mm | Tép | 36 | Chỉ khâu tự tiêu tổng hợp đa sợi tan trung bình Polyglactin 910 (90% glycolide và 10% L-lactide), màu tím (D&C Violet No.2), có lớp bao phủ Poly (glycolide-co-lactide) (30:70) Glacomer 370 và Calcium Stearate, số 1, dài 100cm. Chỉ giữ vết khâu tốt trong 30 ngày, duy trì sức căng 75% sau 14 ngày và 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn sau 56-70 ngày. Kim tròn đầu tù 3/8c, dài 65 mm, bằng thép không gỉ phủ silicon, khâu gan. Đóng gói AL/AL được hàn kín. Tiệt trùng EO/CO2 tỉ lệ 20:80.
44 | PP2500458618 | Nẹp cổ cứng các cỡ
44.1 |  |  | Nẹp cổ cứng các cỡ | Cái | 40 | Mút xốp EVA, gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi khoá velcro ( băng nhám dính), có lỗ thoáng khí.
45 | PP2500458619 | Nẹp cánh bàn tay (Phải)
45.1 |  |  | Nẹp cánh bàn tay (Phải) | Cái | 60 | Vải cotton mềm, đệm mút Dây đai có khoá Velcro (băng nhám dính), định hình ôm quanh phần xương đòn và nách
46 | PP2500458620 | Nẹp cánh bàn tay (Trái)
46.1 |  |  | Nẹp cánh bàn tay (Trái) | Cái | 80 | Vải cotton mềm, đệm mút Dây đai có khoá Velcro (băng nhám dính), định hình ôm quanh phần xương đòn và nách
47 | PP2500458621 | Nẹp cẳng tay (Trái)
47.1 |  |  | Nẹp cẳng tay (Trái) | Cái | 80 | Vải có lỗ thoáng khí, vải cotton, mút xốp, vật liệu tự dính. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm uốn định hình và thanh nẹp đàn hồi.
48 | PP2500458622 | Nẹp cẳng tay (Phải)
48.1 |  |  | Nẹp cẳng tay (Phải) | Cái | 80 | Vải có lỗ thoáng khí, vải cotton, mút xốp, vật liệu tự dính. Băng nhám dính (khóa Velcro), nẹp hợp kim nhôm uốn định hình và thanh nẹp đàn hồi.
49 | PP2500458623 | Nẹp ngón tay
49.1 |  |  | Nẹp ngón tay | Cái | 40 | Hợp kim nhôm đặc biệt dễ uốn cong nhưng rất chắc chắn khi cố định. Lớp xốp mềm ,thoáng khí.
50 | PP2500458624 | Nẹp chống xoay dài
50.1 |  |  | Nẹp chống xoay dài | Cái | 60 | Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot.. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm.
51 | PP2500458625 | Nẹp cẳng chân ngắn
51.1 |  |  | Nẹp cẳng chân ngắn | Cái | 80 | Vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot.. Khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm.
52 | PP2500458626 | Đai cột sống thắt lưng
52.1 |  |  | Đai cột sống thắt lưng | Cái | 40 | Vải mút dệt kim ngoại nhập, vải lưới thể thao cao cấp. Thanh định vị bằng nhôm loại lớn có thể uốn cong theo chiều cong sinh lý
53 | PP2500458627 | Kẹp rốn sơ sinh
53.1 |  |  | Kẹp rốn sơ sinh | Cái | 3000 | Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao.
54 | PP2500458628 | Bộ điều kinh
54.1 |  |  | Bộ điều kinh | Bộ | 200 | Phá bỏ (Hút) thai nhỏ (sau chậm kinh khoảng 1 -2 tuần) bằng bơm hút tay chân không, không sử dụng điện. Điều trị sẩy thai không trọn hoặc sinh thiết nội mạc tử cung. Thay thế an toàn cho các dụng cụ nạo thai khác.
55 | PP2500458629 | Băng phim dính y tế
55.1 |  |  | Băng phim dính y tế | Miếng | 500 | Băng film Polyurethane (P.U) 6cm x 7cm (±5%) trong suốt, không thấm nước, không chứa latex, thoáng khí cho phép trao đổi Oxy thoát hơi ẩm, 4 góc bo tròn tránh bung mép. Phủ keo Acrylic độ dính 440g/12mm ± 30g, độ bền kéo 2.0kg/12mm ± 200g an toàn cho mọi loại da. Cố định băng gạc bảo vệ vết thương, cố định kim luồn, cố định các thiết bị y tế trên da. Tiệt trùng từng miếng bằng E.O Gas hoặc tốt hơn.
56 | PP2500458630 | Dây hút dịch
56.1 |  |  | Dây hút dịch | Sợi | 3000 | Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm (±5%) để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng.