# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện TWQĐ 108

Tên gói thầu: “Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao thông thường năm 2026”

Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao thông thường năm 2026 bao gồm 598 phần lô của gói thầu.

Giá gói thầu: 390.906.996.000 đồng

Nguồn vốn: Nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, xét theo từng phần

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày

Tùy chọn mua thêm: Có áp dụng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Hạn sử dụng: hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng: VTYT có hạn dùng > 02 năm: không được ít hơn 12 tháng; VTYT có hạn dùng từ 01 đến 02 năm: không được ít hơn 06 tháng; VTYT có hạn dùng < 01 năm: không được ít hơn 1/3 hạn dùng ghi trên nhãn.

- Có giấy phép nhập khẩu của Bộ y tế đối với các loại hàng hóa thuộc điều kiện bắt buộc.

- Tiến độ giao hàng: < 48 giờ. Đối với những trường hợp cấp cứu bệnh nhân hàng hóa phải được cung cấp < 3h.

b. Yêu cầu cụ thể:

Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này.

| TT | Tên hàng hoá | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abutment cá nhân hóa | - Tính năng sử dụng: giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Răng gồm 1 lớp sườn (được làm từ hợp kim Titanium), bên ngoài được đánh bóng, khít sát, đúng góc độ, đúng giải phẫu. |
| 2 | Acid men răng | Sử dụng để tạo vi nhám trên men răng trước khi dán composite |
| 3 | Acid sứ thủy tinh | Dùng để tạo vi nhám trên bề mặt dán của sứ thủy tinh trước khi gắn |
| 4 | Áo choàng sử dụng 1 lần | - Vải áo: SSMMS hoặc tương đương, chống thấm, chống cồn, chống tĩnh điện. Định lượng giấy ≥ 40gsm. - Áo có tấm dán sau gáy. Có dây buộc cố định ở phần lưng (eo) đảm bảo che kín toàn thân. Bo cổ tay thun dệt không nối - Khăn thấm: Vải thấm không dệt airlaid hoặc tương đương, kích thước(dài x rộng) 30cm x 40cm ± 5%, số lượng 02 cái - Tối thiểu 3 cỡ (dài x rộng) M: 120cm x 140cm ± 5% L: 130cm x 150cm ± 5% XL: 145cm x 160cm ± 5% Đóng gói tiệt trùng. |
| 5 | Áo cột sống | Cấu tạo: thanh nẹp hợp kim nhôm, đệm mút và vải cotton hoặc tương đương; gồm 4 thanh nẹp lớn được uốn cong theo đường cong của cơ thể từ vai tới hông, các thanh nẹp nhỏ đàn hồi được bố trí đều xung quanh hai bên sườn và bụng, hệ thống băng nhám dính, dễ tháo lắp |
| 6 | Áo phẫu thuật | Áo phẫu thuật: 01 cái, chất liệu vải không dệt hoặc tương đương, 5 lớp SSMMS hoặc tương đương, định lượng giấy ≥ 50gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, không có bụi vải và vi khuẩn không thể xuyên qua, cho hơi nước qua. Đạt tiêu chuẩn chống thấm AAMI mức 3 hoặc tốt hơn Tối thiểu 3 kích cỡ thông dụng (dài x rộng): M: 120cm x 140cm ± 5% L: 130cm x 150cm ± 5% XL: 145cm x 160cm ± 5% Khăn thấm kích thước 30cm x 40cm ± 5%: 02 cái, chất liệu vải airlaid hoặc tương đương, thấm hút tốt. Đóng gói tiệt trùng. |
| 7 | Áo vùng lưng | Làm từ khung hợp kim nhôm hoặc tương đương ôm sát hông và vùng lưng, được bao bọc bởi vải cotton hoặc tương đương, hai thanh hợp kim song song gắn kết với nhau tạo ra cửa sổ thuận tiện trong việc lau rửa vết thương sau mổ |
| 8 | Bàn điều trị vú, tư thế nằm ngửa | Bàn điều trị Vú, tư thế nằm ngửa, có thể sử dụng trong môi trường cộng hưởng từ, Mặt bàn, mặt bàn phủ dạng sợi thủy tinh hoặc cao cấp hơn, có thể tạo thành ≥ 8 ngóc nghiêng , Có tối thiểu các bộ: Bộ cố định cánh tay, Bộ cố định cổ tay, Bộ tay nắm, Bộ đỡ hông, Gối đỡ đầu, Phù hợp với hầu hết các thiết bị CT. Cho phép cố định bệnh nhân một bên và hai bên. |
| 9 | Bàn dùng trong điều trị vùng bụng - chậu | Bàn được sử dụng để định vị và cố định bệnh nhân bụng và xương chậu ở tư thế nằm ngửa và nằm sấp trong quá trình xạ trị. Có thể được sử dụng trong mô phỏng và điều trị, bao gồm cả mô phỏng MRI.Chất liệu: dạng bọt hoặc cao cấp hơn. Kích thước (mm): 1100 x 540 x 100± 5%. Mật độ: 50kg/m3 ± 5% . - Độ suy giảm (± 0.15%): + 6 MV: ≤0.25% + 15 MV: ≤ 0.15% - Skin Build-up: + 6 MV:≤ 0.6 mm + 15 MV: ≤0.6 mm |
| 10 | Band răng 6 có ống mặt trong lắp QuadHelix, hệ MBT, ROTH | Khâu răng 6 một ống, hàm trên, hàm dưới, bên trái ,bên phải Vật liệu cố định và nắn, chỉnh, giữ, kéo các răng được sử dụng trong chỉnh nha. - Loại : Khâu 1 ống - Khâu: Chất liệu thép - Ống: Được làm từ phương pháp ép đúc kim loại, trơn láng kèm móc bi có thể can thiệp vào nướu - Kích thước: phù hợp với hình thể của mỗi loại răng trong hàm (size từ 1 - 30) - Có chốt để kết nối với dây Niti, SS |
| 11 | Băng bó bột dạng tất các cỡ |  |
| 11.1 | Băng bó bột cỡ 1 | Băng bó bột kích thước (đường kính x chiều dài) 2 inch x 25cm (± 5%). Gồm 2 lớp lót: -lớp lót trong chất liệu Poly-Olefin hoặc tương đương không thấm nước, thoát nước nhanh -lớp băng bột chất liệu bằng Polypropylen hoặc tương đương, dạng lưới, khả năng đàn hồi cao, đông cứng nhanh, nhẹ, thoáng, tiếp xúc được với nước, xuyên thấu khi chụp X quang |
| 11.2 | Băng bó bột cỡ 2 | Băng bó bột kích thước (đường kính x chiều dài) 2 inch x 45cm (± 5%). Gồm 2 lớp lót: -lớp lót trong chất liệu Poly-Olefin hoặc tương đương không thấm nước, thoát nước nhanh -lớp băng bột chất liệu bằng Polypropylen hoặc tương đương, dạng lưới, khả năng đàn hồi cao, đông cứng nhanh, nhẹ, thoáng, tiếp xúc được với nước, xuyên thấu khi chụp X quang |
| 11.3 | Băng bó bột cỡ 3 | Băng bó bột kích thước (đường kính x chiều dài) 3 inch x 35cm (± 5%). Gồm 2 lớp lót: -lớp lót trong chất liệu Poly-Olefin hoặc tương đương không thấm nước, thoát nước nhanh -lớp băng bột chất liệu bằng Polypropylen hoặc tương đương, dạng lưới, khả năng đàn hồi cao, đông cứng nhanh, nhẹ, thoáng, tiếp xúc được với nước, xuyên thấu khi chụp X quang |
| 11.4 | Băng bó bột cỡ 4 | Băng bó bột kích thước (đường kính x chiều dài) 3 inch x 50cm (± 5%). Gồm 2 lớp lót: -lớp lót trong chất liệu Poly-Olefin hoặc tương đương không thấm nước, thoát nước nhanh -lớp băng bột chất liệu bằng Polypropylen hoặc tương đương, dạng lưới, khả năng đàn hồi cao, đông cứng nhanh, nhẹ, thoáng, tiếp xúc được với nước, xuyên thấu khi chụp X quang |
| 11.5 | Băng bó bột cỡ 5 | Băng bó bột kích thước (đường kính x chiều dài) 3 inch x 70cm (± 5%). Gồm 2 lớp lót: -lớp lót trong chất liệu Poly-Olefin hoặc tương đương không thấm nước, thoát nước nhanh -lớp băng bột chất liệu bằng Polypropylen hoặc tương đương, dạng lưới, khả năng đàn hồi cao, đông cứng nhanh, nhẹ, thoáng, tiếp xúc được với nước, xuyên thấu khi chụp X quang |
| 11.6 | Băng bó bột cỡ 6 | Băng bó bột kích thước (đường kính x chiều dài) 4 inch x 35cm (± 5%). Gồm 2 lớp lót: -lớp lót trong chất liệu Poly-Olefin hoặc tương đương không thấm nước, thoát nước nhanh -lớp băng bột chất liệu bằng Polypropylen hoặc tương đương, dạng lưới, khả năng đàn hồi cao, đông cứng nhanh, nhẹ, thoáng, tiếp xúc được với nước, xuyên thấu khi chụp X quang |
| 11.7 | Băng bó bột cỡ 7 | Băng bó bột kích thước (đường kính x chiều dài) 4 inch x 55cm (± 5%). Gồm 2 lớp lót: -lớp lót trong chất liệu Poly-Olefin hoặc tương đương không thấm nước, thoát nước nhanh -lớp băng bột chất liệu bằng Polypropylen hoặc tương đương, dạng lưới, khả năng đàn hồi cao, đông cứng nhanh, nhẹ, thoáng, tiếp xúc được với nước, xuyên thấu khi chụp X quang |
| 11.8 | Băng bó bột cỡ 8 | Băng bó bột kích thước (đường kính x chiều dài) 4 inch x 90cm (± 5%). Gồm 2 lớp lót: -lớp lót trong chất liệu Poly-Olefin hoặc tương đương không thấm nước, thoát nước nhanh -lớp băng bột chất liệu bằng Polypropylen hoặc tương đương, dạng lưới, khả năng đàn hồi cao, đông cứng nhanh, nhẹ, thoáng, tiếp xúc được với nước, xuyên thấu khi chụp X quang |
| 11.9 | Băng bó bột cỡ 9 | Băng bó bột kích thước (đường kính x chiều dài) 5 inch x 55cm (± 5%). Gồm 2 lớp lót: -lớp lót trong chất liệu Poly-Olefin hoặc tương đương không thấm nước, thoát nước nhanh -lớp băng bột chất liệu bằng Polypropylen hoặc tương đương, dạng lưới, khả năng đàn hồi cao, đông cứng nhanh, nhẹ, thoáng, tiếp xúc được với nước, xuyên thấu khi chụp X quang |
| 11.10 | Băng bó bột cỡ 10 | Băng bó bột kích thước (đường kính x chiều dài) 5 inch x 90cm (± 5%). Gồm 2 lớp lót: -lớp lót trong chất liệu Poly-Olefin hoặc tương đương không thấm nước, thoát nước nhanh -lớp băng bột chất liệu bằng Polypropylen hoặc tương đương, dạng lưới, khả năng đàn hồi cao, đông cứng nhanh, nhẹ, thoáng, tiếp xúc được với nước, xuyên thấu khi chụp X quang |
| 12 | Băng đựng hóa chất cho máy tiệt trùng Sterrad | Băng đựng hóa chất H2O2 dùng tương thích hoàn toàn cho máy Tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD hiện có tại bệnh viện, đảm bảo không làm hư hỏng, mất an toàn và ảnh hưởng chất lượng đầu ra của thiết bị. |
| 13 | Băng hậu phẫu, băng foam các loại cho phẫu thuật và chăm sóc da |  |
| 13.1 | Băng hậu phẫu co giãn cuộn ngắn | Kích thước: 10cm, cuộn dài ≥ 2m. Thành phần: vải polyester không dệt, keo polyacrylate hoặc tương đương. Co giãn, bám dính tốt, thoáng khí, cố định an toàn kể các vị trí khó (khớp gối, khớp vai, khuỷu tay,...). Cố định ống thông và ống dẫn lưu, ống truyền, ống thông tĩnh mạch, thiết bị đo và dụng cụ. Thay băng không đau, không để lại cặn trên da. Khả năng bám dính ≥ 98% sau 24 giờ. Khả năng kéo giãn ≥ 1,65 lần. Tốc độ truyền ẩm ≥ 4800g/m2/24h |
| 13.2 | Băng hậu phẫu co giãn cuộn dài | Kích thước: 10cm, cuộn dài ≥ 10m. Thành phần: vải polyester không dệt, keo polyacrylate hoặc tương đương. Co giãn, bám dính tốt, thoáng khí, cố định an toàn kể các vị trí khó (khớp gối, khớp vai, khuỷu tay,...). Cố định ống thông và ống dẫn lưu, ống truyền, ống thông tĩnh mạch, thiết bị đo và dụng cụ. Thay băng không đau, không để lại cặn trên da. Khả năng bám dính ≥ 98% sau 24 giờ. Khả năng kéo giãn ≥ 1,65 lần. Tốc độ truyền ẩm ≥ 4800g/m2/24h |
| 13.3 | Băng hậu phẫu trong suốt cỡ vừa | Kích thước: 8cm x 10cm± 5%, thành phần: film polyurethane, keo polyacrylate hoặc tương đương. Tốc độ thoát khí: ≥800 g/m²*24h. Độ bám dính: 3,40N/cm. Vô trùng, dán kín riêng từng miếng, lớp film chống nước |
| 13.4 | Băng hậu phẫu trong suốt cỡ lớn | Kích thước: 10cm x 12cm ± 5%. Thành phần: film polyurethane, keo polyacrylate hoặc tương đương. Tốc độ thoát khí: ≥ 800 g/m²*24h. Lớp film chống nước, bệnh nhân có thể tắm được mà không cần thay băng. Góc băng bo tròn, không để lại cặn, sót keo khi thay băng, thay băng không gây đau. Đóng gói vô trùng từng miếng. tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. Độ bám dính: 3,40N/cm. Độ dày film ≤ 37 µm. Độ bền kéo ≥ 7,15N/cm. Khả năng bám dính sau 5 ngày: ≥ 84% |
| 13.5 | Băng thun tự dính cỡ nhỏ | Kích thước 4cm ± 5%, cuộn dài ≥ 4m. Thành phần: Cotton, Viscose, Polyamide hoặc tương đương. Miếng băng tự dính vào nhau mà không dính vào da, tóc, không cần cố định đầu cuối. Thoáng khí, không gây kích ứng với da, cố định chặt nhưng vẫn thoải mái cho bệnh nhân, không bị căng cứng. Cố định băng vết thương.Khả năng co giãn theo chiều ngang ≥ 2,15 lần. Khả năng co giãn theo đường chéo ≥ 2,25 lần. |
| 13.6 | Băng thun tự dính cỡ vừa | Kích thước 8cm ± 5%, cuộn dài ≥ 4m. Thành phần: Cotton, Viscose, Polyamide hoặc tương đương. Miếng băng tự dính vào nhau mà không dính vào da, tóc, không cần cố định đầu cuối. Thoáng khí, không gây kích ứng với da, cố định chặt nhưng vẫn thoải mái cho bệnh nhân, không bị căng cứng. Cố định băng vết thương.Khả năng co giãn theo chiều ngang ≥ 2,15 lần. Khả năng co giãn theo đường chéo ≥ 2,25 lần. |
| 13.7 | Băng thun tự dính cỡ lớn | Kích thước 12cm ± 5%, cuộn dài ≥ 4m. Thành phần: Cotton, Viscose, Polyamide hoặc tương đương. Miếng băng tự dính vào nhau mà không dính vào da, tóc, không cần cố định đầu cuối. Thoáng khí, không gây kích ứng với da, cố định chặt nhưng vẫn thoải mái cho bệnh nhân, không bị căng cứng. Cố định băng vết thương. - Khả năng co giãn theo chiều ngang ≥ 2,15 lần. Khả năng co giãn theo đường chéo ≥ 2,25 lần. |
| 13.8 | Băng kháng khuẩn cho vết thương sâu | Kích thước: 200cm x 5cm± 5%, thành phần: vải axetat hoặc tương đương. Phù hợp cho tất cả các vết thương không sạch, nhiễm trùng và khu trú như: vết thương mãn tính như loét động mạch, tĩnh mạch, loét do tiểu đường hoặc loét tì đè; vết thương cấp tính như vết cắt, vết bỏng, trầy da; vết thương hậu phẫu; các vết thương do chấn thương; vết thương sau khi loại bỏ lỗ rò và áp xe; vết thương trên diện rộng, sâu. |
| 13.9 | Băng film trong cố định tiêm truyền có xẻ rãnh cỡ vừa | Kích thước: 6cm x 8cm± 5%, thành phần: film polyurethane, keo Polyacrylate, vải không dệt hoặc tương đương. Độ bám dính vào thép: 3,40 N/cm, tốc độ thoát khí ≥ 800 g/m²*24h. Vô trùng. tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. Độ dày lớp film ≤ 37 µm |
| 13.10 | Băng foam kháng khuẩn cỡ nhỏ | Kích thước: 10cm x 10cm ± 5%. Thành phần: tối thiểu 4 lớp. Lớp 1: lớp film polyurethane hoặc tương đương, bán thấm, thoáng khí. Lớp 2: lớp foam thấm hút dịch theo chiều thẳng đứng. Lớp 3: lớp vải axetat hoặc tương đương. Lớp 4: lớp viền dán với chất kết dính silicone hoặc tương đương. Sử dụng cho các vết thương với lượng dịch tiết từ vừa đến nhiều, khả năng hút dịch ≥ 25g/10cm²/24h |
| 13.11 | Băng foam kháng khuẩn cỡ vừa | Kích thước: 17cm x 17cm ± 5%. Thành phần: tối thiểu 4 lớp: + Lớp 1: lớp film polyurethane hoặc tương đương + Lớp 2: lớp foam thấm hút dịch theo chiều thẳng đứng. + Lớp 3: lớp vải axetat hoặc tương đương + Lớp 4: lớp viền dán với chất kết dính silicone hoặc tương đương - Sử dụng cho các vết thương với lượng dịch tiết từ vừa đến nhiều, khả năng hút dịch ≥ 25g/10cm²/24h |
| 13.12 | Băng foam kháng khuẩn cỡ lớn | Kích thước: 22cm x 22cm ± 5%. Thành phần: tối thiểu 4 lớp: + Lớp 1: lớp film polyurethane hoặc tương đương + Lớp 2: lớp foam thấm hút dịch theo chiều thẳng đứng. + Lớp 3: lớp vải axetat hoặc tương đương + Lớp 4: lớp viền dán với chất kết dính silicone hoặc tương đương - Sử dụng cho các vết thương với lượng dịch tiết từ vừa đến nhiều, khả năng hút dịch ≥ 25g/10cm²/24h |
| 13.13 | Băng foam kháng khuẩn siêu thấm hút cỡ nhỏ | Kích thước: 10cm x 10cm ± 5%. Thành phần: tối thiểu 4 lớp: + Lớp 1: lớp film polyurethane hoặc tương đương + Lớp 2: lớp băng gạc thấm hút dịch theo chiều thẳng đứng. + Lớp 3: lớp phủ bán thấm không dệt hoặc tương đương, lưu giữ và tránh tràn dịch. + Lớp 4: lớp vải axetat hoặc tương đương - Phù hợp cho các vết thương với lượng dịch tiết từ nhiều đến rất nhiều, khả năng hút dịch ≥ 45g/10cm²/24h |
| 13.14 | Băng foam kháng khuẩn siêu thấm hút cỡ lớn | Kích thước: 20cm x 30cm ± 5%. Thành phần: tối thiểu 4 lớp: + Lớp 1: lớp film polyurethane hoặc tương đương + Lớp 2: lớp băng gạc thấm hút dịch theo chiều thẳng đứng. + Lớp 3: lớp phủ bán thấm không dệt hoặc tương đương, lưu giữ và tránh tràn dịch. + Lớp 4: lớp vải axetat hoặc tương đương - Phù hợp cho các vết thương với lượng dịch tiết từ nhiều đến rất nhiều, khả năng hút dịch ≥ 45g/10cm²/24h |
| 13.15 | Băng hậu phẫu có gạc vô trùng cỡ lớn | Kích thước: 10cm x 25cm ± 5%. Kích thước miếng gạc 5cm x 20,5cm± 5% - Thành phần: film polyurethane, keo polyacrylate, gạc thấm hút không dính hoặc tương đương - Tốc độ thoát khí: ≥ 800 g/m²*24h - Độ bám dính: 3,40N/cm - Độ dày lớp film ≤ 37 µm - Trọng lượng gạc: 195g/m2 ± 10%, khả năng thấm hút gấp ≥ 12 lần trọng lượng miếng gạc. - Lớp film chống nước. Góc băng bo tròn, không để lại cặn, sót keo khi thay băng, thay băng không gây đau - Đóng gói vô trùng từng miếng, tiệt trùng bằng Ethylene Oxide |
| 13.16 | Băng hậu phẫu có gạc vô trùng cỡ nhỏ | Kích thước: 5cm x 7cm ± 5%. Kích thước miếng gạc 2.8cm x 3,8cm± 5% - Thành phần: film polyurethane, keo polyacrylate, gạc thấm hút không dính hoặc tương đương - Tốc độ thoát khí: ≥ 800 g/m²*24h - Độ bám dính: 3,40N/cm - Độ dày lớp film ≤ 37 µm - Trọng lượng gạc: 195g/m2 ± 10%, khả năng thấm hút gấp ≥ 12 lần trọng lượng miếng gạc. - Lớp film chống nước. Góc băng bo tròn, không để lại cặn, sót keo khi thay băng, thay băng không gây đau. Vô trùng từng miếng, tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. |
| 13.17 | Băng hậu phẫu có gạc vô trùng cỡ vừa | Kích thước: 8cm x 10cm ± 5% - Thành phần: film polyurethane, keo polyacrylate, gạc thấm hút không dính hoặc tương đương - Tốc độ thoát khí: ≥ 800 g/m²*24h - Độ bám dính: 3,40N/cm - Độ dày lớp film ≤ 37 µm - Trọng lượng gạc: 195g/m2 ± 10%, khả năng thấm hút gấp ≥ 12 lần trọng lượng miếng gạc. - Lớp film chống nước. Góc băng bo tròn, không để lại cặn, sót keo khi thay băng, thay băng không gây đau. vô trùng từng miếng, tiệt trùng bằng Ethylene Oxide. |
| 13.18 | Lưới kháng khuẩn hỗ trợ tái tạo da cho vết thương hở | Kích thước: 7,5cm x 15cm (± 5%.). Thành phần: vải axetat, hydrogel hoặc tương đương. Sử dụng cho các vết thương hở cần cấp ẩm, hỗ trợ lành da nhanh |
| 14 | Băng mực cho máy hàn túi Hawo | Băng mực in sử dụng tương thích hoàn toàn cho cho máy hàn túi Hawo, đảm bảo không làm hư hỏng, mất an toàn và ảnh hưởng chất lượng đầu ra của thiết bị. |
| 15 | Băng mực in cho máy tiệt trùng Sterrad | Băng mực in dùng tương thích hoàn toàn cho máy Tiệt trùng nhiệt độ thấp STERRAD hiện có tại Bệnh viện, đảm bảo không làm hư hỏng, mất an toàn và ảnh hưởng chất lượng đầu ra của thiết bị |
| 16 | Băng xốp, gel cho điều trị thẩm mỹ da liễu |  |
| 16.1 | Băng xốp polyurethane 3 lớp | - Tính năng sử dụng: Sử dụng kiểm soát dịch tiết viết thương từ trung bình đến nhiều, vết thương có độ sâu vừa phải, loét tì đè, loét tiểu đường, loét tĩnh mạch, vết rách da, vết thương ghép, vết thương hậu phẫu, vết mài mòn, vết thương do chấn thương, bỏng. Băng xốp Polyurethane hoặc tương đương 3 lớp, kích thước 35cmx50cm (± 5%), dày 5mm ± 5%, chứa Sodium alginate 0.9% hoặc tương đương thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm cho vết thương, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương trong khoảng 15µm-55µm, tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 1.300g/m2/ngày, khả năng thấm hút dịch ≥ 5.200g/m2/ngày. Lưu băng ≥ 7 ngày tùy lượng dịch tiết, tình trạng vết thương. Tiệt trùng từng miếng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc cao cấp hơn |
| 16.2 | Băng xốp polyurethane kháng khuẩn 3 lớp cỡ nhỏ | - Tính năng sử dụng: Sử dụng cho vết thương tiết dịch nhiễm khuẩn hoặc nguy cơ nhiễm khuẩn cao, hoạt động kháng khuẩn nhanh chóng và bền vững, kiểm soát dịch tiết viết thương từ trung bình đến nhiều, vết thương có độ sâu vừa phải, loét tì đè, loét tiểu đường, loét tĩnh mạch, vết rách da, vết thương ghép, vết thương hậu phẫu, vết mài mòn, vết thương do chấn thương, bỏng. Băng xốp Polyurethane hoặc tương đương 3 lớp, kích thước 10cmx10cm (± 5%), dày 5mm ± 5%, chứa Sodium alginate 0.9%, silver nitrate 1% hoặc tương đương thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm cho vết thương, kháng khuẩn, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương trong khoảng 15µm-55µm, tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 1.400g/m2/ngày, khả năng thấm hút dịch ≥ 5.500g/m2/ngày. Lưu băng ≥ 7 ngày tùy lượng dịch tiết, tình trạng vết thương. Tiệt trùng từng miếng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc cao cấp hơn |
| 16.3 | Băng xốp polyurethane kháng khuẩn 3 lớp cỡ lớn | - Tính năng sử dụng: Sử dụng cho vết thương tiết dịch nhiễm khuẩn hoặc nguy cơ nhiễm khuẩn cao, hoạt động kháng khuẩn nhanh chóng và bền vững, kiểm soát dịch tiết viết thương từ trung bình đến nhiều, vết thương có độ sâu vừa phải, loét tì đè, loét tiểu đường, loét tĩnh mạch, vết rách da, vết thương ghép, vết thương hậu phẫu, vết mài mòn, vết thương do chấn thương, bỏng. Băng xốp Polyurethane hoặc tương đương 3 lớp, kích thước 20cmx20cm (± 5%), dày 5mm ± 5%, chứa Sodium alginate 0.9%, silver nitrate 1% hoặc tương đương thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm cho vết thương, kháng khuẩn, kích thước lỗ tiếp xúc vết thương trong khoảng 15µm-55µm, tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 1.400g/m2/ngày, khả năng thấm hút dịch ≥ 5.500g/m2/ngày. Lưu băng ≥ 7 ngày tùy lượng dịch tiết, tình trạng vết thương. Tiệt trùng từng miếng . Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc cao cấp hơn |
| 16.4 | Hydrogel kháng khuẩn điều trị vết thương | - Tính năng sử dụng: Sử dụng cho vết thương không tiết dịch đến tiết dịch ít, bất kì vết thương nào có mô hoại tử như loét tì đè, loét chân tiểu đường, bỏng độ 1 và độ 2, các vết thương ghép, vết thương hậu phẫu, vết rách, vết trầy xước, giúp làm mềm, phân hủy mô hoại tử, cung cấp độ ẩm cho vết thương, bảo vệ tránh nhiễm trùng vết thương, thúc đẩy sự phát triển của tế bào đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương. Chứa hàm lượng nước cao ≥ 80%, làm mềm mảng hoại tử khô, thúc đẩy lên mô hạt nhanh, cung cấp môi trường ẩm. Chứa silver nitrate ≥ 0.2 mg/L hoặc tương đương giúp kháng khuẩn vết thương. |
| 16.5 | Gel làm giảm sẹo loại 1 | - Tính năng sử dụng: Thoa lên vùng sẹo tạo thành lớp bảo vệ silicone trong suốt, cung cấp môi trường thích hợp quản lý sẹo, giảm mất nước trong sẹo, ức chế tăng sinh collagen, làm mềm và giảm màu sẹo, làm phẳng các vết sẹo và ngăn ngừa hình thành sẹo lồi mới do các thủ thuật phẫu thuật nói chung, chấn thương, bỏng, vết cắt, vết trầy xước. - Quy cách: Tuýp ≥ 15g. |
| 16.6 | Băng dán Hydocolloid 10x10 | - Tính năng sử dụng: Sử dụng kiểm soát dịch tiết vết thương từ ít đến trung bình: vết thương nông, trầy da, vết loét do tỳ, loét tĩnh mạch chân, vết mổ, bỏng, loét do đái tháo đường, vị trí lấy da ghép. - Chất liệu: Băng dán hydrocolloid (thành phần: sodium carboxymethylcellulose, gelatin và pectin) kết hợp film polyurethane hoặc tương đương - Kích thước: 10cmx10cm (± 5%), dày 0.4mm ± 5% + Bề mặt: màng polyurethane hoặc tương đương, thoáng khí, chống thấm nước và ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập. + Lớp Hydrocolloid hoặc tương đương thấm hút dịch tiết, duy trì môi trường ẩm - Khả năng thấm hút dịch ≥ 1.950g/m2/ngày. - Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 450g/m2/ngày. - Lưu băng ≥ 7 ngày. - Tiệt trùng từng miếng. |
| 16.7 | Băng ép silicone trị sẹo lồi 3.5x15 | - Tính năng sử dụng: Làm mềm, làm phẳng sẹo lồi, sẹo phì đại và ngăn ngừa hình thành mới do các thủ thuật phẫu thuật nói chung, chấn thương, bỏng, vết cắt, vết trầy xước. - Chất liệu: Lớp film polyurethane và lớp silicone. - Kích thước: 3.5cm x 15cm (± 5%), dày 0.1cm ± 5% + Lớp film polyurethane hoặc tương đương, cố định tấm silicone và ngăn nước, ngăn chặn nhiễm bẩn từ môi trường bên ngoài. + Lớp silicone có tác dụng giảm đỏ, ngứa, khó chịu, chống mất nước, duy trì độ ẩm da, tạo áp lực lên bề mặt, làm mờ và phẳng các vết sẹo lồi, sẹo phì đại và ngăn ngừa hình thành sẹo sau chấn thương, phẫu thuật. |
| 16.8 | Băng ép silicone trị sẹo lồi 5x6 | - Tính năng sử dụng: Làm mềm, làm phẳng sẹo lồi, sẹo phì đại và ngăn ngừa hình thành mới do các thủ thuật phẫu thuật nói chung, chấn thương, bỏng, vết cắt, vết trầy xước. - Chất liệu: Lớp film polyurethane và lớp silicone. - Kích thước: 5cm x 6cm (± 5%), dày 0.1cm ± 5% + Lớp film polyurethane hoặc tương đương, cố định tấm silicone và ngăn nước, ngăn chặn nhiễm bẩn từ môi trường bên ngoài. + Lớp silicone có tác dụng giảm đỏ, ngứa, khó chịu, chống mất nước, duy trì độ ẩm da, tạo áp lực lên bề mặt, làm mờ và phẳng các vết sẹo lồi, sẹo phì đại và ngăn ngừa hình thành sẹo sau chấn thương, phẫu thuật. |
| 16.9 | Băng xốp siêu thấm hút có dính kích thước 9x15 | - Tính năng sử dụng: Sử dụng kiểm soát dịch tiết viết thương từ trung bình đến nhiều, vết thương có độ sâu vừa phải, loét tì đè, loét tiểu đường, loét tĩnh mạch, vết rách da, vết thương ghép, vết thương hậu phẫu, vết mài mòn, vết thương do chấn thương, bỏng. - Chất liệu: lớp polyurethane film và polyurethane foam hoặc tương đương - Kích thước: 9cm x 15cm (± 5%) + Chứa Sodium alginate 0.9% hoặc tương đương thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm cho vết thương. + Viền bám dính phủ keo Acrylic tự dính hoặc tương đương + Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương trong khoảng 15µm-55µm. + Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 1500g/m2/ngày. + Khả năng thấm hút dịch ≥ 5000g/m2/ngày. + Lưu băng ≥ 7 ngày + Tiệt trùng từng miếng. |
| 16.10 | Băng xốp siêu thấm hút có dính kích thước 9x20 | - Tính năng sử dụng: Sử dụng kiểm soát dịch tiết viết thương từ trung bình đến nhiều, vết thương có độ sâu vừa phải, loét tì đè, loét tiểu đường, loét tĩnh mạch, vết rách da, vết thương ghép, vết thương hậu phẫu, vết mài mòn, vết thương do chấn thương, bỏng. - Chất liệu: lớp polyurethane film và polyurethane foam hoặc tương đương - Kích thước: 9cm x 20cm (± 5%) + Chứa Sodium alginate 0.9% hoặc tương đương thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm cho vết thương. + Viền bám dính phủ keo Acrylic tự dính hoặc tương đương + Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương trong khoảng 15µm-55µm. + Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 1500g/m2/ngày. + Khả năng thấm hút dịch ≥ 5000g/m2/ngày. + Lưu băng ≥ 7 ngày + Tiệt trùng từng miếng. |
| 16.11 | Băng xốp siêu thấm hút có dính kích thước 9x25 | - Tính năng sử dụng: Sử dụng kiểm soát dịch tiết viết thương từ trung bình đến nhiều, vết thương có độ sâu vừa phải, loét tì đè, loét tiểu đường, loét tĩnh mạch, vết rách da, vết thương ghép, vết thương hậu phẫu, vết mài mòn, vết thương do chấn thương, bỏng. - Chất liệu: lớp polyurethane film và polyurethane foam hoặc tương đương - Kích thước: 9cm x 25cm (± 5%) + Chứa Sodium alginate 0.9% hoặc tương đương thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm cho vết thương. + Viền bám dính phủ keo Acrylic tự dính hoặc tương đương + Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương trong khoảng 15µm-55µm. + Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 1500g/m2/ngày. + Khả năng thấm hút dịch ≥ 5000g/m2/ngày. + Lưu băng ≥ 7 ngày + Tiệt trùng từng miếng. |
| 16.12 | Băng xốp siêu thấm hút kích thước 10x10 | - Tính năng sử dụng: Sử dụng kiểm soát dịch tiết viết thương từ trung bình đến nhiều, vết thương có độ sâu vừa phải, loét tì đè, loét tiểu đường, loét tĩnh mạch, vết rách da, vết thương ghép, vết thương hậu phẫu, vết mài mòn, vết thương do chấn thương, bỏng. - Chất liệu: lớp polyurethane film và polyurethane foam hoặc tương đương - Kích thước: 10cm x 10cm (± 5%) + Chứa Sodium alginate 0.9% hoặc tương đương thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm cho vết thương. + Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương trong khoảng 15µm-55µm. + Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 1300g/m2/ngày. + Khả năng thấm hút dịch ≥ 5000g/m2/ngày. + Lưu băng ≥ 7 ngày + Tiệt trùng từng miếng. |
| 16.13 | Băng xốp siêu thấm hút kích thước 20x20 | - Tính năng sử dụng: Sử dụng kiểm soát dịch tiết viết thương từ trung bình đến nhiều, vết thương có độ sâu vừa phải, loét tì đè, loét tiểu đường, loét tĩnh mạch, vết rách da, vết thương ghép, vết thương hậu phẫu, vết mài mòn, vết thương do chấn thương, bỏng. - Chất liệu: lớp polyurethane film và polyurethane foam hoặc tương đương - Kích thước: 20cm x 20cm (± 5%) + Chứa Sodium alginate 0.9% hoặc tương đương thấm hút dịch tiết, duy trì độ ẩm cho vết thương. + Kích thước lỗ tiếp xúc vết thương trong khoảng 15µm-55µm. + Tốc độ thoát hơi ẩm ≥ 1300g/m2/ngày. + Khả năng thấm hút dịch ≥ 5000g/m2/ngày. + Lưu băng ≥ 7 ngày + Tiệt trùng từng miếng. |
| 17 | Băng, băng dính các loại |  |
| 17.1 | Băng cá nhân | - Tính năng sử dụng: Băng các vết thương nhỏ, vết trầy xước, rách da, vết kim đâm... - Kích thước 20mm x 60mm ± 5%. - Băng dính vải, sợi đàn hồi Viscose và polyamide hoặc tương đương, trọng lượng 97 ± 7 (g/m2) - Keo Oxide kẽm hoặc tương đương - Lớp thấm hút : Sợi Viscose hoặc tương đương, khả năng thấm hút ≥ 500%. Lớp chống dính: Polyethylene hoặc tương đương |
| 17.2 | Băng dính giấy | - Tính năng sử dụng: Cố định băng gạc mỏng và các dụng cụ y tế nhỏ, thích hợp dùng cho bệnh nhân có da nhạy cảm. - Kích thước 2.5cm ± 5%, cuộn dài ≥ 5m. Sợi polyester 100% sợi viscose nền không đan dệt, keo acrylic hoặc tương đương. |
| 17.3 | Băng dính lụa cuộn ngắn | - Tính năng sử dụng: Dùng để cố định lâu dài các băng gạc, cố định dụng cụ y khoa... - Kích thước 2.5cm ± 5%, cuộn dài ≥ 5m. Vải lụa 100% sợi cellulose acetate hoặc tương đương, keo Zinc oxide hoặc tương đương. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. |
| 17.4 | Băng keo có gạc vô trùng cỡ lớn | - Tính năng sử dụng: Bảo vệ và che phủ các vết thương trên bề mặt da bị (trầy xước, vết cắt…...) vết thương khâu tiết dịch hoặc vết thương sau phẫu thuật, mổ sản. - Kích thước: 300mm x 100mm ± 5% Sợi polyester nền không đan dệt, co giãn, keo acrylic, có miếng gạc thấm hút. phủ lớp chống dính HDPE hoặc tương đương, khả năng thấm hút ≥ 480 g/m2, tiệt trùng bằng ethylene oxide hoặc tương đương. |
| 17.5 | Băng keo có gạc vô trùng cỡ nhỏ | - Tính năng sử dụng: Bảo vệ và che phủ các vết thương trên bề mặt da bị (trầy xước, vết cắt…...) vết thương khâu tiết dịch hoặc vết thương sau phẫu thuật, mổ nội soi. - Kích thước: 50mm x 70mm ± 5% Sợi polyester nền không đan dệt, co giãn, keo acrylic, có miếng gạc thấm hút. phủ lớp chống dính HDPE hoặc tương đương, khả năng thấm hút ≥ 480 g/m2, tiệt trùng bằng ethylene oxide hoặc tương đương. |
| 17.6 | Băng keo có gạc vô trùng cỡ trung bình | - Tính năng sử dụng: Bảo vệ và che phủ các vết thương trên bề mặt da bị (trầy xước, vết cắt…...) vết thương khâu tiết dịch hoặc vết thương sau phẫu thuật... - Kích thước: 150mm x 100mm ± 5% Sợi polyester nền không đan dệt, co giãn, keo acrylic, có miếng gạc thấm hút. phủ lớp chống dính HDPE hoặc tương đương, khả năng thấm hút ≥ 480 g/m2, tiệt trùng bằng ethylene oxide hoặc tương đương. |
| 17.7 | Băng keo có gạc vô trùng cỡ trung bình lớn | - Tính năng sử dụng: Bảo vệ và che phủ các vết thương trên bề mặt da bị (trầy xước, vết cắt…...) vết thương khâu tiết dịch hoặc vết thương sau phẫu thuật... - Kích thước: 200mm x 100mm ± 5% Sợi polyester nền không đan dệt, co giãn, keo acrylic, có miếng gạc thấm hút. phủ lớp chống dính HDPE hoặc tương đương, khả năng thấm hút ≥ 480 g/m2, tiệt trùng bằng ethylene oxide hoặc tương đương. |
| 17.8 | Băng thun có keo cố định khớp | - Tính năng sử dụng: Dùng trong chấn thương, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị khớp, tổn thương gân cơ và tổn thương dây chằng. - Kích thước: rộng 8cm ± 5%, cuộn dài ≥ 4.5m Băng thun 100% sợi cotton hoặc tương đương, độ co giãn ≥ 90%, lực dính 2- 9 (N/cm). Hổn hợp keo gồm : Zinc oxide, Zinc dibutyl dithiocarbamate, SIS copolymer, Lanolin stellux AIPF, Titanium dioxide, Styrenic Block Copolymers, dầu khoáng trắng hoặc tương đương |
| 17.9 | Băng vô trùng trong suốt không thấm nước cỡ lớn | - Mục đích sử dụng: Dùng để bảo vệ và cố định các ống thông, cố định kim luồn. Bảo vệ được các vết thương khô và ít tiết dịch. - Kích thước (dài x rộng): 120mm x 90mm (± 5%) - Lớp nền: polyurethane hoặc tương đương, trong suốt - Lớp keo acrylic hoặc tương đương, trọng lượng kết dính 30 ± 3 (g/m2). - Mức thấm hơi nước ≥ 500g/m2/24h. Lực dính ≥ 1.0N/cm - Đóng gói tiệt trùng. - Không thấm nước. Dùng được khi lau và tắm. |
| 17.10 | Băng vô trùng trong suốt không thấm nước cỡ vừa | - Tính năng sử dụng: Dùng để bảo vệ và cố định các ống thông, cố định kìm luồn. Bảo vệ được các vết thương khô và ít tiết dịch. - Kích thước(dài x rộng): 80mmx55mm (± 5%) - Lớp nền: polyurethane hoặc tương đương, trong suốt - Lớp keo acrylic hoặc tương đương, trọng lượng kết dính 30 ± 3 (g/m2). - Mức thấm hơi nước ≥ 500g/m2/24h. Lực dính ≥ 1.0N/cm - Đóng gói tiệt trùng. - Không thấm nước. Dùng được khi lau và tắm. |
| 17.11 | Băng cố định kim luồn ngoại biên | -Tính năng sử dụng: Cố định kim luồn tĩnh mạch ngoại vi, các loại catheter. Tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch, không cần chuẩn bị thên băng keo y tế bên ngoài, rãnh xẻ sâu phù hợp cho các loại kim luồn. - Màng bán thấm trong suốt chất liệu polyurethan, phủ lớp keo acrylate không chứa cao su hoặc tương đương, ngăn cản nước, vi khuẩn, virus có kích thước, cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm, không sót keo khi tháo băng - Kích thước: 6.5cm x 7cm (± 5%) - Viền xung quanh bằng vải không dệt hoặc tương đương, rãnh xẻ sâu phù hợp các loại kim luồn - Khung viền giấy hoặc tương đương - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng, băng keo cố định. - Thời gian lưu ≥ 7 ngày - Tiệt khuẩn từng miếng |
| 17.12 | Băng cuộn vải | Tính năng sử dụng: Dùng để băng bó vết thương, buộc nẹp cẳng chân/tay trong chấn thương. Kích thước (dài x rộng): 5m x 0,07m ± 5%. Chất liệu sợi 100% cotton hoặc tương đương, không có độc tố. Mật độ 20x14 sợi/inch ± 5%. Hai đầu cuộn bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút nước ≥ 5 giây. Độ ngậm nước ≥ 5gr nước/1gr gạc. Chất tan trong nước ≤ 0.5%. Độ pH: trung tính. Độ trắng: ≥ 80% ± 10%. Đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy hoặc tương đương. |
| 17.13 | Băng dính lụa cuộn dài | Tính năng sử dụng: Cố định thiết bị tiêm truyền, cố định băng vết thương, cố định nẹp, ngón tay, ngón chân.. Kích thước 2.5cm ± 5%, cuộn dài ≥ 9m Băng vải lụa acetate taffeta hoặc tương đương, không đàn hồi với độ bền kéo mạnh. Nền keo: 30-50 (%) không chứa mủ cao su, có chất keo acrylate hoặc tương đương, ít gây dị ứng với da. Chống thấm nước. |
| 17.14 | Băng phim cố định kháng khuẩn | Tính năng sử dụng: Ứng dụng trong việc cố định các loại catheter tiêm truyền, catheter tĩnh mạch trung tâm - Miếng dán sát khuẩn kích thước 10cm x 12cm (± 5%) - Màng film Polyurethane phủ lớp keo Acrylate chính giữa có Gel CHG kháng khuẩn hoặc tương đương, kích thước 3cm x 4cm (± 5%); - Xung quanh viền vải không dệt, có rãnh xẻ sâu. - Đặc tính: Kháng khuẩn cao, Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, thấm máu và dịch tiết. Cho phép hấp thụ oxy và thải hơi ẩm. Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng. Có tích hợp sẵn các đoạn băng keo cố định đi kèm dùng cho cố định dây truyền dịch - Thời gian lưu ≥ 7 ngày - Đóng gói tiệt khuẩn từng miếng |
| 17.15 | Băng phim dính y tế trong suốt cỡ lớn | Tính năng sử dụng: Cố định kim luồn tĩnh mạch ngoại vi, các loại catheter, băng dán mắt - Kích thước 10cm x 12cm (± 5%) - Lớp film Polyurethane hoặc tương đương trong suốt chống thấm nước, chống vi khuẩn và virus - Nền keo Acrylate hoặc tương đương - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng - Đóng gói vô trùng riêng từng miếng. |
| 17.16 | Băng phim dính y tế trong suốt cỡ vừa | Băng dính trong suốt dùng trong cố định các loại catheter - Kích thước 6cm x 7cm ± 5% - Lớp film Polyurethane hoặc tương đương trong suốt chống thấm nước, chống vi khuẩn và virus - Nền keo Acrylate hoặc tương đương - Có nhãn ghi chú ngày giờ dán băng - Đóng gói vô trùng riêng từng miếng. |
| 17.17 | Băng rốn | Tính năng sử dụng: Dùng để băng rốn cho trẻ sơ sinh. Gồm: vòng băng và gạc Đóng gói tiệt trùng. |
| 17.18 | Băng thun 3 móc | Tính năng sử dụng: dùng để băng bó vết thương, cố định vết thương lớn. Chất liệu: sợi cotton kết hợp với sợi cao su tự nhiên hoặc tương đương. Kích thước dài 540cm ± 5%, rộng 10cm ± 5%. Kéo ngang: lực kéo đứt trung bình ≥ 200Nm, độ dãn dài tương đối sau kéo đứt ≥100%. Kéo dọc: lực kéo đứt trung bình ≥ 150Nm, độ dãn dài tương đối ≥ 200% hoặc tương đương |
| 17.19 | Băng thun tự dính cỡ bé | Tính năng sử dụng: Cố định đa dạng trong băng cố định hoặc băng ép: cố định phần tay/chân với thanh gỗ; cố định băng ép, băng gạc các loại; cố định dây ống thông cái loại Băng đàn hồi tự dính dùng để cố định hoặc băng ép - Chất liệu: Cao su thiên nhiên, vải polyester, vải polyurethane co giãn, chất kết dính polymer acrylic, thuốc màu hoặc tương đương - Kích thước: 5cm ± 5%, cuộn dài ≥ 4.5m - Co giãn và tự dính, không cần keo, không cần ghim, các lớp băng dính vào chính nó, không dính váo các vật liệu khác hoặc da, độ bó chặt theo ý muốn, co giãn theo góc cạnh của cơ thể. |
| 17.20 | Băng thun tự dính cỡ trung bình | Tính năng sử dụng: Cố định đa dạng trong băng cố định hoặc băng ép: cố định phần tay/chân với thanh gỗ; cố định băng ép, băng gạc các loại; cố định dây ống thông cái loại Băng đàn hồi tự dính dùng để cố định hoặc băng ép - Chất liệu: Cao su thiên nhiên, vải polyester, vải polyurethane co giãn, chất kết dính polymer acrylic, thuốc màu hoặc tương đương - Kích thước: 7.5cm ± 5%, cuộn dài ≥ 4.5m - Co giãn và tự dính, không cần keo, không cần ghim, các lớp băng dính vào chính nó, không dính váo các vật liệu khác hoặc da, độ bó chặt theo ý muốn, co giãn theo góc cạnh của cơ thể. |
| 18 | Bao cao su | Được sản xuất từ cao su thiên nhiên hoặc tương đương, co giãn tốt |
| 19 | Bao chi gối dùng cho máy ép hơi ngắt quãng | - Làm bằng vải không dệt, không có chất cao su. - Có tấm lót hơi không đối xứng với ống nối hơi đơn (1 ống) quấn từ mắt cá chân lên bắp chân dưới đầu gối. - Đạt áp lực nén trong thời gian dưới 0,5 giây. - Tạo áp lực đỉnh ban đầu là 73mmHg ± 15% (xa tim) và 63mmHg ± 15% (gần tim). - Áp lực giữ là 45mmHg ± 10%, thời gian giữ 6 giây ± 5% |
| 20 | Bao chụp kính hiển vi | Bao chụp kính hiển vi kích thước(dài x rộng): 122cm x 209cm ± 5%. Chất liệu plastic trong hoặc tương đương. - Dùng cho Kính hiển vi ZEISS và PENTERO - Kích thước lens: 65mm ± 5% |
| 21 | Bast past | Vật liệu lót nền trong chế tạo phục hình sứ |
| 22 | Bình (quả) dẫn lưu vết thương áp lực âm cỡ lớn | - Quả dẫn lưu vết thương trong suốt 400ml với ≥ 3 lò xo - Ống nối có khóa và đầu nối chữ "Y" - Troca chọc dò cong, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương kèm ống thông chất liệu PVC hoặc tương đương, dài 120cm ± 5% - Ống thông có đục lỗ không DEHP kích thước 14Fr |
| 23 | Bình (quả) dẫn lưu vết thương áp lực âm cỡ nhỏ | - Quả dẫn lưu vết thương trong suốt 200ml với ≥ 3 lò xo - Ống nối có khóa và đầu nối chữ "Y" - Troca chọc dò cong, chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương kèm ống thông chất liệu PVC hoặc tương đương, dài 120cm ± 5% - Ống thông có đục lỗ không DEHP kích thước 10Fr |
| 24 | Bình chứa dịch | - Thể tích 3000ml ± 5%, tối thiểu có vạch chia mỗi mức 50 ml sử dụng trong trường hợp cần truyền khối lượng máu/dung dịch lớn. - Bộ lọc ≤ 160 µm. - Chất liệu: nhựa dẻo Polypropylene, Polycarbonate, Polyvinyl chloride, Slicone hoặc tương đương. - Cổng đầu vào: 3, Cổng ngõ ra: 1, Cổng thông hơi: 2, Cổng đầu vào cho đường lưu thông lại: 1 - Đóng gói tiệt trùng |
| 25 | Bình dẫn lưu màng phổi | Dung tích ≥ 1600 ml Chất liệu bình: Polycarbonate hoặc tương đương Được sử dụng cho hút trọng lực và dung dịch Bề mặt màu trắng trong cùng với thang đo đơn vị để dễ quan sát Có khả năng chống tạo bọt Ống PVC hoặc tương đương, chiều dài 110cm ± 5% Đầu kết nối phù hợp đối với các ống trocar và catheter khác nhau |
| 26 | Bình hút chân không | Bình hút dịch áp lực âm, khóa vặn xoắn, ống nối, đầu nối ống dẫn lưu đơn, van chống trào ngược, ống dẫn lưu vết thương có lỗ ở ống dẫn dịch (trong suốt) và cây kim, sử dụng trong ghép tạng Chiều dài ống dẫn lưu: 50cm ± 5% Đường kính ống dẫn lưu: 10CH |
| 27 | Bình khí Argon | Độ tinh khiết ≥ 99,5%, nén trong bình 5 Lít, sử dụng an toàn trong y tế. Nồng độ Oxy ≤ 10ppm. Áp suất sử dụng 110at ± 5at. Bình chứa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có sơn màu, in chữ hoặc tem nhãn để nhận biết loại khí trong bình. Khi cung cấp bàn giao cho Bệnh viện phải có tem kiểm định chất lượng có đóng dấu của đơn vị cung cấp |
| 28 | Bình khí Argon hỗn hợp | * Thành phần: - Argon độ tinh khiết ≥ 99,9995% - H2O ≤ 3 ppm; N2 ≤ 5 ppm; Oxygen ≤ 2ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít ± 5% - Áp suất an toàn của bình chứa: 250 Bar ± 5% - Áp suất khí nén khi đầy: 130bar ± 5% - Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): 1.040 lít ± 5% * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G1/4 – 6 mm - Giao diện nối điện tử: HDMI Cam kết cung cấp tối thiểu 05 Máy phát tia Plasma lạnh Bình chứa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có sơn màu, in chữ hoặc tem nhãn để nhận biết loại khí trong bình. Khi cung cấp bàn giao cho Bệnh viện phải có tem kiểm định chất lượng có đóng dấu của đơn vị cung cấp |
| 29 | Bình khí CO2 loại nhỏ 10l | CO2 ở dạng khí nén trong bình 10 Lít, Hàm lượng khí CO2 ≥ 99.5 % Khối lượng CO2 trong bình: 5kg ± 5%. Bình chứa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có sơn màu, in chữ hoặc tem nhãn để nhận biết loại khí trong bình. Khi cung cấp bàn giao cho Bệnh viện phải có tem kiểm định chất lượng có đóng dấu của đơn vị cung cấp |
| 30 | Bình khí CO2 loại to 40l | CO2 ở dạng khí nén trong bình 40L, Hàm lượng khí CO2 ≥ 99.5 % Khối lượng CO2 trong bình: 25kg ± 5% Bình chứa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có sơn màu, in chữ hoặc tem nhãn để nhận biết loại khí trong bình. Khi cung cấp bàn giao cho Bệnh viện phải có tem kiểm định chất lượng có đóng dấu của đơn vị cung cấp |
| 31 | Bình khí dùng cho máy tiệt khuẩn EO | Bình khí chứa Ethylene Oxide 100%, sử dụng đơn liều - Không chứa CFC/HCFC - Tương thích máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp khí EO hiện có tại bệnh viện - Khối lượng 170g ± 5% |
| 32 | Bình khí nito loại 10 lít | Khí ni tơ nạp trong chai dung tích 10 lít. Độ thuần khiết ≥ 99,999%. Áp suất nạp : 150 bar ± 5% Bình chứa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có sơn màu, in chữ hoặc tem nhãn để nhận biết loại khí trong bình. Khi cung cấp bàn giao cho Bệnh viện phải có tem kiểm định chất lượng có đóng dấu của đơn vị cung cấp |
| 33 | Bình khí nito loại 40 lít | Khí ni tơ nạp trong chai dung tích 40 lít. Độ thuần khiết ≥ 99,999%. Áp suất nạp : 150 bar ± 5% Bình chứa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có sơn màu, in chữ hoặc tem nhãn để nhận biết loại khí trong bình. Khi cung cấp bàn giao cho Bệnh viện phải có tem kiểm định chất lượng có đóng dấu của đơn vị cung cấp |
| 34 | Bình khí oxy loại nhỏ (10 lít/ bình) | Khí O2 nén trong bình 10 Lít. Nồng độ ≥ 99.5 % sử dụng an toàn trong y tế, đáp ứng tiêu chuẩn theo dược điển Việt Nam hiện hành. Nhà thầu có hồ sơ tài liệu chứng minh sản phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Cam kết cung cấp bình, bình chứa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có sơn màu, in chữ hoặc tem nhãn để nhận biết loại khí trong bình. Khi cung cấp bàn giao cho Bệnh viện phải có tem kiểm định chất lượng có đóng dấu của đơn vị cung cấp |
| 35 | Bình khí oxy loại to (40 lít/ bình) | Khí O2 nén trong bình 40 Lít. Nồng độ ≥ 99.5 % sử dụng an toàn trong y tế, đáp ứng tiêu chuẩn theo dược điển Việt Nam hiện hành. Nhà thầu có hồ sơ tài liệu chứng minh sản phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Bình chứa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có sơn màu, in chữ hoặc tem nhãn để nhận biết loại khí trong bình. Khi cung cấp bàn giao cho Bệnh viện phải có tem kiểm định chất lượng có đóng dấu của đơn vị cung cấp |
| 36 | Bộ bóng nong vòi nhĩ | Bộ bao gồm: bóng nong, dụng cụ bơm bóng Sử dụng điều trị can thiệp cho bệnh nhân có rối loạn tắc hoặc hẹp vòi nhĩ Tổng chiều dài dụng cụ: 280mm ± 5% Trọng lượng: ≤ 35g Kích thước bóng nong: đường kính 6mm (sau nong) x chiều dài 20mm (± 5%) Áp lực bóng tối đa ≥ 12atm |
| 37 | Bộ buồng tiêm dưới da |  |
| 37.1 | Buồng tiêm dưới da | Chất liệu: Buồng bằng kim loại Titanium hoặc cao cấp hơn, tương thích chụp cộng hưởng từ . Màng vách ngăn buồng tiêm bằng Silicone hoặc tương đương. Kích thước buồng: 12,0mm x 12,2mm x 28,7mm± 5%. Dung tích: 0,5ml ± 5%. Trọng lượng:12,2g± 5%. Cấu trúc khoang buồng tiêm hình Elip, giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn từ giai đoạn sớm, kết hợp đường ra dạng tiếp tuyến giúp tối ưu hóa dòng chảy. Ống thông - Catheter: bằng nhựa Polyurethanem hoặc tương đương, đường kính ngoài 2,50mm ± 5%; đường kính trong 1,15mm ± 5%; dài 50cm ± 5%. Dụng cụ phụ kiện: 01 kim chọc dò tĩnh mạch, 01 dây dẫn đường ống thông - Catheter, 01 Ống tiêm 10ml, 01 kim đầu tù, 01 kim thẳng, 01 kim bóc tách. |
| 37.2 | Kim dùng cho buồng tiêm truyền | Kim có cánh kèm dây nối và khoá kẹp. Có cổng tiêm mở rộng chữ Y. Tương thích với buồng tiêm. Đóng gói tiệt trùng. |
| 38 | Bộ cắt bao quy đầu | Dụng cụ cắt bao quy đầu Chất liệu: - Vỏ dụng cụ làm bằng nhựa y tế an toàn hoặc tương đương - Băng ghim và lưỡi dao làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. - Tay cầm bằng kim loại hoặc tương đương, có tích hợp nút điều chỉnh vị trí Dụng cụ có vòng silicone y tế để tránh chảy máu cho bệnh nhân, vết cắt nhanh lành. Tối thiểu các cỡ: ID (mm) x OD (mm) x số lượng ghim [± 5%]: - Cỡ 9: 15 x 20 x 10 - Cỡ 12: 17 x 22 x 10 - Cỡ 15: 18 x 24 x 11 - Cỡ 18: 19 x 25 x 11 - Cỡ 21: 22 x 27 x 13 - Cỡ 24: 26 x 31 x 16 - Cỡ 26: 29 x 34 x 18 - Cỡ 28: 33 x 37 x 20 - Cỡ 30: 36 x 40 x 22 - Cỡ 32: 37 x 42 x 24 - Cỡ 34: 41 x 46 x 26 Chiều cao ghim: 3.5mm ± 5% Phụ kiện kèm theo: Thước đo: 01 cái; Cuộn băng chun: 01 cuộn; Chỉ y khoa: 01 sợi; Dây thít nhựa: 01 cái; Phụ kiện bảo vệ bộ phận sinh dục ngoài sau phẫu thuật (theo size): 01 cái; Hướng dẫn sử dụng: 01 tờ |
| 39 | Bộ catheter dẫn thuốc gây tê | - Tính năng sử dụng: dẫn thuốc gây tê ngoài màng cứng - Chất liệu catheter làm bằng polyurethane hoặc tương đương. Nòng kim gây tê được làm từ thép AISI304 hoặc tương đương - Catheter cỡ 19G, có 3 lỗ bên đầu, tích hợp lò xo, độ dài 100cm ± 5%, có vạch chia độ dài. - Kim gây tê 17G - Bộ lọc ≤ 0,2µm - Bơm tiêm giảm kháng lực (LOR): 7ml ± 5% |
| 40 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi |  |
| 40.1 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 2 nòng bao gồm: -Catheter: tối thiểu 02 kích cỡ 5F, 6F; 2 nòng catheter cỡ 18G/nòng, chất liệu polyurethance hoặc tương đương, thể tích đuổi khí mỗi nòng tương ứng (catheter 5F và 6F) là 0,55ml và 0,60ml (± 5%), tốc độ dòng chảy tương ứng (catheter 5F và 6F) là 580ml và 750ml/giờ (± 5%), cho phép tiêm truyền áp lực cao thuốc cản quang cho các kỹ thuật CECT scan. -Dây dẫn bằng thép không rỉ hoặc tương đương, chiều dài tương ứng (catheter 5F và 6F) là 70cm và 135cm (± 5%). -Thông nòng 10 cm. -Lưỡi dao. -Nắp đậy cho mỗi nòng catheter. -Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 12 ml, không latex. -Thiết bị cố định catheter: 01 cái. -Thước đo giấy: 01 cái. |
| 40.2 | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 3 nòng | Bộ catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại vi 3 nòng bao gồm: -Catheter: kích cỡ 5F, chất liệu polyurethance hoặc tương đương; 2 nòng catheter cỡ 19G/nòng, thể tích đuổi khí mỗi nòng 0,45ml (± 5%), tốc độ dòng chảy 280ml/giờ (± 5%), không sử dụng cho tiêm truyền áp lực cao; 1 nòng catheter cỡ 18G, thể tích đuổi khí mỗi nòng 0,70ml (± 5%), tốc độ dòng chảy 750ml/giờ (± 5%); cho phép tiêm truyền áp lực cao. -Bơm tiêm đầu xoắn luer-lock 12ml. -Thiết bị cố định catheter. -Lưỡi dao. -Thước đo giấy. -03 nắp đậy catheter. -Kim tiêm 21G. -Thông nòng 10cm (± 5%) -Dây dẫn bằng nitinol hoặc tương đương, tối thiểu 02 chiều dài 70cm, 135cm (± 5%) |
| 41 | Bộ chất gắn veneer | Xi măng nhựa chuyên dụng gắn veneer sứ |
| 42 | Bộ dẫn lưu bàng quang trên xương mu | Có tổi thiểu: 01 khoang đo thể tích nước tiểu theo giờ, thể tích 500ml ± 5% 01 khoang đo thể tích nước tiểu 24h, thể tích 2000ml ± 5% 01 van chống trào ngược 01 catheter dẫn lưu, dài 115cm ± 5%, kèm cổng lấy mẫu |
| 43 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy ngoài | Hệ thống gồm đường nối với bệnh nhân, có cổng lấy mẫu/tiêm, khóa vòi bốn chiều, buồng nhỏ giọt cứng 50 ml ± 5%, thang đo áp lực tích hợp trên túi dẫn lưu. Có van chống trào ngược, lỗ thông lọc khí. Kèm theo 1 Catheter não thất với đường kính ngoài 2.5mm-2.7mm, đường kính trong 1.3mm ± 5%, có dụng cụ đặt thả catheter 26cm - 38cm, 1 troca 10Fr dài 15cm ± 5% |
| 44 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng | Van kết nối sẵn bình chứa dịch đường kính 13mm ± 5% Có tối thiểu 03 loại van tương ứng với 03 mức áp lực: áp lực thấp 50 mmH2O; áp lực trung bình 110 mmH2O; áp lực cao 170 mmH2O. Vỏ van bằng Polysulfone trong suốt hoặc tương đương Đường kính van 16mm ± 5%; đường kính ống dẫn dịch 1.8mm ± 5% -Catheter não thất gắn sẵn vào van, dài 23cm ± 5%; đường kính trong 1.3mm ± 5%; đường kính ngoài 2.5mm ± 5% -Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110cm ± 5%; đường kính trong 1.1mm ± 5%; đường kính ngoài 2.5mm ± 5% |
| 45 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài có thang đo áp lực dòng chảy | - Catheter não thất trong suốt dài 35cm ± 5% 5% , đường kính trong 1.5mm ± 5%, đường kính ngoài 2.8mm ± 5% - Có màng lọc kị nước ở phía trên ống đong. - Có 2 vị trí để lấy dịch não tủy và 1 vị trí để tiêm. - Có ≥ 2 vị trí cố định: gắn và treo trên cây truyền dịch. - Buồng nhỏ giọt dung tích ≥75ml, kèm bộ phận hỗ trợ theo dõi dòng chảy dễ dàng. - Túi chứa dịch dung tích ≥ 600 ml. Có thang đo áp lực dòng chảy đảm bảo cho dịch chảy đúng áp suất yêu cầu, hỗ trợ việc theo dõi áp suất não. - Có hai kẹp trượt trên đường thoát nước để theo dõi dòng chảy và lấy mẫu - Các dụng cụ hỗ trợ gồm: trocar, các loại khóa catheter, các dụng cụ kết nối, dụng cụ cố định catheter. |
| 46 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài có van lọc khí | - Van lọc khí một chiều - Hai vị trí lấy dịch và tiêm thuốc não thất - Bình chứa dịch tạm dung tích 55ml ± 5%, có khóa. - Bảng theo dõi và điều chỉnh áp lực nội sọ kích thước 110x630mm ± 5% - Túi chứa dịch dung tích 700ml ± 5% có thể tái sử dụng. - Catheter não thất dài 35cm ± 5%. |
| 47 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất, tự động điều chỉnh áp lực | Chất liệu Silicone và Polypropylene hoặc tương đương. Thiết kế kiểu van tự động đáp ứng các mức áp lực khác nhau. Van lắp sẵn với 1 catheter dẫn lưu bụng dài 110cm ± 5%, catheter dẫn lưu não thất dài 15cm ± 5%. Đóng gói: Tiệt trùng. |
| 48 | Bộ dẫn lưu dịch vết mổ áp lực âm một chiều | Một bộ gồm: bình đựng dịch 3 lò xo Ống dẫn dịch bằng nhựa PVC hoặc tương đương, đầu nối chữ Y, Trocar bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Bình sử dụng 3 lò xo chống xẹp bình. Thể tích bình đựng dịch tối thiểu có 2 cỡ: 200ml, 400ml. Kích thước Trocar tối thiểu gồm: 7, 10, 14, 16, 18 (Fr) |
| 49 | Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng kèm catheter phủ kháng sinh chống nhiễm trùng |  |
| 49.1 | Dẫn lưu não thất ổ bụng kèm catheter phủ kháng sinh chống nhiễm trùng | - Cấu tạo gồm các bộ phận: cổng kết nối với catheter, khoang chứa dịch, van áp lực cố định, khoang chống lại hiện tượng dịch não tủy dẫn lưu quá mức khi bệnh nhân thay đổi tư thế, catheter phủ kháng sinh - Van có kích thước: (36mm x 13mm x 6mm) ± 5% - Catheter não thất dài 23cm ± 5%, đường kính trong 1.3mm ± 5%, đường kính ngoài 2.5mm ± 5% - Catheter ổ bụng dài 120cm ± 5%, đường kính trong 1.3mm ± 5%, đường kính ngoài 2.5mm ± 5% - Catheter được phủ 2 loại kháng sinh rifampicin và clindamycin hoặc tương đương, giảm nguy cơ nhiễm trùng. |
| 49.2 | Que luồn dưới da | - Gồm: một trục hình ống với chiều dài 60cm ± 5%; tay cầm chữ T; thanh bịt đầu mũi hình viên đạn. - Dùng để tạo đường hầm dưới da để đưa catheter (ống thông) của bộ dẫn lưu dịch não tủy. Trục hình ống có thể uốn được bằng tay - Đường kính trong 3.3mm ± 5%; đường kính ngoài 4.8mm ± 5% Đóng gói tiệt trùng |
| 50 | Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng kèm khoang chống hiện tượng dẫn lưu quá mức |  |
| 50.1 | Dẫn lưu não thất ổ bụng kèm khoang chống hiện tượng dẫn lưu quá mức | - Cấu tạo gồm các bộ phận: catheter, cổng kết nối với catheter, khoang chứa dịch, van áp lực cố định, khoang chống lại hiện tượng dịch não tủy dẫn lưu quá mức khi bệnh nhân thay đổi tư thế - Lớp nền bằng Polypropylene hoặc tương đương - Màng Silicone của buồng chứa cho phép được tiêm và lấy mẫu dịch. - Van có kích thước: 36mm x 13mm x 6mm ± 5% với mức áp lực: 1.0 (tương đương mức áp lực thấp); 1.5 (tương đương mức áp lực trung bình). - Catheter não thất dài 23cm ± 5%, đường kính trong 1.3mm ± 5%, đường kính ngoài 2.5mm ± 5% - Catheter ổ bụng dài 90cm ± 5%, đường kính trong 1.3mm ± 5%, đường kính ngoài 2.5mm ± 5% |
| 50.2 | Que luồn dưới da | - Gồm: một trục hình ống với chiều dài 60cm ± 5%; tay cầm chữ T; thanh bịt đầu mũi hình viên đạn. - Dùng để tạo đường hầm dưới da để đưa catheter (ống thông) của bộ dẫn lưu dịch não tủy. Trục hình ống có thể uốn được bằng tay - Đường kính trong 3.3mm ± 5%; đường kính ngoài 4.8mm ± 5% Đóng gói tiệt trùng |
| 51 | Bộ dẫn lưu ngực điều chỉnh áp lực các cỡ | -Kích cỡ 2300ml ± 5% hoặc 1150ml ± 5%. -Có van điều chỉnh áp lực: Van xả áp lực dương tránh tràn khí ngược; Van áp lực âm điều chỉnh tay tránh hiện tượng trào ngược. Có cổng lấy mẫu. |
| 52 | Bộ dẫn lưu quả bóp kèm Trocar | Bộ dẫn lưu Silicon quả bóp kèm Trocar gồm: - 01 quả hút áp lực âm, dung tích 200cc ± 5% có 01 cổng xả dịch, 2 cổng dẫn lưu, chất liệu 100% silicon, tiệt trùng. - 01 dây dẫn lưu dạng tròn chất liệu 100% Silicon hoặc tương đương, phần dẫn lưu có 2 dạng: đục lỗ dây đơn/dây đôi các cỡ 10fr-20fr; xẻ rãnh các cỡ 10fr-19fr kèm Trocar chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Đóng gói tiệt trùng. |
| 53 | Bộ dẫn lưu qua da các cỡ | * Tính năng sử dụng: Dùng trong thủ thuật dẫn lưu mật, thận ra da, dẫn lưu ổ áp xe và các mục đích dẫn lưu khác * Một bộ gồm: 01 ống dẫn lưu, 01 kim dẫn đường, 01 kim chọc, 01 bộ duỗi thẳng * Chất liệu thermoplastic polyurethane hoặc tương đương * Kích thước: tối thiểu các đường kính: 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F, 16F * Số lượng lỗ trên ống ≥ 3 * Thiết kế phần đầu có thể uốn cong thành dạng pigtail, cố định hình dạng pigtail bằng dây, có khóa; có đánh dấu chiều dài trên thân ống * Đầu kim chọc có lớp phản âm * Có phủ lớp ái nước * Có nhiều hình dạng pigtail catheter, tối thiểu bao gồm: đầu thẳng, dạng pigtail, cong chữ V, mimi pigtail, malecot, closed loop pigtail và mini closed loop |
| 54 | Bộ dẫn lưu thận qua da đâm trực tiếp | - Chức năng: Dẫn lưu mật, thận, áp xe loại đâm trực tiếp qua da - Bộ bao gồm: + 1 Ống thông dẫn lưu tối thiểu 2 cỡ 30cm, 40cm (± 5%) chất liệu polyurethane phủ hydrophilic hoặc tương đương với khoá dây; Đường kính tối thiểu các cỡ 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 14F + 1 Que Trocar + 1 Kim trocar + 1 Ống kết nối túi nước tiểu + 1 Dụng cụ nắn thẳng + 1 Dao mổ + 1 Đĩa cố định ống thông + 1 Khóa nối |
| 55 | Bộ dẫn lưu thận qua da đầy đủ | Được sử dụng để đặt qua da của một ống thông đuôi lợn trong khung chậu để dẫn lưu thận - Vật liệu polyurethane hoặc tương đương - Ống cản quang giúp định vị chính xác - Kích thước tối thiểu các cỡ: 7Fr - 8Fr - 9Fr - 10Fr - 12Fr -14Fr Bộ bao gồm: + Kim chọc ban đầu - 3 phần + Guidewire 0.038'' phủ PTFE hoặc tương đương, lõi cố định thẳng đầu J + Que nong + Catheter dẫn lưu đuôi lợn 30cm ± 5%. + Đầu nối túi nước tiểu + Dao mổ + Đĩa cố định ống thông + Khóa nối |
| 56 | Bộ dẫn lưu thận qua da ít chi tiết | Gồm: 01 dao nhỏ, 1 đầu kim thủ thuật, 1 ống dẫn lưu Ống thông làm bằng Polyethylen hoặc tương đương, bộ dẫn lưu được phủ Hydrophilic. |
| 57 | Bộ dẫn lưu thận qua da nhiều chi tiết | Chất liệu nhựa mềm hoặc tương đương. Bộ bao gồm: 01 ống dẫn lưu 35cm ± 5% cùng với que thông chiều dài 30cm ± 5%. Kim chọc 2 nòng 1,3mm ± 5% (18G), dây dẫn đường đầu cong 80cm ± 5%, lõi cố định làm bằng thép không gỉ phủ PTFE, kích thước 0.038", ống nong 20cm ± 5% làm bằng nhựa ABS hoặc tương đương, đầu nối túi nước tiểu. Kích thước tối thiểu các cỡ: 6/7/8/9/10/11/12/14 (Fr) |
| 58 | Bộ dẫn lưu vết mổ áp lực âm |  |
| 58.1 | Bóng dẫn lưu vết mổ áp lực âm cỡ lớn | - Có lò xo nén tạo áp lực âm - Có van một chiều chống trào ngược. - Dung tích ≥ 450ml - Tương thích ống dẫn lưu vết mổ cùng hãng |
| 58.2 | Bóng dẫn lưu vết mổ áp lực âm cỡ trung | - Chất liệu bằng silicone hoặc tương đương - Dạng bơm hút chân không, có van một chiều chống trào ngược. - Dung tích ≥ 200ml - Tương thích ống dẫn lưu vết mổ cùng hãng |
| 58.3 | Bóng dẫn lưu vết mổ áp lực âm cỡ nhỏ | - Chất liệu bằng silicone hoặc tương đương - Dạng bơm hút chân không, có van một chiều chống trào ngược. - Dung tích ≥ 100ml - Tương thích ống dẫn lưu vết mổ cùng hãng |
| 58.4 | Ống dẫn lưu vết mổ Silicone | Chất liệu: silicone hoặc tương đương. Loại tròn hoặc dẹt. Tối thiểu có các loại dài 60cm, 102cm, 125cm. Tương thích bộ dẫn lưu vết mổ cùng hãng |
| 58.5 | Ống dẫn lưu vết mổ Silicone loại xẻ rãnh | - Chất liệu silicone hoặc tương đương - Loại xẻ rãnh tròn hoặc dẹt, các cỡ - Các kênh mở để tăng lưu lượng dẫn lưu, giảm thiểu đông máu - Tương thích bộ dẫn lưu vết mổ cùng hãng |
| 59 | Bộ dây máy thở cao tần, dây gợn sóng, dùng một lần cho người lớn | - Vật liệu polyethylene (PE) độ bền cao hoặc tương đương - Đường kính dây: 22mm/15mm ± 5% - Chiều dài 1,6m ± 5% - Đầu nối đường kính 22mm/15mm ± 5% - Bộ dây gồm bốn đoạn dây với kích thước và đầu nối khít tiêu chuẩn 22mmF, bẫy nước trong suốt, co khuỷu xoay được, kèm dây limb và dây đo CO2 cấu tạo 2 lớp PE/PVC hoặc tương đương đảm bảo độ chính xác và chống gẫy gập Tương thích với các máy thở trong bệnh viện |
| 60 | Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch an toàn không kim |  |
| 60.1 | Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch 2 nhánh có 2 đầu nối an toàn không kim | - Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch dài 25cm ± 5% có 2 đầu nối an toàn không kim dạng vách ngăn và 2 dây nối 2 khóa, có bề mặt phẳng, đường dẫn dịch thẳng tương đương với cỡ kim/catheter 18G - Đầu kết nối xoắn, thể tích đuổi khí ≤ 0.4 mL, chịu được tiêm truyền áp lực ≥ 325 PSI, thay sau ≥ 7 ngày hoặc sau ≥ 200 lần kích hoạt. Sản phẩm không DEHP. -Tương thích với MRI và CT scan -Chất liệu: Đầu kết nối: Thermoplastic Polyurethane; Van: Silicone hoặc tương đương; Đầu kết nối catheter hoặc tương đương: Acrylic hoặc tương đương; Nắp đậy: Low-Density Polyurethane hoặc tương đương - Đóng gói tiệt trùng. |
| 60.2 | Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch 3 nhánh với 3 đầu nối an toàn không kim | - Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch dài 12cm ± 5% có 3 đầu nối an toàn không kim dạng vách ngăn và 3 dây nối 3 khóa, có bề mặt phẳng, đường dẫn dịch thẳng tương đương với cỡ kim/catheter 18G - Đầu kết nối xoắn, thể tích đuổi khí ≤ 0.4 mL, chịu được tiêm truyền áp lực ≥ 325 PSI, thay sau ≥ 7 ngày hoặc sau ≥ 200 lần kích hoạt. Sản phẩm không DEHP. -Tương thích với MRI và CT scan -Chất liệu: Đầu kết nối: Thermoplastic Polyurethane hoặc tương đương; Van: Silicone hoặc tương đương; Đầu kết nối catheter: Acrylic hoặc tương đương; Nắp đậy: Low-Density Polyurethane hoặc tương đương - Đóng gói tiệt trùng. |
| 60.3 | Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch có 1 đầu nối an toàn không kim | - Bộ dây nối đường truyền tĩnh mạch dài 15cm ± 5% có 1 đầu nối an toàn không kim dạng vách ngăn và 1 dây nối 1 khóa, có bề mặt phẳng, đường dẫn dịch thẳng tương đương với cỡ kim/catheter 18G - Đầu kết nối xoắn, thể tích đuổi khí ≤ 0.16 mL, chịu được tiêm truyền áp lực ≥ 325 PSI, thay sau ≥ 7 ngày hoặc sau ≥ 200 lần kích hoạt. Sản phẩm không DEHP. -Tương thích với MRI và CT scan -Chất liệu: Đầu kết nối: Thermoplastic Polyurethane hoặc tương đương; Van: Silicone hoặc tương đương; Đầu kết nối catheter: Acrylic hoặc tương đương; Nắp đậy: Low-Density Polyurethane hoặc tương đương - Đóng gói tiệt trùng. |
| 61 | Bộ dây thở cho máy oxy dòng cao | Bao gồm: Dây thở, Gọng thở, bình làm ẩm. Dây thở: Ống thở gia nhiệt bao gồm ống có ren, đầu trơn, bộ chuyển đổi, dây làm nóng.- Đường kính: 19mm ± 5%; Chiều dài: 1,8m ± 5%. Điều kiện hoạt động: 5ºC-35ºC- Nguồn cấp: Điện áp 24V, 60W- Lực cản lưu lượng khí: ở lưu lượng 60l/ph ±5%, lực cản lưu lượng khí nhỏ hơn 0.2kPa. Ống thông mũi gồm băng đô, ống, dây buộc- Đường kính: 18mm ±2mm- Chiều dài: 37cm ±5%- Điều kiện hoạt động: 5ºC-35ºC, độ ẩm ≤93%. Bình làm ẩm: Đầu vào 22 mm ±5%.- Đầu ra 22 mm ±5%- Dung lượng nước tối đa 235ml ± 5%- Lưu lượng tối đa 120l/phút ±5%- Điều kiện hoạt động: 5 ° C ～ 35 ° C: Độ ẩm hoạt động ≤ 93%, Không ngưng tụ; Áp suất khí quyển hoạt động: 760 ～ 1060 hPa |
| 62 | Bộ dây thở HFNC kèm bình làm ẩm có cổng kết nối khí dung | Bình làm ẩm - Thể tích 280ml ± 5% - Cổng khí: 22mm male - Trở kháng dòng ở 60 L/phút: 0.52 cmH2O ± 5% - Áp lực vận hàng tối đa ≥ 8 kPa - Chuẩn kết nối: ISO 5356-1 Conical Connector hoặc tương đương - Tự làm đầy nước vào bình, có phao kép giúp tự động dừng dòng chảy đảm bảo lượng nước không quá mức cho phép - Có cổng gắn đầu phun khí dung với nắp đậy bằng silicone hoặc tương đương - Dây thở gia nhiệt với dây gia nhiệt tích hợp vào thành dây thở đan xen với lớp cách nhiệt với môi trường bên ngoài (2 vòng xoắn kép) giúp hạn chế đọng nước ≥ 90% - Tốc độ dòng: 2L/phút - 60 L/phút - Nhiệt độ 31°C, 34°C và 37°C - Chiều dài: 1.8m ± 5% - Có cảm biến đo nhiệt độ cuối dây thở - Có kẹp giúp cố định dây thở trên áo người bệnh. - Thời hạn sử dụng ≥ 14 ngày cho người bệnh /1 lần sử dụng. - Không chứa cao su tự nhiên hay phtalates (DEHP, DBP, BBP) |
| 63 | Bộ điều trị tĩnh mạch hiển lớn |  |
| 63.1 | Đầu đốt laser điều trị tĩnh mạch hiển | Đầu đốt laser nội mạch gồm sợi quang học hoặc tương đương, đường kính catheter tối thiểu 2 cỡ: 400µm, 600µm (± 5%). Chiều dài của ống thông ≥ 2,5m. Có thẻ lưu trữ thông tin bệnh nhân. |
| 63.2 | Dụng cụ mở đường vào động mạch | - Chất liệu: PVC và silicone hoặc tương đương - Bộ dụng cụ mở đường động mạch quay bao gồm: Kim chọc nội mạch, dây dẫn phủ hydrophilic hoặc tương đương (đầu thẳng, đầu J hoặc đầu cong 135 độ), dao mổ, sheath, Xylanh, que nong |
| 63.3 | Bộ ống dây dẫn áp lực cao | Bộ ống dây dẫn áp lực cao dài 4m ± 5% Hỗ trợ làm can thiệp laser suy giãn tĩnh mạch |
| 64 | Bộ đo áp lực mạch máu xâm lấn 2 đường | Phạm vi đo huyết áp tối thiểu: -50mmHg đến +300 mmHg Nhiệt độ hoạt động tối thiểu: 15˚C - 40˚C Độ nhạy: 5.0µ V/V/mm Hg ± 1% Phi tuyến tính và độ trễ: ± 1.5% hoặc ± 1mm Hg Trở kháng kích thích: 350 ohms ± 10% với cáp nối monitor kèm theo Trở kháng tín hiệu: 300 ohms ± 5% Độ lệch chuẩn: ± 25 mmHg Độ lệch chuẩn bới nhiệt: ± 0.3 mm Hg/˚C Độ lệch đầu ra: ±1 mm Hg mỗi 8 giờ sau 20 giây khởi động Độ nhạy lệch do nhiệt: ± 0.1%/˚C Dao động tự nhiên: 40 Hz bình thường cho bộ đo tiêu chuẩn (48”/12”); > 200 Hz cho riêng bộ cảm biến Sự rò rỉ: <2µ amps tại 120V RMS 60 Hz Quá áp cho phép tối thiểu: -500 mmHg đến +5000 mmHg |
| 65 | Bộ đo áp lực nội sọ tại não thất và dẫn lưu giải áp | - Đầu cảm biến 4Fr/1.35mm - Khóa vặn đường kính ngoài 11Fr/3.7m và đường kính trong 7Fr/2.2mm chiều dài 6cm-8cm -Đầu mũi khoan tự dừng 16Fr/5.3mm -Sử dụng cho máy Camino hiện có tại bệnh viện |
| 66 | Bộ đo huyết áp xâm lấn |  |
| 66.1 | Bộ đo huyết áp xâm lấn dùng 1 lần loại 02 nòng | Cấu tạo gồm: 02 cảm biến đo áp lực, 02 dây truyền dịch dài 150cm ± 5%. Dây truyền chịu áp lực với đầu nối M/F gồm 2 dây dài 120cm ± 5% và dài 30cm ± 5%, 04 khoá 3 cổng, 04 nắp đậy. Bộ phận xả kép. Có khả năng ngăn bọt khí. Chất liệu PC hoặc PVC hoặc tương đương, không chứa Latex. Dải đo tổi thiểu: -50mmHg đến 300 mmHg, Độ nhạy: 4.9µV/V/mmHg đến 5.1 µV/V/mmHg, Bảo vệ quá áp tối thiểu từ -400mmHg đến 4000 mmHg, Trở kháng vào: 1200 Ω đến 3200Ω, trở kháng ra: 285 Ω đến 315 Ω. Các loại huyết áp được phân biệt bởi các màu khác nhau. |
| 66.2 | Bộ đo huyết áp xâm lấn dùng 1 lần loại 01 nòng | Cấu tạo gồm: 01 cảm biến đo áp lực, 01 dây truyền dịch dài 150cm ± 5%. Dây truyền chịu áp lực với đầu nối M/F gồm 2 dây dài 120cm ± 5% và dài 30cm ± 5%, 02 khoá 3 cổng, 02 nắp đậy. Bộ phận xả kép. Ngăn bọt khí. Chất liệu PC hoặc PVC hoặc tương đương, không chứa Latex. Dải đo: -50mmHg đến 300 mmHg, Độ nhạy: 4.9µV/V/mmHg đến 5.1 µV/V/mmHg, Bảo vệ quá áp: -400mmHg đến 4000 mmHg, Trở kháng vào: 1200 Ω đến 3200Ω, trở kháng ra: 285 Ω đến 315 Ω. Các loại huyết áp được phân biệt bởi các màu khác nhau. |
| 67 | Bộ dụng cụ trị liệu vết thương áp lực âm có tưới rửa |  |
| 67.1 | Bình chứa dịch vết thương 500ml | Bình chứa dịch kín, dung tích ≥ 500ml, có gel cô đặc dịch, dây hút có 1 đường hút chính và có ≥ 4 đường lỗ nhỏ trong thành dây dẫn có chức năng bơm áp lực dương định kỳ tự động hỗ trợ chống tắc, đẩy sạch dịch tại nền vết thương, bù áp lực biến đổi do khoảng cách đặc điểm vết thương, có đầu nối với máy và miếng xốp hút, có kẹp ống khoá dẫn. |
| 67.2 | Khay dẫn dịch tưới rửa dùng cho điều trị vết thương bằng áp lực âm. | - 01 hộp cát xét có 1 đầu nối vào bình đựng dung dịch rửa vết thương, 1 đầu nối vào máy hút dịch kèm tưới rửa và đầu nối có nắp |
| 67.3 | Bộ xốp dùng trong điều trị vết thương bằng áp lực âm có tưới rửa (cỡ nhỏ) | - 02 miếng xốp mắt lưới dạng mở kích thước (11 x 8 x 1,8)cm ±5%, chất liệu Polyurethane hoặc tương đương, chống nước, kích cỡ các lỗ (400-600) micromet ± 5% |
| 67.4 | Bộ xốp dùng trong điều trị vết thương bằng áp lực âm có tưới rửa (cỡ vừa) | Bao gồm: - 02 miếng xốp mắt lưới dạng mở kích thước khoảng (17 x 15 x 1,8)cm ±5%, chất liệu Polyurethane hoặc tương đương, chống nước, kích cỡ các lỗ khoảng 400-600 micron ± 5% ; - Có tối thiểu 03 băng dán cố định chống kích ứng da; - Có tổi thiểu 01 miếng dán đánh dấu bọt - Có tổi thiểu 02 miếng lau không dính - 01 dây dẫn đôi có công nghệ tự làm sạch gồm 01 dây hút có 1 đường hút chính và 4 đường lỗ nhỏ trong thành dây dẫn có chức năng bơm áp lực dương định lỳ hỗ trợ chống tắc và kiểm soát áp lực đích; 01 dây truyền, đầu miếng dán hút tích hợp công nghệ hút có cảm ứng chống tắc, cấu tạo có các rãnh định hướng dịch và 2 cổng cảm ứng phát hiện tắc, có kẹp ống khoá dẫn; - 01 thước giấy đo kích thước vết thương và ghi ngày giờ bắt đầu sử dụng. |
| 67.5 | Bộ xốp dùng trong điều trị vết thương bằng áp lực âm có tưới rửa (3 lớp dạng tổ ong-cỡ vừa) | - miếng xốp có tối thiểu 3 lớp, lớp dưới cùng đục lỗ, 2 lớp trên dạng mắt lưới mở kích thước khoảng (18x 12,5 x (0.8-1.6)) cm ± 5%, chất liệu Polyurethane hoặc tương đương, chống nước, kích cỡ các lỗ khoảng 400-600 micron ± 5%; - Có tối thiểu 04 băng dán cố định chống kích ứng da; - Có tổi thiểu 04 miếng lau không dính - 01 dây dẫn đôi có công nghệ tự làm sạch, 01 dây hút có 1 đường hút chính và 4 đường hút nhỏ trong thành dây dẫn + 01 dây truyền dịch, đầu nối tích hợp công nghệ hút có cảm ứng chống tắc, có các rãnh định hướng dịch và 2 cổng cảm ứng phát hiện tắc, có kẹp ống khoá dẫn; - 01 thước giấy đo kích thước vết thương và ghi ngày giờ bắt đầu sử dụng. (Dùng trong 48-72h) |
| 67.6 | Bộ băng xốp dính thấm hút dành cho vết thương mở bụng | Bao gồm: - 01 miếng che phủ nội tạng cấu tạo màng polyurethan hoặc tương đương với tối thiểu 3 dây bọt polyurethan hoặc tương đương bắt chéo phủ tới đáy ổ bụng - Có tối thiểu 02 miếng xốp đục lỗ cấu tạo bọt Ether polyurethane hoặc tương đương tiếp xúc trực tiếp với bọt nối đáy ổ bụng - 01 dây dẫn có công nghệ tự làm sạch có 1 đường hút chính và tối thiểu 4 đường lỗ nhỏ trong thành dây dẫn có chức năng bơm áp lực dương định kỳ tự động hỗ trợ chống tắc, đẩy sạch dịch tại nền vết thương, bù áp lực biến đổi do khoảng cách, đặc điểm vết thương; đầu nối tích hợp công nghệ hút có cảm ứng chống tắc, có các rãnh định hướng dịch và 2 cổng cảm ứng phát hiện tắc, có kẹp ống khoá dẫn; |
| 68 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ gồm: - Kim đầu cong 18G dài 3.75inch ± 5% gây tê ngoài màng cứng, đầu cong có vạch đánh dấu độ dài trên thân kim. - Bơm tiêm - Catheter dài 1000mm ± 5%, có ≥ 3 đường cản quang ngầm trên thân catheter, được làm từ 2 lớp chất liệu Polyamide và Polyurethan hoặc tương đương; có ≥ 6 lỗ thoát thuốc. - Đầu nối catheter dạng nắp bật - Màng lọc với kích thước lỗ lọc ≤ 0.2µm, tấm dán cố định bộ lọc. - Có 2 bơm tiêm 3ml và 20ml có đầu vặn xoắn và 3 kim chích thuốc G25, G21, G18. |
| 69 | Bộ giảm đau |  |
| 69.1 | Bơm truyền dịch PCA loại lớn, dùng 1 lần | - Dung tích bình chứa thuốc: 400ml ± 5% - Tối thiểu 09 mức tốc độ truyền trong khoảng từ 0ml/h đến 14ml/h - Liều tăng cường: 5ml - Thời gian khóa: 60 phút ± 5% - Bộ lọc khí ≤ 1.2 µm - Cổng nạp thuốc nằm trên bơm, sử dụng van 1 chiều chống chảy ngược thuốc ra ngoài - Bộ điều chỉnh tốc độ có khóa an toàn và nắp khóa giúp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân - Sản phẩm không chứa latex (cao su thiên nhiên) và DEHP |
| 69.2 | Bơm truyền dịch PCA loại lớn, không khoá, dùng 1 lần | - Dung tích bình chứa thuốc: 400ml ± 5% - Tối thiểu 09 mức tốc độ truyền trong khoảng từ 0ml/h đến 7ml/h - Bộ lọc khí ≤ 1.2 µm - Cổng nạp thuốc nằm trên bơm, sử dụng van 1 chiều chống chảy ngược thuốc ra ngoài - Bộ điều chỉnh tốc độ có khóa an toàn và nắp khóa giúp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân - Sản phẩm không chứa latex (cao su thiên nhiên) và DEHP |
| 69.3 | Bơm truyền dịch PCA loại lớn, tốc độ truyền thấp, dùng 1 lần | - Dung tích bình chứa thuốc: 400ml ± 5% - Tối thiểu 09 mức tốc độ truyền trong khoảng từ 0ml/h đến 7ml/h - Liều tăng cường: ≥ 3ml - Thời gian khóa: 30 phút ± 5% - Bộ lọc khí ≤ 1.2 µm - Cổng nạp thuốc nằm trên bơm, sử dụng van 1 chiều chống chảy ngược thuốc ra ngoài - Bộ điều chỉnh tốc độ có khóa an toàn và nắp khóa giúp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân - Sản phẩm không chứa latex (cao su thiên nhiên) và DEHP |
| 69.4 | Bơm truyền dịch PCA loại nhỏ, dùng 1 lần | - Dung tích bình chứa thuốc: 150ml ± 5% - Tối thiểu 09 mức tốc độ truyền trong khoảng từ 0ml/h đến 7ml/h - Liều tăng cường: 1ml - Thời gian khóa: 15 phút ± 5% - Bộ lọc khí ≤ 1.2 µm - Cổng nạp thuốc nằm trên bơm, có van 1 chiều chống chảy ngược thuốc ra ngoài. - Bộ điều chỉnh tốc độ có khóa an toàn và nắp khóa giúp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân - Sản phẩm không chứa latex (cao su thiên nhiên) và DEHP |
| 69.5 | Bộ truyền kiểm soát đau | - Bộ truyền động tích hợp dây dẫn thuốc và dây truyền dịch có 2 bộ lọc (gồm: 1 bộ lọc thô và 1 bộ lọc khí ≤ 1.2µm) và khóa kẹp; - Túi chứa thuốc dung tích 250ml ± 5% có vạch chia nhỏ nhất ≤ 50ml và 2 cổng bơm thuốc có nắp đậy (gồm: cổng bơm thuốc ban đầu và cổng bơm thuốc bổ sung) - Chạc 3 xoay được 180°, hỗ trợ việc khóa dòng chảy, thêm thuốc và đuổi khí. - Miếng dán để cố định dây truyền dịch - Kèm pin sử dụng |
| 70 | Bộ hút đờm kín | - Sử dụng cho các bệnh nhân thở máy dùng ống nội khí quản hoặc ống mở khí quản - Dây hút đờm kín sử dụng ≥ 72 giờ; - Kích cỡ tối thiểu: 6,8,10,12,14,16. - Cấu tạo: catheter, bọc ngoài, công tắc kiểm soát hút dịch (phân biệt kích cỡ bằng màu sắc), nắp đậy ngắt kết nối, cổng MDI, cổng nước muối, van cách ly hoạt động; Ống hút đầu mềm, tròn; Đầu nối đôi xoay; - Độ dài của catheter: 600mm ± 5% - Đóng gói tiệt trùng. |
| 71 | Bộ khăn can thiệp tim mạch vô trùng | Bao gồm: 1) Khăn chụp mạch vành kích thước 220cm x 370cm ± 5%: 01 cái. Chất liệu vải không dệt y tế 5 lớp ≥ 50gsm, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI mức độ ≥ 3. Tại vùng phẫu trường có vùng thấm hút đặt biệt và màng phẫu thuật. Hai bên khăn trong suốt để quan sát được bàn điều khiển. Lỗ đùi đường kính 13cm ± 5%, lỗ trên màng phẫu thuật đường kính 7cm ± 5% (Khoảng cách 2 lỗ 6cm ± 5%). 2) Khăn trải bàn màu (khăn trải bàn dụng cụ) kích thước 140cm x 200cm ± 5%: 01 cái. Chất liệu màng Film PE và vải không dệt hoặc tương đương. 3) Khăn trải bàn màu kích thước 100cm x 135cm ± 5%: 01 cái. Chất liệu màng Film PE xanh hoặc tương đương 4) Bao kính chắn chì kích thước 100cm x 120cm ± 5%: 01 cái. Chất liệu Màng Film PE trong hoặc tương đương, may thun ở miệng 5) Bao điều khiển (Bao Remote) kích thước 17cm x 27cm ± 5%: 01 cái. Chất liệu Màng Film PE trong hoặc tương đương 6) Áo phẫu thuật kích thước 135cm x 150cm ± 5%: 02 cái. Chất liệu vải không dệt, 01 áo phẫu thuật đóng gói tiệt trùng riêng. 7) Khăn thấm kích thước 30cm x 40cm ± 5%: 04 cái. Chất liệu Vải Spunlace hoặc tương đương. 8) Gạc cotton kích thước 10cm x 10cm ± 5%, 12 lớp (chia thành 3 bó): 24 cái. 9) Bông cầm máu tiệt trùng, kích thước: 3cm x 3.5cm x 6cm ± 5%: 02 cái (Dùng để cầm máu tại vị trí đặt ống thông của đùi hoặc cẳng tay (động mạch hướng tâm) khi kết thúc chụp mạch). Đóng gói tiệt trùng riêgn cùng Gạc cotton. 10) Bao chụp đầu đèn phi 65cm hoặc 75cm: 01 cái. Chất liệu Màng Film PE trong hoặc tương đương Đóng gói tiệt trùng. |
| 72 | Bộ khăn cắt đốt nội soi | Bao gồm: 1) Khăn trải bàn dụng cụ kích thước (rộng x dài): 140cm x 200 cm ± 5%: 01 cái 2) Khăn thấm kích thước (rộng x dài) 30cm x 40 cm ± 5%: 02 cái 3) Khăn nội soi niệu quản có túi kích thước (dài x rộng) 180cm x 180/240 cm ± 5%: 01 cái: - Chất liệu vải không dệt định lượng giấy ≥ 50gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện - Túi chứa dịch lỏng có màng lọc, co nối và dây cột ở miệng túi - Có băng keo y tế, lỗ bầu dục 8cm x 5cm ± 5% và tích hợp bao phủ chi trên khăn. Đóng gói tiệt trùng. |
| 73 | Bộ khăn chỉnh hình tổng quát | Bộ khăn chỉnh hình tổng quát bao gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140cm x 200cm ± 5%: 01 cái - Khăn thấm, kích thước 30cm x 40cm ± 5%: 04 cái - Băng keo kích thước 9cm x 50cm ± 5%: 02 cái. - Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140cm x 160cm ± 5%: 01 cái - Khăn đa dụng kích thước 80cm x 100cm ± 5%: 01 cái - Khăn U không thấm kích thước 150cm x 220cm ± 5%: 01 cái. Khăn được cấu tạo từ màng plastic màu hoặc tương đương với rãnh hình chữ U kích thước 12cm x 65cm ± 5% và băng keo y tế, không gây kích ứng da - Khăn U thấm kích thước 200cm x 290cm ± 5%: 01 cái. Khăn được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp SMMMS, ≥ 50gsm, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI ≥ mức 3, với rãnh hình chữ U 12cm x 65cm ± 5%, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt bằng vải siêu thấm ≥ 130gsm và băng keo y tế, không gây kích ứng da - Khăn phủ ngang kích thước 160cm x 260cm ± 5%: 01 cái. Có vị trí cố định các ống dây. - Bao chi dưới 28cm x 85cm ± 5%: 01 cái. Khăn được làm bằng chất liệu bán thấm, một mặt thấm, một mặt không thấm, đảm bảo độ vô khuẩn tuyệt đối. Đóng gói tiệt trùng. |
| 74 | Bộ khăn dùng trong phẫu thuật vùng bụng và lưng | Bộ khăn phẫu thuật vùng bụng và lưng bao gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140cm x 200cm ± 5%: 01 cái. Khăn được cấu tạo từ hai lớp: Lớp plastic màu và lớp vải không dệt 5 lớp, không thấm nước - Băng keo y tế không gây kích ứng da, kích thước 9cm x 50cm ± 5%: 03 cái - Khăn thấm, kích thước 30cm x 40cm ± 5%: 04 cái - Khăn phủ bên kích thước 80cm x 90cm ± 5%: 02 cái. - Khăn phủ đầu kích thước 160cm x 250cm ± 5%: 01 cái. - Khăn phủ chân kích thước 180cm x 200cm ± 5%: 01 cái. Chất liệu từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI mức ≥ 3. Khăn được gia cố vùng thấm hút đặc biệt bằng vải siêu thấm ≥ 130gsm và băng keo y tế 100cm ± 5%, không gây kích ứng da. Có tấm cố định ống dây. Đóng gói tiệt trùng. |
| 75 | Bộ khăn mổ thận lấy sỏi qua da | Bộ khăn được sử dụng trong các ca phẫu thuật nội soi niệu quản bao gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ: 01 cái - Khăn thấm bằng vải spunlace hoặc tương đương: 04 cái - Khăn thấm bằng vải airlaid hoặc tương đương: 04 cái - Áo phẫu thuật: 02 cái - Khăn nội soi niệu quản có túi, được cấu tạo từ vải không dệt hoặc tương đương. Túi chứa dịch lỏng có màng lọc, co nối và dây cột ở miệng túi. Có lỗ bầu dục 8cm x 5cm ± 5% và tích hợp bao phủ chi trên khăn: 01 cái Đóng gói tiệt trùng. |
| 76 | Bộ khăn mổ tim hở | Bao gồm: 1) Khăn trải bàn dụng cụ kích thước(rộng x dài) 140cm x 200cm ± 5%: 02 cái 2) Khăn phủ vùng sinh dục kích thước(rộng x dài) 19cm x 35cm ± 5%: 01 cái 3) Khăn có keo kích thước(rộng x dài) 80cm x 120cm ± 5%: 05 cái, chất liệu vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm hoặc tương đương 4) Khăn phủ đầu kích thước(rộng x dài) 120cm x 230cm ± 5%: 01 cái, chất liệu vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm hoặc tương đương 5) Khăn phủ chân kích thước(rộng x dài) 200cm x 250cm ± 5%: 01 cái, chất liệu vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm hoặc tương đương 6) Khăn phủ bên kích thước(rộng x dài) 80cm x 120cm ± 5%: 02 cái, chất liệu vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm hoặc tương đương 7) Khăn không keo thấm kích thước(rộng x dài) 30cm x 35cm ± 5%: 02 cái 8) Khăn phủ dụng cụ kích thước(rộng x dài) 150cm x 160cm ± 5%: 01 cái 9) Khăn phủ dụng cụ có keo kích thước(rộng x dài) 100cm x 200cm ± 5%: 01 cái 10) Túi dụng cụ kích thước(rộng x dài) 35cm x 40cm ± 5%: 01 cái 11) Túi kim chỉ kích thước(rộng x dài) 15cm x 15cm ± 5%: 01 cái 12) Băng keo kích thước(rộng x dài) 9cm x 50cm ± 5%: 02 cái 13) Khăn đa dụng kích thước(rộng x dài) 100cm x 100cm ± 5%: 01 cái, chất liệu vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm hoặc tương đương 14) Bông cầm máu tiệt trùng, kích thước(rộng x dài x cao): 3cm x 3.5cm x 6cm ± 5%: 01 cái Dùng để cầm máu tại vị trí đặt ống thông của đùi hoặc cẳng tay (động mạch hướng tâm) 15) Bông cầm máu tiệt trùng, kích thước(rộng x dài x cao): 1.5cm x 2.2cm x 3.5cm ± 5%: 01 cái Dùng để cầm máu tại vị trí đặt ống thông của đùi hoặc cẳng tay (động mạch hướng tâm) Đóng gói tiệt trùng |
| 77 | Bộ khăn nội soi khớp gối | Bao gồm: 1) Khăn trải bàn dụng cụ cỡ L kích thước(rộng x dài) 140cm x 200cm ± 5%: 01 cái 2) Khăn nội soi khớp gối kích thước(rộng x dài) 275cm x 340cm ± 5%: 01 cái - Khăn được làm bằng vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm - Mềm mại, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện - Vùng phẫu trường với lỗ tròn đường kính 6 cm ± 5% được cấu tạo từ màng co giãn, dẻo, đảm bảo ôm khít chân bệnh nhân. Có túi chứa dịch lỏng, miệng túi có thanh tựa giúp cố định miệng túi trong quá trình phẫu thuật. - Túi có co nối để xả chất lỏng 3) Bao chi dưới kích thước(rộng x dài) 28cm x 85cm ± 5%: 01 cái 4) Băng keo kích thước(rộng x dài) 9cm x 50cm ± 5%: 02 cái 5) Khăn thấm kích thước(rộng x dài) 30cm x 40cm ± 5%: 02 cái Đóng gói tiệt trùng. |
| 78 | Bộ khăn nội soi khớp vai | Sử dụng trong các ca phẫu thuật nội soi khớp vai bao gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140cm x 200cm ± 5%: 01 cái - Khăn nội soi khớp vai bằng vải không dệt 5 lớp có túi chứa dịch kích thước 160cm x 230cm ± 5%: 01 cái - Khăn thấm kích thước 30cm x 40cm ± 5%: 02 cái - Băng keo kích thước 9cm x 50cm ± 5%: 01 cái - Bao chi trên kích thước 23cm x 60cm ± 5%: 01 cái - Khăn U không thấm kích thước 150cm x 220cm ± 5%: 01 cái - Áo phẫu thuật: 02 cái Đóng gói tiệt trùng. |
| 79 | Bộ khăn phẫu thuật bụng tổng quát | Bao gồm: 1) Khăn phủ đầu, chất liệu vải không dệt 5 lớp hoặc tương đương, không thấm nước, không thấm cồn, chống tĩnh điện, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt, có băng keo y tế, đầu khăn là màng plastic trong, kích thước(rộng x dài) 160cm x 250cm ± 5% 2) Khăn phủ chân, chất liệu vải không dệt 5 lớp hoặc tương đương, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt, có băng keo y tế, kích thước(rộng x dài) 250cm x 200cm ± 5% 3) Khăn phủ bên, chất liệu vải không dệt 5 lớp hoặc tương đương, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt, có băng keo y tế, kích thước(rộng x dài) 80cm x 90cm ± 5% 4) Bao chi dưới, chất liệu bán thấm, 1 mặt thấm, 1 mặt không thấm, kích thước(rộng x dài) 25cm x 85cm ± 5% 5) Khăn trải bàn dụng cụ L, cấu tạo 2 lớp (plastic màu và vải không dệt hoặc tương đương), không thấm nước, kích thước(rộng x dài) 140cm x 200cm ± 5%: 01 cái 6) Khăn thấm kích thước(rộng x dài) 30cm x 40cm ± 5%: 04 cái 7) Băng keo kích thước(rộng x dài) 9cm x 50cm ± 5%: 03 cái Đóng gói tiệt trùng |
| 80 | Bộ khăn phẫu thuật chi | Bao gồm: 1) Khăn phẫu thuật chi kích thước(rộng x dài) 275cm x 310cm ± 5%: 01 cái Khăn hình chữ T, được cấu tạo từ vải không dệt ≥ 50gsm 5 lớp, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện - Lỗ phẫu trường với màng phẫu thuật không co giãn, chất liệu vải không dệt ≥ 130gsm có lỗ đàn hồi đường kính 6cm ± 5%, được gia cố vùng thấm hút chất liệu vải không dệt ≥ 130gsm xung quanh - Có tấm cố định các ống dây 2) Khăn trải bàn dụng cụ cỡ L kích thước (rộng x dài) 140cm x 200cm ± 5%: 01 cái 3) Khăn đa dụng kích thước (rộng x dài) 80cm x 100cm ± 5%: 01 cái 4) Bao chi dưới kích thước (rộng x dài) 28cm x 85cm ± 5%: 01 cái 5) Băng keo kích thước (rộng x dài) 9cm x 50cm ± 5%: 01 cái 6) Khăn thấm kích thước (rộng x dài) 30cm x 40cm ± 5%: 01 cái Đóng gói tiệt trùng |
| 81 | Bộ khăn phẫu thuật ghép gan | Bộ khăn phẫu thuật ghép gan bao gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ kích thước(rộng x dài) 200cm x 300cm ± 5%: 02 cái - Khăn phẫu thuật ghép gan kích thước(rộng x dài) 285cm x 380cm ± 5%: 01 cái, chất liệu vải không dệt ≥ 50gsm 5 lớp, không thấm nước. - Khăn chữ T, phần đầu khăn được làm từ màng trong suốt, khăn được cấu tạo từ vải bán thấm ≥ 62gsm gồm 1 mặt thấm và 1 mặt không thấm, với vùng phẫu trường 70cm x 100cm ± 5% được gia cố vùng thấm hút chất liệu vải không dệt ≥ 130gsm với băng keo y tế xung quanh không gây kích ứng da, có tấm cố định các loại ống dây: 01 cái - Khăn trải bàn kích thước (rộng x dài) 80cm x 145cm ± 5%: 01 cái. - Khăn thấm kích thước (rộng x dài) 30cm x 40cm ± 5%: 04 cái. - Băng keo kích thước (rộng x dài) 9cm x 50cm ± 5%: 01 cái - Túi dụng cụ 2 ngăn, kích thước (rộng x dài) 35cm x 40cm ± 5%: 02 cái. - Khăn có keo kích thước (rộng x dài) 100cm x 140cm ± 5%: 04 cái. Chất liệu vải không dệt SMMMS, 5 lớp, ≥ 50gsm, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI ≥ mức 3 với băng keo y tế không gây kích ứng da. - Gạc lau dụng cụ nội soi kích thước (rộng x dài) 10cm x 10cm ± 5%: 1 cái. Chất liệu vải không dệt, không tạo ra xơ bám vào bề mặt camera nội soi, ≥ 4 lớp. Có sợi cản quang Đóng gói tiệt trùng. |
| 82 | Bộ khăn phẫu thuật mạch vành | Bao gồm: 1) Khăn trải bàn dụng cụ 2 lớp kích thước (rộng x dài) 200cm x 300cm ± 5%: 01 cái 2) Khăn phủ vùng sinh dục kích thước(rộng x dài) 19cm x 35cm ± 5%: 01 cái, chất liệu từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50gms hoặc tương đương. 3) Khăn có keo kích thước(rộng x dài) 80cm x 120cm ± 5%: 06 cái, chất liệu từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50gms hoặc tương đương. 4) Khăn phủ đầu kích thước(rộng x dài) 170cm x 230/280cm ± 5%: 01 cái. Chất liệu từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50gms hoặc tương đương 5) Khăn phủ chân kích thước(rộng x dài) 160cm x 230cm ± 5%: 01 cái. Chất liệu từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50gms hoặc tương đương 6) Khăn phủ bên kích thước(rộng x dài) 100cm x 150cm ± 5%: 02 cái. Chất liệu từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50gms hoặc tương đương 7) Khăn không keo thấm kích thước(rộng x dài) 30cm x 35cm ± 5%: 02 cái 8) Khăn phủ dụng cụ kích thước(rộng x dài) 150cm x 160cm ± 5%: 01 cái 9) Khăn phủ dụng cụ có keo kích thước(rộng x dài) 100cm x 200cm ± 5%: 01 cái 10) Túi dụng cụ kích thước(rộng x dài) 35cm x 40cm ± 5%: 01 cái 11) Túi kim chỉ kích thước(rộng x dài) 15cm x 15cm ± 5%: 01 cái 12) Băng keo kích thước(rộng x dài) 9cm x 50cm ± 5%: 02 cái 13) Khăn trải bàn màu kích thước(rộng x dài) 200cm x 300cm ± 5%: 01 cái 14) Khăn trải bàn dụng cụ kích thước(rộng x dài) 100cm x 120cm ± 5%: 01 cái 15) Khăn có keo kích thước(rộng x dài) 45cm x 120 cm ± 5%: 02 cái 16) Bông cầm máu tiệt trùng, kích thước(rộng x dài x cao): 3cm x 3.5cm x 6 cm ± 5%: 01 cái Dùng để cầm máu tại vị trí đặt ống thông của đùi hoặc cẳng tay (động mạch hướng tâm) 17) Bông cầm máu tiệt trùng, kích thước(rộng x dài x cao): 1.5cm x 2.2cm x 3.5 cm ± 5%: 01 cái Dùng để cầm máu tại vị trí đặt ống thông của đùi hoặc cẳng tay (động mạch hướng tâm) Đóng gói tiệt trùng |
| 83 | Bộ khăn phẫu thuật sọ | Bộ khăn phẫu thuật sọ bao gồm; - Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140cm x 200cm ± 5%: 01 cái - Khăn thấm bằng vải spunlace, kích thước 30cm x 40cm ± 5%: 02 cái - Khăn có keo kích thước 45cm x 60cm ± 5%: 04 cái. Có băng keo y tế, không gây kích ứng da - Khăn phẫu thuật sọ kích thước 250cm x 300cm ± 5%: 01 cái. Cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp, không thấm cồn, không thấm nước, chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI ≥ mức 3. Lỗ oval kích thước 20cm x 25cm có màng phẫu thuật không gây kích ứng da, khăn có gia cố vùng thấm hút bằng vải siêu thấm xung quanh lỗ. Túi chứa dịch lỏng có nút xả, dán cách lỗ phẫu trường 6cm ± 5%. Có tấm cố định ống dây. - Khăn đa dụng kích thước 70cm x 160cm ± 5%: 01 cái 6) Băng keo kích thước 9cm x 50cm ± 5%: 01 cái. Băng keo y tế, không gây kích ứng da Đóng gói tiệt trùng |
| 84 | Bộ khăn sinh mổ | Bộ khăn sinh mổ bao gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140cm x 200cm ± 5%: 01 cái - Khăn sanh mổ kích thước 240cm x 425cm ± 5%: 01 cái. Khăn được cấu tạo từ màng plastic màu phía đầu khăn, vải bán thấm ≥ 60gsm gồm 1 mặt thấm và 1 mặt không thấm phía bụng và chân. Lỗ phẫu trường kích thước 30cm x 32cm ± 5% với màng phẫu thuật, không gây kích ứng da. Có túi chứa dịch với thanh kim loại định hình túi. Được gia cố vùng thấm hút bằng vải ≥ 130gsm xung quanh phẫu trường. Có tấm cố định ống dây - Khăn thấm bằng vải spunlace hoặc tương đương kích thước 30cm x 40cm ± 5%: 04 cái - Khăn em bé kích thước 90cm x 120cm ± 5%: 01 cái. Vải không dệt không gây kích ứng da, thấm hút tốt Đóng gói tiệt trùng. |
| 85 | Bộ khăn sử dụng trong phẫu thuật đặt máy tạo nhịp | Bao gồm: 1) Khăn phẫu thuật đặt máy tạo nhịp kích thước 240cm x 370cm ± 5%: 01 cái. Khăn được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50 gms, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. Tại vùng phẫu trường có vùng thấm hút đặt biệt và màng phẫu thuật. Hai bên khăn chất liệu trong suốt giúp phẫu thuật viên có thể nhìn thấy bàn điều khiển. Lỗ đùi đường kính 13cm ± 5%, lỗ trên màng phẫu thuật đường kính 7cm ± 5% (Khoảng cách 2 lỗ 6cm ± 5%). Chất liệu vải không dệt ≥ 50 gms. 2) Khăn trải bàn dụng cụ (rộng x dài) 200cm x 260cm ± 5%: 01 cái 3) Bao chụp đầu đèn kích thước ø 65cm ± 5%: 01 cái 4) Bao kính chắn chì kích thước (rộng x dài) 80cm x 90cm ± 5%: 01 cái 5) Khăn lót kích thước (rộng x dài) 150cm x 150cm ± 5%: 01 cái 6) Áo phẫu thuật kích thước (rộng x dài) 130cm x 150cm ± 5%: 03 cái 7) Khăn thấm kích thước (rộng x dài) 30cm x 40cm ± 5%: 06 cái 8) Bông cầm máu tiệt trùng, kích thước (rộng x dài): 1.25cm x 3.5cm x 6cm ± 5%: 01 cái 9) Bông cầm máu tiệt trùng, kích thước (rộng x dài): 1.5cm x 2.25cm x 3.5cm ± 5%: 01 cái Đóng gói tiệt trùng |
| 86 | Bộ khăn tiểu phẫu cắt trĩ | Bộ khăn tiểu phẫu cắt trĩ bao gồm: - Khăn trải bàn dụng cụ kích thước 140cm x 200cm: 01 cái - Khăn phẫu thuật cắt trĩ, gồm 02 phần, phần trên kích thước 180cm x 90cm ± 5%, phần dưới kích thước 240cm x 90cm ± 5%: 01 cái. Khăn được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp hoặc tương đương, ≥ 50gsm, chống thấm nước, chống thấm cồn và chống tĩnh điện, đạt tiêu chuẩn AAMI ≥ mức 3, với băng keo y tế không gây kích ứng da - Khăn có lỗ hình chữ nhật kích thước 12cm x 20cm ± 5%. Có bao phủ chi tích hợp trên khăn - Khăn trái dưới mông kích thước 80cm x 120cm ± 5%: 01 cái. Khăn được cấu tạo từ màng plastic màu hoặc tương đương, không thấm nước, được gia cố vùng thấm hút đặc biệt, thấm hút nhanh và chống hiện tượng thấm ngược Đóng gói tiệt trùng |
| 87 | Bộ khăn tổng quát với 3 áo phẫu thuật | Bao gồm: 1) Khăn trải bàn dụng cụ: 01 cái 2) Băng keo: 01 cái 3) Khăn thấm: 04 cái 4) Khăn phủ đầu kích thước(rộng x dài) 160cm x 250cm ± 5%: 01 cái - Chất liệu từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm được gia cố vùng thấm hút chất liệu vải không dệt ≥ 130gsm với kích thước(rộng x dài) 32cm x 60cm ± 5% và băng keo y tế, không gây kích ứng da. - Có tấm cố định ống dây 5) Khăn phủ bên kích thước(rộng x dài) 80cm x 90cm ± 5%: 02 cái - Chất liệu từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm được gia cố vùng thấm hút chất liệu vải không dệt ≥ 130gsm với kích thước(rộng x dài) 32cm x 60cm ± 5% và băng keo y tế, không gây kích ứng da 6) Khăn phủ chân kích thước(rộng x dài) 180cm x 200cm ± 5%: 01 cái - Chất liệu từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm được gia cố vùng thấm hút chất liệu vải không dệt ≥ 130gsm với kích thước(rộng x dài) 32cm x 60cm ± 5% và băng keo y tế, không gây kích ứng da. - Có tấm cố định ống dây 7) Áo phẫu thuật cỡ M: 02 cái 8) Áo phẫu thuật cỡ L: 01 cái 9) Khăn thấm: 06 cái Đóng gói tiệt trùng |
| 88 | Bộ kim, điện cực đốt dây thần kinh |  |
| 88.1 | Điện cực RF | Tần số hoạt động tối thiểu 2 Hz tới 500.000 Hz. Công suất đầu ra tối thiểu 1 tới 200 W. Điện cực RF có đường kính 22G Có tối thiểu các chiều dài: 50mm, 100mm, 150mm ± 5%. |
| 88.2 | Kim RF | Kim vô trùng sử dụng được với các thiết bị đốt sử dụng điện cực. Kim có́ đường kính: 22G, tối thiểu các chiều dài: 50mm, 100mm, 150mm ± 5%. Đầu tip tối thiểu các chiều dài: 3mm, 5mm, 10mm ± 5%. |
| 89 | Bộ kít miếng xốp phủ vết thương |  |
| 89.1 | Bộ kít miếng xốp phủ vết thương bằng hút chân không áp lực âm cỡ nhỏ | - Dùng điều trị các vết thương cấp tính và mãn tính bằng phương pháp hút áp lực âm - Cấu tạo 1 bộ gồm: + 1 Cổng mềm duy trì lực hút kể cả khi gập góc hoặc lực đè lên. Đầu lắp dẹt kích thước 15cm x 10cm (±5%) phân bố đều lực tì đè lên vết thương + 1 miếng xốp (dài x rộng x cao): 10cm x 8cm x 3cm (±5%) cấu tạo từ Polyurethane kị nước, kích thước lỗ ≤ 50ppi., + 1 miếng Film trong suốt 20cm x 30cm (±5%). |
| 89.2 | Bộ kít miếng xốp phủ vết thương bằng hút chân không áp lực âm cỡ trung bình | - Dùng điều trị các vết thương cấp tính và mãn tính bằng phương pháp hút áp lực âm - Cấu tạo 1 bộ gồm: + 1 Cổng mềm duy trì lực hút kể cả khi gập góc hoặc lực đè lên. Đầu lắp dẹt kích thước 15cm x 10cm (±5%) phân bố đều lực tì đè lên vết thương + 1 miếng xốp (dài x rộng x cao): 20cm x 13cm x 3cm (±5%) cấu tạo từ Polyurethane kị nước, kích thước lỗ ≤ 50ppi., + 2 miếng Film trong suốt 20cm x 30cm (±5%). |
| 89.3 | Bộ kít miếng xốp phủ vết thương bằng hút chân không áp lực âm cỡ lớn | - Dùng điều trị các vết thương cấp tính và mãn tính bằng phương pháp hút áp lực âm - Cấu tạo 1 bộ gồm: + 1 Cổng mềm duy trì lực hút kể cả khi gập góc hoặc lực đè lên. Đầu lắp dẹt kích thước 15cm x 10cm (±5%) phân bố đều lực tì đè lên vết thương + 1 miếng xốp (dài x rộng x cao): 25cm x 15cm x 3cm (±5%) cấu tạo từ Polyurethane kị nước, kích thước lỗ ≤ 50ppi., + 3 miếng Film trong suốt 20cm x 30cm (±5%). |
| 89.4 | Bình chứa dịch thải | - Dùng điều trị các vết thương cấp tính và mãn tính bằng phương pháp hút áp lực âm - Bình chứa dịch có gel đông làm đặc dịch tiết và chất lỏng chứa trong bình giúp không rò rỉ dịch, có màng lọc hạn chế mùi và ngăn ngừa phát tán vi khuẩn trong không khí. - Có Kẹp khoá hai bên cố định bình vào máy hút. Bình có dung tích 800ml ± 5%, chia vạch nhỏ nhất ≤ 100ml. |
| 90 | Bộ kít tách huyết tương giàu tiểu cầu 20ml | - Sử dụng để làm giàu tế bào tự thân (điều trị các tổn thương gân, cơ, khớp và thẩm mỹ) - Thành phần mỗi bộ kít gồm: 1 xi lanh 20ml lấy máu 1 xi lanh 5ml chứa 3ml Sodium citrate 4% 1 xi lanh 10ml tách huyết tương nghèo tiểu cầu 1 xi lanh 5ml tách huyết tương giàu tiểu cầu 1 kim bướm kèm dây dẫn truyền 02 nắp đậy xi lanh, giá đỡ xi lanh, khăn giấy vô khuẩn |
| 91 | Bộ Kit thu nhận tiểu cầu (túi đôi) cho máy Amicus | - Cấu hình bộ kit: + 01 kim cỡ 17G. + 1 túi nước muối 0.9%, thể tích ≥ 1000ml đi kèm trong hệ thống kín. + 01 túi ACD-A, thể tích ≥ 1000ml đi kèm trong hệ thống kín. + 02 túi nhựa đựng tiểu cầu, dung tích ≥ 1000ml. Cho phép thu nhận 2 đơn vị tiểu cầu người hiến. + 01 túi nhựa đựng huyết tương, dung tích ≥ 800ml. + 01 túi nhựa đựng hồng cầu, dung tích ≥ 600ml. - Có sẵn kết nối với dung dịch nuôi dưỡng tiểu cầu PAS, kết nối có sẵn bộ lọc kháng khuẩn ≤ 0,2 micron. - Bộ kit tráng tự động với dung dịch ACD và nước muối. - Yêu cầu tối thiểu cho gạn tách khối tiểu cầu : + Có hệ thống bù dịch tự động, nhằm bù thể tích máu lấy ra ngoài cơ thể làm giảm nguy cơ tai biến cho người hiến máu. + Sản lượng tiểu cầu trung bình với mỗi đơn vị thu nhận: ≥ 3x10^11. + Loại bỏ bạch cầu tự động trong chế phẩm tiểu cầu thu nhận mà không cần bộ lọc. Lượng bạch cầu tồn dư trong khối tiểu cầu: ≤ 1x10^6. + Thể tích máu bên ngoài cơ thể với bộ kit: ≤ 209ml |
| 92 | Bộ Kit thu nhận tiểu cầu (túi đôi) có kết nối với dung dịch nuôi dưỡng tiểu cầu cho máy Amicore | - Cấu hình bộ kit: + 01 kim cỡ 17G + 02 túi nhựa đựng tiểu cầu, dung tích ≥ 1000ml: có thể lưu trữ ≥ 4.7x10^11 LRAP theo khối lượng bảo quản thích hợp. Cho phép thu nhận 2 đơn vị tiểu cầu người hiến. + 01 túi chứa bằng nhựa, dung tích ≥ 800ml. + 02 túi chứa bằng nhựa dung tích ≥ 600ml. + 02 bộ lọc kháng khuẩn với lích thước lỗ lọc ≤ 0.2 micromet - Có kết nối với dung dịch nước muối, chống đông và dung dịch nuôi dưỡng tiểu cầu (PAS). - Yêu cầu tối thiểu cho gạn tách khối tiểu cầu: + Có hệ thống bù dịch tự động, nhằm bù thể tích máu lấy ra ngoài cơ thể làm giảm nguy cơ tai biến cho người hiến máu. + Sản lượng tiểu cầu trung bình với mỗi đơn vị thu nhận: ≥ 3x10^11. + Loại bỏ bạch cầu tự động trong chế phẩm tiểu cầu thu nhận mà không cần bộ lọc. Lượng bạch cầu tồn dư trong khối tiểu cầu: ≤ 1x10^6. + Thể tích máu bên ngoài cơ thể với bộ kit: ≤ 205ml |
| 93 | Bộ kit thu nhận tiểu cầu (túi đơn) cho máy Amicore | - Cấu hình bộ kit: + 01 kim cỡ 17G + 01 túi nhựa đựng tiểu cầu, dung tích ≥ 1000ml: có thể lưu trữ ≥ 4.7x10^11 LRAP theo khối lượng bảo quản thích hợp. Cho phép thu nhận 1 đơn vị tiểu cầu người hiến. + 01 túi chứa bằng nhựa, dung tích ≥ 800ml. + 02 túi chứa bằng nhựa dung tích ≥ 600ml. + 02 bộ lọc kháng khuẩn với lích thước lỗ lọc ≤ 0.2 micromet - Có kết nối với dung dịch nước muối, chống đông. - Yêu cầu tối thiểu cho gạn tách khối tiểu cầu: + Có hệ thống bù dịch tự động, nhằm bù thể tích máu lấy ra ngoài cơ thể làm giảm nguy cơ tai biến cho người hiến máu. + Sản lượng tiểu cầu trung bình với mỗi đơn vị thu nhận: ≥ 3x10^11. + Loại bỏ bạch cầu tự động trong chế phẩm tiểu cầu thu nhận mà không cần bộ lọc. Lượng bạch cầu tồn dư trong khối tiểu cầu: ≤ 1x10^6. + Thể tích máu bên ngoài cơ thể với bộ kit: ≤ 205ml |
| 94 | Bộ lọc bạch cầu cho khối hồng cầu tại giường | - Cấu hình bộ kit: + 02 đầu cắm kết nối với các túi chế phẩm. + 01 đầu Luer-Lock kết nối với bệnh nhân. + 01 lưới lọc thô kích thước ≤ 200 micron. + 01 màng lọc, chất liệu sợi lọc PE không dệt hoặc tương đương. + 01 thanh cuộn điều chỉnh tốc độ lọc. - Tích hợp van xả khí giúp làm trống bộ lọc. - Không cần tráng với nước muối - Tiệt trùng bằng tia gamma. - Không chứa Latex. - Sử dụng cho lọc 02 đơn vị khối hồng cầu. - Yêu cầu tối thiểu cho chế phẩm sau lọc : + Lượng bạch cầu tồn dư trung bình ≤ 0.2x10^6. + Khối lượng hồng cầu trung bình được bảo toàn sau khi lọc ≥ 90% |
| 95 | Bộ lọc bạch cầu cho khối tiểu cầu tại giường | - Cấu hình bộ kit : + 01 đầu cắm kết nối với túi chế phẩm. + 01 đầu Luer-Lock kết nối với bệnh nhân. + 01 bộ lọc thô kích thước ≤ 170 micron trên đường vào. + 01 màng lọc mềm, chất liệu sợi PE không dệt hoặc tương đương. + 01 buồng đếm giọt. + 01 thanh cuộn điều chỉnh tốc độ truyền. + 01 kẹp trên đường dây. - Không cần tráng với nước muối - Tiệt trùng bằng chiếu xạ. - Sử dụng cho lọc 01 đơn vị khối tiểu cầu. - Yêu cầu tối thiểu cho chế phẩm sau lọc : + Lượng bạch cầu tồn dư trung bình ≤ 0.1x10^6. + Khối lượng chế phẩm thu hồi trung bình sau lọc ≥ 92%. |
| 96 | Bộ Matrix trám răng | Dùng để tạo khuôn khi trám răng, giữ hình dạng giải phẫu |
| 97 | Bộ mở màng giáp nhẫn cấp cứu | Bộ mở màng giáp nhẫn. Bộ vô trùng được lắp ráp sẵn và có thể sử dụng ngay lập tức. |
| 98 | Bộ mũi khoan đánh bóng sứ thủy tinh | Bộ mũi khoan đánh bóng sứ thủy tinh |
| 99 | Bộ mũi khoan đánh bóng sứ Zirconia | Bộ mũi khoan đánh bóng sứ Zirconia |
| 100 | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn 3 đầu lấy dịch | Gồm: - Bình chứa dịch 120ml ± 5% với bộ lọc khí ≤ 250 µm và bộ lọc không thấm nước. Cụm đầu 3 dây lấy dịch - Bộ trao đổi nhiệt, Ngăn áp suất - Dây bệnh nhân 54 inch ± 5% với cổng tiêm - Sử dụng được trên Máy truyền dịch nhanh RI-2 hiện có tại Bệnh viện |
| 101 | Bộ test đường huyết |  |
| 101.1 | Que thử đường huyết cho máy đo đường huyết Accu-Chek® Guide | Đo được 4 loại máu khác nhau: Mao mạch, Tĩnh mạch, Động mạch và Máu mao mạch gót chân trẻ sơ sinh. Giới hạn Hematocrit: 10-65%. Sử dụng men thử FAD-GDH hoặc tương đương không bị ảnh hưởng bởi Oxy, đường Maltose. Tương thích với máy đo đường huyết Accu-Chek® Guide. Thời gian đo ≤ 5 giây |
| 101.2 | Thiết bị lấy máu đã tích hợp kim | Đầu kim 3 mặt cắt dễ dàng đâm qua da, đường kính kim nhỏ 28G độ đâm sâu 1.5mm ± 5%, đầu kim phủ silicon hoặc tương đương. Thời gian đâm kim ≤ 3ms. Tiệt trùng. Phù hợp cho cả người lớn, trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ sơ sinh. |
| 102 | Bộ túi hậu môn nhân tạo loại 2 lớp |  |
| 102.1 | Túi hậu môn nhân tạo loại 2 lớp | Túi hậu môn nhân tạo một mảnh màu trong, chứa chất thải, quan sát được hậu môn nhân tạo, có than hoạt tính khử mùi. Mặt trong gồm 2 lớp: 1 lớp trong suốt và 1 lớp chất liệu vải không dệt hoặc tương đương. Dùng với kẹp nhựa rời. Kích thước túi: 15cm x 28cm (± 5%), thể tích chứa 650ml (± 5%). Đế dán hydrocolloid tròn đường kính 10cm (± 5%), độ dày đế ≤ 0.8mm, vòng cắt tối thiểu trong khoảng 15-60mm. Thời gian sử dụng ≥ 3 ngày. Có thể tắm rửa được cho bệnh nhân đang sử dụng. |
| 102.2 | Kẹp túi hậu môn nhân tạo | Thành phần: kẹp nhựa PP (Polypropylene); dùng lặp lại nhiều lần |
| 103 | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng có thể điều chỉnh 5 mức áp lực | - Van có khóa, đường kính 16mm ± 5% '- Van có tối thiểu 05 mức lực từ 30 - 70 -110 - 150 - 200 (mmH2O). - Vỏ van bằng polysulfone trong suốt hoặc tương đương - Cơ chế hoạt động van dạng bóng trong ống dẫn hình côn và lo xo phẳng hoặc tương đương Kèm theo: -Catheter não thất gắn sẵn vào van, dài 23cm ± 5%; đường kính trong 1.3mm ± 5%; đường kính ngoài 2.5mm ± 5% -Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110cm ± 5%; đường kính trong 1.1mm ± 5%; đường kính ngoài 2.5mm ± 5% |
| 104 | Bộ van dẫn lưu dịch não tủy ổ bụng có thể điều chỉnh được mức áp lực | * Tính năng sử dụng: Dùng để dẫn lưu dịch não tủy xuống ổ bụng * Cấu tạo: - Van có tối thiểu 08 mức lực từ 30 - 50 - 70 - 90 -110 - 140 -170 - 200 (mmH2O). - Vỏ van bằng polysulfone trong suốt hoặc tương đương để nhìn thấy áp lực van trước khi cấy ghép Đường kính van 16mm ± 5% - Đọc trực tiếp áp lực Van thông qua la bàn bộ điều chỉnh hoặc qua phim X quang Kèm theo: - Dây thoát dịch não thất, dài 23 cm ±5% ; đường kính trong 1.3 mm ±5% đường kính ngoài 2.5 mm ±5% - Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110 cm ±5% ; đường kính trong 1.1 mm ±5% đường kính ngoài 2.5 mm ±5% |
| 105 | Bơm tiêm 10ml đầu xoắn | Có thanh thể tích chia vạch. Piston làm bằng Polypropylen khít hoặc tương đương. Lòng xi lanh có gờ chặn pittông. Chia vạch rõ ràng, chính xác, sắc nét. Không kim. Khi kéo pittông: êm, nhẹ. Đầu xoắn, chịu áp lực, thể tích 10ml |
| 106 | Bơm tiêm cho máy bơm tự động |  |
| 106.1 | Bộ bơm tiêm 150ml dùng cho máy bơm tiêm cản quang Illumena Néo dùng trong chụp mạch DSA | Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang Illumena Néo dùng cho chụp DSA 01 bộ bao gồm: - 01 xylanh 150ml + Đường kính trong của xylanh: 40mm ± 5% + Đường kính ngoài của xylanh: 44mm ± 5% + Chiều dài thân của xylanh: 130mm ± 5% + 01 đầu kim nhựa hút thuốc có chiều dài: 60 ± 5% - Áp suất giới hạn ≥ 1200psi. - Chất liệu không chứa DEHP, không latex - Đóng gói tiệt trùng. |
| 106.2 | Bộ bơm tiêm 200ml cho máy bơm tiêm cản quang tự động Accutron hãng Medtron dùng cho chụp CT | Bộ bơm tiêm sử dụng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang Accutron của hãng Medtron sử dụng cho chụp CT 1 bộ gồm: - 2 bơm tiêm 200ml: chất liệu không chứa DEHP, không latex + Chiều dài của xylanh: 175mm ± 5% + Đường kính ngoài của xylanh: 50mm ± 5% + Đường kính trong của xylanh: 48mm ± 5% - 1 dây truyền chữ Y dài 150cm ± 5% có 2 van 1 chiều: chất liệu PVC hoặc tương đương + Đường kính trong dây truyền: 1.95mm ± 5% + Đường kính ngoài dây truyền: 3.25mm ± 5% - 1 ống hút J: chất liệu PE hoặc tương đương + Chiều dài ống hút: 190mm ± 5% + ĐK trong ống hút: 4.2mm ± 5% + ĐK ngoài ống hút: 5.6mm ± 5% - 1 đầu kim nhựa: chất liệu ABS hoặc tương đương Áp suất giới hạn ≥ 350psi Đóng gói tiệt trùng. |
| 106.3 | Bộ bơm tiêm 200ml dùng cho máy bơm tiêm cản quang tự động Optivantage dùng cho chụp CT | Sử dụng 1 lần, dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang Optivantage Áp suất giới hạn ≥ 350psi 1 Bộ gồm: - 02 xilanh 200ml + Đường kính trong của xylanh: 47mm ± 5% + Đường kính ngoài của xylanh: 50mm ± 5% + Chiều dài thân của xylanh: 130mm ± 5% - 01 dây áp lực Y dài 150cm ± 5% có 2 van một chiều + Đường kính trong của dây: 1.8mm ± 5% + Đường kính ngoài của dây: 3.25mm ± 5% + Chiều dài 02 đoạn dây Y: 105mm ± 5% + 02 kim lấy thuốc có chiều dài: 58mm ± 5% Chất liệu không chứa latex Đóng gói tiệt trùng. |
| 106.4 | Bộ bơm tiêm dùng cho máy bơm tiêm điện OptiStar Elite trong chụp MRI | Sử dụng 1 lần, dùng cho máy bơm tiêm thuốc đối quang từ OptiStar Elite Áp suất giới hạn ≥ 300psi -01 Bộ gồm: - 2 xilanh 60ml + Đường kính trong của xylanh: 26mm ± 5% + Đường kính ngoài của xylanh: 30mm ± 5% + Chiều dài thân của xylanh: 133mm ± 5% - Dây áp lực chạc Y dài 230cm ± 5% có van một chiều + Đường kính trong của dây: 1.8mm ± 5% + Đường kính ngoài của dây: 3.25mm ± 5% + Chiều dài đoạn dây gắn vào xylanh hút thuốc: 45mm ± 5% +Chiều dài đoạn dây gắn vào xylanh hút nước muối:115mm ± 5% - 2 kim nhựa lấy thuốc có chiều dài: 58mm ± 5% Chất liệu không chứa latex Đóng gói tiệt trùng. |
| 106.5 | Bộ bơm tiêm cho máy bơm tiêm cản quang tự động Accutron hãng Medtron dùng cho chụp MRI | Bộ bơm tiêm đôi 65ml sử dụng cho máy bơm tiêm cản quang tự động Accutron MR hãng Medtron dùng cho chụp MRI 01 Bộ bơm tiêm gồm: - 02 bơm tiêm 65ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS hoặc tương đương, không DEHP, không Latex + Chiều dài của xylanh 65ml: 160mm ± 5% + Đường kính ngoài của xylanh: 30mm ± 5% + Đường kính trong của xylanh: 26mm ± 5% - 01 dây truyền chữ Y 250cm ± 5% có 1 van 1 chiều: chất liệu PVC hoặc tương đương + Đường kính trong dây truyền: 1.95mm ± 5% + Đường kính ngoài dây truyền: 3.25mm ± 5% - 1 ống hút J: chất liệu PE hoặc tương đương + Dài ống hút: 190mm ± 5% + ĐK trong ống hút: 4.2mm ± 5% + ĐK ngoài ống hút: 5.6mm ± 5% - 01 ống hút J: chất liệu PE hoặc tương đương - 01 đầu kim nhựa: chất liệu ABS hoặc tương đương Áp suất giới hạn ≥ 350psi Đóng gói tiệt trùng. |
| 106.6 | Bơm tiêm cản quang 200ml cho máy Medrad Stellant (2 nòng) | Bộ bơm tiêm sử dụng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang Medrad Stellant dùng cho chụp CT, gồm: - 2 bơm tiêm 200ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS hoặc tương đương, không DEHP, không latex + Chiều dài của xylanh: 190mm ± 5% + Đường kính ngoài của xylanh: 52mm ± 5% + Đường kính trong của xylanh: 47mm ± 5% - 1 dây truyền chữ Y dài 1500mm ± 5% có 2 van 1 chiều: chất liệu PVC hoặc tương đương + Đường kính trong dây truyền: 1.95mm ± 5% + Đường kính ngoài dây truyền: 3.25mm ± 5% - 1 ống hút J: chất liệu PE hoặc tương đương + Dài ống hút: 190mm ± 5% + ĐK trong ống hút: 4.2mm ± 5% + ĐK ngoài ống hút: 5.6mm ± 5% - 1 đầu kim nhựa: chất liệu ABS hoặc tương đương Áp suất giới hạn ≥ 350psi Đóng gói tiệt trùng. |
| 106.7 | Bơm tiêm thuốc cản quang 190ml cho máy Imaxeon Salient | Bộ bơm tiêm sử dụng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang Imaxeon Salient bệnh viện đang sử dụng, gồm: - 1 bơm tiêm 190ml: chất liệu PC/PP/Rubber/ABS hoặc tương đương, không DEHP, không latex + Chiều dài của xylanh: 186mm ± 5% + Đường kính ngoài của xylanh: 51mm ± 5% + Đường kính trong của xylanh: 47mm ± 5% - 1 dây truyền thẳng dài 150cm ± 5%: chất liệu PVC hoặc tương đương + Đường kính trong dây truyền: 1.95mm ± 5% + Đường kính ngoài dây truyền: 3.25mm ± 5% - 1 ống hút J: chất liệu PE hoặc tương đương + Dài ống hút: 190mm ± 5% + ĐK trong ống hút: 4.2mm ± 5% + ĐK ngoài ống hút: 5.6mm ± 5% Áp suất giới hạn ≥ 350psi Đóng gói tiệt trùng. |
| 106.8 | Bơm tiêm 100ml cho máy bơm tiêm thuốc cản quang hãng Nemoto dùng cho chụp CT | Bơm tiêm 100ml dùng cho máy bơm tiêm cản quang Nemoto Gồm 01 bơm tiêm - Dung tích: 100ml - Áp suất ≥ 300 psi. - Khóa Luer - Chất liệu: ống bơm: PCTG, Pittong: PP, Miếng đệm: TPV hoặc tương đương, không DEHP - Đóng gói tiệt trùng |
| 106.9 | Bơm tiêm 50ml cho máy bơm tiêm thuốc cản quang hãng Nemoto dùng cho chụp MRI | Bơm tiêm 50ml dùng cho máy bơm tiêm thuốc đối quang từ Nemoto Gồm 01 bơm tiêm -01 xylanh dung tích 50ml, dung tích tối đa: 60ml, có vạch chia chỉ rõ mức 60ml - Áp suất ≥ 210 psi. - Khóa Luer - Chất liệu: ống bơm:PP, Pittong: PP, Miếng đệm: TPV, Mũ trắng (Khóa Luer): HDPE hoặc tương đương - Đóng gói tiệt trùng |
| 106.10 | Dây truyền chữ Y dùng cho máy bơm tiêm thuốc cản quang hãng Nemoto | Dây truyền thuốc chữ Y dùng 1 lần cho bơm tiêm cản quang, đối quang từ 2 nòng Nemoto, bao gồm: - 1 Dây truyền dạng thẳng chữ Y dài 150cm ± 5% với 02 van an toàn - Chất liệu: PVC trong suốt, PC, HDPE, LDPE hoặc tương đương, không DEHP - Áp suất ≥ 300psi - Đóng gói tiệt trùng |
| 107 | Bơm tiêm lấy mẫu máu có tráng Heparin | Loại thu mẫu: Động mạch và tĩnh mạch Đã tráng Heparin Loại chế phẩm: Heparin cân bằng canxi dạng phun khô trên thành ống Nồng độ chuẩn bị: 50 IU/ ml máu Kích thước: - Thể tích mẫu: 1ml - Đường kính: 11mm ± 5% - Chiều dài tính cả nắp: 80 mm ± 5% - Chiều dài không tính nắp: 65mm ± 5% Chất liệu ống: Nhựa PP hoặc tương đương Thân bơm có chia vạch Đóng gói tiệt trùng |
| 108 | Bơm, kim tiêm các loại |  |
| 108.1 | Bơm tiêm Insulin các cỡ | - Bơm tiêm dung tích 1ml kèm kim dùng để tiêm insulin, có nắp chụp bảo vệ đầu kim và nắp chụp pít tông để ngăn dị vật vào lòng bơm khi sử dụng. - Phù hợp với cả 2 loại thuốc 40UI và 100UI, phân biệt bằng màu sắc nắp chụp - Đầu kim vát 3 cạnh, không có gờ. Thân kim làm bằng thép không gỉ. - Đốc kim đúc liền với vỏ xylanh, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. - Kim tiêm tối thiểu các cỡ: 31Gx6mm, 32Gx6mm - Đóng gói tiệt trùng |
| 108.2 | Bơm tiêm nhựa 10ml | Vật liệu: nhựa PP hoặc tương đương. Dung tích bơm tiêm: 10 ml. Kim tiêm sắc nhọn, vát ba cạnh, kích cỡ kim 23G x 1", 25G x 1". Đốc kim có màu phân biệt cỡ kim. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 108.3 | Bơm tiêm nhựa 1ml | Vật liệu: nhựa PP hoặc tương đương. Dung tích bơm tiêm: 1 ml. Kim tiêm sắc nhọn, vát ba cạnh, kích cỡ kim 25Gx1", 26G x 1/2" phân biệt bằng màu đốc kim. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. Bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0,03 ml. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 108.4 | Bơm tiêm nhựa 20ml | Vật liệu: nhựa PP hoặc tương đương. Dung tích bơm tiêm: 20 ml. Kim tiêm sắc nhọn, vát ba cạnh, kích cỡ kim 23G x 1". Bề mặt gioăng phẳng. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 108.5 | Bơm tiêm nhựa 3ml | Vật liệu: nhựa PP hoặc tương đương. Dung tích bơm tiêm: 3 ml. Kim tiêm sắc nhọn, vát ba cạnh, kích cỡ kim 23G x 1", 25G x 1" phân biệt bằng màu đốc kim. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 108.6 | Bơm tiêm nhựa 50ml đầu nhỏ | Vật liệu: nhựa PP hoặc tương đương. Dung tích bơm tiêm: 50ml. Đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 108.7 | Bơm tiêm nhựa 50ml đầu to | Vật liệu: nhựa PP hoặc tương đương. Dung tích bơm tiêm: 50ml. Đốc xi lanh lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 108.8 | Bơm tiêm nhựa 50ml dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml có đầu khóa dùng cho bơm tiêm điện, chất liệu nhựa PP hoặc tương đương. Dùng thích hợp cho các loại máy bơm tiêm điện. Đóng gói tiệt trùng. |
| 108.9 | Bơm tiêm nhựa 5ml | Vật liệu: nhựa PP hoặc tương đương. Dung tích bơm tiêm: 5 ml. Kim tiêm sắc nhọn, vát ba cạnh, kích cỡ kim 23G x 1", 25G x 1". Pít tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 108.10 | Bơm tiếp thuốc 5ml | - Chất liệu: + Pít tông và thân bơm làm bằng nhựa polypropylene hoặc tương đương, không chứa DEHP. + Đầu pít tông làm bằng cao su, không chứa Latex. - Dung tích: 5 ml. - Tiêu chí đặc thù: + Pít tông có màu, phân biệt với bơm tiêm nhựa thông thường. + Thân bơm trong suốt, thành trong trơn nhẵn. Có thang chia độ. + Đầu pít tông bề mặt phẳng, đẩy được hết khí, dung dịch không lọt qua và không tuột khi kéo. + Có lớp dầu bôi trơn bằng silicone y tế. + Đóng gói vô trùng từng cái. - Tối thiểu bao gồm 2 loại: + Đầu bé, có kim: Đầu bơm kết nối khít với kim nhựa các cỡ. + Đầu to, không kim: Dùng để uống thuốc, không có kim đi kèm, đầu bơm không kết nối được với cổng tiêm truyền tĩnh mạch. |
| 108.11 | Bơm tiếp thuốc 10ml | - Chất liệu: + Đốc kim, nắp đậy đầu kim, pít tông và thân bơm tiêm: Làm bằng nhựa PP (polypropylene) hoặc tương đương, không chứa DEHP. + Đầu pít tông: Làm bằng cao su, không chứa Latex. + Thân kim: Thép không gỉ hoặc tương đương - Dung tích: 10ml. - Tiêu chí đặc thù: + Pít tông có màu, phân biệt với bơm tiêm nhựa thông thường. + Thân bơm trong suốt, thành trong trơn nhẵn. Có thang chia độ. + Đầu pít tông bề mặt phẳng, đẩy được hết khí, dung dịch không lọt qua và không tuột khi kéo. + Có lớp dầu bôi trơn bằng silicone y tế. + Đầu bơm kết nối khít với kim nhựa các cỡ. + Đóng gói vô trùng từng cái. |
| 108.12 | Bơm tiếp thuốc 20ml | - Chất liệu: + Đốc kim, nắp đậy đầu kim, pít tông và thân bơm tiêm: Làm bằng nhựa PP (polypropylene) hoặc tương đương, không chứa DEHP. + Đầu pít tông: Làm bằng cao su, không chứa Latex. + Thân kim: Thép không gỉ hoặc tương đương - Dung tích: 20ml. - Tiêu chí đặc thù: + Pít tông có màu, phân biệt với bơm tiêm nhựa thông thường. + Thân bơm trong suốt, thành trong trơn nhẵn. Có thang chia độ. + Đầu pít tông bề mặt phẳng, đẩy được hết khí, dung dịch không lọt qua và không tuột khi kéo. + Có lớp dầu bôi trơn bằng silicone y tế. + Đầu bơm kết nối khít với kim nhựa các cỡ. + Đóng gói vô trùng từng cái. |
| 108.13 | Kim tiêm nhựa vô trùng các cỡ | Kim tối thiểu các số 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 23Gx1", Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 108.14 | Kim truyền cánh bướm các cỡ | Bộ kim 2 cánh bướm, tối thiểu các cỡ 22Gx3/4", 23Gx3/4", 25Gx3/4". Dây dẫn bằng chất liệu nhựa nguyên sinh PVC hoặc tương đương, dài ≥ 30cm, đường kính trong 1.5mm ± 5%, đường kính ngoài 2.5mm ± 5%, không DEHP. Kim bằng vật liệu thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh, không có gờ, có nắp chụp. Có đầu kết nối Luer lock. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 109 | Bông các loại |  |
| 109.1 | Bông ép sọ não | Chất liệu vải không dệt hút nước - Khả năng hút nước ≥ 5 gam nước/gam gạc; - Tốc độ hút nước ≤ 8s; - Độ acid và độ kiềm: trung tính; - Trọng lượng: 38g/m2 ± 5%. - Kích thước (rộng x dài): 2cm x 7cm x 2 lớp. |
| 109.2 | Bông tẩm cồn | Tính năng sử dụng:dùng làm sạch và khử trùng da trước khi tiêm -Chất liệu:Cồn: Isopropyl Alcohol 70%, Bông: 100% Cotton Bông màu trắng, thấm cồn đều, có mùi đặc trưng. Không có các kim loại nặng như Chì, Thuỷ ngân, Arsen. Không có vi sinh vật hiếu khí, không có Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus -Kích thước: 30mm x 30mm x 2 lớp ±5% |
| 109.3 | Bông y tế viên loại gói 10gam | Bông hút nước 100% cotton - Quy cách: Ø = 20mm. - Tốc độ hút nước ≤ 8 s; - Khả năng hút nước: ≥ 20 gam nước/gam bông; - Hàm lượng chất tan trong nước ≤ 0.5g/100g ; - Giới hạn acid và kiềm: trung tính; - Độ ẩm: ≤ 8 %; |
| 109.4 | Bông y tế viên loại gói 500gam | Bông hút nước 100% cotton - Quy cách: Ø = 20mm. - Tốc độ hút nước ≤ 8 s; - Khả năng hút nước: ≥ 20 gam nước/gam bông; - Hàm lượng chất tan trong nước ≤ 0.5g/100g ; - Giới hạn acid và kiềm: trung tính; - Độ ẩm: ≤ 8 %; |
| 110 | Bóng dẫn lưu não thất trực tiếp | Bao gồm: -01 bóng dẫn lưu có đường kính ngoài sọ 2.2cm ± 5%, đường kính trong sọ 1.5cm ± 5%, chiều cao bóng ngoài sọ 6mm ± 5% và chiều cao trong sọ là 5.8mm ± 5%. Có đầu nối trong tích hợp sẵn, đường kính trong 1.1mm ± 5%, đường kính ngoài 1.9mm ± 5%. Thể tích xả 0.68ml ± 5%. -01 catheter não thất nhỏ. |
| 111 | Bột đánh bóng răng dạng cốc | Sử dụng kết hợp với chổi cước làm bóng bề mặt răng |
| 112 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da | Chất liệu buồng tiêm: vỏ bằng titanium hoặc tương đương, vách ngăn buồng tiêm bằng silicone hoặc tương đương, buồng tiêm kích thước: 30.0 mm x 11.3mm ± 5% , dung tích 0.6ml ± 5%. Kích cỡ Catheter có tối thiểu các cỡ: 8F, 6F. Kèm theo Catheter bằng chất liệu Polyurethane hoặc tương đương chịu được thuốc Taxol/Taxotere. Buồng tiêm có điểm đánh dấu cản quang để dễ xác định vị trí. Vận tốc truyền 5ml/s ± 5%. Chịu được áp lực ≥300psi. Chụp được dưới CT và M.R.I. Đóng gói tối thiểu gồm các chi tiết: 01 buồng truyền - 01 catheter polyurethane cản quang hoặc 01 catheter silicone cản quang - 01 kim thẳng - 01 kim vát góc phải - 01 bơm tiêm 12ml - 01 kim dẫn đường 18G - 01 dụng cụ tạo đường hầm - 01 kim dành cho buồng truyền 20G - 01 dụng cụ lấy ven - 02 khóa catheter - 01 Guidewire đầu cong chữ J - 01 kim mở đường kèm dụng cụ nong mạch |
| 113 | Button | Dùng để gắn trên răng để kéo thun trong chỉnh nha |
| 114 | Cảm biến đo cung lượng tim ít xâm lấn cho máy EV1000 hãng Edwards | Đầu đo cung lượng tim với dây nối dài 152cm ± 5%, dùng để đo CCO, CCI, SV, SVI. SVV, SVR - Tiệt khuẩn - Tương thích với Monitor EV1000 hãng Edwards hiện có tại bệnh viện |
| 115 | Càng cắn | Sử dụng mô phỏng khớp cắn |
| 116 | Canuyn đặt nội khí quản các cỡ | Nguyên liệu bằng nhựa PVC y tế cao cấp hoặc tương đương, không chứa cao su, không PHT, trong suốt - Bóng có độ dày ≤ 0.12mm, chịu áp lực ≥ 6kPa/15s - Bộ nối tiêu chuẩn 15mm - Đường phản quang X-ray dọc theo ống dây - Sử dụng một lần Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc tốt hơn |
| 117 | Ca-nuyn May o | Công dụng: duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. Chất liệu Polyethylene không độc hại hoặc tương đương Đóng gói tiệt trùng |
| 118 | Canuyn mở khí quản dùng dài ngày không có bóng, không cửa sổ các cỡ | Ống không bóng chèn các số, góc cong 105 độ ± 5%, độ khít đầu ống 0mm, tai ống có thể bẻ gập lên, sử dụng dài ngày. Nòng trong bằng vật liệu kỵ nước. Có ít nhất các cỡ: Số 5: ID: 5.0 mm , OD: 8.6 mm, L: 55 mm (± 5%) Số 6: ID: 6.0 mm , OD: 9.7 mm, L: 64 mm (± 5%) Số 7: ID: 7.0 mm , OD: 10.8 mm, L: 70 mm (± 5%) Số 8: ID: 8.0 mm , OD: 12.0 mm, L: 75 mm (± 5%) Số 9: ID: 9.0mm, OD: 13.2mm, L: 78mm (± 5%) |
| 119 | Cao su đánh bóng nhựa dẻo | Đĩa cao su đánh bóng nhựa dẻo. Phân biệt kích thước theo màu, có các dạng trụ, đĩa, dạng lưỡi |
| 120 | Cao su đánh bóng sứ | Đĩa cao su đánh bóng sứ. Phân biệt kích thước theo màu, có các dạng trụ, đĩa, dạng lưỡi |
| 121 | Cao su đánh bóng thép | Đĩa cao su đánh bóng thép. Phân biệt kích thước theo màu, có các dạng trụ, đĩa, dạng lưỡi |
| 122 | Catheter bóng kép nong sàn não thất | Catheter chất liệu polyurethane hoặc tương đương kèm tiếp hợp khóa xoay âm, nối với bóng kép silicone hoặc tương đương, trong suốt, kèm 1 xi lanh ≥ 1ml |
| 123 | Catheter dẫn thuốc gây tê loại nhiều lỗ các cỡ | - Tính năng sử dung: truyền thuốc vào vết mổ theo chỉ định; - Không chứa latex; - Bộ lọc ≤ 0.2 µm; - Kim 18G kèm vỏ bọc; - Bơm tiêm 5ml; - Catheter 19G tích hợp lò xo, độ dài tiêu chuẩn 100cm (±5%), có thể quan sát dưới tia X; - Tối thiểu 03 kích thước: Các lỗ trên Catheter được bố trí trên độ dài tương ứng với từng loại: ≥ 25 lỗ trên 12.5cm; ≥ 30 lỗ trên 15cm; ≥ 60 lỗ trên 30cm. |
| 124 | Catheter đo áp lực nội sọ đo tại nhu mô não | -Đầu cảm biến 4Fr/1.35mm -Mũi khoan tự dùng 8Fr/2.7mm -Sử dụng cho máy Camino hiện có tại bệnh viện |
| 125 | Catheter đo cung lượng tim liên tục | Catheter đo cung lượng tim liên tục, loại 2 khoang, cỡ 7.5F, dài 110cm ± 5% |
| 126 | Catheter động mạch quay | Bộ Catheter động mạch 3 trong 1 bao gồm: - Dây dẫn đường: đường kính 0.018" (0.46 mm), nằm trong ống thông - Catheter chất liệu PUR hoặc tương đương có cản quang, kích cỡ 20G x 4.5cm ± 5%. - Kim dẫn đường kích cỡ 22G x 9.2cm ± 5%. Góc vát kim ngắn. - Có buồng báo máu, phát hiện nhanh máu chảy ra khi tiếp cận động mạch thành công - Sản phẩm Không chứa Latex. - Đóng gói tiệt trùng từng cái |
| 127 | Catheter lọc máu 2 nòng | Một bộ bao gồm: - Catheter 2 nòng: tối thiểu 3 kích thước 9F x 13cm ± 5%, 12F x 16cm ± 5%, 12F x 20cm ± 5%, chất liệu Polyurethan hoặc tương đương, không Latex. Hai nòng xa, gần kích cỡ tương ứng 14G, 12G, 12G. - Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu, kích thước (đường kính x chiều dài): 0.64mm x 60cm (± 5%). Một đầu hình chữ “J”. - Kim dẫn đường kèm bơm - Cây nong mạch - 2 nút chặn: không có van thông khí - Dao mổ cỡ 11 |
| 128 | Catheter niệu quản | Chất liệu: PEBAX hoặc tương đương. Dùng để dẫn lưu nước và phẫu thuật ngược dòng cho bệnh nhân Tối thiểu các cỡ 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr. Chiều dài 70cm ± 5%. Đóng gói tiệt trùng. |
| 129 | Catheter tĩnh mạch trung tâm |  |
| 129.1 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng người lớn | -Kim dẫn đường chữ V, có van ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí -Catheter bằng chất liệu polyurethan tương hợp cao hoặc tương đương, đường kính ngoài 7Fr, chiều dài 20cm ± 5%, 2 nòng, kích cỡ nòng G16, G16, tốc độ dòng chảy các nòng: 55/45 ± 5% (ml/min) -Đầu nối catheter có van 2 chiều -Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter |
| 129.2 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng người lớn | -Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có van ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí -Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương, đường kính ngoài 7Fr, chiều dài 20cm ± 5%, 3 nòng, kích cỡ nòng G16, G18, G18, tốc độ dòng chảy các nòng: 45/21/21 ± 5% (ml/min) -Đầu nối catheter có van 2 chiều -Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter |
| 129.3 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng người lớn chống khuẩn, chống huyết khối | -Kim dẫn đường chữ V sắc bén, có van ngăn chặn máu trào ngược và tránh tắc mạch do khí -Catheter bằng chất liệu polyurethan phủ Polyhexanide hoặc tương đương cả trong và ngoài bề mặt, đường kính ngoài 7Fr, chiều dài 20cm ± 5%, 3 nòng, kích cỡ nòng G16, G18, G18, tốc độ dòng chảy các nòng: 45/21/21 ± 5% (ml/min) -Đầu nối catheter có van 2 chiều -Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter |
| 129.4 | Catheter tĩnh mạch trung tâm trẻ em | -Kim dẫn đường dạng thẳng -Catheter chất liệu polyurethan tương hợp cao hoặc tương đương, giúp lưu catheter lâu, đường kính ngoài 5Fr, chiều dài 13cm ± 5%, 3 nòng, kích cỡ nòng G20, G22, G22, tốc độ dòng chảy các nòng: 30/10/10 ± 5% (ml/min) -Đầu nối catheter có van 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn -Có dây điện cực để đo ECG, xác định vị trí đặt catheter |
| 130 | Catheter tĩnh mạch trung tâm sử dụng cho ghép tạng |  |
| 130.1 | Catheter tĩnh mạch trung tâm người lớn 2 nòng | - Catheter làm bằng chất liệu polyurethane hoặc tương đương, đầu mềm, linh hoạt; có vạch cản quang; đường kính ngoài 7Fr, dài 20cm ± 5%, kích cỡ nòng 14G-18G - Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu chiều dài 0,8mm x 60cm ± 5% (Một đầu thẳng mềm - Đầu còn lại hình“J”) có định vị ECG - Kim dẫn đường G18 x 6,35cm ± 5% - Đầu dò truyền áp suất - Ống tiêm: 5 ml có lỗ luồn dây dẫn, không cần rút ống tiêm - Kim nong da: 8,5Fr x 10,2cm ± 5% - 2 nắp đậy: không có lỗ thông hơi - Cánh cố định, cánh di động có rãnh - Tốc độ dòng D(14G) ≥ 5000 ml/giờ, thể tích mồi ≤ 0,57ml; P(18G) ≥ 1500ml/giờ, thể tích mồi ≤ 0,4ml |
| 130.2 | Catheter tĩnh mạch trung tâm người lớn 2 nòng tích hợp van cầm máu | - Catheter làm bằng chất liệu polyurethane hoặc tương đương, đầu mềm, linh hoạt; có vạch cản quang; đường kính ngoài 7Fr, dài 16cm ± 5%, tích hợp van cầm máu có đường kính 9Fr, dài 10cm ± 5%, kích cỡ nòng 9Fr - 9Fr - 12G. - Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu chiều dài 0,9mm x 45cm ± 5% (Một đầu thẳng mềm - Đầu còn lại hình “J”) có định vị ECG - Kim dẫn đường G18 x 6,3cm ± 5% - Ống tiêm: 5 ml có lỗ luồn dây mà không cần rút ống tiêm - Kim nong da: 9Fr x 20,5cm ± 5% - Tấm chắn nhiễm bẩn 80cm ± 5% - 2 nắp đậy: không có lỗ thông hơi - Cánh cố định, cánh di động có rãnh - Tốc độ dòng D(9Fr, không catheter) ≥ 33000 ml/giờ, thể tích mồi ≤ 1,65ml; D(9Fr, có catheter) ≥ 10500 ml/giờ, thể tích mồi ≤ 0,9ml; P(12G) ≥ 13000ml/giờ, thể tích mồi ≤ 0,6ml |
| 130.3 | Catheter tĩnh mạch trung tâm người lớn 3 nòng | - Catheter làm bằng chất liệu polyurethane hoặc tương đương, đầu mềm, linh hoạt; có vạch cản quang; đường kính ngoài 7Fr, tối thiểu 2 cỡ chiều dài 16 hoặc 20cm ± 5%, kích cỡ nòng 16G-18G-18G. - Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu chiều dài 0,8mm x 60cm ± 5% (Một đầu thẳng mềm - Đầu còn lại hình“J”) có định vị ECG - Kim dẫn đường G18 x 6,35cm ± 5% - Đầu dò truyền áp suất - Ống tiêm: 5ml có lỗ luồn dây dẫn, không cần rút ống tiêm - Kim nong da: 8,5Fr x 10cm ± 5% - 3 nắp đậy: không có lỗ thông hơi - Cánh cố định, cánh di động có rãnh - Tốc độ dòng D(16G) ≥ 2650 ml/giờ, thể tích mồi ≤ 0,5ml; M(18G) ≥ 1240ml/giờ, thể tích mồi ≤ 0,4ml; P(18G) ≥ 1320ml/giờ, thể tích mồi ≤ 0,45ml |
| 130.4 | Catheter tĩnh mạch trung tâm người lớn 3 nòng kháng khuẩn | - Catheter làm bằng chất liệu polyurethane hoặc tương đương, đầu mềm, linh hoạt; có vạch cản quang; đường kính ngoài 7Fr, tối thiểu 2 cỡ chiều dài 16 hoặc 20cm ± 5%, kích cỡ nòng 16G-18G-18G. Mặt ngoài phủ Chlorhexedine và Sulfadiazine Bạc hoặc tương đương có tác dụng kháng khuẩn. - Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu chiều dài 0,8mm x 60cm ± 5% (Một đầu thẳng mềm - Đầu còn lại hình“J”) có định vị ECG - Kim dẫn đường G18 x 6,35cm ± 5% - Đầu dò truyền áp suất - Ống tiêm: 5 ml có lỗ luồn dây dẫn, không cần rút ống tiêm - Kim nong da: 8,5Fr x 10,2cm ± 5% - 3 nắp đậy: không có lỗ thông hơi - Cánh cố định, cánh di động có rãnh - Tốc độ dòng D(16G) ≥ 2250 ml/giờ, thể tích mồi ≤ 0,4ml; M(18G) ≥ 1040ml/giờ, thể tích mồi ≤ 0,4ml; P(18G) ≥ 1150ml/giờ, thể tích mồi ≤ 0,4ml |
| 130.5 | Catheter tĩnh mạch trung tâm người lớn 4 nòng | - Tính năng sử dụng: ống thông tĩnh mạch trung tâm cho người lớn, có 4 nòng song song: dùng cho bệnh nhân cần nhiều đường truyền cùng lúc mà không sử dụng được các đường truyền ngoại biên, cho phép đường lấy máu riêng, đường tiêm thêm thuốc riêng tránh tương kỵ hoá học giữa các loại thuốc, đo áp lực tĩnh mạch trung tâm liên tục hay từng lúc mà không cần ngưng các liệu pháp tiêm truyền khác. - Chất liệu: ống thông bằng chất liệu polyurethane, đầu mềm, linh hoạt, có vạch cản quang - Kích thước: đường kính ngoài 8,5Fr, dài 16cm, kích cỡ 4 nòng D (16G) - M (14G) - M (18G) - P (18G); Tốc độ dòng D/M/M/P: 2700/5100/1400/1600 ml/giờ (± 5%) - Các phụ kiện đi kèm: + Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu chiều dài 0,8mm x 45/ 60cm (± 5%) (Một đầu thẳng mềm - Đầu còn lại hình“J”), có định vị ECG + Kim dẫn đường G18 x 6,3cm (± 5%) + Đầu dò truyền áp suất + Ống tiêm: 5 ml có lỗ luồn dây dẫn, không cần rút ống tiêm + Kim nong da: 8,5Fr x 10cm (± 5%) + 3 nắp đậy: không có lỗ thông hơi + Cánh cố định, cánh di động có rãnh |
| 131 | Cây nòng đặt nội khí quản | Chất liệu nhôm dẻo hoặc tương đương dễ điều chỉnh kiểu dáng theo bất kỳ hình dạng. Ống bọc ngoài chất liệu PVC mềm hoặc tương đương. Kích cỡ: 6Fr, 10Fr, 14Fr. Chiều dài ống ngoài 305mm đến 307mm, đường kính ngoài 1.9mm đến 2.1mm, đường kính trong 1.2mm đến 1.3mm, chiều dài ống nhôm 300mm đến 302mm, đường kính ống nhôm 1.1mm đến 1.2mm Đóng gói tiệt trùng. |
| 132 | Cây vặn tay khoan khuỷu | Dùng để vặn minivis chỉnh nha |
| 133 | Cement gắn tạm không chứa Eugenol | Hộp 01 ống base paste ≥ 35 gram + 1 ống catalyst paste ≥ 15 gram. Không chứa Eugnol |
| 134 | Cement nhựa tự dán, lưỡng trùng hợp | Ống clicker ≥ 10g/ống, xi măng màu A2/TR và giấy trộn. Tỷ lệ trộn, theo thể tích, là 1 phần nền : 1 phần xúc tác. Xi măng lưỡng trùng hợp, tự dán, nền nhựa |
| 135 | Chạc ba, Chạc ba có dây nối |  |
| 135.1 | Chạc 3 có dây nối | - Tính năng : Khóa ba ngã kèm dây nối 10cm ± 5% để kiểm soát lượng dịch và có các cổng kết nối để truyền đồng thời các loại dịch và cơ thể bệnh nhân - Van 3 cánh, làm bằng nhựa Polyethylene (PE) xoay 360 độ, có mũi tên chỉ hướng dòng chảy, dòng chảy ngắt dòng sau mỗi 90 độ. - Thân khóa bằng nhựa Polycarbonate (PC) hoặc tương đương - Đầu nối Luer khóa đực dạng xoay - Chịu được áp suất ≥ 2 bar |
| 135.2 | Chạc 3 dịch truyền | -Tính năng: Khóa ba ngã không dây nối để kiểm soát lượng dịch và có các cổng kết nối để truyền đồng thời các loại dịch và cơ thể bệnh nhân - Vật liệu: Van 3 cánh làm từ nhựa Polyethylene (PE) hoặc tương đương. Thân khóa bằng nhựa Polycarbonate (PC) hoặc tương đương - Chịu được áp suất ≥ 5 bar |
| 136 | Chăn cho phẫu thuật tim | - Chất liệu vải không dệt polypropylene hoặc tương đương, bền, mềm, thoải mái, nhẹ, không phóng xạ, không có cao su. Không nhìn thấy trong hình ảnh chụp X- Quang. Phân bố nhiệt bằng khí đối lưu, phủ đồng nhất trên tàn bộ chăn. - Vô khuẩn. Ống vô trùng ≥ 36 inch - Làm ấm phần dưới cơ thể bệnh nhân. - Có cửa sổ vùng bẹn (háng)/đùi - Có tấm che chân - Kích thước (dài x rộng): 152cm ± 5% x 91 cm ± 5% - Tương thích máy sưởi ấm người bệnh Bair Hugger |
| 137 | Chăn giữ nhiệt cấp cứu | Kích thước (rộng x dài): 130cm x 210cm ± 5%, nặng 60gam ± 5%. Có tác dụng trong việc giữ nhiệt cho bệnh nhân trong và sau phẫu thuật. |
| 138 | Chăn làm ấm thân trên đa vị trí | - Chăn sử dụng tương thích với hệ thống máy sưởi ấm Bair hugger của hãng 3M tại bệnh viện. Được làm bằng cao su thiên nhiên, mềm mại. Nhiệt độ đồng đều khắp bề mặt chăn - Kích thước (dài x rộng): 198 ± 5% x 61cm ± 5% - Có tối thiểu hai vị trí gắn ống thổi khí |
| 139 | Chất làm đầy đĩa đệm | Tính năng sử dụng: Được tiêm thẳng trực tiếp vào bên trong đĩa đệm dùng để điều trị thoát vị đĩa đệm. Thành phần: 80% Etanol, 20% Cellulose, 300mg Tungsten hoặc tương đương Bao gồm: - 01 lọ thủy tinh chứa 2,2ml dung dịch pha tiêm. - 02 ống tiêm 1ml - 01 kim 19G - 02 kim tiêm cột sống 18G |
| 140 | Chất lấy dấu Alginate | Chất lấy dấu Alginate đổi màu thông dụng. Thời gian hoạt động bao gồm thời gian trộn 1.5 phút (±5%). Thời gian trong miệng 1 phút (±5%) Thời gian trộn: 20 giây (±5%) Gói ≥ 500g |
| 141 | Chỉ co nướu các số | Dùng để co nướu, bộc lộ đường hoàn tất trong phục hình răng |
| 142 | Chỉ thị kiểm soát nhiễm khuẩn |  |
| 142.1 | Băng chỉ thị nhiệt cho máy tiệt trùng hơi nước | - Băng keo chỉ thị nhiệt với vạch mực chuyển màu giúp xác định gói dụng cụ đã qua tiếp xúc với quá trình tiệt khuẩn. Kích thước(rộng x dài) 24mm ± 5% x55m ± 5% - Vạch chỉ thị đổi màu sau khi qua tiệt khuẩn - Dùng cho tối thiểu các chu trình tiệt khuẩn hơi nước 121°C và 132°C-134°C |
| 142.2 | Chỉ thị hóa học đa thông số dùng cho máy tiệt khuẩn hơi nước | Chỉ thị hóa học hơi nước nhóm 5 • Giám sát 3 biến quan trọng của quá trình tiệt khuẩn: thời gian, nhiệt độ và hơi nước. • Kích thước (dài x rộng): 5cm ± 5% x 2cm ± 5% • Thành phần: - Paper, Acrylate Adhesive, Aluminum, Polypropylene, Coatings, Inks hoặc tương đương, không chứa chì |
| 142.3 | Chỉ thị hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn E.O | - Dùng cho các chu trình tiệt khuẩn khí EO 100% hoặc hỗn hợp khí EO/HCFC - Que chỉ thị đổi màu khi trải qua quá trình tiệt khuẩn - Kích thước(rộng x dài) 1,5cmx20cm ± 5% - Phản ánh các thông số quan trọng của quá trình tiệt khuẩn EO (nồng độ khí EO, thời gian và nhiệt độ). |
| 142.4 | Chỉ thị hóa học dùng cho tiệt khuẩn Plasma | - Chỉ thị hóa học cho tiệt khuẩn Plasma. - Tối thiểu 3 thông số: Thời gian, nhiệt độ, nồng độ VH2O2. Kết quả không đổi sau ít nhất ≥ 6 tháng. |
| 142.5 | Chỉ thị sinh học cho máy tiệt khuẩn Plasma | Chỉ thị sinh học plasma cho kết quả nhanh sau ≤ 24 phút Ống chỉ thị sinh học chứa bào tử Geobacillus Stearothermophilus hoặc tương đương |
| 142.6 | Chỉ thị sinh học dùng cho máy tiệt khuẩn E.O | Dùng kiểm tra chất lượng tiệt khuẩn cho cả mẻ hấp – kiểm tra khối - Cho kết quả ≤ 4 giờ khi sử dụng với máy đọc Tương thích với thiết bị đang sử dụng tại bệnh viện |
| 142.7 | Chỉ thị sinh học dùng cho máy tiệt khuẩn hơi nước | - Chỉ thị sinh học cho hấp ướt, chứa bào tử Geobacillus Sterothermophilus hoặc tương đương. - Đọc kết quả sau ≤ 3 giờ. |
| 142.8 | Gói thử chức năng máy hấp tiệt khuẩn hơi nước | Dạng gói chuẩn dùng cho tiệt khuẩn hơi nước, giúp xác định chất lượng lò hấp Cấu tạo: - Một tờ chỉ thị hóa học không chứa chì nhạy cảm với hơi nước được đặt bên trong của gói - Dùng cho lò hơi nước hút chân không 132°C–134°C trong thời gian 3.5phút - 4 phút để kiểm tra chất lượng lò hấp - Chỉ báo không thay đổi trực quan trọng ≥ 24 tháng khi được bảo quản ở các điều kiện theo hướng dẫn - Vạch chỉ thị trên tờ test bên trong sẽ chuyển màu nếu đạt |
| 143 | Chổi cước đánh bóng răng | Sử dụng làm sạch bề mặt răng |
| 144 | Chốt sợi thạch anh các số | Chốt sợi thạch anh các số |
| 145 | Chốt thép đặt trong ống tủy | Dùng để tái tạo cùi răng để phục hình |
| 146 | Chun chuỗi mắt mau | Chun chuỗi mắt mau được làm từ cao su không mủ hoặc tương đương. Tạo ra lực kéo liên tục, nhẹ nhàng giúp răng di chuyển. Khoảng cách giữa các mắt chun ở sát nhau |
| 147 | Chun chuỗi mắt thưa | Chun chuỗi mắt thưa được làm từ cao su không mủ hoặc tương đương. Tạo ra lực kéo liên tục, nhẹ nhàng giúp răng di chuyển. Khoảng cách giữa các mắt chun ở cách xa nhau. |
| 148 | Chun chuỗi mắt trung bình | Chun chuỗi mắt trung bình được làm từ cao su không mủ hoặc tương đương. Tạo ra lực kéo liên tục, nhẹ nhàng giúp răng di chuyển. Khoảng cách giữa các mắt chun ở mức trung bình. |
| 149 | Chun Facemask | Chun đeo dùng với facemask, làm từ mủ cao su tươi hoặc tương đương. Màu cao su cơ bản, cung cấp lực kéo 8oz ± 5% |
| 150 | Chun liên hàm các số | Chun liên hàm dùng để điều chỉnh quan hệ 2 hàm. Phân biệt các kích cỡ thông qua màu sắc. |
| 151 | Chun tại chỗ buộc mắc cài | Không có thành phần cao su tự nhiên latex, thun gập góc 45⁰ , độ bền màu tối thiểu 1 tháng. |
| 152 | Chụp răng nhựa tạm | - Tính năng sử dụng: được thiết kế cá thể hóa phù hợp cho yêu cầu cụ thể của từng ca phục hình. Giúp bệnh nhân có được cảm giác ăn nhai tự nhiên - Vật liệu: Răng nhựa được sản xuất bằng máy CNC, máy in 3D đạt độ chính xác cao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tính thẩm mỹ.sử dụng cho răng nhựa là vật liệu chịu mài mòn, chịu lực tương tự như răng thật của bệnh nhân. - Kích thước: theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 153 | Chụp sứ Ceramil | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Răng sứ gồm 1 lớp sườn (được cắt từ phôi sứ - bột nén Ceramil ôm sát cùi răng, bên ngoài được bao bọc bởi nhiều lớp sứ - Chất liệu: 100% từ nguyên liệu sứ, không sử dụng khung sườn kim loại, được phay cắt bằng máy CNC, ép bằng máy ép sứ chuyên dụng- Thành phần: Phôi sứ zirconia, Bột sứ, - Vật liệu chế tạo: Zirconia, Lithium Disilicate, ZrO2 + HfO2 + Y2O3 - Kích thước: theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 154 | Chụp sứ Cercon | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Răng sứ gồm 1 lớp sườn (được cắt từ phôi sứ - bột nén Cercon ôm sát cùi răng, bên ngoài được bao bọc bởi nhiều lớp sứ - Chất liệu: 100% từ nguyên liệu sứ, không sử dụng khung sườn kim loại, được phay cắt bằng máy CNC, ép bằng máy ép sứ chuyên dụng- Thành phần: Phôi sứ zirconia, Bột sứ, - Vật liệu chế tạo: Zirconia, Lithium Disilicate, ZrO2 + HfO2 + Y2O3 - Kích thước: theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 155 | Chụp sứ Emax | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Răng sứ gồm lớp sườn (Được cắt CNC hoặc ÉP bằng công nghệ ép nóng từ phôi sứ thủy tinh Emax) ôm sát cùi răng, bên ngoài được bao bọc bởi nhiều lớp sứ đắp - Chất liệu: có cấu tạo từ Oxit Zicon 5Y-TZP : phôi sứ zirconia Emax Sứ thủy tinh Lithium disilicate Emax. Độ thấu quang từ 42-49% tùy theo độ trong mờ của khung sườn. Độ bền uốn: 800-1200 MPA, có độ dày từ 0.3 mm - 0.5mm. Chất liệu sứ đắp ngoài: Bột sứ Emax, đắp, phủ sứ dày: 0.8 - 12.mm - Kích thước: theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 156 | Chụp sứ Katana | - Tính năng sử dụng: được sử dụng cho phục hình răng bị mất, góp phần điều trị các bệnh lý về răng, thay thế răng hỏng, có thể tùy chỉnh màu sắc giống răng thật, không gây kích ứng nướu lợi, không gây hại cho sức khỏe. - Chất liệu: Răng sứ gồm 1 lớp sườn sứ nha khoa (được cắt từ phôi sứ - bột nén Zirco hoặc Zirco Multilayer ) ôm sát cùi răng, bên ngoài được bao bọc bởi nhiều lớp sứ. Cầu sứ, cấu tạo từ Oxit Zicon. Độ thấu quang từ 31-43% tùy theo độ trong mờ của khung sườn. Độ bền uốn: 557-1125 MPA, có độ dày từ 0.3 mm - 0.5mm Chất liệu sứ đắp ngoài: Bột sứ Porcelain, đắp, phủ sứ dày: 0.8 - 12.mm - Kích thước: theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 157 | Chụp sứ kim loại | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Răng sứ gồm 1 lớp sườn (được làm từ hợp kim) ôm sát cùi răng, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp sứ đắp. Sản phẩm đúng chủng loại được yêu cầu, màu sắc đẹp tự nhiên, đúng giải phẫu, khớp cắn đúng, phục hình khít sát và tương hợp sinh học với cùi răng. Sản phẩm được Vũ Gia Dental Lab bảo hảnh 2 năm. - Chất liệu thép: Hợp kim Niken 77,9%, Crôm 12.6% , Mo 5% Độ dày sườn: ≥ 0,3-0,5 mm. Chất liệu sứ đắp: Bột sứ Porcelain Noritake phủ sứ dày 0,8 - 1,2 mm - Kích thước: theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 158 | Chụp sứ Lava | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Sản phẩm đạt được yêu cầu về màu sắc, đúng giải phẫu, tạo nên phục hình răng trông đẹp tự nhiên. - Chất liệu: Răng sứ gồm 1 lớp sườn (được cắt từ phôi sứ - bột nén Larva) ôm sát cùi răng, bên ngoài được bao bọc bởi nhiều lớp sứ đắp - Kích thước: theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 159 | Chụp sứ Nacera | - Tính năng sử dụng: Sản phẩm được sử dụng cho phục hình răng bị mất, góp phần điều trị các bệnh lý về răng, thay thế răng hỏng, có thể tùy chỉnh màu sắc giống răng thật, không gây kích ứng nướu lợi, không gây hại cho sức khỏe - Nguyên Liệu: sứ nha khoa Zirconia Nacera và lớp sứ đắp - Kích thước: theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 160 | Chụp sứ Titan | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Răng sứ gồm 1 lớp sườn (được làm từ hợp kim Titanium) ôm sát cùi răng, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp sứ đắp. Sản phẩm đúng chủng loại được yêu cầu, màu sắc đẹp tự nhiên, đúng giải phẫu, khớp cắn đúng, - Chất liệu thép: Hợp kim Niken 78%, Crôm 13% ,Titan: 4,7%. Độ dày sườn : ≥ 0,3-0,5 mm. Chất liệu sứ: Bột sứ Noritake, IPS EMAX. Phủ sứ dày 0,8 - 1,2 mm. - Kích thước: theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 161 | Chụp sứ titan gắn bằng cement trên Implant | - Tính năng sử dụng: được sử dụng cho phục hình răng bị mất, góp phần điều trị các bệnh lý về răng, thay thế răng hỏng, có thể tùy chỉnh màu sắc giống răng thật, không gây kích ứng nướu lợi, không gây hại cho sức khỏe. - Chất liệu: Răng sứ gồm 1 lớp sườn được làm từ hợp kim titanium, 1 lớp Opaque che ánh kim tăng liên kết sứ và được bao phủ bởi lớp sứ đắp. ôm sát cùi răng nhân tạo (abutment), bên ngoài được bao bọc bởi một lớp sứ đắp. Phục hình trên implant được chế tác khít sát với abutment. - Kích thước: Theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 162 | Chụp sứ titan gắn bằng ốc vít trên Implant | - Tính năng sử dụng: sử dụng cho phục hình răng bị mất, góp phần điều trị các bệnh lý về răng, thay thế răng hỏng, có thể tùy chỉnh màu sắc giống răng thật, không gây kích ứng nướu lợi, không gây hại cho sức khỏe. - Chất liệu: Răng sứ gồm 1 lớp sườn được làm từ hợp kim titanium, 1 lớp Opaque che ánh kim tăng liên kết sứ và được bao phủ bởi lớp sứ đắp. ôm sát cùi răng nhân tạo (abutment), bên ngoài được bao bọc bởi một lớp sứ đắp. Phục hình trên implant được chế tác khít sát với abutment. - Kích thước: Theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 163 | Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement trên Implant | - Tính năng sử dụng: sử dụng cho phục hình răng bị mất, góp phần điều trị các bệnh lý về răng, thay thế răng hỏng, có thể tùy chỉnh màu sắc giống răng thật, không gây kích ứng nướu lợi, không gây hại cho sức khỏe. - Chất liệu: Răng sứ gồm 1 lớp sườn (được cắt từ phôi sứ - bột nén Cercon) ôm sát cùi răng nhân tạo (abutment), bên ngoài được bao bọc bởi nhiều lớp sứ đắp - Kích thước: Tùy theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 164 | Cleat (button có cánh) | Button có cánh để giữ thun |
| 165 | Clip mạch máu polymer không tan các cỡ | Clip kẹp mạch máu polymer không tan, không dẫn điện, không ảnh hưởng đến CT, MRI hoặc X-ray. Chất liệu Acetal Homopolymer Tenac hoặc tương đương. Sử dụng được trong phẩu thuật với Robot. Có ít nhất các cỡ: - Cỡ M: chiều rộng clip 7.8mm ± 5%, độ dày clip 2.10mm ± 5%. - Cỡ ML: chiều rộng clip 10.3mm ± 5%, độ dày clip 1.96mm ± 5%. - Cỡ L: chiều rộng clip 14.63mm ± 5%, độ dày clip 2.49mm ± 5%. - Cỡ XL: chiều rộng clip 18.03mm ± 5%, độ dày clip 2.49mm ± 5% Cam kết đặt tối thiểu 20 tay kẹp sử dụng cho clip |
| 166 | Clip mạch máu titan các cỡ | Clip kẹp mạch máu titan hình chữ V, rãnh hình trái tim, chân clip hình tam giác hoặc tương đương. Có ít nhất các cỡ: - Cỡ Micro: chiều rộng 1.91mm ± 5%, chiều cao 1.91mm ± 5%, chiều dài clip khi đóng 2,24mm ± 5%. - Cỡ nhỏ (S): chiều rộng 1.98mm ± 5%, chiều cao 2.87mm ± 5%, chiều dài clip khi đóng 3.63mm ± 5%. - Cỡ nhỏ vừa (SW): chiều rộng 2.08mm ± 5%, chiều cao 2.87mm ± 5%, chiều dài clip khi đóng 3.68mm ± 5% - Cỡ M: chiều rộng 3.02mm ± 5%, chiều cao 4.68mm ± 5%, chiều dài clip khi đóng 5.89mm ± 5%. - Cỡ ML: chiều rộng 5.73mm ± 5%, chiều cao 7.21mm ± 5%, chiều dài khi đóng clip 8.98mm ± 5%. - Cỡ L: rộng 7.80mm ± 5%, dài 10.07mm ± 5%, đóng clip dài 12.38mm ± 5% Cam kết đặt tối thiểu 20 tay kẹp sử dụng cho clip |
| 167 | Cốc đúc cao tần | Cốc đúc có rãnh, không gây nhiễm bẩn, dùng cho tất cả các loại hợp kim. Bề mặt phẳng |
| 168 | Cọc ép ren |  |
| 168.1 | Cọc ép ren ngược chiều (Cọc ép ngoại vi) | Loại cẳng tay: Đường kính bước ren: (Phi 7 x 1 dài 180mm) ±2% - Loại cẳng chân: Đường kính bước ren: (Phi 10x1 dài 240mm) ±2% - Loại đùi: Đường kính bước ren: (Phi 10 x 1 dài 350mm) ±2% - 01 bộ sản phẩm gồm: - 02 trục vít ren hai chiều - 08 vít giữ đinh - 08 êcu theo vít giữ đinh - 08 êcu tăng chỉnh |
| 168.2 | Cọc ép ren ngược chiều 10x250 | Làm bằng thép không gỉ Inox - SUS304 hoặc tương đương, kích thước 10mm ± 5%, dài 250mm ± 5% |
| 168.3 | Cọc ép ren ngược chiều 10x350 | Làm bằng thép không gỉ Inox - SUS304 hoặc tương đương, kích thước 10mm ± 5%, dài 350mm ± 5% |
| 168.4 | Cọc ép ren ngược chiều 6x200 | Làm bằng thép không gỉ Inox - SUS304 hoặc tương đương, kích thước 6mm ± 5%, dài 200mm ± 5% |
| 168.5 | Cọc ép ren ngược chiều 6x250 | Làm bằng thép không gỉ Inox - SUS304 hoặc tương đương, kích thước 6mm ± 5%, dài 250mm ± 5% |
| 169 | Composite đặc dạng tuýp, hạt độn nano | Dùng để trám răng chỉ định trong phục hồi trực tiếp trước và răng hàm nhỏ của tất cả các loại sâu răng (Loại I, II, III, IV và V), dán sứ và trám răng xâm lấn tối thiểu. Tương thích sinh học trên nướu, kháng mài mòn, xâm lấn tối thiểu, dễ dàng thao tác và đánh bóng. Độ cứng: ≥ 780MPa; Cường độ nén: 500MPa ± 5% |
| 170 | Composite đặc dạng viên nhộng | Hạt độn hybrid nano. Màu A1,A2,A3, A3.5. Kích thước trung bình 0.6 micromet ± 5% |
| 171 | Composite lỏng hạt độn nano | Composite lỏng có độ tương thích sinh học cao, 100% không chứa Bis-GMA, Hema và TEGDMA. Độ chảy lỏng cao, lớp huỳnh quang tự nhiên. Độ cứng: ≥ 730 MPa, cường độ nén: 380MPa ± 5% |
| 172 | Composite lỏng màu các màu | Hạt độn kiểm soát độ nhớt, hạn chế dính dụng cụ Tỉ lệ hạt độn 79-80% Màu sắc tối thiểu: A1, A2,A2 dentin, A3, A3.5 dentin, A4, B1, B2, C2, T, BI L |
| 173 | Cone giấy thấm hút ống tủy | Dùng để thấm hút dịch trong ống tủy |
| 174 | Cùi đúc sứ toàn phần | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Răng sứ gồm 1 lớp sườn sứ nha khoa được cắt từ phôi sứ - bột nén Zirco hoặc Zirco Multilayer. Được sử dụng cho phục hình răng bị mất, góp phần điều trị các bệnh lý về răng, thay thế răng hỏng, có thể tùy chỉnh màu sắc giống răng thật, không gây kích ứng nướu lợi, không gây hại cho sức khỏe. - Chất liệu: có cấu tạo từ Oxit Zicon. Độ thấu quang từ 31-43% tùy theo độ trong mờ của khung sườn. Độ bền uốn: 557-1125 MPA, có độ dày từ 0.3 mm - 0.5mm - Kích thước: tùy theo kích thước, yêu cầu chỉ định của bs và răng của bệnh nhân |
| 175 | Cùi đúc Titan | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Răng sứ gồm 1 lớp sườn được làm từ hợp kim Titanium ôm sát cùi răng, bên ngoài được bao bọc bởi một lớp sứ đắp. Chốt cùi giả được thổi cát, xử lý nhám bề mặt. - Chất liệu thép: Hợp kim Niken 78%, Crôm 13% ,Titan: 4,7%. Độ dày sườn : ≥ 0,3-0,5 mm. - Kích thước: tùy theo kích thước, yêu cầu chỉ định của bs và răng của bệnh nhân |
| 176 | Cuộn túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng hơi nước |  |
| 176.1 | Cuộn túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng hơi nước 100x200 | Túi gồm có 2 mặt - Mặt trên là giấy y tế loại ≥ 60 gsm + Độ bám dính 153g /15mm ± 5% -Mặt dưới lớp phim PET/CPP hoặc tương đương độ dày 52um ± 5%: + Giới hạn đàn hồi: theo chiều dọc ≥ 35Mpa; theo chiều ngang ≥ 30Mpa + Cường độ chịu kéo: theo chiều dọc ≥ 67Mpa; theo chiều ngang ≥ 60Mpa + Độ dãn khi đứt: theo chiều dọc ≥ 175%; theo chiều ngang ≥ 170% + Cường độ chịu xé: theo chiều dọc ≥ 75gf; theo chiều ngang ≥ 130gf - Có thể tiệt trùng bằng: Hơi nước, E.O gas và Fomaldehyde - Kích thước (rộng x dài) 100mm x 200m ± 5% |
| 176.2 | Cuộn túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng hơi nước 150x200 | Túi gồm có 2 mặt - Mặt trên là giấy y tế loại ≥ 60 gsm + Độ bám dính 153g /15mm ± 5% -Mặt dưới lớp phim PET/CPP hoặc tương đương độ dày 52um ± 5%: + Giới hạn đàn hồi: theo chiều dọc ≥ 35Mpa; theo chiều ngang ≥ 30Mpa + Cường độ chịu kéo: theo chiều dọc ≥ 67Mpa; theo chiều ngang ≥ 60Mpa + Độ dãn khi đứt: theo chiều dọc ≥ 175%; theo chiều ngang ≥ 170% + Cường độ chịu xé: theo chiều dọc ≥ 75gf; theo chiều ngang ≥ 130gf - Có thể tiệt trùng bằng: Hơi nước, E.O gas và Fomaldehyde - Kích thước (rộng x dài) 150mm x 200m ± 5% |
| 176.3 | Cuộn túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng hơi nước 200x200 | Túi gồm có 2 mặt - Mặt trên là giấy y tế loại ≥ 60 gsm + Độ bám dính 153g /15mm ± 5% -Mặt dưới lớp phim PET/CPP hoặc tương đương độ dày 52um ± 5%: + Giới hạn đàn hồi: theo chiều dọc ≥ 35Mpa; theo chiều ngang ≥ 30Mpa + Cường độ chịu kéo: theo chiều dọc ≥ 67Mpa; theo chiều ngang ≥ 60Mpa + Độ dãn khi đứt: theo chiều dọc ≥ 175%; theo chiều ngang ≥ 170% + Cường độ chịu xé: theo chiều dọc ≥ 75gf; theo chiều ngang ≥ 130gf - Có thể tiệt trùng bằng: Hơi nước, E.O gas và Fomaldehyde - Kích thước(rộng x dài) 200mm x 200m ± 5% |
| 176.4 | Cuộn túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng hơi nước 250x200 | Túi gồm có 2 mặt - Mặt trên là giấy y tế loại ≥ 60 gsm + Độ bám dính 153g /15mm ± 5% -Mặt dưới lớp phim PET/CPP hoặc tương đương độ dày 52um ± 5%: + Giới hạn đàn hồi: theo chiều dọc ≥ 35Mpa; theo chiều ngang ≥ 30Mpa + Cường độ chịu kéo: theo chiều dọc ≥ 67Mpa; theo chiều ngang ≥ 60Mpa + Độ dãn khi đứt: theo chiều dọc ≥ 175%; theo chiều ngang ≥ 170% + Cường độ chịu xé: theo chiều dọc ≥ 75gf; theo chiều ngang ≥ 130gf - Có thể tiệt trùng bằng: Hơi nước, E.O gas và Fomaldehyde - Kích thước (rộng x dài) 250mm x 200m ± 5% |
| 176.5 | Cuộn túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng hơi nước 300x200 | Túi gồm có 2 mặt - Mặt trên là giấy y tế loại ≥ 60 gsm + Độ bám dính 153g /15mm ± 5% -Mặt dưới lớp phim PET/CPP hoặc tương đương độ dày 52um ± 5%: + Giới hạn đàn hồi: theo chiều dọc ≥ 35Mpa; theo chiều ngang ≥ 30Mpa + Cường độ chịu kéo: theo chiều dọc ≥ 67Mpa; theo chiều ngang ≥ 60Mpa + Độ dãn khi đứt: theo chiều dọc ≥ 175%; theo chiều ngang ≥ 170% + Cường độ chịu xé: theo chiều dọc ≥ 75gf; theo chiều ngang ≥ 130gf - Có thể tiệt trùng bằng: Hơi nước, E.O gas và Fomaldehyde - Kích thước(rộng x dài) 300mm x 200m ± 5% |
| 176.6 | Cuộn túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng hơi nước 350x200 | Túi gồm có 2 mặt - Mặt trên là giấy y tế loại ≥ 60 gsm + Độ bám dính 153g /15mm ± 5% -Mặt dưới lớp phim PET/CPP hoặc tương đương độ dày 52um ± 5%: + Giới hạn đàn hồi: theo chiều dọc ≥ 35Mpa; theo chiều ngang ≥ 30Mpa + Cường độ chịu kéo: theo chiều dọc ≥ 67Mpa; theo chiều ngang ≥ 60Mpa + Độ dãn khi đứt: theo chiều dọc ≥ 175%; theo chiều ngang ≥ 170% + Cường độ chịu xé: theo chiều dọc ≥ 75gf; theo chiều ngang ≥ 130gf - Có th tiệt trùng bằng: Hơi nước, E.O gas và Fomaldehyde - Kích thước(rộng x dài) 350mm x 200m ± 5% |
| 176.7 | Cuộn túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng hơi nước 400x200 | Túi gồm có 2 mặt - Mặt trên là giấy y tế loại ≥ 60 gsm + Độ bám dính 153g /15mm ± 5% -Mặt dưới lớp phim PET/CPP hoặc tương đương độ dày 52um ± 5%: + Giới hạn đàn hồi: theo chiều dọc ≥ 35Mpa; theo chiều ngang ≥ 30Mpa + Cường độ chịu kéo: theo chiều dọc ≥ 67Mpa; theo chiều ngang ≥ 60Mpa + Độ dãn khi đứt: theo chiều dọc ≥ 175%; theo chiều ngang ≥ 170% + Cường độ chịu xé: theo chiều dọc ≥ 75gf; theo chiều ngang ≥ 130gf - Có thể tiệt trùng bằng: Hơi nước, E.O gas và Fomaldehyde - Kích thước(rộng x dài) 400mm x 200m ± 5% |
| 176.8 | Cuộn túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng hơi nước 50x200 | Túi gồm có 2 mặt - Mặt trên là giấy y tế loại ≥ 60 gsm + Độ bám dính 153g /15mm ± 5% -Mặt dưới lớp phim PET/CPP hoặc tương đương độ dày 52um ± 5%: + Giới hạn đàn hồi: theo chiều dọc ≥ 35Mpa; theo chiều ngang ≥ 30Mpa + Cường độ chịu kéo: theo chiều dọc ≥ 67Mpa; theo chiều ngang ≥ 60Mpa + Độ dãn khi đứt: theo chiều dọc ≥ 175%; theo chiều ngang ≥ 170% + Cường độ chịu xé: theo chiều dọc ≥ 75gf; theo chiều ngang ≥ 130gf - Có thể tiệt trùng bằng: Hơi nước, E.O gas và Fomaldehyde - Kích thước(rộng x dài) 50mm x 200m ± 5% |
| 176.9 | Cuộn túi ép dẹt dùng trong hấp tiệt trùng hơi nước 75x200 | Túi gồm có 2 mặt - Mặt trên là giấy y tế loại ≥ 60 gsm + Độ bám dính 153g /15mm ± 5% -Mặt dưới lớp phim PET/CPP hoặc tương đương độ dày 52um ± 5%: + Giới hạn đàn hồi: theo chiều dọc ≥ 35Mpa; theo chiều ngang ≥ 30Mpa + Cường độ chịu kéo: theo chiều dọc ≥ 67Mpa; theo chiều ngang ≥ 60Mpa + Độ dãn khi đứt: theo chiều dọc ≥ 175%; theo chiều ngang ≥ 170% + Cường độ chịu xé: theo chiều dọc ≥ 75gf; theo chiều ngang ≥ 130gf - Có thể tiệt trùng bằng : Hơi nước, E.O gas và Fomaldehyde - Kích thước(rộng x dài) 75mm x 200m ± 5% |
| 177 | Cuộn túi tiệt trùng sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng H2O2 |  |
| 177.1 | Cuộn túi tiệt trùng sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng H2O2 100x70 | Tính năng: Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide H2O2. Được làm từ vật liệu màng phim đa lớp PE/PET hoặc tương đương. Chất liệu giấy: TYVEK Dupont hoặc tương đương, định lượng giấy ≥70 g/m2. Sau khi tiếp xúc với hóa chất Hydrogen peroxit, chất chỉ thị hóa học sẽ đổi màu. Mép túi có tối thiểu ba đường hàn, không bị bung trong quá trình sử dụng, lực bóc vết dán ≥ 4,5 N/15 mm, Độ bục vết dán ≥ 10 kPa, Độ kín khít vết dán ≥ 1,5 kPa - Kích thước: chiều rộng: 100 mm ± 5%; chiều dài: ≥70 m |
| 177.2 | Cuộn túi tiệt trùng sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng H2O2 150x70 | Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide H2O2. Được làm từ vật liệu màng phim đa lớp PE/PET hoặc tương đương, độ dày 50µm ± 5%. Chất liệu giấy: TYVEK Dupont hoặc tương đương, định lượng giấy ≥70 g/m2. Sau khi tiếp xúc với hóa chất Hydrogen peroxit, chất chỉ thị hóa học sẽ đổi màu. Mép túi có tối thiểu ba đường hàn, không bị bung trong quá trình sử dụng, lực bóc vết dán ≥ 4,5 N/15mm, Độ bục vết dán ≥ 10 kPa, Độ kín khít vết dán ≥ 1,5 kPa - Kích thước: chiều rộng: 150 mm ± 5% ; chiều dài: ≥70 m |
| 177.3 | Cuộn túi tiệt trùng sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng H2O2 200x70 | Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide H2O2. Được làm từ vật liệu màng phim đa lớp PE/PET hoặc tương đương, độ dày 50µm ± 5%. Chất liệu giấy: TYVEK Dupont hoặc tương đương, định lượng giấy ≥70 g/m2. Sau khi tiếp xúc với hóa chất Hydrogen peroxit, chất chỉ thị hóa học sẽ đổi màu. Mép túi có tối thiểu ba đường hàn, không bị bung trong quá trình sử dụng, lực bóc vết dán ≥ 4,5 N/15mm, Độ bục vết dán ≥ 10 kPa, Độ kín khít vết dán ≥ 1,5 kPa - Kích thước: chiều rộng:200mm ± 5% ; chiều dài: ≥70m |
| 177.4 | Cuộn túi tiệt trùng sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng H2O2 250x70 | Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide H2O2. Được làm từ vật liệu màng phim đa lớp PE/PET hoặc tương đương, độ dày 50µm ± 5%. Chất liệu giấy: TYVEK Dupont hoặc tương đương, định lượng giấy ≥70 g/m2. Sau khi tiếp xúc với hóa chất Hydrogen peroxit, chất chỉ thị hóa học sẽ đổi màu. Mép túi có tối thiểu ba đường hàn, không bị bung trong quá trình sử dụng, lực bóc vết dán ≥ 4,5 N/15mm, Độ bục vết dán ≥ 10 kPa, Độ kín khít vết dán ≥ 1,5 kPa - Kích thước: chiều rộng: 250mm ± 5%; chiều dài: ≥70m |
| 177.5 | Cuộn túi tiệt trùng sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng H2O2 300x70 | Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide H2O2. Được làm từ vật liệu màng phim đa lớp PE/PET hoặc tương đương, độ dày 50µm ± 5%. Chất liệu giấy: TYVEK Dupont hoặc tương đương, định lượng giấy ≥70 g/m2. Sau khi tiếp xúc với hóa chất Hydrogen peroxit, chất chỉ thị hóa học sẽ đổi màu. Mép túi có tối thiểu ba đường hàn, không bị bung trong quá trình sử dụng, lực bóc vết dán ≥ 4,5 N/15mm, Độ bục vết dán ≥ 10 kPa, Độ kín khít vết dán ≥ 1,5 kPa - Kích thước: chiều rộng: 300mm ± 5% ; chiều dài:≥70m |
| 177.6 | Cuộn túi tiệt trùng sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng H2O2 350x70 | Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide H2O2. Được làm từ vật liệu màng phim đa lớp PE/PET hoặc tương đương, độ dày 50µm ± 5%. Chất liệu giấy: TYVEK Dupont hoặc tương đương, định lượng giấy ≥70 g/m2. Sau khi tiếp xúc với hóa chất Hydrogen peroxit, chất chỉ thị hóa học sẽ đổi màu. Mép túi có tối thiểu ba đường hàn, không bị bung trong quá trình sử dụng, lực bóc vết dán ≥ 4,5 N/15mm, Độ bục vết dán ≥ 10 kPa, Độ kín khít vết dán ≥ 1,5 kPa - Kích thước: chiều rộng: 350mm ± 5% ; chiều dài: ≥ 70m |
| 177.7 | Cuộn túi tiệt trùng sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng H2O2 400x70 | Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide H2O2. Được làm từ vật liệu màng phim đa lớp PE/PET hoặc tương đương, độ dày 50µm ± 5%. Chất liệu giấy: TYVEK Dupont hoặc tương đương, định lượng giấy ≥70 g/m2. Sau khi tiếp xúc với hóa chất Hydrogen peroxit, chất chỉ thị hóa học sẽ đổi màu. Mép túi có tối thiểu ba đường hàn, không bị bung trong quá trình sử dụng, lực bóc vết dán ≥ 4,5 N/15mm, Độ bục vết dán ≥ 10 kPa, Độ kín khít vết dán ≥ 1,5 kPa - Kích thước: chiều rộng: Chiều rộng: 400mm ± 5% ; chiều dài: ≥ 70m |
| 177.8 | Cuộn túi tiệt trùng sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng H2O2 75x70 | Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng Hydrogen Peroxide H2O2. Được làm từ vật liệu màng phim đa lớp PE/PET hoặc tương đương, độ dày 50µm ± 5%. Chất liệu giấy: TYVEK Dupont hoặc tương đương, định lượng giấy ≥70 g/m2. Sau khi tiếp xúc với hóa chất Hydrogen peroxit, chất chỉ thị hóa học sẽ đổi màu. Mép túi có tối thiểu ba đường hàn, không bị bung trong quá trình sử dụng, lực bóc vết dán ≥ 4,5 N/15mm, Độ bục vết dán ≥ 10 kPa, Độ kín khít vết dán ≥ 1,5 kPa - Kích thước: chiều rộng: 75mm ± 5%; chiều dài: ≥70m |
| 178 | Đai ép tim | Kích thước không bao gồm tấm che (dài x rộng x cao): 174cm x 20.3cm x 3.3cm ±5% Hỗ trợ chu vi vòng ngực tối thiểu từ 76cm đến 130 cm Chiều rộng ngực được hỗ trợ tối thiểu từ 25cm đến 38 cm Sử dụng tương thích với máy AutoPulse hãng Zoll hiện có tại bệnh viện |
| 179 | Đai hỗ trợ khớp gối 22inch các cỡ | Gồm: 2 thanh nẹp nhôm nhẹ, cứng chắc; có hệ thống 6 khóa ngược với băng dính nhám. Có dây nẹp xương bánh chè, bảo vệ đầu gối. |
| 180 | Đai hỗ trợ thắt lưng | Gồm hệ thống 4 nẹp hợp kim nhôm song song có thể tháo rời, có cơ chế kéo đôi chắc chắn. |
| 181 | Đai nhám kẽ | Dùng để mài chỉnh tiếp xúc |
| 182 | Dẫn lưu dịch não tủy từ não thất xuống ổ bụng | Catheter dẫn lưu bụng, dài 120cm ± 5%, loại chống xoắn. Catheter não thất dài 18cm ± 5%. Các loại áp lực: áp lực thấp 5-50mmH2O ± 5%, áp lực trung bình 51-110 mmH2O ± 5% |
| 183 | Dẫn lưu dịch não tủy từ thắt lưng ra ngoài | - Khóa 4 chiều, van chống trào ngược, hai vị trí lấy mẫu/ tiêm, vent lọc khí. Thể tích buồng dẫn lưu 50ml ± 5%, thể tích túi dẫn lưu 700ml ± 5%. Thang đo theo mmHg và Cm H20 - Kèm Catheter thắt lưng dài 80cm ± 5%, đường kính ngoài 1.5mm ± 5%, đường kính trong 0.7mm ± 5%; 1 Kim Tuohy 14G x 8.8cm ± 5%; 1 bộ nối luer, 1 kim cùn cỡ 22G |
| 184 | Dẫn lưu đường mật dạng thẳng các cỡ | - Chất liệu: Polyethylen hoặc tương đương - Đầu thuôn nhỏ dần, có vạt và lỗ bên để giữ stent không bị trôi, cản quang toàn phần - Đường kính stent 8.5Fr, tương thích với kênh sinh thiết từ 3.2mm trở lên. - Chiều dài tối thiểu các cỡ: 50mm/ 60mm/ 70mm/ 80mm/ 90mm/ 100mm/ 110mm/ 120mm/ 130mm/ 140mm/ 150mm - Tiệt trùng |
| 185 | Dẫn lưu não thất ngoài, kèm catheter | Có van chống trào ngược, lỗ thông lọc khí, kháng khuẩn, có 2 vị trí lấy mẫu riêng biệt. Thể tích buồng dẫn lưu 50ml ± 5%, thể tích túi dẫn lưu 700ml ± 5%. Thang áp lực đa đơn vị đo theo mmHg và Cm H20. Kèm theo 1 Catheter não thất dài 35cm ± 5%, đường kính ngoài 3.0mm đến 3.3mm, đường kính trong 1.6mm đến 1.9mm, có dụng cụ đặt thả catheter 38cm ± 5%, có troca cỡ 10F dài 15cm ± 5% |
| 186 | Dao siêu âm không dây |  |
| 186.1 | Bộ phát năng lượng dao mổ siêu âm không dây | Bộ phát tái sử dụng kích thước(dài x rộng x cao) 5.7cm x 3.9cm x 11.7cm ± 5% Có thể tái sử dụng ≥ 150 lần |
| 186.2 | Bộ sạc pin dao siêu âm không dây | Bộ sạc pin dao siêu âm không dây chứa các khoang sạc pin, kích thước (dài x rộng x cao) 29cm x 13cm x 10.2cm. Dây nguồn của bộ sạc pin đáp ứng hoặc vượt quá dòng điện 125 VAC, 10A |
| 186.3 | Khay hấp tiệt khuẩn dao siêu âm không dây | Khay hấp chứa cùng lúc 01 bộ phát và 02 khay hỗ trợ thay lắp pin của dao siêu âm không dây - Tương thích với dao siêu âm không dây đầu cong có tại viện |
| 186.4 | Pin dao mổ siêu âm không dây | Pin có thể sạc lại nhiều lần, pin ion Lithium hoặc tương đương Có thể sử dụng ≥ 200 lần |
| 186.5 | Tay dao siêu âm không dây | Tay dao siêu âm không dây dùng cho mổ mở, mổ nội soi, đầu cong, chiều dài thân dao tối thiểu có 3 kích cỡ 12cm, 25cm, 40cm (± 5%), đường kính thân dao 5mm ± 5% |
| 187 | Đầu kim dùng cho bút tiêm Insulin | - Kim vát 5 mặt - Đường kính 32G, đầu kim phủ silicone hoặc tương đương - Chiều dài kim: 4mm ± 5% với đường kính lòng kim lớn 0.23mm ± 5% - Thích hợp cho tất cả các loại bút tiêm |
| 188 | Dầu xịt tay khoan | Dùng để bôi trơn và làm sạch tay khoan |
| 189 | Dây bệnh nhân kép | - Chất liệu chính: nhựa PVC, Polystyrene, Silicone hoặc tương đương. - Gồm: 02 Dây bệnh nhân kích thước 54 inch ± 5% có kẹp trục lăn, đầu nối kiểu khóa vặn, 02 kẹp trục lăn. Đóng gói tiệt trùng. - Sử dụng tương thích trên Máy truyền dịch nhanh RI-2 hiện có tại bệnh viện |
| 190 | Dây cung Blue Elgiloy | Dây cung Blue Elgiloy dùng trong chỉnh nha |
| 191 | Dây cung Niti chữ nhật | Dây cung Niti chữ nhật. Tối thiểu các cỡ 16x22, 17x25, 19x25 |
| 192 | Dây cung NiTi phát triển sang bên | Dây cung NiTi phát triển sang bên. Tối thiểu 02 kích cỡ 0.014, 0.018 (inch) |
| 193 | Dây cung Niti tròn | Dây cung Niti tròn. Tối thiểu các kích thước 13; 14; 16; 18 |
| 194 | Dây cung SS chữ nhật 17x25, 19x25 | Dây cung SS chữ nhật. Tối thiểu các kích thước: 17x25, 19x25 |
| 195 | Dây cung SS tròn 16,18 | Dây cung SS tròn. Tối thiểu các cỡ 16,18 |
| 196 | Dây cung TMA | Dây cung TMA. Tối thiểu 2 kích cỡ 16x22, 17x25. Dạng cung răng, dạng dây thẳng. |
| 197 | Dây dẫn nước rửa bàng quang | Ống có đoạn đầu thẳng bằng cao su dẻo hoặc tương đương, hình chữ Y dẫn nước vào bàng quang khi thực hiện cắt nội soi u tuyến tiền liệt. Loại 2 nhánh, có bầu đếm giọt, dây dẫn dài 150cm ± 5%, có khóa điều chỉnh lưu lượng dòng chảy |
| 198 | Dây đốt laser điều trị tĩnh mạch hiển | Bộ dụng cụ đốt Laser nội mạch gồm: 1. Dây đốt laser nội mạch, tối thiểu 3 dạng: - Đầu bọc tròn loại 600µm; OD: 1.37mm ± 5%; độ dài: 3m ± 5% - Đầu trần loại 600µm; OD: 0.8mm ± 5%; độ dài tối thiểu có 3 cỡ: 3m, 2m, 1.5m (± 5%) - Đầu trần loại 400µm; OD: 0.8mm ± 5%; độ dài: 3m ± 5% 2. Bộ mở đường vào mạch máu, tối thiểu 2 dạng khóa: Khóa vít và khóa đẩy. - Kim chọc tối thiểu 2 cỡ: 18G dài 7cm ± 5%, 21G dài 4cm ± 5% - Dây dẫn tối thiểu 3 cỡ: 0.021", 0.035", 0.038" (± 5%) làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Đường kính dụng cụ mở đường vào mạch máu tối thiểu các cỡ: 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr |
| 199 | Dây duy trì thép không gỉ | Sử dụng đểcố định răng sau chỉnh nha, duy trì kết quả |
| 200 | Dây garo | Chất liệu cotton hoặc tương đương (Co giãn đàn hồi tốt), dùng để thắt tĩnh mạch. |
| 201 | Dây hút đờm kín | Dây hút vô trùng, được tiệt trùng, dài 540mm ± 5%. Có cổng rửa và cổng lấy mẫu. Có van chặn ở đầu ống đảm bảo khí không thoát ra ngoài khi rửa. Chất liệu xông hút mềm. Lớp bọc ngoài bằng polyurethane hoặc tương đương. Có vạch đo độ dài. Van hút có chế độ xoay. Thành phần gồm: Bộ phận đầu hút chất liệu xông hút mềm có vạch đo độ dài, có tối thiểu các độ dài 420mm ± 5%, 540mm ± 5% |
| 202 | Dây máy thở dùng 1 lần có bẫy nước | Bộ dây thở gợn sóng chất liệu PP/PE hoặc tương đương, có bẫy nước dùng cho cả hồi sức và gây mế. Cấu tạo gồm dây 2 trong 1 dạng đồng trục giúp làm ấm khí thở, có bẫy nước tránh đọng nước trong ống, dây dài 180cm ± 5%, bẫy nước kín van 1 chiều, có nối chữ L có cổng lấy mẫu khí. Kèm thêm 01 đoạn dây 90cm ± 5% |
| 203 | Dây máy thở hai nhánh có gia nhiệt, kèm bình làm ẩm, không bẫy nước | - Bộ dây thở đường kính trong 20mm ± 5%. Chiều dài 1.5m ± 5%. - Nhánh thở vào tích hợp dây gia nhiệt dạng xoắn ốc, làm từ vật liệu hạn chế đọng nước. - Nhánh thở ra tích hợp dây gia nhiệt, cho phép khí ẩm khuếch tán ra khỏi thành ống thở. - Dây thở không có bẫy nước. - Bao gồm bình làm ẩm tự động có phao kép chống tràn, một filter lọc khuẩn với hiệu suất lọc virus ≥ 99,99%, vi khuẩn ≥ 99.9997%. Bộ dây thở dùng cho một bệnh nhân trong ≥ 14 ngày. |
| 204 | Dây máy thở y tế, 2 dây, 2 bẫy nước, dùng 1 lần, cho người lớn | Dây máy thở y tế dùng cho người lớn, bằng vật liệu nhựa y tế PE & EVA trong suốt hoặc tương đương, 02 dây dài 160cm ± 5%, Ø22mm, 02 bẫy nước giữa ống dây. Đầu cút chữ Y có 02 cổng lấy mẫu khí/ đo nhiệt độ có nắp đậy kín. 01 đoạn ống dài 40cm ± 5%, Ø22mm, đầu nối 22mmF-22mmF. Co khủy xoay được 360°, có cổng lấy mẫu khí luer lock. Đầu nối dây tiêu chuẩn 15mm & 22mm, 02 móc treo dây. Tiệt trùng đơn chiếc. |
| 205 | Dây máy thở y tế, dây đơn 2 trong 1 | Dây máy thở dạng 1 dây, 2 trong 1, dùng cho cả trẻ em và người lớn, độ dài 150cm ± 5%. Đường kính trong 22mm ± 5%, chia đôi: 11mm ± 5% đường vào và 11mm ± 5% đường ra. Vật liệu ống và vác ngăn bằng Polyethylene/ EVA hoặc tương đương, trọng lượng 130g ± 5%. Có vách ngăn ở giữa. Hiệu suất nhiệt: tăng 6°C ± 5% trong 15 phút đầu tại tốc độ khí 4l/min qua máy thở mê. Độ co giãn dây thở ≤ 0,8ml/cmH2O. Ống cút nối cỡ 22mm |
| 206 | Dây soi phế quản | - Vùng quan sát: 85° ± 5%; - Hướng quan sát 0°; - Độ sâu quan sát tối thiểu 6mm đến 50 mm; - Phương pháp phát quang LED hoặc tương đương - Vùng định hướng lên 180°, Xuống 180°; - Đường kính dây tối thiểu 2 cỡ: 3.8mm/5.0mm (± 5%) - Đường kính đầu quan sát tối thiểu 2 cỡ 4.2mm/5.4 mm (± 5%) - Đường kính ống nối tối đa tối thiểu 2 cỡ 4.3mm/5.5 mm (± 5%) - Đường kính trong ống nội khí quản tối thiểu 2 cỡ 5.0 mm/6.0 mm (± 5%) - Đường kính trong ống đôi tối thiểu tối thiểu 2 cỡ 37Fr/41 Fr (± 5%) - Chiều dài dây 600mm ± 5%, Đường kính trong 1.2mm/2.2 mm (± 5%) - Bề rộng tối thiểu đặt dụng cụ tối thiểu 2 cỡ 1.2mm/2.0 mm ± 5% - Đường kính trong kênh hút dịch 7mm ± 1mm - Đóng gói tiệt trùng. |
| 207 | Dây thép buộc mắc cài | Chỉ thép để cố định dây cung vào mắc cài |
| 208 | Dây thở không xâm nhập | Chất liệu: Nhựa y tế cao cấp, dẻo dai và chịu nhiệt tốt. Chiều dài: 1.8m. Đường kính: Tiêu chuẩn, phù hợp với hầu hết các loại mặt nạ và máy thở CPAP. Màu sắc: Xám trong suốt. Đặc điểm: Linh hoạt, dễ dàng uốn cong và lắp đặt, thiết kế chống gập, chống rò rỉ khí. Tương thích với máy hiện có tại bệnh viện |
| 209 | Dây truyền dịch an toàn có bộ phận điều chỉnh giọt | Dây truyền dịch an toàn loại 60 giọt ± 5 giọt Bộ điều chỉnh giọt vạch đo (5ml - 250ml) ± 5% Màng lọc an toàn ≤ 15µm, màng lọc vi khuẩn tại cửa thông khí, tự động ngăn bọt khí và ngắt khi hết dịch. Không cần mồi dịch cho mỗi lần truyền tiếp theo. Dây dài 180cm ± 5%, chất liệu PVC siêu mềm hoặc tương đương, không DEHP. Đầu nối vặn xoắn chống rò rỉ; Khoá lăn chỉnh giọt; khoá dừng dạng bấm thao tác được bằng 1 tay, có độ kín khít tốt, tạo áp lực lương ngăn chảy máu. |
| 210 | Dây truyền máu | Dây dài 180cm ± 5%, màng lọc có kích thước lỗ lọc nhỏ nhất ≤ 180µm. Tốc độ dòng chảy ≥ 20 giọt/mL. Không chứa chất độc hại, không chứa chất gây sốt, khóa hãm bằng nhựa trong dễ quan sát. Chất liệu dây: Vinyl Chloride hoặc tương đương, có kim truyền không cánh cỡ 18G, thành mỏng, phủ silicon, đốc kim trong suốt tiệt trùng bằng khí EO. |
| 211 | Dây truyền, dây dẫn các loại |  |
| 211.1 | Dây nối dài dùng trong bơm thuốc cản quang | Chất liệu PVC hoặc tương đương, không DEHP, không latex, dây chống gãy gập. Đường kính trong: 3 mm ± 5%. Đường kính ngoài: 4.1mm ± 5%. Thể tích mồi: 5.3 ml ± 5%. Tốc độ 6,3ml/m ± 5%, chịu áp lực ≥ 2 bar. Đầu nối kiểu khóa vặn. Đóng gói tiệt trùng. |
| 211.2 | Dây truyền dịch có màng ngăn dịch và màng chặn khí | Chiều dài dây 180cm ± 5%. Đường kính trong dây: 3 mm ± 5%, đường kính ngoài 4.1 mm ± 5%. Đuổi khí tự động và khóa dịch tự động. Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm. Chịu áp lực ≥ 2 bar. Đầu khóa vặn xoắn. Chất liệu PVC hoặc tương đương, Không DEHP |
| 211.3 | Dây truyền hóa chất (dây truyền dịch an toàn tránh ánh sáng) | Chiều dài dây 180cm ± 5%, dây tránh ánh sáng. Đường kính trong dây: 3mm ± 5%, đường kính ngoài 4.1mm ± 5%. Đuổi khí tự động và khóa dịch tự động. Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm. Đầu khóa vặn xoắn. Chất liệu PUR hoặc tương đương. Đóng gói tiệt trùng. |
| 211.4 | Dây truyền dịch lọc dầu cho hóa chất ung thư | - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Dây 150cm ± 5% - Màng lọc dịch ≤ 0.2 µm để lọc hóa chất ung thư - Màng lọc tiểu phân ≤ 15 µm - Chất liệu Polyurethane không PVC hoặc tương đương - Đầu nối vặn xoắn Luer Lock - Đường kính trong dây: 3 mm ± 5%, đường kính ngoài 4.1 mm ± 5% |
| 211.5 | Dụng cụ pha chế thuốc có màng lọc | - Dụng cụ dùng để pha thuốc, rút thuốc nhiều lần. Có 2 màng lọc: màng ≤ 0.45μm lọc không khí và màng ≤ 5μm lọc tiểu phân - Có van hai chiều tích hợp giúp tránh rò rỉ thuốc khi chai bị dốc ngược - Thân kim bằng ABS/ SAN; nắp đậy bằng PP; nắp bảo vệ và tem van bằng PE; tấm lọc Acrylic copolymer trên thân làm bằng nylon; đĩa van bằng silicone (hoặc tương đương) |
| 211.6 | Bộ dây truyền cho máy truyền dịch Infusomat | -Chiều dài: 240cm ± 5%, chất liệu PVC hoặc tương đương - Bộ lọc chất lỏng ≤ 15 μm - Có bầu đếm giọt và đầu nối bệnh nhân Luer-Lock - Đoạn silicon đảm bảo độ chính xác liên tục trong ≥ 96h liên tục. - Có khóa tích hợp trên dây - Tương thích sử dụng với máy truyền dịch Infusomat - Có kẹp chống tuột dịch tại vị trí lắp dây vào máy truyền dịch, kẹp tự động đóng ngăn dịch chảy tự do khi mở cửa bơm. |
| 212 | Dây truyền, dây dẫn loại 2 |  |
| 212.1 | Bộ dây truyền dịch có bộ đếm giọt chính xác | - Dây truyền dịch có bộ điều chỉnh lưu lượng chính xác được làm từ nhựa PVC không chứa DEHP - Chiều dài dây 1.8m ± 5%. Thiết kế bầu nhỏ giọt 2 ngăn cứng - mềm có thể tích bầu ≥ 15 ml. - Có màng lọc dịch ≤ 8 μm giúp ngắt dòng tự động khi hết dịch và không cần mồi dịch cho lần truyền tiếp theo. - Chịu áp lực ≥ 3bar - Cổng tiêm thuốc chữ Y an toàn, đầu luer lock, có khóa khẩn cấp chữ C. - Bộ điều chỉnh lưu lượng chính xác tối thiểu từ 0-300 ml/h. Con lăn điều chính 2 mức độ nhớt của dịch. |
| 212.2 | Dây truyền dịch không có dehp, có van lọc vi khuẩn | - Dây PVC nguyên sinh, mềm dẻo, không chứa độc tố DEHP - Chiều dài dây 1,8m ± 5% - Sử dụng được cho máy truyền dịch B.Braun và các loại máy truyền dịch khác - Dây dài 1.8m ± 5%, đường kính trong dây: 3 mm ± 5%, đường kính ngoài dây 4.1 mm ± 5% - Chịu áp lực ≥ 3 bar - Bầu nhỏ giọt 1 ngăn, có màng lọc dịch ≤ 8 μm giúp ngắt dòng tự động khi hết dịch và không cần mồi dịch cho lần truyền tiếp theo. - Dây truyền dịch có 2 ngăn cứng - mềm. Thể tích bầu ≥ 15 ml - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí với hiệu suất ≥ 99,99% - Kim đâm xuyên nút sản xuất bằng vật liệu PS nguyên sinh hoặc tương đương - Có chức năng đuổi khí và ngắt dịch tự động và không cần đuổi khí cho lần truyền dịch tiếp theo. - Cổng tiêm thuốc chữ Y an toàn, không chứa latex - Bộ điều chỉnh lưu lượng có ổ cắm an toàn và móc gài dây cho kim đâm xuyên nút sau khi sử dụng |
| 212.3 | Dây truyền dịch vô trùng sử dụng một lần | - Bộ dây truyền dịch sử dụng 1 lần được làm từ nhựa PVC không chứa DEHP. - Dây dài 1.8m ± 5%, đường kính trong dây: 3 mm ± 5%, đường kính ngoài dây 4.1 mm ± 5% - Chịu áp lực ≥ 3 bar - Bầu nhỏ giọt 1 ngăn, Có màng lọc dịch ≤ 8 μm giúp ngắt dòng tự động khi hết dịch và không cần mồi dịch cho lần truyền tiếp theo. - Thể tích bầu ≥ 8.5 ml. - Bộ điều chỉnh lưu lượng có móc cắm an toàn. - Cổng tiêm thuốc chữ Y. |
| 212.4 | Dây nối bơm tiêm điện | - Dây nối bơm tiêm điện dùng để truyền dịch, chất dinh dưỡng, thuốc. - Dây làm từ nhựa nguyên sinh Polyvinyl Chloride (PVC) không chứa DEHP. Đầu nối Luer lock dạng cố định làm bằng vật liệu nhựa Polycarbonate. - Dây dài 140cm ± 5%. Đường kính dây 0.9x2 (mm) (±5%) - Chịu được áp suất ≥ 12 bar. - Truyền được chất cản quang, dùng được cho dịch nhũ dịch béo (dịch có chứa lipid) |
| 213 | Đê cao su 6x6 | Đế cao su latex bảo vệ răng khi trám răng - Chất liệu: làm bằng vật liệu Latex - Kích thước: 152x152 mm (6x6 inch) - Hộp ≥ 36 cái |
| 214 | Đè lưỡi gỗ | Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng, đóng gói tiệt trùng Kính thước (dài x rộng x cao): 150mm x 20mm x 2mm ± 5% |
| 215 | Đệm hút chân không bán thân 700x1625 | Đệm hút chân không bán thân: - Kích thước (mm): 700 x 1625 ± 5% - Thể tích tương đương: 45 lít ± 5% - Tương thích trong môi trường cộng hưởng từ - Có thể indexing - Chất liệu: nylon hoặc cao cấp hơn - Độ suy giảm: + Độ dày 10 mm, 6 MV: 0.2% + Độ dày 100 mm, 6 MV: 3.2% + Độ dày 10 mm, 15 MV: 0.2% + Độ dày 100 mm, 15 MV: 2.0% - Độ tương đương nước: + Độ dày 10 mm, 6 MV: 0.62 mm + Độ dày 100 mm, 6 MV: 9.44 mm + Độ dày 10 mm, 15 MV: 0.58 mm + Độ dày 100 mm, 15 MV: 8.73 mm |
| 216 | Đệm hút chân không cho ngực-vú | Đệm hút chân không arm-up cho ngực-vú, dạng chữ T: Kích thước (mm): 1130 x 1375 ± 5% - Thể tích tương đương: 51 lít ± 5% - Tương thích trong môi trường cộng hưởng từ - Có thể indexing - Chất liệu: nylon hoặc cao cấp hơn - Độ suy giảm: + Độ dày 10 mm, 6 MV:≤ 0.2% + Độ dày 100 mm, 6 MV: ≤ 3.2% + Độ dày 10 mm, 15 MV:≤ 0.2% + Độ dày 100 mm, 15 MV: ≤2.0% - Độ tương đương nước: + Độ dày 10 mm, 6 MV:≤ 0.62 mm + Độ dày 100 mm, 6 MV: ≤9.44 mm + Độ dày 10 mm, 15 MV:≤ 0.58 mm + Độ dày 100 mm, 15 MV: ≤8.73 mm |
| 217 | Đệm hút chân không đầu - cổ - vai | Đệm hút chân không Đầu - Cổ - Vai, dạng chữ T: - Kích thước (mm): 595 x 600 ± 5% - Thể tích tương đương: 7 lít ± 5% - Tương thích trong môi trường cộng hưởng từ - Chất liệu: nylon hoặc cao cấp hơn - Độ suy giảm: + Độ dày 10 mm, 6 MV: 0.2% + Độ dày 100 mm, 6 MV: 3.2% + Độ dày 10 mm, 15 MV: 0.2% + Độ dày 100 mm, 15 MV: 2.0% - Độ tương đương nước: + Độ dày 10 mm, 6 MV: 0.62 mm + Độ dày 100 mm, 6 MV: 9.44 mm + Độ dày 10 mm, 15 MV: 0.58 mm + Độ dày 100 mm, 15 MV: 8.73 mm |
| 218 | Đệm hút chân không toàn thân | Đệm hút chân không toàn thân: - Kích thước (mm): 900 x 2325± 5% - Thể tích tương đương: 117 lít± 5% - Tương thích trong môi trường cộng hưởng từ - Có thể indexing - Chất liệu: nylon hoặc cao cấp hơn - Độ suy giảm: + Độ dày 10 mm, 6 MV: 0.2% + Độ dày 100 mm, 6 MV: 3.2% + Độ dày 10 mm, 15 MV: 0.2% + Độ dày 100 mm, 15 MV: 2.0% - Độ tương đương nước: + Độ dày 10 mm, 6 MV: 0.62 mm + Độ dày 100 mm, 6 MV: 9.44 mm + Độ dày 10 mm, 15 MV: 0.58 mm + Độ dày 100 mm, 15 MV: 8.73 mm |
| 219 | Đĩa cắt nhỏ | Đĩa cắt sử dụng cho chất liệu sứ, kích thước 22x0,35mm, 25x0,6mm |
| 220 | Đĩa cắt to | Đĩa cắt chất liệu đá mài, kích thước 38x0,1mm, 38x0,2mm |
| 221 | Đĩa đánh bóng nhựa tròn | Đĩa đánh bóng màu trắng, có các dạng mềm, vừa, cứng. |
| 222 | Đĩa kim cương | Đĩa cắt màu nâu sử dụng với sứ hoặc kim loại. Kích thước 22~25mm. |
| 223 | Đĩa petri nhựa | Đường kính 90mm ± 5%, cao 15mm ± 5%, hộp được làm từ nhựa y tế trong suốt hoặc tương đương. Nắp và thân đĩa phẳng. Đóng gói tiệt trùng bằng gamma. |
| 224 | Điện cực ECG sử dụng cho MRI | Điện cực ECG chuyên dùng trong phòng MRI, không thấm nước Sử dụng 1 lần - Đường kính 4.4cm ± 5% - Chất liệu: dạng bọt xốp hoặc tương đương, thấu xạ, an toàn khi sử dụng trong phòng MRI |
| 225 | Điện cực ốc tai loại 1 | - Vỏ bọc: bằng titan hoặc tương đương, chịu lực va chạm ≥ 2.5J - Cuộn cảm ứng: đường kính ≤ 30mm, độ dày ≤ 4mm - Kích thước bộ cấy (Dài x rộng x cao) 50mm x 25mm x 7mm ± 5%, Trọng lượng: ≤ 10g - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: ≥ 18 điện cực platinium hoặc tương đương + Số lượng kênh kích thích: ≥ 12 kênh + Tốc độ kích thích: ≥ 50 xung/giây + Biên độ xung: từ 0 đến ≥ 1200 MicroAmpe/pha xung + Khoảng thời gian pha xung: từ ≤ 20 Micro giây/pha xung đến ≥ 200 Micro giây/pha xung + Phạm vi kích thích từ ≤ 15 mm đến ≥ 20 mm - Tương thích MRI từ >0 đến ≥ 1.5 T, không cần tháo nam châm - Độ dày 4.5mm ± 5% - Nam châm không xoay - Khối lượng ≤ 8g |
| 226 | Điện cực ốc tai loại 2 | - Vỏ bọc: bằng titan hoặc tương đương, chịu lực va chạm ≥ 2.5J - Cuộn cảm ứng: đường kính ≤ 30mm, độ dày ≤ 4mm - Kích thước bộ cấy: 50mm x 25mm x 7mm ± 5%, Trọng lượng: ≤ 10g - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: ≥ 18 điện cực platinium hoặc tương đương + Số lượng kênh kích thích: ≥ 12 kênh + Tốc độ kích thích: ≥ 50 xung/giây + Biên độ xung: từ 0 đến ≥ 1200 MicroAmpe/pha xung + Khoảng thời gian pha xung: từ ≤ 20 đến ≥ 200 Micro giây/pha xung + Phạm vi kích thích từ ≤ 15 mm đến ≥ 20 mm - Tương thích MRI từ >0 đến ≥ 3.0 T, không cần tháo nam châm - Độ dày 5.7mm ± 5% - Nam châm xoay - Khối lượng ≤ 9g |
| 227 | Điện cực ốc tai loại 3 | - Vỏ bọc: bằng titan hoặc tương đương, chịu lực va chạm ≥ 2.5J - Cuộn cảm ứng: đường kính ≤ 30 mm, độ dày ≤ 4mm - Kích thước bộ cấy (dài x rộng x cao): 50mm x 25mm x 7mm ± 5%, Trọng lượng ≤ 10g - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: ≥ 18 điện cực platinium hoặc tương đương + Số lượng kênh kích thích: ≥ 12 kênh + Tốc độ kích thích: ≥ 50 xung/giây + Biên độ xung: từ 0 đến ≥ 1200 MicroAmpe/pha xung + Khoảng thời gian pha xung: từ ≤ 20Micro giây/pha xung đến ≥ 200 Micro giây/pha xung + Phạm vi kích thích từ ≤ 15mm đến ≥ 20mm - Tương thích MRI từ >0 đến ≥ 3.0 T, không cần tháo nam châm - Độ dày 4.5mm ± 5% - Nam châm xoay - Khối lượng ≤ 8g |
| 228 | Điện cực sốc ngoài cơ thể cho máy phá rung tim | Độ dài ≥ 1.5 m Điện cực đánh sốc tự động và tạo nhịp ngoài. Dùng được cho trẻ em. Loại điện cực dùng 1 lần cho 1 bệnh nhân. Dùng tương thích với máy shock tim Nihon Kohden |
| 229 | Điện cực sốc ngoài cơ thể cho máy phá rung tim hãng Philips | Độ dài ≥ 1.2 m Điện cực đánh sốc tự động và tạo nhịp ngoài. Dùng được cho trẻ em. Loại điện cực dùng 1 lần cho 1 bệnh nhân. Dùng tương thích với máy sốc tim Philips |
| 230 | Điện cực tim nền xốp | - Nền foam kháng nước. Nền Gel dính keo dẫn điện an toàn, có độ dính tốt không gây kích ứng da - Kích thước (dài x rộng) 4cm x 3.3cm (± 10%) |
| 231 | Dụng cụ cố định nội khí quản có chống cắn, ống hút đờm nhớt | Tính năng sử dụng: Dùng để cố định ống nội khí quản Dụng cụ gồm: - Hai miếng dán cố định hai bên má bệnh nhân, chất liệu hydrocolloid hoặc tương đương, không gây dị ứng, không chứa latex - Thời gian sử dụng ≥ 5 ngày - Bộ phận cố định ống nội khí quản có thể vệ sinh răng miệng thường quy - Băng cố định vùng gáy. - Phần cố định nội khí quản, có thể di chuyển được, tránh gây loét môi cho bệnh nhân - Có bộ phận chống cắn ống nội khí quản, cố định được ống có kích cỡ từ 5.0mm đến 10.0mm - Có ống hút đờm nhớt, kích cỡ từ 6.0mm đến 8.0mm |
| 232 | Dụng cụ đặt veneer | Dụng cụ giữ veneer sứ đặt lên răng |
| 233 | Dụng cụ lấy mẫu sử dụng cho máy đo nồng độ Hemoglobin nhanh | Sử dụng với máy đo Hemoglobin đang sử dụng tại bệnh viện. Chất liệu Poly(methyl methacrylate) hoặc tương đương. Không chứa hóa chất. Có thể sử dụng cho cả lấy máu mao mạch và tĩnh mạch. Thể tích lấy máu thấp ≤ 10µL. Có khe thông khí để tránh bọt khí khi lấy mẫu. |
| 234 | Dụng cụ tập thở người lớn, trẻ em | - Dụng cụ tập thở giúp bệnh nhân tự thực hiện và theo dõi các bài tập thở sau phẫu thuật. - Piston chỉ thị chính xác lưu lượng hít vào. - Có biểu tượng chỉ dẫn cho các tình trạng tập thở của bệnh nhân - Loại người lớn có thể tích 5000 ml ± 5%, van một chiều. - Loại trẻ em có thể tích 2500 ml ± 5%, van một chiều. - Đóng gói tiệt trùng |
| 235 | Dung dịch bảo dưỡng hàng ngày sử dụng trên Hệ thống định nhóm máu tự động | Dung dịch gồm huyết thanh bò, muối vô cơ, và các chất bảo quản sử dụng trong bảo dưỡng hàng ngày cho hệ thống định nhóm máu tự động.Thành phần: có tối thiểu 7% albumin huyết thanh bò, muối vô cơ và chất bảo quản |
| 236 | Dung dịch bảo quản tạng | Dung dịch dùng bảo quản mô, tạng, giác mạc Thành phần: 0,8766 g sodium chloride (15.0 mmol), 0.6710 g potassium chloride (9.0 mmol), 0.8132 g magnesium chloride x 6 H2O (4.0 mmol), 27.9289 g histidine (180.0 mmol), 3.7733 g histidine hydrochloride monohydrate (18.0 mmol), 0.4085 g tryptophane (2.0 mmol), 5.4651 g mannitol (30.0 mmol), 0.0022g calcium chloride x 2 H2O (0.015 mmol), 0.1842 g potassium hydrogen 2-ketoglutarate (1.0 mmol), potassium hydroxide, nước hoặc tương đương Dung tích ≥ 1.000ml |
| 237 | Dung dịch đệm tăng cường phản ứng của xét nghiệm trong môi trường AHG | Dung dịch có nồng độ ion thấp được sử dụng để tối ưu nồng độ ion cho sự bắt giữ kháng thể. Thành phần: Dung dịch đệm phosphat có nồng độ độ ion thấp hoặc tương đương |
| 238 | Dung dịch khử trùng kim | 0.1 mol/l Sodium Hydroxide Solution (N/10) - Dung dịch dùng khử trùng kim hút - Thành phần: Sodium hydroxide (0~1%); Nước (≥ 99%) |
| 239 | Dung dịch lực ion yếu pha loãng hồng cầu | Dung dịch đệm lực ion thấp, với nồng độ Natri clorid thích hợp, hữu ích trong các xét nghiệm huyết thanh học. Bảo quản: 2 - 8 độ C; không để đông lạnh. Dung tích ≥ 500ml |
| 240 | Dung dịch xịt dùng ngoài điều trị phòng ngừa loét do tỳ đè các loại |  |
| 240.1 | Dung dịch bảo vệ và hỗ trợ điều trị tổn thương da | Dung dịch bảo vệ và hỗ trợ điều trị tổn thương da - Thành phần: Hexamethyldisiloxane, Isooctane, Acrylate Terpolymer, Polyphenylmethylsiloxane Copolymer hoặc tương đương. Không chứa cồn. - Tạo lớp phủ bảo vệ, màng film mềm dẻo, có thể uốn cong mà không bị rạn nứt. - Khô trên da trong vòng ≤ 30s, không dính vào tã và quần áo. - Không gây bít tắc, không cản trở quá trình lành da, ít dị ứng. - Cung cấp độ ẩm cho da, cân bằng pH, tăng độ dính của keo trên da - Co giãn tốt và bền theo chuyển động da, duy trì tác dụng ≥ 72 giờ, khó bị rửa trôi bởi nước. |
| 240.2 | Dung dịch trị loét do tì đè | Dung tích: 20ml ± 5% Thành phần acid béo, vitamin E và hương hoa tự nhiên hoặc tương đương. Giúp tăng cường lượng oxy đến các vùng da bị tì đè. Chỉ số Peroxide: 50mEq/kg đến 150mEq/kg. |
| 241 | EX Dentin | Lớp sứ đắp mô phỏng ngà răng |
| 242 | Facemask | Cung mặt Facemask có thể điều chỉnh, co rút theo chán và cằm, phù hợp với phần lớn cấu trúc giải phẫu khuôn mặt bệnh nhân, cung cấp lực kéo có thể tinh chỉnh trên mặt phẳng. Các góc của lực kéo được điều chỉnh bằng dây đàn hồi theo hướng lên trên, xuống dưới hoặc theo chiều ngang. Sử dụng cùng các loại dây chun chuyên dụng. |
| 243 | Gạc các loại, các cỡ |  |
| 243.1 | Gạc cầu | Bông hút nước 100% cotton hoặc tương đương - Khả năng hút nước ≥ 5 gam nước/gam gạc; - Tốc độ hút nước ≤ 8 s; - Giới hạn acid và kiềm: trung tính; - Định lượng ≥ 23gsm - Kích thước Fi 30mm x 1 lớp vô trùng |
| 243.2 | Gạc cầu sản khoa | Hình cầu, Bông hút 100% cotton hoặc tương đương được bọc kín bởi một lớp gạc y tế tạo thành cầu bông,có độ thấm hút cao. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đóng gói tiệt trùng |
| 243.3 | Gạc dẫn lưu vô trùng 0,75cm x 100cm x 4 lớp | Nguyên liệu: gạc không dệt hút nước và có độ thấm hút rất cao hoặc tương đương - Khả năng hút nước: ≥ 5 gam nước/gam gạc; - Tốc độ hút nước: ≤ 8 s; - Giới hạn acid và kiềm: trung tính; Kích thước (rộng x dài x lớp) 0,75cm x 100cm x 4 lớp |
| 243.4 | Gạc hút (gạc mét) | Nguyên liệu gạc hút nước đã được tẩy trắng. |
| 243.5 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 12 lớp vô trùng | Chất liệu vải dệt hút nước 100% cotton hoặc tương đương - Khả năng hút nước: ≥ 5 gam nước/gam gạc; - Tốc độ hút nước: ≤ 8 s; - Giới hạn acid và kiềm: trung tính; Kích thước(rộng x dài x lớp) 10cm x 10cm x 12 lớp Đóng gói tiệt trùng |
| 243.6 | Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 6 lớp | Chất liệu vải dệt hút nước 100% cotton hoặc tương đương - Khả năng hút nước: ≥ 5 gam nước/gam gạc; - Tốc độ hút nước: ≤ 8 s; - Giới hạn acid và kiềm: trung tính; Kích thước(rộng x dài x lớp) 30cm x 40cm x 6 lớp Đóng gói tiệt trùng |
| 243.7 | Gạc phẫu thuật 5cm x 5cm x 8 lớp | Chất liệu vải dệt hút nước 100% cotton hoặc tương đương - Khả năng hút nước: ≥ 5 gam nước/gam gạc; - Tốc độ hút nước: ≤ 8 s; - Giới hạn acid và kiềm: trung tính; Kích thước(rộng x dài x lớp) 5cm x 5cm x 8 lớp Đóng gói tiệt trùng |
| 243.8 | Gạc phẫu thuật 6cm x 10cm x 12 lớp | Chất liệu vải dệt hút nước 100% cotton hoặc tương đương - Khả năng hút nước: ≥ 5 gam nước/gam gạc; - Tốc độ hút nước: ≤ 8 s; - Giới hạn acid và kiềm: trung tính; Kích thước(rộng x dài x lớp) 6cm x 10cm x 12 lớp Đóng gói tiệt trùng |
| 244 | Gạc, băng gạc điều trị các vết thương |  |
| 244.1 | Gạc lưới có bạc | - Mục đich sử dụng: điều trị tại chỗ các vết thương có nguy cơ hoặc dấu hiệu nhiễm khuẩn: Vết thương mạn tính và vết thương cấp tính. Băng gạc chứa bạc cấu tạo từ lưới polyester tẩm các hạt hydrocolloid (CMC), vaseline, các polymer kết dính và muối bạc hoặc tương đương. Hàm lượng bạc sulfat tối thiểu từ 0.4mg/cm2 đến 0.6mg/cm², không gây dính và không gây hầm bí nên không dính vào nền vết thương. Kích thước (rộng x dài) 10cm x 12cm ± 5% |
| 244.2 | Gạc lưới hydrocolloid | - Mục đích sử dụng: Chăm sóc vết thương cấp, mãn tính giai đoạn lên mô hạt và biểu bì hóa. Gạc lưới được cấu tạo bởi các mắt lưới polyester có tẩm các hạt hydrocolloid phân tán trong sáp dầu khoáng hoặc tương đương. Thành phần: hydrocolloid (carboxymethylcellulose), dầu parafin, sáp dầu khoáng và các dẫn xuất polymer hoặc tương đương Kích thước(rộng x dài) 10cm x 10cm ± 5% |
| 244.3 | Gạc lưới nano | - Mục đích sử dụng: Điều trị các vết loét chân, loét bàn chân do đái tháo đường, loét do tỳ đè, vết loét lâu lành hoặc hay tái phát. Gạc lưới nano được cấu tạo: lưới polyester và lớp hoạt chất Sucrose octasulfate hoặc tương đương, giúp làm lành vết thương nhanh Hàm lượng hoạt chất (trên khối lượng lipido-colloid đã thấm ướt) tối thiểu từ 0.85mg/cm2 đến 1.25mg/cm2 Kích thước (rộng x dài) 10cm x 10cm ± 5% |
| 244.4 | Gạc thấm hút và loại hoại tử có bạc | - Mục đích sử dụng: điều trị tại chỗ các vết thương tiết dịch mãn tính và cấp tính có nguy cơ hoặc dấu hiệu nhiễm trùng tại chỗ kể từ giai đoạn cắt lọc. Gạc dạng miếng tiệt trùng, không dệt, có độ thấm hút cao và chứa các sợi đa thấm hút (polyacrylate) kết dính giúp loại bỏ các mảnh hoại tử. Gạc được phủ bởi một lớp chất nền lành thương bám dính nhẹ có tẩm bạc, hàm lượng bạc sulfat (0.36mg/cm2-0.81mg/cm2). |
| 244.5 | Gạc xốp thấm hút | Lớp TLC-NOSF hơi dính, lớp xốp thấm hút polyurethan, lớp bảo vệ vải polyurethane không dệt hoặc tương đương Định lượng NOSF tối thiểu từ 0.85mg/cm² đến 1.7mg/cm² Kích thước (rộng x dài) 10cm x 10cm ± 5% |
| 244.6 | Gạc xốp vi bám dính | Băng được cấu tạo dạng lưới phủ lớp hydrocolloid dính nhẹ trên miếng gạc xốp polyurethane thấm hút, bao phủ bởi lớp nền polyurethane màu da hoặc tương đương và có màng film polymer bảo vệ. Gạc xốp thấm hút giúp dẫn lưu dịch tiết, bảo vệ vùng da xung quanh không bị hầm bí. Kích thước (rộng x dài) 10cm x 12cm (± 5%) |
| 244.7 | Gạc lưới linh hoạt | - Cấu tạo từ lưới thoáng khí có thể kéo dài nhiều lần - Độ bền kéo - Hướng máy - Biến dạng ở Tải trọng tối đa: ≥ 300 %. - Độ bền kéo – Hướng ngang – Biến dạng ở Tải trọng tối đa: ≥ 300 %. - Kích thước (rộng x dài) 15cm x 15 cm (± 5%) |
| 244.8 | Màng phẫu thuật y tế vô trùng cỡ lớn | - Vô khuẩn - Chất liệu : Polyester film, chứa Iodophor kháng khuẩn hoặc tương đương - Chất dính: Acrylate hoặc tương đương - Kích thước lớp dính (dài x rộng): 60cm x 45cm ± 5%, kích thước toàn màng(dài x rộng) 90cm x 45cm ± 5% |
| 244.9 | Màng phẫu thuật y tế vô trùng cỡ vừa | - Vô khuẩn - Chất liệu : Polyester film, chứa Iodophor kháng khuẩn hoặc tương đương - Chất dính: Acrylate hoặc tương đương - Kích thước lớp dính(dài x rộng): 35cm x 35cm ± 5%, kích thước toàn màng (dài x rộng) 60cm x 35cm ± 5% |
| 245 | Găng hữu trùng các số các cỡ | Nguyên liệu từ cao su thiên nhiên hoặc tương đương, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng da, đóng gói tiệt trùng. Cỡ 6.5-7.0-7.5- 8.0. Bề dày ≤ 0.18mm, chiều dài 280mm ± 5%, chiều rộng lòng bàn tay size 6.5: 83mm±5mm, 7: 89mm±5mm, 7.5: 95mm±5mm; cường lực khi đứt trước lão hoá ≥ 12.5N, sau lão hoá ≥ 9.5N. Độ giãn đứt trước lão hoá ≥ 700%, sau lão hoá ≥ 550%. Lượng bột ≤ 80mg/đôi. Lượng protein ≤ 200g/dm2. |
| 246 | Găng khám không bột | Nguyên liệu từ cao su thiên nhiên, không bột. Dài 240mm ±5%. Độ dày tối thiểu 1 lớp: Vùng ngón tay: 0,11mm - 0,13mm, Lòng bàn tay: 0.10 mm - 0,12mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥7,0 N; Sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: ≥ 650%; Sau già hóa: ≥ 500%. |
| 247 | Găng khám sản | Găng sản khoa đã tiệt trùng dài 500mm ± 5%, Nguyên liệu từ cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần. |
| 248 | Găng kiểm tra, thăm khám | Nguyên liệu cao su Latex có bột. Thuận cả hai tay, nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp. Có các size S, M, L. Chiều dài ≥ 220mm. Độ dày ngón tay: ≥ 0,11mm. Độ dày lòng bàn tay: ≥ 0,1mm. |
| 249 | Găng phẫu thuật tiệt trùng các số, các cỡ | Bề dày ≤ 0,18mm, Chiều dài: 280mm ± 5%, Chiều rộng lòng bàn tay: Size 61/2: 83mm±5mm, Size 7: 89mm±5mm, Size 71/2: 95mm±5mm. Cường lực khi đứt: Trước khi lão hóa: ≥ 12,5N, Sau lão hóa: ≥ 9,5N. Độ giãn đứt: Trước lão hóa: ≥ 700%, Sau lão hóa: ≥ 550%. Lượng bột: ≤ 80mg/đôi. Lượng protein: ≤ 200μg/dm2, mức độ nhiễm tĩnh điện ≤ 100V. |
| 250 | Găng tay phẫu thuật vô trùng dùng trong ghép tạng | Kích cỡ tối thiểu có số 6, 6.5, 7, 7.5, 8, chiều rộng từ 77mm ± 5mm đến 95mm ± 5mm, chiều dài 290mm ± 5% Chất liệu bằng latex không bột. Có khả năng chống tế bào/virut xâm nhập bảo đảm cho ghép tạng. |
| 251 | Găng tiêm truyền các số các cỡ | Nguyên liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, có cỡ S và M. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài 240mm ± 5%. Độ dày tối thiểu 1 lớp: Vùng ngón tay: 0,11 mm±0,13mm, Lòng bàn tay: 0,10 mm±0,12mm. Lực kéo đứt: Trước già hóa: ≥ 7,0 N; Sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài khi đứt : Trước già hóa: ≥ 650%; Sau già hóa: ≥ 500%. |
| 252 | Gel cầm máu lợi | Sử dụng để giảm chảy máu bờ lợi khi mài phục hình |
| 253 | Gel card 6 giếng làm định nhóm máu bằng 2 phương pháp huyết thanh và hồng cầu mẫu | Giếng 1 chứa Anti A (dòng 11H5) – Giếng 2 chứa Anti B (dòng 6F9) – Giếng 3 chứa Anti D (IgM) (VI-) (dòng P3x61+ TH-28) - Giếng 4 (Ctrl/Neutral) để định nhóm máu cho bệnh nhân và túi máu; Giếng 5 (A1/Neutral) - Giếng 6 (B/Neutral) để định nhóm máu ngược hoặc chéo cho khối tiểu cầu và huyết tương. Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. |
| 254 | Gel card 6 giếng làm xét nghiệm bảo đảm hòa hợp miễn dịch truyền máu | Giếng 1 chứa Anti-A (Dòng 11H5) - Giếng 2 chứa Anti-B (Dòng 6F9) - Giếng 3 chứa Anti-D (IgM) (VI-) (Dòng P3x61 + TH-28) - Giếng 4 chứa Gel trung tính – Giếng 5 và giếng 6 chứa AHG (Anti Human IgG và Anti C3D dòng 12011D10) . Dùng định nhóm máu bệnh nhân và nhóm máu túi máu; làm phản ứng hòa hợp miễn dịch truyền máu ở môi trường muối sinh lý, nhiệt độ phòn xét nghiệm 20 độ C - 24 độ C và môi trường có sử dụng huyết thanh kháng globulin ở nhiệt độ 37 độ C; và xét nghiệm tự chứng. Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. |
| 255 | Gel card 6 giếng xét nghiệm trong môi trường muối | Gel card 6 giếng, mỗi giếng chứa gel trong dung dịch đệm thích hợp; Dùng làm phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường, định nhóm máu theo phương pháp hồng cầu mẫu. Bảo quản 4 - 25 độ C; không để đông lạnh. |
| 256 | Giấy ăn vuông | Kích thước: 320mm x 320mm ±5% Chất liệu: 100% bột giấy hoặc tương đương. |
| 257 | Giấy in ảnh | Giấy in ảnh chuyên dùng cho máy in màu Cannon, tương thích với máy in Pixma pro-1 hãng Canon hiện có của Bệnh viện |
| 258 | Giấy in dùng trong y tế các loại |  |
| 258.1 | Giấy điện tim dùng cho máy điện tim 3 cần | Giấy điện tim dùng cho máy điện tim 3 cần. Kích thước 1 tờ (dài x rộng) 63mm x 16mm ± 5%, cuộn dài ≥ 30m |
| 258.2 | Giấy điện tim dùng cho máy điện tim 6 cần hãng Nihon Kohden | Kích thước 1 tờ (dài x rộng) 110mm x 140mm ± 5%, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden - Dạng tập ≥ 140 tờ. Có bao bì bảo vệ. |
| 258.3 | Giấy điện tim dùng cho máy điện tim hãng Philips | Kích thước: 112mm ± 5%, cuộn dài ≥ 27m Sử dụng được cho máy điện tim PageWriter TC10 của hãng Philips. |
| 258.4 | Giấy Monitor sản khoa | Giấy in Monitor sản khoa cho máy Philips Avalon FM20. Kích thước 1 tờ (dài x rộng): 150mm x 100mm ± 5% Dạng tập ≥ 150 tờ |
| 258.5 | Giấy chụp siêu âm | Kích thước (dài x rộng): 110mm x 20m ± 5% Dạng cuộn. Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony |
| 258.6 | Giấy in nhiệt | Kích thước rộng: 57mm ± 5%, cuộn dài ≥ 30m |
| 258.7 | Giấy in cho máy điện tim CardiofaxV hãng Nihon Kohden | Kích thước dài x rộng: 295x210 (mm), tập ≥ 200 tờ |
| 259 | Giấy in kết quả 2 liên cho máy Sterrad | - Giấy in 2 lớp dùng in kết quả tiệt trùng máy Sterrrad 100S - Chiều rộng cuộn giấy: 76mm ± 5% - Chiều dài cuộn giấy: ≥30m |
| 260 | Giấy in thông số vận hành của máy tiệt trùng nhiệt độ thấp EO | Giấy in dùng với máy tiệt khuẩn EO 3M Steri-Vac. In các thông tin, dữ liệu vận hành của máy. Kích thước 8cm ± 5%, cuộn dài ≥ 30m. |
| 261 | Giấy thử cắn | Giấy cắn chữ I, loại mỏng, hai mặt xanh/đỏ, dày 80µm Dùng chạm khớp trung bình tốt Hộp ≥ 120 tờ |
| 262 | Gióng giữ múp - gióng đôi | Được mạ crôm ổn định, dùng để chế tác máng nhai, sửa chữa, mão đơn lẻ và các cầu răng nhỏ. |
| 263 | Gutta dùng cho trâm xoay nội nha | Vật liệu hàn ống tủy dùng cho ống tủy được tạo hình bằng trâm xoay nội nha công nghệ Gold |
| 264 | Gutta percha | Vật liệu hàn ống tủy dùng cho ống tủy |
| 265 | Hàm ALL on 4,6,8 trên thanh Bar đúc liền khối đắp sứ trực tiếp | Tính năng sử dụng: Phục hình toàn hàm trên implant, giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười; khôi phục chức năng ăn nhai; tạo sự chắc chắn, ổn định; đảm bảo thẩm mỹ tự nhiên. Chất liệu: -Khung sườn: Hợp kim Cobalt, in 3D theo thiết kế kỹ thuật số. -Phần phủ: Nhựa cường lực ép trên thanh bar. -Răng: Răng nhựa (12–14 chụp răng). Kích thước: Thiết kế theo cung hàm và số lượng implant (ALL ON 4, 6 hoặc 8) của từng bệnh nhân. |
| 266 | Hàm BIOHPP ALL ON 4,6,8 trên thanh bar liền khối | Tính năng sử dụng: Phục hình toàn hàm trên implant, tái tạo lại hàm răng và nụ cười tự nhiên; khôi phục chức năng ăn nhai; dễ tháo lắp, thuận tiện vệ sinh và chăm sóc. Chất liệu: Khung sườn: có thể lựa chọn 1 trong tối thiểu 3 loại vật liệu theo yêu cầu: • BioHPP (nhựa chịu lực sinh học). • Sợi thủy tinh. • Sợi carbon. Kích thước: Thiết kế theo cung hàm và số lượng implant (ALL ON 4, 6 hoặc 8) của từng bệnh nhân. |
| 267 | Hàm duy trì tháo lắp | - Tính năng sử dụng: được sử dụng trong các trường hợp duy trì kết quả sau chỉnh nha - Chất liệu: bằng nhựa kết hợp với dây cung và các móc kim loại được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ - Kích thước: Theo Kích thước hàm của từng bệnh nhân |
| 268 | Hàm Hawley hoặc tương đương | - Tính năng sử dụng: được sử dụng trong các trường hợp chỉnh nha đơn giản, - Chất liệu: Khí cụ cấu tạo bằng nhựa acrylic kết hợp với dây cung và các móc kim loại, dùng chỉnh nha đơn giản hoặc duy trì sau nắn chỉnh. - Kích Thước: Theo từng trường hợp của từng bệnh nhân, được thiết kế theo chỉ định của bác sĩ. |
| 269 | Hàm nắn chỉnh Hawley + nong 2 chiều hoặc tương đương | - Chất liệu: Khí cụ cấu tạo bằng nhựa acrylic kết hợp với dây cung, kèm thêm ốc nong hàm 2 chiều chuyên dụng kết hợp với các móc kim loại được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân, được thiết kế theo chỉ định của bác sĩ. - Kích thước: Theo kích thước hàm và răng của từng bệnh nhân |
| 270 | Hàm nắn chỉnh Hawley + nong 3 chiều hoặc tương đương | - Chất liệu: Khí cụ cấu tạo bằng nhựa kết hợp với dây cung, kèm thêm ốc nong hàm 3 chiều chuyên dụng kết hợp với các móc kim loại được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân, được thiết kế theo chỉ định của bác sĩ. - Kích thước: Theo kích thước của hàm của từng bệnh nhân |
| 271 | Hàm nhựa cường lực trên thanh bar + răng | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười nhằm hỗ trợ chức năng ăn nhai của bệnh nhân bị mất răng. Hàm giả tháo lắp được thiết kế để có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng - Chất liệu: Sản phẩm có nền được thiết kế BẰNG NHỰA cường lực, bên trên có RĂNG NHỰA theo đúng chủng loại kích thước màu sắc theo yêu cầu cá nhân hóa phù hợp cho từng bệnh nhân - Kích thước: theo kích thước hàm, răng của từng bệnh nhân |
| 272 | Hàm nhựa thường trên thanh bar + răng | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười nhằm hỗ trợ chức năng ăn nhai của bệnh nhân bị mất răng. Hàm giả tháo lắp được thiết kế để có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng - Chất liệu: Sản phẩm có nền được thiết kế BẰNG NHỰA CỨNG, bên trên có RĂNG NHỰA theo đúng chủng loại kích thước màu sắc theo yêu cầu cá nhân hóa phù hợp cho từng bệnh nhân - Kích thước: theo kích thước hàm, răng của từng bệnh nhân |
| 273 | Hàm tạm trên Implant | Tính năng sử dụng: Giúp lưu giữ hàm giả trên thanh bar implant, tăng độ ổn định khi ăn nhai; dễ tháo lắp, thuận tiện vệ sinh; hỗ trợ bệnh nhân làm quen trước khi sử dụng phục hình sau cùng. Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc Cobalt, đạt tiêu chuẩn y tế, có độ bền cơ học và khả năng chống ăn mòn cao. Kích thước: Theo kích thước răng và cung hàm của từng bệnh nhân. |
| 274 | Hệ thống Implant bề mặt ưa nước |  |
| 274.1 | Trụ Implant | Trụ cấy ghép chân răng được làm từ hợp vật liệu titanium được gia công nguội hoặc tương đương, bề mặt trụ có tính ái nước giúp đẩy nhanh quá trình tích hợp xương. Có tối thiểu 5 kích cỡ đường kính trong khoảng từ 3.5mm - 6.0mm. Chiều dài implant tối thiểu 6 kích cỡ từ 8mm - 18mm tương ứng với mỗi kích cỡ đường kính |
| 274.2 | Cover | Nắp đậy trên trụ cấy ghép để đảm bảo mô mềm không lọt vào trụ chân ghép được làm bằng vật liệu titanium |
| 274.3 | Trụ liền thương | Trụ lành thương tái tạo mô nướu được làm từ hợp kim titanium |
| 274.4 | Abutment thẳng/nghiêng | Trụ phục hình tiêu chuẩn được làm từ hợp kim titanium dùng cho phục hình sau cùng |
| 274.5 | Open-Tray Impression Coping (coping lấy dấu khay mở) | Dụng cụ lấy dấu được làm từ hợp kim titanium dùng để lấy mẫu sao trụ cấy ghép chân răng |
| 274.6 | Analog/ Multi analog | Trụ lấy dấu dùng để lấy mẫu sao trụ cấy ghép chân răng |
| 274.7 | Cylinder | Trụ phục hình tạm được làm từ hợp kim titanium được sử dụng kèm theo phục hình bắt vít |
| 274.8 | Muiti-unit thẳng | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium. Là kết nối bắt buộc giữa trụ chân răng Implant và mão răng giả ở trên |
| 274.9 | Muiti-unit nghiêng | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium. Là kết nối bắt buộc giữa trụ chân răng Implant và mão răng giả ở trên |
| 274.10 | Cover cap cho multi-unit | Nắp đậy trên abutment multi bảo vệ không cho mô mềm lọt vào bên trong abutment |
| 275 | Hệ thống Implant hợp kim Ti-Zr bề mặt ái nước |  |
| 275.1 | Trụ Implant | Trụ cấy ghép chân răng được làm từ hợp kim titanium và zirconium được gia công lạnh hoặc tương đương, bề mặt xử lý được tạo độ nhám thô ráp đại thể và vi thể, có đặc tính ưa nước và máu, thời gian tích hợp xương ≤ 4 tuần (trong điều kiện xương và ổn định implant lý tưởng) Có tối thiểu 3 kích cỡ đường kính trong khoảng từ 3mm - 5mm. Chiều dài implant tối thiểu 6 kích cỡ từ 8mm - 18mm tương ứng với mỗi kích cỡ đường kính |
| 275.2 | Cover | Nắp đậy trên trụ cấy ghép bằng vật liệu titanium bảo vệ không cho mô mềm lọt vào bên trong trụ |
| 275.3 | Trụ liền thương | Trụ lành thương tái tạo mô nướu được làm từ hợp kim titanium. Sử dụng trong việc kết nối chân răng với môi trường miệng |
| 275.4 | Abutment thẳng/nghiêng | Trụ phục hình thẩm mỹ gắn xi-măng. Là kết nối giữa trụ chân răng Implant và mão răng giả |
| 275.5 | Open-Tray Impression Coping (coping lấy dấu khay mở) | Dụng cụ lấy dấu dùng để lấy mẫu sao trụ cấy ghép chân răng |
| 275.6 | Analog/ Muiti analog | Trụ lấy dấu dùng cho multi để lấy mẫu sao trụ cấy ghép chân răng |
| 275.7 | Cylinder | Trụ phục hình tạm được làm từ hợp kim titanium được sử dụng kèm theo phục hình bắt vít |
| 275.8 | Multi-unit abutment thẳng | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium. Là kết nối bắt buộc giữa trụ chân răng Implant và mão răng giả |
| 275.9 | Multi-unit abutment nghiêng | Trụ phục hình được làm từ hợp kim titanium. Là kết nối bắt buộc giữa trụ chân răng Implant và mão răng giả |
| 275.10 | Cover cap cho multi-unit | Nắp đậy trên abutment multi bảo vệ không cho mô mềm lọt vào bên trong abutment |
| 276 | Hệ thống Implant xử lý bề mặt SA |  |
| 276.1 | Trụ Implant | Chất liệu titannium hoặc tương đương. Có tối thiểu 6 kích thước chiều dài 6mm; 8.5mm; 10mm; 11.5mm; 13mm; 15mm (± 5%) |
| 276.2 | Cover | Chất liệu Titanium, tương thích Trụ Implant. |
| 276.3 | Trụ liền thương | Trụ lành thương, tối thiểu 3 kích cỡ đường kính 4mm; 5mm; 6.5mm (± 5%) |
| 276.4 | Abutment thẳng/nghiêng | Dùng để kết nối trong chân lục giác với implant, tối thiểu 3 kích cỡ đường kính 4mm; 5mm; 6.5mm (± 5%). Tối thiểu 3 loại độ nghiêng 7 độ, 15 độ và 23 độ (± 5%) |
| 276.5 | Open-Tray Impression Coping (coping lấy dấu khay mở) | Chất liệu Titanium hoặc tương đương. Lấy dấu khay đóng/mở, bắt vít. |
| 276.6 | Analog/ Muiti analog | Chất liệu Titanium hoặc tương đương. Lấy dấu khay đóng/mở, bắt vít. |
| 276.7 | Cylinder | Chất liệu: Titan hoặc tương đương. Kết nối được với Analog trong phục hình bắt vít |
| 276.8 | Multi-unit abutment thẳng | Dùng để kết nối trong chân lục giác với implant |
| 276.9 | Multi-unit abutment nghiêng | Dùng để kết nối trong chân lục giác với implant. Tối thiểu 02 độ nghiêng 17 độ và 30 độ (± 5%) |
| 276.10 | Cover cap cho multi-unit | Chất liệu Titanium, tương thích Trụ Implant. |
| 277 | Hệ thống Implant xử lý bề mặt SLA |  |
| 277.1 | Trụ Implant | - Có bước ren đồng nhất, kết nối implant và abutment nghiêng 15 độ ± 5% - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 3.6mm; 4.0mm; 4.5mm; 5.0mm; 6.0mm ± 5% - Chiều dài có tối thiểu các cỡ: 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm ± 5% - Cổ láng: 3 độ ± 5% - Kết nối lòng trong: vát 11 độ ± 5% - Đường kính kết nối lòng trong: 2mm ± 5% |
| 277.2 | Trụ liền thương | Chất liệu: Titanium tinh khiết độ 4 hoặc tương đương - Đường kính có tối thiểu các cỡ 4.0mm; 4.5mm; 5.5mm; 6.5mm ± 5% - Chiều cao lợi có tối thiểu các cỡ 2mm, 3mm, 4mm ± 5% - Chiều cao tổng có tối thiểu các cỡ 2mm; 3.5mm, 5mm, 7mm ± 5% |
| 277.3 | Open-Tray Impression Coping (coping lấy dấu khay mở) | Tối thiểu 04 đường kính : 4.0mm; 4.5mm; 5.5mm; 6.5mm ± 5% - Đường kính ốc kết nối : 2mm ± 5% |
| 277.4 | Cylinder | Chất liệu titan nguyên chất hoặc tương đương - Đường kính : 4.5mm, 5.5mm ± 5% - Kết nối: Hex và non-hex - Tổng chiều dài: 12mm ± 5% |
| 277.5 | Multi-unit abutment thẳng | Chất liệu : Hợp kim 6AL-4V ELI, phủ Esthetic hoặc tương đương - Tối thiểu 02 đường kính: 4.5mm; 5.5mm ± 5% - Đường kính ốc kết nối : 2mm ± 5% - Loại thẳng |
| 277.6 | Multi-unit abutment nghiêng | Chất liệu : Hợp kim 6AL-4V ELI, phủ Esthetic hoặc tương đương - Tối thiểu 02 đường kính: 4.5mm; 5.5mm ± 5% - Tối thiểu 03 mức độ nghiêng: 15 độ, 20 độ, 30 độ ± 5% - Đường kính ốc kết nối: 2mm ± 5% |
| 277.7 | Cover cap cho multi-unit | Cap đậy trên multi unit - Tối thiểu 02 đường kính: 4.5mm; 5.5mm ± 5% - Chiều dài nắp: 5mm ± 5% |
| 277.8 | Cover | Đường kính 3.6mm ± 5% |
| 277.9 | Abutment thẳng | Chất liệu : Hợp kim 6AL-4V ELI, phủ Esthetic hoặc tương đương - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 4.5mm; 5.5mm; 6.5mm ± 5% - Chiều cao lợi có tối thiểu các cỡ: 1.5mm; 2.5mm; 3.5mm; 4.5mm; 5.5mm ± 5% - Chiều cao phần cùi kết nối mão răng giả: 5.5mm ± 5% - Đường kính ốc kết nối: 2mm ± 5% |
| 277.10 | Abutment nghiêng | Chất liệu : Hợp kim 6AL-4V ELI, phủ Esthetic hoặc tương đương - Đường kính có tối thiểu các cỡ: 4.5mm; 5.5mm ± 5% - Chiều cao lợi có tối thiểu các cỡ: 1.5mm; 2.5mm; 3.5mm ± 5% - Đường kính ốc kết nối : 2mm ± 5% - Độ nghiêng tối thiểu 2 mức: 15 độ, 25 độ ± 5% |
| 277.11 | Analog | Cỡ thường - Đường kính: 4.5mm ± 5% - Chiều dài: 12mm ± 5% |
| 278 | Hook nhiều nấc | Dùng để tạo điểm neo để móc thun chỉnh nha |
| 279 | Hộp mực dùng cho máy in màu chuyên dụng | Mực chuyên dùng cho máy in Cannon, tương thích với máy in Pixma pro-1 hãng Canon hiện có của Bệnh viện |
| 280 | Inlay/onlay/overlay in 3D | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại 1 phần mô răng. Chốt cùi được cấu tạo bằng hợp kim Cobalt, sản xuất bằng công nghệ in 3D, ôm khit sát và khớp với vùng răng mất, tạo nên phục hình cùi răng hoàn chỉnh - Chất Liệu: Hợp kim Cobalt - Kích thước: Tùy theo kích thước, yêu cầu chỉ định của Bác sĩ và bệnh nhân |
| 281 | Inlay/onlay/overlay sứ | - Tính năng sử dụng: là dạng phục hình giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Răng sứ gồm lớp sườn (Được cắt CNC hoặc ÉP bằng công nghệ ép nóng từ phôi sứ thủy tinh Emax) ôm sát cùi răng, bên ngoài được bao bọc bởi nhiều lớp sứ đắp. - Chất liệu: từ Oxit Zicon 5Y - TZP: phôi sứ zirconia Emax Sứ thủy tinh Lithium disilicate Emax. Độ thấu quang từ 42-49% tùy theo độ trong mờ của khung sườn. Độ bền uốn: 800-1200 MPA, có độ dày từ 0.3 mm - 0.5mm Chất liệu sứ đắp ngoài: Bột sứ Emax, đắp, phủ sứ dày: 0.8 - 12.mm - Kích thước: theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 282 | Keo dán composite 2 trong 1 | Loại trùng hợp: Quang trùng hợp. Lọ ≥ 6g. Thành phần: dimethylacrylate resin, HEMA, Vitrebond copolyme, ethanol, pH 4.7 hoặc tương đương |
| 283 | Keo dán quang trùng hợp 3 trong 1 | Keo quang trùng hợp dùng trong trám răng. - Thành phần: Vitrebond Copolymer, ethanol, hạt độn nano hoặc tương đương - Độ bền dán ổn định. Chịu độ ẩm cao, cho phép dán ổn định lên cả ngà khô và ẩm. Khả năng kết hợp primer/adhesive để dán các bề mặt (kim loại, zirconia, alumina và sứ thủy tinh) mà không cần primer riêng biệt - Độ bền: ≥ 20MPa - Tương thích với composite đặc, lỏng các màu quang trùng hợp - Single Bond Universal hoặc tương đương |
| 284 | Keo gắn mắc cài quang trùng hợp | Keo dán mắc cài quang trùng hợp. Hộp gồm: 2 tuýp keo dung tích ≥ 4g/tuýp, 1 lọ primer ≥ 6ml. |
| 285 | Keo sinh học cầm máu | Hỗn hợp bao gồm mạng lưới các hạt gelatin và thrombin hoặc tương đương liên kết với nhau, không phụ thuộc vào cơ chế cầm máu của cơ thể |
| 286 | Kẹp cầm máu da đầu liên tục | Kẹp cầm máu da đầu bằng nhựa, băng kẹp liên tục ≥ 10 cái/ băng. Đóng gói tiệt trùng, dùng 1 lần. |
| 287 | Kẹp cầm máu Leroy-Raney | Kẹp cầm máu vết mổ trên da đầu kiểu Leroy Raney Chất liệu nhựa, thép hoặc tương đương Độ rộng hàm 0.625 inch ± 5% Có thiết kế chống tổn thương dạng sóng hoặc tương đương , cho phép điều chỉnh được độ kẹp giúp ngăn ngừa hoại tử da. Sử dụng 1 lần. Đóng gói tiệt trùng ≥ 10 cái/túi. |
| 288 | Kẹp cầm máu Raney | Kẹp cầm máu vết mổ trên da đầu loại Raney Chất liệu nhựa Acetal Copolymer (hoặc tương đương) Độ rộng hàm 0.628 inch ± 5% Có thiết kế chống tổn thương dạng sóng hoặc tương đương cho phép điều chỉnh được độ kẹp giúp ngăn ngừa hoại tử da. Sử dụng 1 lần. Đóng gói tiệt trùng ≥10 cái/túi. |
| 289 | Kẹp mạch máu bằng nhựa (kẹp đôi) | Thân bằng nhựa polycarbonate hoặc tương đương, lực kẹp 15g đến 120g. Phân biệt kẹp động mạch, tĩnh mạch bằng màu sắc, kẹp đôi. Đường kính mạch máu: 0.2-1-2-4mm ± 5% |
| 290 | Kẹp mạch máu bằng nhựa (kẹp đơn) | Thân bằng nhựa polycarbonate hoặc tương đương, lực kẹp 15g đến 120g. Phân biệt kẹp động mạch, tĩnh mạch bằng màu sắc, kẹp đơn. Đường kính mạch máu: 0.2-1-2-4mm ± 5% |
| 291 | Kẹp rốn | Chất liệu nhựa PP hoặc tương đương. Có 2 nhánh, mỗi nhánh dài 5,5cm ± 5%, có răng cưa khớp với nhau. Đóng gói tiệt trùng |
| 292 | Khăn có lỗ có keo | Vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm hoặc tương đương, kích thước 180cm x 220cm (± 5%), có lỗ chữ nhật (rộng x dài) 20cm x 40cm ± 5% có keo y tế xung quanh lỗ. Đóng gói tiệt trùng |
| 293 | Khăn có lỗ thấm (dùng cho chụp mạch quay) | Vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm hoặc tương đương, kích thước 80cm x 80cm ± 5%, lỗ trên vải 13cm ± 5%, lỗ trên màng 9cm ± 5%, có gia cố vùng siêu thấm xung quanh lỗ. Có 2 đoạn băng keo y tế để cố định khăn khi trải. Đóng gói tiệt trùng |
| 294 | Khăn đa dụng | Kích thước 120cm x 140cm ± 5% Được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm hoặc tương đương, không thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện và không có bụi vải, đạt tiêu chuẩn chống thấm AAMI ≥ mức 3. Khăn có 2 đoạn băng keo định vị được dán trên hai cạnh dài của khăn. Đóng gói tiệt trùng. |
| 295 | Khăn dùng cho tiểu phẫu | - Chất liệu vải không dệt 5 lớp ≥ 50 gsm, kích thước 80cm x 80cm ± 5%, chống thấm nước, chống thấm cồn, chống tĩnh điện. - Có 2 đoạn băng keo y tế - Lỗ tròn trên vải đường kính Ø13cm ± 5%, lỗ tròn trên màng phẫu thuật với đường kính Ø9cm ± 5%. |
| 296 | Khăn không có lỗ | Kích thước 80cm x 80cm ± 5%. Được cấu tạo từ vải không dệt 5 lớp ≥ 50gsm hoặc tương đương, đạt tiêu chuẩn chống thấm AAMI mức 3 hoặc tương đương. Đóng gói tiệt trùng. |
| 297 | Khẩu trang |  |
| 297.1 | Khẩu trang dây buộc vô trùng | Nguyên liệu: vải không dệt không hút nước Polypropylene hoặc tương đương Cấu tạo 1 cái khẩu trang gồm: ít nhất 3 lớp Vải không dệt kháng khuẩn, có dây thun móc tai và nẹp mũi nhựa Kích thước khẩu trang: Rộng 9cm x Dài 17,5cm. (± 5%) Độ bung tối đa của khẩu trang theo chiều rộng 16,5cm. (± 5%) Dây thun tròn hoặc dẹt 16cm-17,5cm x 3 mm (± 5%) Nẹp mũi 10,5 cm (± 5%) Đóng gói tiệt trùng |
| 297.2 | Khẩu trang đeo tai không vô trùng | Dài 17,5 cm x Rộng 9 cm (Độ bung 16,5 cm) ± 5% Gồm tối thiểu 3 lớp, có dây thun móc tai và nẹp mũi nhựa hoặc kim loại: Lớp ngoài: lớp vải không dệt không hút nước, chất liệu 100% PP hoặc tương đương Lớp giữa: Lớp giấy vi lọc, giấy lọc khuẩn chuyên dụng, độ lọc (BFE ≥ 98%; PFE ≥ 98%; Delta P ≤ 5 mmH2O/cm2) Lớp trong cùng: Lớp vải không dệt không hút nước, chất liệu 100% PP hoặc tương đương |
| 297.3 | Khẩu trang đeo tai vô trùng | Dài 17,5 cm x Rộng 9 cm (Độ bung 16,5 cm) ± 5% Gồm tối thiểu 3 lớp, có dây thun móc tai và nẹp mũi nhựa hoặc kim loại: Lớp ngoài: lớp vải không dệt không hút nước, chất liệu 100% PP. Lớp giữa: Lớp giấy vi lọc, giấy lọc khuẩn chuyên dụng, độ lọc (BFE ≥ 98%; PFE ≥ 98%; Delta P ≤ 5 mmH2O/cm2) Lớp trong cùng: Lớp vải không dệt không hút nước, chất liệu 100% PP Đóng gói tiệt trùng |
| 298 | Khay giếng pha loãng hồng cầu của bệnh nhân trên Hệ thống định nhóm máu tự động | Khay bao gồm các giếng pha loãng hồng cầu của bệnh nhân sử dụng trên hệ thống định nhóm máu tự động của bệnh viện |
| 299 | Khay giếng sâu pha loãng hồng cầu | Khay 96 giếng dùng pha loãng hồng cầu |
| 300 | Khí cụ chỉnh hình chức năng | Chất liệu nhựa dẻo, không mùi Kết hợp điều trị thói quen xấu trên cùng 1 cung hàm. Các loại, các kích cỡ hàm phù hợp chỉ định của từng loại bệnh |
| 301 | Khí cụ neo chặn (Cung TPA, cung lưỡi, cung Nance) | - Tính năng sử dụng: là khí cụ chỉnh nha cố định, được sử dụng để giữ và duy trì khoảng. - Chất liệu: hợp kim cùng với dây cung kim loại và 2 Band. Khí cụ được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ - Kích thước: Theo kích thước và vị rí răng của từng bệnh nhâ |
| 302 | Khí cụ nong hàm bằng ốc nong chậm | Tính năng sử dụng: Là khí cụ chỉnh nha cố định được cấu tạo bằng nhựa kết hợp với các móc kim loại, dùng đồng thời với các khí cụ ngoài mặt. Khí cụ được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp theo chỉ định của bác sĩ; có thể kèm ốc nong, móc hoặc lò xo để hỗ trợ điều trị chỉnh nha. Chất liệu: Hàm được làm từ nhựa acrylic, không có monome thừa gây hại. Tay móc, lò xo làm từ kim loại (Chrome) chuyên dụng cho chỉnh nha. Kích thước: Thiết kế cá thể hóa theo cung hàm và chỉ định lâm sàng của từng bệnh nhân. |
| 303 | Khí cụ nong hàm bằng ốc nong nhanh | - Tính năng sử dụng: được sử dụng trong các trường hợp chỉnh nha cố định, có tác dụng nong rộng hàm - Chất liệu: Khí cụ được cấu tạo bằng hợp kim cùng với ốc nong nhanh chuyên dụng và 2 band. Khí cụ được thiết kế cá thể hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân, được thiết kế theo chỉ định của bác sĩ - Kích thước: Theo kích thước hàm và răng cảu từng bệnh nhân |
| 304 | Khí cụ nong hàm Quad-helix | - Tính năng sử dụng: Được sử dụng để nong rộng hàm trong các giai đoạn chỉnh nha. - Chất liệu: hợp kim bao gồm 2band kim loại và 4 lò xo được cá nhân hóa theo từng trường hợp của từng bệnh nhân, được thiết kế theo chỉ định của bác sĩ - Kích thước: Theo kích thước hàm và răng của từng bệnh nhân |
| 305 | Khí heli chai | Khí Heli nén trong bình 40 Lít. Nồng độ ≥ 99,5 % sử dụng an toàn trong y tế. Bình chứa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có sơn màu, in chữ hoặc tem nhãn để nhận biết loại khí trong bình. Khi cung cấp bàn giao cho Bệnh viện phải có tem kiểm định chất lượng có đóng dấu của đơn vị cung cấp |
| 306 | Khí hydro chai | Độ tinh khiết hydro ≥ 99%, nén trong bình 40 Lít, sử dụng an toàn trong y tế Bình chứa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có sơn màu, in chữ hoặc tem nhãn để nhận biết loại khí trong bình. Khi cung cấp bàn giao cho Bệnh viện phải có tem kiểm định chất lượng có đóng dấu của đơn vị cung cấp |
| 307 | Khí nito lỏng | Khí nito lỏng sử dụng an toàn trong y tế, độ tinh khiết ≥ 99,999 %. Nạp khí bằng thiết bị chuyên dụng, đảm bảo an toàn trong quá trình nạp khí. Cam kết hỗ trợ các thiết bị vật tư để kết nối nạp khí vào hệ thống bình chứa của Bệnh viện. |
| 308 | Khí NO | Khí NO nén trong bình 10 Lít, hàm lượng NO ≥ 99.5 % sử dụng an toàn trong y tế Bình chứa phải đạt tiêu chuẩn theo quy định. Có sơn màu, in chữ hoặc tem nhãn để nhận biết loại khí trong bình. Khi cung cấp bàn giao cho Bệnh viện phải có tem kiểm định chất lượng có đóng dấu của đơn vị cung cấp |
| 309 | Khí oxy lỏng | Khí oxy hóa lỏng sử dụng an toàn trong y tế, đáp ứng tiêu chuẩn theo dược điển Việt Nam hiện hành. Nhà thầu có hồ sơ tài liệu chứng minh sản phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. - Độ tinh khiết ≥ 99,5%. - Nạp bằng xe chuyên dụng đảm bảo an toàn trong lúc vận hành, nạp khí tại Bệnh viện. Cam kết hỗ trợ các thiết bị vật tư để kết nối nạp ô xy lỏng vào bồn của Bệnh viện. Đơn vị cung cấp cam kết hỗ trợ bồn ô xy lỏng nếu xảy ra các vấn đề về dịch bệnh hoặc khi bệnh viện sử dụng khí ô xy lỏng vượt quá công suất thiết kế của các Bồn ô xy lỏng hiện có. |
| 310 | Khóa ba chạc, Khóa ba chạc có dây |  |
| 310.1 | Khoá chạc ba có dây nối | Khóa 3 ngã có dây nối 13cm và 25cm (± 5%) Chất liệu: thân bằng PC hoặc tương đương, đấu đo thể tích và nắp chống rò rỉ nước bằng nhựa HDPE hoặc tương đương. Dây dẫn bằng PE/PVC hoặc tương đương, Ø 2.5 x 4 mm ± 5% Đầu nối khóa Luer bằng ABS với vòng di động bằng PP và nắp thông hơi bằng HDPE Thể tích mồi ≤ 1,61ml. Áp lực chống rò rỉ ≥ 15 bar(220PSI) Thời gian sử dụng ≥ 7 ngày, ≥ 1 ngày với chất cản quang. Tiệt trùng từng cái. Sản phẩm không chứa các thành phần: DEHP (DOP), BBP, DBP, DIBP và DHP |
| 310.2 | Khoá chạc ba không dây nối | Khoá chạc ba không dây nối sử dụng được 7 ngày, 24h đối với chất cản quang. Áp lực chịu được tối đa: ≥29PSI. Tổng thể tích: 0,44ml; thể tích tồn dư: 0,3ml. Đầu nối Luer male xoay được chất liệu PC kháng lipid trong suốt. Thân làm bằng nhựa PC kháng lipid trong suốt. Khoá điều chỉnh bằng HDPE. Nắp bằng nhựa PP trắng. Sản phẩm không chứa các thành phần: DEHP (DOP), BBP, DBP, DIBP và DHP |
| 311 | Khoá niêm phong hộp đựng dụng cụ | Sử dụng để khoá niêm phong hộp đựng dụng cụ, phù hợp theo thiết kế hộp hấp hiện có tại bệnh viện, tự bung khi mở. Làm từ nhựa PE hoặc tương đương. |
| 312 | Khung CAD/CAM thanh Bar tháo lắp nhựa cường lực | Tính năng sử dụng: Phục hình trên implant dạng tháo lắp, giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười tự nhiên; khôi phục chức năng ăn nhai; tạo sự chắc chắn, ổn định; dễ tháo lắp và vệ sinh. Chất liệu: -Khung sườn: Hợp kim (Cobalt hoặc Titanium) chế tác bằng công nghệ CAD/CAM, liên kết với các chân răng nhân tạo (abutment). -Phần phủ: đắp sứ hoặc ép nhựa cường lực -Răng: Phủ nhiều lớp sứ hoặc răng nhựa cường lực Kích thước: Thiết kế theo cung hàm và số lượng implant của từng bệnh nhân. |
| 313 | Khung cố định các loại |  |
| 313.1 | Khung cố định cánh tay, cẳng tay | Tính năng: Khung dùng để cố định cánh tay, cẳng tay. Gồm 2 thanh ren thẳng đường kính 6mm ± 5%, dài 230mm đến 250mm ± 5% ; 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ; 4 đinh 3.5mm ± 5%, 1 mũi khoan, 1 chìa khóa. Đóng gói trong túi ép y khoa. |
| 313.2 | Khung cố định kéo dài chi | Khung dùng cố định kéo dài chi. Chất liệu: Inox SUS 304 hoặc tương đương Bao gồm: Thanh dọc, kích thước tối thiểu 3 cỡ: 380mm hoặc 400mm hoặc 420mm (± 5%): 03 chiếc Bộ phận liên kết (Ren phải và ren trái): 06 chiếc Vòng cung bao gồm 37 lỗ cách đều ɸ 7: 02 chiếc Bu lông và đai ốc: 06 bộ Bu lông khoan lỗ ɸ 2 và đai ốc: 08 bộ |
| 313.3 | Khung cố định ngoài ba thanh | Khung dùng để cố định ngoài ba thanh. Gồm 3 thanh trơn thẳng đường kính 8mm ± 5%; 12 khối chữ nhật, 24 bulông thép không rỉ; 6 đinh; 1 mũi khoan; 2 chìa khóa. |
| 313.4 | Khung cố định ngoài cẳng chân | Khung dùng để cố định ngoài cẳng chân Gồm 2 thanh ren thẳng đường kính 8mm ± 5%; 8 khối chữ nhật, 8 bu lông, 16 đai ốc thép không rỉ; 4 đinh, 1 mũi khoan, 2 chìa khóa. Đóng gói trong túi ép y khoa. |
| 313.5 | Khung cố định ngoài chữ T | Khung dùng để cố định ngoài chữ T Gồm 2 thanh ren thẳng đường kính 8mm ± 5%, dài 330mm ± 5%, 2 thanh ren thẳng đường kính 6mm ± 5%, dài 160mm đến 180mm ± 5%; khối chữ nhật, bu lông, đai ốc thép không rỉ; đinh , mũi khoan, chìa khóa. Đóng gói trong túi ép y khoa. |
| 313.6 | Khung cố định ngoài đầu dưới xương quay | Khung dùng để cố định ngoài đầu dưới xương quay Gồm 1 thanh trơn thẳng đường kính 6mm ± 5%, dài 180mm đến 200mm ± 5%; 2 hệ thống cặp đinh thép không rỉ và nhôm; đinh , mũi khoan, chìa khóa. Đóng gói trong túi ép y khoa. |
| 313.7 | Khung cố định ngoài ngón tay | Khung dùng để cố định ngoài ngón tay, gồm 1 thanh ren, 2 vòng bán nguyệt, 4 thanh cố định, 4 đai ốc, 4 đinh răng, 2 chìa khóa. |
| 313.8 | Khung cố định ngoài qua khớp gối | Khung dùng để cố định ngoài qua khớp gối: Gồm 2 thanh ren thẳng đường kính 8mm ± 5%, dài 650mm ± 5%; 12 khối chữ nhật, 24 đai ốc, 12 bulông thép không rỉ; 6 đinh 5.0mmx200mm ± 5%, 1 mũi khoan, 2 chìa khóa. |
| 314 | Khung hàm in 3D ALL on 4,6,8 tháo lắp cố định bắn nhựa cường lực bao gồm cả răng (12-14 chụp răng) | Tính năng sử dụng: Phục hình toàn hàm trên implant, giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười; khôi phục chức năng ăn nhai; tạo sự chắc chắn, ổn định; đảm bảo thẩm mỹ tự nhiên. Chất liệu: -Khung sườn: Hợp kim Cobalt, in 3D theo thiết kế kỹ thuật số. -Phần phủ: Nhựa cường lực ép trên thanh bar. -Răng: Răng nhựa (12–14 chụp răng). Kích thước: Thiết kế theo cung hàm và số lượng implant (ALL ON 4, 6 hoặc 8) của từng bệnh nhân. |
| 315 | Khung, đai, nẹp, thanh luồn dùng trong chấn thương - chỉnh hình và phục hồi chức năng các loại, các cỡ |  |
| 315.1 | Băng cố định khớp vai | Chất liệu: đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều trị |
| 315.2 | Băng cố định khớp vai tư thế dạng | Thiết kế 2 phần, tạo góc nâng khớp vai trong quá trình điều trị, có gối đi kèm, giúp tay dạng ra từ 15° đến 30°, điều chỉnh được, phù hợp cho cả vai phải và vai trái, phần còn lại thiết kế dạng túi nâng đỡ tay ở vị trí điều trị. |
| 315.3 | Băng thun gối | Làm từ chất liệu Neoprene tự dính hoặc tương đương. Băng nhám dính, có thể dính ở mọi vị trí. Dùng hỗ trợ chấn thương xương bánh chè, hỗ trợ khớp gối sau phẫu thuật, khi chơi thể thao. |
| 315.4 | Băng thun gối có nẹp cố định | Làm từ chất liệu Neoprene tự dính hoặc tương đương, bản nẹp hợp kim nhôm có thể gấp duỗi và băng nhám dính. Dùng hỗ trợ, hạn chế vận động cho người bị viêm khớp gối, sơ cứu chấn thương khớp gối, tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật khớp gối. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. |
| 315.5 | Đai số 8 các cỡ | Làm từ đệm mút, vải cotton, da, dây đai và băng nhám dính, thiết kế định hình ôm quanh phần xương đòn và nách |
| 315.6 | Đai thắt lưng | Tác dụng giúp ổn định giảm chịu lực vùng thắt lưng, đau cấp vùng thắt lưng, thoái hóa cột sống thắt lưng, trật đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm, sau mổ cột sống vùng thắt lưng |
| 315.7 | Đai thắt lưng cao cấp | Gồm hệ thống thanh nẹp đàn hồi được uốn theo đường cong cơ thể và chất liệu chun thoáng khí. Hai dây chun ở hai bên có tác dụng bó chặt sản phẩm vào vùng thắt lưng |
| 315.8 | Đai thắt lưng dạng lưới cứng | Chất liệu: Vải lưới cứng, vải lưới co giãn, khóa Velcro hoặc tương đương, Thanh nẹp đàn hồi Chỉ định: Dự phòng tổn thương cột sống thắt lưng cùng ở các đối tượng có nguy cơ cao như: - Người cao tuổi, người đang điều trị loãng xương, người phải đứng hoặc ngồi quá lâu khi làm việc. - Người đang bị viêm thoái hóa các xương khớp cột sống, chấn thương cột sống vùng thắt lưng cùng. - Hỗ trợ sau phẫu thuật, sau khi đeo nắn cột sống vùng thắt lưng, đau dây thần kinh tọa, đau nhức cột sống vùng thắt lưng cấp hoặc mãn tính chưa rõ căn nguyên. |
| 315.9 | Đai treo tay các cỡ | Làm từ chất liệu vải thoáng khí hoặc tương đương theo hình túi nâng đỡ tay ở tư thế điều trị |
| 315.10 | Nẹp bóng chày | Là một thanh nhôm có lớp mút xốp được thiết kế ôm trọn ngón tay |
| 315.11 | Nẹp cẳng tay các cỡ | Vật liệu là vải tự dính, mút xốp, vải cotton, thanh nẹp hợp kim nhôm uốn định hình và thanh nẹp đàn hồi |
| 315.12 | Nẹp cánh tay các cỡ | Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm dài từ bàn tay tới gần nách, có thể uốn được theo tư thế điều trị, các thanh nẹp nhỏ giúp tăng cường tính cố định |
| 315.13 | Nẹp chống xoay dài | Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi, uốn theo độ cong bàn chân, kết hợp với hai thanh nẹp hợp kim nhôm đặc biệt chịu lực tốt. Có tác dụng chống xoay và giữ thẳng đầu gối, hệ thống băng nhám dính giúp cố định chân với nẹp. |
| 315.14 | Nẹp chống xoay ngắn | Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân với một bản nẹp hợp kim nhôm đặc biệt, chịu lực tốt. Có tác dụng chống xoay, được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính |
| 315.15 | Nẹp cổ cứng | Làm từ chất liệu EVA gồm 2 mảnh riêng biệt được gắn với nhau bởi băng nhám dính |
| 315.16 | Nẹp cổ mềm | Được sản xuất từ chất liệu mút xốp mềm, vải cotton nhẹ và thoáng khí. Có hệ thống khóa |
| 315.17 | Nẹp cổ tay | Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa, nẹp hợp kim nhôm. Dùng trong sơ cứu, cố định gãy xương, bong gân cổ tay, viêm xương khớp cổ tay mãn tính. Gồm tối thiểu các cỡ S, M, L, XL. |
| 315.18 | Nẹp đêm dài | Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính, dùng cho bệnh nhân có kích thước chân là size L |
| 315.19 | Nẹp đêm ngắn | Gồm bản nẹp hợp kim nhôm đàn hồi được uốn theo độ cong của bàn chân và cẳng chân, được bao bọc bởi đệm mút và vải cotton, cố định vào chân bởi hệ thống băng nhám dính, dùng cho bệnh nhân có kích thước chân là size XS,S,M |
| 315.20 | Nẹp gối | Là sự kết hợp của 4 thanh nẹp hợp kim nhôm định hình, tấm đệm mút và vải tự dính, hệ thống băng nhám dính giúp dễ sử dụng, dễ điều chỉnh |
| 315.21 | Nẹp gối chức năng | Nẹp gối có khớp điều chỉnh và cố định được từ 0 đến 135 độ |
| 315.22 | Nẹp ngón tay kèm mút | Bao gồm một thanh nhôm dẻo và một lớp đệm mút dính vào thanh nhôm |
| 316 | Khuôn đúc mô bệnh phẩm có nắp | - Có một mảnh có chốt cài - Chất liệu Poly Acetal hoặc tương đương - Lỗ hình chữ nhật có kích thước 5,0mm × 1,0mm ± 5% (loại lỗ to), kích thước 0,9mm × 0,9mm ± 5% (loại lỗ nhỏ) - Có 02 khu vực ghi nhãn lớn trên các mặt của băng cassette và một mặt ghi nghiêng phía trước 45° ± 5%, có thể thích ứng với hầu hết các máy in cassette. |
| 317 | Kim bơm rửa ống tủy | Kim sử dụng để đưa dung dịch vào ống tủy để làm sạch |
| 318 | Kim châm cứu dùng một lần | Gồm 02 phần: tay cầm (đốc kim), thân kim. Sử dụng phôi thép dùng trong y tế hoặc tương đương Có ít nhất các kích cỡ : 0.18mm*7mm / 0.25mm*25mm / 0.25mm*40mm / 0.30mm*25mm / 0.30mm*30mm / 0.30mm*40mm / 0.30mm*50mm / 0.30mm*60mm / 0.30mm*75mm / 0.35mm*40mm / 0.35mm *75mm (±5%) Đóng gói dạng vỉ, tiệt trùng từng chiếc. |
| 319 | Kim chạy thận nhân tạo loại 16G | Gồm có: -1 kim (16G) dài 25mm ± 5% có thành mỏng phủ silicone, đầu kim có lỗ có cạnh vát -1 cánh loại cánh xoay, phân biệt kích cỡ bằng màu sắc -1 kẹp khóa-1 đầu nối -1 ống dây dài 30cm ± 5%, đường kính trong x đường kính ngoài: 3,2mm x 5,0 mm ± 5% -Đóng gói tiệt trùng -Không chứa DEHP an toàn cho bệnh nhân. |
| 320 | Kim chiba | - Chức năng: được sử dụng để sinh thiết tế bào qua đường mật và ứng dụng qua da thường quy. - Loại: Đầu vát - Chất liệu: làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Đường kính tối thiểu 3 cỡ: 18G, 20G; 22G - Chiều dài có tối thiểu 3 cỡ: 15cm, 20cm; 28cm ± 5% |
| 321 | Kim chọc dò, sinh thiết, định vị các loại |  |
| 321.1 | Bộ sinh thiết mô mềm bán tự động | Kim làm từ thép không gỉ hoặc tương đương, thân súng làm từ nhựa PC/ABS, Polymer, PVS, PBT và Polycarbonate hoặc tương đương. Kim sinh thiết bán tự động, có tối thiểu các cỡ 14Gx10cm, 14Gx16cm, 16Gx10cm, 16Gx16cm, 18Gx10cm, 18Gx16cm, 18Gx20cm, 18Gx25cm, 20Gx10cm, 20Gx16cm, 20Gx20cm (±5%), độ sâu thâm nhập 10mm hoặc 20mm (± 5%) có thể điều chỉnh. Chiều dài mô cắt mẫu 19mm ± 5%. Thân kim có vạch chia độ, có nút đánh dấu độ sâu. Kim dùng được trên mô có vi vôi hoá. Có hai mức chỉnh chế độ bắn. |
| 321.2 | Bộ sinh thiết mô mềm bán tự động kèm kim dẫn đường | Kim làm từ thép không gỉ hoặc tương đương, thân súng làm từ nhựa PC/ABS, Polymer, PVS, PBT và Polycarbonate hoặc tương đương. Kim sinh thiết bán tự động, có tối thiểu các cỡ 18Gx10cm, 18Gx16cm, 18Gx20cm, 20Gx10cm, 20Gx16cm, 20Gx20cm (±5%), độ sâu thâm nhập 10mm hoặc 20mm (± 5%) có thể điều chỉnh. Chiều dài mô cắt mẫu 19mm ± 5%. Thân kim có vạch chia độ, có nút đánh dấu độ sâu. Kim dùng được trên mô có vi vôi hoá. Có hai mức chỉnh chế độ bắn. Bao gồm 1 kim sinh thiết đi kèm 1 kim dẫn đường và một kim đồng trục đầu tù kích thước tương ứng |
| 321.3 | Bộ sinh thiết mô mềm tự động | Kim làm từ thép không gỉ hoặc tương đương, thân súng làm từ nhựa PC/ABS, Polymer, PVS, PBT và Polycarbonate hoặc tương đương. Kim sinh thiết tự động, có ít nhất các đường kính 14Gx10cm, 14Gx16cm, 16Gx10cm, 16Gx16cm, 18Gx10cm, 18Gx16cm, 18Gx20cm, 18Gx25cm, 20Gx10cm, 20Gx16cm, 20Gx20cm (±5%), độ sâu thâm nhập 22mm ± 5%. Chiều dài mô cắt mẫu 18.5mm ± 5%. Kim dùng được trên mô có vi vôi hoá. Có 2 chốt bắn nằm trên đầu gần của phần tay cầm và mặt bên tay cầm cho người dùng lựa chọn giữa 2 tư thế cầm kim thích hợp. |
| 321.4 | Kim dây định vị khối u vú loại định vị nhiều lần | - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Có thể định vị lại sau khi đặt. - Có tối thiểu các kích cỡ 20G x 3.7cm; 20G x 5,7cm; 20G x 7,7cm; 20G x 9,7cm (± 5%) |
| 321.5 | Kim sinh thiết mô mềm | Làm từ thép không gỉ 304, polycarbonate, Mobay Makrolon 2508, Polyethylene trọng lượng nhẹ, Polypropylene Homopolymer hoặc tương đương. Kim sinh thiết tự động. Có ít nhất các đường kính 12G, 14G, 16G, 18G, 20G, mỗi đường kính có tối thiểu các chiều dài 10cm, 13cm, 16cm, 20cm (±5%), độ sâu thâm nhập 15mm hoặc 22mm (±5%) có thể điều chỉnh. Chiều dài mô cắt mẫu 19mm ± 5%. Kim dùng được trên mô có vi vôi hoá, có thể bơm thuốc tê qua đầu kim sinh thiết. |
| 321.6 | Kim dẫn đường dùng trong sinh thiết | Làm từ thép không gỉ. Được thiết kế tương thích với các kim sinh thiết. Có tối thiểu các đường kính: 11G, 13G, 15G, 17G, 19G và các chiều dài: 7cm, 7.5cm, 10cm, 13cm, 13.5cm, 17cm và 17.5cm (± 5%) |
| 322 | Kim chọc và sinh thiết tạng các cỡ | Kim được định vị qua siêu âm, CT. Tay cầm dạng cánh bướm. Có khóa an toàn khi không sử dụng. Cấu tạo kim gồm: kim dẫn đường 01 cái, kim lấy mẫu 01 cái; có thể tháo rời. Kích thước: 14G đến 20G, chiều dài: 90mm đến 220mm hoặc tương đương |
| 323 | Kim đốt tuyến giáp và u xơ tử cung (kim đốt sóng cao tần) các cỡ | - Điện cực có hệ thống làm lạnh bên trong - Kim có nhiều kích thước và độ dài và đầu phát nhiệt khác nhau - Đường kính kim: từ 19G đến 15G - Chiều dài từ 70mm đến 350mm - Đầu phát nhiệt: từ 5mm đến 30mm - Tương thích với thiết bị đốt khối u VRS01 hãng Starmed |
| 324 | Kim đường truyền nội tủy xương | -Tiếp cận mạch máu trong vòng ≤ 10 giây và không mất thời gian lắp đặt, không cần thay pin. -Thiết bị bỏ túi, nhẹ ≤ 92g. Kích thước sản phẩm: 14cm x 6cm x 2.8cm (± 5%) -Kích cỡ kim: 15G -Đóng gói tiệt trùng |
| 325 | Kim gây tê nha khoa | Sử dụng để tiêm thuốc tê vào mô quanh răng |
| 326 | Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ loại 1 |  |
| 326.1 | Kim gây tê đám rối thần kinh 100mm có đánh dấu cản âm | - Kim G20 dài 100mm ± 5%, cách điện, có khắc đánh dấu xung quanh thân kim để cản âm giúp xác định chính xác vị trí kim, mặt vát kim 30°± 5% - Dây nối bơm thuốc - Tương thích với máy kích thích thần kinh Stimuplex |
| 326.2 | Kim gây tê đám rối thần kinh 100mm | - Kim G21 dài 100mm ± 5%, cách điện, có vạch đánh dấu mỗi 1cm trên thân kim, mặt vát kim 30°± 5% - Dây nối bơm thuốc - Tương thích với máy kích thích thần kinh Stimuplex |
| 326.3 | Kim gây tê đám rối thần kinh 50mm | - Kim G22 dài 50mm ± 5%, cách điện, có vạch đánh dấu mỗi 1 cm trên thân kim, mặt vát kim 30°± 5% - Dây nối bơm thuốc - Tương thích với máy kích thích thần kinh Stimuplex |
| 326.4 | Kim gây tê tủy sống các số các cỡ | Đầu kim 3 mặt vát dài, chiều dài 90mm ± 5% Tối thiểu các cỡ 22G, 25G, 26G, 27G, 29G. Chuôi kim trong suốt, có lăng kính phản quang giúp phát hiện nhanh dịch não tủy chảy ra |
| 327 | Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ loại 2 |  |
| 327.1 | Kim chọc gây tê tủy sống 90mm các số | Trục kim và đốc kim chất liệu Polypropylene, kim và nòng chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. Đóng gói tiệt trùng. Mũi kim vát, đốc kim trong suốt Có tối thiểu các cỡ 18G, 20G, 22G, 23G, 25G, 26G, 27G. Chiều dài 90mm ± 5% |
| 327.2 | Kim gây tê đám rối thần kinh siêu hiển thị 21G x 100mm | Kim gây tê đám rối thần kinh - Ống thông chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cáp kết nối chất liệu ABS, bọc thiếc hoặc tương đương - Lớp phủ chất liệu NanoLine Parylene hoặc tương đương - Có các điểm đánh dấu độ sâu trên kim cách nhau 10mm ± 5% - Đầu kim có tối thiểu 2 góc nghiêng phản âm, hiển thị rõ dưới siêu âm - Đóng gói tiệt trùng. |
| 327.3 | Kim gây tê đám rối thần kinh siêu hiển thị 22G x 50mm | Kim gây tê đám rối thần kinh - Ống thông chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cáp kết nối chất liệu ABS, bọc thiếc hoặc tương đương - Lớp phủ chất liệu NanoLine Parylene hoặc tương đương - Có các điểm dánh dấu độ sâu trên kim cách nhau 10mm ± 5% - Đầu kim có tối thiểu 2 góc nghiêng phản âm, hiển thị rõ dưới siêu âm - Đóng gói tiệt trùng. |
| 328 | Kim hút mẫu | Chiều dài 160mm ± 5% Đường kính ngoài kim 1.8mm ± 5% Đường kính trong 1.45mm ± 5% Chất liệu thép không rỉ, được phủ teflon để hạn chế nhiễm khuẩn, nhiễm chéo. |
| 329 | Kim luồn dạng bút | Kim luồn không cánh không cửa sổ bơm thuốc. Chất liệu catheter bằng FEP hoặc tương đương, có tối thiểu 2 đường cản quang trên thân catheter. Sử dụng được trong phòng MRI. Lưu kim ≥ 48h. Phân biệt các cỡ bằng màu sắc, có tối thiểu các cỡ: + 14G x 45mm ± 5% + 16G x 45mm ± 5% + 18G x 45mm ± 5% + 20G x 31mm ± 5% + 22G x 25mm ± 5% + 24G x 19mm ± 5% Đóng gói tiệt trùng từng cái. |
| 330 | Kim luồn tĩnh mạch các số các cỡ | Chất liệu Ethylen Tetra Flour Ethylen hoặc tương đương. Đóng gói từng chiếc bằng vỏ nhựa cứng, lưu ≥ 72 giờ, tiệt trùng; Có tối thiểu các cỡ 14Gx64mm ± 5%, 16Gx51mm ± 5%, 18Gx51mm ± 5%, 20Gx51mm ± 5%, 22Gx25mm ± 5%, 24Gx19mm ± 5%. Tốc độ dòng chảy đối với các kích cỡ: +Cỡ 14G: 300ml/phút ± 5% +Cỡ 16G: 190ml/phút ± 5% +Cỡ 18G: 90ml/phút ± 5% +Cỡ 20G: 55ml/phút ± 5% +Cỡ 22G: 35ml/phút ± 5% +Cỡ 24G: 15ml/phút ± 5% Phân biệt cỡ kim bằng màu sắc. Kim luồn tĩnh mạch không có cánh. Đóng gói tiệt trùng. |
| 331 | Kim luồn tĩnh mạch có van chống trào ngược | Kim luồn tĩnh mạch không cánh, không cửa bơm thuốc, có 4 đường cản quang trong catheter , catheter chất liệu PUR hoặc tương đương. - Đầu kim 3 mặt vát. - Chống trào ngược máu khi rút kim, tránh tiếp xúc với máu. Cổng tiêm sau khi được kết nối với thiết bị khác, dịch hoặc máu có thể chảy qua đốc Catheter theo cả 2 chiều. - Tối thiểu các kích cỡ: +Cỡ 18G x 1.25" tốc độ chảy ≥ 100ml/min +Cỡ 20G x 1.25" tốc độ chảy ≥ 50ml/min +Cỡ 22G x 1.25" tốc độ chảy ≥ 25ml/min +Cỡ 24G x 0.75" tốc độ chảy ≥ 15ml/min |
| 332 | Kim sinh thiết các loại |  |
| 332.1 | Kim sinh thiết mô mềm 2 chế độ | Dùng để lấy mẫu sinh thiết từ các mô mềm như: gan, thận, tuyến tiền liệt, vú, hạch, u mô mềm khác…. Kim tích hợp 2 chế độ tự động và bán tự động, có kim dẫn hướng. Trọng lượng ≤ 50g giúp. Khoảng chết ≤ 2 mm Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn và hiển thị dưới siêu âm rõ ràng. Có tối thiểu hai độ xuyên sâu lấy mẫu: Độ sâu xuyên 15mm ±5% và 25 mm ±5%. Sử dụng được 3 cơ chế bắn: +Chế độ tự động: Ống kim và trocar có thể được bắn đồng thời +Chế độ bán tự động: Trocar sẽ được bắn ra trước +Chế độ không nảy kim: Trocar sẽ không tiến thêm khi bắn. Chất liệu không được chứa Phthalates, DEHP, hoạt chất y học, chất gây ung thư, hóa chất độc hại, Latex, các chất có nguồn gốc động vật liên quan BSE/TSE, PVC. |
| 332.2 | Kim sinh thiết tự động có kim dẫn hướng | Dùng để lấy mẫu sinh thiết từ các mô mềm như: gan, thận, tuyến tiền liệt, vú, hạch, u mô mềm khác… Kim sinh thiết tự động kèm kim dẫn hướng, bao gồm 2 chế độ bắn: +Chế độ không nảy kim: Trocar không tiến thêm khi bắn +Chế độ trễ (chế độ 2 bước): Trocar sẽ được đẩy ra trước để mô đi vào rãnh chứa mẫu Độ sâu lấy mẫu 20mm ±5% Chất liệu không chứa Phthalates, DEHP, hoạt chất y học, chất gây ung thư, hóa chất độc hại, Latex, các chất có nguồn gốc động vật liên quan BSE/TSE, PVC. |
| 332.3 | Kim sinh thiết bán tự động có kim dẫn hướng | Dùng để lấy mẫu sinh thiết từ các mô mềm như: gan, thận, tuyến tiền liệt, vú, hạch, u mô mềm khác… Kim sinh thiết bán tự động kèm kim dẫn hướng Tối thiểu 02 độ sâu lấy mẫu: 10mm ±5% và 20mm ±5% Có thiếu kế nút an toàn, tránh kích hoạt ngoài ý muốn. Chất liệu không chứa Phthalates, DEHP, hoạt chất y học, chất gây ung thư, hóa chất độc hại, Latex, các chất có nguồn gốc động vật liên quan BSE/TSE, PVC. |
| 332.4 | Kim sinh thiết bán tự động mô mềm các cỡ | Dùng để lấy mẫu sinh thiết từ các mô mềm như: gan, thận, tuyến tiền liệt, vú, hạch, u mô mềm khác… Cấu tạo bao gồm: kim trong, kim ngoài, bộ phận cơ học tạo lực, giá đỡ và ống bảo vệ. Thân kim có vạch phản âm Tối thiểu 02 độ sâu lấy mẫu: 10mm ±5% và 20mm ±5%. Có thiếu kế nút an toàn, tránh kích hoạt ngoài ý muốn. Chất liệu không chứa Phthalates, DEHP, hoạt chất y học, chất gây ung thư, hóa chất độc hại, Latex, các chất có nguồn gốc động vật liên quan BSE/TSE, PVC. |
| 333 | Kim sinh thiết các số, các cỡ dùng cho súng sinh thiết DeltaCut hãng Pajunk | Tay cầm bằng nhựa, thân kim bằng thép không gỉ, gồm 2 kim đồng trục có thể tháo rời, có khóa an toàn khi chưa sử dụng, thân kim được đánh dấu chiều sâu. Kích thước: 14G, 16G, 18G. Chiều dài: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm. Sử dụng tương thích với súng sinh thiết DeltaCut hãng Pajunk hiện có tại Bệnh viện |
| 334 | Kìm sinh thiết cơ tim | Tay cầm dạng xỏ ngón, có khóa cố định. Hàm lấy sinh thiết cấu trúc dạng một bên chuyển động tạo lực cắt. Chất liệu làm từ vật liệu tương thích sinh học. Tối thiểu các kích thước: 6, 7, 8, 9 (Fr) |
| 335 | Kim sinh thiết tủy xương | Kim hình chữ T, 1 bộ gồm: 1 kim chọc, 1 troca, 1 kim sinh thiết, 1 que thông, 1 chốt an toàn. Tay cầm bằng nhựa, thân kim bằng thép không gỉ có đánh dấu chiều sâu. Kích thước: 8G, 11G, 13G. Chiều dài: 100mm, 150mm hoặc tương đương |
| 336 | Kim tiêm răng dùng một lần | Cỡ kim: 27G - Chiều dài kim: 21mm ± 5%, chất liệu Inox hoặc tương đương - Đốc kim chất liệu nhựa PP hoặc tương đương. Đóng gói tiệt trùng. |
| 337 | Kít thử tiệt khuẩn ETO | - Kít thử cho công nghệ tiệt khuẩn EtO. + 1 gói đóng sẵn chứa 1 ống chỉ thị sinh học cho tiệt khuẩn EtO, đọc kết quả trong vòng ≤ 4 giờ. + Bên ngoài PCD có chỉ thị quy trình chuyển màu từ hồng sang cam sau quá trình tiệt khuẩn) + Đi kèm mỗi PCD là 1 ống chỉ thị sinh học cho EtO, đọc kết quả trong ≤ 4 giờ, để làm ống đối chứng. |
| 338 | Lam kính hiển vi mài mờ | Chất liệu kính Soda vôi hoặc tương đương, kích thước 25.4mm x 76.2mm ± 5%, độ dày 1.0mm đến 1.2mm ± 5%, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng, không mốc |
| 339 | Lam men |  |
| 339.1 | Lam men 22x22 | Kích thước (rộng x dài) 22mm x 22mm ± 5%; Được làm bằng thủy tinh, đánh bóng. Bề dày: 0,13mm đến 0,16 mm ± 5% |
| 339.2 | Lam men 22x40 | Kích thước(rộng x dài) 22mm x 40mm ± 5%; Được làm bằng thủy tinh, đánh bóng. Bề dày: 0,13mm đến 0,16 mm ± 5% |
| 339.3 | Lam men 24x50 | Kích thước(rộng x dài) 24mm x 50mm ± 5%; Được làm bằng thủy tinh, đánh bóng. Bề dày: 0,13mm đến 0,16 mm ± 5% |
| 340 | Lentulo | Dụng cụ đưa xi măng trám và thuốc vào ống tủy răng. Có 2 chiều dài: 21mm, 25mm Dùng máy, tốc độ 300-600 vòng/phút |
| 341 | Lọ thuỷ tinh vô trùng dùng trong phóng xạ | Thể tích bơm lọ: 16ml ± 1ml. Chiều cao: 52.5ml ± 0.5mm. Độ dày miệng lọ: 3.9mm ± 0.2mm. Chiều cao cổ lọ: 4.5mm ± 0.3mm. Chiều cao hiệu quả của thân lọ: 38mm ± 1mm. Đường kính ngoài của miệng lọ: 19.8mm ± 0.2mm. Đường kính trong của miệng lọ: 12.6mm ± 0.2mm. Đường kính ngoài của cổ lọ: 15.8mm ± 0.3mm. Đường kính thân: 25.5mm ± 0.25mm. Chất liệu: Thủy tinh borosilicate trung tính. Nút cao su Chlorobutyl. Phù hợp với hệ thống chia liều 18-FDG tại Bệnh viện |
| 342 | Lò xo chỉnh torque 1 răng | Dùng để điều chỉnh torque cho 1 răng |
| 343 | Lò xo đẩy Niti | Lò xo cấu tạo từ Nickel titanium hoặc tương đương, duy trì lực ổn định giúp tách các răng chen chúc với nhau, tạo khoảng cách phù hợp để sắp xếp lại răng trên hàm của bệnh nhân. Tối thiểu 3 loại tương ứng với lực nhẹ, trung bình và mạnh. |
| 344 | Lò xo kéo | Lò xo cấu tạo từ Nickel titanium hoặc tương đương, duy trì lực ổn định cho việc rút hàm, đóng kẽ hở giữa các răng của bệnh nhân. Tối thiểu 3 loại tương ứng với lực nhẹ, trung bình và mạnh. |
| 345 | Lò xo tách kẽ | Dùng để tạo khoảng cách giữa các răng để đặt khâu |
| 346 | Lok-bar bàn máy CT | - Vật liệu: Nhôm hoặc tương đương - Số lượng chốt: 2 (khoảng cách giữa 2 chốt là 14cm) - Tương thích với mặt bàn CT mô phỏng có độ rộng: 530mm |
| 347 | Lok-bar bàn máy xạ trị | - Vật liệu: Nhôm hoặc tương đương - Độ dày: 6mm - Số lượng chốt: 2 (khoảng cách giữa 2 chốt là 14cm) - Tương thích với mặt bàn máy gia tốc Varian |
| 348 | Lok-bar cho vac-lok | - Vật liệu: Nhôm hoặc tương đương - Số lượng chốt: 2 (khoảng cách giữa 2 chốt là 14cm) - Tương thích với các loại mặt bàn của mặt bàn máy gia tốc Varian, máy CT mô phỏng và các loại túi chân không |
| 349 | Lưỡi cắt tuyến tiền liệt loại mỏ chim | Chất liệu thép không rỉ hoặc tương đương. Dùng để cắt u tiền liệt tuyến và sử dụng được với máy của hãng Karl Storz, đầu dạng vòng, có rãnh xẻ cỡ 24, 27, góc 30 độ, loại 1 chân. |
| 350 | Lưỡi cắt u tuyến tiền liệt | Chất liệu thép không rỉ hoặc tương đương. Dùng để cắt u tiền liệt tuyến và sử dụng được với máy của hãng Karl Storz, đầu dạng vòng, có rãnh cắt cỡ 24, 27, góc 30 độ, loại 1 chân. |
| 351 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Dao cắt dùng 1 lần. Độ nghiêng lưỡi dao ≤ 34 độ, kích thước (dài x rộng x cao) 80mm x 8mm x 0,25mm ± 5%. Dùng phù hợp cho cả cắt lạnh và cắt tiêu bản thường |
| 352 | Lưỡi dao lạng da | Chất liệu: Thép không gỉ hoặc tương đương Dùng để lạng một phần da khỏe mạnh từ một bộ phận của cơ thể để cấy ghép sang bộ phận khác |
| 353 | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, tiệt trùng. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ. |
| 354 | Lưỡi dao phẫu thuật vô trùng các cỡ | Chất liệu: thép y tế không gỉ hoặc tương đương Lưỡi dao sắc, mảnh, dày ≤ 0.4mm, độ cứng ≥ 700HV Kích thước: Tối thiểu các cỡ (chiều dài lưỡi/dao/độ rộng) -Số 10: 27/40/7; -Số 11: 23/41/6; -Số 15: 12/38/6; -Số 20: 29/45/9; -Số 21: 36/52/10; -Số 22: 39/58/11; -Số 23: 30/51/10; Đóng gói tiệt trùng. |
| 355 | Lưỡi đốt tuyến tiền liệt | Chất liệu thép không rỉ hoặc tương đương. Dùng để đốt u tiền liệt tuyến và sử dụng được với máy của hãng Karl Storz, đầu dạng bi đường kính 3/5mm, loại 1 chân. |
| 356 | Mắc cài kim loại thường hệ MBT | Mắc cài hệ MBT chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, thiết kế đôi, mở không có nắp đậy. Khuôn đúc kim loại. Các đường viền bo tròn, thấp. Có các đường cơ sở để tăng độ bền liên kết và xác định vị trí đặt chính xác. Có các khe dây tròn giúp dễ lắp đặt và giảm ma sát. Bộ đầy đủ ứng với vị trí của từng răng. |
| 357 | Mắc cài kim loại thường hệ ROTH/MBT | Mắc cài hệ ROTH/MBT chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, thiết kế đôi, mở không có nắp đậy. Khuôn đúc kim loại. Các đường viền bo tròn, thấp. Có các đường cơ sở để tăng độ bền liên kết và xác định vị trí đặt chính xác. Có các khe dây tròn giúp dễ lắp đặt và giảm ma sát. Bộ đầy đủ ứng với vị trí của từng răng. |
| 358 | Mắc cài kim loại tự buộc hệ ROTH/MBT | Mắc cài mini hệ ROTH/MBT đúc từ thép không gỉ hoặc tương đương, thiết kế đôi, có nắp đậy. Bộ đầy đủ ứng với vị trí của từng răng. |
| 359 | Mắc cài kim loại tự buộc MBT | Mắc cài mini hệ MBT đúc từ thép không gỉ hoặc tương đương, thiết kế đôi, có nắp đậy. Bộ đầy đủ ứng với vị trí của từng răng. |
| 360 | Mắc cài R6 hệ hệ ROTH/MBT | Mắc cài răng 6 làm từ chất liệu thép không gỉ sử dụng phối hợp liền mạch với mắc cài thông thường. Phần đế được khắc lưới. |
| 361 | Mắc cài R6 MBT hai ống | Mắc cài R6 MBT hai ống gắn cố định lên răng để chỉnh nha |
| 362 | Mắc cài R7 hệ ROTH/MBT | Mắc cài răng 7 làm từ chất liệu thép không gỉ sử dụng phối hợp liền mạch với mắc cài thông thường. Phần đế được khắc lưới. |
| 363 | Mắc cài R7 MBT | Mắc cài R7 MBT gắn cố định lên răng để chỉnh nha |
| 364 | Mắc cài sứ thường hệ ROTH/MBT | Mắc cài hệ ROTH/MBT được đúc từ gốm đa tinh thể hoặc tương đương. Thiết kế đôi. Tương thích với sinh học. Có các đường viền cơ sở để tăng độ bám dính, giúp xác định vị trí chính xác. Bộ đầy đủ ứng với vị trí của từng răng. |
| 365 | Mắc cài sứ thường MBT | Mắc cài hệ MBT được đúc từ gốm đa tinh thể hoặc tương đương. Thiết kế đôi. Tương thích với sinh học. Có các đường viền cơ sở để tăng độ bám dính, giúp xác định vị trí chính xác. Bộ đầy đủ ứng với vị trí của từng răng. |
| 366 | Mắc cài sứ tự buộc hệ ROTH/MBT | Mắc cài sứ tự buộc hệ ROTH/MBT gắn cố định lên răng để chỉnh nha |
| 367 | Mắc cài sứ tự buộc MBT | Mắc cài sứ tự buộc hệ MBT gắn cố định lên răng để chỉnh nha |
| 368 | Màng bọc nylon | Màng bọc nylon Kích thước 45cm ± 5%, cuộn dài ≥ 600cm |
| 369 | Màng Collagen cho nha khoa cỡ 15x20 | Màng collagen tự nhiên được làm từ màng ngoài tim của heo hoặc tương đương giúp tái tạo mô trong nha khoa. Chức năng màng ngăn kháng xé đa hướng Thời gian tiêu: 4-6 tháng Độ dày: ≤ 0.2 mm Kích thước: 15mm x 20mm |
| 370 | Máng duy trì trong suốt | - Tính năng sử dụng: Là loại khí cụ chỉnh nha bằng máng, hoặc duy trì kết quả sau chỉnh nha - Chất liệu: là khí cụ chỉnh nha tháo lắp được cấu tạo bằng nhựa acrylic - Kích thước: theo Kích thước của từng bệnh nhân, được thiết kế theo chỉ định của bác sĩ |
| 371 | Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant | Tính năng sử dụng: Máng được in 3D từ dữ liệu kế hoạch implant của bác sĩ, có độ cứng và an toàn sinh học, dùng để hướng dẫn chính xác vị trí cấy implant. Lỗ dẫn hướng tương thích với hệ thống implant sử dụng, có thể tích hợp pin định vị để cố định máng khi phẫu thuật. Chất liệu: Nhựa resin nha khoa chuyên dụng, in 3D. Kích thước: Thiết kế toàn hàm, bán phần hoặc từng vùng; dạng máng hở hoặc kín, theo cung hàm và vị trí implant của từng bệnh nhân. |
| 372 | Màng lọc cho hộp đựng dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng | Màng lọc tiệt khuẩn dùng cho hộp dụng cụ tiêu chuẩn, đường kính 190mm, loại tròn. Thành phần: vật liệu PolyTetra Fluoro Ethylene (PTFE) hoặc tương đương Có thể tái sử dụng ≥ 1000 lượt tiệt khuẩn. |
| 373 | Màng mổ kháng khuẩn vô trùng các cỡ | - Chất liệu màng Polyurethane hoặc tương đương. - Độ co giãn (trên độ dài) ≥ 3 lần - Độ mở rộng (trên độ dài) ≥ 7 lần - Phủ keo Polyacrylic và providone iodine hoặc tương đương - Không chứa Latex - Có tối thiểu 4 cỡ: + Cỡ XS: Kích thước lớp dính: 40cm x 28cm ± 5%, kích thước toàn màng 40cm x 35cm ± 5% + Cỡ S: Kích thước lớp dính: 45cm x 50cm ± 5%, kích thước toàn màng 45cm x 55cm ± 5% + Cỡ M: Kích thước lớp dính: 60cm x 45cm ± 5%, kích thước toàn màng 60cm x 50cm ± 5% + Cỡ L: Kích thước lớp dính: 70cm x 75cm ± 5%, kích thước toàn màng 70cm x 80cm ± 5% |
| 374 | Máng tẩy trắng | - Tính năng sử dụng: được sử dụng cho các giai đoạn trong chỉnh nhà, tẩy trắng răng. - Chất liệu: Màng mềm được gia công bằng công nghệ in 3D, hoặc ép nhiệt chân không. Không tác động đến răng cảu người bệnh - Kích thước: Tùy theo kích thước hàm của từng bệnh nhân |
| 375 | Mask máy thở không xâm nhập | Cấu tạo bao gồm: Tấm tựa trán có thể điều chỉnh được phù hợp với nhiều cấu trúc gương mặt khác nhau; Vành làm bằng chất liệu Silicon hoặc tương đương, giúp hỗ trợ bệnh nhân khi đeo mask; Mask có lỗ thoát khí đảm bảo an toàn cho bệnh nhân; Dây đeo mask chất liệu bền, mềm dễ sử dụng giúp cố định mask khi sử dụng. |
| 376 | Mask thở các loại |  |
| 376.1 | Mask + cốc thuốc | Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương, trong suốt, không chứa độc tố DEHP - Có dụng cụ chứa thuốc. Dây dẫn chính chiều dài 2m ± 5% - Mặt nạ có dây đeo. Bầu đựng thuốc: 2ml đến 6ml. Tốc độ phun sương: 0.60ml -≥ 0.70ml/phút. Giọt phun sương: 0.010ml -≥ 0.014ml/giọt. - Bao gồm mặt nạ khí dung, ống oxy, thắt lưng đàn hồi. Đóng gói tiệt trùng |
| 376.2 | Mask gây mê | Được làm bằng nhựa PVC hoặc tương đương, trong suốt, dùng trong y tế. Phân biệt các cỡ bằng màu sắc. Đầu nối tiêu chuẩn (15/22 mm) |
| 376.3 | Mask thở oxy có túi | Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, trong suốt, dây không bị vặn xoắn - Là dụng cụ kết nối giữa hệ thống cung cấp khí oxy với bệnh nhân. - Mask kèm dây đeo đàn hồi, có túi hít lại; dây nối dài 2m ± 5%, túi trữ khí ≥ 1000ml. Đầu nối tiêu chuẩn. - Đóng gói tiệt trùng |
| 376.4 | Mask thở oxy | Làm từ nhựa PVC nguyên sinh trong suốt hoặc tương đương Gồm mặt nạ thở oxy có kẹp mũi có thể điều chỉnh và dây thun đeo, dây có chiều dài 2m ± 5% , ống dây chống vặn xoắn Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 377 | Mặt bàn cố định đầu-cổ-vai | Vật liệu: sợi carbon hoặc cao cấp hơn. Sử dụng kết hợp với gối cố định đầu, các loại mặt nạ cố định Đầu – Cổ, Đầu – Cổ – Vai,… Kích thước (cm): 121.9 x 60.5 x 2.16 ± 5%. Khối lượng (kg): ≤ 4.1. Độ suy giảm chùm tia photon 6 MV (± 0.15%). Đầu bàn: 2.4%. Cuối bàn: 2.4%. Độ suy giảm chùm tia photon 18 MV (± 0.15%). Đầu bàn: 1.2%. Cuối bàn: 1.2%. Tương thích với thiết bị xạ trị tại bệnh viện |
| 378 | Mặt gương nha khoa trong miệng | Gương nha khoa chuyên dụng quan sát các vùng trong miệng |
| 379 | Mặt nạ cố định (tấm cố định) đầu 3 điểm | Mặt nạ cố định tối thiểu 3 điểm, độ dày: ≤ 2.4 mm. Dạng: Open face, tương thích cho kỹ thuật Xạ phẫu định vị thân. Nhiệt độ làm mềm tối ưu: 65 – 70 độ C. Mật độ: 1.13 g/cm3 ± 5%. Độ suy giảm chùm tia photon 6 MV: 0.7 ± 0.15%. Độ suy giảm chùm tia photon 15 MV: 0.45 ± 0.15%. Độ build up da tương đương nước: 2.9 mm ± 5%. Tương thích với thiết bị xạ trị tại bệnh viện |
| 380 | Mặt nạ cố định (tấm cố định) đầu-cổ-vai 5 điểm | Mặt nạ cố định tối thiểu 5 điểm, độ dày: ≤ 2.4 mm. Dạng: Open face, tương thích cho kỹ thuật Xạ phẫu định vị thân. Nhiệt độ làm mềm tối ưu: 65 – 70 độ C. Mật độ: 1.13 g/cm3 ± 5%. Độ suy giảm chùm tia photon 6 MV: 0.7 ± 0.15%. Độ suy giảm chùm tia photon 6 MV: 0.5 ± 0.15%. - Độ suy giảm chùm tia photon 15 MV: 0.35 ± 0.15%. - Độ build up da tương đương nước: 2.3 ± 0.1 mm. Tương thích với thiết bị xạ trị tại bệnh viện |
| 381 | Mặt nạ thanh quản dùng cho nội soi hô hấp | - Sử dụng trong gây mê để nội soi khí phế quản. - Chất liệu: silicon y tế hoặc tương đương. Có đường dẫn khí, đường đặt sonde dạ dày và đường nội soi khí phế quản độc lập. Đường nội soi có nắp đậy thay đổi theo đường kính ống nội soi. - Tối thiểu các cỡ: 2.5, 3.0, 4.0 |
| 382 | Mặt nạ thanh quản dùng cho nội soi tiêu hóa | - Sử dụng trong gây mê để nội soi tiêu hóa. - Chất liệu: silicon y tế hoặc tương đương, kênh nội soi bán mở có độ rộng phù hợp với ống nội soi. Kênh nội soi có phủ chất bôi trơn - Tối thiểu các cỡ: 2.5, 3.0, 4.0 |
| 383 | Mặt nạ thở không xâm nhập van hở | - Mặt nạ có lỗ thông hơi và van chông ngạt dùng cho người. Có rãnh luồn ống thông dạ dày để tránh rò rỉ khí. Dây đai cố định đỉnh đầu thay đổi được kích thước. Bao gồm thước đo khuôn mặt để chọn cỡ mặt nạ phù hợp. Lớp đệm tự động điều chỉnh để kín khít hình dạng sống mũi bệnh nhân. + Khoảng chết ≤ 325 cm3 + Áp lực: 4cmH2O đến 25 cmH2O + Trở kháng tại 50 L/m ≤ 0.3 cmH2O; tại 100L/m ≤ 0.65 cmH2O + Gồm tối thiểu 3 size: S, M, L |
| 384 | Máy thở cho bệnh nhân ngừng thở khi ngủ và các bệnh lý khác loại 1 | - Tính năng sử dụng: CPAP, auto CPAP, S, T, S/T, autoS, autoST - Trọng lượng ≤ 1.400 g - Áp lực khí tối thiểu 4 – 25 cmH2O - Có kết nối 4G - Cấu hình tối thiểu: + Máy chính: 01 cái + Hộp nước: 01 cái + Ống khí gia nhiệt: 01 cái + Bộ nguồn: 01 cái + Túi xách: 01 cái + Mặt nạ: 02 cái |
| 385 | Máy trợ thính dành cho bệnh nhân dị tật vành tai 16 kênh kỹ thuật số | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh ≥16; số chương trình ≥4 - Hiệu chỉnh theo thính lực bằng phần mềm; Giảm tiếng gió - Giảm tiếng ồn nền; ngắt tiếng rú |
| 386 | Máy trợ thính dành cho bệnh nhân dị tật vành tai 8 kênh kỹ thuật số | 1. Trọng lượng ≤ 15g 2. Thời gian pin ≥ 115 giờ 3. Mức áp suất âm thanh đầu ra: OFL tại 90dB: 125dB ± 5% OFL tại 60dB: 120dB ± 5% 4. Tổng độ méo ≤ 5% trên 600Hz 5. Số kênh: 8 |
| 387 | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc nặng - sâu 12 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 86/144 dB; Số Kênh ≥ 12 - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú dịch chuyển tần số - Quản lý qua app điện thoại |
| 388 | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc nặng - sâu 14 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 86/145 dB; Số Kênh ≥ 14 - Định hướng âm thanh: Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; - Tự động điều khiển âm lượng: Dịch chuyển tần số - Kết nối Phụ kiện không dây |
| 389 | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc nặng - sâu 17 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 86/145 dB; Số Kênh ≥ 17 - Định hướng âm thanh: Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; - Tự động điều khiển âm lượng: Dịch chuyển tần số, - Đồng bộ 2 tai - Có ≥5 chương trình tự động điều chỉnh khác nhau - Ngắt tiềng feedback - Hiệu chỉnh theo thính lực đồ. - Tự động nhận diện lời nói. nghe rõ trong môi trường ồn - Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn - Lớp nano bảo vệ máy khỏi nước và bụi bẩn - Đồng bộ với thiết bị điện cực ốc tai. - Kết nối Bluetooth - Phụ kiện không dây |
| 390 | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc trung bình 12 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 80/140 dB; Số Kênh ≥ 12 - Định hướng âm thanh: Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; - Tự động nhận dạng lời nói trong môi trường ồn: Dịch chuyển tần số |
| 391 | Máy trợ thính dành cho trẻ em điếc trung bình 14 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 80/140 dB; Số Kênh ≥ 14 - Định hướng âm thanh: Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; - Tự động nhận dạng lời nói trong môi trường ồn: Dịch chuyển tần số |
| 392 | Máy trợ thính đeo sau vành tai dành cho người lớn nghe kém mức độ trung bình đến nặng 24 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 66/129 dB; Số Kênh≥ 24. - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh. - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Tự động điều chỉnh âm lượng. - Ngắt tiếng rú; Đồng bộ hai tai; Dịch chuyển tần số tăng băng tần. - Đồng bộ hai tai. - Chỉ số tiêu chuẩn chống nước IP 68 hoặc tốt hơn. - Kết nối bluetooth. |
| 393 | Máy trợ thính gọng kính dành cho người điếc hoàn toàn 1 tai 16 kênh kỹ thuật số | 1. Điện áp cung cấp: 1.3V ± 5% 2. Mức độ nhạy cơ-âm (Acousto-Mechanical Sensitivity Level) Max. Tại 1000 Hz: ≥ 48 dB Tại 1600 Hz: ≥ 45 dB Toàn dải: ≥ 40 dB 3. Độ nhạy cuộn cảm (T-coil): 90dB ± 5% (ở 10mA/m, 1kHz) 4. Thời lượng pin: ≥ 215h 5. Máy trợ thính đường xương, dạng gọng kính. Số kênh: 16 |
| 394 | Máy trợ thính gọng kính dành cho người điếc hoàn toàn một tai 16 kênh kỹ thuật số | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh ≥ 16; Số chương trình ≥ 4 - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú - Hỗ trợ nghe nhạc; Giảm tiếng ù tai |
| 395 | Máy trợ thính gọng kính dành cho người điếc hoàn toàn một tai 16 kênh lập trình | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Số Kênh ≥16; Số chương trình ≥ 4 - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú - Hỗ trợ nghe nhạc; Giảm tiếng ù tai - 2 Micro định hướng âm thanh; Hỗ trợ nghe môi trường ồn ào. |
| 396 | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em nghe kém dạng thính lực dốc mức nghe từ nặng đến sâu | Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 65/124 dB - Có ngắt tiếng feedback. - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động - Định hướng âm thanh, nghe thoải mái trong môi trường ồn. - Tự động nhận diện trong ≥ 4 môi trường như: môi trường ồn, môi trường tĩnh, nghe nhạc, hội thoại mic..... - Kết nối bluetooth - Đồng bộ hai tai - kết nối điều khiển từ xa. - Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn - Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng - Có thể sạc lại |
| 397 | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em công suất nặng 12 kênh | Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 86/145 dB, Số Kênh 12 - Có ngắt tiếng rú - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động - Định hướng âm thanh - Phù hợp với đối tượng có mức độ nghe kém từ nặng đến sâu |
| 398 | Máy trợ thính kết nối hai tai dành cho trẻ em công suất nặng 8 kênh | Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 86/145 dB, Số Kênh ≥ 8 - Có ngắt tiếng rú - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động - Định hướng âm thanh, âm lượng và thay đổi chương trình qua ứng dụng điện thoại. |
| 399 | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người điếc hoàn toàn một tai 24 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 70/124 dB; Số Kênh ≥24 - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh. - Giảm tiếng ồn nền; Giảm tiếng gió; Tự động điều chỉnh âm lượng. - Ngắt tiếng rú; Dịch chuyển tần số tăng băng tần. - Đồng bộ hai tai. - Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn. - Kết nối: Bluetooth và các phụ kiện không dây. |
| 400 | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người điếc hoàn toàn một tai bluetooth | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%. - Là máy trợ thính truyền âm dành cho những bệnh nhân 1tai điếc hoàn toàn và một tai bình thường hoặc có nghe kém, - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh - Giảm tiếng ồn nền; Giảm tiếng vang, Ngắt tiếng rú, - Hỗ trợ nghe trong môi trường ồn. Âm thanh 3D - Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn. |
| 401 | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người lớn 16 kênh | 1. Mức áp suất âm thanh đầu ra: OSPL 90 tại 1.6kHz: 135dB SPL ± 5% 2. Độ Khuếch đại: FOG tại 1.6kHz: ≥ 42dB 3.Pin: Điện áp pin: 1.3V ± 5% Thời lượng pin ≥ 68h Máy trợ thính đường khí, Loa trong tai. Mức độ: Nhẹ - nặng. Số kênh: 16 kênh |
| 402 | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người lớn 16 kênh tự động | 1. Mức áp suất âm thanh đầu ra: OSPL 90 tại 1.6kHz: 135dB SPL ± 5% 2. Độ Khuếch đại: FOG tại 1.6kHz: ≥ 42dB 3.Pin: Điện áp pin: 1.3V ± 5% Thời lượng pin ≥ 68h Máy trợ thính đường khí, dùng loa trong tai. Mức độ: Nhẹ - nặng. Số Kênh: 16 kênh tự động |
| 403 | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người lớn nghe kém mức độ trung bình nặng điếc chọn lọc tần số 16 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥70/124 dB; Số Kênh ≥16. - Hiệu chỉnh máy theo thính lực; Định hướng âm thanh. - Giảm tiếng ồn nền; Ngắt tiếng rú. - Đồng bộ hai tai. - Quản lý điện thoại bằng phần mềm trên điện thoại. - Phụ kiện không dây. - Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn. |
| 404 | Máy trợ thính loa trong tai dành cho người lớn nghe kém mức độ trung bình nặng điếc chọn lọc tần số 32 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất 70/124 dB; Số Kênh ≥ 32 - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh. - Giảm tiếng ồn nền; Giảm tiếng gió; Tự động điều chỉnh âm lượng. - Ngắt tiếng rú; Đồng bộ hai tai; Dịch chuyển tần số tăng băng tần. - Nhận diện lười nói tự động, ưu tiên lời nói quan trọng. Tự động thay đổi âm lượng thông minh. - Đồng bộ hai tai. - Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn. - Chất liệu; Máy trợ thính vỏ nhựa và mạch kim loại bên trong hoặc tương đương. Kích Thước; 2.8cm x1.1 cmx 0.5 cm ± 5%. - Kết nối Bluetooth và các phụ kiện không dây. |
| 405 | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém dạng thính lực dốc trung bình đến nặng | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 59/122 dB - Có ngắt tiếng feedback. - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động. - Tự động nhận diện trong tổi thiểu 5 môi trường: môi trường ồn, môi trường tĩnh, nghe nhạc, điện thoại và mini mic. - Kết nối bluetooth. - Đồng bộ hai tai. - Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn. - Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng. - Có thể sạc lại. |
| 406 | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém dạng thính lực dốc từ nhẹ đến trung bình. | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 59/122 dB - Có ngắt tiếng feedback. - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động. - Định hướng âm thanh, nghe thoải mái trơng môi trường ồn. - Tự động nhận diện trong tối thiểu 4 môi trường , môi trường ồn, môi trường tĩnh, nghe nhạc, hội thoại mic. - Kết nối bluetooth. - Đồng bộ hai tai. - Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn. - Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng. |
| 407 | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém mức độ nặng sâu 8 kênh - lập trình | Công suất đầu vào 80dB ± 5% Điện áp pin: 1.3V ± 5% Thời lượng pin ≥ 215 giờ. Số kênh: 8 kênh |
| 408 | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém nặng sâu 8 kênh – lập trình | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Hiệu chỉnh theo số đo bằng ứng dụng điện thoại - Số kênh ≥ 8; Công suất ≥ 84/144 dB - Công nghệ ngắt tiếng rú - Công nghệ xử lý âm thanh tiên tiến, tự động triệt tiêu tiếng ồn. |
| 409 | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém nhẹ đến trung bình 6 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 66/134 dB; Số kênh ≥ 6. - Có ngắt tiếng rú. - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động. - Định hướng âm thanh, - Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng. |
| 410 | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém trung bình đến nặng | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 75/138 dB - Có ngắt tiếng rú. - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động. - Định hướng âm thanh, - Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng. - Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn. |
| 411 | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém trung bình nặng 16 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 70/130 dB; Số Kênh ≥16. - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh. - Giảm tiếng gió; Giảm tiếng ồn nền; Tự động điều chỉnh âm lượng. - Ngắt tiếng rú; Đồng bộ hai tai; Dịch chuyển tần số tăng băng tần. - Đồng bộ hai tai. - Ngắt tiếng feedback. - Nhận diện lời nói tự động, ưu tiên lời nói quan trọng. - Tự động thay đổi âm lượng thông minh, - Chỉ số tiêu chuẩn chống nước IP 68 hoặc tốt hơn. - Kết nối bluetooth. |
| 412 | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém trung bình nặng 4 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 66/134 dB, Số Kênh ≥ 4 - Công nghệ ngắt tiếng rú - Công nghệ nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động - Định hướng âm thanh, - Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ nhẹ đến trung bình. |
| 413 | Máy trợ thính sau tai dành cho người cao tuổi nghe kém trung bình nặng 6 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 75/138 dB, Số Kênh ≥ 6 - Có ngắt tiếng rú - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động - Định hướng âm thanh, - Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng. |
| 414 | Máy trợ thính sau tai dành cho người lớn nghe kém trung bình đến nặng | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 75/133 dB - Có ngắt tiếng rú. - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động. - Định hướng âm thanh, - Có ≥3 chương trình nghe riêng biệt. - Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng. - Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn. |
| 415 | Máy trợ thính sau tai dành cho trẻ em nghe kém từ trung bình đến nặng | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 75/133 dB - Có ngắt tiếng rú. - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động. - Định hướng âm thanh, - Tự động nhận diện trong tối thiểu 4 môi trường , môi trường ồn, môi trường tĩnh, nghe nhạc, hội thoại mic. - Kết nối bluetooth. - Đồng bộ hai tai. - Chỉ số chống nước IP 68 hoặc tốt hơn. - Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng |
| 416 | Máy trợ thính sau tai định hướng âm thanh dành cho người cao tuổi nghe kém trung bình đến nặng 6 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 20/100dB; Số kênh ≥ 6 - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh. - Giảm tiếng ồn nền; Giảm tiếng gió; . - Nhận diện lười nói tự động, ưu tiên lời nói quan trọng. - Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng. |
| 417 | Máy trợ thính sau tai định hướng âm thanh tự động dành cho người cao tuổi nghe kém trung bình đến nặng 6 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 20/100dB; Số kênh ≥ 6 - Có ngắt tiếng rú - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động - Định hướng âm thanh, - Phù hợp với đối tượng có mức nghe kém từ trung bình đến nặng. |
| 418 | Máy trợ thính sau tai mức độ trung bình - nặng 12 kênh | 1. Mức áp suất âm thanh đầu ra: OSPL 90 tại 1.6kHz: 135dB SPL ± 5% 2. Độ Khuếch đại: FOG tại 1.6kHz: 75dB ± 5% 3.Pin: Điện áp pin: 1.3V ± 5% Thời lượng pin ≥ 115 giờ |
| 419 | Máy trợ thính sau tai mức độ trung bình - nặng 14 kênh | 1. Mức áp suất âm thanh đầu ra: OSPL 90 tại 1.6kHz: 135dB SPL ± 5% 2. Độ Khuếch đại: FOG tại 1.6kHz: 75dB ± 5% 3.Pin: Điện áp pin: 1.3V ± 5% Thời lượng pin ≥ 215 giờ Máy trợ thính đường khí, dùng sau vành tai, mức độ: trung bình đến nặng. Số kênh: 14 kênh |
| 420 | Máy trợ thính sau tai mức độ trung bình - nặng 16 kênh | 1. Mức áp suất âm thanh đầu ra: OSPL 90 tại 1.6kHz: 135dB SPL ± 5% 2. Độ Khuếch đại: FOG tại 1.6kHz: 75dB ± 5% 3.Pin: Điện áp pin: 1.3V ± 5% Thời lượng pin ≥ 115 giờ Máy trợ thính đường khí, dùng đeo sau tai, mức độ: trung bình đến nặng. Số kênh: 16 kênh |
| 421 | Máy trợ thính sau tai nặng - sâu 14 kênh | 1. Mức áp suất âm thanh đầu ra: OSPL 90 tại 1.6kHz: 135dB SPL ± 5% 2. Độ Khuếch đại: FOG tại 1.6kHz: 75dB ± 5% 3.Pin: Điện áp pin: 1.3V ± 5% Thời lượng pin ≥ 215 giờ Máy trợ thính đường khí, dùng sau vành tai, mức độ: nặng sâu. Số kênh: 14 kênh |
| 422 | Máy trợ thính sau tai nặng - sâu 17 kênh | 1. Mức áp suất âm thanh đầu ra: OSPL 90 tại 1.6kHz: 135dB SPL ± 5% 2. Độ Khuếch đại: FOG tại 1.6kHz: 75dB ± 5% 3.Pin: Điện áp pin: 1.3V ± 5% Thời lượng pin ≥ 215 giờ Máy trợ thính đường khí, dùng đeo sau vành tai, mức độ: Nặng sâu. Số kênh: 17 kênh |
| 423 | Máy trợ thính trong tai 16 kênh | 1. Mức áp suất âm thanh đầu ra: OSPL 90 tại 1.6kHz: 135dB SPL ± 5% 2. Độ Khuếch đại: FOG tại 1.6kHz: ≥ 42dB 3.Pin: Điện áp pin: 1.3V ± 5% Thời lượng pin ≥ 68h Máy trợ thính đường khí, loa trong tai. Mức độ: Trung Bình. Số Kênh: 16 kênh |
| 424 | Máy trợ thính trong tai 24 kênh | 1. Mức áp suất âm thanh đầu ra: OSPL 90 tại 1.6kHz: 135dB SPL ± 5% 2. Độ Khuếch đại: FOG tại 1.6kHz: ≥ 42dB 3.Pin: Điện áp pin: 1.3V ± 5% Thời lượng pin ≥ 68h Máy trợ thính đường khí, đeo trong tai, Mức độ: Nhẹ - nặng. Số Kênh: 24 kênh |
| 425 | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 16 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥65/124 dB; Số Kênh ≥16. - Dải tần số xử lý âm thanh lên tới 12khz. - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh. - Giảm tiếng ồn nền; Giảm tiếng gió; - Ngắt tiếng rú; Đồng bộ hai tai; Dịch chuyển tần số tăng băng tần. - Tự động nhận diện điều chỉnh chương trình theo 3 môi trường khác nhau. |
| 426 | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 24 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 70/124 dB; Số Kênh ≥24 - Tự động nhận dạng lời nói ở môi trường ồn; Định hướng âm thanh. - Giảm tiếng ồn nền; Giảm tiếng gió; Tự động điều chỉnh âm lượng. - Ngắt tiếng rú; Đồng bộ hai tai; Dịch chuyển tần số tăng băng tần. - Đồng bộ hai tai. - Chất liệu: Máy trợ thính vỏ nhựa và mạch kim loại bên trong hoặc tương đương. -Chỉ số tiêu chuẩn chống nước IP 68 hoặc tốt hơn - Kết nối: Bluetooth và nối các phụ kiện không dây. |
| 427 | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 48 kênh | - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 65/124 dB; Số Kênh ≥ 48. - Dải tần số xử lý âm thanh lên tới 12khz. - Giảm tiếng ồn nền; Giảm tiếng gió; Tự động điều chỉnh âm lượng. - Ngắt tiếng rú. - Đồng bộ hai tai. - Dịch chuyển tần số tăng băng tần. - Tự động nhận diện điều chỉnh chương trình nghe theo 6 môi trường khác nhau. - Điều chỉnh to nhỏ và chuyển chương trình bằng app điện thoại. |
| 428 | Máy trợ thính trong tai dành cho người lớn 8 kênh | 1. Tính năng sử dụng. - Máy trợ thính kỹ thuật số 100%; Công suất ≥ 65/124 dB; Số kênh ≥ 8, - Có ≥ 3 chương trình nghe. - Có nhận dạng lời nói giảm tiếng ồn tự động; - Định hướng âm thanh. Phù hợp với đối tượng có mức nghe từ nhẹ đến nặng. - Điều chỉnh to nhỏ và chuyển chương trình bằng app điện thoại. |
| 429 | Máy trợ thở cho bệnh nhân ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ loại 2 | - Tính năng sử dụng: CPAP - Trọng lượng ≤ 1.200 g - Áp lực khí tối thiểu 4 – 20 cmH2O Cấu hình tối thiểu: - Máy chính: 01 cái - Hộp nước: 01 cái - Ống khí thở: 01 cái - Bộ nguồn: 01 cái - Túi xách: 01 cái - Mặt nạ: 02 cái |
| 430 | Máy trợ thở cho bệnh nhân ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ có ống thở gia nhiệt | - Tính năng sử dụng: CPAP, auto CPAP - Trọng lượng ≤ 1.250 g - Áp lực khí tối thiểu 4 – 20 cmH2O - Có kết nối 4G Cấu hình tối thiểu: - Máy chính: 01 cái - Hộp nước: 01 cái - Ống khí gia nhiệt: 01 cái - Bộ nguồn: 01 cái - Túi xách: 01 cái - Mặt nạ: 01 cái |
| 431 | Máy trợ thở cho bệnh nhân ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ loại 1 | - Tính năng sử dụng: CPAP, auto CPAP - Trọng lượng ≤ 1.200 g - Áp lực khí tối thiểu 4 – 20 cmH2O Cấu hình tối thiểu - Máy chính: 01 cái - Hộp nước: 01 cái - Ống khí thở: 01 cái - Bộ nguồn: 01 cái - Túi xách: 01 cái - Mặt nạ: 02 cái |
| 432 | Máy trợ thở cho bệnh nhân ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ loại 3 | - Tính năng sử dụng: CPAP, auto CPAP - Trọng lượng ≤ 1.700 g - Áp lực khí tối thiểu 4 – 20 cmH2O Cấu hình tối thiểu: - Máy chính: 01 cái - Hộp nước: 01 cái - Ống khí thở: 01 cái - Bộ nguồn: 01 cái - Túi xách: 01 cái - Mặt nạ: 01 cái |
| 433 | Máy trợ thở cho bệnh nhân ngừng thở tắc nghẽn và bệnh lý khác loại 2 | - Tính năng sử dụng: CPAP, S, T, S/T, Target Tidal Volume - Trọng lượng ≤ 1.700 g - Áp lực khí tổi thiểu 4 – 25 cmH2O Cấu hình tối thiểu: - Máy chính: 01 cái - Hộp nước: 01 cái - Ống khí thở: 01 cái - Bộ nguồn: 01 cái - Túi xách: 01 cái - Mặt nạ: 01 cái |
| 434 | Miếng cầm máu mũi | Kích thước (dài x rộng x cao) 8cm x 1,5cm x 2cm; Khả năng thấm hút 21 lần trọng lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate hoặc tương đương |
| 435 | Miếng cầm máu mũi có đường thở | Kích thước (dài x rộng x cao) 8cm x 1,5cm x 2cm; Có đường thở Khả năng thấm hút 21 lần trong lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate hoặc tương đương. |
| 436 | Miếng cầm máu tai | Đường kính 1,5 cm; dài 2,4 cm; khả năng thấm hút 21 lần trọng lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate hoặc tương đương |
| 437 | Miếng dán mô và chống rò dịch |  |
| 437.1 | Miếng dán mô và chống rò dịch lớn | Chỉ định cầm máu, bịt kín vết thương, kiểm soát tình trạng xuất huyết, rò rỉ dịch và rò khí. Thành phần từ collagen bò, được phủ NHS-PEG tại bề mặt hoặc tương đương. Kích thước (dài x rộng) 90mm x 45mm ± 5%. |
| 437.2 | Miếng dán mô và chống rò dịch cỡ nhỏ | Chỉ định cầm máu, bịt kín vết thương, kiểm soát tình trạng xuất huyết, rò rỉ dịch và rò khí. Thành phần từ collagen bò, được phủ NHS-PEG tại bề mặt hoặc tương đương. Kích thước (dài x rộng) 27mm x 27mm ± 5%. |
| 437.3 | Miếng dán mô và chống rò dịch cỡ vừa | Chỉ định cầm máu, bịt kín vết thương, kiểm soát tình trạng xuất huyết, rò rỉ dịch và rò khí. Thành phần từ collagen bò, được phủ NHS-PEG tại bề mặt hoặc tương đương. Kích thước (dài x rộng) 45mm x 45mm ± 5%. |
| 438 | Minivis chỉnh nha | Minivis chỉnh nha chất liệu titanium hoặc tương đương, dạng ốc vít đặt vào xương hàm. Chỉ định để tạo điểm neo giữ để kéo răng và xương ổ răng, tương thích sinh học. |
| 439 | Mỡ siêu âm | Sử dụng trong siêu âm, an toàn, không gây kích ứng |
| 440 | Mỏ vịt | Làm bằng nhựa nguyên sinh PS, PP trong suốt hoặc tương đương Mỏ trên và tay cầm chữ Y lắp với nhau bằng ray trượt Đóng gói tiệt trùng, sử dụng 1 lần. |
| 441 | Mũ phẫu thuật vô trùng | Nguyên liệu: vải không dệt không thấm và dây thun đôi. Kích thước mũ con sâu: Rộng 2,2cm đến 2,5cm, dài 20cm đến 21cm ± 5% Đặc tính vải không dệt: Không hút nước, các chỉ tiêu kim loại nặng bảo đảm sử dụng trong y tế Đăc tính dây thun đôi: Chất liệu: latex, bảng rộng 4mm ± 5%, định lượng 2,15gam/m ± 5% Đóng gói tiệt trùng |
| 442 | Mũi khoan kim cương các loại | Dùng để sửa soạn xoang trám, mài răng phục hình |
| 443 | Mũi khoan làm nguội | Mũi khoan làm nguội dùng để mài chỉnh nhựa hoặc thép. |
| 444 | Mũi khoan phẫu thuật dài | Mũi khoan phẫu thuật mở xương, cắt răng |
| 445 | Nền hàm khung kim loại | - Tính năng sử dụng: Là dạng phục hình tháo lắp có tác dụng phục hồi chức năng ăn nhai, thẩm mỹ, được thiết kế bằng công nghệ 3D, theo yêu cầu cá nhân hóa phù hợp cho từng bệnh nhân, nhằm hỗ trợ chức năng ăn nhai của bệnh nhân bị mất răng. Có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng, tương quan hai hàm tốt, không có bọng khí, bề mặt láng bóng, khớp cắn đúng. - Nguyên liệu: Khung, tay móc, tựa trên răng bằng Kim loại; Nền hàm nhựa Acrylic dẻo hoặc cứng chuyên dùng cho hàm giả - Kích thước: theo kích thước của từng bệnh nhân |
| 446 | Nền hàm khung liên kết Tital | - Tính năng sử dụng: Là dạng phục hình tháo lắp có tác dụng phúc hồi chức năng ăn nhai, thẩm mỹ, được thiết kế bằng công nghệ 3D, theo yêu cầu cá nhân hóa phù hợp cho từng bệnh nhân, nhằm hỗ trợ chức năng ăn nhai của bệnh nhân bị mất răng. Có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng - Chất liệu: được thiết kế bằng công nghệ 3D và in 3D Kim Loại bằng vật liệu Hợp kim Titanium. Có thiết kế bộ phận lưu giữ (Housing - ổ chứa) và 2 bi đơn liên kết với hàm tháo lắp - Kích thước: Theo Kích thước vòm họng và răng của từng bệnh nhân |
| 447 | Nền hàm khung Tital | - Tính năng sử dụng: Là dạng phục hình tháo lắp có tác dụng phục hồi chức năng ăn nhai, thẩm mỹ, được thiết kế bằng công nghệ 3D, theo yêu cầu cá nhân hóa phù hợp cho từng bệnh nhân, nhằm hỗ trợ chức năng ăn nhai của bệnh nhân bị mất răng. Có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng, tương quan hai hàm tốt, không có bọng khí, bề mặt láng bóng, khớp cắn đúng. - Nguyên liệu: Khung, tay móc, tựa trên răng bằng Kim loại Titanium; Nền hàm nhựa Acrylic dẻo hoặc cứng chuyên dùng cho hàm giả - Kích thước: theo kích thước của từng bệnh nhân |
| 448 | Nền hàm nhựa cứng bán phần | - Tính năng sử dụng: được làm bằng nhựa cứng theo yêu cầu cá nhân hóa phù hợp cho từng bệnh nhân, nhằm hỗ trợ chức năng ăn nhai của bệnh nhân bị mất răng. Hàm giả tháo lắp được thiết kế để có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng. Có thiết kế các tay móc nhựa lưu giữ với răng thật. Tương quan hai hàm tốt, không có bọng khí, bề mặt láng bóng, khớp cắn đúng. - Chất liệu: Nhựa cứng Acrylic; Độ Cứng ≥ 20 MPA; Độ bền uốn ≥ 82 MPA; Suất đàn hồi ≥ 2125 MPA - Kích thước: tùy theo kích thước vòm hàm và răng của từng bệnh nhân |
| 449 | Nền hàm nhựa cứng toàn phần | - Tính năng sử dụng: được làm bằng nhựa cứng theo yêu cầu cá nhân hóa phù hợp cho từng bệnh nhân, nhằm hỗ trợ chức năng ăn nhai của bệnh nhân bị mất răng. Hàm giả tháo lắp được thiết kế để có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng. Có thiết kế các tay móc nhựa lưu giữ với răng thật. Tương quan hai hàm tốt, không có bọng khí, bề mặt láng bóng, khớp cắn đúng. - Chất liệu: Nhựa cứng Acrylic; Độ Cứng ≥ 20 MPA; Độ bền uốn ≥ 82 MPA; Suất đàn hồi ≥ 2125 MPA - Kích thước: tùy theo kích thước vòm hàm và răng của từng bệnh nhân |
| 450 | Nền hàm nhựa dẻo bán phần | - Tính năng sử dụng: Là dạng phục hình tháo lắp bán hàm có tác dụng phục hồi chức năng ăn nhai, thẩm mỹ, nhằm hỗ trợ chức năng ăn nhai của bệnh nhân bị mất răng. Có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng. Nhựa dẻo đàn hồi tốt, màu sắc chuẩn, ôm sát sống hàm và răng của bệnh nhân, khớp cắn đúng. - Nguyên liệu gồm: Nền hàm nhựa mềm, nhựa dẻo Biosoft hoặc tương đương, không có monome thừa gây hại, an toàn cho sức khỏe - Thành Phần : Nhựa dẻo Acrylic; Độ Cứng ≥ 180 MPA; Độ bền uốn ≥ 92 MPA; Suất đàn hồi ≥ 2625 MPA - Kích thước: Được thiết kế cá nhân hóa, theo kích thước của từng bệnh nhân |
| 451 | Nền hàm nhựa dẻo toàn phần | - Tính năng sử dụng: Là dạng phục hình tháo lắp toàn hàm có tác dụng phục hồi chức năng ăn nhai, thẩm mỹ, nhằm hỗ trợ chức năng ăn nhai của bệnh nhân bị mất răng. Có thể tháo ra và lắp lại dễ dàng. Nhựa dẻo đàn hồi tốt, màu sắc chuẩn, ôm sát sống hàm và răng của bệnh nhân, khớp cắn đúng. - Nguyên liệu gồm: Nền hàm nhựa mềm, nhựa dẻo Biosoft hoặc tương đương, không có monome thừa gây hại, an toàn cho sức khỏe - Thành Phần : Nhựa dẻo Acrylic; Độ Cứng ≥ 180 MPA; Độ bền uốn ≥ 92 MPA; Suất đàn hồi ≥ 2625 MPA - Kích thước: Được thiết kế cá nhân hóa, theo kích thước của từng bệnh nhân |
| 452 | Nẹp gối điều chỉnh biên độ | Kiểm soát và hạn chế mức độ vận động của khớp gối. Cho phép gập duỗi từ 0 đến ≥ 120 độ và mở rộng từ 0 đến ≥ 60 độ, có khả năng khóa ở mọi góc hoặc chuyển động giữa hai góc, với khoảng cách ≤ 15 độ. Chất liệu từ PVC, Thanh nẹp bằng kim loại, hệ thống khóa Vecro hoặc tương đương. |
| 453 | Nhiệt kế thủy ngân kẹp nách | Chất liệu thủy tinh, dải đo từ 35 độ C đến 42 độ C |
| 454 | Nhựa Acetal | Nhựa acrylic tự đông kết trên nền methyl methacrylate sử dụng cho kỹ thuật bơm ép, sửa chữa, hoàn thiện khung hàm, hàm giả toàn phần. Bề mặt nhẵn, hạn chế mảng bám, dải màu đa dạng, monomer dư tối thiểu, độ bền lý tưởng. |
| 455 | Nhựa nấu | Nhựa đông kết bằng nhiệt sử dụng trong làm hàm giả toàn phần và kỹ thuật ép khuôn. Dễ dàng thao tác, độ ổn định màu cao |
| 456 | Nhựa tự cứng | Nhựa tự đông kết sử dụng trong sửa chữa, hoàn thiện khung hàm. Dễ dàng thao tác, độ ổn định màu sắc cao. |
| 457 | Nong dũa dẻo Niti các số | Dụng cụ nong, tạo hình ống tủy bằng Niti |
| 458 | Nòng phụ cho mở khí quản | Sử dụng thay thế cho nòng trong của ống mở khí quản 2 nòng Đầu nối 15mm ± 5% Không có cửa sổ Đóng gói tiệt trùng, có thể tái sử dụng. |
| 459 | Núm tai đo nhĩ lượng | + Chất liệu: nhựa mềm hoặc tương đương + Đường kính ngoài phù hợp với các lứa tuổi; dùng tương thích với các máy GSI TympStar Pro và GSI 39 hiện có tại bệnh viện |
| 460 | Núm tai đo OAE | + Chất liệu: nhựa mềm hoặc tương đương + Đường kính ngoài phù hợp với các lứa tuổi; dùng tương thích với máy GSI Corti hiện có tại bệnh viện |
| 461 | Nước bóng sứ | Phủ ngoài tăng độ bóng phục hình sứ |
| 462 | Nước đắp sứ | Dùng để trộn đắp sứ từng lớp |
| 463 | Nước nhựa Acetal | Nước nhựa acrylic tự đông kết trên nền methyl methacrylate sử dụng cho kỹ thuật bơm ép, sửa chữa, hoàn thiện khung hàm, hàm giả toàn phần. Bề mặt nhẵn, hạn chế mảng bám, dải màu đa dạng, monomer dư tối thiểu, độ bền lý tưởng. |
| 464 | Nước nhựa nấu | Nước nhựa đông kết bằng nhiệt sử dụng trong làm hàm giả toàn phần và kỹ thuật ép khuôn. Dễ dàng thao tác, độ ổn định màu cao |
| 465 | Nước tự cứng | Nước tự đông kết sử dụng trong sửa chữa, hoàn thiện khung hàm. Dễ dàng thao tác, độ ổn định màu sắc cao. |
| 466 | Ốc tai điện tử loại 4 | - Tần số cập nhật: 90 kHz - Tốc độ kích thích: ≥ 80.000 pps - Số kênh đầu ra độc lập: 16 - Chất liệu: Vỏ titan, dây dẫn vàng và bạch kim hoặc tương đương - Khả năng chịu áp lực: ≥ 4 ATM - Tương thích MRI ≥ 1.5T |
| 467 | Ốc tai điện tử loại 5 | - Tần số cập nhật: 90 kHz - Tốc độ kích thích: ≥ 80.000 pps - Số kênh đầu ra độc lập: 16 - Chất liệu: Vỏ titan, dây dẫn vàng và bạch kim hoặc tương đương - Khả năng chịu áp lực: ≥ 4 ATM - Tương thích MRI ≥ 3.0T |
| 468 | Ống cao su bọc dây cung bảo vệ môi má | Dùng để giảm kích ứng mô mềm khi mang dây cung |
| 469 | Ống chẹn phế quản các cỡ | - Sử dụng trong trường hợp gây mê thông khí 1 bên Phổi, làm xẹp thùy Phổi. - Thân ống được phủ polyurethane kết hợp lõi thép không gỉ hoặc tương đương, bóng chèn làm từ Silicone hoặc tương đương. - Có thể sử dụng chung cho cả hai phổi trái và phổi phải. - Kích thước phù hợp với trẻ em, người lớn. - Phần đầu ống có thể di chuyển được. - Có các size: 5Fr, 9Fr. |
| 470 | Ống dẫn lưu Silicon có lỗ | Kích thước: Chiều dài 396mm ± 5% có lỗ; Trẻ em: Đường kính trong 5mm x Đường kính ngoài 7mm ± 5%; Người lớn: Đường kính trong 7mm x Đường kính ngoài 10mm ± 5%. Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương. Dùng để thải dịch. Đóng gói tiệt trùng |
| 471 | Ống đặt nội khí quản trẻ em, người lớn | Ống nội khí quản có bóng và không bóng cho người lớn và trẻ em: Chất liệu ống PVC y tế hoặc tương đương, không chứa DEHP và latex. + Bóng mềm, mỏng, chất liệu PU hoặc tương đương + Ống cho trẻ em: Độ dày bóng ≤ 0.04mm, đường kính ngoài số 3.0 FR ≤ 4.0mm; số 3.5 FR ≤ 4.7mm; số 4.0 FR ≤ 5.3mm; số 4.5 FR ≤ 6.0mm; số 5.0 FR ≤ 6.7mm; + Ống cho người lớn: Độ dày bóng ≤ 0.06mm, đường kính ngoài số 5.5 FR ≤ 7.3mm, số 6.0 FR ≤ 8mm, Số 6.5 FR ≤ 8.7mm, số 7.0 FR ≤ 9.3mm, số 7.5 FR ≤10mm, số 8.0 FR ≤ 10.7mm . |
| 472 | Ống hút nước bọt | Ống hút nước bọt |
| 473 | Ống khí mũi dùng cho máy đo đa ký hô hấp | Sử dụng tương thích với máy đo đa ký hô hấp Resmed apnealink air hiện có tại bệnh viện. |
| 474 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng chèn, có cửa sổ, có ống hút trên bóng các số | Ống 2 nòng có bóng chèn, có 2 lỗ cửa sổ, có ống hút trên bóng, mặt cắt lỗ hút oval, có ít nhất các số 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, góc cong 105 độ ± 5%, tai ống có thể bẻ gập lên, sử dụng dài ngày. Nòng trong chất liệu kỵ nước. Số 5: ID: 5.0mm, OD: 8.6mm, L: 55mm, Cuff : 18.5mm, lượng khí bơm 8ml (± 5%) Số 6: ID: 6.0 mm, OD: 9.7mm, L: 64 mm, Cuff : 22mm, lượng khí bơm 10ml (± 5%) Số 7: ID: 7.0mm, OD: 10.8mm, L: 70mm, Cuff: 24.5mm, lượng khí bơm 14ml (± 5%) Số 8: ID: 8.0mm, OD : 12.0mm, L: 75mm, Cuff: 27mm, lượng khí bơm 18ml (± 5%) Số 9: ID: 9.0mm, OD: 13.2mm, L: 78mm, Cuff: 30mm, lượng khi bơm 22ml (± 5%) |
| 475 | Ống mở khí quản 2 nòng có bóng, có cửa sổ các số | Ống 2 nòng có bóng chèn, có cửa sổ, có ít nhất các số 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9 Fr góc cong 105 độ ± 5%, tai ống có thể bẻ gập lên, sử dụng dài ngày. Nòng trong chất liệu kỵ nước. Số 5: ID: 5.0mm, OD: 8.6mm, L: 55mm , Cuff : 18.5mm, lượng khí bơm 8ml (± 5%) Số 6: ID: 6.0 mm , OD: 9.7mm, L: 64 mm, Cuff :22mm, lượng khí bơm 10ml (± 5%) Số 7: ID: 7.0mm, OD: 10.8mm, L: 70mm, Cuff: 24.5mm, lượng khí bơm 14ml (± 5%) Số 8: ID: 8.0mm, OD : 12.0mm, L: 75mm, Cuff: 27mm, lượng khí bơm 18ml (± 5%) Số 9: ID: 9.0mm, OD: 13.2mm, L: 78mm, Cuff: 30mm, lượng khi bơm 22ml (± 5%) |
| 476 | Ống mở khí quản 2 nòng có cửa sổ các số, các cỡ | Ống 2 nòng có 2 lỗ cửa sổ, có tối thiểu các số 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, góc cong 105 độ ± 5%, tai ống có thể bẻ gập lên, sử dụng dài ngày. Nòng trong chất liệu kỵ nước. Số 5: ID:5.0mm, OD:8.6mm, L:55mm (± 5%) Số 6: ID:6.0mm, OD:9.7mm, L:64mm (± 5%) Số 7: ID:7.0mm, OD:10.8mm, L:70mm (± 5%) Số 8: ID:8.0mm, OD:12.0mm, L:75mm (± 5%) Số 9: ID: 9.0mm, OD: 13.2mm, L: 78mm (± 5%) |
| 477 | Ống mở khí quản các số | Sản xuất từ PVC dùng trong y tế, trong suốt. Có bóng thể tích lớn áp lực thấp, cong 90 độ, với đầu nối tiêu chuẩn 15mm có thể xoay được. Đầu van có khóa. Đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống. |
| 478 | Ống mở thông dạ dày | Gồm ống thoát khí, bóng, vòng giữ, khớp nối cho ăn, và thanh hướng dẫn. Có tối thiểu các đường kính ngoài (mm): 4.0 (12F), 4.7 (14F), 5.3 (16F), 6.0 (18F), 6.7 (20F), 7.3 (22F), 8.0 (24F). Có tối thiểu loại ống nuôi ăn: Loại ống nuôi ăn chữ Y các cỡ, Loại ống nuôi ăn chữ E các cỡ, Loại ống nuôi ăn chữ N các cỡ |
| 479 | Ống ngậm miệng đo thông khí phổi | Chất liệu: giấy cao cấp; Đường kính 24mm x chiều cao 75mm ± 5% |
| 480 | Ống nội khí quản có ống hút trên bóng các cỡ | - Có ống hút dịch trên bóng hút sạch dịch đọng - Mắt đầu cong - Bóng thế tích lớn - áp lực nhỏ. Có van hiển thị áp lực bóng. - Có 1 vạch đánh dấu tròn trên bóng hỗ trợ cho vị trí ống - Van bơm bóng 1 chiều đảm bảo áp lực và độ tiếp xúc của bóng với thành khí quản. Có tối thiểu các kích cỡ Số 6.5, ID 6.5mm - OD 9.7 mm, dài 300mm (± 5%) Số 7.0, ID 7.0mm - OD 10.4mm, dài 310mm (± 5%) Số 7.5, ID 7.5mm - OD 11.3mm, dài 320mm (± 5%) Số 8.0, ID 8.0mm - OD 11.8mm, dài 330mm (± 5%) |
| 481 | Ống nội khí quản lò xo có bóng chèn | Chất liệu bằng Polyvinylclorua (PVC) hoặc tương đương, cảm ứng nhiệt phù hợp với đường cong khí quản.Thân ống được gia cố vòng lò xo bằng thép không gỉ chạy dọc thân ống giúp giảm nguy cơ bị gấp khúc gây tắc nghẽn; co nối 15mm được kết nối với ống nội khí quản. - Kích thước (tối thiểu 6 kích cỡ): + Cỡ 5.0: Đường kính trong 5.0mm; đường kính ngoài ống 7.5mm ± 5%, đường kính bóng chèn 19mm ± 5% và chiều dài 245mm ± 5% + Cỡ 5.5: Đường kính trong 5.5mm; đường kính ngoài ống 8.2mm ± 5%, đường kính bóng chèn 22mm ± 5% và chiều dài 275mm ± 5% + Cỡ 6.0: Đường kính trong 6.0mm; đường kính ngoài ống 9mm ± 5%, đường kính bóng chèn 24mm ± 5% và chiều dài 285mm ± 5% + Cỡ 6.5: Đường kính trong 6.5mm; đường kính ngoài ống 9.5mm ± 5%, đường kính bóng chèn 26mm ± 5% và chiều dài 295mm ± 5% + Cỡ 7.0: Đường kính trong 7.0mm; đường kính ngoài ống 10.0mm ± 5%, đường kính bóng chèn 27mm ± 5% và chiều dài 305mm ± 5% + Cỡ 7.5: Đường kính trong 7.5mm; đường kính ngoài ống 10.5mm ± 5%, đường kính bóng chèn 28mm ± 5% và chiều dài 315mm ± 5% Tiệt trùng, sử dụng 1 lần. Không chứa latex |
| 482 | Ống nội khí quản lò xo có bóng chèn, có nòng dẫn đường | Ống đặt NKQ lò xo, có bóng chèn, đầu tip quặp, thân ống có vòng xoắn thép chạy dọc theo thân ống, có tối thiểu 2 vạch đánh dấu bên trên bóng giúp đặt ống đúng vị trí, chất liệu nhựa y tế, không DEHP. Bóng mềm, kín, mỏng, độ dày bóng 0.08mm ±5%, trong suốt. Đường cản quang suốt chiều dài ống. Đầu nối phù hợp mọi vật tư, thiết bị tiêu chuẩn. Có tối thiểu các cỡ 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10 Có cây nòng dẫn đường bằng nhôm dễ uốn, bọc nhựa, không DEHP, kích thước phù hợp với ống NKQ. Đóng gói tiệt trùng đơn chiếc |
| 483 | Ống nối và phin lọc cho máy thở |  |
| 483.1 | Phin lọc khuẩn | Lọc 3 chức năng: lọc khuẩn, virut; làm ấm và làm ẩm. Diện tích bề mặt 20cm2 ± 5%, chất liệu Polypropylene hoặc tương đương. Lọc bằng phương pháp tĩnh điện hoặc tương đương. Vật liệu Polypropylene, Styrene-butadiene, không Latex, không chứa Chlorohexidine hoặc tương đương. Dung lượng tối thiểu từ 150ml đến 1500ml. Cổng kết nối bên bệnh nhân 22M/15F, bên máy 22F/15M. Cổng CO2 đo lường thông qua kết nối kiểu khóa vặn. Khối lượng nén: 55ml ± 5% Đóng gói tiệt trùng. |
| 483.2 | Ống nối cho dây máy thở | Được làm bằng ống mềm trong suốt. Bộ phận đặt ống thông với các đầu nối khác nhau (15M và 22F). Đầu nối có bộ xoay kép nối với ống Nội khí quản có lỗ hút dịch, chất liệu đầu nối bằng Acrylonitrile Butadiene Styrene hoặc tương đương. |
| 484 | Ống thông khí tai đường kính 1.14 mm | Ống thông khí chữ T, đường kính 1,14mm ± 5% |
| 485 | Ống thông khí thường | Đường kính 1.14mm, chất liệu Fluoroplastic hoặc tương đương |
| 486 | Ống thông niệu quản | Stent có hai đầu cong đặt trong niệu quản, có lớp phủ Polyurethane hoặc tương đương kháng tia bức xạ, được sử dụng để thoái dịch tạm thời từ khúc nối bể thận - niệu quản đến bàng quang, chiều dài 26cm ± 5%, đường kính tối thiểu các cỡ 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 6.5Fr, 7Fr, 8Fr. Lưu lại tối đa trong cơ thể ≥ 06 tháng. Đóng gói tiệt trùng. |
| 487 | Ống thông niệu quản dùng cho ghép thận | Làm bằng Polyurethane hoặc tương đương, thời gian đặt ≥ 30 ngày. 01 bộ gồm xông, que đẩy, chỉ rút xông, và kẹp. Kích thước tối thiểu các cỡ 6Fr, 7Fr, 8Fr. Chiều dài: 12cm, 14cm, 16 cm ± 5% |
| 488 | Ống thông phế quản 2 nòng phổi phải, phổi trái các số | - Chất liệu cao su silicon hoặc tương đương, thân ống mềm, dễ đưa vào nội khí quản. - Đầu ống có lò xo tránh việc gập đầu ống. Bóng chèn mỏng áp lực thấp giảm tổn thương bề mặt nội khí quản. - Thân ống có vạch cản quang, bóng khí quản thể tích lớn. - Đường kính ID ống: số 33 (4.1/6.5mm), số 35 (4.5/7.0mm), số 37 (4.9/7.5mm), số 39 (5.3/8.0mm) hoặc tương đương. - Đường kính OD ống: số 33 (9.5/12.3mm), số 35 (10.0/13.3mm), số 37 (10.5/14.3mm), số 39 (11.0/15.3mm hoặc tương đương. - Bao gồm: Ống nội khí quản 2 nòng, Co nối - Đóng gói tiệt trùng. |
| 489 | Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối các loại |  |
| 489.1 | Dây hút dịch phẫu thuật tiệt trùng | Chất liệu nhựa PVC y tế hoặc tương đương, chiều dài dây 2m ± 5%. Hai đầu dây được gắn 02 co nối. Bề ngoài thân ống dây dẫn có rãnh chống bẹp, chịu được áp lực âm cao (-75kpa) không bị bóp méo Tối thiểu các cỡ: + S: đường kính trong ɸ 5mm ± 5%, đường kính ngoài ɸ 7.5mm ± 5% + M: đường kính trong ɸ 6mm ± 5%, đường kính ngoài ɸ 10mm ± 5% + L: đường kính trong ɸ 7.5mm ± 5%, đường kính ngoài ɸ 10.5mm ± 5% Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 489.2 | Sonde dạ dày các cỡ, các số | Ống thông dạ dày các cỡ gồm 2 loại có nắp (tối thiểu gồm các cỡ 5Fr, 6Fr, 8 Fr, 10Fr) và không có nắp (tiểu thiểu các cỡ 12Fr,14Fr,16Fr,18Fr). Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương Đóng gói tiệt trùng. |
| 489.3 | Sonde hậu môn | Ống thông hậu môn, tối thiểu các số 22,24,26,28. Dây dẫn dài 400mm ± 5%, chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương. Đóng gói tiệt trùng |
| 489.4 | Sonde hút đờm, hút dịch các cỡ | Tối thiểu các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Cấu tạo 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh hoặc tương đương, không chứa DEHP, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Dây có độ dài ≥ 50cm. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, có 2 loại có nắp và không nắp. Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 489.5 | Dây thở oxy người lớn, trẻ em | - Làm từ nhựa PVC y tế hoặc tương đương - Ống dây mềm, chống vặn xoắn. Bề mặt trơn nhẵn. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh - Đầu thở mềm, có 2 ống thẳng đưa vào mũi màu trắng trong, không có chất tạo màu - Dây dẫn có chiều dài ≥ 2m, lòng ống có khía chống gập. - Các cỡ: trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn Đóng gói tiệt trùng |
| 489.6 | Dây dẫn thuốc | Dây có tối thiểu 3 kích cỡ chiều dài 30cm, 75cm, 150cm (±5%); ID 3mm - OD 4mm (± 5%), chất liệu nhựa trong suốt dùng trong y tế, 2 đầu dây có khóa vặn xoắn. Chịu áp lực ≥ 4 bar. Dây chống xoắn. Không có chất DEHP, không chứa latex. Đóng gói tiệt trùng từng cái. |
| 489.7 | Dây truyền máu có màng lọc ở bầu trên | Bộ dây truyền máu có kim 18G, không có chất DEHP - Đầu kim, ống gắn kết với túi máu làm từ chất liệu nhựa ABS nguyên sinh hoặc tương đương. - Có khoá điều chỉnh giọt. - Đầu kim tiêm sắc nhọn vát 3 cạnh không có gờ, chất liệu thép không gỉ. - Cổng tiêm thuốc an toàn. Có bầu 2 ngăn trong suốt - Lưới lọc ≤ 200 μm. - Dây truyền làm từ nguyên liệu PVC dùng trong y tế hoặc tương đương. - Đóng gói tiệt trùng từng bộ. |
| 490 | Ống tuýp pha huyền dịch vi khuẩn | Ống nghiệm bằng nhựa trong polystyrene hoặc tương đương, kích thước (rộng x dài) 12 mm x 75 mm ± 5% dùng một lần sử dụng tương thích với máy VITEK 2 có tại Bệnh viện |
| 491 | Opac dentin | Lớp sứ tạo màu trung gian , che phủ , tạo nền |
| 492 | Past Opac | Lớp che màu kim loại |
| 493 | Phin lọc cho máy đo thông khí phổi | Bao gồm vỏ (nắp trên và nắp dưới), màng lọc và ống ngậm - Hiệu suất lọc khuẩn ≥ 99.9% - Tương thích với máy đo thông khí phổi hãng Chest tại Bệnh viện |
| 494 | Phin lọc cung cấp nước vô khuẩn tại đầu vòi | Quả lọc nước đầu vòi được cấu tạo bởi hai lớp màng tuyệt đối PES 0.2 µm ± 5% với một lớp màng tiền lọc hoặc tương đương. Màng lọc đạt chứng nhận kiểm tra trên vi khuẩn Brevundimonas diminuta theo tiêu chuẩn ASTM F838 (quy trình kiểm tra vi sinh) với khả năng giữ vi khuẩn > 107/cm2 .Vật liệu màng: Polyethersulfone hoặc tương đương.Vật liệu ngoài: Polypropylene hoặc tương đương. Kích thước lỗ: 0.2 µm ± 5%. Chiều dài tối đa khoảng: 74mm ± 5% .Đường kính quả lọc khoảng: 71mm± 5%. Tốc độ dòng: ≥9.5 lít/phút tại 3bar. Nhiệt độ hoạt động tối đa: ≥70 ℃ . Áp suất hoạt động tối đa: ≥6.0bar. Ngày sử dụng ≥ 31 ngày |
| 495 | Phin lọc, ống nối dùng trong thở máy loại 1 |  |
| 495.1 | Ống nối dây máy thở | - Ống nối dây máy thở cao tần, loại đa hướng được sử dụng để kết nối bộ dây máy thở cao tần với mặt nạ thở, ống nội khí quản… Chất liệu polypropylen (PP) hoặc tương đương, chiều dài 15cm ± 5%, thiết kế đa hướng có thể co giãn, định hình. Co nối xoay có cổng lấy khí với nắp cố định trên co nối. Đầu nối tiêu chuẩn 22mmF và 22mmM/15mmF. Đóng gói tiệt trùng. Độ bền kết nối ≥ 45N. Chiều dài đầu ống nối ≥ 21mm |
| 495.2 | Phin lọc khuẩn 3 chức năng dùng cho người lớn | - Phin lọc khuẩn 3 chức năng dùng cho người lớn để lọc khuẩn lọc virus của khí thở từ hệ thống máy thở vào cơ thể và có thêm chức năng giữ ấm giữ ẩm - Thể tích khí lưu thông: 200ml đến 1500 ml. Khoảng chết ≤ 18 ml. Tỷ lệ lọc khuẩn đạt ≥ 99.999%, có cổng hút, cổng đo CO2, phù hợp với kết nối 22mmF - 15mmF/22mmM. Độ thất thoát hơi ẩm ≤ 8.9mg/LH₂O tại 500 ml. Độ sụt áp: ≤ 1.2hPa tại 30L/phút, ≤ 2.7hPa tại 60L/phút, ≤ 4.6hPa tại 90L/phút. Khối lượng 25gam đến 30gam. Đóng gói tiệt trùng. |
| 495.3 | Phin lọc khuẩn 3 chức năng dùng cho trẻ em | - Phin lọc khuẩn 3 chức năng dùng cho trẻ em có tác dụng lọc khuẩn lọc virus của khí thở từ hệ thống máy thở vào cơ thể và có thêm chức năng giữ ấm giữ ẩm. - Khối lượng: 8gam-12gam. Hiệu quả lọc vi khuẩn, virus ≥ 99.999%. Khoảng chết ≤ 12ml. Thể tích khí lưu thông: 150ml - 300ml. Độ sụt áp ≤ 1.7hPa tại 30L/phút, ≤ 4.1hPa tại 60L/phút, ≤ 7.3hPa tại 90L/phút. Có cổng lấy mẫu khí CO2. |
| 496 | Phớt đánh bóng | Phớt sử dụng đánh bóng nhựa và kim loại với độ bóng cao. Đa dạng kích thước. |
| 497 | Pin |  |
| 497.1 | Pin AA | Pin kiềm hoặc cao cấp hơn. Chiều dài từ 49.2mm đến 50.5mm. Đường kính từ 13.5mm đến 14.5 mm. Cực dương (+) có chiều cao tối thiếu 1mm và đường kính tối đa 5.5mm. Cực âm (-) là một mặt phẳng có đường kính tối thiểu 7mm. Dung lượng ≥ 700mAh Đóng vỉ từng đôi. |
| 497.2 | Pin AAA | Pin kiềm hoặc cao cấp hơn. Chiều dài 44.5mm ± 5%. Đường kính 10.5mm ± 5%. Cực dương (+) có chiều cao tối thiểu 0.8mm và đường kính tối đa 3.8mm. Cực âm (-) có đường kính tối thiểu 4.3mm. Điện thế 1.5V. Dung lượng ≥ 300mAh Đóng vỉ từng đôi. |
| 497.3 | Pin C | Pin kiềm hoặc cao cấp hơn. Kích thước (dài x rộng) 50mm x 26mm. Điện thế 1.5V. Dung lượng ≥ 6.000mAh Đóng vỉ từng đôi. |
| 497.4 | Pin cúc áo | Chất liệu Lithium. Hiệu điện thế 3Volt, dung lượng ≥ 200mAh Đường kính 20mm, dùng cho máy đo đường huyết hãng Roche hiện có tại Bệnh viện. |
| 498 | Quả lọc nước đầu vòi dùng 1 lần | Sử dụng liên tục 31 ngày không cần hấp tiệt trùng. Hai màng lọc, một màng lọc thể tích cao không đối xứng PES 0,2 micron ± 2% và màng lọc đối xứng PES 0,1 micron ± 2%. Diện tích màng lọc 547 cm2± 2%. Tốc độ lọc 6 lít/phút ± 2% ở áp lực 3 bar. Trọng lượng quả lọc 105 g± 2%. Kích thước quả lọc: 63 mm± 2%, đường kính 54 mm ± 2%.Tương thích với các đầu nối trên bồn rửa tay tại viện |
| 499 | Que đánh giá dư lượng protein cho dụng cụ có lòng ống | Test đánh giá định lượng dư lượng protein cho dụng cụ có lòng ống - Bao gồm: dung dịch phản ứng và que lấy mẫu - Giới hạn định lượng: ≤ 1.0 µg BSA - Thời gian cho kết quả: ≤ 7 phút |
| 500 | Que đánh giá dư lượng protein trên bề mặt dụng cụ | Dùng để đánh giá protein bề mặt - Kích thước: đường kính: 12.4 mm ± 5%; chiều dài: 161 mm ± 5% - Giới hạn định lượng: ≥1.0 ug BSA - Độ nhạy: 0.3 ug BSA ± 5% - Cho kết quả cả định tính và định lượng - Thời gian cho kết quả: ≤ 4 phút - Nhiệt độ ủ 60 ±2℃ |
| 501 | Que nong các cỡ | Ống làm bằng Hydrophilic hoặc tương đương Chiều dài: 17cm, 30cm (± 5%) |
| 502 | Que thử độ cứng của nước | Dùng để kiểm tra độ cứng của nước trong chạy thận nhân tạo hoặc hệ thống nước RO của bệnh viện. Có thể kiểm tra nước với tối thiểu các nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 120ppm. Không sử dụng để kiểm tra nước có độ cứng > 120 ppm. Thời gian nhúng tối đa: 1 giây. Thời gian đọc kết quả: ≤10 giây |
| 503 | Que thử hàm lượng Clo tổng giải thấp | Để đo mức độ clo thấp (chloramines/clo tự do) trong nước cấp dùng để chạy thận và đo nồng độ Clo (chất tẩy Clo) tồn dư trong dung dịch đã sử dụng để súc rửa đường ống sau khi khử trùng thiết bị thẩm tách máu. Có thể kiểm tra nước với tối thiểu các nồng độ: 0, 0.1, 0.5 và 3ppm. Thời gian nhúng và đọc kết quả: ≤ 30 giây |
| 504 | Que thử nồng độ axit | Dùng để thử nồng độ của axit peracetic trong chất khử khuẩn cơ bản có chứa axit peracetic/hydrogen peroxide được dùng để khử khuẩn quả lọc.Có thể kiểm tra tối thiểu các nồng độ Peracetic Acide từ: 400, 600 và 800 ppm.Thời gian nhúng tối đa: 1 giây.Thời gian đọc kết quả: ≤ 10 giây |
| 505 | Răng nhựa | - Tính năng sử dụng: được thiết kế cá thể hóa phù hợp cho yêu cầu cụ thể của từng ca phục hình. Răng nhựa được sản xuất bằng máy CNC, máy in 3D đạt độ chính xác cao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tính thẩm mỹ. Răng nhựa dùng cho các phục hình cầu chụp cố định hàm giả tháo lắp, hàm khung, sử dụng lâu dài, có màu sắc và hình dáng tương đương với răng thật - Nguyên Liệu: Răng nhựa được đắp lớp, in 3D hoặc cắt CNC - Kích thước: Theo kích thước răng của từng bệnh nhân |
| 506 | Rọ lấy sỏi | Ống được làm từ nhựa PTFE hoặc tương đương. Rọ và dây được làm từ Nitinol hoặc tương đương. Tay cầm dạng cánh bướm. Có cổng vệ sinh dây dẫn. Rọ có 4 dây, có các hình dạng xoắn ốc, hình phẳng, không đầu. Kích thước: 3Fr và 4 Fr. Chiều dài: 70cm, 90cm, 120cm |
| 507 | Sáp chỉnh nha | Dùng để bảo vệ niêm mạc khỏi trầy xước do dây cung, mắc cài |
| 508 | Sáp lá | Dùng trong chế tạo mẫu sáp phục hình tháo lắp |
| 509 | Sáp làm thìa cá nhân | Dùng trong chế tạo thìa cá nhân trong phục hình tháo lắp |
| 510 | Sáp xương sọ não | - Sử dụng để kiểm soát cháy máu trên bề mặt xương. - Chất liệu hỗn hợp sáp ong 80% và isopropyl palmitat 20% hoặc tương đương - Miếng sáp cầm máu xương 2.5gram ±5%. Đóng gói tiệt trùng bằng tia gama từng miếng |
| 511 | Silicone ghi dấu khớp cắn | Silicone ghi dấu khớp cắn dạng ống đôi. Thể tích ≥ 50ml/tuýp. |
| 512 | Silicone lấy dấu dạng đặc | Thành phần PVS. Độ biến dạng sau 24h: ≤ 0,4%. Trọng lượng mỗi lọ ≥ 450g. Hộp 2 lọ |
| 513 | Silicone lấy dấu dạng lỏng | Silicone lấy dấu lỏng dạng ống đôi. Thể tích ≥ 50ml/tuýp |
| 514 | Sond chữ T | Chất liệu cao su tự nhiên, mạ Silicon hoặc tương đương. Sử dụng để thông túi mật. Kích cỡ đủ các cỡ từ 10Fr đến 26Fr. Đóng gói tiệt trùng |
| 515 | Sonde foley |  |
| 515.1 | Sonde foley 2 nhánh các số | -Tính năng sử dụng: Ống thông 2 nhánh dùng để dẫn lưu nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể. -Chất liệu: cao su thiên nhiên phủ silicone hoặc tương đương, không chứa DEHP. -Kích thước tối thiểu các số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30Fr -Đầu ống có 2 lỗ dẫn lưu. Van cứng, dùng được cho cả bơm tiêm đầu luer lock và luer slip. -Thời gian sử dụng ≥ 14 ngày. -Đóng gói đơn chiếc tiệt trùng. -Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tốt hơn |
| 515.2 | Sonde foley 3 nhánh các số | -Tính năng sử dụng: Ống thông 3 nhánh dùng để dẫn lưu nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể. -Chất liệu: cao su thiên nhiên phủ silicone hoặc tương đương, không chứa DEHP. -Kích thước tối thiểu các số 16, 18, 20, 22, 24, 26Fr -Đầu ống có 2 lỗ dẫn lưu. Van cứng, dùng được cho cả bơm tiêm đầu luer lock và luer slip. -Thời gian sử dụng ≥ 14 ngày. -Đóng gói đơn chiếc tiệt trùng. -Đạt tiêu chuẩn CE hoặc tốt hơn |
| 516 | Sonde mono J | - Sonde mono J dùng để dẫn lưu bể thận qua da. - Ống dẫn lưu: chất liệu Polyurethane hoặc tương đương - Đường kính có tối thiểu 8 cỡ: 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr và 16Fr. - Chiều dài có tối thiểu 3 cỡ: 20cm, 25cm, 30cm (±5%) - Bao gồm: ống thông tương thích sinh học và có cản quang, ống kết nối nước tiểu: chất liệu PVC (hoặc tương đương), khóa nối: chất liệu Polycarbonate (hoặc tương đương) |
| 517 | Stain | Màu nhuộm sứ |
| 518 | Stent khí, phế quản loại chữ Y các cỡ | - Chất liệu: Silicone hoặc tương đương - Kích thước: Đường kính ngoài đoạn đầu thẳng tối thiểu các cỡ: 14, 15, 16, 18 (mm) (± 5%) Đường kính ngoài 2 đoạn đầu chữ Y tương ứng tối thiểu các cỡ: 10, 12, 13, 14 (mm) (± 5%) Chiều dài tương ứng (đoạn thẳng x đoạn chữ y) tối thiểu các cỡ: 110x50 (mm) (± 5%) Độ dày thành stent: 1mm ± 5% Số hàng đinh tán: 3 ± 1, đoạn nhánh chữ Y không có đính tán |
| 519 | Stent khí, phế quản loại thẳng các cỡ | - Chất liệu: Silicone hoặc tương đương - Kích thước: Đường kính ngoài tối tiểu 11, 12 (mm) (± 5%) Chiều dài: tối thiểu các cỡ: 20, 30, 40, 50, 60 (mm) (± 5%) Độ dày thành stent từ 1mm đến 1.5mm Số hàng đinh tán: 4 ± 1 |
| 520 | Tăm bond | Dùng để bôi keo dán lên răng |
| 521 | Tấm ráp làm sạch cho tay dao điện | Kích thước (dài x rộng): 3cmx3cm ± 5% được đóng gói tiệt trùng từng chiếc. Bề mặt nhám, sử dụng 1 lần. |
| 522 | Tấm trải nylon | Chất liệu nylon. Kích thước (rộng x dài) 100cm x 130cm ± 5%. Đóng gói tiệt trùng |
| 523 | Tay dao cắt đốt VA và Amidal dùng cho dao mổ plasma Model 40-405-1 hãng Medtronic | Sử dụng trong phẫu thuật cắt Amidal nạo VA bằng Plasma, tích hợp hút bên trong, kết nối được với Dao mổ Plasma Model 40-405-1 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện Đầu dao cắt Amidal chiều dài 50mm ± 5% Đầu dao cắt VA chiều dài 85mm ± 5% |
| 524 | Tay khoan chậm khuỷu 1:1 | Khoan răng tốc độ thấp |
| 525 | Tay khoan nhanh nút bấm, 4 lỗ | Dùng để sửa soạn lỗ hàn, mài cắt răng tốc độ cao |
| 526 | Test kiểm soát nhiễm khuẩn |  |
| 526.1 | Test chỉ thị cho máy hấp ướt dạng gói | Tính năng sử dụng: Gói chỉ thị cho máy hấp ướt - Kích thước 16mm x 125mm x 110mm ± 5% - Có tờ cảnh báo sớm phát hiện lỗi loại bỏ không khí trước khi lỗi xuất hiện trên tờ kiểm tra chính - 100% không chứa kim loại nặng độc hại - Tờ kiểm tra chính và tờ cảnh báo sớm có in thông tin: số lô, ngày hết hạn - Thành phần: giấy, mực chỉ thị - Màu chỉ thị sau tiệt khuẩn không thay đổi trong ≥ 6 tháng |
| 526.2 | Test chỉ thị nhiệt cho máy tiệt trùng hơi nước | - Kích thước (rộng x dài) 18mm x 50m ± 5% - Không để lại vết chất dính trên bề mặt vật liệu sau khi bóc bỏ - Trên cuộn chỉ thị có thông tin: số lô, ngày hết hạn - Thành phần: giấy, copolymer, acrylic resin, mực chỉ thị hoặc tương đương |
| 526.3 | Test hóa học đa thông số dùng cho máy tiệt khuẩn hơi nước | - Chỉ thị hoá học loại 5 - Kích thước (dài x rộng) 70mm x 22 mm ± 5% - 100% không chứa các kim loại nặng - Màu chỉ thị sau tiệt khuẩn không thay đổi trong ≥ 6 tháng - Trên miếng chỉ thị có thông tin: số lô, hạn sử dụng |
| 526.4 | Test hóa học đơn thông số dùng cho máy tiệt khuẩn hơi nước | - Chỉ thị hoá học loại 4 - Kích thước(dài x rộng) 200mm x 15 mm ± 5% - 100% không chứa các kim loại nặng - Trên que chỉ thị in: số lô, hạn sử dụng - Thành phần: giấy, mực chỉ thị - Màu chỉ thị sau tiệt khuẩn không thay đổi trong ≥ 6 tháng |
| 526.5 | Test hóa học dùng cho máy tiệt khuẩn E.O | - Chỉ thị hoá học loại 4 - Kích thước(dài x rộng) 200mm x 15 mm ± 5% - 100% không chứa các kim loại nặng - Que chỉ thị có thông tin: số lô, hạn sử dụng - Màu chỉ thị sau tiệt trùng không thay đổi trong ≥ 6 tháng |
| 526.6 | Test hóa học dùng cho tiệt khuẩn Plasma | - Chỉ thị hoá học loại 4 - Kích thước(dài x rộng) 100mm x 18 mm ± 5% - 100% không chứa các kim loại nặng - Màu chỉ thị sau tiệt trùng không thay đổi trong ≥ 6 tháng - Que chỉ thị có in: số lô, ngày hết hạn, |
| 526.7 | Test máy rửa siêu âm | - Đánh giá hiệu quả của quá trình làm sạch với máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm, tần số sóng siêu âm ≥ 35 kHz, nhiệt độ (30℃ - 70 ℃ ) ± 5% -Kích thước(dài x rộng) 70mm x 30 mm ± 5% - Màu ban đầu: Màu hồng hoặc tương đương - Kết quả: loại bỏ chất hữu cơ màu ban đầu - Có thể đọc kết quả sử dụng máy đọc kết quả tự động - Có mã vạch trên chỉ thị để truy xuất dữ liệu |
| 526.8 | Test sinh học cho máy tiệt khuẩn Plasma | - Đọc kết quả trong ≤ 30 phút - Chỉ thị hóa học bên ngoài ống chuyển màu sau tiệt trùng, màu sau tiệt trùng không đổi trong ≥ 6 tháng - Thành phần: ≥ 1.000.000 Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, dung dịch nuôi cấy hoặc tương đương |
| 526.9 | Test sinh học dùng cho máy tiệt khuẩn E.O | - Đọc kết quả trong: ≤ 4 giờ - Có chỉ thị hóa học trên vỏ ngoài ống, chuyển màu sau tiệt trùng, màu chỉ thị sau tiệt trùng không đổi trong ≥ 6 tháng -Mỗi ống chứa: ≥ 1.000.000 bào tử Bacillus atrophaeus ATCC 9372, dung dịch nuôi cấy hoặc tương đương |
| 526.10 | Test sinh học dùng cho máy tiệt khuẩn hơi nước | - Thời gian đọc kết quả: ≤ 1 giờ - Thành phần: mỗi ống chứa: ≥ 1.000.000 bào tử Geobacillus stearothermophilus hoặc tương đương - Chỉ thị hoá học trên ống chỉ thị chuyển màu sau tiệt trùng |
| 527 | Thạch cao đá | Độ giãn nở ≤ 0.15%. Dùng để đổ mẫu nghiên cứu, chỉnh nha |
| 528 | Thạch cao siêu cứng | Độ giãn nở ≤ 0.9%. Dùng để đổ mẫu hàm giả (độ cứng cao) |
| 529 | Thanh bar có liên kết bán hàm | - Chất liệu: Phục hình gồm 1 lớp khung sườn liên kết các chân răng nhân tạo (abutment) được làm từ hợp kim Cobalt có gắn thêm 2 liên kết bi đơn và các ron nhựa giảm chấn. Đạt yêu cầu về độ khít sát, đúng góc độ, đúng giải phẫu - Kích thước: theo kích thước hàm, răng của từng bệnh nhân |
| 530 | Thanh bar có liên kết toàn hàm | - Chất liệu: Phục hình gồm 1 lớp khung sườn liên kết các chân răng nhân tạo (abutment) được làm từ hợp kim Cobalt có gắn thêm 2 bi đơn liên kết và các ron nhựa giảm chấn. Đạt yêu cầu về độ khít sát, đúng góc độ, đúng giải phẫu - Kích thước: theo kích thước hàm, răng của từng bệnh nhân |
| 531 | Thẻ định nhóm máu đầu giường trước truyền máu | Thành phần: Ô anti A chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti A IgM dòng Birma-1 (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô anti B chứa dung dịch đệm photphat và kháng thể đơn dòng Anti B IgM dòng LB-2 (Hiệu giá ≥ 1:32); Ô control chứa dung dịch đệm photphat. Thiết kế 2 test nằm ngang cạnh nhau, thuận tiện khi viết thông tin, không chạm vào hóa chất trên thẻ, có ngôn ngữ Tiếng Việt. Card ≥ 2 Test |
| 532 | Thẻ xét nghiệm định tính IgG dạng kết hợp với hồng cầu | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính để phát hiện kháng thể IgG dạng kết hợp với hồng cầu. Thành phần: Cassette bao gồm có 6 cột: Cột 1 đến 6: Anti-Human Globulin, Anti-IgG hoặc tương đương |
| 533 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO phương pháp hồng cầu mẫu, kháng thể bất thường và hòa hợp | Cassette để thực hiện xét nghiệm xác định kháng thể nhóm máu ABO dự kiến và quy trình xét nghiệm phát hiện kháng thể ngưng kết trực tiếp.Thành phần: Cassette bao gồm có 6 cột:Cột 1 đến 6: Chất tăng cường được tối ưu hóa để sử dụng trong xét nghiệm định nhóm máu ngược hoặc tương đương |
| 534 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh (D) theo phương pháp huyết thanh mẫu | Cassette dùng cho xét nghiệm định tính để xác nhận các kháng nguyên A (ABO1), B (ABO2) và D (Rh1) trên bề mặt các tế bào hồng cầu người.Thành phần: Cassette bao gồm 6 cột:- Cột 1 và 4: Thuốc thử nhóm máu Anti-A (Anti-ABO1): Hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột Anti-A (IgM) (dòng MHO4 và 3D3), FD & C Blue Số 1.- Cột 2 và 5: Thuốc thử nhóm máu Anti-B (Anti-ABO2): Hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột Anti-B (IgM) (dòng NB10.5A5 và NB1.19), FD & C Số 5.- Cột 3 và 6: Thuốc thử nhóm máu Anti-D (Anti-RH1): Kháng thể đơn dòng từ người Anti-D (IgM) (dòng D7B8) hoặc tương đương |
| 535 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh (D) theo phương pháp huyết thanh mẫu và hồng cầu mẫu | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu ABO và D (Rh1) trên tế bào hồng cầu người và để xác định kháng thể nhóm máu dự kiến.Thành phần: Cassette bao gồm có 6 cột: Cột 1: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột Anti-A (IgM) (dòng vô tính MHO4 và 3D3), FD&C Blue Số 1.- Cột 2: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột Anti-B (IgM) (dòng vô tính NB10.5A5 và NB1.19), FD & C Số 5.- Cột 3: Kháng thể đơn dòng Anti-D người (IgM) (dòng vô tính D7B8). Cột 4: Dung dịch đệm được tối ưu hóa để sử dụng như tự chứng cho các xét nghiệm nhóm máu.- Cột 5 và 6: Dung dịch đệm được tối ưu hóa để sử dụng trong xét nghiệm nhóm máu ngược hoặc tương đương |
| 536 | Thìa lấy dấu inox | Thìa lấy dấu Inox (Impression Tray) là dụng cụ nha khoa dùng trong phục hình để lấy dấu răng/hàm Chất liệu: Thép không gỉ, Có tay cầm ở giữa để giữ và tháo khuôn. Dùng được nhiều lần, hấp sấy nhiệt độ cao. |
| 537 | Thiết bị định vị mô vú | Miếng định vị vị trí sinh thiết khối u vú được làm bằng chất liệu titanium hoặc tương đương, bọc bên ngoài bởi 3 miếng đệm polyglycolic acid có thể tái hấp thụ sau 85 ngày (±5%). Miếng định vị này sẽ được cấy ghép vĩnh viễn vào vị trí vừa được lấy sinh thiết ở khối u vú để giúp định vị vị trí đã được làm sinh thiết. Thấy rõ trên hình ảnh siêu âm, x-quang, nhũ ảnh và MRI. |
| 538 | Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai thẳng mảnh tương thích MRI 1.5 | - Điện cực thẳng mảnh - Cuộn cảm ứng: Đường kính: 31mm ± 5%; độ dày: 3,7mm ± 5%. - Nam châm: Độ dày bao gồm cả silicon: 3,7mm ± 2%; Tháo rời được, an toàn khi chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla; Tháo được nam châm khi chụp cộng hưởng từ 3 Tesla. - Khay chứa bộ thu/phát xung điện: Chất liệu titanium hoặc tương đương; Chiều dày khay: 3,9mm± 5%; Kích thước (RxSxC): 24mm x 23mm x 3,9mm ± 5%; Trọng lượng 8,6g ± 5% bao gồm dãy điện cực; Khả năng chịu lực va đập lên tới 2,5 Jun ± 5%. - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: Số lượng: ≥22 điện cực; Chiều dài dãy hoạt động khi thẳng: 19,1mm ± 5%; - Điện cực đặt nằm ngoài ốc tai: Số lượng: ≥ 2 |
| 539 | Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai thẳng mảnh tương thích MRI 3.0 | '- Điện cực thẳng mảnh - Cuộn cảm ứng: Đường kính: 31mm ± 5%; độ dày: 3,9mm ± 5%. - Nam châm: Độ dày bao gồm cả silicon 3,9mm ± 5%; Tháo rời được; An toàn khi chụp cộng hưởng từ với nam châm tại chỗ trong khoảng 1,5 - 3,0 Tesla. - Khay chứa bộ thu/phát xung điện: Chất liệu titanium hoặc tương đương; Chiều dày khay 3,9mm ± 5%; Kích thước (RxSxC): 24mm x 23mm x 3,9mm ± 5%; Trọng lượng 9g ± 5% bao gồm dãy điện cực; Khả năng chịu lực va đập lên tới 2,5 Jun ± 5%. - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: Số lượng ≥ 22 điện cực. Chiều dài dãy hoạt động khi thẳng 19,1mm ± 5% - Điện cực đặt nằm ngoài ốc tai: Số lượng: ≥ 2 |
| 540 | Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai uốn vòng tương thích MRI 1.5 | Điện cực uốn vòng - Cuộn cảm ứng: Đường kính: 31mm ± 5%; Độ dày: 3,7mm ± 5%; - Nam châm: Độ dày bao gồm cả silicon: 3,7mm ± 5%; Tháo rời được, an toàn khi chụp cộng hưởng từ 1,5 Tesla; Tháo được nam châm khi chụp cộng hưởng từ 3 Tesla. - Khay chứa bộ thu/ phát xung điện: Chất liệu titanium; Chiều dày khay: 3,9mm; Kích thước (RxSxC):( 24mm x 23mm x 3,9mm ) ± 5%; Thể tích: 3,9cm³ ± 5% không có dây; Trọng lượng 8,5g ± 5% bao gồm dãy điện cực; Khả năng chịu lực va đập lên tới 2,5 Jun ± 5%. - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: Số lượng:≥ 22 điện cực; Khoảng cách giữa mỗi điện cực khi uốn vòng: (0,4mm - 0,8mm) ± 5%; Chiều dài dãy hoạt động khi thẳng 14,25mm ± 5%; - Điện cực đặt nằm ngoài ốc tai: Số lượng: ≥ 2 |
| 541 | Thiết bị trợ thính điện cực ốc tai uốn vòng tương thích MRI 3.0 | Điện cực uốn vòng - Cuộn cảm ứng: Đường kính: 31mm ± 5%; độ dày: 3,9mm ± 5%. - Nam châm: Độ dày bao gồm cả silicon 3,9mm ± 5%; An toàn khi chụp cộng hưởng từ với nam châm tại chỗ trong khoảng 1,5 - 3,0 Tesla. - Khay chứa bộ thu/phát xung điện: Chất liệu titanium hoặc tương đương; Chiều dày khay 3,9mm ± 5%; Kích thước (RxSxC): 24mm x 23mm x 3,9mm ± 5%; Trọng lượng 9g ± 5% bao gồm dãy điện cực; Khả năng chịu lực va đập lên tới 2,5 Jun ± 5%. - Dãy điện cực nằm trong ốc tai: Số lượng ≥ 22 điện cực. Chiều dài dãy hoạt động khi thẳng 14,25mm ± 5%; - Điện cực nằm ngoài ốc tai: Số lượng: ≥ 2 |
| 542 | Thước đo nội nha | Chất liệu: Nhựa y tế cứng, chịu nhiệt, an toàn sinh học. Chiều dài thước: khoảng 85 – 100 mm. Thang đo: 0 – 40 mm (chia vạch từng 1 mm rõ ràng). Công dụng: Đo chiều dài trâm nội nha, gutta percha, giấy hút tủy. Thiết kế: Có rãnh định vị, vạch khắc rõ; nhẹ, dễ thao tác. Có thể hấp tiệt trùng autoclave ở 121–134°C |
| 543 | Trâm xoay nội nha | Trâm máy Niti loại được xử lý nhiệt dùng để tạo hình ống tủy dùng với motor nội nha |
| 544 | Troca dẫn lưu lồng ngực các cỡ | Ống thông màng phổi kèm theo nòng Troca. Chất liệu PVC hoặc tương đương, không có DEHP. Có tối thiểu các số: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr, 32Fr, 34Fr, 36Fr, 38Fr, 40Fr. Một đầu thon dần. Một đầu có đánh dấu độ sâu để xác định vị trí chọc tới. Đóng gói tiệt trùng |
| 545 | Trocar nhựa có dao các cỡ | - Gồm thân và ống ngoài. Ống ngoài trong suốt có rãnh cố định. - Van chắn khí bền. - Đầu bịt có gioăng kín, có thể tháo rời - Lưỡi dao làm bằng thép AISI304 hoặc tương đương. Đầu bảo vệ lưỡi dao tự động. Đầu dao dài 3mm ± 5%, cơ cấu khóa an toàn sau cắt. - Nòng trong có rãnh chống ma sát - Chiều dài làm việc 105mm ± 5% - Tối thiểu 4 kích cỡ đường kính lưỡi dao: 5mm, 11mm, 12mm, 15mm (± 5%) |
| 546 | Trụ liền thanh bar Cobalt | Giúp tái tạo lại hàm răng và nụ cười. Phục hình gồm 1 khung sườn liên kết các chân răng nhân tạo (IMPLANT) được làm từ hợp kim Cobalt. Đạt yêu cầu về tính chịu lực, độ khít sát, đúng góc độ, đúng giải phẫu |
| 547 | Túi ấm dịch truyền tốc độ cao | Túi ủ ấm dịch truyền sử dụng kèm máy làm ấm máu dịch truyền tốc độ cao của hãng 3M. |
| 548 | Túi bọc vô khuẩn máy vi phẫu | Nguyên liệu: nylon hoặc tương đương. Kích thước (rộng x dài) 110cm x 160cm ± 5%. Đóng gói tiệt trùng |
| 549 | Túi camera | Nguyên liệu: nylon hoặc tương đương, Ø = 18cm. Kích thước Ø18 x 230cm ± 5%, có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm ± 5%, có dây bằng cotton hoặc tương đương. Đóng gói tiệt trùng |
| 550 | Túi chứa và dẫn lưu dịch, dùng với ống dẫn lưu mật | Túi chứa dịch dẫn lưu, dùng với ống dẫn lưu mật - Chất liệu Polyvinylclorua (PVC) hoặc tương đương - Thể tích: 800ml ± 5%, có đánh dấu các vạch thể tích - Ống nối dẫn lưu có khóa vặn male luer-lock, tương thích ống dẫn lưu ra da đầu cong dạng pigtail - Chống chảy ngược - Có dây để cố định túi ở chân hoặc trên vai của bệnh nhân - Có thể xả lượng dịch bằng cách mở valve xả dạng xoắn và thông qua cổng thoát dịch phía dưới túi - Đóng gói tiệt khuẩn |
| 551 | Túi đựng bệnh phẩm nội soi | Kích thước 18cm x 24cm ± 5%, chất liệu PE hoặc tương đương, trong suốt. Túi được cuộn tròn sẵn theo chiều miệng túi và bỏ vào ống nhựa hở hai đầu Đóng gói tiệt trùng. |
| 552 | Túi dụng cụ | Kích thước (dài x rộng) 50cm x 40cm (± 5%). Túi bằng plastic trong suốt, có băng keo ở mặt sau để dán lên khăn mổ. |
| 553 | Túi đựng dịch dùng 1 lần | Trong suốt, thể tích 2000ml ± 5% Chất liệu nhựa y tế PC hoặc tương đương Hệ thống kín, có van 1 chiều chống tràn ngăn không cho dịch trào ngược vào hệ thống Có quai cầm, có đầu nối Y kết nối với hệ thống hút, lỗ hút chân không nằm trên cạnh nắp. |
| 554 | Túi đựng nước tiểu có khóa chữ T | - Được làm bằng vật liệu nhựa PVC tráng Silicon hoặc tương đương. Vô trùng, van xả một chiều chữ T không gây rò rỉ - Có quai treo, có gắn phụ kiện khóa túi, dây dẫn dài 90cm ± 5% có van chống trào ngược và có nắp đậy, đường kính ngoài 6.8mm ± 5%, đường kính van tháo dịch 9.2 mm ± 5% - Dung tích Túi 2000 ml, có vạch chia thể tích; Kích thước túi dài 28 cm, rộng 20 cm ± 5% - Đóng gói tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. |
| 555 | Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn |  |
| 555.1 | Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn 100x200 | Tính năng: Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn Thông số kỹ thuật: - Kích thước: rộng 100mm ± 5%, dài ≥ 200m . - Chất liệu giấy y tế ≥ 55 g/m2; Độ dày: 80µm ± 5%; Độ thoáng khí 1000ml/min ± 5%; Độ bền lực kéo ≥ 6,4 kN/m. Độ chịu bục ≥ 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/m2 ± 5% - Màng nhựa PET/PP hoặc tương đương. Độ dày: 52µm ± 5%. Độ bền chịu xé ≥ 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn ≥ 3 đường. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước hoặc EO đổi màu khác nhau và dễ dàng phân biệt - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. |
| 555.2 | Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn 150x200 | Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: Chiều rộng: 150mm ± 5% , chiều dài: ≥ 200m. - Chất liệu giấy y tế ≥ 55 g/m2; Độ dày: 80µm ± 5%; Độ thoáng khí 1000ml/min ± 5%; Độ bền lực kéo ≥ 6,4 kN/m. Độ chịu bục ≥ 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/m2 ± 5% - Màng nhựa PET/PP hoặc tương đương. Độ dày: 52µm ± 5%. Độ bền chịu xé ≥ 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn ≥ 3 đường. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước hoặc EO đổi màu khác nhau và dễ dàng phân biệt - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. |
| 555.3 | Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn 200x200 | Tính năng: túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: Chiều rộng: 200mm ± 5%; chiều dài: ≥200m. - Chất liệu giấy y tế ≥ 60 g/m2; Độ dày: 80µm ± 5%; Độ thoáng khí 1000ml/min ± 5%; Độ bền lực kéo ≥ 6,4 kN/m. Độ chịu bục ≥ 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/m2 ± 5% - Màng nhựa PET/PP hoặc tương đương. Độ dày: 52µm ± 5%. Độ bền chịu xé ≥ 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn ≥ 3 đường. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước hoặc EO đổi màu khác nhau và dễ dàng phân biệt - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. |
| 555.4 | Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn 250x200 | Tính năng: túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: Chiều rộng 250mm ± 5%; chiều dài: ≥ 200m. - Chất liệu giấy y tế ≥ 55 g/m2; Độ dày: 80µm ± 5%; Độ thoáng khí 1000ml/min ± 5%; Độ bền lực kéo ≥ 6,4 kN/m. Độ chịu bục ≥ 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/m2 ± 5% - Màng nhựa PET/PP hoặc tương đương. Độ dày: 52µm ± 5%. Độ bền chịu xé ≥ 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn ≥ 3 đường. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước hoặc EO đổi màu khác nhau và dễ dàng phân biệt - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. |
| 555.5 | Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn 300x200 | Tính năng: túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: chiều rộng: 300mm ± 5%, chiều dài: ≥ 200m. - Chất liệu giấy y tế ≥ 60 g/m2; Độ dày: 80µm ± 5%; Độ thoáng khí 1000ml/min ± 5%; Độ bền lực kéo ≥ 6,4 kN/m. Độ chịu bục ≥ 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/m2 ± 5% - Màng nhựa PET/PP hoặc tương đương. Độ dày: 52µm ± 5%. Độ bền chịu xé ≥ 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn ≥ 3 đường. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước hoặc EO đổi màu khác nhau và dễ dàng phân biệt - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. |
| 555.6 | Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn 350x200 | Tính năng: túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn: - Kích thước: chiều rộng: 350mm ± 5%; chiều dài ≥ 200m. - Chất liệu giấy y tế ≥ 60 g/m2; Độ dày: 80µm ± 5%; Độ thoáng khí 1000ml/min ± 5%; Độ bền lực kéo ≥ 6,4 kN/m. Độ chịu bục ≥ 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/m2 ± 5% - Màng nhựa PET/PP hoặc tương đương. Độ dày: 52µm ± 5%. Độ bền chịu xé ≥ 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn ≥ 3 đường. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước hoặc EO đổi màu khác nhau và dễ dàng phân biệt - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. |
| 555.7 | Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn 400x200 | Tính năng: Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn Yêu cầu thông số kỹ thuật: - Kích thước chiều rộng: 400mm ± 5%; chiều dài: ≥ 200m. - Chất liệu giấy y tế ≥ 60 g/m2; Độ dày: 80µm ± 5%; Độ thoáng khí 1000ml/min ± 5%; Độ bền lực kéo ≥ 6,4 kN/m. Độ chịu bục ≥ 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/m2 ± 5% - Màng nhựa PET/PP hoặc tương đương. Độ dày: 52µm ± 5%. Độ bền chịu xé ≥ 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn ≥ 3 đường. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước hoặc EO đổi màu khác nhau và dễ dàng phân biệt - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. |
| 555.8 | Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn 50x200 | Tính năng: Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn - Kích thước; chiều rộng: 50mm ± 5%; chiều dài:≥ 200m. - Chất liệu giấy y tế ≥ 55 g/m2; Độ dày: 80µm ± 5%; Độ thoáng khí 1000ml/min ± 5%; Độ bền lực kéo ≥ 6,4 kN/m. Độ chịu bục ≥ 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/m2 ± 5% - Màng nhựa PET/PP hoặc tương đương. Độ dày: 52µm ± 5%. Độ bền chịu xé ≥ 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn ≥ 3 đường. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước hoặc EO đổi màu khác nhau và dễ dàng phân biệt - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. |
| 555.9 | Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn 75x200 | Tính năng: Túi ép dẹt đóng gói dụng cụ y tế tiệt khuẩn. - Kích thước: chiều rộng: 75mm ± 5%; chiều dài: ≥200m . - Chất liệu giấy y tế ≥ 60 g/m2; Độ dày: 80µm ± 5%; Độ thoáng khí 1000ml/min ± 5%; Độ bền lực kéo ≥ 6,4 kN/m. Độ chịu bục ≥ 350 kPa. Độ hấp thụ nước: 15g/m2 ± 5% - Màng nhựa PET/PP hoặc tương đương. Độ dày: 52µm ± 5%. Độ bền chịu xé ≥ 70mN. - Sử dụng cho hấp tiệt khuẩn bằng hơi nước, Ethylen Oxide (EO) và Formaldehyde - Được hàn cả 2 bên, hàn ≥ 3 đường. - Sau tiệt khuẩn, chỉ thị tiếp xúc hơi nước hoặc EO đổi màu khác nhau và dễ dàng phân biệt - Không chứa chì, kim loại nặng và thành phần độc hại. |
| 556 | Túi hậu môn nhân tạo 1 mảnh xả được | Túi hậu môn nhân tạo một mảnh xả được. Đế gồm 2 vòng dán, vòng trong (d≥90mm), vòng ngoài (d≥130mm) mỏng và linh hoạt. Vòng cắt tối đa ≥ 60mm. Túi trong suốt, dùng sau phẫu thuật. |
| 557 | Túi nhựa có khóa mép | Chất liệu ni lông hoặc tương đương. Có khóa mép túi |
| 558 | Túi nilon đựng thuốc sắc máy | - Dùng để đóng gói thuốc Chất liệu: PE và PET hoặc tương đương - Màng đặc biệt, không dễ vỡ; Thiết kế viền răng cưa, dễ dàng mở túi, thuận tiện để lấy; |
| 559 | Túi nước tiểu có thước đo | Túi chứa có thước đo chính xác theo ml, dung tích buồng đo 400ml ± 5%, có thể chứa ≥ 2000ml nước tiểu Có van chặn ngăn nước tiểu chảy ngược, có cổng lấy mẫu không cần kim loại Dây nối dài 120cm ± 5% Đóng gói tiệt trùng |
| 560 | Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma, H2O2 |  |
| 560.1 | Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma, H2O2 100x70 | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước(rộng x dài): 100mm x 70m ± 5% Chỉ thị tiếp xúc Type 1 tích hợp viền túi chuyển từ màu sau tiệt khuẩn. Túi gồm 2 mặt: Mặt giấy: Trọng lượng ≥ 55 gsm; Độ dày 155µm ± 5%; Lực chịu rách ≥ 2800mN; Mặt film PE/PET hoặc tương đương: Dày 64µm ± 5 µm với lớp PE dày 50µm ± 5 µm; Độ bền xé ≥ 90mN Độ bền mối hàn ≥ 3.0N/15cm - Có ≥ 3 đường hàn |
| 560.2 | Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma, H2O2 150x70 | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước(rộng x dài): 150mm x 70m ± 5% Chỉ thị tiếp xúc tích hợp viền túi chuyển từ màu sau tiệt khuẩn. Túi gồm 2 mặt: Mặt giấy: Trọng lượng ≥ 55 gsm; Độ dày 155µm ± 5%; Lực chịu rách ≥ 2800mN; Mặt film PE/PET hoặc tương đương: Dày 64µm ± 5 µm với lớp PE dày 50µm ± 5 µm; Độ bền xé ≥ 90mN Độ bền mối hàn ≥ 3.0N/15cm Có ≥ 3 đường hàn |
| 560.3 | Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma, H2O2 200x70 | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước(rộng x dài): 200mm x 70m ± 5% Chỉ thị tiếp xúc tích hợp viền túi chuyển từ màu sau tiệt khuẩn. Túi gồm 2 mặt: Mặt giấy: Trọng lượng ≥ 55 gsm; Độ dày 155µm ± 5%; Lực chịu rách ≥ 2800mN; Mặt film PE/PET hoặc tương đương: Dày 64µm ± 5 µm với lớp PE dày 50µm ± 5 µm; Độ bền xé ≥ 90mN Độ bền mối hàn ≥ 3.0N/15cm |
| 560.4 | Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma, H2O2 250x70 | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước(rộng x dài): 250mm x 70m ± 5% Chỉ thị tiếp xúc tích hợp viền túi chuyển từ màu sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy: Trọng lượng ≥ 55gsm; Độ dày 155µm ± 5%; Lực chịu rách ≥ 2800mN; Mặt film PE/PET hoặc tương đương: Dày 64µm ± 5 µm với lớp PE dày 50µm ± 5 µm; Độ bền xé ≥ 90mN Độ bền mối hàn ≥ 3.0N/15cm |
| 560.5 | Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma, H2O2 300x70 | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước(rộng x dài): 300mm x 70m ± 5% Chỉ thị tiếp xúc tích hợp viền túi chuyển từ màu sau tiệt khuẩn. Túi gồm 2 mặt: Mặt giấy: Trọng lượng ≥ 55gsm; Độ dày 155µm ± 5%; Lực chịu rách ≥ 2800mN; Mặt film PE/PET hoặc tương đương: Dày 64µm ± 5 µm với lớp PE dày 50µm ± 5 µm; Độ bền xé ≥ 90mN Độ bền mối hàn ≥ 3.0N/15cm |
| 560.6 | Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma, H2O2 350x70 | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước(rộng x dài): 350mm x 70m ± 5% Chỉ thị tiếp xúc tích hợp viền túi chuyển từ màu sau tiệt khuẩn. Túi gồm 2 mặt: Mặt giấy: Trọng lượng ≥ 55 gsm; Độ dày 155µm ± 5%; Lực chịu rách ≥ 2800mN; Mặt film PE/PET hoặc tương đương: Dày 64µm ± 5 µm với lớp PE dày 50µm ± 5 µm; Độ bền xé ≥ 90mN Độ bền mối hàn ≥ 3.0N/15cm |
| 560.7 | Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma, H2O2 400x70 | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước(rộng x dài): 400mm x 70m ± 5% Chỉ thị tiếp xúc tích hợp viền túi chuyển từ màu sau tiệt khuẩn. Giấy gồm 2 mặt: Mặt giấy: Trọng lượng ≥ 55 gsm; Độ dày 155µm ± 5%; Lực chịu rách ≥ 2800mN; Mặt film PE/PET hoặc tương đương: Dày 64µm ± 5 µm với lớp PE dày 50µm ± 5 µm; Độ bền xé ≥ 90mN Độ bền mối hàn ≥ 3.0N/15cm |
| 560.8 | Túi tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma, H2O2 75x70 | Túi ép tiệt trùng dùng cho tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Plasma. Kích thước(rộng x dài): 75mm x 70m ± 5% Chỉ thị tiếp xúc tích hợp viền túi chuyển từ màu sau tiệt khuẩn. Túi gồm 2 mặt: Mặt giấy: Trọng lượng ≥ 55 gsm; Độ dày 155µm ± 5%; Lực chịu rách ≥ 2800mN; Mặt film PE/PET hoặc tương đương: Dày 64µm ± 5 µm với lớp PE dày 50µm ± 5 µm; Độ bền xé ≥ 90mN Độ bền mối hàn ≥ 3.0N/15cm |
| 561 | Vật liệu điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm 2 chế độ |  |
| 561.1 | Bình chứa dịch dùng điều trị các tổn thương bằng phương pháp áp lực âm 2 chế độ | Tính năng sản phẩm: sản phẩm bình chứa dịch dùng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp áp lực âm - Tương thích máy hút dịch áp lực âm chế độ liên tục & chu kỳ: - Bình chứa dịch, dung tích ≥ 600cc, vật liệu Polycarbonate hoặc tương đương - Kích thước bình 100x120mm ± 5%. - Có chứa thành phần Biocera-A giúp kháng khuẩn hoặc tương đương giảm mùi hôi của dịch vết thương và chứa gel làm đặc dịch vết thương và chất lỏng trong bình. - Bình chứa dịch có gắn cảm biến để báo hiệu dịch chứa đầy, có bộ lọc một lần ngăn dòng chất lỏng chảy ngược trở lại hệ thống hút. |
| 561.2 | Bộ vật liệu điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm 2 chế độ cỡ lớn | Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ lớn gồm: - Băng bọt xốp cỡ lớn, kích thước: (26,0cm x 15cm x 3,0 cm) ± 5%, vật liệu Polyurethane hoặc tương đương, kích thước lỗ xốp 400micromet đến 600 micromet - Đầu nối chất liệu Silicone Elastomers hoặc tương đương - Ống dẫn chất liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride hoặc tương đương, đường kính 2.5mm ± 5%, tốc độ hút dịch ≥20m/s, liền khối với đầu nối - Băng dán chất liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive hoặc tương đương kích thước (dài x rộng) 35cm x 35cm ± 5% - Đóng gói ép chân không, tiệt trùng. |
| 561.3 | Bộ vật liệu điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm 2 chế độ cỡ nhỏ | Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ nhỏ gồm: - Băng bọt xốp cỡ nhỏ, kích thước: 10,0cm x 7,5cm x 3,0 cm ± 5%, vật liệu Polyurethane hoặc tương đương, kích thước lỗ xốp 400micromet đến 600 micromet - Đầu nối chất liệu Silicone Elastomers hoặc tương đương - Ống dẫn chất liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride hoặc tương đương, đường kính 2.5mm ± 5%, tốc độ hút dịch ≥20m/s, liền khối với đầu nối - Băng dán chất liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive hoặc tương đương kích thước(dài x rộng) 35cm x 35cm ± 5% - Đóng gói ép chân không, tiệt trùng. |
| 561.4 | Bộ vật liệu điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm 2 chế độ cỡ trung bình | Bộ vật liệu sử dụng trong điều trị các tổn thương bằng phương pháp hút áp lực âm cỡ trung gồm: - Băng bọt xốp cỡ trung kích thước:16,0cm x 12.5cm x 3,0cm ± 5%, vật liệu Polyurethane hoặc tương đương, kích thước lỗ xốp 400micromet đến 600 micromet - Đầu nối chất liệu Silicone Elastomers hoặc tương đương - Ống dẫn chất liệu Silicone Elastomers, Polyvinly Chloride hoặc tương đương, đường kính 2.5mm ± 5%, tốc độ hút dịch ≥20m/s, liền khối với đầu nối - Băng dán chất liệu Polyurethane Film và Acrylic Adhesive hoặc tương đương kích thước(dài x rộng) 35cm x 35cm ± 5% - Đóng gói ép chân không, tiệt trùng. |
| 562 | Vật liệu ghép xương dị loại 0.5cc | Vật liệu ghép xương được làm từ xương bò, dạng hạt 100%HA hoặc tương đương Thể tích: 0.5cc Kích thước hạt: 0.5mm - 1mm |
| 563 | Vật liệu ghép xương dị loại 1cc | Vật liệu ghép xương được làm từ xương bò, dạng hạt 100%HA hoặc tương đương Thể tích: 1cc Kích thước hạt: 0.5mm - 1mm |
| 564 | Vật liệu ghép xương đồng loại 0.5cc | Vật liệu xương nhân tạo dùng cấy ghép tái tạo xương hư tổn Thành phần: 70% xương vỏ, 30% xương tủy (xương xốp) hoặc tương đương Bảo tồn collagen của ma trận xương tự nhiên và thành phần khoáng chất,tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mô liên kết mạch máu và tế bào. Loại bỏ hiệu quả các tế bào, kháng nguyên và virus, đồng thời vô hiệu hóa các mầm bệnh. Kích thước hạt xương: 0.25-1mm, Lọ 0.5cc |
| 565 | Vật liệu ghép xương đồng loại 1cc | Vật liệu xương nhân tạo dùng cấy ghép tái tạo xương hư tổn Thành phần: 70% xương vỏ, 30% xương tủy (xương xốp) hoặc tương đương Bảo tồn collagen của ma trận xương tự nhiên và thành phần khoáng chất,tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mô liên kết mạch máu và tế bào. Loại bỏ hiệu quả các tế bào, kháng nguyên và virus, đồng thời vô hiệu hóa các mầm bệnh. Kích thước hạt xương: 0.25-1mm, Lọ 1cc |
| 566 | Vật tư cho bó bột bằng bột thạch cao |  |
| 566.1 | Băng bó bột cỡ lớn, cuộn dài | Bột liền gạc, lõi nhựa, vỏ là giấy bạc chống ẩm, gạc: 100% cotton hoặc tương đương, kích thước 15cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 3,5m. |
| 566.2 | Băng bó bột cỡ lớn, cuộn ngắn | Bột liền gạc, lõi nhựa, vỏ là giấy bạc chống ẩm, gạc: 100% cotton hoặc tương đương, kích thước 15cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 2,7m. |
| 566.3 | Băng bó bột cỡ vừa, cuộn dài | Bột liền gạc, lõi nhựa, vỏ là giấy bạc chống ẩm, gạc: 100% cotton hoặc tương đương, kích thước 10cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 3,5m. |
| 566.4 | Băng bó bột cỡ vừa, cuộn ngắn | Bột liền gạc, lõi nhựa, vỏ là giấy bạc chống ẩm, gạc: 100% cotton hoặc tương đương, kích thước 10cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 2,7m. |
| 566.5 | Băng bột tổng hợp cỡ lớn | Chất liệu: vải sợi thuỷ tinh, phủ lớp keo tổng hợp, không mùi, đảm bảo độ mịn, độ mềm hoặc tương đương, kích thước 12,5cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 3,5m. |
| 566.6 | Băng bột tổng hợp cỡ nhỏ | Chất liệu: vải sợi thuỷ tinh, phủ lớp keo tổng hợp, không mùi, đảm bảo độ mịn, độ mềm hoặc tương đương, kích thước 5cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 3,5m. |
| 566.7 | Băng bột tổng hợp cỡ trung bình | Chất liệu: vải sợi thuỷ tinh, phủ lớp keo tổng hợp, không mùi, đảm bảo độ mịn, độ mềm hoặc tương đương, kích thước 7,5cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 3,5m. |
| 566.8 | Băng bột tổng hợp cỡ trung bình lớn | Chất liệu: vải sợi thuỷ tinh, phủ lớp keo tổng hợp, không mùi, đảm bảo độ mịn, độ mềm hoặc tương đương, kích thước 10cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 3,5m. |
| 566.9 | Bông lót bó bột cỡ lớn | Thành phần: 100% Polyeste, không xù, không thấm nước hoặc tương đương. Kích thước 15cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 2,7m. |
| 566.10 | Bông lót bó bột cỡ vừa | Thành phần: 100% Polyeste, không xù, không thấm nước hoặc tương đương. Kích thước 10cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 2,7m. |
| 566.11 | Ống lót bó bột cẳng chân | Làm từ 35% vải cotton và 65% polyester hoặc tương đương, không gây ngứa và dị ứng da, kích thước (rộng x dài) 10cm x 85cm ± 5% |
| 566.12 | Ống lót bó bột cẳng tay | Làm từ 35% vải cotton và 65% polyester hoặc tương đương, không gây ngứa và dị ứng da, kích thước(rộng x dài) 6,5cm x 50cm ± 5% |
| 566.13 | Ống lót bó bột cánh tay | Làm từ 35% vải cotton và 65% polyester hoặc tương đương, không gây ngứa và dị ứng da, kích thước(rộng x dài) 6,5cm x 70cm ± 5% |
| 566.14 | Ống lót bó bột chân | Làm từ 35% vải cotton và 65% polyester hoặc tương đương, không gây ngứa và dị ứng da, kích thước(rộng x dài) 10cm x 110cm ± 5% |
| 566.15 | Ống lót bó bột cỡ nhỏ | Làm từ 65% vải cotton và 35% polyester hoặc tương đương, không gây ngứa và dị ứng da. Kích thước: Rộng 6.5cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 25m. |
| 566.16 | Ống lót bó bột vừa | Làm từ 65% vải cotton và 35% polyester hoặc tương đương, không gây ngứa và dị ứng da. Kích thước: Rộng 10cm ± 5%, cuộn dài tối thiểu 25m. |
| 567 | Vật tư cho chăm sóc da mặt |  |
| 567.1 | Mặt nạ giấy | Dạng giấy cellulose êm dịu, lành tính cho da Được chiết xuất từ các thành phần hoa quả, cây lá tự nhiên giàu dưỡng chất hoặc tương đương Mặt nạ ôm sát da, mỏng nhẹ. |
| 567.2 | Miếng bông tẩy trang dùng trong chăm sóc da mặt | Không có xơ bông, nguyên liệu bông gòn tự nhiên hoặc tương đương |
| 567.3 | Tăm bông | Không có xơ bông, nguyên liệu bông gòn tự nhiên hoặc tương đương |
| 567.4 | Miếng mút rửa mặt dùng trong chăm sóc da | - Bông mút bọt biển rửa mặt dạng nén - Được làm từ rong biển tự nhiên hoặc tương đương. |
| 568 | Vật tư cho hệ thống dao mổ siêu âm CUSA Excel |  |
| 568.1 | Bộ dây bơm tiệt trùng cho tay dao 23khz | Bộ dây bơm hút phụ kiện sử dụng cho tay dao 23kHz của dao mổ siêu âm CUSA Excel |
| 568.2 | Bộ lọc khuẩn cho dao mổ siêu âm Cusa | Bộ lọc khuẩn cho hệ thống dao mổ siêu âm CUSA Excel. |
| 568.3 | Bộ tích hợp dao mổ điện, cầm máu dùng cho tay dao 23KHz | Bộ tích hợp dao mổ điện cầm máu cho tay dao 23kHz của Dao mổ siêu âm CUSA Excel. |
| 568.4 | Đầu dao 23 KHz cỡ chuẩn | Đầu dao 23kHz cỡ chuẩn tương thích với tay dao 23kHz của Dao mổ siêu âm CUSA Excel. |
| 568.5 | Đầu dao nội soi 23KHz | Gồm 01 Đầu dao nội soi ổ bụng 23kHz và tối thiểu 6 đầu phun dịch tương thích với tay dao 23kHz của Dao mổ siêu âm CUSA Excel. |
| 568.6 | Tay dao mổ siêu âm | - Tần số 23kHz, loại thẳng - Công nghệ từ giảo (magnetostrictive) hoặc tương đương - Cho phép phẫu thuật siêu âm kiểu phân mảnh, đồng thời cho phép tích hợp mổ điện hàn mạch kiểu đơn cực trên cùng 1 tay dao. - Tương thích với nhiều loại đầu mũi dao khác nhau. - Tiệt trùng được bằng hơi nước, có hộp đựng tiệt trùng - Hoàn toàn tương thích với Hệ thống dao mổ siêu âm CUSA Excel đang có của Bệnh viện |
| 569 | Vật tư cho kỹ thuật điều trị khối u mô mềm và giảm đau bằng đốt sóng cao tần |  |
| 569.1 | Kim đốt sóng cao tần cho giảm đau | - Kim đốt sóng cao tần đơn không sử dụng hệ thống làm mát, sử dụng trong các lĩnh vực: Xạ trị can thiệp, xạ trị, ung thư, phẫu thuật gan mật, nội tiết, phẫu thuật đầu và cổ, phẫu thuật tổng quát, phụ khoa - Điện cực có tối thiểu 2 cảm biến nhiệt độ trên bề mặt, không có hệ thống làm mát bên trong để kiểm soát chính xác nhiệt độ - Đường kính kim tối thiểu có cỡ 17G - Chiều dài thân kim tối thiểu các cỡ 13cm, 14.5cm, 16cm, 17.5cm, 18cm và 18.5 (cm) (± 5%) - Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt) từ 1cm, 1.5cm, 2cm, 2.5cm và 3cm (± 5%) - Có thể sử dụng dưới hướng dẫn của máy cắt lớp vi tính hoặc C-arm |
| 569.2 | Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt cố định | - Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt cố định được sử dụng trong các lĩnh vực: Xạ trị can thiệp, xạ trị, ung thư, phẫu thuật gan mật, nội tiết, phẫu thuật đầu và cổ, phẫu thuật tổng quát, phụ khoa, u tuyến giáp, ung thư tuyến giáp, u bạch huyết và các bệnh liên quan đến tuyến giáp khác. - Có 2 loại điện cực: điện cực làm mát bên trong và điện cực làm mát bên trong kèm tưới ướt - Đường kính kim tối thiểu các cỡ 14G, 15G, 16G, 17G, 18G - Chiều dài thân kim từ 6cm đến 35cm. - Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt) tối thiểu các cỡ 0.3cm, 0.5cm, 1cm, 2cm, 3cm và 4cm (± 5%) - Thân kim có vạch đánh dấu |
| 569.3 | Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt thay đổi | - Kim đốt sóng cao tần đơn, đầu đốt cố định được sử dụng trong các lĩnh vực: Xạ trị can thiệp, xạ trị, ung thư, phẫu thuật gan mật, nội tiết, phẫu thuật đầu và cổ, phẫu thuật tổng quát, phụ khoa, u tuyến giáp, ung thư tuyến giáp, u bạch huyết và các bệnh liên quan đến tuyến giáp khác. - Có 2 loại điện cực: điện cực làm mát bên trong và điện cực làm mát bên trong và tưới ướt - Đường kính kim tối thiểu các cỡ 15G, 16G, 17G, 18G - Chiều dài thân kim từ 7cm đến 35cm. - Chiều dài đầu hoạt động (đầu phát nhiệt) có thể điều chỉnh được - Thân kim có vạch đánh dấu |
| 570 | Vật tư cho kỹ thuật đo điện cơ, điện não |  |
| 570.1 | Dây cáp điện cực kim điện cơ đồng tâm | Dây cáp sử dụng cho điện cực kim điện cơ đồng tâm. Dài ≥ 1.5m |
| 570.2 | Dây điện cực điện não đĩa vàng | Dây điện cực điện não dạng cốc, không bị rối, mạ vàng hoặc tương đương, đầu điện cực đúc bằng nhựa hoặc tương đương, đầu kết nối 1.5mm ±5%, dài ≥ 1.5m |
| 570.3 | Điện cực đất loại dán | Điện cực đất loại dán Ag/AgCl hoặc tương đương đầu kết nối 1.5mm ±5%, diện tích tiếp xúc ≥ 1500mm², dài ≥ 1m |
| 570.4 | Điện cực kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần 26G | Dài 37mm ±5%, đường kính 26G(0.46mm) ±5%, diện tích ghi 0.07mm2 ±5%. Có lớp phủ Silicone, 3 đầu nhọn. Hướng diện tích ghi được chỉ thị ở cán kim bằng mã màu. Lõi vonfram cách điện hoặc tương đương |
| 570.5 | Gel dẫn truyền điện não loại đông cứng nhanh | Gel dẫn truyền điện não, đông cứng nhanh, giữ cố định các điện cực an toàn để thu tín hiệu trong thời gian dài. Dễ dàng loại bỏ khi thu tín hiệu xong, khối lượng ≥ 100 g |
| 570.6 | Điện cực dán đo dẫn truyền | Điện cực dán đo dẫn truyền bằng Ag/AgCl, đầu kết nối 1.5mm ±5%, diện tích tiếp xúc 20mm x 25mm ±5%, dài 1m ±5% |
| 570.7 | Điện cực kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần 30G | Dài 25mm ±5%, đường kính 30G(0.30mm) ±5%, diện tích ghi 0.02mm2 ±5%. Có lớp phủ Silicone hoặc tương đương, có tối thiểu 3 đầu nhọn. Hướng diện tích ghi được chỉ thị ở cán kim bằng mã màu. Lõi vonfram cách điện hoặc tương đương. |
| 570.8 | Gel dẫn truyền điện não | Gel dẫn truyền điện não, có thể rửa và làm sạch Khối lượng ≥ 200g |
| 570.9 | Gel làm sạch da | Gel làm sạch da, làm giảm điện trở kháng da, mài mòn nhẹ, cải thiện độ dẫn truyền. Khối lượng ≥ 100g |
| 571 | Vật tư cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ |  |
| 571.1 | Kim sinh thiết vú dưới hỗ trợ hút chân không | Làm từ thép không gỉ hoặc tương đương. Có ít nhất kích cỡ 7G, 10G, 12G. Sử dụng dưới hướng dẫn của siêu âm và nhũ ảnh. Có thể gây tê và đặt miếng định vị thông qua kim sinh thiết. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện |
| 571.2 | Bình đựng dịch dùng cho máy sinh thiết vú | Nối với hệ thống tạo chân không của máy EnCor và cassette để cung cấp chân không cho kim sinh thiết và đựng dịch rửa hút về từ kim sinh thiết và đảm bảo dịch không chảy vào trong bộ phận tạo chân không của máy EnCor. Dung tích 1200ml ± 5%. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện |
| 571.3 | Ống Cassette hút chân không và ống rửa | Được cung cấp trong đóng gói vô trùng. Có 2 dây nối: Một dây nối với bình đựng dịch và một dây nối với chai dịch truyền hỗ trợ cung cấp chân không và tùy chọn để nước muối rửa được đưa đến khoang đựng mẫu của đầu dò sinh thiết vú EnCor trong quy trình sinh thiết để rửa mẫu thu thập được. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện |
| 571.4 | Kim sinh thiết vú dưới hướng dẫn MRI | Tối thiểu 02 kích cỡ 7G, 10G. Sử dụng dưới hướng dẫn của MRI. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện |
| 571.5 | Dây áp lực âm nối dài | Dùng để kết nối chân không giữa máy và kim sinh thiết. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện |
| 571.6 | Bộ kim dẫn đường dưới hướng dẫn MRI | Dùng để thâm nhập vào vú dưới hướng dẫn bằng hình ảnh và cung cấp một đường dẫn qua đó có thể thực hiện sinh thiết chẩn đoán vú. Sử dụng tương thích cho máy sinh thiết vú E4320/ Dymax Corporation/ Mỹ hiện có tại Bệnh viện |
| 572 | Vật tư cho máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 |  |
| 572.1 | Bình làm ẩm tương thích với máy O2FLO | Tự động làm đầy nước, thể tích nén khi bình rỗng là 440 ml± 2%, khi đầy là 280ml± 2%. Dung tích chứa nước tối đa là 160mm ± 2%. Độ rò ≤ 25ml/phút. Lưu lượng cực đại 60L/phút. Áp lực vận hành tối đa: 16.5kPa (165cmH20). Phạm vi nhiệt độ vận hành: 18-28 °C- Phạm vi độ ẩm vận hành: 15%- 93%RH. Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 đang sử dụng tại bệnh viện |
| 572.2 | Gọng thở mũi lưu lượng cao (cho người lớn) | Lưu lượng dòng chảy tối đa: ≥ 60L/phút. + Đầu nối 15F/22M + Chiều dài: 380mm ± 2%. Điều kiện môi trường sử dụng: 18°C ~ 28°C, 30% ~ 80% RH ( không ngưng tụ), 700hPa ~ 1060hPa + Mỗi gọng thở chỉ sử dụng cho 1 bệnh nhân duy nhất + Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 đang sử dụng tại bệnh viện |
| 572.3 | Ống thở dành cho người lớn | Tích hợp với dây đốt nhiệt dành cho người lớn (đường kính 22mm ± 5%). Chiều dài 1.5m± 2%. Lưu lượng dòng chảy: 10-60L/phút ± 5%. Tương thích máy thở oxy dòng cao (HFNC) VUN-001 đang sử dụng tại bệnh viện |
| 573 | Vật tư cho phẫu thuật nội soi |  |
| 573.1 | Dụng cụ nong và bảo vệ vết mổ có nắp cỡ nhỏ | Dụng cụ bảo vệ và nong vết thương kèm nắp cho vết rạch tương ứng với cỡ 2.5cm- 6cm (± 5%). Màng phim chất liệu Polyurethane hoặc tương đương, chiều dài màng phim 18cm (± 5%). Cấu tạo mềm dẻo với 2 vòng cao su trên dưới. |
| 573.2 | Dụng cụ nong và bảo vệ vết mổ có nắp cỡ trung bình | Dụng cụ bảo vệ và nong vết thương kèm nắp cho vết rạch tương ứng với cỡ 5cm-9cm (± 5%). Màng phim chất liệu Polyurethane hoặc tương đương, chiều dài màng phim 18cm (± 5%). Cấu tạo mềm dẻo với 2 vòng cao su trên dưới. |
| 573.3 | Dụng cụ phẫu thuật nội soi một lỗ qua đường hậu môn | Dụng cụ phẫu thuật nội soi 1 lỗ đường hậu môn kèm nắp. Trên nắp có 2 cổng thoát khói hoặc bơm khí. Dụng cụ với kênh thâm nhập tạo đường vào cho hệ thống tối thiểu 3 kích thước 4cmx5.5cm/ 4cmx4cm/ 4cmx9cm (± 5%). Vỏ ngoài gắn túi bơm hơi kích thước 10mm ± 5% |
| 573.4 | Trocar nhựa không dao | Tối thiểu 2 loại: loại có ren, rãnh; loại có bóng cố định và có lỗ Chiều dài 100mm ± 5%. Có van giữ khí, có khả năng giữ camera và dụng cụ nội soi. Gồm 1 nòng và 1 vỏ ngoài. |
| 573.5 | Kéo phẫu thuật nội soi các cỡ | Kéo cắt và phẫu tích trong phẫu thuật nội soi, hàm tiêu chuẩn tích hợp đầu đốt đơn cực, chiều dài dụng cụ tối thiểu 2 cỡ: 35cm/ 45cm (± 5%), đường kính thân 5mm ± 5% |
| 574 | Vật tư cho phẫu thuật Tai mũi họng bằng Plasma |  |
| 574.1 | Tay dao plasma dùng cho cắt amidal | - Đầu tay cắt cong góc 30° ± 5%, đường kính 4.6 mm ± 5%, chiều dài 130mm ± 5% - Có kênh tưới rửa và hút nước muối - Đầu cắt có 3 điện cực, 2 điện cực phía đầu ngoài mặt cắt và 1 điện cực tích hợp bên trong ống hút - Có 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới rửa và hút |
| 574.2 | Tay dao plasma dùng cho nạo VA | - Đầu tay cắt cong góc 45° ± 5%, đường kính 5mm ± 5%, chiều dài 130mm ± 5% - Có kênh tưới rửa và hút nước muối - Đầu cắt có 3 điện cực, 2 điện cực phía đầu ngoài mặt cắt và 1 điện cực tích hợp bên trong ống hút - Có 5 công năng: hóa hơi, cắt, cầm máu, tưới rửa và hút |
| 574.3 | Đầu đốt plasma cầm máu mũi xoang | - Đầu đốt cong góc 20 độ ± 5%, đường kính 2.4mm ± 5%, chiều dài 110mm ± 5% |
| 574.4 | Đầu đốt plasma hút cầm máu | - Đầu tay hút cong góc 30° ± 5%, đường kính 3.6mm ± 5%, chiều dài 120mm ± 5% - Hút lưỡng cực - Không gây tổn thương do nhiệt |
| 574.5 | Tay dao plasma cho phẫu thuật thanh quản | - Đầu tay cắt cong 30° ± 5%, đường kính 3.8mm ± 5%, chiều dài 250mm ± 5% |
| 575 | Vật tư dùng cố định bệnh nhân trong xạ trị |  |
| 575.1 | Mặt nạ cố định đầu cổ | Dùng cố định đầu cổ, Chất liệu: Polycaprolactone (PCL) hoặc tương đương có lớp chống bám dính, không mùi, không độc tính. Khung mặt nạ có độ cứng cao, các góc bo tròn không sắc nhọn. Độ dày ≥ 3.0 mm. Nhiệt độ nóng chảy trong nước: ≤ 75°C. Độ hấp thụ tia 6MV ≤ 0,35%. Độ hấp thụ tia 10MV ≤ 0,15%. Độ co rút sau 24h ≤ 0,2%. Có thể tái sử dụng ≥ 2 lần cho cùng 1 bệnh nhân. Tương thích với thiết bị xạ trị tại bệnh viện. |
| 575.2 | Mặt nạ cố định đầu-cổ-vai | Dùng cố định đầu-cổ-vai, Chất liệu: Polycaprolactone (PCL) hoặc tương đương có lớp chống bám dính, không mùi, không độc tính. Khung mặt nạ có độ cứng cao, các góc bo tròn không sắc nhọn. Độ dày ≥ 3.0 mm. Nhiệt độ nóng chảy trong nước: ≤ 75°C. Độ hấp thụ tia 6MV ≤ 0,35%. Độ hấp thụ tia 10MV ≤ 0,15%. Độ co rút sau 24h ≤ 0,2%. Có thể tái sử dụng ≥ 2 lần cho cùng 1 bệnh nhân. Tương thích với thiết bị xạ trị tại bệnh viện. |
| 575.3 | Mặt nạ xạ phẫu loại 2 | Chất liệu: Polycaprolactone (PCL) hoặc tương đương có lớp chống bám dính, không mùi, không độc tính. Khung mặt nạ có độ cứng cao, các góc bo tròn không sắc nhọn. Gồm mặt nạ sau và mặt nạ trước (có khoảng mở trên mặt bệnh nhân). Sử dụng chốt để cố định 2 mặt nạ trước và sau. Độ cao giữa mặt nạ sau và trước có thể điều chỉnh từ 0mm đến ≥ 4mm. Độ dày ≥ 2,4mm. Thiết bị, vật tư cố định răng: 01 bộ. Tương thích với thiết bị xạ trị tại bệnh viện. |
| 575.4 | Bộ gối đỡ đầu loại 2 | Chất liệu: Nhựa tổng hợp hoặc tương đương, Tính chất: Sử dụng cố định phần đầu cổ bệnh nhân xạ trị và các điều trị khác, có thể dễ dàng tháo lắp vệ sinh. Kích cỡ: ≥6 kích cỡ. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc cao cấp hơn |
| 575.5 | Đệm hút chân không cố định bán thân loại 2 | Chất liệu vỏ: Nylon hoặc tương đương không thấm nước giúp ngăn ngừa thủng và rách. Vật liệu : Hạt polystyrene hoặc tương đương, Kích thước: 120 × 70cm ±5%. |
| 575.6 | Đệm hút chân không cố định đầu-cổ-vai loại 2 | Chất liệu vỏ: Nylon hoặc tương đương không thấm nước giúp ngăn ngừa thủng và rách. Vật liệu : Hạt polystyrene hoặc tương đương. Kích thước: 61 x 65 cm ±5%. |
| 575.7 | Đệm hút chân không cố định toàn thân loại 2 | Chất liệu vỏ: Nylon hoặc tương đương không thấm nước giúp ngăn ngừa thủng và rách. Vật liệu : Hạt polystyrene hoặc tương đương. Kích thước: 100 × 220cm ±5%. |
| 575.8 | Đệm hút chân không cố định vùng thân trên loại 2 | Chất liệu vỏ: nylon không thấm nước giúp ngăn ngừa thủng và rách. Vật liệu : Hạt polystyrene hoặc tương đương. Kích thước: 108 x 125 cm ±5%. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE hoặc cao cấp hơn |
| 576 | Vật tư sử dụng cho hệ thống Cool Tip E Series |  |
| 576.1 | Kim ba 15 - đầu kim đốt 3 dùng cho hệ thống Cooltip E Series | Bộ gồm 03 kim đốt riêng biệt, đường nước làm mát mắc nối tiếp nhau, chiều dài kim đốt 15cm ± 5%, đầu phát năng lượng 3cm ± 5%, kèm dây dẫn nước làm mát, đóng gói vô trùng. Sử dụng tương thích với hệ thống Cool Tip E Series hiện có tại Bệnh viện |
| 576.2 | Kim đơn 15, đầu kim đốt 1 dùng cho hệ thống Cooltip E Series | Bộ gồm 01 kim, chiều dài kim đốt 15cm ± 5%, đầu phát năng lượng 1cm ± 5%, kèm theo dây dẫn nước làm mát, đóng gói vô trùng. Sử dụng tương thích với hệ thống Cool Tip E Series hiện có tại Bệnh viện |
| 576.3 | Kim đơn 15, đầu kim đốt 2 dùng cho hệ thống Cooltip E Series | Bộ gồm 01 kim, chiều dài kim đốt 15cm ± 5%, đầu phát năng lượng 2cm ± 5%, kèm theo dây dẫn nước làm mát, đóng gói vô trùng. Sử dụng tương thích với hệ thống Cool Tip E Series hiện có tại Bệnh viện |
| 576.4 | Kim đơn 15, đầu kim đốt 3 dùng cho hệ thống Cooltip E Series | Bộ gồm 01 kim, chiều dài kim đốt 15cm ± 5%, đầu phát năng lượng 3cm ± 5%, kèm theo dây dẫn nước làm mát, đóng gói vô trùng. Sử dụng tương thích với hệ thống Cool Tip E Series hiện có tại Bệnh viện |
| 576.5 | Kim đơn 20, đầu kim đốt 3 dùng cho hệ thống Cooltip E Series | Bộ gồm 01 kim, chiều dài kim đốt 20cm ± 5%, đầu phát năng lượng 3cm ± 5%, kèm theo dây dẫn nước làm mát, đóng gói vô trùng. Sử dụng tương thích với hệ thống Cool Tip E Series hiện có tại Bệnh viện |
| 576.6 | Kim hai 15, đầu kim đốt 3 dùng cho hệ thống Cooltip E Series | Bộ gồm 02 kim đốt riêng biệt, đường nước làm mát nối tiếp nhau, chiều dài kim đốt 15cm ± 5%, đầu phát năng lượng 3cm ± 5%, kèm dây dẫn nước làm mát, đóng gói vô trùng. Sử dụng tương thích với hệ thống Cool Tip E Series hiện có tại Bệnh viện |
| 577 | Vật tư sử dụng cho hệ thống Karl Storz hiện có tại bệnh viện |  |
| 577.1 | Bộ dây hút dịch dùng 1 lần, mổ nội soi bóc u tuyến tiền liệt | Bộ dây hút dịch dùng 1 lần, tiệt trùng. Dùng trong mổ nội soi bóc u tuyến tiền liệt. Tương thích máy tưới hút UP210/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện |
| 577.2 | Dao xẻ lạnh niệu đạo hình móc câu | Dao xẻ lạnh niệu đạo hình móc câu sử dụng tương thích với tay cắt tiết niệu mã 27050E/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.3 | Dao xẻ lạnh niệu đạo hình tròn | Dao xẻ lạnh niệu đạo hình tròn sử dụng tương thích với tay cắt tiết niệu mã 27050E/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.4 | Dao xẻ lạnh niệu đạo thẳng | Dao xẻ lạnh niệu đạo thẳng sử dụng tương thích với tay cắt tiết niệu mã 27050E/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.5 | Điện cực bay hơi lưỡng cực hình cầu | Điện cực bay hơi lưỡng cực, hình cầu, sử dụng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr. Sử dụng cho tay cắt nội soi 27040DB-EB/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.6 | Điện cực bóc nhân, bay hơi lưỡng cực | Điện cực bóc nhân, bay hơi lưỡng cực. Sử dụng cho tay cắt nội soi 27040DB-EB/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.7 | Điện cực cầm máu hình cầu đơn cực | Điện cực cầm máu đơn cực hình cầu, đường kính 5mm ± 5%, dùng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr. Sử dụng cho tay cắt nội soi 27040DB-EB/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.8 | Điện cực cầm máu lưỡng cực hình mũi nhọn | Điện cực cầm máu lưỡng cực hình mũi nhọn, sử dụng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr. Sử dụng tương thích với tay cắt nội soi 27040DB-EB/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện |
| 577.9 | Điện cực cắt lưỡng cực hình vòng | Điện cực cắt lưỡng cực, hình vòng, đường kính 0.35 mm ± 5%, sử dụng với vỏ đặt cỡ 24/26 Fr. Sử dụng cho tay cắt nội soi 27040DB-EB/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.10 | Điện cực cắt lưỡng cực hình vòng 2 chân cắm | Điện cực cắt lưỡng cực hình vòng, cỡ 24/26Fr, dùng 1 lần. Sử dụng cho tay cắt nội soi 27040DB-EB/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.11 | Điện cực lưỡng cực tiền liệt tuyến | Điện cực cắt đốt lưỡng cực hình vòng, đường kính 0.3 mm ± 5%. Sai số cho phép ± 5%. Sử dụng cho tay cắt nội soi 27040DB-EB/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.12 | Hàm forceps lưỡng cực | Hàm kẹp lưỡng cực, hàm bản rộng 3mm ± 5%, cỡ 5mm ± 5%, chiều dài 33cm ± 5%. Sử dụng tương thích với tay cầm lưỡng cực dạng xỏ ngón mã 26296HM/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.13 | Lưỡi bào thẳng dùng cho mổ bóc nhân tuyến tiền liệt | Lưỡi bào thẳng, đường kính 4mm ± 5%, chiều dài 40cm ± 5%. Sử dụng tương thích với tay cầm máy bào mô mã 27702050/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.14 | Lưỡi kéo dùng cho tay cầm phẫu tích | Lưỡi kéo cong hoặc thẳng, phần hàm dụng cụ dài 20mm ± 5%, hoạt động kép. Cỡ 5mm ± 5%, chiều dài 36cm ± 5%. Sử dụng tương thích với tay cầm mã 33121/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.15 | Nắp bịt cổng dụng cụ của ống soi niệu quản | Nắp bịt cổng dụng cụ của ống soi niệu quản. Sử dụng tương thích với cổng dụng cụ mã 27001G/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.16 | Nắp van lá silicone dùng cho trocar cỡ 11 mm | Nắp van lá silicone hoặc tương đương, dùng cho trocar cỡ 11 mm. Sử dụng tương thích với trocar mã 30103MA |
| 577.17 | Nắp van lá silicone, dùng cho trocar cỡ 6 mm | Nắp van lá silicone hoặc tương đương, dùng cho trocar cỡ 6 mm. Sử dụng tương thích với trocar mã 30160MA/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.18 | Nút cao su, dùng cho trocar cỡ 11mm | Nút cao su, dùng cho trocar cỡ 11mm. Sử dụng tương thích với trocar mã 30103MA/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 577.19 | Nút cao su, dùng cho trocar cỡ 6mm | Nút cao su, dùng cho trocar cỡ 6mm. Sử dụng tương thích với trocar mã 30160MA/ Karl Storz/ Đức hiện có tại Bệnh viện. |
| 578 | Vật tư sử dụng cho hệ thống khoan IPC hãng Medtronic hiện có tại bệnh viện |  |
| 578.1 | Đầu chụp gập góc cho tay khoan tốc độ cao | Loại cong, sử dụng tương thích tay khoan tai tốc độ cao model 1845000 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.2 | Đầu chụp mũi khoan cắt sọ cho tay EM200 | Đầu chụp mũi khoan cắt mở sọ dài 8cm ±5%, có chân bảo vệ mô mềm, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.3 | Đầu chụp mũi khoan cắt sọ cho tay EM800 | Đầu chụp mũi khoan cắt mở sọ dài 7cm± 5%, có chân bảo vệ mô mềm, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.4 | Đầu chụp mũi khoan mài gập góc dài 10cm cho tay EM200 | Gập góc, dài 10cm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.5 | Đầu chụp mũi khoan mài gập góc dài 10cm cho tay EM800 | Gập góc, dài 10cm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.6 | Đầu chụp mũi khoan mài gập góc dài 14cm cho tay EM200 | Gập góc, dài 14cm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.7 | Đầu chụp mũi khoan mài gập góc dài 14cm cho tay EM800 | Gập góc, dài 14cm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.8 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng dài 10cm cho tay EM200 | Đầu chụp khoan mài thẳng, dài 10cm ±5, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.9 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng dài 10cm cho tay EM800 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng, dài 10cm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.10 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng dài 9cm cho tay EM800 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng, dài 9cm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.11 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng, dài 14cm cho tay EM200 | Thẳng, dài 14cm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.12 | Đầu chụp mũi khoan tạo hình dài 8cm cho tay EM200 | Thẳng, dài 8cm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.13 | Đầu chụp mũi khoan tạo hình thẳng dài 7cm cho tay EM800 | Đầu chụp mũi khoan tạo hình dài 7cm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.14 | Đầu chụp mũi khoan thẳng, dài 9cm cho tay EM200 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng, dài 9cm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.15 | Đầu chụp thẳng cho tay khoan tai tốc độ cao | Loại thẳng, sử dụng tương thích tay khoan tai tốc độ cao model 1845000 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.16 | Lưỡi cắt cong dùng trong tai mũi họng 120 độ | Dài 11cm ± 5%, đường kính 3.5mm ± 5%, cong 120 độ. Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.17 | Lưỡi cắt cong xoay dùng trong tai mũi họng 12 độ 4.0mm | Dài 11cm ± 5%, đường kính 4mm ± 5%, cong 12 độ, xoay 360 độ Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.18 | Lưỡi cắt cong xoay dùng trong tai mũi họng 60 độ 4.0mm | Dài 11cm ± 5%, đường kính 4mm ± 5%, cong 60 độ, xoay 360 độ Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.19 | Lưỡi cắt nạo VA, loại cong 40 độ đường kính 4mm | Đường kính 4mm ±5%, dài 11cm ±5%, cong 40 độ. mặt cắt phía dưới, Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.20 | Lưỡi cắt nạo xoang cong 40 độ đường kính 4mm, xoay tròn được 360 độ | Đường kính 4mm ±5%, cong lên 40 độ ±5%, có khả năng xoay tròn 360 độ, Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.21 | Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng đường kính 4mm | Đường kính 4mm ±5%, dài 11 cm ±5%, loại thẳng, Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.22 | Lưỡi cắt nạo xoang loại thẳng đường kính 4mm xoay tròn được 360 độ | Đường kính 4mm ±5%, có khả năng xoay tròn 360 độ, Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.23 | Lưỡi cắt thanh quản đường kính 3,5mm dài 22,5cm | Đường kính 3,5mm ±5%, dài 22,5cm ±5%, cong 15 độ, Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.24 | Lưỡi cắt xoay dùng trong tai mũi họng skimmer 22cm | Dài 22cm ± 5%, đường kính 2.9mm ± 5%, cong 15 độ Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.25 | Lưỡi cắt xoay dùng trong tai mũi họng tricut 22cm | Dài 22cm ± 5%, đường kính 4mm ± 5%, cong 15 độ Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.26 | Lưỡi cưa, độ dày 0.4mm, răng thô, cạnh cắt dài 18.5mm | Dày 0.4mm ±5%, răng thô, cạnh cắt dài 18.5mm ±5%, sử dụng tương thích tay khoan model ES200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện. |
| 578.27 | Lưỡi cưa, độ dày 0.4mm, răng thô, cạnh cắt dài 25mm | Lưỡi cưa dày 0.4mm ±5% Răng thô, cạnh cắt dài 25mm ±5%, cán lưỡi cưa tròn, sử dụng tương thích tay khoan model ES200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện. |
| 578.28 | Lưỡi cưa, độ dày 0.4mm, răng thô, cạnh cắt dài 39mm | Lưỡi cưa dày 0.4mm ±5% Răng thô, cạnh cắt dài 39mm ±5%, cán lưỡi cưa tròn, sử dụng tương thích tay khoan model ES200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện. |
| 578.29 | Lưỡi dũa ngang, mặt dũa rộng 11.2 mm | Lưỡi dũa ngang, mặt dũa rộng 11.2 mm ±5%, sử dụng tương thích tay khoan model ES200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện. |
| 578.30 | Mũi khoan cắt sọ dài 7cm, đường kính 2.3mm cho tay EM800 | Dài 7cm ± 5% đường kính 2.3mm ± 5% Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.31 | Mũi khoan cắt sọ đường kính 2.3mm cho tay EM200 | Đường kính mũi cắt 2.3mm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.32 | Mũi khoan kim cương mịn tròn | Dài 77mm ± 5%, đường kính 0.5mm đến 1mm, chất liệu kim cương, sử dụng tương thích tay khoan tai tốc độ cao model 1845000 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.33 | Mũi khoan kim cương, cong 15 độ | Dài 13cm ± 5%, đường kính 4mm ± 5%, cong 15 độ, tốc độ tối đa ≥ 30000 vòng/ phút Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.34 | Mũi khoan kim cương, cong 40 độ | Dài 13cm± 5%, đường kính 3mm± 5%, cong 40 độ, tốc độ tối đa ≥ 30000 vòng/ phút Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.35 | Mũi khoan kim cương, cong 70 độ | Dài 13cm ± 5%, đường kính 4mm ± 5%, cong 70 độ, tốc độ tối đa ≥ 30000 vòng/ phút Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.36 | Mũi khoan mài dài 10cm, đường kính 3.0mm cho tay EM800 | Dài 10cm ± 5%, đường kính 3.0mm ± 5% Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.37 | Mũi khoan mài dài 14cm, đường kính 3.0mm cho tay EM800 | Dài 14cm ± 5%, đường kính 3.0mm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.38 | Mũi khoan mài dài 14cm, đường kính 4.0mm cho tay EM800 | Dài 14cm ± 5%, đường kính 4.0mm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.39 | Mũi khoan mài dài 9cm đường kính 3.0mm cho tay EM800 | Dài 9cm ± 5%, đường kính 3.0mm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.40 | Mũi khoan mài dài 9cm đường kính 7.5mm cho tay EM800 | Dài 9cm ± 5%, đường kính 7.5mm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.41 | Mũi khoan mài dài 9cm, đường kính 4.0mm cho tay EM800 | Dài 9cm ± 5%, đường kính 4.0mm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.42 | Mũi khoan mài dài 9cm, đường kính 5.0mm cho tay EM800 | Dài 9cm ± 5%, đường kính 5.0mm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.43 | Mũi khoan mài dài 9cm, đường kính 6.0mm cho tay EM800 | Dài 9cm ± 5%, đường kính 6.0mm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.44 | Mũi khoan mài đường kính 2mm cho tay EM200 | Dài l4cm ± 5%, đường kính 2.0mm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.45 | Mũi khoan mài hình cầu đường kính 3mm cho tay EM200 | Dài l4cm ± 5%, đường kính 3.0mm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.46 | Mũi khoan mài hình cầu đường kính 4mm,dài 14cm cho tay EM200 | Dài 14cm ± 5% đường kính 4.0mm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.47 | Mũi khoan mài hình cầu mũi khế, dài 10cm, đường kính 3.0mm cho tay EM200 | Dài 10cm± 5% đường kính 3.0mm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.48 | Mũi khoan mài hình cầu mũi khế, dài 10cm, đường kính 4.0mm cho tay EM200 | Dài 10cm ± 5%, đường kính 4.0mm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.49 | Mũi khoan mài hình cầu mũi khế, dài 9cm, đường kính 3.0mm cho tay EM200 | Dài 9cm ± 5%, đường kính 3.0mm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.50 | Mũi khoan mài hình cầu mũi khế, dài 9cm, đường kính 5.0mm cho tay EM200 | Dài 9cm ± 5% đường kính 5.0mm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.51 | Mũi khoan mài hình quả đấu đường kính 7.5mm dài 9cm cho tay EM200 | Dài 9cm ± 5%, đường kính 7.5mm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.52 | Mũi khoan mài kim cương dài 10cm, đường kính 3.0mm cho tay EM800 | Dài 10cm ± 5%, đường kính 3.0mm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.53 | Mũi khoan mài kim cương dài 9cm, đường kính 3.0mm cho tay EM800 | Dài 9cm ± 5%, đường kính 3.0mm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.54 | Mũi khoan mài kim cương hình cầu, dài 10cm, đường kính 3.0mm cho tay EM200 | Dài l0cm ± 5% đường kính 3.0mm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.55 | Mũi khoan nhỏ dùng cho tay khoan Skeeter các cỡ | Dài 98mm ± 5%, đường kính 0.6mm đến 0.8mm, chất liệu kim cương, sử dụng tương thích tay khoan tai model 3055601 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.56 | Mũi khoan nhỏ dùng trong phẫu thuật tai trong loại kim cương các cỡ | Mũi khoan loại kim cương, đường kính từ 1mm đến 2.3mm, sử dụng tương thích tay khoan model 3055601 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện. |
| 578.57 | Mũi khoan nhỏ dùng trong phẫu thuật tai trong loại phá các cỡ | Mũi khoan loại phá, đường kính từ lmm đến 2.3mm, sử dụng tương thích tay khoan model 3055601 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện. |
| 578.58 | Mũi khoan phá các cỡ | Mũi khoan phá dài 64mm đến 78mm, đường kính 2mm đến 7mm, sử dụng tương thích tay khoan tai tốc độ cao model 1845000 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.59 | Mũi khoan phá xoang, loại thẳng, đường kính 2.9mm | Đường kính 2.9mm, sử dụng tương thích tay khoan cắt nạo model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.60 | Mũi khoan phá xoang, loại thẳng, đường kính 3.2mm | Đường kính 3.2mm, sử dụng tương thích tay khoan cắt nạo model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.61 | Mũi khoan tai loại kim cương các cỡ | Mũi khoan kim cương đường kính 1,5mm đến 4mm, dài 71mm đến 79mm, sử dụng tương thích tay khoan tai tốc độ cao model 1845000 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.62 | Mũi khoan tai loại phá đường kính 6mm | Mũi khoan phá dùng trong khoan tai đường kính từ 6mm ±5%, chất liệu thép không gỉ, sử dụng tương thích tay khoan tai tốc độ cao model 1845000 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.63 | Mũi khoan tai mũi họng tốc độ cao | Dài 13cm ± 5%, đường kính 3mm ± 5%, cong 40 độ, tốc độ tối đa ≥ 30000 vòng/ phút Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.64 | Mũi khoan tạo hình dài 7cm, đường kính 1.1mm cho tay EM800 | Dài 9cm ± 5%, đường kính 1.1mm ± 5%, Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.65 | Mũi khoan thẳng tốc độ cao tai mũi họng tròn, thuôn 4.5mm | Dài 12.5cm ± 5%, đường kính 4.5mm ± 5% thẳng, tốc độ tối đa ≥ 12000 vòng/ phút Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.66 | Mũi khoan xoang cong , loại phá | Loại kim cương, cong lên 55 độ, đường kính 3.6mm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.67 | Mũi khoan xoang kim cương, loại cong, đường kính 3.2mm | Đường kính 3.2mm ± 5%, cong 15 độ, Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.68 | Mũi khoan xoang loại kim cương, cong lên 70 độ, đường kính 4 mm | Mũi khoan xoang loại kim cương, cong lên 70 độ, đường kính 4mm, Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.69 | Mũi khoan xoang phá đường kính 3mm | Dài 13cm ±5%, đường kính 3mm ±5%, cong 40 độ, Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.70 | Mũi khoan xoang phá đường kính 4mm dài 11cm | Cong lên 15 độ, đường kính 4mm ±5%, dài 11 cm ±5%, Sử dụng tương thích với Tay cắt model 1899200 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.71 | Ống nối đầu chụp làm vi phẫu | Ống nối đầu chụp, sử dụng trong vi phẫu. Tương thích với các đầu chụp hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.72 | Đầu chụp gập góc làm vi phẫu dài 14cm cho tay EM800 | Đầu chụp dạng gập góc, sử dụng trong vi phẫu, dài 14cm ±5%. Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.73 | Đầu chụp thẳng làm vi phẫu dài 15cm cho tay EM800 | Đầu chụp dạng thẳng, sử dụng trong vi phẫu, dài 15cm ±5%, có mũ bảo vệ mô. Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.74 | Mũi khoan mài hình đầu diêm phủ kim cương, dài 14cm, đường kính 3mm | Mũi khoan mài, hình đầu diêm, phủ kim cương hoặc tương đương. Dài 14cm ±5%, đường kính 3.0mm ± 5%. Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.75 | Mũi khoan mài hình đầu diêm phủ kim cương, dài 15cm, đường kính 3mm | Mũi khoan mài, hình đầu diêm, phủ kim cương hoặc tương đương. Dài 15cm ±5%, đường kính 3.0mm ± 5%. Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.76 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng dài 14cm cho tay EM800 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng, dài 14cm ± 5%. Sử dụng tương thích với Tay khoan model EM800 hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |
| 578.77 | Tay khoan cắt nạo VA và mũi xoang | Chế độ cắt dao động: ≥ 7.000 vòng/phút Chế độ quay tròn liên tục: ≥ 30.000 vòng/phút. Kích thước tay cắt nạo: (dài x rộng) 12.5cm x 2.0cm (± 5%) Sử dụng tương thích hệ thống khoan IPC hãng Medtronic hiện có tại bệnh viện |
| 578.78 | Tay khoan tai nhỏ | Kích thước tay khoan: (dài x rộng) 17cm x 1.5cm (± 5%) Trọng lượng: ≤ 60g Có tối thiểu hai chế độ khoan: Forward và Reverse Tốc độ khoan tối đa: ≥ 15.000 vòng/phút Sử dụng tương thích hệ thống khoan IPC hãng Medtronic hiện có tại bệnh viện |
| 578.79 | Tay khoan điện | Tốc độ khoan tối đa ≥ 75.000 vòng/phút. Kích thước tay khoan: (dài x rộng) 9.5cm x 1.5cm (± 5%) Trọng lượng ≤ 90g. Phần đầu motor kết nối với các loại mũi chụp có chỉ dẫn và có biểu tượng đóng mở khóa an toàn. Sử dụng tương thích hệ thống khoan IPC hãng Medtronic hiện có tại bệnh viện |
| 578.80 | Tay cưa xương | Tốc độ motor chuyển động điều chỉnh được tối thiểu trong khoảng từ 1.500 đến 12.000 chu kỳ/phút Kích thước tay khoan: (dài x rộng) 20cm x 2.5cm (± 5%) Trọng lượng ≤ 300g Sử dụng tương thích hệ thống khoan IPC hãng Medtronic hiện có tại bệnh viện |
| 579 | Vật tư sử dụng cho kỹ thuật giảm đau bằng đốt sóng cao tần |  |
| 579.1 | Kim đốt sóng cao tần làm mát | - Bao gồm tối thiểu 1 kim đốt, 3 kim chọc dò, 1 dây nước - Chất liệu: hợp kim Constantan với lớp phủ cách điện polymide và thép không gỉ hoặc tương đương - Đường kính kim 17G - Tối thiểu các kích cỡ (chiều dài kim x chiều dài đầu tip): 50x2, 50x4, 75x2, 75x4, 75x5.5, 100x4, 150x4 (mm x mm) (± 5%) - Đóng gói tiệt khuẩn, sử dụng một lần |
| 579.2 | Kim đốt sóng cao tần | Kim đốt sóng cao tần - Chất liệu hợp kim Constantan với lớp phủ cách điện polymide và thép không gỉ hoặc tương đương - Có 2 loại đầu đốt: Thẳng/ Cong - Đường kính tối thiểu các cỡ: 18GA, 20GA, 21GA, 22GA - Chiều dài kim tối thiểu các cỡ: 55mm, 60mm, 100mm, 150mm, 200mm (±5%) - Đóng gói tiệt khuẩn |
| 579.3 | Kim chọc dò | - Chất liệu thép không gỉ, hợp kim Platium-Iridium hoặc tương đương - Kim có các loại cong/ thẳng - Đường kính tối thiểu các cỡ: 18GA, 20GA, 21GA, 22GA - Chiều dài kim tối thiểu các cỡ: 55mm, 60mm, 100mm, 150mm, 200mm (±5%) - Đóng gói tiệt khuẩn |
| 579.4 | Tấm điện cực trung tính loại kép | Tấm điện cực trung tính loại kép dán bệnh nhân. |
| 579.5 | Kim đốt sóng cao tần làm mát dùng cho đĩa đệm | Kim đốt sóng cao tần làm mát đồng bộ với ống dẫn nước để làm mát đầu đốt có chức năng điều trị giảm đau bằng sóng cao tần - Bao gồm tối thiểu 2 kim đốt, 2 kim chọc dò, 2 dây nước - Chất liệu hợp kim Constantan với lớp phủ cách điện polymide và thép không gỉ hoặc tương đương - Kích cỡ 150mm ± 5%, đường kính 17G - Kích thước đầu hoạt động 6mm ± 5% - Đóng gói tiệt trùng |
| 580 | Vật tư sử dụng cho Máy Coblator II |  |
| 580.1 | Đầu dò chuyên nạo VA | Đầu dò chuyên nạo VA dùng cho máy Coblator II. Cấu tạo điện cực dạng lưới phẳng hoặc tương đương, tạo trường plasma rộng. |
| 580.2 | Đầu dò mổ Amidan và nạo VA | Đầu dò mổ Amidan và nạo VA dùng cho máy Coblator II. Đầu thẳng, có thể uốn cong, chiều dài làm việc ≥ 6 inches (chưa kể phần tay cầm) Cấu tạo có 3 điện cực kèm theo một kênh dẫn nước và một bộ phận hút Có tối thiểu 4 công năng: cắt, cầm máu, tưới nước và hút |
| 580.3 | Đầu dò mổ cuống mũi | Đầu dò mổ cuống mũi dùng cho máy Coblator II. Đầu cắt được uốn cong, không có đường nước. Trên đầu cắt có vạch chia. Mỗi vạch có độ lớn 5mm ± 5%, vạch đầu tiên ở vị trí 15mm ± 2% tính từ đầu của đầu cắt. |
| 580.4 | Đầu phẫu thuật thanh quản | Đầu phẫu thuật thanh quản dùng cho máy Coblator II. Chiều dài 16.5cm ± 5%, đường kính đầu 3.8mm ± 5% |
| 581 | Vật tư sử dụng cho Máy hàn mạch tích hợp dao mổ điện cao tần hãng Medtronic hiện có tại Bệnh viện |  |
| 581.1 | Dây nối kẹp lưỡng cực | Dây nối kẹp lưỡng cực sử dụng một lần, chiều dài dây 3.5m ± 5% |
| 581.2 | Điện cực trung tính loại kép | Tấm điện cực trung tính sử dụng một lần, chất liệu PolyHesive hoặc tương đương tăng độ bám dính cho điện cực, chiều dài dây 2,7m ± 5%, diện tích tiếp xúc 140 cm² ± 5% |
| 581.3 | Lưỡi dao mổ điện nối dài | Điện cực nối dài dạng dẹt, có thể bẻ cong, đầu kích hoạt phủ lớp polymer Elastomerics hoặc tương đương, chiều dài 16cm ± 5%, chiều dài đầu kích hoạt 2,5cm ± 5% |
| 581.4 | Lưỡi dao mổ điện nội soi dạng móc | Đầu đốt đơn cực nội soi dạng móc chữ L, sử dụng với trocar 5mm Chiều dài tổng cộng 36cm ± 5% |
| 581.5 | Lưỡi dao mổ điện nội soi dạng xẻng | Đầu đốt đơn cực nội soi dạng xẻng, sử dụng với trocar 5mm, chiều dài tổng cộng 36cm ± 5% |
| 581.6 | Tay dao mổ điện đơn cực | Tay dao mổ điện sử dụng một lần, đầu điện cực phủ lớp polymer Elastomeric hoặc tương đương, chiều dài dây 3m ± 5% |
| 581.7 | Tay dao mổ điện đơn cực (Hai phím bấm) | Tay dao mổ điện sử dụng nhiều lần, dây silicon hoặc tương đương dài 4,6m ± 5% |
| 581.8 | Tay dao phẫu thuật hàn mạch dạng kéo dùng cho mổ mở, hàm phủ nano | Tay dao hàn mạch mổ mở dạng kéo, hàm thon nhọn, chiều dài 21cm ± 5% |
| 581.9 | Tay dao phẫu thuật hàn mạch dùng cho mổ mở hàm phủ nano, đầu dao thiết kế dạng cong | Tay dao hàn mạch mổ mở hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 23cm ± 5%, đường kính thân dao 5mm ± 5%, hàm dao có thể quay, sử dụng cho máy Forcetriad tại bệnh viện |
| 581.10 | Tay dao phẫu thuật hàn mạch dùng cho mổ nội soi hàm phủ nano, đầu dao thiết kế dạng cong dài 37cm | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 37 cm ± 5%, đường kính thân dao 5mm ± 5%, quay 350 độ sử dụng cho máy Forcetriad tại bệnh viện |
| 581.11 | Tay dao phẫu thuật hàn mạch dùng cho mổ nội soi hàm phủ nano, đầu dao thiết kế dạng cong dài 44cm | Tay dao hàn mạch mổ nội soi hàm phủ nano chống dính, đầu cong, chiều dài thân dao 44 cm ± 5%, đường kính thân dao 5mm ± 5%, hàm dao có thể quay, sử dụng cho máy Forcetriad tại bệnh viện |
| 582 | Vật tư sử dụng cho máy HFNC |  |
| 582.1 | Gọng HFNC các cỡ cho người lớn | - Cannula thở dòng cao qua mũi cho người lớn - Tốc độ dòng: Size S: 10L/phút - 50 L/phút, size M và size L: 10L/phút - 60 L/phút - Nhiệt độ: 34°C và 37°C - Thành dây cannula có vật liệu bán thấm giúp thoát hơi nước ra ngoài, giảm đọng nước - Có kẹp cố định dây cannula với dây cố định quanh đầu - Hai miếng đệm má mềm, cố định gọng mũi tại chỗ và giảm áp lực tì đè - Dây cố định quanh đầu có thể điều chỉnh độ dài - Phân biệt các cỡ bằng màu sắc |
| 582.2 | Gọng HFNC qua mở khí quản | - Ống dây làm từ vật liệu giúp hơi nước khuếch tán ra bên ngoài môi trường, tránh đọng nước - Dây đeo cổ tránh tuột adaptor - Lưu lượng 10L/phút - 60 L/phút. - Kích thước cổng kết nối mở khí quản 15mm. - Tích hợp nắp chặn bắn đờm. |
| 582.3 | Gọng mũi bất đối xứng HFNC các cỡ | - Gọng mũi HFNC bất đối xứng - Tốc độ dòng: 10L/phút - 50 L/phút (cỡ S), 10L/phút - 60 L/phút (cỡ M, L) - Ống cannula làm từ vật liệu giúp thoát hơi nước ra ngoài, giảm đọng nước - Thời hạn sử dụng ≥ 14 ngày cho người bệnh /1 lần sử dụng. |
| 583 | Vật tư sử dụng cho Máy khí dung Aerogen Pro-X |  |
| 583.1 | Adapter chữ T kết nối bầu phun khí dung | - Co chữ T loại dùng 1 lần cho máy phun khí dung - Đường kính kết nối với dây thở: 22mm/15mm/10mm |
| 583.2 | Đầu phun khí dung | -Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 67mm x 48mm x 25 mm (±5%) -Khối lượng đầu phun: ≤ 15 g -Thể tích chứa thuốc: 5mL đến 7 mL -Kích thước hạt trung bình: ≤ 3,2 µm -Tốc độ phun thuốc: ≥ 0,2 mL/phút -Thể tích cặn: ≤ 0,1 ml khi phun 3ml thuốc |
| 584 | Vật tư sử dụng cho máy Propaq MD/ Zoll |  |
| 584.1 | Miếng dán sốc điện dùng cho người lớn | Miếng dán mặt trước: - Hình dạng: chữ nhật - Kích thước: 7inch x 5 inch (dài x rộng) ±5% Miếng dán mặt sau: - Hình dạng: chữ nhật - Kích thước: 7.13inch x 5 inch (dài x rộng) ±5% Sử dụng được cho máy Monitor kèm sốc Propaq MD/ Zoll hiện có tại bệnh viện |
| 584.2 | Miếng dán sốc điện dùng cho trẻ em | Miếng dán mặt trước: - Hình dạng: tròn - Kích thước: 5.27inch x 4.2 inch (dài x rộng) ±5% Miếng dán mặt sau - Hình dạng: chữ nhật - Kích thước: 4.82inch x 3.47 inch (dài x rộng) ±5% Sử dụng được cho máy Monitor kèm sốc Propaq MD/ Zoll hiện có tại bệnh viện |
| 585 | Vật tư sử dụng cho mở khí quản, thở máy |  |
| 585.1 | Mở khí quản 2 nòng có bóng, có lỗ tập nói | -Tính năng: được sử dụng để duy trì đường thở cho bệnh nhân cần mở khí quản -Chất liệu: PVC hoặc tương đương -Kích thước: Tối thiểu các cỡ 6.0, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 -Đặc điểm: + Ống mở khí quản loại có bóng, có ≥ 5 lỗ thông khí, cong 105 độ ± 5%, kết nối với dây máy thở qua co nối của ống, không kết nối qua nòng trong. + Cánh lớn, mềm, trong suốt + Bóng có thành mỏng ≤ 0.06mm + 2 nòng trong có vòng kéo (mấu ngắt) để dễ tháo, 1 nòng không lỗ thông khí, 1 nòng có ≥ 5 lỗ thông khí + Phụ kiện kèm theo tối thiểu: dây cố định 2 cánh, chổi vệ sinh nòng trong |
| 585.2 | Mở khí quản 2 nòng có bóng, không lỗ thông khí | -Tính năng: được sử dụng để duy trì đường thở cho bệnh nhân cần mở khí quản -Chất liệu: PVC hoặc tương đương -Kích thước: Tối thiểu các cỡ 6.0, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 -Đặc điểm: + Ống mở khí quản loại có bóng, không lỗ thông khí, cong 105 độ ± 5%, kết nối với dây máy thở qua co nối của ống, không kết nối qua nòng trong + Cánh lớn, mềm, trong suốt + Bóng có thành mỏng ≤ 0.06mm + 2 nòng trong có vòng kéo (mấu ngắt) để dễ tháo + Phụ kiện kèm theo tối thiểu: dây cố định 2 cánh, chổi vệ sinh nòng trong |
| 585.3 | Ống nội khí quản có hút đờm trên bóng | -Tính năng: được đặt vào khí quản để quản lý đường thở cho bệnh nhân thở máy -Chất liệu: PVC hoặc tương đương -Kích thước: Tối thiểu các cỡ 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 -Đặc điểm: + Ống nội khí quản loại có bóng, có dây hút đờm trên bóng + Bóng hình phễu, mềm, thành mỏng ≤ 0.06mm + Có vạch đánh dấu cách bóng khoảng 3cm đến 4cm + Dây bơm bóng có in thông tin ID ống và đường kính bóng |
| 585.4 | Mở khí quản 2 nòng có dây hút dịch trên bóng | -Tính năng: được sử dụng để duy trì đường thở cho bệnh nhân cần mở khí quản -Chất liệu: PVC hoặc tương đương -Kích thước: Tối thiểu các cỡ 6.0, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 -Đặc điểm: + Ống mở khí quản loại có bóng, có dây hút dịch trên bóng, cong 105 độ ± 5%, kết nối với dây máy thở qua co nối của ống, không kết nối qua nòng trong + Cánh lớn, mềm, trong suốt. + Bóng có thành mỏng ≤ 0.06mm + 2 nòng trong có vòng kéo (mấu ngắt) để dễ tháo + Phụ kiện kèm theo tối thiểu: dây cố định 2 cánh, chổi vệ sinh nòng trong |
| 586 | Vật tư sử dụng cho tay kẹp hãng Aesculap hiện có tại bệnh viện |  |
| 586.1 | Bình CO2 dùng cho băng đạn bắn liên tục | Bình khí CO2 dùng cho băng đạn bắn liên tục. Sử dụng cho tay kẹp hãng Aesculap hiện có tại bệnh viện |
| 586.2 | Clip mạch máu Titan 2 thì, dạng băng đạn liên tục, cỡ nhỏ | Clip mạch máu Titan 2 thì, dạng băng đạn liên tục, cỡ nhỏ, kích thước (dài x rộng) 4.5mm x 4mm ± 5%. Sử dụng tương thích với tay kẹp model PL604R hãng Aesculap hiện có tại bệnh viện. |
| 586.3 | Clip mạch máu Titan 2 thì, dạng băng đạn liên tục, cỡ trung bình – lớn | Clip mạch máu Titan 2 thì, dạng băng đạn liên tục, cỡ trung bình-lớn, kích thước(dài x rộng) 8.1mm x 7.9mm ± 5%. Sử dụng tương thích với tay kẹp model PL606R hãng Aesculap hiện có tại bệnh viện. |
| 586.4 | Kẹp mạch máu titan 2 thì cỡ nhỏ | Kẹp mạch máu 2 thì, bằng titan, loại nhỏ, kích thước(dài x rộng) 4mm x 3,1mm ± 5%. Sử dụng tương thích với tay kẹp model FB223R hãng Aesculap hiện có tại Bệnh viện |
| 586.5 | Kẹp mạch máu titan 2 thì cỡ trung bình | Kẹp mạch máu 2 thì, bằng titan, loại trung bình, kích thước (rộng x dài) 4,9mm x 6,2mm ± 5%. Sử dụng tương thích với tay kẹp model FB235R hãng Aesculap |
| 587 | Vật tư sử dụng cho vệ sinh dụng cụ |  |
| 587.1 | Chổi cọ nylon đa chức năng | - Chất liệu: Chổi cọ sợi nylon hoặc tương đương -Kích thước: Tổng chiều dài 184 mm ± 5%, độ dài chổi: 38mm ± 5%, chiều cao bàn chải 12.7 mm ± 5% |
| 587.2 | Chổi cọ 2 đầu, tái sử dụng, sợi nylon | - Chất liệu sợi nylon hoặc tương đương - Kích thước: tổng chiều dài 175 mm ± 5%, chiều dài chổi cọ lớn: 35 mm ± 5%, độ cao chổi cọ lớn: 10 mm ± 5%; Chiều dài chổi cọ bé: 25 mm ± 5%, độ cao chổi cọ bé: 5 mm ± 5% |
| 587.3 | Bàn chải cọ rửa dụng cụ sợi đồng thau | '- Chất liệu: sợi đồng thau hoặc tương đương. - Kích thước: Tổng chiều dài 184 mm ± 5%, độ dài chổi: 38mm ± 5%, chiều cao bàn chải 12.7 mm ± 5% |
| 587.4 | Chổi cọ rửa dụng cụ sợi thép | '-Chất liệu: thép không gỉ hoặc tương đương - Kích thước: Tổng chiều dài 184 mm ± 5%, độ dài chổi: 38mm ± 5%, chiều cao bàn chải 12.7 mm ± 5% |
| 587.5 | Bàn chải cọ rửa dụng cụ sợi plastic, linh hoạt | Chất liệu: nhựa plastic hoặc tương đương - Kích thước: Chiều dài bàn chải 220 mm ± 5% |
| 587.6 | Chổi cọ 2 đầu bằng nhau, màu trắng | - Kích thước đầu lông bàn chổi 2 đầu bằng nhau, dài 80 cm ± 5%, đường kính chổi: 5 mm ± 5% |
| 587.7 | Chổi cọ 2 đầu bằng nhau, màu xanh lá | - Chức năng: cọ dụng cụ - Kích thước đầu lông bàn chổi 2 đầu bằng nhau, dài 80 cm ± 5%, đường kính chổi: 6 mm ± 5% |
| 587.8 | Chổi cọ 2 đầu bằng nhau, màu xanh | - Kích thước đầu lông bàn chổi 2 đầu bằng nhau, dài 80 cm ± 5%, đường kính chổi: 8 mm ± 5% |
| 587.9 | Chổi cọ 2 đầu bằng nhau, màu đỏ, sử dụng 1 lần | - Kích thước đầu lông bàn chổi 2 đầu bằng nhau, dài 80 cm ± 5%, đường kính chổi: 10 mm ± 5% |
| 587.10 | Chổi cọ 2 đầu bằng nhau, màu vàng | - Kích thước đầu lông bàn chổi 2 đầu bằng nhau, dài 80 cm ± 5%, đường kính chổi: 12.5 mm ± 5% |
| 587.11 | Chổi cọ 2 đầu bằng nhau, màu xanh lá loại to | - Kích thước đầu lông bàn chổi 2 đầu bằng nhau, dài 80 cm ± 5%, đường kính chổi: 15 mm ± 5% |
| 587.12 | Chổi cọ 2 đầu bằng nhau, màu xanh, loại to | - Kích thước đầu lông bàn chổi 2 đầu bằng nhau, dài 80 cm ± 5%, đường kính chổi: 20 mm ± 5% |
| 587.13 | Chổi vệ sinh ống | - Chất liệu: platic hoặc tương đương Kích thước: ( 24mm x 5mm x 230cm) ± 5% |
| 587.14 | Chổi cọ dụng cụ nội soi phế quản, loại bé | Chất liệu: Nylon hoặc tương đương Kích thước: dài 150 mm± 5%, đường kính bàn chải 45 mm ± 5% |
| 587.15 | Chổi cọ dụng cụ nội soi phế quản, loại lớn | Chất liệu: Nylon hoặc tương đương Kích thước: dài 200 mm ± 5%, đường kính bàn chải 80 mm ± 5% |
| 587.16 | Chổi cọ dụng cụ nội soi khí quản, loại lớn | - Chất liệu: Nylon hoặc tương đương - Kích thước: chiều dài 203 mm ± 5%, chiều dài chổi 95 mm ± 5%,, đường kính chổi 12.7 mm ± 5% |
| 587.17 | Chổi cọ dụng cụ nội soi khí quản, loại bé | - Chất liệu: Nylon hoặc tương đương - Kích thước: tổng chiều dài 90 mm ± 5%, chiều dài chổi 45 mm ± 5%, đường kính chổi 12 mm ± 5% |
| 587.18 | Chổi cọ 2 đầu, dài, màu xanh, dùng 1 lần | - Chất liệu: Plastic hoặc tương đương - Chiều dài chổi: 20 cm ± 5%; Chiều dài đầu chổi 1: 40 mm ± 5%; Đường kính chổi 1: 11 mm ± 5%; Chiều dài đầu chổi 2: 20 mm ± 5%; Đường kính chổi 2: 5 mm ± 5% |
| 587.19 | Chổi cọ 1 đầu, loại lớn, màu đỏ, dùng 1 lần | - Chất liệu: plastic hoặc tương đương - Kích thước: Chiều dài chổi: 11 cm ± 5%, Chiều dài đầu chổi 1: 40 ± 5% mm, Đường kính chổi 1: 10 mm ± 5% |
| 587.20 | Chổi cọ 1 đầu, loại lớn, màu xanh, dùng 1 lần | - Chất liệu: plastic hoặc tương đương - Kích thước: Chiều dài chổi: 10 cm ± 5%; Chiều dài đầu chổi 1: 40 mm ± 5%; Đường kính chổi 1: 10 mm ± 5% |
| 587.21 | Tấm che mặt chống bắn chất lỏng, dáng ngắn | Chức năng: chống sương mù cho tầm nhìn rõ ràng, tấm che rộng cung cấp khả năng bảo vệ ngoại vi để giúp ngăn chặn nước bắn vào mắt Chất liệu: làm bằng PET hoặc tương đương Kích thước: dày 0.25 mm ± 5%. Chiều dài: 20 cm ± 5%, rộng 30 cm ± 5% Trong suốt quang học, cửa quan sát phẳng tránh biến dạng và chói |
| 587.22 | Tấm che mặt chống bắn chất lỏng, dáng dài | Chức năng: chống sương mù cho tầm nhìn rõ ràng, tấm che rộng cung cấp khả năng bảo vệ ngoại vi để giúp ngăn chặn nước bắn vào mắt Chất liệu: làm bằng PET hoặc tương đương Kích thước: dày 0.25 mm ± 5%. Chiều dài: 20 cm ± 5%, rộng 30 cm ± 5%, có tấm che vùng cổ, chiều dài tấm che cổ: 15 cm ± 5% |
| 587.23 | Bọc bảo vệ dụng cụ trong suốt 1.5x19 | - Chức năng: bảo vệ đầu tip và các đầu sắc nhọn của dụng cụ, tránh hỏng trong quá trình vận chuyển và tiệt trùng - Kích thước: 1.5 mm x 19 mm ± 5% - Có lỗ, khí và hơi nước có thể thẩm thấu qua. |
| 587.24 | Bọc bảo vệ dụng cụ trong suốt 2x19 | - Chức năng: bảo vệ đầu tip và các đầu sắc nhọn của dụng cụ, tránh hỏng trong quá trình vận chuyển và tiệt trùng - Kích thước: 2 mm x 19 mm ± 5% - Có lỗ, khí và hơi nước có thể thẩm thấu qua. |
| 587.25 | Bọc bảo vệ dụng cụ trong suốt 2.8x19 | - Chức năng: bảo vệ đầu tip và các đầu sắc nhọn của dụng cụ, tránh hỏng trong quá trình vận chuyển và tiệt trùng - Kích thước: 2.7 mm x 19 mm ± 5% - Có lỗ, khí và hơi nước có thể thẩm thấu qua. |
| 587.26 | Bọc bảo vệ dụng cụ trong suốt 3.2x25 | - Chức năng: bảo vệ đầu tip và các đầu sắc nhọn của dụng cụ, tránh hỏng trong quá trình vận chuyển và tiệt trùng - Chất liệu: OSTEOTOME - Kích thước: 3 mm x 25 mm ± 5% - Có lỗ, khí và hơi nước có thể thẩm thấu qua. Đã được thẩm định cho tiệt trùng có hỗ trợ hút chân không, không chứa latex |
| 587.27 | Bọc bảo vệ dụng cụ trong suốt 5x25 | - Chức năng: bảo vệ đầu tip và các đầu sắc nhọn của dụng cụ, tránh hỏng trong quá trình vận chuyển và tiệt trùng - Kích thước: 4.7 mm x 25 mm ± 5% - Có lỗ, khí và hơi nước có thể thẩm thấu qua, không chứa latex |
| 587.28 | Bọc bảo vệ dụng cụ trong suốt 10x19 | - Chức năng: bảo vệ đầu tip và các đầu sắc nhọn của dụng cụ, tránh hỏng trong quá trình vận chuyển và tiệt trùng - Kích thước: 10 mm x 20 mm ± 5% - Có lỗ, khí và hơi nước có thể thẩm thấu qua, không chứa latex |
| 587.29 | Bọc bảo vệ dụng cụ trong suốt 1.5x9.5x25 | - Chức năng: bảo vệ đầu tip và các đầu sắc nhọn của dụng cụ, tránh hỏng trong quá trình vận chuyển và tiệt trùng - Kích thước: 1.5 mm x 9.5 mm x 25 mm ± 5% - Có lỗ, khí và hơi nước có thể thẩm thấu qua, không chứa latex |
| 587.30 | Bọc bảo vệ dụng cụ trong suốt 2x16x25 | - Chức năng: bảo vệ đầu tip và các đầu sắc nhọn của dụng cụ, tránh hỏng trong quá trình vận chuyển và tiệt trùng - Kích thước: 2 mm x 15.875 mm x 25.4 mm ± 5% - Có lỗ, khí và hơi nước có thể thẩm thấu qua, không chứa latex |
| 587.31 | Bọc bảo vệ dụng cụ trong suốt 3x25x25 | - Chức năng: bảo vệ đầu tip và các đầu sắc nhọn của dụng cụ, tránh hỏng trong quá trình vận chuyển và tiệt trùng - Kích thước: 3.18 mm x 25.4 mm x 25.4 mm ± 5% - Có lỗ, khí và hơi nước có thể thẩm thấu qua, không chứa latex |
| 587.32 | Bọc bảo vệ retractor cỡ nhỏ | Chức năng: Bọc bảo vệ retractor Kích thước 38 mm ± 5%, hình trụ, có lỗ, không chứa latex |
| 587.33 | Bọc bảo vệ retractor cỡ trung | Chức năng: Bọc bảo vệ retractor Kích thước 51 mm ± 5%, hình trụ, có lỗ, không chứa latex |
| 587.34 | Bọc bảo vệ retractor cỡ lớn | Chức năng: Bọc bảo vệ retractor Kích thước 76,2 mm ± 5%, hình trụ, có lỗ, không chứa latex |
| 587.35 | Bọc bảo vệ dụng cụ 2 nhánh, trong suốt | Chức năng: Bịt dụng cụ, 2 nhánh có đục lỗ, Kích thước 1.5 mm x 19 mm ± 5%, không chứa latex |
| 587.36 | Bọc bảo vệ dụng cụ 2 nhánh, màu xanh | Chức năng: Bịt dụng cụ, 2 nhánh có đục lỗ, Kích thước 1.9 mm x 19 mm ± 5%, không chứa latex |
| 587.37 | Bọc bảo vệ dụng cụ 2 nhánh, màu xanh lá | Chức năng: Bịt dụng cụ, 2 nhánh có đục lỗ, kích thước 1.5 mm x 19 mm ± 5%, không chứa latex |
| 587.38 | Bọc bảo vệ dụng cụ 2 nhánh, màu đỏ | Chức năng: Bịt dụng cụ, 2 nhánh có đục lỗ, kích thước 2.7 mm x 19 mm ± 5%, không chứa latex |
| 587.39 | Bọc bảo vệ dụng cụ 2 nhánh, màu vàng | Chức năng: Bịt dụng cụ, 2 nhánh có đục lỗ, kích thước 3.1 mm x 25 mm ± 5%, không chứa latex |
| 587.40 | Bọc bảo vệ dụng cụ 2 nhánh, màu cam | Chức năng: Bịt dụng cụ, 2 nhánh có đục lỗ, kích thước 4.7 mm x 25 mm ± 5%, không chứa latex |
| 587.41 | Kẹp chỉ thị làm sạch cho máy rửa đa năng | - Chức năng: Kẹp cho chỉ thị làm sạch cho máy rửa đa năng Chất liệu: làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Kích thước: Phần đế :(Rộng x Dài ): 32 x 72 mm ± 5%, ghim ở mặt sau; Phần giỏ lưới: (Rộng x Dài x Dày) : 32 x37 x0.5 mm ± 5%.. |
| 587.42 | Kẹp chỉ thị làm sạch cho máy rửa siêu âm | - Chức năng: để kẹp chỉ thị làm sạch cho máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm - Kẹp bằng thép không gỉ hoặc tương đương - Kích thước: Rộng 32 mm ± 5%, dài 72 mm ± 5%. |
| 588 | Vật tư sử dụng cho xét nghiệm định nhóm máu ABO, Rh, sàng lọc kháng thể bất thường tự động |  |
| 588.1 | Thuốc thử định nhóm ABO-RH1 | Thuốc thử định nhóm máu ABO-RH1 bằng công nghệ hồng cầu gắn từ hoặc tương đương. Vi giếng tráng sẵn Anti (ANTI-A 9113D10, ANTI-B 9621A8, ANTI-D P3x61) |
| 588.2 | Đĩa pha loãng trên hệ thống tự động công nghệ hồng cầu gắn từ | Đĩa pha loãng sử dụng trên hệ thống tự động dựa trên công nghệ hồng cầu gắn từ. Thành phần: Polypropylene hoặc tương đương |
| 588.3 | Enzyme xử lý hồng cầu | Enzyme xử lý hồng cầu. Thành phần: Sodium azide (≤ 0.1%), sodium meta-arsenite (0.02%), bovine albumin hoặc tương đương. |
| 588.4 | Kit sàng lọc và nhận dạng kháng thể bất thường kháng hồng cầu | Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc và nhận diện kháng thể bất thường kháng hồng cầu bằng công nghệ hồng cầu gắn từ hoặc tương đương. Đĩa phủ sẵn antiglobulin đơn dòng kháng IgG có nguồn gốc từ chuột |
| 588.5 | Dung dịch từ tính hồng cầu | Dung dịch từ tính hồng cầu, sodium azide (≤ 0.1 %). |
| 588.6 | Chai thủy tinh dùng pha hồng cầu mẫu | Chai thủy tinh dùng pha hồng cầu mẫu |
| 588.7 | Hồng cầu dùng trong xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO | Hồng cầu mẫu từ tính A1, B dùng cho định nhóm máu ngược theo công nghệ hồng cầu gắn từ hoặc tương đương Thành phần: 1% red blood suspension; sodium azide (≤ 0,1 %) |
| 588.8 | Hồng cầu dùng cho sàng lọc kháng thể bất thường kháng hồng cầu | Hồng cầu mẫu dùng cho sàng lọc kháng thể chống hồng cầu trong huyết thanh/ huyết tương người theo công nghệ hồng cầu gắn từ hoặc tương đương |
| 588.9 | Đĩa pha loãng | Đĩa từ tính |
| 588.10 | Dung dịch pha loãng hồng cầu trước khi từ tính hóa. | Dung dịch pha loãng hồng cầu trước khi từ tính hóa. Thành phần: Neomycine sulfate và Chloramphenicol hoặc tương đương |
| 588.11 | Dung dịch khử nhiễm dùng trên hệ thống tự động | Dung dịch khử nhiễm dùng trên hệ thống tự động dựa trên công nghệ hồng cầu gắn từ hoặc tương đương Thành phần: Potassium hydroxide ≤ 2% |
| 588.12 | Dung dịch pha hồng cầu mẫu | Dung dịch đệm phosphate có nồng độ ion thấp, chuẩn bị hỗn dịch hồng cầu, sodium azide ≤ 0.1% w/v |
| 588.13 | Thẻ xét nghiệm định nhóm máu | Thành phần: - 2 Ô chứa mẫu - 2 Ô Anti-A: clone 9113D10, IgM, đệm Tris, hiệu giá ≥ 1:256, mức độ phản ứng ≥ 3+ - 2 Ô Anti-B: clone 9621A8, IgM, đệm Tris, hiệu giá ≥ 1:256, mức độ phản ứng ≥ 3+ Độ đặc hiệu: 100%, độ nhạy: 100%, độ chính xác: 100% Thành phần: Sodium azide: 0.9 gram/ ml hoặc tương đương |
| 589 | Verni fluor bảo vệ men răng | Tuýp ≥ 0.5 ml. Varnish flour NAF 5% hoặc tương đương, độ chảy tốt, phóng thích ion flour 24h, không cần thổi khô trước khi bôi. |
| 590 | Vớ y khoa đùi hở ngón | Phương pháp điều trị bằng áp lực, Sợi đàn hồi cao cấp, thoáng khí, áp lực 20mmHg đến 30mmHg |
| 591 | Vớ y khoa dưới gối | Điều trị suy tĩnh mạch bằng áp lực chuẩn 23mmHg đến 32mmHg. Chất liệu: Lycra; Cotton và thành phần khác hoặc tương đương |
| 592 | Vớ y khoa gối hở ngón | Phương pháp điều trị bằng áp lực, Sợi đàn hồi cao cấp, thoáng khí, áp lực 20mmHg đến 30mmHg |
| 593 | Vớ y khoa tới đùi | Điều trị suy tĩnh mạch bằng áp lực chuẩn 23mmHg đến 32mmHg. Chất liệu: Lycra; Cotton và thành phần khác hoặc tương đương |
| 594 | Xi măng trám bít ống tủy gốc nhựa | Vật liệu trám bít ống tủy cùng gutta percha |
| 595 | Xông foley |  |
| 595.1 | Ống thông đường tiểu foley 2 nhánh các số | Ống thông đường tiểu 2 nhánh. Nguyên liệu: Cao su không độc tố được tráng silicon hoặc tương đương. Kích thước đầu tip ngắn ≤ 25mm Chiều dài tổng thể: 400mm ± 5%, chiều dài phễu: 40mm± 5%, dung tích bóng chèn: 30ml. Đóng gói tiệt trùng |
| 595.2 | Ống thông đường tiểu foley 3 nhánh các số | Ống thông đường tiểu 3 nhánh. Nguyên liệu: Cao su không độc tố được tráng silicon hoặc tương đương. Kích thước đầu tip ngắn ≤ 25mm Chiều dài tổng thể: 400mm ± 5%, chiều dài phễu: 40mm± 5%, dung tích bóng chèn: 30ml. Đóng gói tiệt trùng |
| 596 | Xốp dùng trong điều trị kết hợp rửa vết thương |  |
| 596.1 | Bộ bình chứa và dây nối dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương | Bộ bao gồm: 1. Bình chứa dịch vết thương -Chất liệu: Nhựa PVC hoặc tương đương -Thể tích: 600ml ± 5% 2. Van tự ngắt -Chất liệu: Nhựa PE hoặc tương đương 3.Dây dẫn dịch: -Chất liệu: Polypropylen hoặc tương đương -Kích thước: dài 1800mm ± 5% |
| 596.2 | Bộ miếng xốp dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương cỡ lớn | Bộ bao gồm: 1. Miếng xốp: -Chất liệu: Polyvinyl alcohol hoặc tương đương -Kích thước (rộng x dài x cao): 150mm x 210mm x 30mm ± 5% -Bên trong có 2 ống: 1 ống dẫn lưu dài 9,5cm ± 5% và 1 ống bơm rửa dài 11cm ± 5% bằng silicone, có các lỗ nhỏ trên thành ống 2. Dây hút kèm chức năng rửa: -1 dây hút dịch chính dài 32cm ± 5% đường kính 0,6cm ± 5% -1 dây bơm rửa riêng biệt đi bên trong dây chính dài 35cm ± 5%, đường kính 0,22cm ± 5%, có cổng bơm riêng với nắp đậy, có đầu nối khớp với ống bơm rửa trên băng xốp. 3.Băng dán cố định: ≥ 03 tấm -Chất liệu: Gồm 1 lớp giấy bảo vê, 1 lớp màng PU dán keo, 1 lớp nền PET hoặc tương đương -Kích thước (rộng x dài): 200mm x 300mm (± 5%) 4. Khoá kẹp: ≥ 01 cái 5. Đầu nối thẳng: ≥ 01 cái 6. Đầu nối chữ Y: ≥ 01 cái |
| 596.3 | Bộ miếng xốp dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương cỡ nhỏ | Bộ bao gồm: 1. Miếng xốp: -Chất liệu: Polyvinyl alcohol hoặc tương đương -Kích thước: 150mm x 70mm x 30mm ± 5% -Bên trong có 2 ống: 1 ống dẫn lưu dài 9,5cm ± 5% và 1 ống bơm rửa dài 11cm ± 5% bằng silicone, có các lỗ nhỏ trên thành ống 2. Dây hút kèm chức năng rửa: -1 dây hút dịch chính dài 32cm ± 5% đường kính 0,6cm ± 5% -1 dây bơm rửa riêng biệt đi bên trong dây chính dài 35cm ± 5%, đường kính 0,22cm ± 5%, có cổng bơm riêng với nắp đậy, có đầu nối khớp với ống bơm rửa trên băng xốp. 3.Băng dán cố định: ≥ 03 tấm -Chất liệu: Gồm 1 lớp giấy bảo vê, 1 lớp màng PU dán keo, 1 lớp nền PET hoặc tương đương -Kích thước: 200mm x 300mm (± 5%) 4. Khoá kẹp: ≥ 01 cái 5. Đầu nối thẳng: ≥ 01 cái 6. Đầu nối chữ Y: ≥ 01 cái |
| 596.4 | Bộ miếng xốp dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương cỡ trung | Bộ bao gồm: 1. Miếng xốp: -Chất liệu: Polyvinyl alcohol hoặc tương đương -Kích thước ( dài x rộng x cao): 150mm x 140mm x 30mm ± 5% -Bên trong có 2 ống: 1 ống dẫn lưu dài 9,5cm ± 5% và 1 ống bơm rửa dài 11cm ± 5% bằng silicone, có các lỗ nhỏ trên thành ống 2. Dây hút kèm chức năng rửa: -1 dây hút dịch chính dài 32cm ± 5% đường kính 0,6cm ± 5% -1 dây bơm rửa riêng biệt đi bên trong dây chính dài 35cm ± 5%, đường kính 0,22cm ± 5%, có cổng bơm riêng với nắp đậy, có đầu nối khớp với ống bơm rửa trên băng xốp. 3.Băng dán cố định: ≥ 03 tấm -Chất liệu: Gồm 1 lớp giấy bảo vê, 1 lớp màng PU dán keo, 1 lớp nền PET hoặc tương đương -Kích thước (rộng x dài): 200mm x 300mm (± 5%) 4. Khoá kẹp: ≥ 01 cái 5. Đầu nối thẳng: ≥ 01 cái 6. Đầu nối chữ Y:≥ 01 cái |
| 597 | Xương con (xương tai giữa) thay thế |  |
| 597.1 | Xương con toàn phần | Trụ thay thế toàn bộ xương con toàn phần - Chất liệu Titan hoặc tương đương - Chân đế trụ tròn. - Trục có thể tùy chỉnh chiều dài tối thiểu từ 3mm-7mm - Đường kính trục 0.2mm ± 5% - Có đĩa đo chiều dài trụ đi kèm làm bằng Polypropylene hoặc tương đương - Đóng gói tiệt khuẩn |
| 597.2 | Xương con bán phần chụp lên xương bàn đạp | Trụ thay thế xương con bán phần chụp lên xương bàn đạp - Chất liệu Titan hoặc tương đương - Trục có thể tùy chỉnh chiều dài tối thiểu từ 2mm-4mm. - Đường kính trục 0,2mm ± 5% - Có đĩa đo chiều dài trụ đi kèm làm bằng Polypropylene hoặc tương đương - Đóng gói tiệt khuẩn |
| 597.3 | Xương con bán phần thay xương đe | Trụ thay thế xương con bán phần thay xương đe. - Chất liệu Titan hoặc tương đương - Sử dụng để kết nối với xương búa. - Giảm độ võng màng nhĩ vùng xung quanh xương búa. - Trụ có hóc lõm vùng tiếp xúc xương búa. - Chiều dài từ 3,00 đến 7,00mm với trụ thay xương đê toàn phần. - Kích thước mặt đỡ: 2.2mm x 3.6mm ± 5% - Đường kính trục: 0,2mm ± 5% - Đóng gói tiệt khuẩn |
| 597.4 | Xương con thay thế xương bàn đạp | Trụ thay thế xương bàn đạp. - Chất liệu Titan hoặc tương đương - Cấu tạo phần đầu có dạng hình vòng chữ C với vòng nối dạng dải có đục lỗ. - Phần thân thẳng hình trụ có đường kính trụ: 0.5mm ± 5% - Bề rộng của vòng chữ C tiếp xúc: 0.5mm ± 5% - Đóng gói tiệt khuẩn |
| 598 | Xương nhân tạo uốn dẻo |  |
| 598.1 | Xương nhân tạo uốn dẻo 1 cm | Thành phần: Canxi photphat (hydroxyapatit tổng hợp), Curdlan - polyme đường, β-1,3 loại glucan. Độ xốp của các hạt hydroxyapatit xấp xỉ 65%. Không sử dụng nguyên liệu thô có nguồn gốc động vật hoặc con người. Uốn dẻo được và có tính đàn hồi giúp điều chỉnh để có hình dạng mong muốn cho 1 khuyết điểm bằng cách cắt bằng dao. Có đặc tính cầm máu và hấp thụ máu tại vị trí phẫu thuật giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông. Các thông số cơ học tương tự như của xương xốp. Tương thích sinh học với mô xương tự nhiên. Cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học của nhóm yếu tố tăng trưởng kích thích và điều chỉnh tái tạo mô xương. Hình trụ, chiều dài L: 10mm ±5%, đường kính: 13mm ±5%, khối lượng: 0.89g ± 0.1g khi ở trạng thái khô. |
| 598.2 | Xương nhân tạo uốn dẻo 3 cm | Thành phần: Canxi photphat (hydroxyapatit tổng hợp), Curdlan - polyme đường, β-1,3 loại glucan. Độ xốp của các hạt hydroxyapatit xấp xỉ 65%. Không sử dụng nguyên liệu thô có nguồn gốc động vật hoặc con người. Uốn dẻo được và có tính đàn hồi giúp điều chỉnh để có hình dạng mong muốn cho 1 khuyết điểm bằng cách cắt bằng dao. Có đặc tính cầm máu và hấp thụ máu tại vị trí phẫu thuật giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông. Các thông số cơ học tương tự như của xương xốp. Tương thích sinh học với mô xương tự nhiên. Cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học của nhóm yếu tố tăng trưởng kích thích và điều chỉnh tái tạo mô xương. Hình trụ, chiều dài L: 30mm ±5%, đường kính: 13mm ±5%, khối lượng: 2,49g ± 0.2g khi ở trạng thái khô. |
| 598.3 | Xương nhân tạo uốn dẻo 5 cm | Thành phần: Canxi photphat (hydroxyapatit tổng hợp), Curdlan - polyme đường, β-1,3 loại glucan. Độ xốp của các hạt hydroxyapatit xấp xỉ 65%. Không sử dụng nguyên liệu thô có nguồn gốc động vật hoặc con người. Uốn dẻo và có tính đàn hồi giúp điều chỉnh để có hình dạng mong muốn cho 1 khuyết điểm bằng cách cắt bằng dao. Có đặc tính cầm máu và hấp thụ máu tại vị trí phẫu thuật giúp ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông. Các thông số cơ học tương tự như của xương xốp. Tương thích sinh học với mô xương tự nhiên. Cung cấp các hợp chất hoạt tính sinh học của nhóm yếu tố tăng trưởng kích thích và điều chỉnh tái tạo mô xương. Hình trụ, chiều dài L: 50mm ±5%, đường kính: 13mm ±5%, khối lượng: 4.18g ± 0,35g khi ở trạng thái khô. |

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 16 dưới đây: Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và cung cấp file định dạng excel, bản scan ký đóng dấu đại diện hợp pháp của nhà thầu đính kèm E-HSDT.

Nhà thầu cam kết: Cung cấp đầy đủ thiết bị hỗ trợ để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, tập huấn sử dụng và chuyển giao kỹ thuật liên quan đến hàng hóa trúng thầu khi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

+ Kiểm tra về quy cách đóng gói của hàng hóa;

+ Kiểm tra về độ nguyên vẹn của hàng hóa.

+ Kiểm tra về hạn sử dụng của hàng hóa

Mẫu số 16

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Mã định danh:                              Số điện thoại nhân sự phụ trách thầu:

|  | Thông tin theo E-HSMT |  |  | Thông tin sản phẩm dự thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa | Mô tả hàng hóa | Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu | Chủng loại/ Mã hàng | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Xuất xứ | Phân loại TTBYT (nếu có) | Số/ ngày giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Mã vật tư y tế | Quy cách đóng gói | Đvt | Số lượng | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú

Các cột (2), (3), (4), (15) ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa theo E-HSMT;

Các cột (5), (8), (9), (10), (16) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu phù hợp với tài liệu lưu hành và thông tin đã được kê khai trên cổng bảo hiểm để xin cấp mã theo QĐ 5086/QĐ-BYT

Các cột (6), (7), (11), (12), (14) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu;

Cột (13): Ghi mã vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 hoặc thông tư 04/2017/TT-BYT được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 24/2025/TT-BYT. Hàng hóa được cấp nhiều theo QĐ 5086/QĐ-BYT thì ghi đầy đủ các mã, cách nhau bằng dấu “;” và không có khoảng trắng.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên