# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện TWQĐ 108

Tên gói thầu: “Gói thầu số 02: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao cho phẫu thuật thẩm mỹ, mắt và chấn thương chỉnh hình năm 2026”

Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung cấp vật tư y tế tiêu hao cho phẫu thuật thẩm mỹ, mắt và chấn thương chỉnh hình năm 2026 bao gồm 570 phần lô của gói thầu.

Giá gói thầu: 594.405.512.000 đồng

Nguồn vốn: Nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, xét theo từng phần

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 120 ngày

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày

Tùy chọn mua thêm: Có áp dụng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a. Yêu cầu chung:

- Hàng hóa là hàng mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Hạn sử dụng: hạn sử dụng của hàng hóa tính từ thời điểm giao hàng: VTYT có hạn dùng > 02 năm: không được ít hơn 12 tháng; VTYT có hạn dùng từ 01 đến 02 năm: không được ít hơn 06 tháng; VTYT có hạn dùng < 01 năm: không được ít hơn 1/3 hạn dùng ghi trên nhãn.

- Có giấy phép nhập khẩu của Bộ y tế đối với các loại hàng hóa thuộc điều kiện bắt buộc.

- Tiến độ giao hàng: < 48 giờ. Đối với những trường hợp cấp cứu bệnh nhân hàng hóa phải được cung cấp < 3h.

b. Yêu cầu cụ thể:

Yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, đặc tính, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này

| TT | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bộ đóng đinh nội tủy đầu trên xương đùi, vít chốt 10.4mm |  |
| 1.1 | Đinh nội tủy đầu trên xương đùi | Đinh nội tủy đầu trên xương đùi loại dài: - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tương thích với vít chốt đầu trên đinh nội tuỷ ≤ 10.4mm, vít khoá đinh ≤ 4.0 và ≤ 4.8mm. - Chiều dài từ ≤ 340mm đến ≥ 460 mm. - Đường kính đầu gần ≤ 15.5mm, đường kính đầu xa từ ≤ 10mm đến ≥ 12mm. - Góc chéo vít đầu gần từ ≤ 120 độ đến ≥ 130 độ. - Vít bắt đầu gần đường kính ≤ 10.4mm, vít bắt đầu xa ≤ 4.8mm. Đinh nội tủy đầu trên xương đùi loại ngắn: - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Tương thích với vít chốt đầu trên đinh nội tuỷ ≤ 10.4mm. - Chiều dài từ ≤ 170mm đến ≥ 190mm. - Chiều cao vít đầu xa từ ≤102 mm đến ≥ 152mm. - Đường kính đầu gần ≤ 15.5mm, đường kính đầu xa từ ≤ 9mm đến ≥ 11mm. - Góc bắt vít đầu gần từ ≤ 120 độ đến ≥ 130 độ. - Vít bắt đầu gần đường kính ≤ 10.4mm, Vít bắt đầu xa đường kính ≤ 4.0 và ≤ 4.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 1.2 | Vít chốt đầu trên đinh nội tủy | Vít chốt trên ≤ 10.4mm. - Sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi. - Đường kính ≤ 10.4mm. - Chiều dài từ ≤ 60mm đến ≥ 120mm. - Đầu bắt vít lục giác. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 1.3 | Vít khoá đinh nội tủy 4.0mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi. - Đường kính ≤ 4.0mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 70mm, bước tăng 5mm ±5%. - Đầu bắt vít lục giác. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 1.4 | Vít chốt khóa 4.8mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi. - Đường kính ≤ 4.8mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm, bước tăng 5mm ±5%. - Đầu bắt vít lục giác. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 1.5 | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tuỷ rỗng nòng | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tuỷ xương đùi. Chiều dài: Từ ≤ 5mm đến ≥ 15mm. Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 2 | Bộ đóng đinh nội tủy xương chày rỗng nòng |  |
| 2.1 | Đinh nội tủy xương chày rỗng nòng | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều dài từ ≤ 260mm đến ≥ 420mm. - Đường kính từ ≤ 8mm đến ≥ 11mm. - Rỗng nòng. - Tương thích với vít khoá đinh ≤ 4.0 và ≤ 4.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 2.2 | Vít khoá đinh nội tủy 4.0mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi. - Đường kính ≤ 4.0mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 70mm, bước tăng 5mm ±5%. - Đầu bắt vít lục giác. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 2.3 | Vít chốt khóa 4.8mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi. - Đường kính ≤ 4.8mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm, bước tăng 5mm ±5%. - Đầu bắt vít lục giác. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 2.4 | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tuỷ rỗng nòng | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Dùng với đinh nội tuỷ xương đùi. - Chiều dài từ ≤1mm đến ≥20mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 3 | Bộ đóng đinh nội tủy đầu trên xương đùi, vít chốt 6.5mm |  |
| 3.1 | Đinh nội tủy xương đùi rỗng nòng | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Phân biệt chân trái/phải. - Chiều dài từ ≤ 320mm đến ≥ 460mm. - Đường kính thân đinh từ ≤ 10mm đến ≥ 12mm. - Góc vít háng từ ≤ 125 độ đến ≥ 130 độ. - Rỗng nòng. - Tương thích với vít chốt đầu trên đinh nội tuỷ ≤ 6.5mm, vít khoá chốt đinh ≤ 4.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 3.2 | Vít chốt đầu trên đinh nội tủy | - Vít chốt trên ≤ 6.5mm. - Sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi. - Đường kính ≤ 6.5mm . - Chiều dài từ ≤ 60mm đến ≥ 120mm. - Đầu bắt vít lục giác. - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 3.3 | Vít khoá đinh nội tủy 4.0mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi. - Đường kính ≤ 4.0mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 70mm, bước tăng 5mm ±5%. - Đầu bắt vít lục giác. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 3.4 | Vít chốt khóa 4.8mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Sử dụng với đinh nội tuỷ xương đùi. - Đường kính ≤ 4.8mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm, bước tăng 5mm ±5%. - Đầu bắt vít lục giác. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 3.5 | Vít nắp đinh dùng với đinh nội tuỷ rỗng nòng | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Dùng với đinh nội tuỷ xương đùi. - Chiều dài từ ≤ 1 đến ≥ 20mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 4 | Bộ nẹp vít khóa lòng máng 1/3 loại 2 các cỡ |  |
| 4.1 | Nẹp khóa lòng máng 1/3 xương ống | - Bề dày nẹp 1.6mm (±5%) - Bề rộng nẹp 10mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ. - Chiều dài từ ≤ 63 đến ≥ 171mm. - Tương thích vít xương cứng ≤ 3.5mm, vít khoá ≤ 3.5mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 4.2 | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 90mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 4.3 | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 5 | Bộ nẹp khóa nén ép bản hẹp loại 1 |  |
| 5.1 | Nẹp khóa nén ép bản hẹp | - Bề rộng nẹp: 11.5mm (±5%) - Bề dầy đầu nẹp: 3.2mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 12 lỗ. - Chiều dài từ ≤ 63mm đến ≥ 161mm. - Tương thích vít xương cứng ≤ 3.5mm, vít xương xốp ≤ 4.0mm, vít khoá ≤ 3.5mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 5.2 | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 90mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 5.3 | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 6 | Bộ nẹp vít khóa nén ép bản hẹp loại 2 |  |
| 6.1 | Nẹp khoá nén ép bản hẹp | - Bề rộng nẹp 14.0mm (±5%) - Bề dày nẹp 4.8mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 5 đến ≥ 16 lỗ - Chiều dài từ ≤ 98mm đến ≥ 296mm. - Nẹp tương thích vít xương cứng ≤ 4.5mm, vít xương xốp ≤ 6.5mm, vít khóa ≤ 5.0mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 6.2 | Vít khóa 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế, | - Vít khóa ≤ 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 100mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 6.3 | Vít xương cứng 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 16mm đến ≥ 60mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 7 | Bộ nẹp khóa nén ép bản rộng loại 1 |  |
| 7,1 | Nẹp khóa nén ép bản rộng | - Bề dày nẹp: 5.9mm (±5%) - Bề rộng nẹp: 17.3mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 18 lỗ - Chiều dài từ ≤ 98mm đến ≥ 332mm. - Nẹp tương thích vít xương cứng ≤ 4.5mm, vít xương xốp ≤ 6.5mm, vít khóa ≤ 5.0mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 7,2 | Vít khóa 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 100mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 7.3 | Vít xương cứng 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 16mm đến ≥ 60mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 8 | Bộ nẹp khoá nén ép chữ T thẳng, 3 lỗ ở đầu loại 1 |  |
| 8.1 | Nẹp khoá nén ép chữ T thẳng, 3 lỗ ở đầu | - Đầu vuông góc ≤ 3 lỗ. - Bề dày nẹp 1.6mm (±5%) - Bề rộng thân nẹp 10mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 6 lỗ - Chiều dài nẹp ≤ 46.5mm đến ≥ 79.5mm. - Đầu nẹp nhô lên ≤ 20 độ, rộng ≤ 24mm. - Tương thích vít xương cứng ≤ 3.5mm, vít xương xốp ≤ 4.0mm, vít khoá ≤ 3.5mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 8.2 | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 90mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 8.3 | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 8.4 | Vít xương xốp 4.0mm đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương xốp ≤ 4.0mm, đầu mũ vít hình lục giác, ren một phần thân vít . - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 60mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 9 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày mặt ngoài loại 1 |  |
| 9.1 | Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày mặt ngoài | - Bề dày nẹp 3.8mm (±5%) - Bề rộng nẹp 13.5mm (±5%) - Bề rộng đầu nẹp 12mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 21 lỗ - Chiều dài ≤ 80mm đến ≥ 288mm. - Phân biệt trái, phải. - Tương thích vít xương cứng ≤ 3.5mm, vít xương xốp ≤ 4.0mm, vít khoá ≤ 3.5mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 9.2 | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 90mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 9.3 | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 9.4 | Vít xương xốp 4.0mm đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương xốp ≤ 4.0mm, đầu mũ vít hình lục giác, ren một phần thân vít . - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 60mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương, - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 10 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày mặt trong loại 1 |  |
| 10.1 | Nẹp khóa nén ép đầu dưới xương chày mặt trong | - Bề rộng nẹp 11mm (±5%) - Bề dầy nẹp 4.0mm (±5%) - Bề rộng đầu nẹp 22mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 14 lỗ - Chiều dài từ ≤ 125mm đến ≥ 252mm - Phân biệt trái phải. - Tương thích vít xương cứng ≤ 3.5mm, vít xương xốp ≤ 4.0mm, vít khoá ≤ 3.5mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 10.2 | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 90mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 10.3 | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 10.4 | Vít xương xốp 4.0mm đầu mũ vít hình lục giác, | - Vít xương xốp ≤ 4.0mm, đầu mũ vít hình lục giác, ren một phần thân vít . - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 60mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 11 | Bộ nẹp khoá nén ép đầu trên xương cánh tay loại 1 |  |
| 11.1 | Nẹp khoá nén ép đầu trên xương cánh tay | - Nẹp khoá nén ép đầu trên xương cánh tay - Số lỗ: từ ≤ 3 đến ≥ 13 lỗ. - Chiều dài từ ≤ 110 đến ≥ 290mm. - Bề dày nẹp ≤ 4mm, chiều rộng thân nẹp ≤ 12mm, chiều rộng đầu nẹp ≤ 20mm, đầu nẹp nhô lên ≤ 10.3mm. - Tương thích vít xương cứng ≤ 3.5mm, vít xương xốp ≤ 4.0mm, vít khoá ≤ 3.5mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 11.2 | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 90mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 11.3 | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 11.4 | Vít xương xốp 4.0mm đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương xốp ≤ 4.0mm, đầu mũ vít hình lục giác, ren một phần thân vít . - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 60mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 12 | Bộ nẹp khóa nén ép đầu trên xương chày mặt ngoài có loại 1 |  |
| 12.1 | Nẹp khóa đầu trên mặt ngoài xương chày loại 1 | - Bề dày nẹp 3.5mm (±5%) - Bề rộng nẹp 11mm (±5%) - Đầu nẹp nhô lên khoảng 21.6mm, rộng 33mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 16 lỗ. - Phân biệt trái, phải - Chiều dài từ ≤ 83mm đến ≥ 239mm. - Tương thích vít xương cứng ≤ 3.5mm, vít xương xốp ≤ 4.0mm, vít khoá ≤ 3.5mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 12.2 | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 90mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 12.3 | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 12.4 | Vít xương xốp 4.0mm đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương xốp ≤ 4.0mm, đầu mũ vít hình lục giác, ren một phần thân vít . - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 60mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 13 | Bộ nẹp khoá nén ép đầu trên xương chày trái/phải mặt ngoài có loại 1 |  |
| 13.1 | Nẹp khóa phía ngoài đầu trên xương chày hình chữ L | - Phân biệt trái/phải. - Bề rộng nẹp 13.5mm (±5%) - Bề rộng đầu nẹp 15mm (±5%) - Đầu nẹp nâng lên khoảng 21mm, dài 32.5mm (±5%) - Số lỗ từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 14 lỗ - Chiều dài từ ≤ 82mm đến ≥ 262mm. - Tương thích vít xương cứng ≤ 4.5mm, vít xương xốp ≤ 6.5mm, vít khoá ≤ 5.0mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 13.2 | Vít khóa 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 100mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 13.3 | Vít xương cứng 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 16mm đến ≥ 60mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 13.4 | Vít xương xốp 6.5mm đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương xốp ≤ 6.5mm, đầu mũ vít hình lục giác. - Ren một phần thân vít. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 120mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 14 | Bộ nẹp khoá nén ép đầu trên xương đùi trái/phải loại 1 |  |
| 14.1 | Nẹp khoá nén ép đầu trên xương đùi | - Bề dày 5.5mm (±5%) - Bề rộng thân nẹp 17.5mm (±5%) - Đầu nẹp rộng 25.2mm (±5%) - Phân biệt trái, phải. - Số lỗ từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 12 lỗ - Chiều dài từ ≤ 139mm đến ≥ 283mm. - Tương thích vít xương cứng ≤ 4.5mm, vít xương xốp ≤ 6.5mm, vít khoá ≤ 5.0mm. Vít khoá ≤ 6.5mm, vít đệm ≤ 5.0mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 14.2 | Vít khóa 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 100mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 14.3 | Vít khóa 6.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 6.5mm, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 50 đến ≥ 120mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 14.4 | Vít xương cứng 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 16mm đến ≥ 60mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 14.5 | Vít xương xốp 6.5mm đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương xốp ≤ 6.5mm, đầu mũ vít hình lục giác. - Ren một phần thân vít. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 120mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 15 | Bộ nẹp khóa nén ép mặt ngoài lồi cầu (đầu dưới) đùi trái/phải loại 1 |  |
| 15.1 | Nẹp khóa nén ép mặt ngoài đầu dưới xương đùi | - Bề dày nẹp 5.5mm (±5%) - Bề rộng thân nẹp 16.0mm (±5%) - Đầu nẹp nâng lên ≥ 20mm, rộng ≤ 35mm - Phân biệt trái, phải. - Số lỗ từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 13 lỗ - Chiều dài từ ≤ 158mm đến ≥ 318mm. - Tương thích vít xương cứng ≤ 4.5mm, vít xương xốp ≤ 6.5mm, vít khoá ≤ 5.0mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 15.2 | Vít khóa 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 5.0mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 100mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 15.3 | Vít xương cứng 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 4.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 16mm đến ≥ 60mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 15.4 | Vít xương xốp 6.5mm đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương xốp ≤ 6.5mm, đầu mũ vít hình lục giác. - Ren một phần thân vít. - Chiều dài từ ≤ 50 đến ≥ 120mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 16 | Bộ nẹp khoá nén ép mắt xích thẳng loại 1 |  |
| 16.1 | Nẹp khoá nén ép mắt xích thẳng | - Bề dày nẹp 3.4mm (±5%) - Bề rộng nẹp 10.5mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 22 lỗ (có tối thiểu 15 lỗ) - Chiều dài từ ≤ 52mm đến ≥ 264mm. - Tương thích vít xương cứng ≤ 3.5mm, vít xương xốp ≤ 4.0mm, vít khoá ≤ 3.5mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 16.2 | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 90mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 16.3 | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 17 | Bộ nẹp khóa nén ép bản hẹp vít 3.5mm. |  |
| 17.1 | Nẹp khóa nén ép bản hẹp. | - Bề rộng nẹp 11.5mm (±5%) - Bề dày đầu nẹp 3.2mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 12 lỗ - Chiều dài từ ≤ 63mm đến ≥ 161mm. - Tương thích vít xương cứng ≤ 3.5mm, vít xương xốp ≤ 4.0mm, vít khoá ≤ 3.5mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 17.2 | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 90mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 17.3 | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 18 | Bộ nẹp khóa nén ép xương đòn chữ S có 6 lỗ - 8 lỗ |  |
| 18.1 | Nẹp khóa nén ép xương đòn chữ S | - Nẹp khóa nén ép phía trên mặt trước xương đòn. - Phân biệt trái phải. - Bề dày nẹp 3.2mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 8 lỗ - Chiều dài từ ≤ 94mm đến ≥ 120mm. - Tương thích vít xương cứng ≤ 3.5mm, vít xương xốp ≤ 4.0mm, vít khoá ≤ 3.5mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 18.2 | Vít khóa 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế | - Vít khóa ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình khế. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 90mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 18.3 | Vít xương cứng 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác | - Vít xương cứng ≤ 3.5mm tự taro, đầu mũ vít hình lục giác. - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 19 | Bộ nẹp vít, miếng ghép cột sống cổ trước loại 6 |  |
| 19.1 | Nẹp cổ trước 1 tầng | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày: 2.3mm (±2%). - Chiều rộng: 16mm (±2%). - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 26 mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 19.2 | Nẹp cổ trước 2 tầng | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày: 2.3mm (±2%). - Chiều rộng: 16mm (±2%). - Chiều dài từ ≤ 24mm đến ≥ 46 mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 19.3 | Nẹp cổ trước 3 tầng | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày: 2.3mm (±2%). - Chiều rộng: 16mm (±2%). - Chiều dài từ ≤ 39mm đến ≥ 69 mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 19.4 | Vít cột sống cổ trước | - Vật liệu hợp kim titan hoặc tương đương - Vít tự khoan. - Đường kính từ ≤ 4.2mm đến ≥ 4.5mm. - Chiều dài vít từ ≤ 10mm đến ≥ 16mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 19.5 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ | - Vật liệu PEEK hoặc tương đương - Chiều rộng: 15mm (±2%) - Chiều sâu (chiều dài): 18mm (±2%) - Chiều cao từ ≤ 5mm đến ≥ 10mm - Độ ưỡn ≥ 7 độ. - Có ≥ 3 điểm cản quang. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 19.6 | Đĩa đệm cột sống cổ có khớp động toàn phần | - Đĩa đệm cổ nhân tạo được thiết kế: cho phép gập/ duỗi ≥ 15°, nghiêng bên ≥ 10° - Xoay trục không bị giới hạn, dịch chuyển trước-sau ≥ 1.25mm. + Gồm ít nhất các loại kích cỡ chiều sâu x chiều rộng: 11mmx12mm, 13mmx14mm, 14mmx16mm và 15mmx18mm (±2%) + Chiều cao các cỡ từ ≤ 6mm đến ≥ 12mm, bước tăng 1mm + Gồm ít nhất 2 loại độ cong theo mặt đứng: từ ≤ 0° đến ≥ 6° + Chất liệu: Làm từ hợp kim cobalt-chromium-molybden (CoCrMo) với lớp phủ plasma titanium hoặc tương đương. + Cố định bằng nhiều gờ răng cưa - Nhân đĩa đệm (khớp nối): thiết kế dạng cầu và trụ, chất liệu Polyethylene trọng lượng phân tử siêu cao (UHMWPE) hoặc tương đương, chiều cao các cỡ từ ≤ 6mm đến ≥ 12mm bước tăng 1mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 19.7 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ kèm vít | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Có ít nhất các hình dáng điểm bám theo mặt phẳng trục (12x14nn, 14x16mm,15x18mm) ±2% - Tối thiểu có các hình dạng theo mặt phẳng đứng (0 độ, 7°, và 12°) ±2% - Chiều cao từ ≤ 5mm đến ≥ 12mm, bước tăng 1mm. - Nẹp titanium liền đĩa đệm PEEK hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 20 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực loại 3 |  |
| 20.1 | Vít đa trục cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren kép. Cơ chế khóa mômen xoắn. - Vít tự tarô. - Góc xoay của vít ≥ 60°. - Đường kính: Từ ≤ 4.0mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 20.2 | Vít đơn trục cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren kép. Cơ chế khóa mômen xoắn. - Vít tự tarô. - Đường kính: từ ≤ 4.0mm đến ≥ 7.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 20.3 | Vít trượt | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren kép. Cơ chế khóa mômen xoắn. Đầu mũ vít cao để nắn chỉnh trượt. - Vít tự tarô. - Góc xoay của vít ≥ 60°. - Đường kính: Từ ≤ 5.5mm đến ≥ 6.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 30mm đến ≥ 45mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 20.4 | Vít đa trục | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. Bề mặt phủ HA hoặc tương đương. - Ren kép. Cơ chế khóa mômen xoắn. - Vít tự tarô. - Góc xoay của vít ≥ 60°. - Đường kính: Từ ≤ 4.5mm đến ≥ 6.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 30mm đến ≥ 45mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 20.5 | Vít ốc khóa trong cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cơ chế khóa mômen xoắn, xoay 90 độ ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 20.6 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: ≤5.5mm - Chiều dài: ≥ 500mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 20.7 | Nẹp nối ngang cột sống lưng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Có thể thay đổi được chiều dài: Từ ≤ 29mm đến ≥ 73mm. - Tương thích với nẹp dọc đường kính ≤5.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 20.8 | Nẹp bán động lắp sẵn 1 tầng | - Dây nối chất liệu Polyethylene hoặc tương đương, miếng đệm chất liệu Polycarbonate Urethane hoặc tương đương. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥42mm, bước tăng 2mm. - Được uốn sẵn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 20.9 | Nẹp bán động lắp sẵn 2 tầng | - Dây nối chất liệu Polyethylene hoặc tương đương, miếng đệm chất liệu Polycarbonate Urethane hoặc tương đương. Phần đuôi nẹp dọc vật liệu titanium hoặc tương đương. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥42mm, bước tăng 2mm. - Được uốn sẵn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 21 | Bộ nẹp vít đa bước ren loại 5 |  |
| 21.1 | Vít đa trục đa bước ren | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Vít có hai đường kính ngoài. - Góc xoay của vít ≥ 60°. - Đường kính: Đường ngoài kính đầu xa/đầu gần từ ≤ 5.5mm đến ≥ 8.5mm - Chiều dài: Từ ≤ 30mm đến ≥ 50mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 21.2 | Vít ốc khóa trong vít đa trục đa bước ren | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cơ chế khóa mômen xoắn, xoay khoảng ≥ 90 độ. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 21.3 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: 5.5mm ±2% - Chiều dài: ≥ 500mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 21.4 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong loại 3 | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương. - Hình dạng: Dạng cong. - Chiều cao: Từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm. - Chiều rộng: Khoảng 10mm (±2%). - Chiều dài: Từ ≤ 27mm đến ≥ 30mm. - Có đánh dấu cản quang cách viền 3.7mm (±2%) và 2.5mm (±2%). - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 21.5 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng loại 4 | Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều cao: Từ ≤ 8mm đến ≥ 13mm. - Chiều rộng từ ≤ 8mm tới ≥ 10mm. - Chiều dài Từ ≤ 22mm tới ≥ 26mm. - Độ ưỡn: ≥ 7° - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 21.6 | Xương nhân tạo 2cc loại 2 | - Vật liệu sinh học dạng cục. - Tạo tín hiệu và thu thập tế bào tạo xương, giúp tăng tốc liền xương. - Thành phần: Bioglass, Glycerol, polyethylene glycol hoặc tương đương Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 21.7 | Xương nhân tạo 5cc loại 2 | - Vật liệu sinh học dạng cục. - Tạo tín hiệu và thu thập tế bào tạo xương, giúp tăng tốc liền xương. - Thành phần: Bioglass, Glycerol, polyethylene glycol hoặc tương đương. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 22 | Bộ nẹp vít cột sống cổ sau loại 3 |  |
| 22.1 | Vít đa trục cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Góc xoay thân vít so với trục: ≥ 40 độ. Phạm vi góc xoay ≥ 80 độ. - Có nhiều loại đường kính từ ≤ 3,5mm tới ≥ 4.0mm. - Chiều dài: ≤ 10mm tới ≥ 40mm. - Vít tự taro. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 22.2 | Vít ốc khóa trong cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. - Không ren, xoay ≥ 90°. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 22.3 | Nẹp dọc cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài ≤ 240mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 22.4 | Nẹp chẩm | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. - Có ≤ 7 lỗ bắt vít chẩm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 22.5 | Vít chẩm | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. - Đường kính từ ≤ 4.0mm tới ≥ 4.5mm. - Chiều dài từ ≤ 6mm tới ≥ 12mm, bước tăng 2mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 22.6 | Vít qua khớp lối sau | - Vít dài có khoảng trơn dùng bắt vít qua khớp cột sống cổ cao lối sau. - Phần trơn ≤ 9mm. - Đường kính ≤4.0mm. - Chiều dài từ ≤ 22mm đến ≥ 36mm bước tăng 2mm ±2%. - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 22.7 | Nẹp dọc chuyển tiếp 2 đường kính cột sống cổ - ngực | - Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương. - Đường kính phần cột sống cổ ≤ 3.5mm. - Đường kính phần nẹp dọc cột sống lưng ≤ 6.0mm. - Chiều dài ≤ 500mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 22.8 | Nẹp nối thanh dọc song song | - Nẹp nối thanh dọc song song. - Nối từ thanh dọc 3.5mm ±2% sang các loại thanh dọc từ ≤ 3.5mm đến ≥ 6.5mm (±2%). - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 22.9 | Nẹp nối ngang cổ sau chữ T | - Có dạng thẳng và cong. - Các cỡ điều chỉnh độ dài từ ≤ 21 đến ≥33mm, từ ≤ 26 đến ≥ 46mm, từ ≤ 36 đến ≥ 56mm (±2%). - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 23 | Vít đa trục phủ HA | - Vít cuống sống đa trục - Chất liệu hợp kim Titan phủ hydroxyapatite HA hoặc tương đương. - Vít được đóng gói vô trùng. - Vít đường kính 6.5mm ±2% có chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 65mm, bước tăng 5mm ±2%. - Vít đường kính 7.5mm ±2% có chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 90mm, bước tăng 5mm ±2%. - Vít đường kính 8.5mm ±2% có chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 90mm, bước tăng 5mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 24 | Vít đa trục phủ HA hai đường kính ngoài dạng bậc | - Vít đa trục hai đường kinh ngoài dạng bậc - Chất liệu hợp kim Titan phủ hydroxyapatite HA hoặc tương đương. - Vít được đóng gói vô trùng. - Đường kính vít 6.5/7.0mm (±2%) hoặc 6.5/7.5mm (±2%) - Chiều dài vít từ ≤ 35mm đến ≥ 65mm, bước tăng 5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 25 | Ốc khoá trong | - Ốc khoá locking Cap thiết kế không ren - Xoay ≥ 90 độ để khoá và đè rod. - Cơ chế khoá cần mô men nhỏ. - Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 26 | Gel chống dính sau phẫu thuật 2ml | - Gel natri hyaluronate tiệt trùng được chứa sẵn trong bơm tiêm ≤2ml , hàm lượng ≤10mg/ml. - Tự tiêu trong vòng 7 ngày Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 27 | Gel chống dính sau phẫu thuật 2.5ml | - Gel natri hyaluronate tiệt trùng được chứa sẵn trong bơm tiêm ≤2,5ml, hàm lượng ≤10mg/ml. - Tự tiêu trong vòng ≤7 ngày Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 28 | Gel chống dính sau phẫu thuật 5ml | - Gel natri hyaluronate tiệt trùng được chứa sẵn trong bơm tiêm ≤5ml, hàm lượng ≤10mg/ml. - Tự tiêu trong vòng ≤7 ngày Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 29 | Gel chống dính sau phẫu thuật 15ml | - Gel natri hyaluronate tiệt trùng được chứa sẵn trong bơm tiêm ≤15ml, hàm lượng ≤10mg/ml. '- Tự tiêu trong vòng ≤7 ngày Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 30 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực loại 9 |  |
| 30.1 | Vít đa trục cột sống lưng ngực | Vít đa trục: - Vật liệu bằng titanium hoặc tương đương - Góc xoay ≥ 50 độ - Đầu vít thon nhỏ, ren vít bén, nhuyễn. - Chiều dài của đầu vít ≥ 14mm - Đường kính đầu vít ≥ 13.5mm - Chiều dài thân vít ≥ 11.7mm - Đường kính ngoài từ ≤ 4mm đến ≥ 8mm - Đường kính trong từ ≤ 3.25mm đến ≥ 5.95mm - Khoảng cách ren vít từ ≤ 2.2mm đến ≥ 2.7mm - Tổng chiều dài từ ≤25mm đến ≥ 90mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 30.2 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Vít đa trục: - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Trên thân vít có ≥ 6 lỗ bơm xi măng. - Đầu vít được thiết kể để gắn với canulla bơm xi măng có thể tích ≥ 2cc, mỗi vạch ≤ 0.5cc. - Phần rỗng bên trong của vít theo nguyên lý cơ học để xi măng chảy qua các lỗ khoan trên thân xuống tận cùng của vít mà không cần bơm qua đầu vít. - Kích thước: đường kính từ ≤ 5mm đến ≥ 8mm, chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 60mm. - Đóng gói tiệt trùng. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 30.3 | Vít ốc khóa trong | - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Mũ vít hình lục giác, đầu vít thon, nhỏ, có ren bén, nhuyễn. - Đóng gói tiệt trùng - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 30.4 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | - Vật liệu titanium hoặc tương đương, nẹp dọc được uốn sẵn - Đường kính ≥ 5.4mm, dài từ ≤50mm đến ≥ 90mm. - Đóng gói tiệt trùng. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 30.5 | Đĩa đệm cột sống lưng lối bên | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương. - Độ dày của răng cưa ≥ 0.7mm - Khoảng cách từ thành phía trước đến điểm đánh dấu ≥ 2mm và khoảng cách từ thành phía sau đến điểm đánh dấu ≤ 5mm. - Chiều dài ≤ 28mm - Chiều rộng ≥ 11mm - Độ nghiêng ≥ 4 độ - Chiều cao: ≤ 8mm đến ≥14mm. - Bên trong có khoang chứa xương, khoảng trống ghép xương ≤ 0.58cc đến ≥1.04cc. - Đóng gói tiệt trùng sẵn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 31 | Đĩa đệm cột sống cổ có bắt vít | - Gồm ít nhất 1 đĩa đệm + 2 vít Đĩa đệm: - Có khoang trống lớn để nhồi xương - Có 2 lỗ bắt vít với thiết kế hệ thống chống trật vít - Thiết diện ≥ 0 - Độ ưỡn: ≥7 độ - Thể tích xương ghép: từ ≤ 0.25cc đến ≥ 0.80cc Vít: - Đầu vít: có ren nhỏ, hình nón - Góc của vít so với đĩa đệm ≥ 35 độ (nghiêng ≥ 7.5 độ so với đường giữa) - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 32 | Đĩa đệm động toàn phần cột sống cổ | - Mặt ngoài mỗi đĩa: + Có ≥ 3 đinh + Chiều cao đinh: ≥1.6mm + Phủ lớp Titanium hoặc tương đương - Độ gấp ngửa: ≥ 8 độ - Độ nghiêng mỗi bên: ≥ 8 độ - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 33 | Bộ nẹp vít, miếng ghép cột sống cổ trước loại 1 |  |
| 33.1 | Nẹp cột sống cổ trước 1 tầng có chốt khóa vít | - Nẹp được chế tạo bằng vật liệu hợp kim titan (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương - Chiều dày thân nẹp ≤ 1.7mm. - Có chốt khóa vít trên thân nẹp, với lực chống trôi vít lên tới ≥ 126N. - Chiều dài nẹp từ ≤ 19mm đến ≥ 35mm, bước tăng 2mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 33.2 | Nẹp cột sống cổ trước 2 tầng có chốt khóa vít | - Nẹp được chế tạo bằng vật liệu hợp kim titan (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương - Chiều dày thân nẹp ≤ 1.7mm. - Có chốt khóa vít trên thân nẹp, với lực chống trôi vít lên tới ≥ 126N. - Chiều dài nẹp từ ≤ 35mm đến ≥ 51mm, bước tăng 2mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 33.3 | Nẹp cột sống cổ trước 3 tầng có chốt khóa vít | - Nẹp được chế tạo bằng vật liệu hợp kim titan (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương - Chiều dày thân nẹp ≤ 1.7mm. - Có chốt khóa vít trên thân nẹp, với lực chống trôi vít lên tới ≥ 126N. - Chiều dài nẹp từ ≤ 51mm đến ≥ 72mm, bước tăng 3mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 33.4 | Vít cột sống cổ trước tự khoan các cỡ | - Vật liệu hợp kim Titan hoặc tương đương - Vít tự khoan, mũ vít hình sao. - Đường kính từ ≤ 3.5mm đến ≥ 4.0mm. - Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 18mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 33.5 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ | - Vật liệu PEEK OPTIMA hoặc tương đương - Miếng ghép có mặt cong. - Có răng chống trôi trượt. - Có ≥ 3 điểm đánh dấu cản quang bằng Tantalum hoặc tương đương trên thân miếng ghép giúp kiểm soát vị trí trong phẫu thuật. -Chiều rộng : ≥ 12mm - Chiều sâu: ≥ 14mm - Chiều cao: ≤ 5mm đến ≥ 10mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 33.6 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel 1cc | Xương đồng loại khử khoáng dạng mềm ≥1cc, dạng gel, 100% xương đồng loại (không chứa chất mang), chứa hơn ≥ 20 BMPs Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 34 | Bộ nẹp vít cột sống cổ sau loại 1 |  |
| 34.1 | Vít đa trục cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim titan hoặc tương đương. - Góc mở về mỗi bên ≥ 38 độ. (đối với vít dài từ 22mm đến 40mm). - Góc mở về mỗi bên ≥ 46 độ (đối với vít dài từ 10mm đến 20mm) - Có tối thiểu các kích thước đường kính 3.5mm, 4.0mm (±2%). - Chiều dài từ ≤ 10mm tới ≥ 34mm. - Vít tự ta-rô. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 34.2 | Vít ốc khóa trong cột sống cổ sau | - Vật liệu hợp kim Titan hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 7.0mm - Chiều cao ≤ 3.7mm. - Cánh ren ngược - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 34.3 | Nẹp dọc cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim titan hoặc tương đương - Đường kính ≥ 3.5mm. - Chiều dài ≥ 200mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 34.4 | Nẹp dọc chuyển tiếp các cỡ | - Vật liệu: Hợp kim titan hoặc tương đương. - Đường kính đầu nhỏ: ≥ 3.5mm - Đường kính đầu to ≥ 6.0mm, - Tổng chiều dài ≥ 400mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 34.5 | Nẹp nối thanh dọc cột sống cổ sau các cỡ | - Vật liệu: Hợp kim titan hoặc tương đương. - Được sử dụng nối thanh dọc vùng cổ ngực, có tối thiểu 2 đường kính nẹp dọc 3.5mm (±2%) và 6.0mm (±2%) - Có dạng gập góc ≥ 10˚. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 34.6 | Nẹp nối ngang cột sống cổ sau các cỡ | - Vật liệu: Hợp kim titan hoặc tương đương. - Nẹp có thể mở rộng chiều dài về 2 phía, có thể xoay các hướng khác nhau. - Có ốc siết cố định với nẹp dọc và ốc siết cố định chiều dài nẹp ở phần giữa. - Chiều dài có thể thay đổi, kích thước từ ≤ 29mm đến ≥ 58mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 34.7 | Nẹp dọc 3.5mm x 100mm | - Nẹp dọc được chế tạo từ hợp kim titan hoặc tương đương. - Nẹp dọc có đường kính ≤ 3.5mm, chiều dài ≤ 100mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 34.8 | Nẹp nối vít cột sống cổ sau các cỡ | - Nẹp liên kết được chế tạo từ hợp kim titan hoặc tương đương. - Có một đầu chặn liên kết với mũ vít có chiều dài ≤10mm và ≥ 11mm; 1 đầu liên kết dạng móc với nẹp dọc ≥3.5mm có ốc siết chặt. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 35 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực loại 4 |  |
| 35.1 | Vít đa trục cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim titan hoặc tương đương. - Vít tự ta-rô. Ren đơn, có phần xương cứng và xương xốp. - Chiều cao mũ vít ≤ 14.2mm - Đường kính từ ≤4.0mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 150mm. - Góc xoay ≥ 60˚. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 35.2 | Vít trượt | - Vật liệu: Hợp kim titan hoặc tương đương. - Vít tự ta-rô. Ren đơn, có phần xương cứng và xương xốp. - Chiều cao mũ vít sau khi bẻ ≤ 14.2mm - Đường kính từ ≤4.0mm đến ≥8.5mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 150mm. - Góc xoay về 2 bên ≥ 60˚. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 35.3 | Vít ốc khóa trong cột sống lưng ngực | - Vật liệu hợp kim Titan hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 9.3mm. - Chiều cao ≤ 4.6mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 35.4 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim titan hoặc tương đương - Đường kính: ≤ 5.5mm. - Chiều dài ≥ 500mm. - Trên thân nẹp có đường chỉ đánh dấu chiều của nẹp - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 35.5 | Nẹp nối ngang cột sống lưng | - Vật liệu: Hợp kim titan hoặc tương đương. - Có thể thay đổi được chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 74mm. - Chiều rộng nẹp từ ≤ 3.5mm đến ≥ 4.5mm. - Có thể xoay, thay đổi góc xoay. - 2 đầu nối với nẹp dọc, có ốc siết khóa chiều dài và góc xoay của nẹp. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 35.6 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong loại 4 | - Vật liệu PEEK hoặc tương đương. - Chiều cao miếng ghép từ ≤ 7 đến ≥ 14mm. - Chiều rộng: ≥ 11mm. - Chiều dài từ ≤ 26 đến ≥ 32mm. - Có các góc ưỡn từ 0˚ đến ≥8˚. - Miếng ghép dạng cong. - Có ≥ 2 điểm cản quang trên thân miếng ghép. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 35.7 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng loại 5 | - Vật liệu PEEK hoặc tương đương. - Chiều cao từ ≤ 7 đến ≥14mm. - Chiều rộng: 11mm (±2%) - Chiều dài từ ≤ 25 đến ≥ 32mm. - Có các góc ưỡn từ 0˚ đến ≥ 8˚. - Miếng ghép hình viên đạn. - Có ≥ 2 điểm cản quang trên thân miếng ghép. - Kích thước khoang ghép xương ≥ 5.5x14.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 35.8 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng tự điều chỉnh độ cao | -Vật liệu hợp kim Titan ( Ti-6Al-4V) hoặc tương đương - Đầu thon gọn, hai bề mặt có răng chống trượt - Miếng ghép có chiều dài khi chưa tăng giãn ≥ 27mm, khi giãn tối đa chiều dài miếng ghép ≥ 22m. - Mỗi miếng ghép có thể tự tăng kích thước chiều cao thêm ≥ 4mm. - Kích thước chiều dài ≥ 22mm, chiều rộng ≥ 11mm. - Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥ 16mm - Có các góc ưỡn từ ≤ 0˚ đến ≥15˚. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 36 | Bộ nẹp vít đa bước ren loại 4 |  |
| 36.1 | Vít đa trục đa bước ren | - Vật liệu: hợp kim titan hoặc tương đương. - Vít tự ta-rô. - Chiều cao mũ vít ≤ 16.2mm - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 130mm. - Tổng góc mở tối đa về 2 bên của vít ≥ 45˚. - Mũ vít có thể tương thích với cả nẹp dọc đường kính 5.5mm ±2% và 6.0mm ±2%. - Ren của vít là ren kép và có chia 2 phần ren xương cứng và xương xốp. - Ren vít hình trụ. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 36.2 | Vít trượt đa trục đa bước ren | - Vật liệu hợp kim titan hoặc tương đương. - Đầu vít có thể tự ta-rô. - Chiều cao mũ vít ≥ 28.2mm. - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 60mm. - Tổng góc mở tối đa về 2 bên của vít ≥ 45˚. - Mũ vít có thể tương thích với cả nẹp dọc đường kính 5.5mm ±2% và 6.0mm ±2%. - Ren của vít là ren kép và có chia 2 phần ren xương cứng và xương xốp. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 36.3 | Vít ốc khóa trong vít đa trục đa bước ren | - Vật liệu hợp kim Titan hoặc tương đương - Đường kính ≤ 9.7mm. - Chiều cao ≤ 5.6mm. - Cánh ren ngược - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 36.4 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim titan, hợp kim cobalt chrome (CoCr) hoặc tương đương. - Đường kính ≥ 6.0mm. - Chiều dài ≥ 500mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 36.5 | Nẹp nối ngang cột sống lưng | - Vật liệu: hợp kim Titan hoặc tương đương. - Có thể thay đổi được chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 70mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 37 | Bộ nẹp vít rỗng nòng bơm xi măng loại 1 |  |
| 37.1 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | - Vật liệu hợp kim Titan hoặc tương đương. - Vít tự ta-rô. - Vít được chế tạo rỗng nòng, đường kính lỗ rỗng ≤ 1.9mm. - Đầu mũi vít có ≥ 6 lỗ để bơm xi măng vào thân đốt sống. - Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 7.5mm. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 70mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 37.2 | Vít ốc khóa trong | - Vật liệu hợp kim Titan hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 9.7mm. - Chiều cao ≤ 5mm. - Ren hình trụ. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 37.3 | Nẹp dọc | /- Vật liệu: Hợp kim titan hoặc tương đương. - Đường kính ≥ 6.0mm. - Chiều dài ≥ 500mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 37.4 | Ống nối bơm xi măng vào vít loãng xương | - Có tối thiểu 2 đường kính và chiều dài khác nhau - Đường kính nhỏ ≤ 1.7mm - Đường kính lớn ≥ 3.0mm - Chiều dài tương ứng với đường kính nhỏ là 90mm ±2%; - Chiều dài tương ứng với đường kính lớn 200mm ±2% - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 38 | Bộ trộn xi măng kín kèm theo xi lanh bơm | - Bao gồm ít nhất 01 bộ trộn kín dạng cánh khuấy, 01 phễu rót, 04 xi lanh 5ml ±2% (với tay cầm cứng) để bơm xi măng. - Cho phép chuẩn bị ≥ 40g xi măng gốc Acrylic, sau đó chuyển sang các xi lanh bơm thông qua đầu nối chuyên dụng được chế tạo bằng vật liệu không có cao su . Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 39 | Xi măng sinh học có cản quang | - Xi măng cản quang gốc Acrylic (poly-methyl-methacrylate, PMMA). - Thành phần bột hỗn hợp khoảng ≥ 26g hợp chất của PMMA, chất cản quang Dioxide Kẽm và Dibenzoyl peroxide hoặc tương đương - Tỷ lệ PMMA trong thành phần bột: ≥ 54% - Tỷ lệ Benzoyl Peroxide (BPO) trong thành phần bột: ≥ 0.46% - Thành phần dung dịch ≥ 10ml hợp chất Methacrylic acid Methyl ester ổn định với 1,4-Dihroxybenzene và Benzenamine N,N,4 - trymethyl hoặc tương đương - Tỷ lệ MEHQ (Methyl Ether hay Hydroquinone): ≥ 50ppm - Nồng độ chất cản quang ZrO2: ≥ 45% - Thời gian chuẩn bị: ≤ 8 phút - Thời gian xi măng đông cứng hoàn toàn: ≤ 18 phút Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 40 | Nẹp nối ngang xoay đa chiều các cỡ | - Chế tạo bằng vật liệu hợp kim Titan hoặc tương đương - Có khả năng điều chỉnh độ dài khoảng cách giữa hai nẹp dọc ≤ 10mm và có ốc khoá. - Một nẹp nối ngang được cố định, đầu còn lại có khả năng xoay 360 độ quanh trục để tăng tính linh hoạt. - Có các chiều dài từ ≤ 38mm đến ≥ 50mm. - Mỗi nẹp nối ngang đi kèm ≥ 02 vít khoá nẹp dọc. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 41 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt 10cc | Thành phần từ xương xốp xương đồng loại, dạng hạt nhỏ kích thước từ ≤ 4mm đến ≥10 mm, gói ≥ 10cc Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 42 | Bộ nẹp vít ít xâm lấn cột sống lưng ngực loại 3 |  |
| 42.1 | Vít đa trục ít xâm lấn | - Vật liệu: hợp kim Titan hoặc tương đương. - Vít rỗng nòng. - Chiều dài mũ vít ≥ 127mm và có 1 đoạn ren dài ≥ 30cm - Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 7.5mm. - Chiều dài vít từ ≤ 30mm đến ≥ 60mm. - Vít có ren kép, có phần ren vít xương cứng và xương xốp. - Vít tự ta-rô. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 42.2 | Vít ốc khóa trong | - Vật liệu: hợp kim Titan hoặc tương đương. - Có một đầu mở hình ngôi sao. - Đường kính ≤ 9.7mm. - Chiều cao ≤ 5.6mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 42.3 | Nẹp dọc uốn sẵn | - Vật liệu: hợp kim Titan hoặc tương đương. - Đường kính ≥ 6.0mm. - Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 100mm. - Được uốn sẵn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 42.4 | Kim chọc dò (kim định vị) | - Vật liệu: Toàn bộ kim được làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương. - Phần tay cầm chữ T có chiều rộng ≤ 48mm. - Đầu kim dạng vát - Đường kính: ≥ 11G - Chiều dài: Từ ≤ 120mm đến ≥ 150mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 42.5 | Nẹp dọc thẳng bắt qua da 6.0 x 200mm | - Nẹp được chế tạo từ hợp kim titan hoặc tương đương. - Nẹp có đường kính ≥ 6.0mm với chiều dài từ ≤ 100 đến ≥ 200mm (bước tăng 5mm) - Đầu nẹp có hình dạng khác biệt giúp cho việc đưa thanh dọc vào dễ dàng hơn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 43 | Bộ nẹp vít khớp cùng chậu loại 2 |  |
| 43.1 | Vít khoá khớp cùng chậu các cỡ | - Vật liệu hợp kim Titan hoặc tương đương. - Vít có thể tự taro - Đường kính ≤ 6mm. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 70mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 43.2 | Vít khớp cùng chậu | - Vật liệu hợp kim Titan hoặc tương đương. - Đường kính ≥ 12mm. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 70mm. - Vít tự taro, ở giữa có khoang ghép xương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 44 | Bộ bơm xi măng không bóng loại 1 |  |
| 44.1 | Súng bơm xi măng áp lực cao | - Có ren lớn để tạo áp lực đẩy xi măng, trên thân có nút on-off để tạm dừng quá trình bơm và giảm áp xuất . - Xi lanh bơm có dung tích ≥ 15ml. - Bơm có cơ cấu tự dừng khi áp lực trong xi lanh tăng cao từ ≥ 125 bar. - Có vòi nối dài ≥ 30cm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 44.2 | Kim chọc dò thân đốt sống | - Vật liệu: Toàn bộ kim được làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương. - Phần tay cầm chữ T có chiều rộng ≤ 48mm. - Đầu kim dạng vát - Đường kính: ≥ 11G - Chiều dài: Từ ≤ 120mm đến ≥ 150mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 44.3 | Bộ trộn xi măng kín kèm theo xi lanh bơm | - Bao gồm ít nhất 01 bộ trộn kín dạng cánh khuấy, 01 phễu rót, 04 xi lanh 5ml ±2% (với tay cầm cứng) để bơm xi măng. - Cho phép chuẩn bị ≥ 40g xi măng gốc Acrylic, sau đó chuyển sang các xi lanh bơm thông qua đầu nối chuyên dụng được chế tạo bằng vật liệu không có cao su . Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 44.4 | Xi măng sinh học có cản quang | - Xi măng cản quang gốc Acrylic (poly-methyl-methacrylate, PMMA). - Thành phần bột hỗn hợp khoảng ≥26g hợp chất của PMMA, chất cản quang Dioxide Kẽm và Dibenzoyl peroxide hoặc tương đương - Tỷ lệ PMMA trong thành phần bột: ≥ 54% - Tỷ lệ Benzoyl Peroxide (BPO) trong thành phần bột: ≥ 0.46% - Thành phần dung dịch ≥ 10ml hợp chất Methacrylic acid Methyl ester ổn định với 1,4-Dihroxybenzene và Benzenamine N,N,4 - trymethyl hoặc tương đương - Tỷ lệ MEHQ (Methyl Ether hay Hydroquinone): ≥ 50ppm - Nồng độ chất cản quang ZrO2: ≥ 45% - Thời gian chuẩn bị: ≤ 8 phút - Thời gian xi măng đông cứng hoàn toàn: ≤ 18 phút Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 45 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt loại 10cc | - Thành phần: Gồm ≤ 60% Hydroxyapatite và ≥ 40% β-Tricalcium Phosphate. - Dạng hạt gốm sinh học. Có tính cản quang. Được khử trùng. - Dung tích: 10cc ±2%. - Kích thước hạt: từ ≤ 1 năm đến ≥ 3 mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 46 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt loại 15cc | - Thành phần: Gồm ≤ 60% Hydroxyapatite và ≥ 40% β-Tricalcium Phosphate. - Dạng hạt gốm sinh học. Có tính cản quang. Được khử trùng. - Dung tích: 15cc ±2%. - Kích thước hạt: từ ≤ 1mm đến ≥ 6 mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 47 | Bộ bơm xi măng có bóng loại 1 |  |
| 47.1 | Kim chọc dò đầu vát các cỡ | - Kim chọc dò gồm lõi kim đầu vát và đầu trocar. - Đường kính ống ngoài 10G (3.5mm) ±2% - Chiều dài ≤ 120mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 47.2 | Bộ kit bơm xi măng có bóng | - Bộ kit bơm xi măng có bóng, có ít nhất 2 cỡ bóng 15mm (±2%) và 20mm ( ±2%). - 1 bộ kit tối thiểu bao gồm: 1 kim chọc dò thân đốt sống ≤ 10G; 1 mũi khoan xương đường kính ≥3.0mm; 1 xi-lanh bơm phồng bóng ≥ 20ml và bộ cảm biến áp suất, bộ vi xử lý, cần ép kiểu vặn ren với cơ cấu khóa và xả áp suất, có ống nối dài ≥61cm chịu áp suất cao. Có màn hình LCD hiển thị áp xuất dưới dạng ATM,BAR hoặc PSI; 1 bóng nong thân đốt sống; ≥ 06 ống đưa xi măng vào thân đốt sống. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 47.3 | Bộ trộn xi măng kín kèm theo xi lanh bơm | - Bao gồm ít nhất 01 bộ trộn kín dạng cánh khuấy, 01 phễu rót, 04 xi lanh 5ml ±2% (với tay cầm cứng) để bơm xi măng. - Cho phép chuẩn bị ≥ 40g xi măng gốc Acrylic, sau đó chuyển sang các xi lanh bơm thông qua đầu nối chuyên dụng được chế tạo bằng vật liệu không có cao su . Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 47.4 | Xi măng sinh học có cản quang | - Xi măng cản quang gốc Acrylic (poly-methyl-methacrylate, PMMA). - Thành phần bột hỗn hợp khoảng ≥26g hợp chất của PMMA, chất cản quang Dioxide Kẽm và Dibenzoyl peroxide hoặc tương đương - Tỷ lệ PMMA trong thành phần bột: ≥ 54% - Tỷ lệ Benzoyl Peroxide (BPO) trong thành phần bột: ≥ 0.46% - Thành phần dung dịch ≥ 10ml hợp chất Methacrylic acid Methyl ester ổn định với 1,4-Dihroxybenzene và Benzenamine N,N,4 - trymethyl hoặc tương đương - Tỷ lệ MEHQ (Methyl Ether hay Hydroquinone): ≥ 50ppm - Nồng độ chất cản quang ZrO2: ≥ 45% - Thời gian chuẩn bị: ≤ 8 phút - Thời gian xi măng đông cứng hoàn toàn: ≤ 18 phút Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 47.5 | Bóng nong đốt sống các cỡ | - Bóng nong được chế tạo bằng vật liệu chất lượng cao. - Áp xuất làm việc tối đa ≥ 400psi. - Độ dài từ ≤ 15mm và ≥ 20mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 47.6 | Bộ kim sinh thiết thân đốt sống các cỡ kèm ống lấy mẫu | Bộ bao gồm ít nhất 01 kim sinh thiết ≥11G,dài ≥190mm; 01 xi lanh 3ml bằng nhựa y tế; 01 ống đựng mẫu sinh thiết bằng nhựa y tế hoặc tương đương. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 48 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt loại 30cc | - Thành phần: Gồm ≤ 60% Hydroxyapatite và ≥ 40% β-Tricalcium Phosphate. - Dạng hạt gốm sinh học. Có tính cản quang. Được khử trùng. - Dung tích: 30cc ±2%. - Kích thước hạt: từ ≤ 1mm đến ≥ 6 mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 49 | Bộ đinh gamma rỗng các cỡ kèm vít tương thích |  |
| 49.1 | Đinh đầu trên xương đùi, rỗng (đinh gamma) | - Đường kính từ ≤ 9.0mm đến ≥ 12mm (có tối thiểu 4 kích thước) - Đinh ngắn có chiều từ ≤ 200mm đến ≥ 240mm (có tối thiểu 2 kích thước) - Đinh dài có chiều dài từ ≤ 340mm đến ≥420mm, bước tăng 20mm, trái, phải - Sử dụng tay khung định vị ba chiều. - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 49.2 | Vít nén ép cho đinh đầu trên xương đùi | - Đường kính ≤ 10.5mm, dài từ ≤ 70mm đến ≥120mm, bước tăng 5mm. - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 49.3 | Vít chốt | - Vít chốt tương thích vít nén ép. - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 49.4 | Vít khóa cho đinh xương đùi đường kính 5.0mm, | - Vít khóa sử dụng cho đinh gamma. - Đường kính ≤ 5.0mm, - Chiều dài từ ≤ 26mm đến ≥ 80mm, bước tăng 2mm - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 49.5 | Vít nén ép cho đinh đầu trên xương đùi | - Thiết kế nép ép xương xốp, cơ chế khóa bên trong điều khiển sự ổn định xoay giữa lưỡi xoắn của vít và chỏm xương đùi. - Đường kính 10.5mm, chiều dài từ ≤70mm đến ≥120mm, bước tăng 5mm. - Chất liệu hợp kim Titanium Ti6Al4V ELI hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 50 | Bộ đinh xương chày rỗng các cỡ kèm vít tương thích |  |
| 50.1 | Đinh xương chày rỗng | - Đinh rỗng. - Đường kính từ ≤ 8.0mm đến ≥ 11mm (có tối thiểu 4 kích cỡ) - Chiều dài từ ≤ 260mm đến ≥ 360mm, bước tăng 20mm, sử dụng tay khung định vị ba chiều - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 50.2 | Vít khóa đinh xương chày đường kính 4.2mm | - Vít khóa đinh xương chày đường kính ≤ 4.2mm. - Chiều dài từ ≤ 22mm đến ≥ 80mm, bước tăng 2mm - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 50.3 | Vít khóa cho đinh xương đùi đường kính 5.0mm, | - Vít khóa đinh xương chày đường kính ≤ 5.0mm. - Chiều dài từ ≤ 26mm đến ≥ 80mm, bước tăng 2mm. - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 51 | Bộ đinh xương đùi rỗng các cỡ kèm vít tương thích |  |
| 51.1 | Đinh xương đùi rỗng | - Đinh rỗng. - Đường kính từ ≤ 9.0mm đến ≥ 12mm (có tối thiểu 4 kích cỡ) - Chiều dài từ ≤ 340mm đến ≥ 420mm, bước tăng 20mm, trái, phải, sử dụng tay khung định vị ba chiều. - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 51.2 | Vít khóa cổ xương đùi | - Đường kính ≤ 6.5mm - Chiều dài từ ≤ 60mm đến ≥ 130mm, bước tăng 5mm; - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 51.3 | Vít khóa cho đinh xương đùi đường kính 5.0mm loại 1 | - Vít khóa đinh xương chày đường kính ≤ 5.0mm. - Chiều dài ≤ 26mm đến ≥ 80mm, bước tăng 2mm; - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 51.4 | Vít khóa cho đinh xương đùi đường kính 5.0mm loại 2 | - Vít khóa đinh đường kính 5.0mm - Thiết kế 2 bậc ren, chống xoay. - Chất liệu bằng hợp kim Titanium Ti6Al4V ELI hoặc tương đương - Có chiều dài từ ≤26mm đến ≥80mm, bước tăng 2mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 52 | Bộ nẹp khóa 3.5mm đa hướng đầu dưới ngoài xương chày |  |
| 52.1 | Nẹp khóa 3.5mm đa hướng đầu dưới ngoài xương chày | - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, lỗ vít khóa đa hướng, góc khóa đa hướng ≥ 15 độ - Bề rộng nẹp 11.5 mm (±5%) - Độ dày nẹp 3.7 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 4 đến ≥ 19 lỗ, trái/phải (có tối thiểu 16 lỗ) - Khoảng cách giữa các lỗ 12 mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 61mm đến ≥ 253 mm - Sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 52.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao - Đường kính ≤ 3.5mm, đầu vít đường kính ≤ 5.1mm, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm, chiều dài ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 52.3 | Vít vỏ đường kính 3.5mm | - Đầu vặn hình ngôi sao. - Đường kính ≤ 3.5mm, đầu vít đường kính ≤ 6.0mm, đường kính lõi ≤ 3.4mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm, chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 80mm, bước tăng 5mm. - Chất liệu bằng hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 53 | Bộ nẹp khóa đa hướng 3.5mm đầu dưới trong xương chày |  |
| 53.1 | Nẹp khóa đa hướng 3.5mm đầu dưới trong xương chày | - Bề rộng nẹp: 11 mm (±5%). - Độ dày nẹp: 3.8 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ (có tối thiểu 11 lỗ), trái/phải. - Khoảng cách giữa các lỗ 12 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 109mm đến ≥ 229mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, góc khóa đa hướng ≥15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm, vít xốp đường kính ≤ 4.0mm. - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 53.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 53.3 | Vít vỏ đường kính 3.5mm | - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm; chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 80mm, bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 54 | Bộ nẹp khóa đa hướng 4.5mm đầu trên ngoài xương chày |  |
| 54.1 | Nẹp khóa đa hướng 4.5mm đầu trên ngoài xương chày | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 17 mm (±5%). - Chiều dày nẹp: 4 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 11 lỗ, trái/phải. - Khoảng cách giữa các lỗ 16 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 137mm đến ≥ 233mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 5.0mm, vít khóa đa hướng đường kính ≤ 5.5mm, vít xương xốp đường kính ≤ 5.5mm, vít vỏ đường kính ≤ 4.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 54.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 5.0mm. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 4.3mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 54.3 | Vít vỏ đường kính 4.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 4.5mm, chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 70mm, bước tăng 2mm; từ ≤ 70mm đến ≥ 90mm bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Đường kính lõi ≤ 3.0mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 55 | Bộ nẹp khóa đa hướng 4.5mm đầu trên trong xương chày chữ T |  |
| 55.1 | Nẹp khóa đa hướng 4.5mm đầu trên trong xương chày (Nẹp khóa mâm chày chữ T) | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 12 mm (±5%). - Chiều dày nẹp: 3.5 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 10 lỗ, trái/phải. - Khoảng cách giữa các lỗ 16 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 81mm đến ≥ 177mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, góc khóa đa hướng ≥15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 5.0mm, vít khóa đa hướng đường kính ≤ 5.5mm, vít xương xốp đường kính ≤ 5.5mm, vít vỏ đường kính ≤ 4.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 55.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 5.0mm. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 4.3mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 55.3 | Vít vỏ đường kính 4.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 4.5mm, chiều dài từ ≤ 14 đến ≥ 70mm, bước tăng 2mm; từ ≤ 70 đến ≥ 90mm bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Đường kính lõi ≤ 3.0mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 56 | Bộ nẹp khóa đa hướng cẳng tay |  |
| 56.1 | Nẹp khóa đa hướng cẳng tay | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 11 mm (±5%). - Chiều dày nẹp: 3.3 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 14 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ 13 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 67mm đến ≥ 197mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, góc khóa đa hướng ≥ 15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5 mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 56.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 56.3 | Vít vỏ đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm; chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 80mm, bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 57 | Bộ nẹp khóa đa hướng chữ T đầu 3 lỗ dưới xương quay |  |
| 57.1 | Nẹp khóa đa hướng chữ T đầu 3 lỗ (nẹp khóa đầu dưới xương quay) | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 10mm (±5%). - Chiều dày nẹp: 1.6mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 8 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ 10mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 97mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 57.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 57.3 | Vít vỏ đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm; chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 80mm, bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 58 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới sau/ngoài xương cánh tay |  |
| 58.1 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới sau/ngoài xương cánh tay | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 11 mm (±5%). - Chiều dày nẹp: 3.0 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 14 lỗ, trái/phải. - Khoảng cách giữa các lỗ 13 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 67mm đến ≥ 211mm. - Nẹp sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 2.7mm; Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, góc khóa đa hướng ≥ 15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 58.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 2.7mm | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 2.7mm. - Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 50mm, bước tăng 2mm, - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 60mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.1mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 58.3 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 58.4 | Vít vỏ đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm; chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 80mm, bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 59 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới trong xương cánh tay |  |
| 59.1 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới trong xương cánh tay | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 10 mm (±5%). - Chiều dày nẹp: 3.0 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 15 lỗ, trái/phải. - Khoảng cách giữa các lỗ 13 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 58mm đến ≥ 214mm. - Đầu nẹp sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 2.7mm; - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, góc khóa đa hướng ≥ 15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 59.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 2.7mm | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 2.7mm. - Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 50mm, bước tăng 2mm, - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 60mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.1mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 59.3 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 59.4 | Vít vỏ đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm; chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 80mm, bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 60 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương đùi trái, phải, các loại, các cỡ |  |
| 60.1 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới ngoài xương đùi | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 17 mm (±5%). - Chiều dày nẹp: 5.5 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 14 lỗ trái; phải. - Khoảng cách giữa các lỗ 18mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 158mm đến ≥ 302mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, góc khóa đa hướng ≥15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 5.0mm, vít khóa đa hướng đường kính ≤ 5.5mm, vít xương xốp đường kính ≤ 5.5mm, vít vỏ đường ≤ 4.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 60.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 5.0mm. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 4.3mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 60.3 | Vít vỏ đường kính 4.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 4.5mm, chiều dài từ ≤ 14 đến ≥ 70mm, bước tăng 2mm; từ ≤ 70 đến ≥ 90mm bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Đường kính lõi ≤ 3.0mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 61 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương mác trái, phải các loại, các cỡ |  |
| 61.1 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới ngoài xương mác | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 9.5 mm (±5%). - Chiều dày nẹp: 2.7 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 12 lỗ, trái,phải. - Khoảng cách giữa các lỗ 13 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 73mm đến ≥ 190mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, góc khóa đa hướng ≥ 15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm, vít xốp đường kính ≤ 4.0mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 61.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 61.3 | Vít vỏ đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm; chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 80mm, bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 62 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay chữ T chéo |  |
| 62.1 | Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay chữ T chéo | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 10mm (±5%). - Chiều dày nẹp: 1.6mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 8 lỗ, trái/phải. - Khoảng cách giữa các lỗ 11mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 52mm đến ≥ 107mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, góc khóa đa hướng ≥15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 62.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 62.3 | Vít vỏ đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm; chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 80mm, bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 63 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu trên xương cánh tay các loại, các cỡ |  |
| 63.1 | Nẹp khóa đa hướng đầu trên ngoài xương cánh tay | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 12.5 mm (±5%). - Chiều dày nẹp: 4.0 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 12 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ: 18 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 90mm đến ≥ 252mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, góc khóa đa hướng ≥ 15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5 mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 63.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 63.3 | Vít vỏ đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm; chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 80mm, bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 64 | Bộ nẹp khóa đa hướng gót chân các loại, các cỡ |  |
| 64.1 | Nẹp khóa đa hướng gót chân | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều dài ≤ 51mm; Chiều rộng ≤ 35.3mm - Chiều dài ≤ 60mm, Chiều rộng ≤ 37.2mm; - Chiều dài ≤ 68mm, Chiều rộng ≤ 36.5mm; - Chiều dày nẹp ≤ 1.5mm, trái/phải, góc khóa đa hướng ≥15 độ,sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 64.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 65 | Bộ nẹp khóa đa hướng mini 2.4 mm đầu xương quay (đài quay) |  |
| 65.1 | Nẹp khóa mini 2.4mm đầu xương quay | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng: 7mm (±5%). - Chiều dày: 1.6mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 2 lỗ đến ≥ 4 lỗ, trái/ phải. - Khoảng cách giữa các lỗ 9mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 36mm đến ≥ 54mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, góc khóa đa hướng ≥ 15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 2.4mm, vít vỏ đường kính ≤ 2.4mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 65.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 2.4mm. - Chiều dài từ ≤ 6 đến ≥ 14mm bước tăng 1mm. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 30mm, bước tăng 2mm. - Đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 1.9mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 66 | Bộ nẹp khóa đa hướng mỏm khuỷu trái, phải,các loại các cỡ |  |
| 66.1 | Nẹp khóa đa hướng đầu trên lưng xương trụ (nẹp khóa mỏm khuỷu ) | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 11 mm(±5%). - Bề dày nẹp: 3.0 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 14 lỗ, trái/phải. - Khoảng cách giữa các lỗ 13 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 86mm đến ≥ 216mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, góc khóa đa hướng ≥ 15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5 mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm, vít xốp đường kính ≤ 4.0mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 66.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 67 | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương cánh tay các loại, các cỡ |  |
| 67.1 | Nẹp khóa đa hướng thân xương cánh tay | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 13.5 mm (±5%). - Bề dày nẹp: 4.2 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 14 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ 14.7 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 72.5mm đến ≥ 219.5mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, góc khóa đa hướng ≥ 15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5 mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 67.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 67.3 | Vít vỏ đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm; chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 80mm, bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 68 | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương chày các loại các cỡ |  |
| 68.1 | Nẹp khóa đa hướng thân xương chày | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 13.5 mm (±5%). - Bề dày nẹp: 4.6 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 18 lỗ. - Khoảng cách giữa các lỗ 17.5 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 85.5mm đến ≥ 348mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, góc khóa đa hướng ≥15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 5.0mm, vít vỏ đường ≤ 4.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 68.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 5.0mm. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 4.3mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 68.3 | Vít vỏ đường kính 4.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 4.5mm - Chiều dài từ ≤ 14 đến ≥ 70mm, bước tăng 2mm; từ ≤ 70 đến ≥ 90mm bước tăng 5mm. - Đầu vặn hình ngôi sao. - Đường kính lõi ≤ 3.0mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 69 | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương đòn trái, phải các cỡ |  |
| 69.1 | Nẹp khóa đa hướng thân xương đòn | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Số lỗ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 8 lỗ, trái/phải. - Chiều dài từ ≤ 94mm đến ≥ 120mm. - Bề dày: 3,3mm (±5%). - Chiều rộng: 11.4mm (±5%). - Khoảng cách giữa các lỗ 14mm (±5%). - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, góc khóa đa hướng ≥ 15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5 mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 69.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 70 | Bộ nẹp khóa đa hướng thân xương đùi các loại, các cỡ |  |
| 70.1 | Nẹp khóa đa hướng thân xương đùi | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Số lỗ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 18 lỗ. - Chiều dài từ ≤ 133mm đến ≥ 349mm. - Chiều rộng nẹp: 17.5 mm (±5%). - Khoảng cách giữa các lỗ: 18 mm (±5%). - Độ dày nẹp: 5.2 mm (±5%). - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, góc khóa đa hướng ≥15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 5.0mm, vít vỏ đường ≤ 4.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 70.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 5.0mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 5.0mm. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 90mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 4.3mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 71 | Bộ nẹp khóa móc xương đòn đa hướng (nẹp khóa khớp cùng đòn) trái, phải các cỡ |  |
| 71.1 | Nẹp khóa móc xương đòn đa hướng (nẹp khóa khớp cùng đòn) | - Vật liệu titanium hoặc tương đương. - Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 7 lỗ, móc dài từ ≤ 15 đến ≥ 18 mm, trái, phải. - Bề dày nẹp: 3.5mm (±5%). - Chiều rộng: 11mm (±5%). - Khoảng cách các lỗ 15mm (±5%). - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, góc khóa đa hướng ≥15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5 mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 71.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 72 | Bộ nẹp khóa đa hướng đầu ngoài xương đòn |  |
| 72.1 | Nẹp khóa đa hướng đầu ngoài xương đòn | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Số lỗ: từ ≤ 3 đến ≥ 9 lỗ, trái, phải. - Chiều dài từ ≤ 64mm đến ≥ 135mm. - Bề dày 3.3mm (±5%). - Chiều rộng khoảng 10.5mm (±5%). - Khoảng cách giữa các lỗ 12mm (±5%) - Đầu nẹp sử dụng vít khóa đa hướng ≤ 2.7mm. Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp trên thân nẹp, góc khóa đa hướng ≥15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 72.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 2.7mm | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 2.7mm. - Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 50mm, bước tăng 2mm, - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 60mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.1mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 72.3 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 73 | Bộ nẹp khóa đa hướng lòng máng các loại các cỡ |  |
| 73.1 | Nẹp khóa đa hướng lòng máng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 9 mm (±5%). - Chiều dày nẹp: 1.0 mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ (có tối thiểu 9 loại). - Khoảng cách giữa các lỗ 12 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 45mm đến ≥ 141mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, góc khóa đa hướng ≥15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5 mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 73.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 74 | Bộ nẹp khóa đa hướng mắt xích các loại các cỡ |  |
| 74.1 | Nẹp khóa mắt xích đa hướng 3.5mm (nẹp khóa tái thiết thẳng) | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng nẹp: 10mm (±5%) - Chiều dày nẹp: 3.5mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 4 đến ≥ 16 lỗ (có tối thiểu 10 loại). - Khoảng cách giữa các lỗ 12mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 56mm đến ≥ 224mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, góc khóa đa hướng ≥15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 3.5mm, vít vỏ đường kính ≤ 3.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 74.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 3.5mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 50mm bước tăng 2mm. - Chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5 mm. - Tự ta rô, đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 2.8mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 75 | Bộ nẹp khóa đa hướng mini 2.4 các loại, các cỡ |  |
| 75.1 | Nẹp khóa mắt xích mini 2.4mm | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng: 6mm (±5%) - Chiều dày: 1.3mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 4 đến ≥ 8 lỗ (có tối thiểu 5 loại). - Khoảng cách giữa các lỗ 7.25mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 33mm đến ≥ 62mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, góc khóa đa hướng ≥15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 2.4mm, vít vỏ đường kính ≤ 2.4mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 75.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 2.4mm. - Chiều dài từ ≤ 6 đến ≥ 14mm bước tăng 1mm. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 30mm, bước tăng 2mm. - Đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 1.9mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 75.3 | Vít rỗng nén ép không đầu, đường kính 2.4mm | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 2.4mm. - Loại ren ngắn, chiều dài ren từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Tổng chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 40mm. - Loại ren dài, chiều dài ren từ ≤ 6mm đến ≥ 16mm, vít có chiều dài từ ≤ 17mm đến ≥ 40mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 75.4 | Vít rỗng tự khoan tự ta rô | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. * Đường kính ≤ 3.0mm. - Loại ren ngắn. Chiều dài dài từ ≤ 8mm đến ≥ 30mm, bước tăng 1mm; từ ≤ 30mm đến ≥ 40mm, bước tăng 2mm. - Loại ren dài. Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 30mm, bước tăng 1mm; từ ≤ 30mm đến ≥ 40mm, bước tăng 2mm. * Đường kính ≤ 4.0mm. - Loại ren ngắn, chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 72mm, bước tăng 2mm. - Loại ren dài, chiều dài từ ≤ 16mm đến ≥ 72mm, bước tăng 2mm. * Đường kính ≤ 4.5mm. Có 2 loại, ren ngắn và ren toàn thân, vít có chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 80mm, bước tăng 2mm. * Đường kính ≤ 7.3mm. - Loại ren ngắn, chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 120mm, bước tăng 5mm. - Loại ren dài, chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 120mm, bước tăng 5mm. - Loại ren toàn thân, chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 120mm, bước tăng 5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 75.5 | Vòng đệm tương thích với vít rỗng các loại | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tương thích với vít rỗng đường kính từ ≤ 2.4mm đến ≥ 7.3 mm (đường kính vòng đệm từ ≤4.5mm đến ≥ 22 mm). - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 76 | Keo dán da sinh học | - Keo dán da đóng vết mổ thay chỉ khâu. - Có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn ≥ 14 ngày, không thay băng, không kiêng nước - Thành phần: ≥ 60% 2-Octyl cyanoacrylate + ≤ 40% N-Butyl cyanoacrylate hoặc tương đương - Dung tích: ≥ 0,7ml - Khô trong ≤ 60 giây, sử dụng được trong ≥ 1 giờ sau khi mở tuýp - Sức căng giữ vết thương ≥ 11.53N, độ đàn hồi ≥ 60%, tỏa nhiệt thấp ≤ 3.25°C - Sản phẩm gồm ít nhất 1 tuýp keo và 1 đầu bôi keo gắn sẵn. - Đóng gói 2 lớp vô trùng - Bảo quản ở nhiệt độ phòng đến ≥ 30 độ Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 77 | Keo dán da sinh học 0,5ml micro khô nhanh | - Keo dán da đóng vết mổ thay chỉ khâu dùng cho vết mổ nhỏ, có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn ≥ 14 ngày, không thay băng, không kiêng nước - Thành phần: 2-Octyl cyanoacrylate + chất xúc tác (±2%) hoặc tương đương - Dung tích: ≥ 0,5ml - Khô trong ≤ 30 giây, sử dụng được trong ≥ 3 phút sau khi mở tuýp. - Sức căng giữ vết thương ≥ 16.10N, độ đàn hồi ≥ 100%, tỏa nhiệt thấp ≤ 6.91°C - Sản phẩm gồm ít nhất 1 tuýp keo và 1 đầu bôi keo gắn sẵn. - Đóng gói 2 lớp vô trùng - Bảo quản ở nhiệt độ phòng đến ≥ 30 độ Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 78 | Keo dán da sinh học 1ml khô nhanh | - Keo dán da đóng vết mổ thay chỉ khâu, có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn ≤ 14 ngày, không thay băng, không kiêng nước. - Thành phần 100% 2-Octyl cyanoacrylate + chất xúc tác ±2% - Dung tích: 1 ml - Khô trong ≤ 30 giây, sử dụng trong từ 2-3 phút sau khi mở tuýp. - Sức căng giữ vết thương ≤ 16.10N, độ đàn hồi ≤ 100%, tỏa nhiệt thấp ≤ 6.91°C - Sản phẩm gồm ít nhất 1 tuýp keo và 1 đầu bôi keo vát xéo. - Đóng gói 2 lớp vô trùng - Bảo quản ở nhiệt độ phòng đến ≥ 30 độ Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 79 | Keo dán da sinh học kèm màng lưới 22cm | - Keo dán da kèm màng lưới đóng vết mổ thay chỉ khâu, sử dụng trong phẫu thuật sanh mổ, thẩm mỹ, chỉnh hình,... - Thành phần: Octyl cyanoacrylate + chất xúc tác + lưới hoặc tương đương - Dung tích: ≥ 1.7ml - Khô trong 45 giây, sử dụng được trong ≥ 3 phút sau khi mở tuýp. - Có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn từ ≥ 14 ngày, không thay băng, không kiêng nước. - Đi kèm: Lưới hình oval giảm biến dạng khi căng da và nguy cơ phồng rộp, kích thước 22 x4cm (±2%). - Sản phẩm gồm ít nhất 2 Tuýp keo và 2 đầu bôi gắn sẵn +1 màng lưới. - Chất xúc tác không nằm trên lưới mà ở đầu tuýp keo là giảm độ kích ứng da - Đóng gói 2 lớp vô trùng - Bảo quản ở nhiệt độ phòng đến ≥ 30 độ Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 80 | Keo dán da sinh học kèm màng lưới 30cm | - Keo dán da kèm màng lưới đóng vết mổ thay chỉ khâu, sử dụng trong thay khớp háng, khớp gối, tạo hình nhũ, cắt nhũ,... - Thành phần Octyl cyanoacrylate, chất xúc tác + lưới hoặc tương đương - Dung tích: ≥ 1.7ml x 2 tuýp keo - Khô trong ≤ 45 giây, sử dụng được trong vòng ≥ 3 phút sau khi mở nắp - Có khả năng ngăn ngừa vi khuẩn ≥ 14 ngày, không thay băng, không kiêng nước. - Đi kèm: Lưới hình oval giảm biến dạng khi căng da và nguy cơ phồng rộp, kích thước 30 x 4cm (±2%). - Sản phẩm gồm ít nhất 2 tuýp keo và 2 đầu bôi gắn sẵn +1 lưới. - Chất xúc tác không nằm trên lưới mà ở đầu tuýp keo là giảm độ kích ứng da - Đóng gói 2 lớp vô trùng - Bảo quản ở nhiệt độ phòng đến ≥ 30 độ Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 81 | Bộ nẹp đầu dưới xương quay |  |
| 81.1 | Nẹp khóa mini 2.4 đầu dưới xương quay, đầu 9 lỗ | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Chiều rộng: 9mm (±5%). - Bề dày: 1.6mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 2 đến ≥ 8 lỗ, trái/ phải. - Khoảng cách giữa các lỗ 9mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 94mm. - Lỗ vít nén và vít khóa kết hợp, góc khóa đa hướng ≥ 15 độ, sử dụng vít khóa đa hướng đường kính ≤ 2.4mm, vít vỏ đường kính ≤ 2.4mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 81.2 | Vít khóa đa hướng đường kính 2.4mm | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đường kính ≤ 2.4mm. - Chiều dài từ ≤ 6 đến ≥ 14mm bước tăng 1mm. - Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥ 30mm, bước tăng 2mm. - Đầu vặn hình ngôi sao, đường kính lõi ≤ 1.9mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 82 | Bộ đinh nội tủy xương đùi, xương chày 2 và 4 lỗ bắt vít gồm 1 đinh và 4 vít chốt |  |
| 82.1 | Đinh nội tủy xương đùi, xương chày 2 và 4 lỗ bắt vít | * Đinh đặc có ≥ 4 lỗ bắt vít, đinh gập góc ở đầu gần. Đầu xa thuôn nhọn, thân đinh trơn. - Đường kính từ ≤ 8mm đến ≥ 12mm. - Chiều dài từ ≤ 220mm đến ≥ 420mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. * Đinh mũi khế có ≥ 2 lỗ bắt vít đầu gần, đầu xa không có lỗ bắt vít, thân đinh trơn. - Đường kính từ ≤ 7mm đến ≥ 11mm. - Chiều dài từ ≤ 190mm đến ≥ 360mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 82.2 | Vít chốt đinh nội tủy xương chày, xương đùi | - Đường kính vít ≤ 4.5mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 75mm. - Đầu bắt vít và đầu cổ mũ vít đều có ren, đoạn giữa thân vít là trơn. Đồng bộ với đinh nội tủy có chốt. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 83 | Bộ nẹp khoá bản hẹp loại 1 |  |
| 83.1 | Nẹp khóa xương bản hẹp | - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính ≤ 4.5mm và ≤ 5.0mm. - Chiều dày: 4.5mm (±5%). - Chiều rộng: 14.5mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 4 đến ≥ 24 lỗ. - Chiều dài từ ≤ 83mm đến ≥ 443mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 83.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 83.3 | Vít xương cứng đường kính 4.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤12mm đến ≥ 90mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 84 | Bộ nẹp khóa bản nhỏ loại 2 |  |
| 84.1 | Nẹp khóa xương bản nhỏ | - Chiều dày: 4mm (±5%). - Chiều rộng: 12mm (±5%). - Số lỗ: từ ≤ 6 đến ≥ 16 lỗ - Chiều dài từ ≤ 87mm đến ≥ 219mm. - Sử dụng vít khóa đường kính ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 84.2 | Vít khóa xương 2.4mm, 2.7mm, 3.5mm | Vít khóa đường kính 2.4mm (±5%) và 2.7mm (±5%): - Đường kính mũ vít ≤ 4mm, đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm (±5%) và 2.7mm (±5%), dài từ ≤ 6mm đến ≥ 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm (±5%): - Đường kính mũ vít ≤ 6mm, đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm (±5%), dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 84.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm. - Đầu mũ bắt vít hình lục giác. - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 70mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 85 | Bộ nẹp khóa bản rộng loại 2 |  |
| 85.1 | Nẹp khóa xương bản rộng | Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%). - Bề dày: 5mm (±5%). - Chiều rộng: 16mm (±5%). - Có từ ≤ 4 đến ≥ 24 lỗ bắt vít - Chiều dài từ ≤ 83mm đến ≥ 443mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 85.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 85.3 | Vít xương cứng đường kính 4.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤12 đến ≥ 90mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 86 | Bộ nẹp khóa chữ L đầu trên xương chày |  |
| 86.1 | Nẹp khoá đầu trên xương chày hình chữ L | *Nẹp khoá chữ L đầu trên xương chày (loại nhỏ): nẹp sử dụng vít khoá đường kính 3.5mm (±5%) - Chiều rộng: 10mm (±5%) - Chiều dày: 3mm (±5%). - Có ≤ 4 lỗ đầu và có từ ≤ 4 đến ≥ 16 lỗ thân, dài từ ≤ 69mm đến ≥ 225mm. * Nẹp khoá chữ L đầu trên xương chày (Loại lớn): - Chiều dày: 4mm (±5%). - Chiều rộng: 12mm (±5%). - Có ≤ 3 lỗ đầu sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm (±5%), thân nẹp có từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ sử dụng vít khoá đường kính 4.5mm (±5%) hoặc 5.0mm (±5%), dài từ ≤ 82mm đến ≥ 262mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 86.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 86.3 | Vít xương cứng đường kính 4.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤12 đến ≥ 90mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 87 | Bộ nẹp khóa chữ T bao gồm: |  |
| 87.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày hình chữ T | *Nẹp chữ T lớn dùng vít khóa đường kính 4.5mm (±5%) hoặc 5.0mm (±5%). - Bề dày: 2.5mm (±5%). - Chiều rộng: 16mm (±5%). - Thân nẹp có từ ≤ 5 đến ≥ 10 lỗ, dài từ ≤ 108mm đến ≥ 188mm. - Đầu chữ T có ≥ 2 lỗ bắt vít. Cổ nẹp chữ T có ≥ 01 lỗ bắt vít, sau lỗ bắt vít cổ nẹp là ≥ 01 lỗ bắt vít động. * Nẹp khóa chữ T nhỏ dùng vít khóa 3.5mm (±5%). - Bề dày: 2.8mm (±5%). - Chiều dài đầu chữ T ≤ 33mm, có ≥ 3 lỗ bắt vít đầu chữ T, thân nẹp có từ ≤ 3 đến ≥ 10 lỗ, chiều dài nẹp từ ≤ 54mm đến ≥ 124mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 87.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 87.3 | Vít xương cứng đường kính 4.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤12 đến ≥ 90mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 88 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại 1 |  |
| 88.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại lớn dùng vít khóa đường kính 3.5mm (±5%) - Nẹp dày 2.5mm (±5%), rộng 12mm (±5%), thân nẹp có từ ≤ 2 đến ≥ 11 lỗ, đầu nẹp có ≥ 9 lỗ bắt vít, chiều dài từ ≤ 84mm đến ≥ 192mm Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại nhỏ: Đầu nẹp có ≥ 4 lỗ bắt vít, thân có từ ≤ 4 đến ≥ 6 lỗ, chiều dài từ ≤ 75mm đến ≥ 99mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 88.2 | Vít khóa xương 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 88.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm. - Đầu mũ bắt vít hình lục giác. - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 70mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 89 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay |  |
| 89.1 | Nẹp khóa đầu dưới cánh tay | - Nẹp rộng: 11mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 3 đến ≥ 14 lỗ, dùng vít khóa đường kính 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 65mm đến ≥ 208mm - Đầu xa có móc hoặc không, đầu xa có ≥ 03 lỗ bắt vít khóa đường kính 2.4mm (±5%), giữa thân nẹp có một lỗ bắt vít động. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 89.2 | Vít khóa xương 2.4mm, 2.7mm, 3.5mm | Vít khóa đường kính 2.4mm (±5%) và 2.7mm (±5%): - Đường kính mũ vít ≤ 4mm, đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm (±5%) và 2.7mm (±5%), dài từ ≤ 6mm đến ≥ 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm (±5%): - Đường kính mũ vít ≤ 6mm, đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm (±5%)., dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 89.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm. - Đầu mũ bắt vít hình lục giác. - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 70mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 90 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày loại 1 |  |
| 90.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày | - Bề dày 5mm (±5%) - Chiều rộng 16mm (±5%) - Đầu trên nẹp có ≥ 5 lỗ bắt vít, thân nẹp có từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ - Chiều dài từ ≤ 120mm đến ≥ 320mm, sử dụng vít khóa đường kính ≤ 4.5mm và ≤ 5.0mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 90.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 90.3 | Vít khóa xương 6.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 6.5mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 100m. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 90.4 | Vít xương cứng đường kính 4.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤12 đến ≥ 90mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 91 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày loại 1 |  |
| 91.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày | Nẹp khóa đầu dưới xương chày: có từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ, chiều dài từ ≤ 110mm đến ≥ 245mm, phần đầu dưới có ≥ 9 lỗ, cổ nẹp có ≥ 01 lỗ bắt vít động, nẹp dùng vít khóa đường kính 3.5mm (±5%). Nẹp khoá đầu dưới xương chày loại thẳng: chiều rộng 13.5mm, có ≥ 4 lỗ đầu sử dụng vít khoá đường kính 3.5mm (±5%), có từ ≤ 4 đến ≥ 20 lỗ thân sử dụng vít khoá đường kính ≤4.5mm hoặc ≤5.0mm, chiều dài từ ≤ 123mm đến ≥ 411mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 91.2 | Vít khóa xương 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 91.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm. - Đầu mũ bắt vít hình lục giác. - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 70mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 92 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi trái phải loai 1 |  |
| 92.1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | - Nẹp khóa đầu trên xương đùi uốn cong ở đầu gần, đầu nẹp có ≥ 2 lỗ bắt vít khóa đường kính ≤ 7.5mm, cổ nẹp có ≥ 01 lỗ bắt vít khóa đường kính ≤ 5.0mm. - Thân nẹp có từ ≤ 2 đến ≥ 16 lỗ sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%), chiều dài từ ≤ 139mm đến ≥ 391 mm, thân nẹp rộng 18mm (±5%) . - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 92.2 | Vít khóa xương 6.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 6.5mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 100m. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 92.3 | Vít khóa xương 7.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 9.5mm. - Đường kính thân vít 7.5mm (±5%), đường kính rỗng nòng vít ≤ 2.2mm. - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 145mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 92.4 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 93 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi loại 1 |  |
| 93.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | - Nẹp khóa đầu dưới xương đùi có ≥ 7 lỗ ở đầu nẹp, bắt vít đường kính 5.0mm (±5%). - Dọc thân nẹp có từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ. - Sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%), chiều dài từ ≤ 136mm đến ≥ 336mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 93.2 | Vít khóa xương 6.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 6.5mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 100m. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 93.3 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 93.4 | Vít xương cứng đường kính 4.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤12 đến ≥ 90mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 94 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày loại 2 |  |
| 94.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày | - Bề dày: 5mm (±5%) - Chiều rộng: 16mm (±5%) - Đầu trên nẹp có ≤ 5 lỗ bắt vít, thân nẹp có từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ - Chiều dài từ ≤ 120mm đến ≥ 320mm. - Sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%) - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 94.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 94.3 | Vít khóa xương 6.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 6.5mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 100m. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 94.4 | Vít xương cứng titanium đường kính 4,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 12 đến ≥ 90mm. - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 95 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương chày loại 2 |  |
| 95.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày | - Có từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ - Chiều dài từ ≤ 110mm đến ≥ 245mm - Phần đầu dưới có ≥ 9 lỗ, cổ nẹp có ≥ 01 lỗ bắt vít động, nẹp dùng vít khóa đường kính 3.5mm (±5%). - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 95.2 | Vít khóa xương tianium 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 95.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 3,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤10 đến ≥70mm - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 96 | Bộ nẹp khóa lòng máng |  |
| 96.1 | Nẹp khóa xương lòng máng 1/3 | - Chiều rộng: 13mm (±5%). - Có từ ≤ 3 đến ≥ 12 lỗ - Chiều dài từ ≤ 39mm đến ≥ 147mm, sử dụng vít khoá đường kính 3.5mm (±5%) - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 96.2 | Vít khóa xương 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 96.3 | Vít xương cứng đường kính 3,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤10 đến ≥70mm - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 97 | Bộ nẹp khóa mắt xích loại 1 |  |
| 97.1 | Nẹp khóa xương hình mắt xích | - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm (±5%). - Chiều dày: 3.2mm (±5%). - Chiều rộng: 10.2mm (±5%). - Có từ ≤ 2 đến ≥ 22 lỗ - Chiều dài từ ≤ 32mm đến ≥ 312mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 97.2 | Vít khóa xương 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 97.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm. - Đầu mũ bắt vít hình lục giác. - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 70mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 98 | Bộ nẹp khóa mắt xích xương chậu |  |
| 98.1 | Nẹp khóa mắt xích xương chậu | - Nẹp khóa mắt xích xương chậu có độ cong khoảng 80mm, 100mm (+5% ). - Nẹp dày 2.5mm hoặc 4.0mm (±5%). - Thân nẹp có ≤ 4 đến ≥ 16 lỗ, lỗ băt vít có ren. - Chất liệu titanium hoặc tương đương và được sử dụng đồng bộ với vít khóa 4.5mm, 5.0mm, 6.5mm (±5%). - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 98.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 98.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 4,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 12 đến ≥ 90mm. - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 99 | Bộ nẹp khóa bản hẹp loại 2 |  |
| 99.1 | Nẹp khóa xương bản hẹp | - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%). - Bề dày: ≥ 4.5mm - Chiều rộng: ≥ 14.5mm. - Số lỗ: từ ≤ 4 đến ≥ 24 lỗ - Chiều dài từ ≤ 83mm đến ≥ 443mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 99.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 99.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 4,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 12 đến ≥ 90mm. - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 100 | Bộ nẹp khóa bản nhỏ loại 1 |  |
| 100.1 | Nẹp khóa xương bản nhỏ | - Bề dày: ≥ 4mm. - Chiều rộng: ≥ 12mm - Số lỗ: từ ≤ 6 đến ≥ 16 lỗ - Chiều dài từ ≤ 87mm đến ≥ 219mm - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm (±5%) - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 100.2 | Vít khóa xương tianium 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 100.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 3,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤10 đến ≥70mm - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 101 | Bộ nẹp khóa bản rộng loại 1 |  |
| 101.1 | Nẹp khóa xương bản rộng | - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm (±5%) và ≥ 5.0mm (±5%). - Chiều dày: 5mm (±5%). - Chiều rộng: 16mm (±5%). - Có từ ≤ 4 đến ≥ 24 lỗ bắt vít - Chiều dài từ ≤ 83mm đến ≥ 443mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 101.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tương thích đồng bộ với nẹp khóa - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 101.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 4,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 12 đến ≥ 90mm. - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 102 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi loại 2 |  |
| 102.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải | - Nẹp khóa đầu dưới xương đùi có ≤ 7 lỗ ở đầu nẹp bắt vít khoá đường kính 5.0mm (±5%). - Thân nẹp có từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ sử dụng vít khóa đường kính ≤ 4.5mm và ≥5.0mm, chiều dài từ ≤ 136mm đến ≥ 336mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 102.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tương thích đồng bộ với nẹp khóa - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 102.3 | Vít khóa xương 6.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 6.5mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 100m. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 102.4 | Vít xương cứng titanium đường kính 4,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 12 đến ≥ 90mm. - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 103 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương quay |  |
| 103.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay | - Bề dày 1.8mm (±5%) - Số lỗ: từ ≤ 3 đến ≥ 5 lỗ - Chiều dài từ ≤ 59mm đến ≥ 75mm, sử dụng vít khóa đường kính 2.4mm (±5%) và 2.7mm (±5%). - Được chia thành hai loại: bản rộng và bản hẹp. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 103.2 | Vít khóa xương tianium 2.4mm, 2.7mm, 3.5mm | Vít khóa đường kính 2.4mm (±5%) và 2.7mm (±5%): - Đường kính mũ vít ≤ 4mm,đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 1.5mm, đường kính thân vít 2.4mm (±5%) và 2.7mm (±5%), dài từ ≤ 6mm đến ≥ 40mm. Vít khóa đường kính 3.5mm (±5%): - Đường kính mũ vít ≤ 6mm,đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm, đường kính thân vít 3.5 mm (±5%), dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 104 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay trái phải |  |
| 104.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | - Nẹp dày 2.5mm (±5%) - Nẹp rộng 12mm (±5%) - Đầu nẹp có ≥ 9 lỗ bắt vít: thân nẹp có từ ≤ 2 đến ≥11 lỗ, chiều dài từ ≤ 84mm đến ≥192mm - Đầu nẹp có ≥ 4 lỗ bắt vít: thân có từ ≤ 4 đến ≥ 6 lỗ, chiều dài từ ≤75mm đến ≥ 99mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương. Sử dụng vít khóa đường kính ≤ 3.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 104.2 | Vít khóa xương tianium 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 104.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 3,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤10 đến ≥70mm - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 105 | Bộ nẹp khóa mắt xích loại 2 |  |
| 105.1 | Nẹp khóa xương hình mắt xích | - Bề dày: 3.2mm (±5%). - Chiều rộng: 10.2mm (±5%). - Có từ ≤ 2 đến ≥ 22 lỗ - Chiều dài từ ≤ 32mm đến ≥ 312mm. - Lỗ bắt vít hình oval đối xứng nhau qua điểm giữa thân nẹp. - Vật liệu titanium hoặc tương đương. Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm (±5%). - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 105.2 | Vít khóa xương tianium 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 105.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 3,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤10 đến ≥70mm - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 106 | Bộ Nẹp khóa xương đòn |  |
| 106.1 | Nẹp khóa xương đòn | - Nẹp hình mắt xích cong chữ S: có từ ≤ 6 đến ≥ 8 lỗ, chiều dài từ ≤ 81mm đến ≥ 109mm, sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm (±5%) - Ốp mặt trước xương đòn: có ≤ 6 đến ≥ 8 lỗ, chiều dài từ ≤ 78mm đến ≥ 102mm, sử dụng vít khóa 3.5mm (±5%). - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 106.2 | Vít khóa xương tianium 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 106.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 3,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤10 đến ≥70mm - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 107 | Bộ nẹp khóa xương gót loại 2 |  |
| 107.1 | Nẹp khóa xương gót | - Nẹp dày ≤ 1.5mm và ≥ 2.0mm. - Chiều dài từ ≤ 62mm đến ≥ 79mm. - Hình mắt xích liên hợp. - Có móc hoặc không. - Phân biệt trái, phải. - Sử dụng vít khoá đường kính 3.5mm (±5%). - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 107.2 | Vít khóa xương tianium 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 107.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 3,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤10 đến ≥70mm - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 108 | Bộ nẹp khóa móc xương đòn |  |
| 108.1 | Nẹp khóa móc xương đòn | - Hình mắt xích cong chữ S. - Có từ ≤ 6 đến ≥ 8 lỗ, dài từ ≤81mm đến ≥ 109mm. - Nẹp khóa xương đòn có móc, chiều sâu móc từ ≤ 10mm đến ≥18mm. - Bề dày: 3mm (±5%). - Có từ ≤ 3 đến ≥ 8 lỗ. Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm (±5%). - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 108.2 | Vít khóa xương 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm. - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%), dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Vật liệu hợp kim thép không gỉ hoặc tương đương. - Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 108.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm. - Đầu mũ bắt vít hình lục giác. - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 70mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 109 | Bộ nẹp khóa xương gót loại 1 |  |
| 109.1 | Nẹp khóa xương gót | - Nẹp dày từ ≤ 1.5mm đến ≥ 2.0mm. - Chiều dài từ ≤ 62mm đến ≥ 79mm tùy từng loại. - Hình mắt xích liên hợp. - Có móc. - Phân chia hai loại nẹp dùng cho chân trái và chân phải riêng biệt. - Sử dụng vít khoá đường kính ≤ 3.5mm (±5%). - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 109.2 | Vít khóa xương 3.5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm. - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%), dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Vật liệu hợp kim thép không gỉ hoặc tương đương. - Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 109.3 | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm. - Đầu mũ bắt vít hình lục giác. - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 70mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 110 | Bộ nẹp mắt xích |  |
| 110.1 | Nẹp xương hình mắt xích | * Nẹp dày: 2.5mm (±5%). - Chiều rộng: 10mm (±5%). - Dùng vít xương cứng đường kính 3.5mm (±5%) và 4.0mm (±5%). - Có từ ≤ 5 đến ≥ 22 lỗ. - Chiều dài từ ≤ 58mm đến ≥ 262mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương * Nẹp dày: 2.5mm (±5%). - Chiều rộng: 11mm (±5%). - Có từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ. - Chiều dài từ ≤ 59mm đến ≥ 219mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 110.2 | Vít xương cứng đường kính 3.5 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm. - Đầu mũ bắt vít hình lục giác. - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 70mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 111 | Chỉ thép mềm kết hợp xương | - Chiều dài ≥ 5m. - Đường kính từ ≤ 0.2mm đến ≥ 2 mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 112 | Đinh kisner loại 2 các cỡ | - Đường kính từ ≤ 1.0mm đến ≥ 3.5mm. - Chiều dài từ ≤150 đến ≥ 400mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 113 | Đinh schanz có ren kết hợp xương | - Đường kính từ ≤ 2.5mm đến ≥ 6mm. - Chiều dài đoạn có ren ≤ 25mm hoặc ≥ 36mm. - Chiều dài cả đinh từ ≤ 60mm đến ≥ 320mm, - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 114 | Đinh stecman kết hợp xương | - Đường kính từ ≤ 4.0mm đến ≥ 5.0mm - Chiều dài từ ≤180 đến ≥ 500mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 115 | Vít xương xốp đường kính 4.0 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm, đầu mũ bắt vít hình lục giác. - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 4.0mm (±5%) - Chiều dài đoạn vít có ren từ ≤ 7mm đến ≥ 15mm - Chiều dài vít từ ≤ 14mm đến ≥ 70mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 116 | Vít xương xốp đường kính 6.5mm, ren 32 mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm, đầu mũ bắt vít hình lục giác. - Đường kính lõi vít ≤ 3mm - Đường kính thân có ren 6.5mm (±5%), chiều dài đoạn ren từ ≤ 22mm đến ≥ 32mm, chiều dài vít từ ≤ 32mm đến ≥ 140mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 117 | Bộ nẹp khóa titanium hình chữ T |  |
| 117.1 | Nẹp khóa xương titanium hình chữ T | - Nẹp chữ T lớn đầu nẹp có ≥ 2 lỗ bắt vít. - Cổ nẹp có ≥ 1 lỗ bắt vít. - Dưới cổ có ≥ 1 lỗ bắt vít động. - Sử dụng với vít khóa 5.0mm (±5%), vít xương cứng 4.5mm (±5%). - Dày ≥2,5mm, rộng ≤16mm. thân nẹp dài từ ≤108 đến ≥188mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 117.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tương thích đồng bộ với nẹp khóa - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 117.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 4,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 12 đến ≥ 90mm. - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 118 | Bộ nẹp khoá titanium đầu trên xương chày hình chữ L |  |
| 118.1 | Nẹp khoá titanium đầu trên xương chày hình chữ L | - Nẹp sử dụng vít khoá đường kính 5.0mm (±5%), vít xương cứng 4.5mm (±5%), có ≥ 3 lỗ đầu nẹp và có từ ≤ 4 đến ≥ 14 lỗ thân. - Nẹp có chiều rộng ≥12mm, dày ≤ 4mm thân dài từ ≤82mm đến ≥262mm. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 118.2 | Vít khóa xương 4.5mm; 5.0mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm. - Đường kính thân vít 4.5mm (±5%) và 5.0mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm. - Cổ mũ vít có ren. - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tương thích đồng bộ với nẹp khóa - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 118.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 4,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 8mm - Đường kính lõi vít ≤ 3.0mm - Đường kính thân vít có ren 4.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 12 đến ≥ 90mm. - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 119 | Bộ nẹp khóa titanium đầu dưới xương cánh tay |  |
| 119.1 | Nẹp khóa titanium đầu dưới xương cánh tay | - Nẹp khóa đầu dưới xương cánh tay rộng ≥ 11mm - Thân nẹp có từ ≤3 đến ≥14 lỗ dùng vít khóa đường kính 3.5mm (±5%) , vít xương cứng đường kính 3.5mm (±5%) - Nẹp dài từ ≤65 đến ≥208mm - Đầu xa có móc hoặc không - Đầu xa có ≥03 lỗ bắt vít khóa đường kính 2.4mm (±5%) - Giữa thân nẹp có lỗ bắt vít động. - Chất liệu Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 119.2 | Vít khóa xương tianium 2,7, 3.5mm | Vít 2.7mm (±5%) - Đường kính mũ vít ≥4mm - Đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít hình lục giác trên đầu mũ vít ≤1.5mm - Đường kính thân vít 2.7mm (±5%) - Dài từ ≤6mm đến ≥40mm Vít 3.5mm (±5%) - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lỗ bắt vít trên đầu mũ vít ≤ 2.5mm - Đường kính thân vít 3.5mm (±5%), dài từ ≤ 10mm đến ≥ 60mm. - Cổ mũ vít có ren. - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tương thích đồng bộ với nẹp khóa - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 119.3 | Vít xương cứng titanium đường kính 3,5mm | - Đường kính mũ vít ≤ 6mm - Đường kính lõi vít ≤ 1.9mm - Đường kính thân vít có ren 3.5mm (±5%) - Chiều dài từ ≤10 đến ≥70mm - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 120 | Vít buộc hàm tự khoan, tự taro đường kính 2.4mm | -Vít buộc hàm tự khoan, tự taro dùng trong cố định và nắn chỉnh trong phẫu thuật hàm mặt - Đường kính 2.4mm (±5%) - Chiều dài vít: từ ≤ 12mm đến ≥ 18mm, bước tăng mm (có tối thiểu 4 kích cỡ khác nhau) - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 121 | Miếng vá tái tạo màng cứng kích cỡ 15cmx15cm | Miếng vá tái tạo màng cứng - Vật liệu: Poly-L-Lactic Acid và Gelatin hoặc tương đương - Hấp thụ hoàn toàn trong vòng ≤ 12 tháng. - Cấu trúc: Đa hốc với đường kính hốc từ ≤1 μm đến ≥3 μm - Tự dính, tự tiêu, có thể khâu. - Kích thước ≥ 15cm x 15cm; độ dày: từ ≤0.1 đến ≥0.5mm - Tính năng sử dụng: thay thế, tái tạo màng cứng trong phẫu thuật thần kinh sọ não. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 122 | Miếng vá tái tạo màng cứng kích cỡ 2,5cm x 2,5cm | Miếng vá tái tạo màng cứng - Vật liệu: Poly-L-Lactic Acid và Gelatin hoặc tương đương - Hấp thụ hoàn toàn trong vòng ≤ 12 tháng. - Cấu trúc: Đa hốc với đường kính hốc ≤1 μm đến ≥3 μm - Tự dính, tự tiêu, có thể khâu. - Kích thước ≥ 2,5cm x 2,5cm; độ dày: từ ≤0.1 đến ≥0.5mm - Tính năng sử dụng: thay thế, tái tạo màng cứng trong phẫu thuật thần kinh sọ não. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 123 | Miếng vá tái tạo màng cứng kích cỡ 6cm x 6cm | Miếng vá tái tạo màng cứng - Vật liệu: Poly-L-Lactic Acid và Gelatin hoặc tương đương - Hấp thụ hoàn toàn trong vòng ≤ 12 tháng. - Cấu trúc: Đa hốc với đường kính hốc ≤1 μm đến ≥3 μm - Tự dính, tự tiêu, có thể khâu. - Kích thước ≥ 6cm x 6cm; độ dày: từ ≤0.1 đến ≥0.5mm - Tính năng sử dụng: thay thế, tái tạo màng cứng trong phẫu thuật thần kinh sọ não. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 124 | Miếng vá tái tạo màng cứng kích cỡ 6cm x 8cm | Miếng vá tái tạo màng cứng - Vật liệu: Poly-L-Lactic Acid và Gelatin hoặc tương đương - Hấp thụ hoàn toàn trong vòng ≤ 12 tháng. - Cấu trúc: Đa hốc với đường kính hốc ≤1 μm đến ≥3 μm - Tự dính, tự tiêu, có thể khâu. - Kích thước ≥ 6cm x 8cm; độ dày: từ ≤0.1 đến ≥0.5mm - Tính năng sử dụng: thay thế, tái tạo màng cứng trong phẫu thuật thần kinh sọ não. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 125 | Vật liệu cầm máu tự tiêu kích cỡ 5cm x 5cm | Vật liệu cầm máu dạng lưới tự tiêu được làm từ Cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose) Kết cấu không dệt ≥ 6 lớp với cơ chế tự tiêu giúp cầm máu nhanh chóng. - Kích thước: ≥5cm x 5cm - Tự tiêu 100% trong vòng ≤ 14 ngày - Thời gian đạt được sự cầm máu: ≤ 65s - Tính năng sử dụng: Cầm máu tại mao mạch, tĩnh mạch, động mạch nhỏ Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 126 | Vật liệu cầm máu tự tiêu kích cỡ 2.5cm x 5cm | Vật liệu cầm máu dạng lưới tự tiêu được làm từ Cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose) Kết cấu không dệt ≥ 6 lớp với cơ chế tự tiêu giúp cầm máu nhanh chóng. - Kích thước: ≥ 2.5cm x 5cm - Tự tiêu 100% trong vòng ≤ 14 ngày - Thời gian đạt được sự cầm máu: ≤ 65s - Tính năng sử dụng: Cầm máu tại mao mạch, tĩnh mạch, động mạch nhỏ Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 127 | Bộ nẹp thẳng 16 lỗ 2.0mm |  |
| 127.1 | Nẹp thẳng 16 lỗ vít 2.0mm | - Chất liệu titanium hoặc tương đương, - Nẹp ≤16 lỗ có bề dày tối thiểu bao gồm các kích thước 0,6mm, 0,8mm, 1mm (±5%). - Chiều dài : ≥ 93mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 127.2 | Vít tự khoan tự taro 2.0mm | - Vít tự khoan tự taro đường kính ≥ 2.0mm (±5%). - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dài từ ≤ 4 đến ≥ 18mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 128 | Bộ lưới sọ não loại 1 |  |
| 128.1 | Lưới sọ kích thước 86x86mm | - Vật liệu titanium hoặc tương đương hoa văn ma trận dễ tạo hình thẩm mỹ - Kích thước ≥ 86mm x 86mm - Bề dày từ ≤ 0,6mm đến ≥ 0.8mm - Tính năng sử dụng: Tái tạo và che phủ vùng khuyết xương sọ trong phẫu thuật sọ não. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 128.2 | Vít tự khoan tự taro 2.0mm | - Vít tự khoan tự taro - Đường kính 2.0mm (±5%). - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dài từ ≤4 đến ≥18mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 129 | Bộ nẹp vít nén ép 4 lỗ hàm dưới 2.4mm |  |
| 129.1 | Nẹp nén ép 4 lỗ | - Nẹp nén ép thẳng ≥ 4 lỗ - Đường kính 2.4mm (±5%) - Chất liệu: Titanium hoặc tương đương - Chiều dài nẹp: 33mm ±5% - Độ dày ≤ 1,3mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 129.2 | Vít đường kính 2.4mm | - Vít đường kính 2.4mm (±5%) - Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dài: từ ≤4 mm đến ≥18mm - Đường kính mũ vít ≥3,6mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 130 | Bộ nẹp sàn ổ mắt loại lớn |  |
| 130.1 | Nẹp sàn ổ mắt loại lớn dùng vít tự khoan ,tự taro 1.2mm | - Nẹp sàn ổ mắt có ≥ 3 cánh, mỗi cánh nẹp có ≤ 2 lỗ. - Sử dụng hệ thống vít tự khoan, tự taro 1.2mm (±5%). - Bề dày bản ≥ 0.3mm - Chiều rộng nẹp tối thiểu 39,9mm ±5% - Chiều dài nẹp ≤46.7mm - Khoảng cách lỗ từ ≤ 4,5mm đến ≥ 5,1mm - Nẹp được tạo hình sẵn dễ dàng sử dụng và tiết kiệm thời gian khi phẫu thuật. - Chất liệu titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 130.2 | Vít tự khoan, tự taro đường kính 1.2mm | - Vít tự khoan, tự taro đường kính 1.2mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 3mm đến ≥ 5mm - Đầu vít thiết kế bằng phẳng hình chữ thập, tăng tính. thấm mỹ. - Rãnh bắt vít sâu giúp bắt vít nhanh , chắc chắn - Chất liệu Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 131 | Bộ nẹp thẳng 6 lỗ, dùng vít 2.0mm |  |
| 131.1 | Nẹp thẳng 6 lỗ, 8 lỗ | - Nẹp Titanium thẳng, có tối thiểu các loại 6 và 8 lỗ - Sử dụng hệ thống vít tự khoan,tự taro đường kính 2.0mm (±5%) - Bề dày nẹp ≥ 1.0mm - Chiều rộng nẹp ≤ 4.4mm - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp 6.0mm (±5%) - Chất liệu Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 131.2 | Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm | - Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 8mm. - Đầu vít bằng phẳng hình chữ thập, tăng tính thẩm mỹ. - Rãnh bắt vít sâu giúp bắt vít nhanh , chắc chắn. - Chất liệu Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 132 | Bộ nẹp thẳng 16 lỗ, dùng vít 2.0mm |  |
| 132.1 | Nẹp thẳng 16 lỗ | - Nẹp Titanium thẳng ≤ 16 lỗ, loại cứng - Sử dụng hệ thống vít tự khoan,tự taro đường kính 2.0mm (±5%). - Bề dày nẹp ≥ 1.0mm - Chiều dài nẹp: 94mm ±5% - Chiều rộng nẹp ≤ 4.5mm - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp 6.0mm (±5%) - Chất liệu Titanium tinh khiết hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 132.2 | Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm | - Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm (±5%) - Kích thước dài từ ≤ 4mm đến ≥8mm. - Đầu vít bằng phẳng hình chữ thập, tăng tính thẩm mỹ. - Rãnh bắt vít sâu giúp bắt vít nhanh , chắc chắn. - Chất liệu Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 133 | Bộ nẹp thẳng 18 lỗ, dùng vít 2.0mm |  |
| 133.1 | Nẹp thẳng 18 lỗ | - Nẹp Titanium thẳng ≤ 18 lỗ - Sử dụng hệ thống vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm (±5%). - Bề dày nẹp ≥ 0.8mm - Chiều rộng nẹp ≤ 4.0mm - Chiều dài nẹp: 80.4mm ±5% - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp 4.5mm (±5%) - Chất liệu Titanium tinh khiết hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 133.2 | Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm | - Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm (±5%) - Kích thước dài từ ≤ 4mm đến ≥ 8mm. - Đầu vít bằng phẳng hình chữ thập, tăng tính thẩm mỹ. - Rãnh bắt vít sâu giúp bắt vít nhanh , chắc chắn. - Chất liệu Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 134 | Nẹp cằm các cỡ, dùng vít 2.0mm |  |
| 134.1 | Nẹp cằm 2mm-12mm | - Nẹp cằm ≤ 4 lỗ kích thước nâng cằm từ ≤ 2mm đến ≥12mm. - Bề dày nẹp từ ≤ 0.61mm đến ≥ 0.71mm - Dùng vít tự khoan taro đường kính 2.0mm (±5%). - Chất liệu titanium tinh khiết hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 134.2 | Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm | - Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm (±5%) - Kích thước dài từ ≤ 4mm đến ≥ 8mm. - Đầu vít bằng phẳng hình chữ thập, tăng tính thẩm mỹ. - Rãnh bắt vít sâu giúp bắt vít nhanh, chắc chắn. - Chất liệu Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 135 | Nẹp vòng cung các cỡ dùng vít 2.0mm |  |
| 135.1 | Nẹp cong 5 lỗ, 7 lỗ, 9 lỗ | - Nẹp khóa cong, tối thiểu có các loại 5,7,9 lỗ - Bề dày nẹp ≥ 0.9mm - Chiều rộng vòng cung nẹp từ ≤ 26.7mm đến ≥46.6mm - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp 5.5mm (±5%) - Chất liệu Titanium tinh khiết hoặc tương đương - Sử dụng vít tự khoan, tự taro 2.0mm (±5%). - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 135.2 | Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm | - Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm (±5%) - Kích thước dài từ ≤4mm đến ≥8mm. - Đầu vít bằng phẳng hình chữ thập, tăng tính thẩm mỹ. - Rãnh bắt vít sâu giúp bắt vít nhanh , chắc chắn. - Chất liệu Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 136 | Bộ nẹp khóa góc lồi cầu hàm dưới, dùng vít khóa 2.0mm |  |
| 136.1 | Nẹp khóa góc lồi cầu hàm dưới 4 lỗ, 5 lỗ | - Nẹp khóa góc lồi cầu hàm dưới, tối thiểu có các loại 4 lỗ , 5 lỗ - Dùng vít khóa tự khoan,tự taro đường kính 2.0mm (±5%). - Bề dày nẹp ≥ 1.0mm - Chiều rộng nẹp: từ ≤ 12,2mm đến ≥ 13.3mm - Chiều dài nẹp từ ≤ 14.1mm đến ≥ 25,1mm - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp từ ≤ 5,0mm đến ≥ 8.0mm - Chất liệu Titanium tinh khiết hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 136.2 | Vít khóa đường kính 2.0mm | - Vít khóa tự khoan, tự taro đường kính 2.0mm (±5%) - Kích thước dài từ ≤ 4mm đến ≥ 8mm. - Góc xoay ≥20° - Đầu vít bằng phẳng hình chữ thập, tăng tính thẩm mỹ. - Rãnh bắt vít sâu giúp bắt vít nhanh , chắc chắn. - Chất liệu Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 137 | Bộ nẹp khóa hàm dưới, dùng vít khóa 2.4mm |  |
| 137.1 | Nẹp khóa xương hàm dưới titanium thẳng 8 lỗ dùng hệ thống vít 2.4mm | - Nẹp khóa xương hàm dưới titanium thẳng ≤ 8 lỗ. - Dùng vít khóa tự khoan,tự taro đường kính 2.4mm ±5%. - Bề dày nẹp: ≥1.5mm. - Chiều rộng nẹp ≤6.5mm - Chiều dài nẹp: 59mm ±5% - Khoảng cách giữa các lỗ nẹp 7.6mm (±5%) - Chất liệu hợp kim Titanium tinh khiết hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 137.2 | Vít khóa tự khoan, tự taro 2.4mm | - Vít khóa tự khoan tự taro, đường kính 2.4mm (±5%) - Kích thước dài từ ≤ 6mm đến ≥ 8mm. - Đầu vít thiết kế bằng phẳng hình chữ thập, tăng tính thẩm mỹ. - Rãnh bắt vít sâu giúp bắt vít nhanh, chắc chắn. - Chất liệu Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 137.3 | Vít neo chặn 2.0mm | - Vít neo chặn tự khoan tự taro - Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính 2.0mm (±5%) - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 18mm, bước tăng 2mm (có tối thiểu 5 kích cỡ) - Đường kính mũ vít: ≤ 3.7mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 138 | Bộ nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay các cỡ |  |
| 138.1 | Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay các cỡ | - Số lỗ khóa phần đầu nẹp ≤ 4 lỗ, sử dụng vít khóa 2.4mm (±5%). Thân nẹp sử dụng vít khóa 2.4mm (±5%) và vít vỏ 2.4mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 37mm đến ≥ 73 mm - Khoảng cách giữa các lỗ khóa thân nẹp 13mm (±5%) - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 138.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 2.4mm | - Chiều dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 2.4mm (±5%) - Đường kính chân ren ≤ 1.9mm - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.2mm, chiều dài rãnh vát ≤ 3.0mm - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 138.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 2.4mm | - Chiều dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 2.4 (±5%) - Đường kính chân ren ≤ 1.7mm - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.2mm, chiều dài rãnh vát ≤ 2.5mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 139 | Bộ nẹp khóa đầu ngoài xương đòn có móc các cỡ |  |
| 139.1 | Nẹp khóa đầu ngoài xương đòn có móc các cỡ | - Sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm (±5%) và vít vỏ 3.5 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 53mm đến ≥ 101 mm. - Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 13mm (±5%) - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 139.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 3.5mm (±5%) - Đường kính chân ren ≤ 2.9mm - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.7mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.8mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 139.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài từ ≤ 12 mm đến ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 3.5mm (±5%) - Đường kính chân ren ≤ 2.5mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.5mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.0mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 140 | Bộ nẹp khóa xương đòn chữ S các cỡ |  |
| 140.1 | Nẹp Khóa xương đòn chữ S các cỡ | - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm (±5%) và vít vỏ 3.5 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 59mm đến ≥ 131 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: ≤ 4.5mm - Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 14mm (±5%). - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 140.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 3.5mm (±5%) - Đường kính chân ren ≤ 2.9 m. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.7mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.8mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 140.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài từ ≤ 12 mm đến ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 3.5mm (±5%) - Đường kính chân ren ≤ 2.5mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.5mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.0mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 141 | Bộ nẹp khóa đầu ngoài xương đòn các cỡ |  |
| 141.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đòn các cỡ | Nẹp khóa đầu dưới (đầu ngoài) xương đòn: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: ≤ 6 lỗ khóa, sử dụng vít khóa đường kính 2.7 mm (±5%) - Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5 mm (±5%) và vít vỏ 3.5 mm (±5%), - Chiều dài từ ≤ 80mm đến ≥ 135 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: ≤ 4.5mm - Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 13.0mm (±5%). - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 141.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 2.7mm | - Chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 30 mm, bước tăng 2 mm, - Đường kính ngoài 2.7mm (±5%) - Đường kính chân ren ≤ 2.1mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.3mm, chiều dài rãnh vát ≤ 3.0mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 141.3 | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 3.5mm (±5%) - Đường kính chân ren ≤ 2.9mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.7mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.8mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 141.4 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 3.5mm (±5%) - Đường kính chân ren ≤ 2.5mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.5mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.0mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 142 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương cánh tay loại 2 |  |
| 142.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay các cỡ | - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: ≥ 9 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm (±5%). - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm (±5%) và vít vỏ 3.5 mm (±5%). - Chiều dài từ ≤ 80mm đến ≥ 128 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: ≤ 4.5mm - Khoảng cách giữa 2 lỗ khóa 13.0mm (±5%). - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 142.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 60 mm, bước tăng 2mm - Đường kính ngoài 3.5mm (± 5%) - Đường kính chân ren ≤ 2.9mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.7mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.8mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 142.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 3.5mm (± 5%) - Đường kính chân ren ≤ 2.5mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.5mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.0mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 143 | Bộ nẹp khóa bản nhỏ các cỡ |  |
| 143.1 | Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ | - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm (± 5%) và vít vỏ 3.5 mm (± 5%). - Chiều dài từ ≤ 59mm đến ≥ 137mm. - Bề rộng lỗ nén ép: ≤ 4.5mm - Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 14mm (± 5%). - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 143.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 3.5mm (± 5%) - Đường kính chân ren ≤ 2.9mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.7mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.8mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 143.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 3.5mm (± 5%) - Đường kính chân ren ≤ 2.5mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.5mm, chiều dài rãnh vát ≤ 4.0mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 144 | Bộ nẹp khóa trước bên đầu dưới xương chày các cỡ |  |
| 144.1 | Nẹp khóa trước bên đầu dưới xương chày các cỡ | - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: ≤ 6 lỗ, sử dụng vít khóa ≥ 3.5mm. - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính ≥ 3.5 mm và vít vỏ ≥ 3.5 mm. - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 69mm, chiều dài lớn nhất ≥ 173 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: 4.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 144.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.9 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.7 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.8 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 144.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm | - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.5 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 145 | Bộ nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ các cỡ |  |
| 145.1 | Nẹp khóa trung tâm đầu dưới xương chày không đỡ các cỡ | - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: ≤ 8 lỗ, sử dụng vít khóa ≥ 3.5mm. - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính ≥ 3.5 mm và vít vỏ ≥ 3.5 mm. - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 96mm, chiều dài lớn nhất ≥ 226 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: 4.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 145.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | Vít khóa tự taro 3.5 mm: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.9 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.7 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.8 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 145.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm | Vít vỏ (xương cứng) tự taro 3.5 mm: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.5 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 146 | Bộ nẹp khóa bản rộng các cỡ |  |
| 146.1 | Nẹp khóa bản rộng các cỡ | Nẹp khóa bản rộng: - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5 mm và vít vỏ 4.5 mm ±2% - Chiều dài nhỏ nhất 80mm, chiều dài lớn nhất 314 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: 6.6 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 18.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 146.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 5.0 mm | Vít khóa tự taro 5.0 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 90 mm, Đường kính ngoài 5.0 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 4.2 mm ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.4 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 146.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4.5 mm | Vít vỏ (xương cứng) tự taro 4.5 mm: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 80 mm bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 4.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 3.2 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.3 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.5 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 147 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương đùi trái phải loại 2 |  |
| 147.1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi | Nẹp khóa đầu trên xương đùi: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ, sử dụng vít khoá rỗng ruột 7.3mm và vít khóa 5 mm - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5 mm và vít vỏ 4.5 mm. - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 192mm, chiều dài lớn nhất ≥ 300 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: 5.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 20.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 147.2 | Vít khóa rỗng ruột ren toàn phần loại tự taro 7.3mm | Vít khóa rỗng ruột ren toàn phần, Tự taro 7.3 mm: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 20mm, chiều dài lớn nhất ≥ 120 mm, bước tăng 5 mm - Đường kính ngoài 7.3 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 5.5 ± 0.05 mm - Góc ren mũ vít ≤60° - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.8 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.5 ± 0.1 mm. - Thân vít : Đường kính lỗ rỗng: 2.7 ± 0.05 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 147.3 | Vít khóa loại tự taro đường kính 5.0 mm | Vít khóa tự taro 5.0 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 90 mm, bước tăng ≤ 5 mm, Đường kính ngoài 5.0 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 4.2 mm ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.4 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 147.4 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4.5 mm | Vít vỏ (xương cứng) tự taro 4.5 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 80 mm, bước tăng ≤ 2 mm, Đường kính ngoài 4.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 3.2 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.3 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.5 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 148 | Bộ nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ |  |
| 148.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi các cỡ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi: - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5.0 mm và vít vỏ 4.5 mm ±2% - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 136mm, chiều dài lớn nhất ≥ 376 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: 5.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 20.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 148.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 5.0 mm | Vít khóa tự taro 5.0 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 90 mm, bước tăng 2 mm- 5 mm, Đường kính ngoài 5.0 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 4.2 mm ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.4 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 148.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4.5 mm | Vít vỏ (xương cứng) tự taro 4.5 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 80 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 4.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 3.2 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.3 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.5 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 149 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cỡ |  |
| 149.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt ngoài: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 5 lỗ, sử dụng vít khóa 5.0 mm - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5.0 mm và vít vỏ 4.5 mm - Chiều dài nhỏ nhất 123mm, chiều dài lớn nhất 283 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: 5.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 20.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 149.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 5.0 mm | Vít khóa tự taro 5.0 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 90 mm, bước tăng 2 mm- 5 mm, đường kính ngoài 5.0 ± 0.05 mm, đường kính chân ren 4.2 mm ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.4 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 149.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4.5 mm | Vít vỏ (xương cứng) tự taro 4.5 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 80 mm, bước tăng 2 mm, đường kính ngoài 4.5 ± 0.05 mm, đường kính chân ren 3.2 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.3 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.5 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 150 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cỡ |  |
| 150.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong các cỡ | Nẹp khóa đầu trên xương chày mặt trong: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: 3 lỗ, sử dụng vít khóa 3.5mm. - Thân nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm. - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 80mm, chiều dài lớn nhất ≥ 184 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: 4.5 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương, - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 150.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | Vít khóa tự taro 3.5 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.9 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.7 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.8 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 150.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm | Vít vỏ (xương cứng) tự taro 3.5 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.5 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 151 | Bộ nẹp khóa bản hẹp các cỡ |  |
| 151.1 | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ | Nẹp khóa bản hẹp: - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 5.0 mm và vít vỏ 4.5 mm ±2% - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 116mm, chiều dài lớn nhất ≥ 242 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: 6.6 ± 0.1 mm, Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 18.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 151.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 5.0 mm | Vít khóa tự taro 5.0 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 50 mm, bước tăng 2 mm, từ 50-90 mm bước tăng 5 mm, Đường kính ngoài 5.0 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 4.2 mm ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 5.4 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 151.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 4.5 mm | Vít vỏ (xương cứng) tự taro 4.5 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 80 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 4.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 3.2 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 2.3 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.5 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 152 | Bộ nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác các cỡ |  |
| 152.1 | Nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác | Nẹp khóa mặt bên đầu dưới xương mác: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp: ≤4 lỗ - Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 3.5 mm và vít vỏ 3.5 mm. - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 65mm, chiều dài lớn nhất ≥ 125 mm. - Bề rộng lỗ nén ép: 4.5 ± 0.1 mm. Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp 13.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 152.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | Vít khóa tự taro 3.5 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 12mm, chiều dài lớn nhất ≥ 60 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.9 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.7 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.8 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 152.3 | Vít vỏ loại tự taro đường kính 3.5 mm | Vít vỏ (xương cứng) tự taro 3.5 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất 12mm, chiều dài lớn nhất 50 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.5 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.5 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 153 | Vít xương xốp tự taro các cỡ |  |
| 153.1 | Vít xương xốp ren bán phần tự taro đường kính 4.0mm | Vít xương xốp ren bán phần tự taro 4.0 mm ±2%: - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 30mm, chiều dài lớn nhất ≥ 60 mm, bước ren tăng 5 mm - Bước ren vít 1.8mm ± 0.05 mm, chiều dài ren vít 16mm ± 0.1 mm. - Mũ vít: chiều cao 3.5 ± 0.1 mm, bán kính cong 3.0 ± 0.25 mm. - Đường kính đoạn không ren 2.6 ± 0.05 mm. - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 153.2 | Vít xương xốp ren bán phần tự taro đường kính 6.5 mm | Vít xương xốp ren bán phần tự taro 6.5 mm ±2%: - Đường kính ngoài 6.5 mm ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 3.1 mm ± 0.05 mm - Bước ren vít 2.75mm ± 0.05 mm. - Mũ vít: chiều cao 4.6 ± 0.1 mm, bán kính cong 4.0 ± 0.25 mm. - Chiều dài nhỏ nhất ≤ 40mm, chiều dài lớn nhất ≥ 120 mm, bước tăng 5 mm - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 154 | Bộ nẹp khóa đỡ mặt lòng đầu dưới xương quay (Đầu 8 lỗ) các cỡ |  |
| 154.1 | Nẹp khóa đỡ mặt lòng đầu dưới xương quay (Đầu 8 lỗ) các cỡ | Nẹp khóa mặt lòng đầu dưới xương quay: - Số lỗ khóa phần đầu nẹp 8 lỗ, sử dụng vít khóa 2.4mm. Thân nẹp sử dụng vít khóa 3.5mm và vít vỏ 3.5mm - Chiều dài nẹp nhỏ nhất ≤ 47mm, chiều dài nẹp lớn nhất ≥91 mm - Khoảng cách giữa các lỗ khóa thân nẹp 13.0 ± 0.1 mm. - Vật liệu Titanium-6AL-4V , - Tiệt trùng bằng Ethylene Oxyde tại nhà máy - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 154.2 | Vít khóa loại tự taro đường kính 2.4mm | - Chiều dài từ ≤ 6mm đến ≥ 30 mm, bước tăng 2 mm - Đường kính ngoài 2.4 (±5%) - Đường kính chân ren ≤ 1.9mm - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát ≤ 1.2mm, chiều dài rãnh vát ≤ 3.0mm - Vật liệu titanium-6AL-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 154.3 | Vít khóa loại tự taro đường kính 3.5 mm | Vít khóa tự taro 3.5 mm: - Chiều dài vít nhỏ nhất ≤12mm, chiều dài vít lớn nhất ≥60 mm, bước tăng 2 mm, Đường kính ngoài 3.5 ± 0.05 mm, Đường kính chân ren 2.9 ± 0.05 mm. - Mũ vít có hai loại: lục giác và hình sao - Mũi vít: Chiều sâu rãnh vát 1.7 ± 0.1 mm, chiều dài rãnh vát 4.8 ± 0.1 mm. - Vật liệu Titanium-6AL-4V , - Tiệt trùng - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 155 | Bộ nẹp vít cằm dùng vít tự khoan 2.0mm |  |
| 155.1 | Nẹp cằm các cỡ | Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Kích thước ≤ 2.0mm. - Chiều dày ≤ 0.6mm. - Có lỗ để bắt vít tự khoan loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít, dùng cho vùng cằm. - Chiều dài từ ≤ 2mm đến ≥ 16mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 155.2 | Vít 2.0mm tự khoan các cỡ | Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít - Mũ vít chữ X - Chiều dài tối thiểu cỡ: 5mm ±2%. - Kích cỡ ≤ 2.0mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 155.3 | Vít cấp cứu các loại | Vật liệu titanium hoặc tương đương. - Tự taro, loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít - Mũ vít chữ X - Chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥ 11mm. - Kích cỡ ≤ 2.3mm ±2% - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 156 | Bộ nẹp vít chữ L dùng vít tự khoan 2.0mm loại 1 |  |
| 156.1 | Nẹp chữ L lỗ các cỡ | Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Hình chữ L, ≤4 lỗ. - Bề dày ≤ 1mm dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 156.2 | Vít 2.0mm tự khoan các cỡ | Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít - Mũ vít chữ X - Chiều dài tối thiểu cỡ: 5mm ±2%. - Kích cỡ ≤ 2.0mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 156.3 | Vít cấp cứu các loại | Vật liệu titanium hoặc tương đương. - Tự taro, loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít - Mũ vít chữ X - Chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥ 11mm. - Kích cỡ ≤ 2.3mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 157 | Bộ nẹp vít chữ T dùng vít tự khoan 2.0mm |  |
| 157.1 | Nẹp chữ T lỗ các cỡ | Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Hình chữ T ≤ 6 lỗ. - Chiều dày ≤ 1mm dùng vít tự khoan loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 157.2 | Vít 2.0mm tự khoan các cỡ | Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít - Mũ vít chữ X - Chiều dài tối thiểu cỡ: 5mm ±2%. - Kích cỡ ≤ 2.0mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 157.3 | Vít cấp cứu các loại | Vật liệu titanium hoặc tương đương. - Tự taro, loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít - Mũ vít chữ X - Chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥ 11mm. - Kích cỡ ≤ 2.3mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 158 | Bộ nẹp vít thẳng 16 lỗ dùng vít tự khoan 2.0mm loại 2 |  |
| 158.1 | Nẹp 2.0mm, thẳng, dày 1mm | Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Kích cỡ ≤ 2.0mm. - Dạng thẳng ≤ 16 lỗ. - Chiều dày ≤ 1mm dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 158.2 | Vít 2.0mm tự khoan các cỡ | Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít - Mũ vít chữ X - Chiều dài tối thiểu cỡ: 5mm ±2%. - Kích cỡ ≤ 2.0mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 158.3 | Vít cấp cứu các loại | Vật liệu titanium hoặc tương đương. - Tự taro, loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít - Mũ vít chữ X - Chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥ 11mm. - Kích cỡ ≤ 2.3mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 159 | Bộ miếng vá khuyết sọ và khuôn mẫu 3D |  |
| 159.1 | Miếng vá sọ 131mm x 235mm | Bao gồm 1 miếng titan kích thước khoảng 235mm x 131mm (±2%), mắt lưới mesh - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 159.2 | Khuôn mẫu 3D | Kèm theo khuôn mẫu sọ của từng bệnh nhân được in bằng in 3D Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 159.3 | Vít 2.0mm tự khoan các cỡ | Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít - Mũ vít chữ X - Chiều dài tối thiểu có 2 cỡ: (15mm và 7mm) ±2%. - Kích cỡ ≤ 2.0mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 159.4 | Vít cấp cứu các loại | Vật liệu titanium hoặc tương đương. - Tự taro, loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít - Mũ vít chữ X - Chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥ 11mm. - Kích cỡ ≤ 2.3mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 160 | Miếng ghép tạo hình cằm các cỡ | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng ≥ 50% thể tích toàn phần. - Có loại hai mảnh: có tối thiểu các kích cỡ 62mm x 27mm x 5.0mm ±2% ( cỡ nhỏ); 64mm x32mm x 7.0mm ±2%(cỡ trung bình); khoảng 64mm x36mm x9.0mm ±2% (cỡ lớn). - Loại ba mảnh: chia các phần - nửa phải, nửa trái và vạt nối 2 nửa, có tối thiểu các kích cỡ 35mm x 32mm x 4.0mm ±2%( cỡ nhỏ); khoảng 37mm x32mm x 6.0mm ±2%(cỡ trung bình); khoảng 40mm x 32mm x9.0mm ±2% (cỡ lớn), hai hình dạng tròn và vuông, có mấu định vị. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 161 | Miếng ghép tạo hình gò má các cỡ | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng ≥ 50% thể tích toàn phần. - Có mấu định vị giúp ghép cân đối và chính xác, có tối thiểu các kích cỡ: 52mm x 26mm x 3.0mm (±2%) ( cỡ nhỏ); 52mm x 27mm x 4.0mm ±2% (cỡ trung bình); khoảng 52mm x 28mm x 5.0mm ±2% (cỡ lớn) Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 162 | Miếng ghép tạo hình mũi dang lưới | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, kích cỡ 40mm x 9mm x 1.1mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 163 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 1 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, kích cỡ khoảng 30mm x 50mm x 0.45mm; 38mm x 50mm x 0.85mm; 38mm x 50mm x 1.5mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 164 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 2 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, bề mặt siêu nhẵn chống dính mô dùng cho vùng da sát xương cỡ 38 x 50mm, dày khoảng 1mm và 1.7mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 165 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 3 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, cỡ 38mm x 50mm x 3.0mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 166 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 4 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, kích cỡ khoảng 50mm x 76mm x 0.85mm; 50mm x 76mm x 1.5mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 167 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 5 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, bề mặt siêu nhẵn cỡ 50mm x 50mm x 2.0mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 168 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 6 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao, có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, hình lưỡi liềm kích cỡ (29mm x 19mm x 6.0mm và 35mm x 26mm x 9.0mm) trái, phải ±2%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 169 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 7 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, kích cỡ khoảng 34mm x 19mm ±2%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 170 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 8 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, kích cỡ khoảng 25mm x 50mm x 3.0mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 171 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 9 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, kích cỡ khoảng 25mm x 50mm x 6.0mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 172 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 10 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, cỡ 13mm x 38mm x 6.0mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 173 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 11 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, trái, phải, cỡ 45mm x 44mm x 7.0mm x 3.0mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 174 | Miếng ghép tạo hình sọ hàm mặt loại 12 | Chất liệu Polyethylene hoặc tương đương tỉ trọng cao có các vi hốc liên thông đa hướng hỗ trợ mô phát triển bên trong với tổng thể tích rỗng lên đến ≥ 50% thể tích toàn phần, cỡ 95mm x 58mm x 4.5mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 175 | Miếng vá màng cứng tự dính cỡ 2.5cm x 2.5cm | Chất liệu Collagen hoặc tương đương, toàn bộ miếng vá đều có các vi hốc kích thước từ ≤ 50 micron đến ≥ 150 micron để nguyên bào sợi phát triển bên trong. - Đặc tính tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng. - Tự dính, không cần khâu. - Kích cỡ 2.5cm x 2.5cm ±2%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 176 | Miếng vá màng cứng tự dính cỡ 5cm x 5cm | Chất liệu Collagen hoặc tương đương, toàn bộ miếng vá đều có các vi hốc kích thước từ ≤ 50 micron đến ≥ 150 micron để nguyên bào sợi phát triển bên trong. - Đặc tính tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng. - Tự dính, không cần khâu. - Kích cỡ 5cm x 5cm ±2%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 177 | Miếng vá màng cứng tự dính cỡ 7.5cm x 7.5cm | Chất liệu Collagen hoặc tương đương, toàn bộ miếng vá đều có các vi hốc kích thước từ ≤ 50 micron đến ≥ 150 micron để nguyên bào sợi phát triển bên trong. - Đặc tính tự tiêu và biến thành màng cứng tự thân sau khoảng 12 tháng. - Tự dính, không cần khâu. - Kích cỡ 7.5cm x 7.5cm ±2%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 178 | Bộ nẹp hàm dưới dày 2.0mm dùng vít có khóa 2.0/2.3mm |  |
| 178.1 | Nẹp hàm 2.0mm thẳng | Vật liệu Grade IV titanium hoặc tương đương. - Bề dày 2.0mm ±2%. - Loại thẳng ≤ 12 lỗ dùng vít có khóa vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 178.2 | Nẹp mặt hàm, dày 2.0mm, góc hàm, 7 lỗ x 20 lỗ | Vật liệu Grade IV titanium hoặc tương đương. - 7 lỗ x20 lỗ ±2%, góc hàm. - Bề dày 2.0mm ±2%. - Dùng vít có ren khóa. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 178.3 | Nẹp mặt hàm, dày 2.0mm, góc hàm, 7 lỗ x18 lỗ | Vật liệu Grade IV titanium hoặc tương đương. - Tối thiểu có loại 7 lỗ x 18 lỗ, góc hàm. - Bề dày 2.0mm ±2%. - Dùng vít có ren khóa. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 178.4 | Nẹp mặt hàm, dày 2.0mm, toàn bộ hàm, 7x21x7 lỗ | Vật liệu Grade IV titanium hoặc tương đương. - Tối thiểu có loại 7 lỗ x 21 lỗ x 7 lỗ; hoặc 7 lỗ x23 lỗ x 7 lỗ; hoặc 7 lỗ x25 lỗ x 7 lỗ, toàn hàm. - Bề dày 2.0mm ±2%. - Dùng với vít khóa. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 178.5 | Vít 2.0mm dùng cho nẹp hàm | Vật liệu titanium hoặc tương đương. - Mũ vít chữ X. - Có khóa vít dài từ ≤ 6mm đến ≥ 18mm. - Kích cỡ 2.0mm ±2% - Dùng cho nẹp hàm dày ≤ 2.0mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 178.6 | Vít 2.3mm có khóa vít | Vật liệu titanium hoặc tương đương. - Kích cỡ 2.3mm ±2%.. - Mũ vít chữ X. - Có khóa vít dài từ ≤ 6mm đến ≥ 18mm. - Dùng cho nẹp hàm dày ≤ 2.0mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 179 | Thanh nâng ngực hai cạnh có khía các cỡ | Vật liệu thép không gỉ hoặc tương đương. - Có khắc chiều dài ngay trên thanh. Đầu thanh được bo tròn, ở giữa có đục lỗ và 2 cạnh có khía răng cưa. Chính giữa thanh có dấu đánh dấu. Mép thanh cùn. - Kích cỡ từ ≤ 7 inches đến ≥ 17 inches. Mỗi cỡ cách nhau ≤ 0.5 inch Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 180 | Miếng vá sọ titan cỡ 132x236mm | Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Kích thước 132mm x 236mm (±1mm) Độ dày 0.65mm (±2%) Có thể cắt, uốn theo bề mặt xương. Cỡ 2.0mm, tương thích vít tự khoan loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 181 | Miếng vá sọ titan cỡ 145mm x 145mm | Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Kích thước 145mm x 145mm (hoặc 150mm x 150mm) Độ dày 0.65mm (±2%) Có thể cắt, uốn theo bề mặt xương. Cỡ 2.0mm, tương thích vít tự khoan loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 182 | Miếng vá sọ titan cỡ 121mm x 125mm | Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Kích thước 121mm x 125mm (hoặc 120mm x 120mm) Độ dày 0.65mm (±2%) Có thể cắt, uốn theo bề mặt xương. Cỡ 2.0mm, tương thích vít tự khoan loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 183 | Miếng vá sọ titan cỡ 100mm x 120mm | Chất liệu: Titanium hoặc tương đương. Kích thước 100mm x 120mm Độ dày 0.65mm (±2%) Có thể cắt, uốn theo bề mặt xương. Cỡ 2.0mm, tương thích vít tự khoan loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 184 | Vít 2.0mm tự khoan mô-men xoắn cao, các cỡ | - Vật liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít - Mũ vít chữ X - Chiều dài tối thiểu 5mm. - Kích cỡ ≤ 2.0mm. - Tương thích với Nẹp và Miếng vá sọ titan cỡ 132x236mm/ 145x145mm/121x125mm/100x120mm dày 0.65mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 185 | Mũi khoan sọ tự dừng các cỡ | Mũi khoan được thiết kế để tự dừng khi hoàn thành lỗ khoan, loại bỏ áp lực tại vị trí khoan, ngăn ngừa tổn thương màng cứng. Mũi khoan dùng một lần với phần chuôi kiểu Hudson, tối thiểu có các kích thước: 14mm/11mm, 11mm/8mm, 9mm/6mm được mã hóa bằng màu. Tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 186 | Kẹp cầm máu | Kẹp cầm máu vết mổ trên da đầu Chất liệu nhựa hoặc tương đương Độ rộng hàm ≥0.628 inch Có thiết kế chống tổn thương dạng sóng, cho phép điều chỉnh được độ kẹp giúp ngăn ngừa hoại tử da. Thiết kế kết cấu thấp giúp hạn chế đè nặng lên xung quanh vị trí phẫu thuật. Sử dụng 1 lần. Đóng gói tiệt trùng 10 cái/túi. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 187 | Kẹp cầm máu có cánh | Kẹp cầm máu vết mổ trên da đầu có cánh Chất liệu nhựa hoặc tương đương Độ rộng hàm ≥0.625 inch Có thiết kế chống tổn thương dạng sóng, cho phép điều chỉnh được độ kẹp giúp ngăn ngừa hoại tử da. Thiết kế kết cấu thấp giúp hạn chế đè nặng lên xung quanh vị trí phẫu thuật. Các đầu có cánh cho phép thao tác dễ dàng hơn với panh kẹp. Sử dụng 1 lần. Đóng gói tiệt trùng 10 cái/túi. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 188 | Bộ nẹp vít đa bước ren loại 2 |  |
| 188.1 | Vít đa trục đa bước ren | Vật liệu: Hợp kim titanium và Colbalt Chrome hoặc tương đương - Đường kính: Từ ≤ 4.0mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm. - Chiều cao mũ vít: 14.8mm (±2%) - Chiều rộng phần mũ vít: 10.5mm (±2%). - Vít có 2 bước ren: Khoảng cách giữa 2 bước ren phần xương xốp ≥ 4mm và khoảng cách bước ren phần xương cứng ≥ 2mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 188.2 | Vít ốc khóa trong vít đa trục đa bước ren | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - cánh ren ngược, tự ngắt khi vặn đủ lực - Đường kính: ≤ 7.9mm - Chiều cao ban đầu: ≥ 12.9mm - Chiều cao sau khi bẻ vít: ≤ 4.85mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 188.3 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim Cobalt Chrome hoặc tương đương - Đường kính ≤ 4.75mm. - Chiều dài ≥ 500mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 189 | Bộ nẹp vít rỗng nòng bơm xi măng loại 3 |  |
| 189.1 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Vật liệu: Hợp kim titanium và Colbalt Chrome hoặc tương đương - Vít rỗng nòng - Vít có đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 7.5mm, chiều dài vít từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm - Đầu vít có ≥ 06 lỗ để bơm xi măng qua lỗ vít. - Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít ≥ 28 độ. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 189.2 | Ốc khóa trong | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Tự gãy khi vặn đủ lực. - Được thiết kế cánh ren ngược - Tổng chiều dài của vít khóa trong trước khi bẻ: ≤ 13mm - Chiều dài của phần vít khóa trong sau khi bẻ: ≥ 4.65mm - Đồng bộ với vít đa trục/đơn trục và nẹp dọc đường kính ≥ 5.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 189.3 | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng | Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: ≤ 5.5mm - Dài ≥ 500mm, trong đó ≥ 6mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Có ≥ 2 đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 190 | Bộ nẹp vít ít xâm lấn cột sống lưng ngực loại 1 |  |
| 190.1 | Vít đa trục ít xâm lấn | Vật liệu: Hợp kim titanium và Colbalt Chrome hoặc tương đương - Vít rỗng nòng - Vít có hai bước ren để tăng cố định vào xương, phù hợp cho vùng xương xốp và vùng xương cứng - Phần bẻ của mũ vít dài ≥ 13.5mm cho phép nắn chỉnh trượt - Đường kính: Từ ≤ 4.5mm đến ≥ 7.5mm, bước tăng ≤ 1mm - Chiều dài vít từ ≤ 35mm đến ≥ 55mm với bước tăng ≤ 5mm. - Tương thích với nẹp dọc đường kính ≤ 4.75mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 190.2 | Vít ốc khóa trong | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều cao ban đầu trước khi bẻ mũ vít khóa trong: ≥ 10.3mm - Tự gãy khi vặn đủ lực - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 190.3 | Nẹp dọc uốn sẵn | Vật liệu: Cobalt Chrome hoặc tương đương - Đường kính: ≤ 4.75 mm - Uốn sẵn - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm với bước tăng 5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 190.4 | Vít khớp cùng chậu | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính ≥12mm. - Vít có ≥ 3 chiều dài phù hợp với giải phẫu. - Có nhiều cửa lỗ rộng trên thân vít tạo điều kiện cho liền xương. - Vít có khoang trống rộng thuận lợi cho việc nhồi xương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 190.5 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống dùng trong phẫu thuật lối bên loại 2 | Chất liệu PEEK hoặc tương đương. đầu hình viên đạn. Dạng cong. Số điểm đánh dấu cản quang: ≥ 04 điểm. Độ ưỡn từ ≤ 6 đến ≥ 12 độ. Dung tích khoang ghép xương từ ≤ 1.6cc đến ≥ 5.40cc. Chiều dài từ ≤ 40 đến ≥ 60mm. Chiều rộng từ ≤ 18 đến ≥ 22mm. Chiều cao từ ≤ 8 đến ≥ 14mm. Chỉ định sử dụng cho bệnh nhân thoái hoá đĩa đệm ở 1 hoặc 2 tầng liên tiếp từ L2-S1 thông qua phẫu thuật xâm lấn tối thiểu lối bên. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 190.6 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong loại 2 | Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Đầu hình viên đạn, có răng. - Số điểm đánh dấu cản quang ≥ 04 điểm - Có nhiều kích thước, trong đó tối thiểu có chiều dài ≤ 25mm. - Từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm. - Chiều rộng trước /sau khoảng 10mm (±2%) - Độ ưỡn ≥ 6 độ - Khoang ghép xương từ: ≤ 0.3 đến ≥ 0.78 cc - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. - Có ≥ 2 đầu gắn dụng cụ để đặt trong đó có gắn thẳng ≥ 0 độ hoặc gắn nghiêng ≥ 15 độ - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 190.7 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng loại 3 | Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Hình viên đạn, có răng 2 bên để chống trượt. - Số điểm đánh dấu cản quang ≥ 03 điểm làm bằng Tantalum hoặc tương đương - Có nhiều kích thước, trong đó có tối thiểu các cỡ (22mm; 26mm) ±2% - Từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm. - chiều rộng 10mm (±2%). - Khoang ghép xương từ ≤ 0.32cc đến ≥ 1.19cc tùy kích thước. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 191 | Xương nhân tạo 10cc loại 1 | Thành phần hoá học ≤ 15% Hydroxyapatite và ≥ 85% beta-Tricalcium Phosphate hoặc tương đương. - Kích thước hạt từ ≤1.6mm đến ≥ 3.2mm. - Độ xốp của hạt ≥ 80%. với kích thước trung bình khoang trống ≤ 500 micron và đường kính lỗ liên kết giữa các khoang trống ≤ 125 micron. - Dung tích: ≥ 10cc. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 192 | Bộ bơm xi măng không bóng loại 2 |  |
| 192.1 | Bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn | Vật liệu: nhựa y tế cao cấp và thép không gỉ hoặc tương đương - Hệ thống bơm xi măng không bóng gồm tối thiểu 06 bộ phận : + 01 bộ trộn được trang bị lưỡi dao trộn với vòng xoay ngoại luân, có cửa sổ mở phía bên để lắp xylanh + 01 phễu đổ xi măng và dung dịch trộn + 01 pittong đẩy xi măng vào xylanh + 01 xylanh chứa xi măng được kết nối với bộ trộn + 01 tay cầm được sử dụng với xylanh + 01 ống nối kéo dài tránh tiếp xúc trực tiếp với tia X - Hệ thống bơm được trang bị van an toàn, được kích hoạt khi áp lực bên trong xylanh quá cao hoặc khi bơm đẩy đi quá nhanh. - Bộ bơm đo và kiểm soát xi măng với áp lực bơm cao 120 bars (±2%) - Dung tích bơm tối đa hơn ≥ 10cc Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 192.2 | Kim chọc dò thân đốt sống | Bao gồm: Kim mũi vát và ống trocar - Tay cầm có khóa, 11Gx125mm ±2% - Có các điểm đánh dấu kiểm soát độ sâu - Vật liệu : Hợp kim y tế hoặc tương đương Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 192.3 | Xi măng sinh học có cản quang | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha gồm ≤ 20g xi măng tiệt trùng dạng bột với Barium sulphate ≤ 30%, Methyl methacrylate-Styrence-copolymer ≤ 68%, Benzonyl peroxide ≤ 2% và ≤ 9g chất lỏng trong lọ vô trùng với thành phần Methyl methacrylate (mono-mer): ≤ 99.1%, N, N-dimethyl-p-toluidine: ≤ 0.9%, Hydroquinone ≤ 75ppm hoặc tương đương, là loại xi măng có độ nhớt cao, có cản quang, thời gian làm việc trung 8 phút (±2%) ở 22 độ C Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 193 | Bộ bơm xi măng có bóng loại 2 |  |
| 193.1 | Kim chọc khoan thân sống | Bộ kim chọc khoan thân sống bao gồm: + ≥2 ống trocar dạng rỗng nòng có vạch chia trên thân, +≥ 01 kim mũi vát có tay cầm, ≥ 01 kim mũi kim cương có tay cầm (có tay cầm màu sắc khác nhau để phân biệt) + ≥ 01 mũi khoan thân sống, + ≥ 02 dụng cụ đẩy. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 193.2 | Bộ bơm áp lực có đồng hồ đo | Bộ bơm áp lực có đồng hồ đo, hiển thị áp lực qua màn hình hiển thị Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 193.3 | Bóng nong thân đốt sống | Bóng nong chịu lực tối đa ≥ 400psi, có ≥ 2 điểm cản quan kiểm soát độ sâu làm bằng vật liệu Platium và Iridium hoặc tương đương, dung tích tối đa ≥ 5cc Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 193.4 | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha loại 2 | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha gồm ≤ 20g xi măng tiệt trùng dạng bột với Barium sulphate ≤ 30%, Methyl methacrylate-Styrence-copolymer ≤ 68%, Benzonyl peroxide ≤ 2% và ≤ 9g chất lỏng trong lọ vô trùng với thành phần Methyl methacrylate (mono-mer): ≤ 99.1%, N, N-dimethyl-p-toluidine: ≤ 0.9%, Hydroquinone ≤ 75ppm hoặc tương đương, là loại xi măng có độ nhớt cao, có cản quang, thời gian làm việc trung bình 8 phút (±2%) ở 22 độ C Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 193.5 | Thân đốt sống nhân tạo | Vật liệu: titanium hoặc tương đương - Đường kính ≥ 16mm - Dài ≥ 60mm - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới hình tam giác. - Dùng để đặt và thay thân sống. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 193.6 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống | Kim chọc đưa xi măng bao gồm ống rỗng nòng và dụng cụ đẩy có vạch đo độ sâu, loại thụ động, có dung tích ≥ 1cc trong thân dụng cụ. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 193.7 | Thân đốt sống nhân tạo | Vật liệu: titanium hoặc tương đương - Đường kính ≥ 13 mm - Dài ≥ 70mm - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới hình tam giác. - Dùng để đặt và thay thân sống. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 193.8 | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng vào kim chọc kèm bộ trộn gồm tối thiểu: 01 tay trộn, 01 thân bộ trộn dung tích ≥ 70cc trong đó có cơ chế khóa Luer, 01 pittong áp lực để đẩy xi măng vào kim chọc, 01 phễu đổ xi măng vào bộ trộn, 01 dây hút chân không, 01 bộ kết nối với khóa Luer trên thân bộ trộn, 01 xy lanh để hút dung dịch pha vào xi măng thể tích khoảng ≥ 10ml, 01 kim tiêm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 194 | Bộ nẹp vít cột sống cổ sau loại 5 |  |
| 194.1 | Vít đa trục cột sống cổ sau | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Vít có các đường kính: từ ≤ 3.0mm đến ≥ 5.5mm - Vít xoay ≥ 60 độ ở mọi hướng khi ở vị trí góc bù của phần đế xoay mũ vít - Vít xoay ≥ 30 độ ở mọi hướng khi góc bù của đế xoay mũ vít không được dùng - Góc bù của vít xoay ≥ 360 độ cho phép tăng góc vít khi cần thiết - Đế xoay thiết kế nhỏ gọn cho phép phần mũ vít bắt sát với bề mặt xương - Đầu vít Tự Taro - Đầu vít thuôn nhọn có ren tạo điều kiện cho bắt vít và xác định vị trí của lỗ bắt vít - Bước ren mịn và tù hơn giúp tăng liên kết với xương - Tích hợp được với hệ thống định vị trong mổ và hệ thống theo dõi thần kính trong mổ - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 194.2 | Nẹp dọc cổ sau hợp kim titanium | Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính ≤ 3.2mm - Chiều dài ≥ 240mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 194.3 | Ốc khóa trong dùng cho vít đa trục cột sống cổ sau thế hệ mới | - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Cánh ren đầu được làm tù giúp bắt ốc khoá trong dễ dàng và tránh lệch khỏi trục - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 195 | Bộ nẹp vít đa bước ren loại 3 |  |
| 195.1 | Vít đa trục hai bước ren | Vật liệu: Hợp kim titanium, Cobalt Chrome hoặc tương đương - Công nghệ bước ren kép - Có tối thiểu 09 đường kính vít từ: ≤ 4.0mm đến ≥ 9.5mm, được phân biệt bằng màu sắc. - Chiều dài vít từ ≤ 20mm đến ≥ 90mm - Chiều cao mũ vít ≥ 17mm - Chiều rộng phần mũ vít trượt trên thanh dọc ≥9mm - Chiều rộng phần mũ vít song song với thanh dọc ≥ 11mm - Chiều rộng phần mũ vít vuông góc với thanh dọc ≥ 12mm - Vít có 2 bước ren - Ren mở rộng đến đầu thon để dễ dàng bắt vít - Đồng bộ với vít đơn trục/ đa trục 2 bước ren và ốc khoá trong tự gãy có tổng chiều cao ≥ 13mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 195.2 | Vít hạn chế góc xoay hai bước ren | Vật liệu: Hợp kim titanium,Cobalt Chrome hoặc tương đương - Cho phép chỉnh trượt để thay đổi góc tì thanh dọc trong phạm vi ≥ 13 độ đầu và đuôi - Công nghệ bước ren kép - Có tối thiểu 06 đường kính vít từ: ≤ 4.0mm đến ≥ 5.5 mm, được phân biệt bằng màu sắc. - Chiều dài vít từ ≤ 25mm đến ≥ 50mm tùy đường kính vít - Vít có 2 bước ren - Ren mở rộng đến đầu thon để dễ dàng bắt vít - Đồng bộ với ốc khoá trong tự gãy có tổng chiều cao ≥ 13mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 195.3 | Ốc khóa trong cho vít đơn trục, đa trục hai bước ren | Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Tự gãy khi vặn đủ lực - Công nghê cánh ren ngược - Ốc có đặc tính với đầu tù giảm khả năng bắt lệch trục từ điểm đầu tới mũ vít - Đường kính: ≥ 8mm - Khoảng cách giữa hai bước ren: ≥ 1mm - Tổng chiều cao: ≥ 13mm - Đồng bộ với vít đa trục/đơn trục 2 bước ren và nẹp dọc 5.5mm/ 6.0mm (±2%) - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 195.4 | Nẹp dọc thẳng | Vật liệu: Cobalt chrome hoặc tương đương - Đường kính ≥ 5.5mm, chiều dài ≥ 500mm, loại thẳng - Đồng bộ với vít đơn trục/ đa trục 2 bước ren và ốc khoá trong tự gãy có tổng chiều cao ≥13mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 195.5 | Nẹp nối thanh dọc | Vật liệu: hợp kim titanium, Cobalt Chrome hoặc tương đương - Nẹp nối thanh dọc tương thích với nhiều chất liệu thanh dọc có đường kính ≥ 5.5mm - Đóng gói vô trùng kèm ốc khóa trong - Cho phép điều chỉnh vị trí và góc xoay tương thích với giải phẫu của bệnh nhân bằng cách nới lỏng ốc khóa trong - Cho phép xoay ≥ 360 độ với mức xoay nhỏ nhất là 6 độ - Cho phép thanh dọc thứ hai có đường cong khác với thanh dọc dầu tiên - Được sử dụng để nối đa thanh dọc với nhau - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 195.6 | Hạt định vị hình cầu | Tích hợp được với hệ thống định vị và dụng cụ định vị. - Hạt định vị dạng hình cầu có lớp phủ phản quang Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 196 | Bộ nẹp vít, miếng ghép cột sống cổ trước loại 3 |  |
| 196.1 | Nẹp cổ trước 1 tầng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2.5mm (±2%). - Chiều rộng 18mm (±2%) - Chiều dài từ ≤ 19mm tới ≥ 30mm. Bước tăng ≤ 2,5mm. - Trên nẹp có khóa vít. - Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 196.2 | Nẹp cổ trước 2 tầng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2.5mm (±2%). - Chiều rộng 18mm (±2%). - Chiều dài từ ≤ 32mm tới ≥ 47mm. Bước tăng ≤ 2,5mm. - Trên nẹp có khóa vít. - Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 196.3 | Nẹp cổ trước 3 tầng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2.5mm (±2%). - Chiều rộng 18mm (±2%) - Chiều dài từ ≤ 55mm tới ≥ 70mm. Bước tăng ≤ 2,5mm. - Trên nẹp có khóa vít. - Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 196.4 | Nẹp cổ trước 4 tầng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2.5mm (±2%). - Chiều rộng 18mm (±2%) - Chiều dài từ ≤ 75mm tới ≥ 85mm. Bước tăng ≤ 2,5mm. - Trên nẹp có khóa vít. . - Có điểm khuyết để xác định điểm giữa của nẹp. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 196.5 | Vít cột sống cổ trước | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Vít đơn hướng tự Taro/ tự khoan - Đường kính: tối thiểu có 02 đường kính 4.0mm, 4.5mm (±2%) - Vít đường kính 4.0mm: chiều dài từ ≤ 11mm đến ≥ 17mm, bước tăng ≤ 1mm, đường kính trong ≤ 2.5mm, đường kính ngoài ≤ 4.0mm - Vít đường kính 4.5mm: chiều dài từ ≤ 11mm đến ≥ 17mm, bước tăng ≤2mm, đường kính trong ≤ 3mm, đường kính ngoài ≤ 4.5mm - Góc nghiêng của vít đơn hướng: ≥12 độ lên trên/xuống dưới, ≥ 6 độ từ trong ra ngoài. - Góc nghiêng của vít đa hướng: ≥ 22 độ lên trên/xuống dưới; ≥ 17 độ từ trong ra ngoài. - Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc (mỗi đường kính 1 màu khác nhau). - Đồng bộ với nẹp đốt sống cổ trước kèm khóa mũ vít ≥ 90 độ - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 196.6 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều rộng 14mm (±2%) - Chiều cao từ ≤ 4mm tới ≥ 6mm - Chiều sâu (chiều dài) ≥ 11mm - Độ ưỡn: ≥ 4 độ - Số điểm đánh dấu cản quang: ≥ 3 điểm - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 197 | Bộ nẹp vít, miếng ghép cột sống cổ trước loại 4 |  |
| 197.1 | Nẹp cổ trước 1 tầng | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 1.9mm (±2%) - Chiều rộng 16mm (±2%) - Chiều dài: Từ ≤ 15mm đến ≥ 29mm, bước tăng của nẹp ≤ 2mm - Có hai vết lõm ở phía đầu xa thể hiện hướng đầu/cuối của nẹp. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 197.2 | Nẹp cổ trước 2 tầng | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 1.9mm (±2%) - Chiều rộng 16mm (±2%) - Chiều dài: Từ ≤ 33mm đến ≥ 48mm - Có hai vết lõm ở phía đầu xa thể hiện hướng đầu/cuối của nẹp. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 197.3 | Nẹp cổ trước 3 tầng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 1.9mm (±2%) - Chiều rộng 16mm (±2%) - Chiều dài: Từ ≤ 49mm đến ≥ 68mm - Có hai vết lõm ở phía đầu xa thể hiện hướng đầu/cuối của nẹp. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 197.4 | Nẹp cổ trước 4 tầng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2.1mm (±2%) - Chiều rộng 16mm (±2%) - Chiều dài: Từ ≤ 69mm đến ≥ 83mm - Có hai vết lõm ở phía đầu xa thể hiện hướng đầu/cuối của nẹp. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 197.5 | Vít cột sống cổ trước | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Có ren xương cứng và ren xương xốp - Đường kính từ ≤ 3.5mm tới ≥ 4.0mm - Chiều dài từ ≤ 13mm tới ≥ 17mm - Vít tự khoan - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 197.6 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều rộng 14mm (±2%) - Chiều cao từ ≤ 4mm tới ≥ 6mm - Chiều sâu (chiều dài) ≥ 11mm - Độ ưỡn: ≥ 4 độ - Số điểm đánh dấu cản quang: ≥ 3 điểm - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 197.7 | Đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ có khớp | Vật liệu: titanium, titanium carbide hoặc tương đương - Có ≥ 4 rãnh để cố định, ngăn chặn bị trượt ra khỏi thân sống - Có bề mặt gắn liền xương (hàn xương) sử dụng Plasma hoặc tương đương. - Có trục quay trước/sau. - Chiều cao: tối thiểu có 4 kích thước từ ≤ 5mm đến ≥ 8mm. - Chiều sâu: tối thiểu có 4 kích thước từ ≤ 12mm đến ≥ 18mm. - Chiều rộng: tối thiểu có 02 kích thước từ ≤ 15mm đến ≥ 17mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 198 | Miếng ghép đĩa đệm cổ kèm vít loại 2 |  |
| 198.1 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ kèm vít | Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Hình dáng: Hình thang, có răng 2 phía chống tuột, 2 lỗ dành cho bắt vít có ren xương cứng và ren xương xốp với vòng xoay khóa vít. - Kích thước tối thiểu có 02 cỡ 15x12mm và 17x14mm (±2%) - Chiều cao: từ ≤5mm đến ≥ 10mm - Độ nghiêng khi bắt vít: + Dùng dụng cụ dẫn hướng: Hướng đầu-đuôi 40 độ ±2%, Hướng ra ngoài 8 độ ±2% + Không dùng dụng cụ dẫn hướng: Hướng đầu-đuôi ≤ 47 độ, Hướng ra ngoài ≤ 10 độ - Độ nghiêng: 0 độ, 6 độ ±2% - Số điểm đánh dấu cản quang: ≥ 2 điểm bằng chất liệu hợp kim Titan - Khoang ghép xương: từ ≤ 0.35cc đến ≥ 1cc đối với độ nghiêng 0 độ và ≤ 0.31cc đến ≥ 0.95cc với độ nghiêng 6 độ ±2% - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 198.2 | Vít tự taro, tự khoan | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Vít tự khoan - Được thiết kế với hai phần: ren xương cứng và ren xương xốp - Đường kính tối thiểu có 02 cỡ 3.5mm và 4.0mm (±2%) - Chiều dài tối thiểu có 03 cỡ 11mm, 13mm, 15mm (±2%) - Vít 11mm (±2%) có ≥ 4mm phần ren xương cứng - Vít 13mm và 15mm (±2%) có ≥ 5mm phần ren xương cứng - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 199 | Bộ nẹp vít cột sống cổ sau loại 2 |  |
| 199.1 | Vít đa trục cột sống cổ sau | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Vít tự tarô. - Chiều cao mũ vít 11mm (±2%) - Đường kính vít tối thiểu có 03 cỡ từ ≤ 3.5mm đến ≥ 4.5 mm - Chiều dài vít từ ≤ 10 mm đến ≥ 50mm, bước tăng 2mm - Tương thích được với hệ thống ≤ 3.2mm - Góc nghiêng tối đa ≥ 45 độ. - Có ≥ 03 rãnh bù góc để tăng độ linh hoạt của vít - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 199.2 | Vít ốc khóa trong cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính ≤ 6mm - Chiều cao ≤ 3.7mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 199.3 | Nẹp dọc cột sống cổ sau | - Vật liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương - Dài ≥ 200mm - Đường kính: ≤ 3.2mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 199.4 | Nẹp chẩm cổ uốn sẵn | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính ≤ 3.2mm - Dài ≥ 200mm - uốn sẵn tại vùng chẩm. Trên nẹp có ≥ 2 lỗ bắt vít chẩm - Đường kính vùng uốn ≤ 3.6mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 199.5 | Vít chẩm | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính tối thiểu có 02 cỡ 4.0 mm và 4.5 mm - Chiều dài vít từ ≤ 6mm đến ≥ 12mm - Vít ren xương cứng, đồng bộ với nẹp chẩm cổ sau - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 199.6 | Nẹp nối chuyển tiếp cột sống cổ - ngực | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Nẹp nối thanh dọc: kết nối thanh dọc đường kính ≤ 3.2mm với đường kính ≤ 5.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 200 | Bộ nẹp, vít tạo hình bản sống cổ loại 1 |  |
| 200.1 | Nẹp tạo hình bản sống | - Vật liệu: titanium hoặc tương đương. - Nẹp hình chữ Z - Chiều dài từ ≤ 8mm đến ≥ 16mm/ bước tăng ≤ 2mm - Có ≥ 04 lỗ bắt vít. - Đồng bộ với vít tạo hình tự taro đường kính 2,6mm và 3.0mm (±2%) - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 200.2 | Vít tạo hình bản sống | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính ≤ 2.6mm và ≥3.0mm - Chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥ 11 mm - Vít tự taro - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực loại 2 |  |
| 201.1 | Vít đa trục cột sống lưng ngực | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - cánh ren ngược - Đường kính từ ≤ 4.0mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 50mm - Chiều cao mũ vít 16.1mm ±2% - Góc xoay ≥28 độ. - Vít tự taro. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.2 | Vít đơn trục cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - cánh ren ngược - Chiều cao mũ vít ≤ 12.2mm - Đường kính từ ≤ 4.0 mm đến ≥ 7.5mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 50mm - Vít tự taro. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.3 | Vít trượt đa trục hai bước ren | Đầu mũ vít được kéo dài cho phép dễ dàng đặt thanh dọc cũng như nén chỉnh trượt và được bẻ đi khi hoàn thành nén chỉnh trượt -Vít được sử dụng công nghệ bước ren kép tăng bám xương -Mũ vít hình tulip chất liệu Cobalt Chrome được thiết kế tương thích với cả hai hệ thống thanh dọc đường kính 5.5mm và 6.0mm (±2%) (với nhiều chất liệu khác nhau) -Mũ của vít được mã hóa màu sắc theo đường kính vít - Đường kính: từ ≤ 4.5 mm đến ≥ 8.5mm, được phân biệt bằng màu sắc. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.4 | Vít xương cánh chậu | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính từ ≤ 6.5mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài từ ≤ 60mm đến ≥ 80mm. - Chiều cao mũ vít khoảng 16mm (±2%) - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.5 | Ốc khóa trong cho vít cột sống ngực lưng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Tự gãy khi vặn đủ lực. - Được cánh ren ngược - Tổng chiều dài của vít khóa trong trước khi bẻ: ≥ 13mm - Chiều dài của phần vít khóa trong sau khi bẻ: ≤ 4.65mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.6 | Ốc khóa trong cho vít trượt hai bước ren | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đồng bộ với hệ thống vít trượt đa trục 2 bước ren - Tương thích với thanh dọc đường kính 5.5mm và 6.0mm (±2%) (với nhiều chất liệu khác nhau) - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.7 | Ốc khóa trong cho vít cánh chậu | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Tự gãy khi vặn đủ lực - Chiều dài trước khi bẻ mũ vít: ≥13mm - Đường kính ≤ 6.5mm - Đồng bộ với vít xương cánh chậu, nẹp nối bên cánh chậu - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.8 | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng | - Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: 5,5mm (±2%) - Dài ≥ 500mm, trong đó ≥ 6mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Có 2 đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.9 | Nẹp nối ngang cột sống lưng loại 1 | Vật liệu: hơp kim titanium hoặc tương đương - Tương thích với đường kính nẹp dọc 5.5mm ±2% - Chiều dài từ ≤ 9.5mm tới ≥ 74mm - Kèm theo 02 ốc khóa. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.10 | Nẹp nối vít xương cánh chậu | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Bề dày của nẹp ≥ 6mm - Chiều dài ≤ 60mm - Đồng bộ với nẹp dọc đường kính 5.5mm ±2%, vít xương cánh chậu và vít khóa trong cánh chậu - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.11 | Nẹp dọc tăng trưởng | Vật liệu: Hợp kim Titan hoặc tương đương - Có hai vít khóa mỗi đầu để cố định thanh dọc - Chiều dài: từ ≤ 40mm đến ≥ 110mm - Sử dụng cho các ca chỉnh vẹo ở bệnh nhân nhỏ tuổi. Nẹp dọc tăng trưởng các cỡ dùng trong phẫu thuật chỉnh vẹo trẻ em - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.12 | Xương nhân tạo khử khoáng dạng bột nhào | - Xương ghép nhân tạo khử khoáng, cấu trúc dạng ma trận kích thích mọc xương - Có chất mang là Glycerol hoặc tương đương - Có thể tạo hình sử dụng trong nhiều trường hợp phẫu thuật - Dung tích 1cc ±2%, công nghệ dạng sợi - Cấu trúc linh hoạt, dùng trong cả ghép xương tự thân và ghép xương đồng loại Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 201.13 | Nẹp nối ngang cột sống lưng loại 2 | - Vật liệu: hợp kim Titanium hoặc tương đương - Có thể điều chỉnh được góc quay và thay đổi được chiều dài. - Nẹp kèm theo 2 vít khóa tự gãy để cố định vào nẹp dọc đường kính 5.5mm (±2%) - Chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 80mm. - Tương thích với hệ thống nẹp vít ốc đường kính 5.5mm (±2%) - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 202 | Bộ nẹp vít khóa bản hẹp loại 2 các cỡ |  |
| 202.1 | Nẹp khóa bản hẹp, các cỡ | Độ dày nẹp: 4.2 mm (±2%). Bề rộng nẹp: 13.5 mm (±2%). Số lỗ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 14 lỗ (có tối thiểu 8 loại), lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ: 16.0 mm (±2%). Chiều dài nẹp từ ≤ 103mm đến ≥ 231 mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 202.2 | Vít khóa 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 202.3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 203 | Bộ nẹp vít khóa bản nhỏ loại 2 các cỡ |  |
| 203.1 | Nẹp khóa bản nhỏ, thẳng, các cỡ | Độ dày nẹp: 3.4 mm (±2%). Bề rộng nẹp: 11.1 mm (±2%). Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 16 lỗ (có tối thiểu 11 loại), lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ: 12.0 mm (±2%). Chiều dài nẹp từ ≤ 50mm đến ≥ 194mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 203.2 | Vít khóa 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 5.3mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 80mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 203.3 | Vít nén ép 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 6.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 204 | Bộ nẹp vít khóa bản rộng loại 2 các cỡ |  |
| 204.1 | Nẹp khóa bản rộng, các cỡ | Độ dày nẹp: 5.2 mm (±2%). Bề rộng nẹp: 17.5 mm (±2%). Số lỗ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 16 lỗ (có tối thiểu 9 loại), lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ: 16.0 mm (±2%). Chiều dài nẹp từ ≤ 103mm đến ≥ 263 mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 204.2 | Vít khóa 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 204.3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 205 | Bộ nẹp vít khóa đầu dưới xương chày ngoài, các cỡ |  |
| 205.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày ngoài, các cỡ | Độ dày nẹp: 4.0 mm (±2%). Bề rộng đầu nẹp: 26.5 mm (±2%). Bề rộng thân nẹp: 15.0 mm (±2%). Số lỗ phần đầu nẹp: ≥ 5 lỗ Số lỗ phần thân nẹp: từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 13 lỗ (có tối thiểu 9 loại), lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ: 15.0 mm ±2%. Chiều dài nẹp từ ≤ 120mm đến ≥ 240 mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 205.2 | Vít khóa 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥85mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 205.3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 205.4 | Vít khóa 5.5mm, xương xốp, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 5.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.5mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 206 | Bộ nẹp vít khóa đầu dưới xương chày trong, các cỡ |  |
| 206.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày trong, các cỡ | Nẹp khóa đa trục. Độ dày đầu nẹp: 2.8mm (±2%). Độ dày thân nẹp: 4.0 mm (±2%). Bề rộng đầu nẹp: 22 mm (±2%). Bề rộng thân nẹp: 15.5 mm (±2%). Số lỗ phần đầu nẹp ≥ 8 lỗ Số lỗ phần thân nẹp: từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 15 lỗ (có tối thiểu 6 loại), lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ phần thân: 10.5 mm ±2%. Chiều dài nẹp từ ≤ 116mm đến ≥ 220 mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 206.2 | Vít khóa 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 5.3mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 80mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 206.3 | Vít nén ép 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 6.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến tối đa ≥ 50mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 206.4 | Vít khóa xương xốp 3.5mm, các cỡ, titan | Vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính nòng vít ≤ 1.9mm, đường kính mũ vít ≤ 5.3mm Chiều dài vít từ ≤ 14mm đến ≥ 60mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 207 | Bộ nẹp vít khóa đầu dưới xương đùi loại 2 các cỡ |  |
| 207.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi, phải trái, các cỡ | Độ dày nẹp: 5.7 mm (±2%). Bề rộng đầu nẹp: 39.3 mm (±2%). Bề rộng thân nẹp: 17.0 mm (±2%). Số lỗ phần đầu nẹp ≥ 7 lỗ Số lỗ phần thân nẹp: từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 13 lỗ (có tối thiểu 5 loại), lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp: 20.0 mm ±2% Chiều dài nẹp từ ≤165mm đến ≥ 323 mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 207.2 | Vít khóa 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 207.3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 207.4 | Vít khóa 5.5mm, xương xốp, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 5.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.5mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 208 | Bộ nẹp vít khóa đầu dưới xương mác, đa trục, các cỡ |  |
| 208.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác, trái phải, các cỡ | Nẹp khóa đa trục. Độ dày nẹp: 2.5 mm (±2%). Bề rộng đầu nẹp: 16.1 mm (±2%). Bề rộng thân nẹp: 9.7mm (±2%). Số lỗ phần đầu nẹp: ≥ 4 lỗ Số lỗ phần thân nẹp: từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 11 lỗ (có tối thiểu 4 loại), lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ 12mm ±2%. Chiều dài nẹp từ ≤ 85mm đến ≥ 157mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 208.2 | Vít khóa 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 5.3mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 80mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 208.3 | Vít nén ép 3.5mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 6.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 209 | Bộ nẹp vít khóa đầu dưới xương quay, các cỡ |  |
| 209.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương quay, phải trái, các cỡ | Độ dày đầu nẹp: 3.0 mm (±2%) Độ dày thân nẹp: 2.3mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 9.5 mm (±2%) Khoảng cách giữa các lỗ phần thân: 8.5 mm ±2% , nẹp được lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Loại phần đầu nẹp có ≤ 3 lỗ: bề rộng đầu nẹp: 22.0mm (±2%), số lỗ trên thân nẹp: ≤ 3 lỗ, chiều dài nẹp từ từ ≤ 46mm đến ≥ 55mm. Loại phần đầu nẹp có ≥ 4 lỗ: bề rộng đầu nẹp: 26.6mm (±2%), số lỗ trên thân nẹp: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 12 lỗ (có tối thiểu 10 loại), chiều dài nẹp từ ≤ 49mm đến ≥ 125mm.. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 209.2 | Vít khóa 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 5.3mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 80mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 209.3 | Vít nén ép 3.5mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 6.0mm. Chiều dài vít từ tối thiểu ≤ 12mm đến ≥ 50mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 210 | Bộ nẹp vít khóa đầu trên xương cánh tay loại 2 |  |
| 210.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, các loại | Độ dày nẹp: 4.0 mm (±2%) Bề rộng đầu nẹp: 23.4 mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 15.5 mm (±2%) Số lỗ: từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 18 lỗ (có tối thiểu 13 loại), lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ thân nẹp: 16.0 mm ±2% Chiều dài nẹp từ ≤ 72mm đến ≥ 280mm Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 210.2 | Vít khóa 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 210.3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 210.4 | Vít khóa 5.5mm, xương xốp, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 5.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.5mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 211 | Bộ nẹp vít khóa đầu trên xương đùi loại 1 các cỡ |  |
| 211.1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, các cỡ | Độ dày nẹp 6.0 mm (±2%) Bề rộng thân nẹp 19.0 mm (±2%) Số lỗ: từ ≤ 2 lỗ đến ≥ 12 lỗ (có tối thiểu 6 loại), phân biệt trái/phải, lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ 18.0 mm ±2%. Phần đầu nẹp sử dụng vít khóa rỗng nòng đường kính 7.3mm ±2%. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 211.2 | Vít khoá 5.0mm, các cỡ | Đường kính ≤ 5.0 mm, đường kính thân vít ≤ 4.3 mm, đường kính mũ vít ≤ 6.6 mm. Chiều dài vít từ ≤ 10mm đến ≥ 48mm bước tăng 2mm; chiều dài từ ≤ 50mm đến ≥ 95mm bước tăng 5mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 211.3 | Vít khoá xương xốp 5.0mm, các cỡ | Vít tự taro. Đường kính ren ≤ 5.0 mm, đường kính thân vít ≤ 3.2 mm, đường kính mũ vít ≤ 6.6 mm. Chiều dài vít từ ≤ 25mm đến ≥ 100mm bước tăng 5mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 211.4 | Vít nén 4.5mm, các cỡ, dùng cho nẹp đầu trên xương đùi | Vít tự taro. Đường kính ren ≤ 4.5 mm, đường kính thân vít ≤ 3.2 mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0 mm. Chiều dài vít từ ≤ 10mm đến ≥ 70mm, bước tăng 2mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 211.5 | Vít khoá rỗng nòng, xương xốp, 7.3mm, các cỡ | Vít rỗng nòng, đường kính ren ≤ 7.3 mm, đường kính thân vít ≤ 5.5 mm, đường kính nòng vít ≤ 2.5 mm. Đường kính mũ vít ≤ 9.2 mm với loại vít ren toàn phần. Đường kính mũ vít ≤ 8.3 mm với loại vít ren bán phần (chiều dài phần ren ≤ 25mm) Chiều dài vít từ ≤ 60mm đến ≥ 110mm (bước tăng 5mm). Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 212 | Bộ nẹp vít khóa đóng cứng ba khớp cổ chân, đa trục |  |
| 212.1 | Nẹp khóa đóng cứng ba khớp cổ chân, đa trục | Độ dày nẹp 4.0 mm (±2%) Bề rộng đầu nẹp 25.0mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 19.0mm (±2%) Số lỗ ≥ 3 lỗ, lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Chiều dài nẹp ≤ 114 mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 212.2 | Vít xốp 6.5mm, ren bán phần | Đầu vít tự taro, ren bán phần. Đường kính vít ≤ 6.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính thân vít ≤ 4.5mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 45mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 212.3 | Vít khóa 5,5mm, xương cứng, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 5.5mm, đường kính lõi vít ≤ 4.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm Chiều dài vít từ ≤ 26mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 212.4 | Vít khóa 5.5mm, xương xốp, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 5.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.5mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 213 | Bộ nẹp khoá đóng cứng khớp |  |
| 213.1 | Nẹp khóa đóng cứng hai khớp cổ chân, đa trục | Độ dày nẹp 4.0mm (±2%) Bề rộng đầu nẹp 25.0mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 19.0mm (±2%) Lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Chiều dài nẹp ≤ 95 mm Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 213.2 | Vít xốp 6.5mm, ren bán phần | Đầu vít tự taro, ren bán phần. Đường kính vít ≤ 6.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính thân vít ≤ 4.5mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 45mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 213.3 | Vít khóa 5,5mm, xương cứng, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 5.5mm, đường kính lõi vít ≤ 4.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm Chiều dài vít từ ≤ 26mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 213.4 | Vít khóa 5.5mm, xương xốp, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 5.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.5mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 214 | Bộ nẹp vít khóa mắt xích loại 2 các cỡ |  |
| 214.1 | Nẹp khóa mắt xích, các cỡ | Độ dày nẹp: 2.5 mm (±2%) Bề rộng nẹp: 10.0 mm (±2%) Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 20 lỗ (có tối thiểu 12 loại), lỗ vít khóa độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ: 12.0 mm ±2% Chiều dài nẹp từ ≤ 46mm đến ≥ 238mm Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 214.2 | Vít khóa 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 5.3mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 80mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 215 | Bộ nẹp vít khóa móc xương đòn, trái phải, các cỡ |  |
| 215.1 | Nẹp khóa móc xương đòn, trái phải các cỡ | Độ dày nẹp: 4.0mm (±2%) Bề rộng đầu nẹp: 21.0mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 10.0mm (±2%) Chiều dài móc: 18.5mm (±2%) Chiều sâu móc 18.0/21.0 mm ±2% Số lỗ phần đầu nẹp: ≤ 3 lỗ Số lỗ phần thân nẹp: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 6 lỗ (có tối thiểu 4 loại), lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ phần thân nẹp: 10.2mm ±2% Chiều dài nẹp từ ≤ 73mm đến ≥ 102mm Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 215.2 | Vít khóa 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 5.3mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 80mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 215.3 | Vít nén ép 3.5mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 6.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 216 | Bộ nẹp vít khóa đầu dưới xương cánh tay chữ Y, trái, phải , các cỡ |  |
| 216.1 | Nẹp khóa chữ Y đầu dưới xương cánh tay, trái, phải, các cỡ | Độ dày nẹp: 2.5 mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 12.0 mm (±2%) Số lỗ: từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 11 lỗ (có tối thiểu 3 loại), lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ phần thân 8.0 mm (±2%) Loại (39ᵒ /29ᵒ ±2%) : bề rộng đầu nẹp: 71.8 mm (±2%), chiều dài nẹp từ ≤ 92mm đến ≥ 140 mm. Loại (35ᵒ /25ᵒ ±2%) : bề rộng đầu nẹp: 55.4 mm (±2%), chiều dài nẹp từ ≤ 88mm đến ≥ 136 mm. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 216.2 | Vít khóa 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 5.3mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 80mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 216.3 | Vít nén ép 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 6.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 217 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày ngoài, các cỡ |  |
| 217.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày ngoài | Độ dày nẹp: 3.0 mm (±2%) Bề rộng đầu nẹp: 29.6 mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 15.0 mm (±2%) Số lỗ phần đầu nẹp: ≤ 3 lỗ Số lỗ phần thân nẹp: từ ≤ 3 đến ≥ 13 lỗ (có tối thiểu 6 loại), lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ: 15.0 mm (±2%) Chiều dài nẹp từ ≤ 88mm đến ≥ 238mm Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 217.2 | Vít khóa 4.5mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 217.3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 217.4 | Vít khóa 5.5mm, xương xốp, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 5.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.5mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 218 | Bộ nẹp khóa ốp mâm chày ngoài/trong, phải/trái, các cỡ |  |
| 218.1 | Nẹp khóa ốp mâm chày ngoài, trong, phải, trái, các cỡ | Có tối thiểu 03 loại nẹp mâm chày: Nẹp khóa mâm chày trong: Độ dày nẹp: 4.0 mm (±2%), bề rộng đầu nẹp: 36.2 mm (±2%), bề rộng thân nẹp: 15.0 mm (±2%), số lỗ phần đầu nẹp: ≤ 4 lỗ, số lỗ phần thân nẹp: từ ≤ 3 lỗ đến ≥13 lỗ (có tối thiểu 8 loại), khoảng cách giữa các lỗ: 16.0 mm (±2%), chiều dài nẹp từ ≤ 81mm đến ≥ 241mm Nẹp khóa mâm chày ngoài: Độ dày nẹp: 3.0 mm (±2%), bề rộng đầu nẹp: 29.6 mm (±2%), bề rộng thân nẹp: 15.0 mm (±2%), số lỗ phần đầu nẹp: ≤ 3 lỗ, số lỗ phần thân nẹp: từ ≤ 3 lỗ đến ≥13 lỗ (có tối thiểu 6 loại), khoảng cách giữa các lỗ: 15.0 mm (±2%), chiều dài nẹp từ ≤ 88mm đến ≥ 238mm Nẹp khóa mâm chày giữa (mâm chày chữ T): Độ dày nẹp: 4.0 mm (±2%), bề rộng đầu nẹp: 33.4 mm (±2%), bề rộng thân nẹp: 14.5 mm (±2%), số lỗ phần đầu nẹp: ≤ 4 lỗ, số lỗ phần thân nẹp: ≤ 4 lỗ, khoảng cách giữa các lỗ: 16.0 mm (±2%), chiều dài nẹp ≤ 96 mm. Nẹp được lỗ vít khóa và lỗ vít nén độc lập. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 218.2 | Vít khóa 4.5mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 218.3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 218.4 | Vít khóa 5.5mm, xương xốp, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 5.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.5mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 219 | Bộ nẹp khóa đầu trên xương chày trong, các cỡ |  |
| 219.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trong | Độ dày nẹp: 4.0 mm (±2%) Bề rộng đầu nẹp: 36.2 mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 15.0 mm (±2%) Số lỗ phần đầu nẹp: ≤ 4 lỗ Số lỗ phần thân nẹp: từ ≤ 3 lỗ đến ≥13 lỗ (có tối thiểu 8 loại), lỗ vít khóa và vít nén độc lập. Khoảng cách giữa các lỗ: 16.0 mm (±2%) Chiều dài nẹp từ ≤ 81mm đến ≥ 241mm Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 219.2 | Vít khóa 4.5mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 219.3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 219.4 | Vít khóa 5.5mm, xương xốp, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 5.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.5mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 220 | Bộ nẹp vít khóa xương đòn loại 2 các cỡ |  |
| 220.1 | Nẹp khóa xương đòn các loại, trái phải, các cỡ | Độ dày nẹp: 3.5 mm (±2%) Bề rộng nẹp: 10.0 mm (±2%) Số lỗ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 9 lỗ (có tối thiểu 4 loại), lỗ vít khóa và vít nén độc lập. Chiều dài nẹp từ ≤ 78mm đến ≥ 106mm Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 220.2 | Vít khóa 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 5.3mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 80mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 220.3 | Vít nén ép 3.5mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 6.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 50mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 221 | Bộ nẹp vít khóa xương gót, đa trục, các cỡ |  |
| 221.1 | Nẹp khóa xương gót, đa trục, các cỡ | Nẹp đa trục, phân biệt phải trái. Độ dày nẹp: 2.5 mm (±2%) Chiều dài nẹp từ ≤ 61mm đến ≥ 80mm, có tối thiểu 3 loại cỡ, lỗ vít khóa và vít nén độc lập. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 221.2 | Vít khóa 3.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.4mm, đường kính mũ vít ≤ 5.3mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 80mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 221.3 | Vít khóa xương xốp 3.5mm, các cỡ, titan | Vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 3.5mm, đường kính nòng vít ≤ 1.9mm, đường kính mũ vít ≤ 5.3mm Chiều dài vít từ ≤ 14mm đến ≥ 60mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 222 | Bộ nẹp vít mini chữ L, các cỡ |  |
| 222.1 | Nẹp mini chữ L, các cỡ | Độ dày nẹp: 1.0 mm (±2%) Bề rộng đầu nẹp 11.9 mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 5.1 mm (±2%) Số lỗ phần đầu nẹp: ≤ 2 lỗ Số lỗ trên thân nẹp: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 5 lỗ (có tối thiểu 3 loại) Khoảng cách giữa các lỗ 6.0mm (±2%). Chiều dài nẹp từ ≤ 27mm đến ≥ 39mm, phân biệt trái/phải. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 222.2 | Vít nén ép 2.0mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 2.0 mm, đường kính lõi vít ≤ 1.3mm, đường kính mũ vít ≤ 4.0mm Chiều dài vít từ ≤ 6mm đến ≥ 40mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 223 | Bộ nẹp vít mini chữ T, các loại, các cỡ |  |
| 223.1 | Nẹp mini chữ T, các cỡ | Độ dày nẹp: 1.0 mm (±2%) Bề rộng đầu nẹp 12.6 mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 5.1 mm (±2%). Số lỗ phần đầu nẹp: ≤ 2 lỗ Số lỗ trên thân nẹp: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 4 lỗ (có tối thiểu 2 loại) khoảng cách giữa các lỗ 7.0mm (±2%). Chiều dài nẹp từ ≤ 29mm đến ≥ 36mm Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 223.2 | Vít nén ép 2.0mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 2.0 mm, đường kính lõi vít ≤ 1.3mm, đường kính mũ vít ≤ 4.0mm Chiều dài vít từ ≤ 6mm đến ≥ 40mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 224 | Bộ nẹp vít mini mu bàn tay, các cỡ |  |
| 224.1 | Nẹp mini mu bàn tay, phải trái, các cỡ | Độ dày nẹp: 1.5 mm (±2%) Bề rộng nẹp: 5.0 mm (±2%) Số lỗ: từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 8 lỗ (có tối thiểu 4 loại) Khoảng cách giữa các lỗ phần thân nẹp 5.0 mm (±2%) Chiều dài nẹp từ ≤ 27mm đến ≥ 42mm Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 224.2 | Vít nén ép 2.0mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 2.0 mm, đường kính lõi vít ≤ 1.3mm, đường kính mũ vít ≤ 4.0mm Chiều dài vít từ ≤ 6mm đến ≥ 40mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 225 | Bộ nẹp vít mini thẳng, các loại, các cỡ |  |
| 225.1 | Nẹp mini thẳng, các cỡ | Độ dày nẹp: 1.2 mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 5.0 mm (±2%) Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 6 lỗ (có tối thiểu 4 loại) Khoảng cách giữa các lỗ nẹp 6.0mm (±2%) Chiều dài nẹp từ ≤ 17mm đến ≥ 35mm Chất liệu titanium hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 225.2 | Vít nén ép 2.0mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 2.0 mm, đường kính lõi vít ≤ 1.3mm, đường kính mũ vít ≤ 4.0mm Chiều dài vít từ ≤ 6mm đến ≥ 40mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương. Có công cụ hỗ trợ tương thích Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 226 | Bộ nẹp khóa mâm chày chữ T |  |
| 226.1 | Nẹp khóa mâm chày chữ T | Độ dày nẹp: 4.0 mm (±2%) Bề rộng đầu nẹp: 33.4 mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 14.5 mm (±2%) Khoảng cách giữa các lỗ: 16.0 mm (±2%) Số lỗ phần đầu nẹp: ≤ 4 lỗ Số lỗ phần thân nẹp: ≤ 4 lỗ Nẹp được lỗ vít khóa và vít nén độc lập Chiều dài nẹp ≤ 96 mm Chất liệu titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 226.2 | Vít khóa 4.5mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 226.3 | Vít nén ép 4.5 mm, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 4.5mm, đường kính lõi vít ≤ 3.0mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 85mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 226.4 | Vít khóa 5.5mm, xương xốp, các cỡ | Đầu vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính vít ≤ 5.5mm, đường kính lõi vít ≤ 2.5mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0mm. Chiều dài vít từ ≤ 30mm đến ≥ 90mm Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 227 | Bộ nẹp vít khóa đầu trên xương đùi loại 2 các cỡ |  |
| 227.1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi, các cỡ | Độ dày nẹp: 6.0mm (±2%) Bề rộng thân nẹp: 19.0mm (±2%) Khoảng cách giữa các lỗ: 18.0mm (±2%). Số lỗ: từ từ ≤ 2 lỗ đến ≥ 12 lỗ (có tối thiểu 6 loại), phân biệt trái/phải. Phần đầu nẹp sử dụng vít khóa rỗng nòng đường kính ≤ 7.3mm Chất liệu thép y tế hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 227.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm, các cỡ | Vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính ren ≤ 5.0 mm Đường kính thân vít ≤ 4.3 mm, đường kính mũ vít ≤ 6.6 mm. Chiều dài vít từ ≤ 10mm đến ≥ 95mm Chất liệu thép y tế hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 227.3 | Vít khoá xương xốp 5.0mm, các cỡ | Vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính ren ≤ 5.0 mm Đường kính thân vít ≤ 3.2 mm, đường kính mũ vít ≤ 6.6 mm. Chiều dài vít từ ≤ 25mm đến ≥ 100mm. Chất liệu thép y tế hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 227.4 | Vít nén 4.5mm, các cỡ | Vít tự taro, mũ vít lục giác. Đường kính ren ≤ 4.5 mm Đường kính thân vít ≤ 3.2 mm, đường kính mũ vít ≤ 8.0 mm. Chiều dài vít từ ≤ 10mm đến tối đa ≥ 70mm. Chất liệu thép y tế hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 227.5 | Vít khoá rỗng nòng, xương xốp, 7.3mm, các cỡ | Vít tự taro, mũ vít lục giác, rỗng nòng. Đường kính ren ≤ 7.3 mm, đường kính thân vít ≤ 5.5 mm, đường kính nòng vít ≤ 2.5 mm. Chiều dài vít từ ≤ 60mm đến ≥ 110mm. Có tối thiểu 2 loại: - Ren toàn phần: đường kính mũ vít ≤ 9.2 mm, - Ren ngoại vi 25mm (±2%): đường kính mũ vít ≤ 8.3 mm Chất liệu bằng thép y tế hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 227.6 | Vít rỗng nòng 3.0 mm, các cỡ | Đường kính vít ≤ 3.0 mm, đường kính lõi vít ≤ 2.1mm, đường kính mũ vít ≤ 4.0mm; Đường kính rỗng nòng ≤ 1.1mm; Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 32mm. Chất liệu hợp kim titan hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 228 | Dây dẫn dịch dùng 1 lần | Bộ dây bơm nước chất liệu PVC hoặc tương đương có chạc chữ Y cho 2 đường nước vào, dài ≤ 3m, dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống. Loại sử dụng một lần, tiệt trùng sẵn. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 229 | Lưỡi bào mài xương loại 2 | Lưỡi bào được thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài. - Phần đầu mài có dạng: Răng cưa/ trơn/ răng cưa bán phần - Đường kính đầu mài: ≤ 2.9mm đến ≥ 4.0mm - Chiều dài làm việc: ≤ 82mm đến ≥130mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 230 | Lưỡi bào ổ khớp 3.5mm-4.5mm / 130mm / lưỡi răng bén 2 bên | Lưỡi bào ổ khớp bằng thép không gỉ hoặc tương đương có răng đường kính ≤ 3.5cm đến ≥ 4.5cm, chiều dài ≤ 130mm. Dùng cho tay bào giao diện lớn. Tốc độ xoay dao động: 1200 vòng/phút ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 231 | Lưỡi cắt đốt sụn khớp bằng sóng Radio Frequency | Có chức năng cầm máu bằng sóng Radio trong mổ nội soi khớp, có lỗ hút và dây hút. - Đường kính mặt tiếp xúc đốt và cắt: khoảng từ (2.8/3.2/3.6/4.3)mm ±2% - Phần đầu làm việc có góc nghiêng 70°/90° ±2%. - Chiều dài làm việc: khoảng 135mm/220mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 232 | Lưỡi mài xương các cỡ | Lưỡi mài được thiết kế rỗng nòng để hút được các mô vụn đẩy ra ngoài. - Phần đầu mài có dạng: Viền tròn/ gờ kim cương/ oval - Đường kính đầu mài: ≤ 4.0mm - Chiều dài làm việc: ≤ 130mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 233 | Bộ vật tư phẫu thuật nội soi cột sống loại 2 |  |
| 233.1 | Bộ kim chọc dò | Bộ kim định vị dùng cho phẫu thuật nội soi cột sống đường kính 18G (1.25mm) ±2%, dài ≤ 250mm, tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 233.2 | Bộ khăn nội soi cột sống | Bộ phụ kiện tối thiểu bao gồm: 1 Khăn trải bàn dụng cụ, 1 tấm phủ nội soi cột sống có túi chứa dịch, 4 khăn đa dụng, 2 bao chụp đầu đèn (bao chụp đầu đèn đường kính 65cm ±2% và bao kính chắn chì 75mmx100cm) ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 234 | Điện cực đốt đầu rỗng dùng một lần | Điện cực lưỡng cực dùng sóng radio cao tần (RF), đầu hình cầu rỗng, đường kính đầu đốt từ ≤ 2.9mm đến ≥ 3.4mm, dài ≥ 330mm, dùng một lần. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 235 | Lõi dây đốt radio lưỡng cực | Đường kính lõi ≤ 2.5mm, chiều dài có tối thiểu 2 kích thước 290mm và 400mm (±2%) dùng với bộ tay cầm lưỡng cực tháo lắp được. Tiệt trùng sẵn dùng 1 lần Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 236 | Đầu mũi mài rãnh khế/kim cương dùng 1 lần | Mũi mài gập góc đầu tròn loại rãnh khế hoặc kim cương đường kính ≤ 3.5mm. Dùng với tay cầm có khớp nối. Tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 237 | Mũi mài tròn kim cương cho nội soi cột sống các cỡ | Mũi mài kim cương có tối thiểu 2 loại - Đường kính ≥ 3mm - dài ≥ 354mm - Đường kính ≥ 3.7mm - dài ≥ 355mm dùng với vỏ ngoài đường kính ≥ 4mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 238 | Mũi mài tròn rãnh khế cho nội soi cột sống | Mũi mài rãnh khế đường kính ≥ 3mm, dài ≥ 354mm dùng với vỏ ngoài đường kính ≥ 4mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 239 | Vít đa trục các cỡ kèm vít khóa trong. | * Mũ vít: có đường kính ≤ 14mm, chiều cao ≥ 15mm, tương thích với 2 đường kính nẹp dọc 5.5 & 6.0mm ±2%. * Kích thước vít: Đường kính từ ≤ 3.5mm đến ≥ 8.0mm và chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 95mm. Dải kích thước lớn cho lựa chọn từ cột sống cổ đến thắt lưng cùng chậu. * Đầu vít dạng tự Taro hoặc tự khoan. * Vít khóa trong: ren khóa một chiều với bước ren 1mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 240 | Vít rỗng nòng bơm xi măng, kèm vít khóa trong | * Mũ vít: có đường kính ≤ 14mm, chiều cao ≥ 15mm, tương thích với 2 đường kính nẹp dọc 5.5 & 6.0mm ±2%. * Kích thước vít: đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.0mm và chiều dài từ từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm, mỗi bước tăng 5mm ± 2%. * Đầu vít dạng tự Taro hoặc tự khoan. * Thân vít rỗng nòng có ≥ 3 lỗ cho xi măng đi ra dễ dàng. * Vít khóa trong: ren khóa một chiều với bước ren 1mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 241 | Nẹp dọc cố định cột sống | * Kích thước: Đường kính 5.5 & 6.0mm 9 (±2%). Chiều dài: từ ≤ 40mm đến ≥ 600mm * 1 đầu được thiết kế hình Lục giác để có thể xoay trong quá trình nắn chỉnh. * Có thể uốn theo định dạng mong muốn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 242 | Vít MIS qua da 2 bước gen, kèm vít khóa trong | * Mũ vít: có đường kính ≤ 12,2mm, chiều cao ≥ 15,2mm, tương thích với 2 đường kính nẹp dọc 5.5 & 6.0mm ±2%. * Kích thước vít: đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥8.0mm và chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm, mỗi bước tăng 5mm ±2%. * Vít được thiết kế rỗng nòng có guide line dẫn đường khi bắt vít, 2 bước ren, mũ vít nhỏ với thiết kế Tulip và tháp mỏng cho vết mổ nhỏ và ít xâm lấn. * Đầu vít tạo với thân vít góc nghiêng ≥ 25 độ, tự taro. * Vít khóa trong: ren khóa một chiều với bước ren 1mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 243 | Nẹp dọc uốn sẵn MIS qua da | * Kích thước: Đường kính ≥ 5.5mm Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 120mm * 1 đầu được thiết kế mũi nhọn đã làm tù dễ dàng đưa vào cơ thể, 1 đầu thiết kế khóa cài kết nối với tay cầm. * Nẹp được uốn cong sẵn theo đường cong sinh lý. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 244 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống tăng size MIS | * Kích thước: Chiều dài ≥ 24mm Chiều rộng ≥ 10mm Chiều cao từ ≤ 6mm đến ≥ 13mm. * Thiết kế mở của các bề mặt trên và dưới tạo tiết diện lớn cho quá trình hàn xương. Hai mặt tiếp xúc đĩa đệm được thiết hệ thống khóa răng ngược ≥ 45 độ chống trôi. * Nòng miếng ghép thiết kế khóa Titan, khi khóa chiều cao miếng ghép được mở rộng ≥ 2mm ( tăng 1 size). * Khả năng hiển trị trên X - quang nhờ các điểm đánh dấu bằng titan hoặc tương đương. * Đóng gói tiệt trùng sẵn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 245 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng vật liệu PEEK | * Vật liệu PEEK hoặc tương đương * Kích thước: Chiều dài: Từ ≤ 22mm đến ≥ 24mm Chiều rộng ≥ 10mm Chiều cao từ ≤ 6mm đến ≥13mm. Độ ưỡn 0 độ hoặc 4 độ ±2% * Thiết kế mở của các bề mặt trên và dưới tạo khoang ghép xương lớn. Hai mặt tiếp xúc đĩa đệm được thiết hệ thống khóa răng ngược 45 độ ±2% chống trôi. * Hai mặt bên có ≥ 3 lỗ giúp lưu thông máu vào khoang ghép xương, kích thích hàn xương. * Khả năng hiển trị trên X - quang nhờ các điểm đánh dấu bằng titan hoặc tương đương. * Thiết kế cây đặt với ren bắt vào miếng ghép giúp đặt và lấy ra dễ dàng. * Đóng gói tiệt trùng sẵn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 246 | Bộ vật tư phẫu thuật nội soi cột sống loại 1 |  |
| 246.1 | Mũi khoan kim cương nội soi xuyên bản sống-cột sống | Mũi khoan đầu kim cương, đầu tròn. Thân dài ≥ 265mm, đường kính ngoài ≥ 4.5mm, đường kính đầu ≥ 4.4mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 246.2 | Lưỡi (dao) cắt, đốt xương sụn sử dụng trong phẫu thuật nội soi cột sống | Dao bào sử dụng trong phẫu thuật cột sống bằng sóng RF, loại dùng 1 lần. Sử dụng để bào mô vụn, làm sạch bọt khí và cầm máu cùng một lúc với nhiệt độ thấp cho phép tối thiểu tổn thương tới mô xung quanh. Đầu dao đốt uốn được tùy thuộc vị trí bào, có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm. Đường kính đốt ≤ 2.3mm, chiều dài làm việc ≥ 38cm, chiều dài của phần đầu khi uốn tối đa ≥1.8cm, phần đầu đốt có thể uốn được góc ≤12 độ. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 247 | Bộ kít dẫn đường nội soi hẹp ống sống | Bộ kít tối thiểu bao gồm: 03 doa, kim sắc ký/ghi đĩa (18 G và 21 G ± 2%) ,01 xy lanh 2 ml ±2%, 01 xy lanh 5 ml ±2%, 02 xy lanh 10 ml ±2%, 02 dây dẫn đường, 01 bút đánh dấu, 03 đĩa, 02 nút bịt, 01 dao, 01 kim 20G ±2%, 01 kim 21G ±2%. Các ống dẫn có các màu để phân biệt tương ứng các đường kính khác nhau - Đường kính từ ≤ 5,0 mm đến ≥ 7,5 mm. Mũi doa kích thước từ ≤4,0 mm đến ≥ 8,5 mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 248 | Tấm phủ mổ nội soi cột sống | Dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống, kích thước 320x240cm (±2%), phần rạch có kích thước 60x30cm (±2%) Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 249 | Đầu đốt sử dụng sóng cao tần lưỡng cực trong phẫu thuật cột sống | Đầu đốt sử dụng trong phẫu thuật cột sống sóng cao tần, tiệt trùng dùng một lần. Đầu tròn, lưỡng cực. Chiều dài làm việc 275mm ±2%, đường kính 2,5mm ±2%, điện áp tối đa là 1200V ±2%. Phần tay cầm tiện dụng, có thể sử dụng được dễ dàng ở nhiều vị trí khác nhau, phần đầu đốt có thể uốn cong theo tất cả các hướng (lên tới 320⁰±2%). Phần đầu được thiết kế tối ưu để tăng cường độ ổn định cơ học. Nhiệt độ cắt đốt thấp, không bị ảnh hưởng carbon hóa. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 250 | Mũi khoan rãnh khế nội soi | Lưỡi bào hình rãnh khế loại dùng một lần, đường kính 3.5mm ±2%, chiều dài làm việc từ ≤ 233mm đến ≥ 316mm, tổng chiều dài từ ≤ 270 đến ≥ 355mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 251 | Nẹp mềm liên cung sau kèm đai buộc | Nẹp mềm đặt vào vị trí liên cung sau để cố định cột sống. Phần lõi làm bằng siliconce (hoặc tương đương) và vỏ ngoài bọc Polyester (hoặc tương đương). Dây chằng được lựa chọn để sử dụng trong trường hợp cần tạo hình dây chằng, có khóa bằng titanium (hoặc tương đương) trên dây chằng. Nẹp mềm gồm có các cỡ từ ≤ 8mm đến ≥ 16mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 252 | Xương nhân tạo 5cc loại 1 | Được dùng trực tiếp ghép xương, hấp thụ hoàn toàn trong vòng ≤ 12 tháng, Tăng cường phản ứng mô tạo xương, Phục hồi xương khoẻ mạnh. Cấu tạo: từ ß-tricalcium phosphate và calcium sulfate hoặc tương đương. Đóng gói 5cc ± 2%/1 gói Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 253 | Xương nhân tạo 5cc loại 2 | Cấu tạo từ 100% canxi sulfat hoặc tương đương, không có hydroxyapatite. Thời gian làm việc ≤ 4 phút, có thể tương tương thích sử dụng với Vancomycin: Từ ≤ 2 phút đến ≥ 5 phút, sử dụng với Gentamicin: ≤ 3 phút đến ≥ 5 phút, sử dụng với Tobramycin: ≤ 5 đến ≥15 phút. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 254 | Bộ bơm xi măng có bóng loại 3 |  |
| 254.1 | Bộ trộn và đẩy xi măng | Hệ thống bộ trộn và bơm áp lực xi măng không cần tiếp xúc trực tiếp với xi măng và được bơm từ phía ngoài tia X, có tính năng tự động kiểm soát áp lực . Quá trình bơm được kiểm soát và đo lường theo chu kì 1/4 vòng. Có thể điều chỉnh áp lực tối đa ≥ 120 bar và dung tích ≥ 10cc. Bao gồm súng bơm xi măng và ống nối dài có khóa Luer-Lock chất liệu EPDM, thép không gỉ hoặc tương đương; bộ trộn chất liệu PP, EPDM; phễu chất liệu ABS; bóng lắc chất liệu kim loại hoặc tương đương Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 254.2 | Xi măng | Xi măng: được đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng monomer vô trùng 9.2g ±2% (gồm Methyl methacrylate, N-N dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone hoặc tương đương) và một gói 25.8g ±2% bột polymer bọc vô trùng 2 lớp (thành phần Poly methyl methacrylate, Methyl methacrylate/ styene copolymer, Benzoyl peroxide, Ziconium Dioxide hoặc tương đương) . Xi măng có độ nhớt trung bình, tỏa nhiệt cực thấp ≤ 45° C ngăn làm chết mô xương, tự cứng với nồng độ chất phản quang cao cho phép trực quan hóa hoàn hảo, một tính năng thiết yếu trong quá trình phẫu thuật xương sống qua da. Xi măng được trộn ≤ 30 giây, ≤ 6 phút sau khi trộn xi bắt đầu đông đặc, an toàn để nhồi. Ở 20° C, xi măng chứa ≤ 45% ZrO2 có thể được tiêm trong tối đa 22 phút ±2% hoặc tương đương Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 254.3 | Kim chọc dò cuống sống | Kim chọc với tối thiểu 3 loại hình dạng của mũi kim: mũi kim cương, mũi vát, mũi nhọn. Cannula có chiều dài làm việc ≤ 132mm, tổng chiều dài ≤ 159mm và đường kính 3.6mm ±2%. Kim chọc ≤ 10G có chiều dài làm việc ≤ 155mm, tổng chiều dài ≤ 175mm, đường kính 3mm ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 254.4 | Kim chọc khoan tạo đường hầm | Kim khoan đường kính ≤ 3mm, chiều dài làm việc ≤ 210mm, tổng chiều dài ≤ 243.3mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 254.5 | Kim chọc đẩy xi măng | Kim đẩy xi măng đường kính ≤ 2.4mm, chiều dài làm việc ≥ 223mm, tổng chiều dài ≥ 240mm; Kim bơm xi măng đường kính ≤ 3mm, chiều dài làm việc ≥ 200mm, tổng chiều dài ≥ 222.2mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 254.6 | Bóng nong thân đốt sống | Bóng nong thân đốt sống có chiều dài: ≥ 20mm. Dung tích bơm bóng tối đa ≥ 5cc, chiều dài bơm phồng ≤ 28.5mm, đường kính bơm phồng ≤ 15.3mm; áp suất bơm phồng ≥ 700psi. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 254.7 | Xi lanh bơm phồng bóng kèm đồng hồ đo | Bộ xylanh bơm phồng bóng ≥ 14ml gồm: đồng hồ đo áp lực ≥ 55 ATM (800psi), pittong có ren gắn với tay cầm và khóa gạt, van kết nối 3 đường vào. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 255 | Kít điều trị thoát vị đĩa đệm qua da bằng sóng cao tần | Đầu đốt đĩa đệm kèm đường bơm tiêm đồng thời sử dụng plasma và uốn được ≥ 135 độ, chiều dài ≥ 250mm, đường kính đầu 1.0 ± 0.15mm, thân đốt có khóa lò xo để kiểm soát và đảm bảo độ sâu an toàn. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 256 | Bộ bơm xi măng thường |  |
| 256.1 | Bộ trộn và đẩy xi măng | Hệ thống bộ trộn và bơm áp lực xi măng không cần tiếp xúc trực tiếp với xi măng và được bơm từ phía ngoài tia X, có tính năng tự động kiểm soát áp lực . Quá trình bơm được kiểm soát và đo lường theo chu kì 1/4 vòng. Có thể điều chỉnh áp lực ≥ 120 bar và dung tích ≥ 10cc. Bao gồm súng bơm xi măng và ống nối dài có khóa Luer-Lock chất liệu EPDM, thép không gỉ; bộ trộn chất liệu PP, EPDM; phễu chất liệu ABS; bóng lắc chất liệu kim loại hoặc tương đương. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 256.2 | Xi măng | Xi măng: được đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng monomer vô trùng 9.2g ±2% (gồm Methyl methacrylate, N-N dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone hoặc tương đương) và một gói 25.8g ±2% bột polymer bọc vô trùng 2 lớp (thành phần Poly methyl methacrylate, Methyl methacrylate/ styene copolymer, Benzoyl peroxide, Ziconium Dioxide hoặc tương đương) . Xi măng có độ nhớt trung bình, tỏa nhiệt cực thấp ≤ 45° C ngăn làm chết mô xương, tự cứng với nồng độ chất phản quang cao cho phép trực quan hóa hoàn hảo, một tính năng thiết yếu trong quá trình phẫu thuật xương sống qua da. Xi măng được trộn ≤ 30 giây, ≤ 6 phút sau khi trộn xi bắt đầu đông đặc, an toàn để nhồi. Ở 20° C, xi măng chứa ≤ 45% ZrO2 có thể được tiêm trong tối đa 22 phút ±2% hoặc tương đương Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 256.3 | Kim chọc dò cuống sống | Kim chọc dò mũi vát: Phần cán làm bằng nhựa, phần kim làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Kim chọc dò loại 11G/13G ±2% chiều dài làm việc ≥ 125mm, chiều dài tổng ≥ 189mm. Kim gồm có 2 phần: kim ≥ 13G đường kính nòng ≤ 2.0mm, đường kính canula ≤ 2.5mm*2.1mm; kim ≥ 11G đường kính nòng ≤ 2.5mm, đường kính canula ≤ 3.2mm*2.6mm. Có đường đánh dấu laser trên thân cho phép kiểm soát độ sâu. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 257 | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da có bóng loại bóng cong đi kim một bên |  |
| 257.1 | Bộ trộn và đẩy xi măng | Hệ thống bộ trộn và bơm áp lực xi măng không cần tiếp xúc trực tiếp với xi măng và được bơm từ phía ngoài tia X, có tính năng tự động kiểm soát áp lực . Quá trình bơm được kiểm soát và đo lường theo chu kì 1/4 vòng. Có thể điều chỉnh áp lực ≥ 120 bar và dung tích ≥ 10cc. Bao gồm súng bơm xi măng và ống nối dài có khóa Luer-Lock chất liệu EPDM, thép không gỉ; bộ trộn chất liệu PP, EPDM; phễu chất liệu ABS; bóng lắc chất liệu kim loại hoặc tương đương. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 257.2 | Xi măng | Xi măng: được đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng monomer vô trùng 9.2g ±2% (gồm Methyl methacrylate, N-N dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone hoặc tương đương) và một gói 25.8g ±2% bột polymer bọc vô trùng 2 lớp (thành phần Poly methyl methacrylate, Methyl methacrylate/ styene copolymer, Benzoyl peroxide, Ziconium Dioxide hoặc tương đương) . Xi măng có độ nhớt trung bình, tỏa nhiệt thấp ≤ 45° C ngăn làm chết mô xương, tự cứng với nồng độ chất phản quang cao cho phép trực quan hóa hoàn hảo, một tính năng thiết yếu trong quá trình phẫu thuật xương sống qua da. Xi măng được trộn ≤ 30 giây, ≤ 6 phút sau khi trộn xi bắt đầu đông đặc, an toàn để nhồi. Ở 20° C, xi măng chứa ≤ 45% ZrO2 có thể được tiêm trong tối đa 22 phút ±2% hoặc tương đương Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 257.3 | Bóng bong dạng cong | Bóng nong dạng cong, chiều dài bóng ≤ 26mm, đường kính bóng nong ≤ 3.2mm, chiều dài ống ngoài 235±10mm, dung tích định mức bóng: ≥ 6ml, dung tích bơm phồng tối đa: ≥ 9ml. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 257.4 | Xi lanh bơm phồng bóng kèm đồng hồ | Xi lanh bơm phồng bóng đo áp lực bằng đồng hồ hiển thị, dung tích ≤ 20ml, chịu được áp suất ≤ 30ATM. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 257.5 | Kim chọc dò thân đốt sống | Kim chọc dò dài ≤ 130mm, đường kính ngoài ≤ 4.2mm, đường kính trong ≤ 3.7mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 257.6 | Kim chọc khoan | Kim chọc khoan dạng cong: dài từ ≤ 162mm đến ≥ 166mm, đường kính ≥ 3.8mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 257.7 | Kim bơm xi măng | Kim chọc bơm xi măng dạng cong chất liệu Peek hoặc tương đương: có đường kính ngoài ≤ 3.5mm, đường kính trong ≤ 2.9mm, phần kim cong dài ≤ 26mm, tổng chiều dài phần kim từ ≤ 161mm đến ≥ 165mm. Kỹ thuật mổ chọc cuống sống một bên. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 258 | Bộ dụng cụ bơm xi măng qua da không bóng loại kim cong đi kim một bên |  |
| 258.1 | Bộ trộn và đẩy xi măng | Hệ thống bộ trộn và bơm áp lực xi măng không cần tiếp xúc trực tiếp với xi măng và được bơm từ phía ngoài tia X, có tính năng tự động kiểm soát áp lực. Quá trình bơm được kiểm soát và đo lường theo chu kì 1/4 vòng. Có thể điều chỉnh áp lực tối đa ≥ 120 bar và dung tích ≥ 10cc. Bao gồm súng bơm xi măng và ống nối dài có khóa Luer-Lock chất liệu EPDM, thép không gỉ; bộ trộn chất liệu PP, EPDM; phễu chất liệu ABS; bóng lắc chất liệu kim loại hoặc tương đương. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 258.2 | Xi măng | Xi măng: được đóng gói 2 thành phần gồm một ống chất lỏng monomer vô trùng 9.2g ±2% (gồm Methyl methacrylate, N-N dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone hoặc tương đương) và một gói 25.8g ±2% bột polymer bọc vô trùng 2 lớp (thành phần Poly methyl methacrylate, Methyl methacrylate/ styene copolymer, Benzoyl peroxide, Ziconium Dioxide hoặc tương đương) . Xi măng có độ nhớt trung bình, tỏa nhiệt thấp ≤ 45° C ngăn làm chết mô xương, tự cứng với nồng độ chất phản quang cao cho phép trực quan hóa hoàn hảo, một tính năng thiết yếu trong quá trình phẫu thuật xương sống qua da. Xi măng được trộn ≤ 30 giây, ≤ 6 phút sau khi trộn xi bắt đầu đông đặc, an toàn để nhồi. Ở 20° C, xi măng chứa ≤ 45% ZrO2 có thể được tiêm trong tối đa 22 phút ±2% hoặc tương đương Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 258.3 | Kim chọc dò thân đốt sống | Kim chọc dò thân đốt sống: Có các chiều dài: ≤ 190mm tương ứng với các đường kính kim rỗng nòng bên ngoài: ≤ 4.2mm, đường kính bên trong: ≤ 3.7mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 258.4 | Kim bơm xi măng | Kim bơm xi măng dạng cong, chất liệu Peek hoặc tương đương: Chọc cuống xương một bên. Phần kim cong dài ≤ 23mm, đường kính ngoài ≤ 2.8mm, đường kính trong ≤ 2.2mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 259 | Bơm xi măng không bóng loại độ nhớt cao |  |
| 259.1 | Xi măng độ nhớt cao kèm bộ trộn | Bộ hoàn chỉnh, các dụng cụ được đóng gói tiệt trùng. Hệ thống trộn xi dạng độ kết dính cao, sử dụng lực áp suất cao để phân phối xi măng. Kiểu máy trộn là kiểu thủy lực, có dây nối và hệ thống trộn-bơm. Hệ thống trộn gồm: Bộ trộn có cửa thoát xi ở hông, phễu bằng Polypropylene hoặc tương đương; Pit-tông chất liệu LDPE hoặc tương đương. Xi măng độ kết dính cao, là một loại xi măng có độ nhớt cao, xi măng được đóng gói gồm tối thiểu một ống chất lỏng vô trùng khối lượng 8.6g ±2% (chứa Methyl methacrylate; N, N dimethyl-p-toluidine; Hydroquinone hoặc tương đương) và một gói bột vô trùng (dạng monome và một polymer ) khối lượng 20g ±2% (Poly methyl methacrylate; Benzoyl peroxide; Barium sulphate; Hydroxyapatite hoặc tương đương), xi măng được trộn trong vòng ≤ 30 giây, sẵn sàng để thực hiện phẫu thuật ngay sau khi trộn, thời gian bơm xi măng ≤ 9 phút ở 20⁰C hoặc tương đương. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 259.2 | Kim chọc dò cuống sống | Kim chọc dò mũi vát: Phần cán làm bằng nhựa, phần kim làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. Kim chọc dò chiều dài làm việc ≥ 125mm, chiều dài tổng ≥ 189mm. Kim gồm có 2 phần: kim ≥ 13G đường kính nòng ≤ 2.0mm, đường kính canula ≤ 2.5mm*2.1mm; kim ≥ 11G đường kính nòng ≤ 2.5mm, đường kính canula ≤ 3.2mm*2.6mm. Có đường đánh dấu laser trên thân cho phép kiểm soát độ sâu. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 260 | Bộ nẹp vít ít xâm lấn cột sống lưng ngực, có lỗ bơm xi măng |  |
| 260.1 | Vít qua da kèm ốc khóa trong, có lỗ bơm xi măng | Vít cột sống kèm ốc khóa sử dụng trong phẫu thuật cố định nội soi cột sống ít xâm lấn, loại tiệt trùng dùng một lần, Có thể tương thích với nẹp dọc đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 6.0mm. Thân vít tự khoan, là loại vít rỗng nòng, có lỗ trên thân, bước ren đôi với góc quay tối đa của thân vít với mũ vít là ≥ 50⁰. Có phần ốc khóa được lắp đặt sẵn trong thân vít, phần trượt dài ≥ 40mm. Thiết kế phần liền lá mỏng nối với đầu mũ hình hoa tuylip để bẻ gãy sau khi nắn chỉnh. Có các đường kính ngoài từ ≤ 5mm đến ≥ 8mm, chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 55mm (bước tăng 5mm ±2%). - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 260.2 | Nẹp dọc cong | Nẹp chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. Nẹp dọc đường kính từ ≤ 5,5mm và ≥ 6,0mm chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 100mm (bước tăng 5mm ±2%), từ ≤ 110mm đến ≥ 120mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 260.3 | Miếng ghép đĩa đệm sử dụng kỹ thuật cố định nội soi cột sống ít xâm lấn | Miếng ghép đĩa đệm chất liệu hợp chất Ti6AL4V ELI hoặc tương đương sử dụng trong kỹ thuật cố định nội soi cột sống lưng ít xâm lấn. Có thể quan sát tốt thông qua X-quang hoặc ảnh chụp CT. Cấu trúc bề mặt kim cương giúp tăng diện bề mặt miếng ghép và tối ưu hóa cho xương phát triển, miếng ghép có phần đỉnh lồi. Miếng ghép có thiết kế rỗng nòng để dẫn đường thông qua một dây dẫn hướng ≥ 2mm Loại thẳng: Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm (bước tăng 1mm ±2% ), chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 35mm, chiều rộng ≥12mm. Loại ưỡn: ít nhất 2 loại 12⁰ và 18⁰ ±2%, chiều cao từ ≤ 10mm đến ≥ 16mm (bước tăng 1mm ±2%), chiều dài từ ≤ 27mm đến ≥ 32mm, chiều rộng ≥12mm. Đóng gói tiệt trùng. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 260.4 | Vít đa trục hybrid cột sống lưng có lỗ bơm xi măng kèm ốc khóa | Vít đa trục: chất liệu hợp kim titanium Ti6Al4V hoặc tương đương. Đường kính ≤ 7.5mm, chiều dài từ ≤ 60mm, có thể phân biệt bằng màu sắc. Là loại vít có hai bước ren trên thân: phần trên bước ren bốn cho lực cố định tối đa, phần giữa là bước ren đôi có bước ren ≥ 5mm, phần đầu vít hình nón có bước ren bốn và có rãnh cắt sắc để tăng cường lực bắt vào xương cứng, mũ vít hình hoa tulip, rỗng nòng dễ dàng dẫn đường, có thể chọn lựa bơm xi măng qua các lỗ. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 260.5 | Xi măng sinh học | Xi măng: được đóng gói 2 thành phần gồm tối thiểu một ống chất lỏng monomer vô trùng 9.2g ±2% (gồm Methyl methacrylate, N-N dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone hoặc tương đương) và một gói 25.8g ±2% bột polymer bọc vô trùng 2 lớp (thành phần Poly methyl methacrylate, Methyl methacrylate/ styene copolymer, Benzoyl peroxide, Ziconium Dioxide hoặc tương đương). Xi măng có độ nhớt trung bình, tỏa nhiệt thấp ≤ 45° C ngăn làm chết mô xương, tự cứng với nồng độ chất phản quang cao cho phép trực quan hóa hoàn hảo, một tính năng thiết yếu trong quá trình phẫu thuật xương sống qua da. Xi măng được trộn ≤ 30 giây, ≤ 6 phút sau khi trộn xi bắt đầu đông đặc, an toàn để nhồi. Ở 20° C, xi măng chứa ≤ 45% ZrO2 có thể được tiêm trong tối đa 22 phút ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 260.6 | Nẹp chống sốc | Chất liệu hợp kim titanium, độ cứng ≥ 50N/mm, tối thiểu có các cỡ chiều dài 27mm, 32mm, 37mm (±2%) - Một đầu cố định, có đánh dấu định hướng khi đặt nẹp. Đầu còn lại có ren để lắp nẹp dọc cong có ren. - Có các rãnh, khớp nối, có thể uốn cong. - Vô trùng. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 260.7 | Nẹp dọc cong có ren | Nẹp dọc cong, chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương, 1 đầu có ren. Nẹp dọc đường kính 5.5mm ± 10 %, chiều dài có tối thiểu 10 cỡ trong khoảng từ ≤ 20mm đến ≥150mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 261 | Bộ nẹp vít cột sống cổ lối sau |  |
| 261.1 | Vít đa trục cổ sau | Chất liệu hợp kim titanium (Ti6AL4V ELI) hoặc tương đương, có kích thướctừ ≤ 3.5mm đến ≥ 4.5mm chiều dài từ ≤ 10 đến ≥ 50mm. Mũ vít có đường kính trong ≤ 6.2mm, đường kính ngoài ≤ 7.6mm, chiều cao mũ vít ≥ 10.4mm, góc mũ vít ≥ 45°, bước ren 2.5mm ±2% vít có nhiều màu sắc phù hợp để phân biệt với kích thước đường kính vít. Kết hợp cùng ốc khóa và thanh dọc cổ sau. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 261.2 | Ốc khoá cổ sau | Vít khóa trong cho vít cổ sau được làm bởi chất liệu hợp kim titanium (Ti6AL4V ELI) hoặc tương đương đồng bộ cho vít cổ sau đa trục. Đường kính ngoài ≤ 6.0mm, đường kính trong ≤ 5.0mm, bước ren 1mm ±2%, chiều cao ốc khóa ≤ 3.4mm . Bước ren liên tục hạn chế tối đa ốc bị trượt ra ngoài. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 261.3 | Nẹp dọc cổ sau | Chất liệu hợp kim titanium (Ti6AL4V ELI hoặc tương đương). Thanh dọc có đường kính ≤ 3.5mm, chiều dài từ ≤ 30mm đến ≥ 240mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 261.4 | Nẹp chẩm | Chất liệu hợp kim titanium (Ti6AL4V ELI hoặc tương đương). Nẹp chẩm mắt xích gồm tối thiểu 3 loại nhỏ, vừa và to. Loại nhỏ có chiều rộng từ ≤ 20mm đến ≥ 30mm Loại vừa từ ≤ 30mm đến ≥ 40mm Loại lớn từ ≤ 40mm đến ≥ 50mm Nẹp dày 2mm ±2%. Được cố định bởi các vít chẩm đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 5.0mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 261.5 | Vít chẩm | Chất liệu hợp kim titanium (Ti6AL4V ELI) hoặc tương đương. Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 5.0mm, dài từ ≤ 6mm đến ≥ 14mm (cách nhau 2mm ± 2% mỗi size). Mũ vít đường kính 7.5mm ±2%, chiều cao mũ vít 3.6mm ±2%. Thân vít có bước ren 1.0mm ±2%, góc vát của ren trên thân vít ≥ 87⁰. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 261.6 | Miếng ghép đĩa đệm cổ có khớp động | Cấu tạo gồm: 2 đĩa ở đầu trên và dưới bằng titanium hoặc tương đương, phần lõi ở giữa bằng PolyCarbonate Urethane (PCU) hoặc tương đương giúp đàn hồi. Phần ngoài của mỗi đĩa có bọc lớp HA để kích thích liên kết xương. Khả năng gập trước sau ≥ 7° giống với đĩa đệm tự nhiên, độ nghiêng về 2 bên ≥ 5°, khả năng xoay ≥ 3.5°. Có ít nhất các cỡ (13x15x5; 13x15x6; 13x15x7; 14x17x5; 14x17x6; 14x17x7; 15x20x5; 15x20x6; 15x20x7) mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 262 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực loại 6 |  |
| 262.1 | Vít đa trục cột sống lưng ngực | Vít đa trục kèm ốc khóa bước ren đôi, khoảng cách bước ren 3mm ±2%, mũi vít tự taro không gây tổn thương. Góc cổ vít và thân vít chuyển động đa hướng ≥ 60 độ, mũ vít cao 14mm ±2%, bước ren vuông, có ≥ 2 lỗ 2 bên. Vít có tối thiểu các đường kính 4.5mm, 5.5mm, 6.0mm, 6.5mm, 7.5mm (±2%), chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 90mm) (bước tăng 5mm ±2%). Tương thích với dọc đường kính 5.5mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 262.2 | Vít ốc khóa trong | Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. Tương thích với vít đa trục cột sống lưng ngực - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 262.3 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính ≤ 5.5mm - Chiều dài: ≥ 240mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 262.4 | Vít đa trục đồng bộ nẹp vít cố định động | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Góc xoay của vít ≥ 52°. - Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 6.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 262.5 | Ốc khóa trong cho vít cố định động | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Đồng bộ với bộ vít nẹp chống có khớp động - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 262.6 | Nẹp chống sốc với khớp động | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính ≤ 5.5mm - Đầu xoay ≥ 14 độ, thanh cố định ở dưới với góc ưỡn ≥ 10 độ, thân có 1 vòng đệm giảm chấn bằng silicone dày khoảng ≤ 2mm và 1 vòng đệm bằng polycarbonate Urethane hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 262.7 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong loại 5 | Vật liệu PEEK hoặc tương đương. - Hình dạng: Dạng cong. - Chiều cao từ ≤ 7mm đến ≥ 16mm. - Chiều dài từ ≤ 28mm đến ≥ 32mm. - Có các góc ưỡn 8˚ ±2% - Có điểm cản quang trên thân miếng ghép. - Khoang ghép xương lớn, răng hình kim tự tháp. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 262.8 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng loại 6 | Vật liệu PEEK hoặc tương đương. - Hình dạng: Dạng thẳng. - Chiều cao từ ≤ 7mm đến ≥14mm. - Chiều rộng từ ≤ 9mm đến ≥10 mm. - Chiều dài từ ≤ 22mm đến ≥ 26mm. - Có các góc ưỡn 8˚ ±2%. - Có ≥ 3 điểm cản quang trên thân miếng ghép. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 263 | Bộ nẹp vít cổ trước |  |
| 263.1 | Nẹp cổ trước một tầng | Nẹp cổ trước một tầng uốn sẵn theo mặt phẳng đứng dọc và mặt phẳng đứng ngang, Chất liệu Titanium alloy TA6V hoặc tương đương, có ≥ 4 lỗ, dày ≤ 1.8mm, chiều rộng ≤ 17mm, độ dài từ ≤ 21mm đến ≥ 31mm (bước tăng 5mm ±2%), khóa vít xoay với đầu lục giác cỡ ≥ 1.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 263.2 | Nẹp cổ trước hai tầng | Nẹp cổ trước hai tầng uốn sẵn theo mặt phẳng đứng dọc và mặt phẳng đứng ngang, Chất liệu Titanium alloy TA6V hoặc tương đương, có ≥ 6 lỗ, dày ≤ 1.8mm, chiều rộng ≤ 17mm, độ dài từ ≤ 36mm đến ≥ 51mm (bước tăng 5mm ±2%), khóa vít xoay với đầu lục giác cỡ ≥ 1.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 263.3 | Nẹp cổ trước ba tầng | Nẹp cổ trước ba tầng uốn sẵn theo mặt phẳng đứng dọc và mặt phẳng đứng ngang, Chất liệu Titanium alloy TA6V hoặc tương đương, có ≥ 8 lỗ, dày ≤ 1.8mm, chiều rộng ≤ 17mm, độ dài từ ≤ 56mm đến ≥ 76mm (bước tăng 5mm ±2%), khóa vít xoay với đầu lục giác cỡ ≥ 1.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 263.4 | Nẹp cổ trước bốn tầng | Nẹp cổ trước bốn tầng uốn sẵn theo mặt phẳng đứng dọc và mặt phẳng đứng ngang, Chất liệu Titanium alloy TA6V hoặc tương đương, có ≥10 lỗ, dày ≤ 1.8mm, chiều rộng ≤ 17mm, độ dài từ ≤ 81mm đến ≥ 101mm (bước tăng 5mm ±2%), khóa vít xoay với đầu lục giác cỡ ≥ 1.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 263.5 | Vít cổ trước | Chất liệu Titanium alloy TA6V hoặc tương đương, Vít đường kính từ ≤ 4mm đến ≥4.5mm, chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 22mm (bước tăng 2mm±2%), tự khoan/ tự taro. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 263.6 | Miếng ghép đĩa đệm cổ | Miếng ghép đĩa đệm cổ chất liệu PEEK-Optima hoặc tương đương. Hình dạng giải phẫu kép, cong 6 độ ±2%. Miếng ghép có răng góc cạnh, khoảng ghép xương lớn, các điểm cản quang bằng vàng. Chiều rộng: từ ≤ 14mm đến ≥ 16mm, chiều sâu: từ ≤ 13mm đến ≥ 15mm, chiều cao: từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm (bước tăng 1mm ±2%). Dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.32cc đến ≥ 0.92cc - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 263.7 | Miếng ghép đĩa đệm cổ có vít | Miếng ghép đĩa đệm cổ chất liệu PEEK-Optima hoặc tương đương. Hình dạng giải phẫu kép, cong 6 độ ±2%. Miếng ghép có răng góc cạnh, khoảng ghép xương lớn, điểm cản quang sau bằng vàng. Chiều rộng: từ ≤ 14mm đến ≥16mm, chiều sâu: từ ≤ 13mm đến ≥15mm, chiều cao: từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm (bước tăng 1mm±2%). Vít nghiêng so với mặt phẳng đứng dọc ≥ 42°, nghiêng so với mặt phẳng đứng ngang ≥ 10° - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 263.8 | Vít sử dụng với miếng ghép đĩa đệm cổ có vít | Vít đường kính ≥ 3.5mm, chiều dài từ ≤ 10mm đến ≥ 18mm (bước tăng 2mm ±2%), tự khoan/ tự taro. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 263.9 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống titanium | Miếng ghép đĩa đệm chất liệu hợp chất Ti6Al4V Eli hoặc tương đương, cấu trúc dạng lưới. Loại thẳng: Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥17mm (bước tăng 1mm ±2%), chiều dài từ ≤ 22mm đến ≥ 32mm, chiều rộng ≥ 10mm. Loại ưỡn: ít nhất 2 loại 0⁰ và 6⁰ ±2%. Dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.24cc đến ≥ 0.98cc. Đóng gói tiệt trùng. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 264 | Bộ vật tư phẫu thuật nội soi cột sống loại 3 |  |
| 264.1 | Lưỡi bào xương kim cương dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Lưỡi bào (Mũi khoan) đầu tròn kim cương Thân dài ≥ 150mm, đường kính đầu ≥ 4.4mm, đường kính ngoài ≥4.5mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 264.2 | Lưỡi cắt xương dùng cho trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Lưỡi cắt (Mũi khoan cắt) có ít nhất 2 loại: đầu tròn và đầu Ovan. Loại đầu tròn, không có tấm chắn bảo vệ dây thần kinh khi khoan mài chiều dài thân ≥ 150mm, đường kính đầu ≥ 4.3mm, đường kính ngoài ≥ 4.5mm. Loại đầu Ovan, có tấm chắn bảo vệ dây thần kinh khi khoan mài chiều dài thân ≥ 150mm, đường kính đầu ≥ 3.6mm, đường kính ngoài ≥ 4.5mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 264.3 | Đầu đốt sử dụng công nghệ RF trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Đầu đốt sử dụng trong phẫu thuật cột sống bằng sóng RF với công nghệ plasma. Sử dụng để cắt và cầm máu cùng lúc với nhiệt độ từ ≤ 40 đến ≥ 70 độ. Đầu dao đốt có ít nhất các loại 90 độ, 50 độ, móc. Có thể được kích hoạt bằng bàn đạp chân. Đường kính thân từ ≤ 3,8mm đến ≥ 4.0mm, có ít nhất 2 cỡ chiều dài làm việc từ ≤ 130mm đến ≥ 135mm. Chiều dài phần tay cầm ≥173mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 264.4 | Đầu đốt sử dụng công nghệ RF trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Đầu đốt sử dụng trong phẫu thuật nội soi cột sống bằng sóng RF. Sử dụng để bào mô vụn, làm sạch bọt khí và cầm máu cùng một lúc với nhiệt độ thấp cho phép tối thiểu tổn thương tới mô xung quanh. Đầu dao đốt uốn được tùy thuộc vị trí bào, có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm. Chiều dài làm việc ≥ 18cm, đường kính ≥ 2.5mm, có thể uốn được ≥ 45 độ. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 264.5 | Dây bơm nước trong phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng | Dây nước trong phẫu thuật nội soi chạy bằng máy Gồm một đoạn ống bơm cho dòng chất lỏng tưới được kiểm soát bằng áp suất. Dây nước trong phẫu thuật nội soi chạy bằng máy, chất liệu PVC DEHP-free hoặc tương đương. Ống dẫn được trang bị cổng UF để kết nối với ống bệnh nhân và một đoạn ống bơm cho dòng chất lỏng tưới được kiểm soát bằng áp suất. Đầu vào kết nối bằng hai đầu nhọn. Có ít nhất hai khóa kẹp đầu nước vào và 1 khóa kẹp đầu xả, áp suất được kiểm soát bằng ống đo áp suất kết nối với máy bơm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 264.6 | Tấm phủ mổ nội soi cột sống | Dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống, kích thước 320x240cm ± 5%, phần rạch có kích thước 60x30cm ± 5% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 265 | Miếng bọc gân sinh học loại 1 | - Có nguồn gốc từ mô phúc mạc dùng để gia cố và tái tạo mô mềm như: Gân cơ chóp xoay, dây chằng, cơ tứ đầu, gân gót và các loại gân khác. Được sử dụng khô hoặc trước khi sử dụng được ngậm nước bằng nước muối hoặc dịch cơ thể tự thân như máu, dịch hút tủy xương hoặc cô đặc máu như huyết tương giàu tiểu cầu. - Độ dày ≥ 0.15mm - Kích thước dài x rộng: 40mm x 50mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 266 | Miếng bọc gân sinh học loại 2 | - Có nguồn gốc từ mô phúc mạc dùng để gia cố và tái tạo mô mềm như: Gân cơ chóp xoay, dây chằng, cơ tứ đầu, gân gót và các loại gân khác. Được sử dụng khô hoặc trước khi sử dụng được ngậm nước bằng nước muối hoặc dịch cơ thể tự thân như máu, dịch hút tủy xương hoặc cô đặc máu như huyết tương giàu tiểu cầu. - Độ dày ≥ 0.15mm - Kích thước dài x rộng: 60mm x 80mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 267 | Miếng bọc gân sinh học loại 3 | - Có nguồn gốc từ mô da sử dụng trong các thuỷ thuật y học thể thao nhằm gia cố và sửa chữa mô mềm suy yếu như gân cơ chóp xoay, dây chằng, cơ tứ đầu, gân gót và các loại gân khác. Đóng gói ngậm nước sẵn sàng sử dụng ngay khi lấy ra khỏi túi. - Độ dày ≥ 1.3mm - Kích thước dài x rộng: 50mm x 50mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 268 | Miếng bọc gân sinh học loại 4 | - Có nguồn gốc từ mô da sử dụng trong các thuỷ thuật y học thể thao nhằm gia cố và sửa chữa mô mềm suy yếu như gân cơ chóp xoay, dây chằng, cơ tứ đầu, gân gót và các loại gân khác. Đóng gói ngậm nước sẵn sàng sử dụng ngay khi lấy ra khỏi túi. - Độ dày ≥ 1.3mm - Kích thước dài x rộng: 60mm x 80mm (Sai số mỗi chiều ± ≤ 5%). Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 269 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực loại 8 |  |
| 269.1 | Vít đa trục cho nẹp dọc cột sống lưng kèm ốc khoá trong | * Vít đa trục - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính từ ≤ 4.5mm đến ≥ 7.5.mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 120mm. - Góc xoay ≥ 20 độ so với trục thẳng đứng. - Vít tự taro. *Ốc khóa trong - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: ≤ 9.45mm - Chiều cao ≤ 4.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 269.2 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính ≤ 6.0mm. - Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 450mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 270 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong loại 6 | Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều cao từ ≤ 7mm đến ≥ 15mm. - Chiều dài từ ≤ 26mm đến ≥ 32mm. - Thể tích của khoang ghép xương từ ≤ 454mm³ đến ≥ 1453mm³ - Có ≥ 3 điểm đánh dấu bằng Titan đường kính 1mm ±2% - Trên mặt miếng ghép có các rãnh răng cưa chiều cao ≥1.5mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 271 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng loại 9 | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều cao miếng ghép từ ≤ 8mm đến ≥ 16mm. - Chiều dài ≥ 26mm. - Chiều rộng: Khoảng 10mm (±2%). - Thể tích của khoang ghép xương từ ≤ 630mm³ đến ≥ 1262mm³ - Có ≥ 3 điểm đánh dấu bằng Titan đường kính 1mm - Mặt bên có ≥ 3 lỗ tròn thoáng, đường kính ≥ 3 mm - Miếng ghép hình viên đạn - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 272 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng loại 1 |  |
| 272.1 | Bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng - Đường kính ≥ 10G: - Có ≥ 02 kim chọc dò đầu vát kèm ống thông, ≥ 01 Khoan tạo đường hầm, ≥04 kim chọc đẩy xi măng, ≥04 que đẩy xi măng Tất cả đóng gói tiệt trùng trong 1 túi, sử dụng ngay. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 272.2 | Bộ trộn và phân phối xi măng xương 2 trong 1 | Bộ trộn và phân phối xi măng 2 trong 1. Kết hợp hai chức năng vừa trộn vừa trực tiếp bơm xi măng vào thân đốt sống qua kim chọc dò hoặc que đẩy xi măng trên cùng 01 thân bơm chính (xy lanh) mà không cần dùng súng bơm kim loại tái sử dụng hoặc xy lanh rời bên ngoài. Bộ thiết bị tối thiểu gồm có: + 01 thân bơm chính (xy lanh) có thanh trộn, Phần tay cầm thanh trộn dễ dàng bẻ gãy để lắp thanh vặn tạo áp lực đẩy xi măng khi bơm. Dung tích thân bơm chính (Xy lanh) ≥ 35ml/cc, đường kính ngoài ≥32mm, đường kính trong ≥ 27mm. Trên thân bơm có chia vạch xác định dung tích (5-10-15-20-25-30-35) ml ±2% dễ dàng quan sát và kiểm soát lượng xi măng đã trộn và bơm. + 01 khóa kết nối ngoài rời. + 01 nắp khóa rời + 01 thanh vặn đẩy xi rỗng nòng dài ≥ 135mm có ren xoáy tạo áp lực. + 01 phễu Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 272.3 | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn - Có ≥ 20g bột có thành phần Polymethylmethacrylate, Barium sulphate, Benzoyl peroxide hoặc tương đương. Thành phần chất cản quang Barium sulphate hoặc tương đương có tỷ lệ ≥ 30% - Có ≤ 9,4g dung môi có thành phần Methylmethacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone hoặc tương đương. - Thể tích xi măng sau khi trộn ≥ 22,5cc. - Thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ 23° C Cung cấp xi lanh bơm xi măng và các phụ kiện cần thiết khi sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 273 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 2 bóng |  |
| 273.1 | Bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 2 bóng | 1. Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng: - Đường kính ≥10G Có tối thiểu: - 02 kim chọc dò kèm ống thông - 01 Khoan tạo đường hầm - 06 kim chọc + que đẩy xi măng - 02 Bóng nong đốt sống, dài 15mm ±2%, dung tích ≥ 4ml áp lực tối đa 400psi - 02 Bơm áp lực Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 273.2 | Bộ trộn và phân phối xi măng xương 2 trong 1 | Bộ trộn và phân phối xi măng 2 trong 1. Kết hợp hai chức năng vừa trộn vừa trực tiếp bơm xi măng vào thân đốt sống qua kim chọc dò hoặc que đẩy xi măng trên cùng 01 thân bơm chính (xy lanh) mà không cần dùng súng bơm kim loại tái sử dụng hoặc xy lanh rời bên ngoài. Bộ thiết bị tối thiểu bao gồm: + 01 thân bơm chính (xy lanh) có thanh trộn, Phần tay cầm thanh trộn dễ dàng bẻ gãy để lắp thanh vặn tạo áp lực đẩy xi măng khi bơm. Dung tích thân bơm chính (Xy lanh) ≥ 35ml/cc, đường kính ngoài ≥ 32mm, đường kính trong ≥ 27mm. Trên thân bơm có chia vạch xác định dung tích (5-10-15-20-25-30-35)ml ±2% dễ dàng quan sát và kiểm soát lượng xi măng đã trộn và bơm. + 01 khóa kết nối ngoài rời. + 01 nắp khóa rời + 01 thanh vặn đẩy xi rỗng nòng dài 135mm ±2% có ren xoáy tạo áp lực. + 01 phễu Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 273.3 | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn - Có ≥ 20g bột có thành phần Polymethylmethacrylate, Barium sulphate, Benzoyl peroxide. Thành phần chất cản quang Barium sulphate có tỷ lệ ≥ 30% - Có ≤ 9,4g dung môi có thành phần Methylmethacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone. - Thể tích xi măng sau khi trộn ≥ 22,5cc. - Thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ 23° C Cung cấp xi lanh bơm xi măng và các phụ kiện cần thiết khi sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 274 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 1 bóng |  |
| 274.1 | Bộ dụng cụ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 1 bóng | 1. Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 1 bóng: - Đường kính: ≥ 10G Có ít nhất: - 01 kim chọc dò kèm ống thông - 01 Khoan tạo đường hầm - 03 kim chọc + que đẩy xi măng - 01 Bóng nong đốt sống, dài 15mm±2%, dung tích ≥4ml áp lực tối đa 400psi - 01 Bơm áp lực Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 274.2 | Bộ trộn và phân phối xi măng xương 2 trong 1 | Bộ trộn và phân phối xi măng 2 trong 1. Kết hợp hai chức năng vừa trộn vừa trực tiếp bơm xi măng vào thân đốt sống qua kim chọc dò hoặc que đẩy xi măng trên cùng 01 thân bơm chính (xy lanh) mà không cần dùng súng bơm kim loại tái sử dụng hoặc xy lanh rời bên ngoài. Bộ thiết bị tối thiểu bao gồm: + 01 thân bơm chính (xy lanh) có thanh trộn, Phần tay cầm thanh trộn dễ dàng bẻ gãy để lắp thanh vặn tạo áp lực đẩy xi măng khi bơm. Dung tích thân bơm chính (Xy lanh) ≥35ml/cc, đường kính ngoài ≥32mm, đường kính trong ≥27mm. Trên thân bơm có chia vạch xác định dung tích (5-10-15-20-25-30-35)ml ±2% rất dễ dàng quan sát và kiểm soát lượng xi măng đã trộn và bơm. + 01 khóa kết nối ngoài rời. + 01 nắp khóa rời + 01 thanh vặn đẩy xi rỗng nòng dài 135mm ±2% có ren xoáy tạo áp lực. + 01 phễu Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 274.3 | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn - Có ≥ 20g bột có thành phần Polymethylmethacrylate, Barium sulphate, Benzoyl peroxide. Thành phần chất cản quang Barium sulphate có tỷ lệ ≥ 30% hoặc tương đương - Có ≤ 9,4g dung môi có thành phần Methylmethacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone hoặc tương đương. - Thể tích xi măng sau khi trộn ≥ 22,5cc. - Thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ 23°C ±5% Cung cấp xi lanh bơm xi măng và các phụ kiện cần thiết khi sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 275 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở lưng ngực đa bước ren |  |
| 275.1 | Vít đa trục cột sống 2 tầng ren tự taro | Vít đa trục cột sống lưng hai tầng ren tự taro: - Vật liệu: Hợp kim titanium Ti 6-Al 4-V hoặc tương đương - Kiểu ren: Ren kép phân bố 2 vùng độc lập ở 2 khu vực: Ren dày ở phía sau sát về phía mũ vít và ren thưa ở phía mũi vít - Đường kính vít: tối thiểu có các kích thước 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm (±2%) được phân biệt bằng các màu sắc khác nhau. Chiều dài tương ứng từ ≤ 30mm đến ≥ 50mm tùy đường kính vít. - Chiều cao mũ vít ≤ 15.3mm - Đường kính mũ vít: ≤ 13.85mm - Mũ vít có thể xoay 360 độ ±2%, biên độ dao động của mũ vít 60 độ ±2% - Mũi vít tự taro. - Đồng bộ với ốc khóa trong có độ cao 4.5mm ±2%, đường kính 9.45mm ±2% và nẹp dọc đường kính 5.0mm/5.5mm ±2% - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 275.2 | Vít đa trục trượt 2 tầng ren tự taro | Vít cột sống đa trục trượt 2 tầng ren tự taro - Vật liệu: Titanium alloy Ti 6-Al 4-V hoặc tương đương - Đường kính: tối thiều có 2 kích thước 6.5mm, 7.5.mm (±2%) - Chiều dài vít: từ ≤ 40mm đến ≥ 45mm - Mũi vít tự taro. - Kiểu ren: Ren kép phân bố 2 vùng độc lập ở 2 khu vực: Ren dày ở phía sau sát về phía mũ vít và ren thưa ở phía mũi vít. - Chiều cao mũ vít trước khi bẻ dài ≥ 27.4mm, tương thích được với cả hai hệ thống thanh dọc đường kính 5.0mm và 5.5mm (±2%) - Mũ vít có thể xoay 360 độ ±2%, biên độ dao động của mũ vít lên đến 60 độ ±2% - Đồng bộ với ốc khóa trong có độ cao 4.5mm ±2%, đường kính 9.45mm ±2% - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 275.3 | Ốc khóa trong cho vít đa trục cột sống | Ốc khóa trong tương thích với vít đa trục - Lòng phía trong hình lục giác - Vật liệu: Titanium Ti 6-Al 4-V hoặc tương đương - Độ cao ≥ 4.5mm, đường kính ≤ 9.45mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 275.4 | Thanh nẹp dọc | Thanh nẹp dọc thẳng dùng trong cột sống lưng: - Vật liệu: Titanium alloy Ti 6-Al 4-V hoặc tương đương - Thiết kế hình trụ tròn, dọc thẳng. Có thể uốn được - Đường kính: tối thiểu có 2 kích thước 5.0mm và 5.5mm (±2%) chiều dài tương ứng từ ≤ 180mm đến ≥ 450mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 275.5 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng tiệt trùng | Miếng ghép lưng nhân tạo loại thẳng - đóng gói tiệt trùng trong hộp - Vật liệu: PEEK OPTIMA® hoặc tương đương - Độ cao miếng ghép: từ ≤ 8mm đến ≥ 16mm (bước nhảy 2mm) - Chiều dài x chiều rộng: 26mm x 10mm (±2% mỗi chiều) - Thể tích của khoang ghép xương từ ≤ 630mm³ đến ≥ 1262mm³ - Có ≥ 3 điểm đánh dấu bằng Titan đường kính 1mm ±2% - Mặt bên có ≥ 3 lỗ tròn thoáng, đường kính ≥ 3 mm - Hình viên đạn, đầu nhọn giúp dễ đưa vào vị trí và bám tốt hơn - Bề mặt có rãnh răng cưa tăng Độ vững, chống trượt khỏi vị trí sau khi đặt - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 276 | Xương đồng loại khử khoáng dạng dẻo, 1cc | - Xương đồng loại được khử khoáng 100%, không chất phụ gia. - Là hỗn hợp đặc, dạng bột dẻo, dễ tạo hình, không bị rửa trôi trong khi phẫu thuật. Có thể trộn được với máu hoặc tủy xương. - Làm giàu các yếu tố tăng trưởng (BMP), tối ưu tính quy tụ xương, tăng sinh tế bào xương. - Dung tích: 1cc ±2%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 277 | Bộ nẹp vít khoá bản hẹp loại 1 các cỡ |  |
| 277.1 | Nẹp khóa bản hẹp các cỡ | Nẹp dày: 4.5 mm ± 2% Nẹp rộng: 14 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 5.10 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 18 mm ± 2% Số lỗ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 14 lỗ, tương ứng với chiều dài từ ≤ 116 mm đến ≥ 260 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 277.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 5.0 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 6.5 mm ± 2% Bước ren: 1.5 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 4.0 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 20 mm đến ≥ 90 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 278 | Bộ nẹp vít khóa bản rộng loại 1 các cỡ |  |
| 278.1 | Nẹp khóa bản rộng các cỡ | Nẹp dày: 5.5 mm ± 2% Nẹp rộng: 17.5 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 5.10 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 18 mm ± 2% Số lỗ: từ ≤ 6 lỗ đến ≥ 20 lỗ, tương ứng với chiều dài từ ≤ 116 mm đến ≥ 368 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 278.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 5.0 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 6.5 mm ± 2% Bước ren: 1.5 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 4.0 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 20 mm đến ≥ 90 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 279 | Bộ nẹp vít khóa đầu dưới xương chày mặt trong/ngoài các cỡ |  |
| 279.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày mặt trong, ngoài, trái/phải các cỡ | Bề dày nẹp có ít nhất 2 kích thước: 4.5 mm và 4.0 mm ± 2% Chiều rộng nẹp có ít nhất 2 kích thước: 12.5 mm và 14 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: ≤ 4.10 mm Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: từ ≤ 13 mm đến ≥ 15 mm Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 14 lỗ trái/phải, tương ứng chiều dài từ ≤ 116 mm đến ≥ 246 mm, hoặc từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 15 lỗ trái/phải, tương ứng chiều dài từ ≤ 80 mm đến ≥ 210 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 279.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 3.5 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 5.0 mm ± 2% Bước ren: 1.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 2.8 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 14 mm đến ≥ 60 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 280 | Bộ nẹp vít khóa đầu dưới xương đùi loại 1 |  |
| 280.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái/phải, các cỡ | Nẹp dày: 6.0 mm ± 2% Nẹp rộng: 17.5 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 5.10 mm ± 2% Độ rộng đầu nẹp: 32 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 20 mm ± 2% Số lỗ: từ ≤ 5 lỗ đến ≥ 13 lỗ, tương thích với chiều dài từ ≤ 154 mm đến ≥ 314 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 280.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 5.0 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 6.5 mm ± 2% Bước ren: 1.5 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 4.0 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 20 mm đến ≥ 90 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 280.3 | Vít xốp khóa đường kính 5.0mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 5.0 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 6.5 mm ± 2% Bước ren: 2.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 3.5 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 30 mm đến ≥ 110 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 281 | Bộ nẹp vít khóa đầu trên xương cánh tay loại 1 |  |
| 281.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay, các cỡ | Nẹp dày: 3.5 mm ± 2% Nẹp rộng: 14 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 4.10 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 12 mm ± 2% Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 12 lỗ, tương thích với chiều dài từ ≤ 87 mm đến ≥ 195 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 281.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 3.5 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 5.0 mm ± 2% Bước ren: 1.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 2.8 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 14 mm đến ≥ 60 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 282 | Bộ nẹp vít khóa đầu trên xương chày các cỡ |  |
| 282.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái/phải, các cỡ | Nẹp dày: 5.0 mm ± 2% Nẹp rộng: 17 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 5.10 mm ± 2% Độ rộng đầu nẹp: 25 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 20 mm ± 2% Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 13 lỗ trái/phải, tương thích với chiều dài từ ≤ 102 mm đến ≥ 302 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 282.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 5.0 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 6.5 mm ± 2% Bước ren: 1.5 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 4.0 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 20 mm đến ≥ 90 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 282.3 | Vít xốp khóa đường kính 5.0mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 5.0 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 6.5 mm ± 2% Bước ren: 2.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 3.5 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 30 mm đến ≥ 110 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 283 | Bộ nẹp vít khóa đầu trên xương đùi loại 3 các cỡ |  |
| 283.1 | Nẹp khóa đầu trên xương đùi trái/phải, các cỡ | Nẹp dày: 6.0 mm ± 2% Nẹp rộng: 19 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 5.10 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 18 mm ± 2% Số lỗ: từ ≤ 2 lỗ đến ≥ 16 lỗ trái/phải, tương thích với chiều dài từ ≤ 139 mm đến ≥ 391 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 283.2 | Vít khóa đường kính 5.0mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 5.0 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 6.5 mm ± 2% Bước ren: 1.5 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 4.0 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 20 mm đến ≥ 90 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 283.3 | Vít xốp khóa đường kính 5.0mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 5.0 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 6.5 mm ± 2% Bước ren: 2.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 3.5 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 30 mm đến ≥ 110 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 283.4 | Vít khóa rỗng nòng đường kính 7.3mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 7.3 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 10 mm ± 2% Bước ren: 2.75 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 5.0 mm ± 2% Đường kính nòng rỗng vít: 2.5 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 30 mm đến ≥ 125 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 284 | Bộ nẹp vít khóa lòng máng 1/3 loại 1 các cỡ |  |
| 284.1 | Nẹp khóa lòng máng 1/3, các cỡ | Nẹp dày: 2.0 mm ± 2% Nẹp rộng: 10 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 4.10 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 12 mm ± 2% Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 12 lỗ, tương thích với chiều dài từ ≤ 49 mm đến ≥ 145 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 284.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 3.5 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 5.0 mm ± 2% Bước ren: 1.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 2.8 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 14 mm đến ≥ 60 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 285 | Bộ nẹp vít khóa mắt xích loại 1 các cỡ |  |
| 285.1 | Nẹp khóa mắt xích các cỡ | Nẹp dày: 3.0 mm ± 2% Nẹp rộng: 11 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 4.10 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 13 mm ± 2% Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 14 lỗ, tương thích với chiều dài từ ≤ 53 mm đến ≥ 183 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 285.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 3.5 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 5.0 mm ± 2% Bước ren: 1.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 2.8 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 14 mm đến ≥ 60 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 286 | Bộ nẹp vít khóa xương đòn đầu ngoài các cỡ |  |
| 286.1 | Nẹp khóa xương đòn đầu ngoài, trái/ phải, các cỡ | Nẹp dày: 3.5 mm ± 2% Nẹp rộng: 10 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 4.10 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 12 mm ± 2% Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 8 lỗ trái/phải, tương thích với chiều dài từ ≤ 67 mm đến ≥ 127 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 286.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 3.5 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 5.0 mm ± 2% Bước ren: 1.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 2.8 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 14 mm đến ≥ 60 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 286.3 | Vít khóa đường kính 2.7mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 2.7 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 3.5 mm ± 2% Bước ren: 1.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 2.0 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 6 mm đến ≥ 40 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 287 | Bộ nẹp vít khóa xương đòn loại 1 các cỡ |  |
| 287.1 | Nẹp khóa xương đòn trái/phải, các cỡ | Độ dày: 3.0 mm ± 2% Độ rộng: 10 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 4.10 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 14 mm ± 2% Số lỗ: Tối thiểu có các loại 6, 7, 8 lỗ trái/phải, tương thích với chiều dài từ ≤ 85 mm đến ≥ 115 mm, bước tăng 15 mm ± 2% Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 287.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 3.5 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 5.0 mm ± 2% Bước ren: 1.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 2.8 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 14 mm đến ≥ 60 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 288 | Bộ nẹp vít khóa bản nhỏ loại 1 các cỡ |  |
| 288.1 | Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ | Độ dày: 3.5 mm ± 2% Độ rộng: 11 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 4.10 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 13 mm ± 2% Số lỗ: từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 12 lỗ Chiều dài: từ ≤ 59 mm đến ≥ 163 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 288.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài các cỡ | Đường kính vít 3.5 mm ± 2% Đường kính mũ vít 5.0 mm ± 2% Bước ren 1.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít 2.8 mm ± 2% Chiều dài từ ≤ 14 mm đến ≥ 60 mm. Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 289 | Bộ nẹp vít khóa chữ T/vít 3.5mm, các cỡ |  |
| 289.1 | Nẹp khóa chữ T nhỏ/vít 3.5mm các cỡ | Nẹp dày: 2.0 mm ± 2% Nẹp rộng: 10 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 4.10 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 10 mm ± 2% Độ rộng đầu nẹp: 24 mm ± 2% ≤ 3 lỗ đầu Số lỗ thân: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 8 lỗ, tương ứng chiều dài từ ≤ 47 mm đến ≥ 87 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 289.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 3.5 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 5.0 mm ± 2% Bước ren: 1.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 2.8 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 14 mm đến ≥ 60 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 290 | Bộ nẹp vít khóa đầu dưới xương mác các cỡ |  |
| 290.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương mác trái/phải các cỡ | Nẹp dày: 2.5 mm ± 2% Nẹp rộng: 10 mm ± 2% Đường kính lỗ nẹp: 4.10 mm ± 2% Khoảng cách giữa các lỗ nẹp: 12 mm ± 2% Số lỗ: từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 11 lỗ trái/phải, tương ứng chiều dài từ ≤ 61 mm đến ≥ 157 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 290.2 | Vít khóa đường kính 3.5mm, dài các cỡ | Đường kính vít: 3.5 mm ± 2% Đường kính mũ vít: 5.0 mm ± 2% Bước ren: 1.0 mm ± 2% Đường kính lõi vít: 2.8 mm ± 2% Chiều dài: từ ≤ 14 mm đến ≥ 60 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 291 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực loại 7 |  |
| 291.1 | Vít đa trục cột sống lưng ngực | Chiều rộng mũ vít: ≥ 14 mm Chiều cao mũ vít: ≥ 15 mm Ốc khóa trong bước ren: ≥ 1 mm Đầu vít tự taro và tự khoan Độ sâu bước ren: ≥ 0.75 mm Khoảng cách bước ren: ≥ 2.7 mm Góc xoay: 20 độ ± 2% Đường kính vít có ít nhất các kích thước: 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm, 7.0 mm (± 2%) Vít đường kính 4.5 mm ± 2% có chiều dài từ ≤ 25 mm đến ≥ 50 mm Vít đường kính 5.0 mm, 5.5 mm, 6.0 mm, 6.5 mm (± 2%) có chiều dài từ ≤ 30 mm đến ≥ 55 mm Vít đường kính 7.0 mm ± 2% có chiều dài từ ≤ 30 mm đến ≥ 95 mm Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 291.2 | Vít trượt | Chiều rộng mũ vít ≥ 14mm, chiều cao mũ vít trượt ≥ 28mm, ốc khóa trong bước ren ≥ 1mm, đầu vít tự taro và tự khoan. Độ sâu bước ren ≥ 0.75mm. Khoảng cách bước ren ≥ 2.7mm. Góc xoay 20 độ ± 2%. Đường kính vít có ít nhất các kích thước 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5mm (± 2%). Chiều dài vít từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm. Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 291.3 | Vít ốc khóa trong | Đường kính ốc khóa trong ≥ 10mm, chiều cao ốc khóa trong ≥ 4mm, bước ren ≥ 1mm, ren bất đối xứng. Chất liệu hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 291.4 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | Đường kính nẹp dọc ≥ 6.0mm, có các chiều dài từ ≤ 90mm đến ≥ 600mm. Chất liệu Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 291.5 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng loại 11 | Miếng ghép chất liệu PEEK hoặc tương đương. Miếng ghép có thể điều chỉnh mở. Chiều dài miếng ghép 24mm± 2%, chiều rộng miếng ghép 10mm ± 2%, chiều cao miếng ghép có ít nhất các kích thước 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm (±2%), răng miếng ghép vát góc 45 độ ±2%. Dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.35cc đến ≥ 0.9cc - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 291.6 | Đốt sống lưng nhân tạo | Đốt sống lưng nhân tạo đường kính có ít nhất các kích thước 20, 24, 28mm (±2%), gồm nhiều chiều dài đóng, mở, có khóa điều chỉnh được chiều dài. Chiều dài khi đóng từ ≤ 23mm đến ≥ 100mm. Chiều dài khi mở từ ≤ 29mm đến ≥ 140mm. Chất liệu Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 291.7 | Đốt sống cổ nhân tạo | Đường kính đốt sống cổ tối thiểu có các kích thước 10,12,14,16,20mm (±2%), gồm nhiều chiều dài đóng, mở, có khóa điều chỉnh được chiều dài. Chiều dài khi đóng từ ≤ 10mm đến ≥ 39mm. Chiều dài khi mở từ ≤ 13mm đến ≥ 65mm. Chất liệu Hợp kim Titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 292 | Đinh Kirschner các cỡ | Đường kính: có ít nhất 10 kích thước từ ≤ 1.2mm đến ≥ 3.0mm, dài ≥ 310mm, một đầu nhọn. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 293 | Chỉ thép các cỡ (cuộn 10m) | Đường kính có ít nhất 5 kích thước từ ≤ 0.6mm đến ≥ 1.0mm, cuộn dài ≥ 10m. Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 294 | Kẹp túi phình mạch máu não dạng thẳng các cỡ | Dùng để kẹp cổ túi phình mạch máu não. Độ dài hàm kẹp từ ≤ 3mm đến ≥ 12 mm. Độ mở rộng hàm: từ ≤ 6.2mm đến ≥9.1mm Lực kẹp tối thiểu có các loại: 1.47N±2%; 1.77N±2%. Lực kẹp được đo tại 1/3 chiều dài hàm với độ mở rộng hàm 1.0mm ±2%. Loại có lỗ tròn đường kính từ ≤ 3.5mm đến ≥ 5.0 mm Hàm kẹp thẳng. Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm clip, bề mặt clip có rãng chéo tăng ma sát. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Clip được mã hóa bằng màu sắc, có ít nhất 5 màu. Đóng gói: tiệt trùng và không tiệt trùng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 295 | Kẹp túi phình mạch máu não dạng gập góc/cong các cỡ | Dùng để kẹp cổ túi phình mạch máu não. Độ dài hàm kẹp từ ≤ 5 mm đến ≥ 11 mm. Độ mở rộng hàm: từ ≤ 5.5 mm đến ≥ 7.5 mm. Lực kẹp tối thiểu có các loại: 1.47 N ± 2%; 1.77 N ± 2%. Lực kẹp được đo tại 1/3 chiều dài hàm với độ mở rộng hàm 1.0 mm ± 2%. Loại có lỗ tròn đường kính từ ≤ 3.5 mm đến ≥ 5.0 mm. Hàm kẹp cong/gập góc 90 độ ± 2%. Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm. Clip, bề mặt clip có rãnh chéo tăng ma sát. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Clip được mã hóa bằng màu sắc, có ít nhất 5 màu. Đóng gói: tiệt trùng và không tiệt trùng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 296 | Kẹp túi phình mạch máu não dạng lưỡi lê các cỡ | Dùng để kẹp cổ túi phình mạch máu não. Độ dài hàm kẹp từ ≤ 7 mm đến ≥ 12 mm. Độ mở rộng hàm: từ ≤ 7.9 mm đến ≥ 10.2 mm. Lực kẹp tối thiểu có các loại: 1.96 N ± 2%. Lực kẹp được đo tại 1/3 chiều dài hàm với độ mở rộng hàm 1.0 mm ± 2%. Hàm kẹp loại lưỡi lê. Có chốt chống kẹt mạch máu vào góc hàm. Clip, bề mặt clip có rãnh chéo tăng ma sát. Chất liệu titanium hoặc tương đương. Clip được mã hóa bằng màu sắc, có ít nhất 5 màu. Đóng gói: tiệt trùng và không tiệt trùng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 297 | Miếng vá khuyết sọ 3D cá nhân hóa | Dùng vá vùng khuyết sọ cá nhân hóa. Kích thước: ≥ 120 mm x 120 mm. Độ dày: 0.6 mm ± 2%. Sử dụng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Cấu trúc lưới được thiết kế dạng chữ "Y", có thể uốn 3 chiều (3D). Lỗ bắt vít dạng chìm, cho phép vít phẳng với bề mặt lưới. Khoảng cách lỗ vít: 6 mm ± 2%. Vật liệu: Titanium ASTM F136 hoặc tương đương. Lưới được đánh dấu và chia khu vực vá sọ bằng in laser thành các khu vực: vùng thái dương, vùng trán, vùng đỉnh, vùng chẩm. Kèm dịch vụ uốn tạo hình 3D. Thời gian tạo hình: ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được dữ liệu CT/MRI. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 298 | Miếng vá khuyết sọ 121mm x 134mm x 0.6mm cấu trúc 3D, hệ vít 2.0 mm | Dùng vá phần khuyết xương sọ. Kích thước: 121 mm x 134 mm x 0.6 mm ± 2%. Sử dụng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Cấu trúc lưới dạng chữ "Y", có thể uốn 3 chiều (3D). Lỗ bắt vít dạng chìm, cho phép vít phẳng với bề mặt lưới. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 299 | Miếng vá khuyết sọ 3D cá nhân hóa kích thước 150x150mm | Dùng vá vùng khuyết sọ cá nhân hóa. Kích thước: 150 mm x 150 mm ± 2%. Độ dày: 0.6 mm ± 2%. Sử dụng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Cấu trúc lưới được thiết kế dạng chữ "Y", có thể uốn 3 chiều (3D). Lỗ bắt vít dạng chìm, cho phép vít phẳng với bề mặt lưới. Khoảng cách lỗ vít: 6 mm ± 2%. Vật liệu: Titanium ASTM F136 hoặc tương đương. Lưới được đánh dấu và chia khu vực vá sọ bằng in laser thành các khu vực: vùng thái dương, vùng trán, vùng đỉnh, vùng chẩm. Kèm dịch vụ uốn tạo hình 3D. Thời gian tạo hình: ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được dữ liệu CT/MRI. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 300 | Miếng vá khuyết sọ 153mm x 161mm x0.6mm cấu trúc 3D, hệ vít 2.0 mm | Dùng vá phần khuyết xương sọ. Kích thước: 153 mm x 161 mm x 0.6 mm ± 2%. Sử dụng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Cấu trúc lưới dạng chữ "Y", có thể uốn 3 chiều (3D). Lỗ bắt vít dạng chìm, cho phép vít phẳng với bề mặt lưới. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 301 | Miếng vá khuyết sọ 199mm x 215mm x 0.6mm cấu trúc 3D, hệ vít 2.0 mm | Dùng vá phần khuyết xương sọ. Kích thước: 199 mm x 215 mm x 0.6 mm ± 2%. Sử dụng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Cấu trúc lưới dạng chữ "Y", có thể uốn 3 chiều (3D). Lỗ bắt vít dạng chìm, cho phép vít phẳng với bề mặt lưới. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 302 | Miếng vá khuyết sọ 3D cá nhân hóa kích thước 200x200mm | Dùng vá vùng khuyết sọ cá nhân hóa. Kích thước: 200 mm x 200 mm ± 2%. Độ dày: 0.6 mm ± 2%. Sử dụng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Cấu trúc lưới được thiết kế dạng chữ "Y", có thể uốn 3 chiều (3D). Lỗ bắt vít dạng chìm, cho phép vít phẳng với bề mặt lưới. Khoảng cách lỗ vít: 6 mm ± 2%. Vật liệu: Titanium ASTM F136 hoặc tương đương. Lưới được đánh dấu và chia khu vực vá sọ bằng in laser thành 4 khu vực: vùng thái dương, vùng trán, vùng đỉnh, vùng chẩm. Kèm dịch vụ uốn tạo hình 3D. Thời gian tạo hình: ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được dữ liệu CT/MRI. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 303 | Miếng vá khuyết sọ cấu trúc 3D kích thước 90x90mm | Dùng vá vùng khuyết sọ Kích thước: 90 mm x 90 mm ± 2%. Độ dày: 0.6 mm ± 2%. Sử dụng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Cấu trúc lưới được thiết kế dạng chữ "Y", có thể uốn 3 chiều (3D). Lỗ bắt vít dạng chìm, cho phép vít phẳng với bề mặt lưới. Khoảng cách lỗ vít: 6 mm ± 2%. Vật liệu: Titanium hoặc tương đương. Lưới được đánh dấu và chia khu vực vá sọ bằng in laser thành các khu vực: vùng thái dương, vùng trán, vùng đỉnh, vùng chẩm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 304 | Nẹp mini thẳng 16 lỗ loại 1 | Dùng trong phẫu thuật sọ não - hàm mặt Nẹp thẳng ≤ 16 lỗ, khoảng cách lỗ 6 mm ± 2% Chiều dài ≤ 100mm Độ dày: từ ≤ 0.6mm đến ≥ 1.0mm, có tối thiểu 2 cỡ. Chất liệu titan cấp 4 hoặc tương đương Lỗ bắt vít chìm cho phép đầu vít phẳng với bề mặt nẹp, tương thích với vít, dụng cụ hệ minni 2.0 mm ± 2% - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 305 | Nẹp mini thẳng 16 lỗ loại 2 | Dùng trong phẫu thuật sọ não - hàm mặt Nẹp thẳng ≤ 16 lỗ. Chất liệu titan hoặc tương đương. Độ dày: từ ≤ 0.8mm đến ≥ 1.0mm, có tối thiểu 3 cỡ. Chiều dài: từ ≤ 80mm đến ≥ 90mm, có tối thiểu 2 cỡ. Tương thích với dụng cụ hệ vít mini 2.0mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 306 | Nẹp vá lỗ khoan sọ dạng tròn | Dụng cụ cố định xương sọ Chất liệu: Titanium. Kiểu dáng: Nẹp tròn, có ≤ 5 lỗ bắt vít. Kích thước đường kính: Từ ≤ 7 mm đến ≥ 17 mm, có tối thiểu 4 cỡ khác nhau. Độ dày: Từ ≤ 0,3 mm đến ≥ 1,0 mm, có tối thiểu 3 cỡ khác nhau. Phân loại: Gồm ít nhất 2 loại: loại có 5 khe hở trên nẹp và loại có 10 khe hở trên nẹp. Tương thích: Sử dụng với hệ thống vít mini đường kính 2,0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 307 | Vít 2.0mm tự khoan các cỡ | Vít dùng trong phẫu thuật sọ não – hàm mặt Kích thước: 2,0 mm ± 2%. Chiều dài tối thiểu có các kích thước 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm ± 2%. Nguyên liệu: Titan cấp 4 hoặc tương đương, bước ren dài ≤ 0,75 mm, sâu ≤ 0,33 mm. Khe vặn vít chữ thập: Kích thước dài × rộng × sâu 3,0 mm × 0,9 mm × 0,55 mm ± 2%. Tương thích: Dụng cụ hệ vít mini 2,0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 308 | Bộ nẹp vít, miếng ghép cột sống cổ trước loại 5 |  |
| 308.1 | Nẹp cột sống cổ trước, cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 1 tầng | - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2.4mm (±2%) - Chỗ rộng 16mm (±2%). - Chiều dài: Từ ≤ 20mm đến ≥ 34mm, bước tăng 2mm. - Phần đầu nẹp được vát mỏng, chiều dày ≤ 1mm, Trên mỗi đầu nẹp có lỗ giữa nẹp để cố định nẹp trong quá trình lắp đặt. - Nẹp sử dụng cơ chế khóa vòng xoắn liên tục. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 308.2 | Nẹp cột sống cổ trước, cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 2 tầng | - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2.4mm (±2%) - Chỗ rộng 16mm (±2%). - Chiều dài: Từ ≤ 36mm đến ≥ 54mm, bước tăng 2mm. - Phần đầu nẹp được vát mỏng, chiều dày ≤ 1mm, Trên mỗi đầu nẹp có lỗ giữa nẹp để cố định nẹp trong quá trình lắp đặt. - Nẹp sử dụng cơ chế khóa vòng xoắn liên tục. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 308.3 | Nẹp cột sống cổ trước, cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 3 tầng | - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2.4mm (±2%) - Chỗ rộng 16mm (±2%) - Chiều dài: Từ ≤ 56mm đến ≥ 68mm, bước tăng 2mm. - Phần đầu nẹp được vát mỏng, chiều dày ≤ 1mm, Trên mỗi đầu nẹp có lỗ giữa nẹp để cố định nẹp trong quá trình lắp đặt. - Nẹp sử dụng cơ chế khóa vòng xoắn liên tục. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 308.4 | Nẹp cột sống cổ trước, cơ chế khóa vòng xoắn liên tục, 4 tầng | - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dày 2.4mm (±2%) - Chỗ rộng 16mm (±2%) - Chiều dài: Từ ≤ 70mm đến ≥ 90mm, bước tăng 4mm. - Phần đầu nẹp được vát mỏng, chiều dày ≤ 1mm, Trên mỗi đầu nẹp có lỗ giữa nẹp để cố định nẹp trong quá trình lắp đặt. - Nẹp sử dụng cơ chế khóa vòng xoắn liên tục. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 308.5 | Vít cột sống cổ trước | - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: Từ ≤ 4.0mm đến ≥ 4.5mm - Chiều dài: Từ ≤ 11mm đến ≥ 17mm - Vít đơn hướng và đa hướng. Vít tự khoan, tự tarô - Góc nghiêng vít đa hướng ≥ 20 độ - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 308.6 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều rộng 15mm (±2%) - Chiều dài 13mm (±2%) - Chiều cao từ ≤ 5mm đến ≥ 10mm. - Độ ưỡn ≥ 5° - Có ≥ 2 điểm đánh dấu cản quang. - Có 01 khoang ghép xương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 309 | Miếng ghép đĩa đệm cổ kèm vít loại 1 |  |
| 309.1 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ tự khóa | - Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều rộng: 17mm (±2%). - Chiều dài ≥14mm - Chiều cao: Từ ≤ 5mm đến ≥ 12mm, bước tăng 1mm. - Độ ưỡn: ≥ 7° - Trên miếng ghép có ≥ 3 điểm bắt vít. Góc bắt vít nghiêng khoảng 40° ± 2%. - Có điểm đánh dấu cản quang nằm cách mặt sau của miếng ghép ≤ 1mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 309.2 | Vít tự taro, tự khoan | - Vật liệu: titanium Alloy hoặc tương đương. - Vít có các đường kính ≤ 4.0mm đến ≥ 4.5mm. - Vít tự tarô. - Chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥ 16mm - Tương thích với Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ tự khóa có ≥ 3 vị trí bắt vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 310 | Bộ nẹp vít cột sống cổ sau loại 4 |  |
| 310.1 | Vít đa trục cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim titanium (Ti-6Al-4V) hoặc tương đương - Góc xoay thân vít so với trục: ≥ 40 độ. Phạm vi góc xoay ≥ 80 độ. - Có nhiều loại đường kính từ ≤ 3,5mm tới ≥ 4mm. - Chiều dài: ≤ 10mm tới ≥ 30mm. - Chiều cao đầu mũ vít khoảng 10mm, chiều rộng khoảng 9.0mm, phần thanh dọc chạy trên đầu mũ vít khoảng 7.1mm. - Tương thích với nẹp dọc đường kính (D) 3.5mm ≤ D < 4mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 310.2 | Vít ốc khóa trong cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: ≤ 5.75mm. - Chiều cao ≤ 3.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 310.3 | Nẹp dọc cột sống cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính ≤ 3.5mm - Chiều dài: Từ ≤ 60mm đến ≥ 240mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 310.4 | Nẹp chẩm | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều rộng: Từ ≤ 35mm đến ≥ 45mm - Trên nẹp có ≥ 05 vị trí bắt vít, trong đó ≥ 03 vị trí ở đường giữa và ≥ 02 vị trí ở bên. - Trên nẹp có 02 màu giúp phân biệt mặt trên, mặt dưới của nẹp để định hướng. - Hai bên nẹp có điểm nối với nẹp dọc với cơ chế khóa góc nghiêng của vít ≥ 20 độ. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 310.5 | Vít chẩm | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: Từ ≤ 4.5mm đến ≥ 5.0mm - Chiều dài: Từ ≤ 6mm đến ≥ 14mm, bước tăng 2mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 310.6 | Nẹp dọc cổ chẩm uốn sẵn | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính 3.5mm ≤ D < 4mm - Chiều dài : ≥ 240mm - Có uốn sẵn ≥ 45°. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 310.7 | Nẹp nối chuyển tiếp cột sống cổ - ngực | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương. - Có ít nhất 02 dạng: Nối song song và nối thẳng. - Các cỡ nẹp dọc tương thích: 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm ±(2%). - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 310.8 | Nẹp dọc chuyển tiếp 2 đường kính cột sống cổ - ngực | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính phần cột sống cổ: từ ≤ 3.5mm đến ≥ 4mm - Đường kính phần cột sống lưng: ≤ 5.5mm. - Tổng chiều dài: ≥ 400mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 310.9 | Nẹp nối ngang cổ sau | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dài từ ≤ 26mm đến ≥ 50mm, bước tăng 2mm ±2%. - Trên nẹp nối ngang kèm 2 vít khóa. Cơ chế khóa của vít nghiêng 45° ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 311 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực loại 1 |  |
| 311.1 | Vít đa trục cột sống lưng ngực | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren kép trên toàn bộ trục vít. - Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông. - Vít tự tarô. - Góc xoay của vít ≥ 60°. - Đường kính: Từ ≤ 4.0mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm. - Chiều dài đầu mũ vít 16mm ±2%, chiều rộng 11.3mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 311.2 | Vít đơn trục cột sống lưng ngực | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren kép trên toàn bộ trục vít. - Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông. - Vít tự tarô. - Đường kính: từ ≤ 4.0mm đến ≥ 7.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 311.3 | Vít trượt | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren kép trên toàn bộ trục vít. Đầu mũ vít dài để nắn chỉnh trượt. - Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông. - Vít tự tarô. - Góc xoay ≥ 60°. - Đường kính từ ≤ 5.5mm đến ≥ 6.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 30mm đến ≥ 55mm, bước tăng 5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 311.4 | Vít đa trục cố định tạm | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren kép trên toàn bộ trục vít. - Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông. - Vít tự tarô. - Vít có thể cố định góc xoay về mỗi hướng 40° ±2%. - Đường kính: Từ ≤ 4.0mm đến ≥ 5.5mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 40mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 311.5 | Vít đơn diện | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren kép trên toàn bộ trục vít. - Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông. - Vít tự tarô. - Vít xoay trên một mặt phẳng, góc xoay ≥ 40°. - Đường kính: Từ ≤ 4.5mm đến ≥ 5.0mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 50mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 311.6 | Vít xương cánh chậu | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Góc xoay tối đa của vít: ≥ 60°. - Đường kính vít: Từ ≤ 6.5 đến ≥ 7.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 60mm đến ≥ 80mm. - Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 311.7 | Vít ốc khóa trong cột sống lưng ngực | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương; - Ren vuông. - Đường kính 9.5mm ±2% - Đường kính 5.0 mm ±2% - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 311.8 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: 5.5mm ±2% - Chiều dài: ≥ 500mm - Có đường đánh dấu chạy dọc theo nẹp, một đầu hình lục giác. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 311.9 | Nẹp nối ngang cột sống lưng | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dài: Từ ≤ 20mm đến ≥ 60mm. Bước tăng 2.5mm và 5mm ±2%. - Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 311.10 | Nẹp nối bên vít xương cánh chậu | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Tương thích với vít đa trục xương cánh chậu dạng mở. - Đường kính: 5.5mm ±2% - Chiều dài: Từ ≤ 20mm đến ≥ 60mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 312 | Xương đồng loại khử khoáng dạng dẻo, 2.5cc | - Xương đồng loại được khử khoáng 100%, không chất phụ gia. - Là hỗn hợp đặc, dạng bột dẻo, dễ tạo hình, không bị rửa trôi trong khi phẫu thuật. Có thể trộn được với máu hoặc tủy xương. - Làm giàu các yếu tố tăng trưởng (BMP), tối ưu tính quy tụ xương, tăng sinh tế bào xương. - Dung tích: 2.5cc ±2% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 313 | Bộ nẹp vít đa bước ren loại 1 |  |
| 313.1 | Vít đa trục đa bước ren | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren kép đến bốn. Khoảng cách giữa 2 ren của phần xương cứng ≤ 1.38mm, phần xương xốp ≤ 2.75mm. Bước ren của phần xương xốp ≤ 5.5mm. - Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông. - Vít tự tarô. - Góc xoay của vít ≥ 60°. - Đường kính: Từ ≤ 4.0mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm. - Tương thích với các nẹp dọc đường kính 5.0mm, 6.0mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 313.2 | Vít đa trục ren kép | - Vật liệu: Hợp kim Titanium (Ti-6Al-4V). - Dạng ren dẫn kép với hai luồng ren chạy dọc toàn thân vít. - Vít tự tarô. - Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông. - Góc xoay của vít ≥ 60°. - Đường kính: Từ ≤ 4.0mm đến ≥ 8.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm. - Tương thích với các nẹp dọc đường kính 5.0mm, 6.0mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 313.3 | Vít ốc khóa trong vít đa trục đa bước ren | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương; - Dạng rỗng, ren vuông. - Đường kính: ≤ 9.5mm. - Chiều cao: ≤ 4.8mm. - Tương thích với các nẹp dọc đường kính 5.0mm, 5.5mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 313.4 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: 5.5mm ±2% - Chiều dài: ≥ 500mm. - Có đường đánh dấu chạy toàn bộ nẹp dọc. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 313.5 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | Vật liệu: CoCr hoặc tương đương - Đường kính: 5.5mm ±2% - Chiều dài: ≥ 500mm. - Có đường đánh dấu chạy toàn bộ nẹp dọc. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 313.6 | Nẹp nối ngang cột sống lưng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 35mm, bước tăng 2.5mm hoặc 5mm. - Tương thích với nẹp dọc đường kính ≤ 5.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 314 | Bộ nẹp vít rỗng nòng bơm xi măng loại 2 |  |
| 314.1 | Vít đa trục rỗng nòng bơm xi măng | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren kép trên toàn bộ trục vít. - Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông. - Góc xoay: ≥ 60 độ. - Vít rỗng nòng trên toàn bộ trục vít. Trên vít có từ ≤ 3 lỗ đến ≥ 6 lỗ thoát xi măng. Dùng trong phẫu thuật ít xâm lấn, mổ mở. - Đường kính: Từ ≤ 5.5mm đến ≥ 6.5mm. - Chiều dài từ ≤ 35mm đến ≥ 45mm. - Chiều dài đầu mũ vít 15mm ±2%, chiều rộng 10.9mm (±2%); phần thanh dọc chạy trên đầu mũ vít ≤ 9.1mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 314.2 | Vít ốc khóa trong | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren vuông. - Đường kính 8mm (±2%). - Chiều cao: ≤ 4.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 314.3 | Nẹp dọc uốn sẵn | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: 5.5mm ±2%. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 160mm. Bước tăng 5mm và 10mm ±2%. - Được uốn sẵn, một đầu nhọn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 314.4 | Kim chọc dò | Đầu kim dạng hình kim cương và đầu vát. - Độ sâu cắm kim ≥ 35mm. - Vỏ cách điện. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 314.5 | Kim dẫn xi măng | Đầu kim có khóa để kết nối với dụng cụ bơm xi măng. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 315 | Bộ nẹp vít ít xâm lấn cột sống lưng ngực loại 2 |  |
| 315.1 | Vít đa trục ít xâm lấn | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren kép trên toàn bộ trục vít. - Ren trên đầu mũ vít: Ren vuông. - Góc xoay: ≥ 60 độ. - Vít rỗng nòng trên toàn bộ trục vít. - Đường kính: Từ ≤ 4.5mm đến ≥ 6.5mm. - Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 50mm. - Chiều dài đầu mũ vít 15mm ±2%, chiều rộng 10.9mm (±2%); phần thanh dọc chạy trên đầu mũ vít ≥ 9.1mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 315.2 | Vít ốc khóa trong | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Ren vuông. - Đường kính 8mm (±2%) - Chiều cao: ≤ 4.5mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 315.3 | Nẹp dọc uốn sẵn | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính: 5.5mm ±2%. - Chiều dài từ ≤ 20mm đến ≥ 160mm. Bước tăng 5mm. - Được uốn sẵn, một đầu nhọn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 315.4 | Kim chọc dò (kim định vị) | Đầu kim dạng hình kim cương và đầu vát. - Độ sâu cắm kim tối đa ≤ 35mm. - Vỏ cách điện. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 316 | Bộ vật tư theo dõi thần kính, phẫu thuật lối bên |  |
| 316.1 | Điện cực của máy dò thần kính cho điện thế gợi vận động điện cơ EMG | Module kim điện cực đo điện thế gợi vận động, điện cơ EMG. Tương thích với Hệ thống Theo dõi thần kính trong phẫu thuật cột sống Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 316.2 | Điện cực của máy dò thần kính cho điện thế gợi vận động điện cơ MEP/EMG | Module kim điện cực đo điện thế gợi vận động, điện cơ MEP/EMG. Tương thích với Hệ thống Theo dõi thần kính trong phẫu thuật cột sống Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 316.3 | Đầu dò đã tiệt trùng | Đầu dò đã tiệt trùng. Tương thích với hệ thống theo dõi thần kính trong phẫu thuật cột sống Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 317 | Kẹp clip kích thích và kích hoạt nội dòng | Kẹp clip kích thích và kích hoạt nội dòng. Tương thích với hệ thống theo dõi thần kính trong phẫu thuật cột sống Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 318 | Bộ định vị hệ thống banh sử dụng cho phẫu thuật lối bên | Bộ định vị hệ thống banh, tiệt trùng sẵn, sử dụng cho phẫu thuật lối bên. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 319 | Bộ tách cơ sử dụng cho phẫu thuật lối bên | Bộ tách cơ sử dụng một lần, tiệt trùng sẵn, sử dụng cho phẫu thuật lối bên Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 320 | Lồng thay thân đốt sống | Vật liệu: titanium hoặc tương đương - Đường kính từ ≤ 10mm đến ≥ 24mm. - Chiều dài: Từ ≤ 6mm đến ≥ 90mm - Các đường kính được mã hóa bằng màu sắc khác nhau - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 321 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống dùng trong phẫu thuật lối bên loại 1 | Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều dài: từ ≤ 40mm đến ≥ 55mm - Chiều cao: từ ≤ 8mm đến ≥ 16mm. - Chiều rộng: 18mm (±2%). - Độ ưỡn: từ 0° đến ≥ 10°. - Có ≥ 6 điểm đánh dấu cản quang. - Dùng trong phẫu thuật cột sống lối bên. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 322 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại cong loại 1 | Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Dạng cong. - Có ≥ 02 khoang ghép xương. - Chiều rộng ≥ 11mm - Chiều dài ≥ 25mm - Chiều cao từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm, bước tăng 1mm. - Độ ưỡn ≥ 8° - Có ≥ 3 điểm đánh dấu cản quang. - Dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.57cc đến ≥ 1.07cc tùy từng kích thước. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 323 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng loại 1 | Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều cao: Từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm. - Chiều rộng: Khoảng 10mm (±2%). - Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 40mm. Tối thiểu gồm 4 kích thước. - Độ ưỡn: ≥ 5°. - Có ≥ 3 điểm đánh dấu cản quang. Một điểm ở phần đầu miếng ghép, cách bờ trước miếng ghép ≥ 3mm. Hai điểm ở phần sau miếng ghép, trong đó có 1 điểm cách bờ sau miếng ghép ≤ 1.5mm. - Có 1 khoang ghép xương. Dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.56cc đến ≥ 2.13cc. - Hình dạng: Dạng thẳng, một đầu vát chéo. - Có thể xoay miếng ghép trong khi đặt. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 324 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng loại 2 | Vật liệu: PEEK hoặc tương đương - Chiều cao: Từ ≤ 8mm đến ≥ 14mm. - Chiều rộng: khoảng 9mm và khoảng 11mm (±2%) - Chiều dài: Từ ≤ 20mm đến ≥ 32mm - Độ ưỡn: ≥ 4° - Có ≥ 3 điểm đánh dấu cản quang. Một điểm ở phần đầu miếng ghép, cách bờ trước miếng ghép ≤ 2mm. Hai điểm ở phần sau miếng ghép, cách bờ sau miếng ghép ≥ 4mm. - Có 1 khoang ghép xương. Dung tích khoang ghép xương từ ≤ 0.44cc đến ≥ 2.38cc. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 325 | Xương nhân tạo 2cc loại 1 | Thành phần khoáng chất bao gồm beta-tricalcium phosphate (β-TCP) và ≤ 10% hydroxyapatite hoặc tương đương. - Xương dạng bột dẻo, có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhau. Cấu trúc bề mặt gốm sứ. - Dung tích: 2cc ±2%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 326 | Xương nhân tạo 5cc loại 1 | Thành phần khoáng chất bao gồm beta-tricalcium phosphate (β-TCP) và ≤ 10% hydroxyapatite hoặc tương đương. - Xương dạng bột dẻo, có thể thay đổi nhiều hình dạng khác nhau. Cấu trúc bề mặt gốm sứ. - Dung tích: 5cc ±2%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 327 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực loại 5 |  |
| 327.1 | Vít đa trục cột sống lưng ngực | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Vít tự tarô. Mũ vít ren vuông. - Góc xoay của vít ≥ 60°. - Đường kính: Từ ≤ 4.5mm đến ≥ 6.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 327.2 | Vít trượt | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Vít tự tarô. Mũ vít ren vuông. Đầu mũ vít dài để nắn chỉnh trượt. - Góc xoay của vít ≥ 60°. - Đường kính: Từ ≤ 4.5mm đến ≥ 6.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 327.3 | Vít đa trục bán động | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Mũ vít được nối với thân vít bởi một khớp nối xoay góc ≥ 40°. - Thân vít được phủ lớp kích thích mọc xương. - Đường kính: Từ ≤ 5.5mm đến ≥ 6.5mm. - Chiều dài: Từ ≤ 30mm đến ≥ 45mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 327.4 | Vít ốc khóa trong vít đa trục | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Chiều cao 5mm ±2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 327.5 | Vít ôc khóa trong vít đa trục bán động | - Vật liệu: hợp kim titanium hoặc tương đương - tương thích với Vít đa trục bán động. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 327.6 | Nẹp dọc cột sống lưng ngực | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Đường kính ≤ 6.0mm - Dạng thẳng, đầu hình lục giác. - Chiều dài: ≤ 180mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 327.7 | Đốt sống nhân tạo cột sống cổ điều chỉnh được độ cao | Thân đốt sống nhân tạo liền khối có thể điều chỉnh độ cao. - Bao gồm 3 loại đường kính: từ ≤ 12mm đến ≥ 16mm - Chiều cao điều chỉnh được từ ≤ 10mm đến ≥ 65mm bởi 1 vòng điều chỉnh độ cao - Góc ưỡn: 0°, 6° ±2% - Trên thân có một vít khóa - Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 327.8 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng loại 7 | Chất liệu: PEEK hoặc tương đương - Miếng ghép dạng thẳng - Có ≥ 3 điểm đánh dấu - Chiều dài: ≤ 24mm và ≥ 29mm - Chiều rộng: 10 mm (±2%) - Chiều cao từ ≤ 7 đến ≥ 14mm. - Độ ưỡn: (5° và 12°) ±2% - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 328 | Xương đồng loại khử khoáng dạng dẻo, 5cc | - Xương đồng loại được khử khoáng 100%, không chất phụ gia. - Là hỗn hợp đặc, dạng bột dẻo, dễ tạo hình, không bị rửa trôi trong khi phẫu thuật. Có thể trộn được với máu hoặc tủy xương. - Làm giàu các yếu tố tăng trưởng (BMP), tối ưu tính quy tụ xương, tăng sinh tế bào xương. - Dung tích: 5cc ±2%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 329 | Đốt sống nhân tạo điều chỉnh độ cao các loại |  |
| 329.1 | Đốt sống nhân tạo cột sống cổ điều chỉnh được độ cao loại 1 | - Thân đốt sống nhân tạo liền khối có thể điều chỉnh độ cao. - Bao gồm tối thiểu 3 loại đường kính từ ≤ 12mm đến ≥ 16mm - chiều cao điều chỉnh được từ ≤ 10mm đến ≥ 65mm bởi 1 vòng điều chỉnh độ cao - Góc ưỡn: 0°, 6° ±2% - Trên thân có một vít khóa - Chất liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 329.2 | Đốt sống nhân tạo cột sống cổ điều chỉnh được độ cao loại 2 | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Thân đốt sống nhân tạo có thể điều chỉnh được độ cao. - Đường kính 12mm ±2%. - Có tối thiểu các kích cỡ (chiều cao x góc ưỡn): (13mm-18mm x 0°; 17mm-26mm x 6° ; 25mm-41mm x 12°; 40mm-65mm x 18°) ±2% - Vít cố định thân đốt sống: Có tối thiểu 2 đường kính 4.0mm và 5.0mm. Chiều dài từ ≤ 14mm đến ≥18mm, bước tăng 2mm ±2%. - Vít xương xốp: Tối thiểu có đường kính 4mm ±2%; chiều dài từ ≤ 12mm đến ≥ 26mm, bước tăng 2mm ±2%. - Trên thân có một vít khóa. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 329.3 | Đốt sống nhân tạo cột sống ngực lưng điều chỉnh được độ cao | Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Thân đốt sống nhân tạo điều chỉnh được độ cao bao gồm: - Một thân trung tâm và hai nắp tương ứng dạng thẳng hoặc dạng nghiêng. - Đường kính chuẩn của thân đốt sống ≤ 20mm. - Loại nhỏ nhất được gắn sẵn 2 nắp đậy. Loại nhỏ thứ 2 được cố định 1 đầu nắp đậy và 1 đầu còn lại có thể lựa chọn đường kính khác nhau từ ≤ 20mm đến ≥ 32mm, chiều dài có tối thiểu 3 loại từ ≤ 35mm đến ≥ 55mm, có nhiều loại góc khác nhau (0° đến ≤15°). Nắp có loại hình oval với các góc khác nhau 0° đến ≤ 20°. - Chiều cao có thể điều chỉnh được trong khoảng từ ≤ 17mm đến ≥132mm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 330 | Nẹp cổ trước 1 tầng kèm khóa vít xoay 1/4 vòng. | - Chất liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V ELI) hoặc tương đương - Có tối thiểu 4 lỗ bắt vít - Có cơ chế khóa vít - Kích thước: + Chiều dài: từ ≤ 12mm đến ≥ 25mm; + Rộng: Chỗ rộng nhất 16mm (sai số ± ≤ 5%) và chỗ nhỏ nhất 15 mm (sai số ± ≤ 5%) + Dày: 2.0 mm (sai số ± ≤ 5%) - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 331 | Nẹp cổ trước 2 tầng kèm khóa vít xoay 1/4 vòng | - Chất liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V ELI) hoặc tương đương - Có tối thiểu 6 lỗ bắt vít. - Có cơ chế khóa vít - Kích thước: + Chiều dài từ ≤ 25mm đến ≥ 45mm; + Chiều rộng: Chỗ rộng nhất 16mm (sai số ± ≤ 5%) và chỗ nhỏ nhất 15 mm (sai số ± ≤ 5%); + Chiều dày 2mm (sai số ± ≤ 5%). - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 332 | Nẹp cổ trước 3 tầng kèm khóa vít xoay 1/4 vòng | - Chất liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V ELI) hoặc tương đương - Có tối thiểu 8 lỗ bắt vít - Có cơ chế khóa vít - Kích thước: + Chiều dài từ ≤ 40mm đến ≥ 65mm; + Chiều rộng: Chỗ rộng nhất 16mm (sai số ± ≤ 5%) và chỗ nhỏ nhất 15 mm (sai số ± ≤ 5%); + Chiều dày 2mm (sai số ± ≤ 5%). - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 333 | Vít đa hướng cổ lối trước tự taro các cỡ | - Chất liệu: Hợp kim Titan (Ti-6Al-4V ELI) hoặc tương đương - Vít được thiết kế có rãnh tự khoan, tự taro - Vít cổ trước được sơn tĩnh điện các màu khác nhau cho kích thước khác nhau. - Đường kính vít: từ ≤ 4.0mm đến ≥ 4.5mm - Chiều dài: từ ≤ 12mm đến ≥ 18mm mỗi bước tăng 2mm ±2% - Góc vít mở: ≥ 10° so với trục thân đối với vít ≤ 4.0mm - Trục của vít lệch 1 góc ≥ 5 độ với trục của nẹp cổ trước. - Tương thích với nẹp cột sống cổ lối trước - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 334 | Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ có răng bám dạng nghiêng | - Miếng ghép đĩa đệm cột sống cổ có răng bám nghiêng, dạng thẳng và dạng cong vòng mặt trên, có điểm đánh dấu, nghiêng góc ≥ 5°. - Vật liệu : PEEK hoặc tương đương - Rộng ngang: từ ≤ 14mm đến ≥ 15mm; chiều sâu: từ ≤ 12mm đến ≥ 14mm - Chiều cao: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm, bước nhảy 1mm ±2% - Thể tích khoang ghép xương từ ≤ 154mm3 đến ≥ 461mm3 - Diện tích tiếp xúc xương: từ ≤ 169.53mm2 đến ≥ 201.48mm2 - Đóng gói tiệt trùng sẵn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 335 | Xương nhân tạo loại 1cc | Bột xương chứa các hạt β TCP tái hấp thu dạng vi hạt để tao cầu nối cho xương phát triển hoặc tương đương. Các hạt kết nối với nhau tạo lỗ xốp có kích thước khoảng từ ≤ 1µm đến ≥ 100µm. Gói dung tích ≥ 1cc. - Đóng gói tiệt trùng sẵn Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 336 | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng 13G |  |
| 336.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng : Kích thước chiều dài ≥ 158mm và đường kính ≥ 34.50mm, thể tích buồng trộn ≥ 80cm3 + Bộ trộn kín được làm bằng nhựa trong đó nắp có khóa và có 1 quả bóng bằng kim loại. Với kích thước nhỏ bộ trộn có thể làm lạnh xi măng và tăng thời gian làm việc. + Bơm áp lực được thiết kế với tay cầm tiện dụng, có cơ chế dừng xi măng bằng cách quay ≥ 180° ngược chiều kim đồng hồ. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 336.2 | Xi măng sinh học | Xi măng sinh học dùng trong phẫu thuật cột sống '- Xi măng độ nhớt cao, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ngay sau khi trộn, thời gian làm việc của xi măng ≤ 10 phút ở nhiệt độ phòng 25 độ C - Thành phần tối thiểu bao gồm: + 01 gói bột xi măng ≥ 24g. Thành phần ≥ 10.95g Polymethyl methacrylate, ≥ 1.75g polymethyl acrylate/ methyl methacrylate, ≥10.80g zirconium dioxide, ≥ 0.50g benzoyl peroxide hoặc tương đương để cản quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng ≥ 10ml. Thành phần ≥ 9.93 ml Methyl methacrylate, ≥ 0.07 ml N,N-dimethyl-p-toluidine, ≥ 60 ppm hydroquinone hoặc tương đươngđể pha xi măng. - Thành phần có ≥ 45% Zirconium dioxide cho hình ảnh tia X tối ưu. - Nhiệt độ bảo quản: từ 0 độ đến ≥ 25 độ. - Nhiệt độ hoạt động: từ ≤ 18 độ đến ≥ 23 độ - Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 336.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Kim dò cuống sống gồm ≥ 02 kim. Chiều dài có tối thiểu các kích thước 100mm, 120mm, 150mm (±2%). Đầu kim có dạng vát hoặc dạng nhọn Trocar hoặc dạng nhọn Diamond. Phần cán được làm bằng nhựa, có hệ thống khóa chống xoay và phần còn lại được làm bằng thép hoặc tương đương. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 336.4 | Kim chọc khoan cuống sống | - Khoan tay gồm ≥ 02 kim khoan đường kính ngoài ≤ 3.0mm chiều dài ≥ 217.5 mm Trên thân kim khoan có điểm xác định chiều dài giúp cho việc xác định chiều sâu của kim khi đi vào thân đốt sống. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 336.5 | Kim chọc bơm xi măng | - Kim bơm xi măng gồm ≥ 04 kim. Tổng chiều dài ≥ 230mm, trong đó chiều dài làm việc ≥ 182mm. Đường kính ngoài tối thiểu có các kích thước: 3.70mm, 3.0mm và 2.30mm (±2%); đường kính trong tối thiểu có các kích thước :3.05mm, 2.15mm và 1.95mm (±2%). Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 336.6 | Bóng nong thân đốt sống kèm bơm phồng bóng và đồng hồ đo áp lực | - Chiều dài bóng từ ≤ 10mm đến ≥ 20mm. Bóng chịu được áp lực tối đa ≥ 800psi. - Bơm phồng bóng kèm đồng hồ đo áp lực được nối vào đầu dẫn bóng bằng vòi khóa và mặt đồng hồ loại kim đo áp lực. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 337 | Bộ dụng cụ đổ xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng 15G |  |
| 337.1 | Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng | - Hệ thống trộn, bơm áp lực đẩy xi măng : Kích thước chiều dài ≥ 158mm và đường kính ≥ 34.50mm, thể tích buồng trộn ≥ 80cm3 + Bộ trộn kín được làm bằng nhựa trong đó nắp có khóa và có 1 quả bóng bằng kim loại. Với kích thước nhỏ bộ trộn có thể làm lạnh xi măng và tăng thời gian làm việc. + Bơm áp lực được thiết kế với tay cầm tiện dụng, có cơ chế dừng xi măng bằng cách quay ≥180° ngược chiều kim đồng hồ. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 337.2 | Xi măng sinh học | Xi măng sinh học dùng trong phẫu thuật cột sống '- Xi măng độ nhớt cao, thời gian trộn ≤ 30 giây, đông đặc ngay sau khi trộn, thời gian làm việc của xi măng ≤ 10 phút ở nhiệt độ phòng 25 độ C - Thành phần tối thiểu bao gồm: + 01 gói bột xi măng tối thiểu ≥ 24g. Thành phần ≥ 10.95g Polymethyl methacrylate, ≥ 1.75g polymethyl acrylate/ methyl methacrylate, ≥ 10.80g zirconium dioxide, ≥ 0.50g benzoyl peroxide hoặc tương đương để cản quang và kết dính. + 01 lọ dung dịch pha xi măng tối thiểu ≥ 10ml. Thành phần ≥ 9.93 ml Methyl methacrylate, ≥ 0.07 ml N,N-dimethyl-p-toluidine, ≥ 60 ppm hydroquinone hoặc tương đươngđể pha xi măng. - Thành phần có ≥ 45% Zirconium dioxide cho hình ảnh tia X tối ưu. - Nhiệt độ bảo quản: từ 0 độ đến ≥ 25 độ. - Nhiệt độ hoạt động: từ ≤ 18 độ đến ≥ 23 độ - Tiệt khuẩn Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 337.3 | Kim chọc dò cuống sống | - Kim dò cuống sống gồm ≥ 02 kim. Đầu kim có dạng vát hoặc dạng nhọn. Phần cán được làm bằng nhựa, có hệ thống khóa chống xoay và phần còn lại được làm bằng thép hoặc tương đương. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 338 | Bộ nẹp mặt chữ L 6 lỗ bắc cầu, quay trái, phải dùng vít 1.5mm |  |
| 338.1 | Nẹp mặt chữ L 6 lỗ bắc cầu, quay trái, phải | Nẹp mặt chữ L ≥ 6 lỗ bắc cầu ngắn - dài, quay trái phải góc 90 và 100 độ ± 2%, dày từ ≤ 0.6 đến ≥ 1mm, dùng đồng bộ với vít Đường kính ≤ 1.5mm, chiều dài từ ≤ 3.5mm đến ≥ 7mm, đường kính mũ vít ≥ 2.5mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 338.2 | Vít hàm mặt tự khoan tự taro đường kính các cỡ | Đường kính ≤ 1.5mm, chiều dài từ ≤ 3.5mm đến ≥ 7mm, đường kính mũ vít ≥ 2.5mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 339 | Bộ lưới tạo hình ổ mắt loại 1 |  |
| 339.1 | Lưới tạo hình ổ mắt | Lưới tạo hình ổ mắt dày ≥ 0.3mm hình dạng 3 cánh, kích thước 44.9mm x 39.4mm ± 2%, dùng đồng bộ với vít đường kính ≤ 1.5mm, chiều dài từ ≤ 3.5mm đến ≥ 7mm, đường kính mũ vít ≥ 2.5mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 339.2 | Vít hàm mặt tự khoan tự taro đường kính các cỡ | Đường kính ≤ 1.5mm, chiều dài từ ≤ 3.5mm đến ≥ 7mm, đường kính mũ vít ≥ 2.5mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 340 | Bộ nẹp thẳng các cỡ dùng trong chỉnh hình xương hàm |  |
| 340.1 | Nẹp thẳng các cỡ dùng trong chỉnh hình xương hàm | Nẹp tạo hình thẩm mỹ thẳng các cỡ dày ≤ 0.8 mm dùng đồng bộ với vít đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp có vạch đo chiều dài (khoảng cách chia vạch ≤ 12mm), có tai giữ để uốn tạo hình, được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 340.2 | Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0 mm các cỡ | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 341 | Bộ nẹp hình các cỡ dùng trong chỉnh hình xương hàm |  |
| 341.1 | Nẹp các cỡ dùng trong chỉnh hình xương hàm | Nẹp tạo hình thẩm mỹ, các hình dạng các cỡ dày đến ≤ 0.8 mm dùng đồng bộ với vít đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp có vạch đo chiều dài (khoảng cách chia vạch 12mm), có tai giữ để uốn tạo hình, được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 341.2 | Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.0 mm các cỡ | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 342 | Bộ nẹp chữ X 6 lỗ các loại dùng vít 2.0mm |  |
| 342.1 | Nẹp chữ X 6 lỗ các loại, dùng vít 2.0 mm | Nẹp mặt chữ X ≤ 6 lỗ các loại, dày từ ≤ 0.6 đến ≥ 1mm, dùng đồng bộ với vít đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 342.2 | Vít tự khoan đường kính 2.0 | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 343 | Bộ nẹp chữ Y 5 lỗ bắc cầu ngắn - dài, dùng vít 2.0 mm |  |
| 343.1 | Nẹp chữ Y 5 lỗ các loại dùng vít 2.0 mm | Nẹp chữ Y ≤ 5 lỗ bắc cầu ngắn - dài, dày từ ≤ 0.6mm đến ≥ 1mm, dùng đồng bộ với vít đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 343.2 | Vít tự khoan đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 344 | Bộ nẹp đẩy cằm hình chữ Z các cỡ , dùng vít 2.0 mm |  |
| 344.1 | Nẹp đẩy cằm hình chữ Z các cỡ dùng vít 2.0mm | Nẹp đẩy cằm hình chữ Z các cỡ, dày ≤ 1.0mm, dùng đồng bộ với vít Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 344.2 | Vít tự khoan đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 345 | Bộ nẹp góc hàm 6 lỗ, dùng vít 2.0mm |  |
| 345.1 | Nẹp góc hàm 6 lỗ, dùng vít 2.0mm | Nẹp góc hàm ≤ 6 lỗ, 2 lỗ hình ovan, dày ≤ 1.0mm, dùng đồng bộ với vít Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 345.2 | Vít tự khoan Đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 346 | Bộ nẹp lồi cầu 5 lỗ dùng vít 2.0mm |  |
| 346.1 | Nẹp lồi cầu 5 lỗ dùng vít 2.0mm | Nẹp lồi cầu ≤ 5 lỗ, dày ≤ 1.0mm, dùng đồng bộ với vít đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít.Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 346.2 | Vít tự khoan đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 347 | Bộ nẹp trượt các cỡ dùng vít 2.0mm |  |
| 347.1 | Nẹp trượt các cỡ dùng vít 2.0mm | Nẹp trượt các cỡ, dày ≤ 1.0mm, dùng đồng bộ với vít Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít.Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 347.2 | Vít tự khoan đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 348 | Bộ nẹp chữ L các cỡ dùng vít 2.0mm |  |
| 348.1 | Nẹp chữ L các cỡ dùng vít 2.0mm | Nẹp chữ L các cỡ, dày ≤ 1.0mm, dùng đồng bộ với vít đường kính ≤ 2.0mm, loại mũ vít kiểu chữ thập có tâm hình trụ lõm cầu ở trung tâm để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 348.2 | Vít tự khoan đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 349 | Bộ nẹp khoá tái tạo xương dùng vít 2.3mm |  |
| 349.1 | nẹp khoá tái tạo xương dùng vít 2.3mm | Nẹp khoá tái tạo xương quay trái, quay phải ≤ 25 lỗ, dày ≤ 2.0mm đến ≥ 2.5mm, dùng đồng bộ với vít đường kính ≥ 2.3mm, chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥11mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp màu xanh lá, được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 349.2 | Vít tự khoan, tự taro đường kính 2.3 mm các cỡ | Đường kính ≥ 2.3mm, chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥ 11mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 349.3 | Vít neo chỉ tự khoá đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài các bước ren từ ≤ 8mm đến ≥ 10mm; tổng chiều dài vít từ ≤ 12mm đến ≥14mm, mũ vít có lỗ neo chỉ, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 350 | Bộ nẹp mặt 8 lỗ tự tiêu thẳng hoặc cong |  |
| 350.1 | Nẹp mặt 8 lỗ tự tiêu thẳng hoặc cong | Nẹp mặt thẳng ≤ 8 lỗ bắc cầu tự tiêu dày từ ≤ 0.8mm đến ≥ 1mm. Chất liệu Polime sinh học (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid) hoặc tương đương tự tiêu trong vòng từ ≤ 12 đến ≥ 30 tháng. Sử dụng công nghệ bắt vít bằng dụng cụ gia nhiệt bởi sóng siêu âm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 350.2 | Vít tự tiêu đường kính 2.1mm | Vít tự tiêu đường kính ≤ 2.1mm, dài từ ≤ 4 đến ≥ 7mm, chất liệu Polime sinh học tự tiêu (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid) tự tiêu trong vòng từ ≤ 12 đến ≥ 30 tháng. Sử dụng đồng bộ với các loại nẹp tự tiêu - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 351 | Bộ nẹp mặt chữ L 6 lỗ bắc cầu, quay trái, phải tự tiêu |  |
| 351.1 | Nẹp mặt chữ L 6 lỗ bắc cầu, quay trái, phải tự tiêu | Nẹp chữ L trái, phải ≤ 6 lỗ tự tiêu dày ≤ 0.6mm, và ≥ 1.0mm. Chất liệu Polime sinh học (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid) hoặc tương đương tự tiêu trong vòng từ ≤ 12 đến ≥ 30 tháng. Sử dụng công nghệ bắt vít bằng dụng cụ gia nhiệt bởi sóng siêu âm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 351.2 | Vít tự tiêu đường kính 2.1mm | Vít tự tiêu đường kính ≤ 2.1mm, dài từ ≤ 4 đến ≥7mm, chất liệu Polime sinh học tự tiêu (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid) tự tiêu trong vòng từ ≤ 12 đến ≥ 30 tháng. Sử dụng đồng bộ với các loại nẹp tự tiêu - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 352 | Bộ nẹp mặt thẳng 4 lỗ bắc cầu tự tiêu |  |
| 352.1 | Nẹp mặt thẳng 4 lỗ bắc cầu tự tiêu | Nẹp mặt thẳng ≤ 4 lỗ bắc cầu dày ≤ 1.0mm. Chất liệu Polime sinh học (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid) hoặc tương đương tự tiêu trong vòng từ ≤ 12 đến ≥ 30 tháng. Sử dụng công nghệ bắt vít bằng dụng cụ gia nhiệt bởi sóng siêu âm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 352.2 | Vít tự tiêu đường kính 2.1mm | Vít tự tiêu đường kính ≤ 2.1mm, dài từ ≤ 4 đến ≥7mm, chất liệu Polime sinh học tự tiêu (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid) hoặc tương đương tự tiêu trong vòng từ ≤ 12 đến ≥ 30 tháng. Sử dụng đồng bộ với các loại nẹp tự tiêu - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 353 | Bộ nẹp mặt 22 lỗ tự tiêu |  |
| 353.1 | Nẹp mặt 22 lỗ tự tiêu | Nẹp mặt thẳng ≤ 22 lỗ, dày ≤ 1.0mm. Chất liệu Polyme sinh học PLLA-PGA: (85% PLLA-15% PGA) hoặc tương đương tự tiêu trong vòng từ ≤ 12 đến ≥ 14 tháng. Sử dụng công nghệ bắt vít bằng dụng cụ gia nhiệt bởi sóng siêu âm - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 353.2 | Vít tự tiêu đường kính 2.1mm | Vít tự tiêu đường kính ≤ 2.1mm, dài từ ≤ 4 đến ≥7mm, chất liệu Polime sinh học tự tiêu (PDLLA: 100% Poly-D, L-Lactic Acid) hoặc tương đương tự tiêu trong vòng từ ≤ 12 đến ≥ 30 tháng. Sử dụng đồng bộ với các loại nẹp tự tiêu. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 354 | Bộ nẹp góc hàm 4 lỗ bắc cầu ngắn, dùng vít 2.3mm |  |
| 354.1 | Nẹp góc hàm 4 lỗ bắc cầu ngắn, dùng vít 2.3mm | Nẹp góc hàm ≥ 4 lỗ bắc cầu ngắn, dày ≤ 1.0mm, dùng đồng bộ với vít đường kính ≥ 2.3mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 354.2 | Vít tự khoan đường kính 2.3mm | Đường kính ≤ 2.3mm, chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥11mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 355 | Bộ nẹp hàm thẳng 4 lỗ bắc cầu dài cho vít 2.3mm |  |
| 355.1 | Nẹp hàm thẳng 4 lỗ bắc cầu dài dùng vít 2.3mm | Nẹp hàm thẳng ≤ 4 lỗ bắc cầu dài,dày từ ≤ 1.0 đến ≥ 1.5mm, dùng đồng bộ với vít đường kính ≥ 2.3mm, chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥11mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 355.2 | Vít tự khoan đường kính 2.3mm | Đường kính ≤ 2.3mm, chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥11mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 356 | Bộ nẹp hàm thẳng 6 lỗ cho vít 2.3mm |  |
| 356.1 | Nẹp hàm thẳng 6 lỗ cho vít 2.3mm | Nẹp hàm thẳng ≤ 6 lỗ ,dày từ ≤ 1.0 đến ≥ 1.5mm, dùng đồng bộ với vít đường kính ≥ 2.3mm, chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥11mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 356.2 | Vít tự khoan đường kính 2.3mm | Đường kính ≤ 2.3mm, chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥11mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 357 | Bộ nẹp hàm thẳng 16 lỗ cho vít 2.3mm |  |
| 357.1 | Nẹp hàm thẳng 16 lỗ dùng vít 2.3mm | Nẹp hàm thẳng ≥ 16 lỗ, dày từ ≤ 1.0 đến ≥ 1.5mm, dùng đồng bộ với vít Đường kính ≥ 2.3mm, chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥11mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 357.2 | Vít tự khoan đường kính 2.3mm | Đường kính ≤ 2.3mm, chiều dài từ ≤ 5mm đến ≥11mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 358 | Bộ nẹp vòng cung 8 lỗ dùng vít 2.0mm |  |
| 358.1 | Nẹp vòng cung 8 lỗ dùng vít 2.0mm | Nẹp vòng cung ≥ 8 lỗ dày ≤ 0.6mm, dùng đồng bộ với vít đường kính ≥ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 358.2 | Vít tự khoan Đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 359 | Bộ nẹp hàm thẳng 4 lỗ cho vít 2.0mm |  |
| 359.1 | Nẹp hàm thẳng 4 lỗ cho vít 2.0mm | Nẹp hàm thẳng ≥ 4 lỗ, dày ≤ 1.0mm, dùng đồng bộ với vít đường kính ≥ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 359.2 | Vít tự khoan Đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 360 | Bộ nẹp hàm thẳng 8 lỗ cho vít 2.0mm |  |
| 360.1 | Nẹp hàm thẳng 8 lỗ cho vít 2.0mm | Nẹp hàm thẳng ≥ 8 lỗ, dày ≤ 1.0mm, dùng đồng bộ với vít Đường kính ≥ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 360.2 | Vít tự khoan đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 361 | Bộ nẹp hàm thẳng 6 lỗ cho vít 2.0mm |  |
| 361.1 | Nẹp hàm thẳng 6 lỗ cho vít 2.0mm | Nẹp hàm thẳng ≥ 6 lỗ, dày ≤ 1.0mm, dùng đồng bộ với vít đường kính ≥ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chất hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 361.2 | Vít tự khoan đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 362 | Bộ nẹp hàm thẳng 16 lỗ cho vít 2.0mm |  |
| 362.1 | Nẹp hàm thẳng 16 lỗ cho vít 2.0mm | Nẹp hàm thẳng ≥ 16 lỗ, dày ≤ 1.0mm, dùng đồng bộ với vít Đường kính ≥ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Thân nẹp được làm từ chất liệu Titanium nguyên chấthoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 362.2 | Vít tự khoan đường kính 2.0mm | Đường kính ≤ 2.0mm, chiều dài từ ≤ 4mm đến ≥ 9mm, đường kính mũ vít ≥ 3.0mm, tự khoan, tự taro. Thân vít có rãnh cắt giúp vít tiêu chuẩn có thể tự khoan, để tăng độ bám chắc của vít vào tua vít. Được làm từ chất liệu Titanium alloy Ti-6Al-4V hoặc tương đương - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 363 | Đĩa đệm nhân tạo cột sống cổ | Đĩa đệm cột sống cổ, có khớp động lối trước, số lần cử động lớn: -Thiết kế có khớp xoay linh hoạt mô phỏng các chuyển động của đĩa đệm cột sống cổ, mặt trên cong và mặt dưới phẳng phù hợp với giải phẫu cột sống cổ. Ưỡn trước-sau: từ ≤ 17 độ đến ≥ 20,6 độ, nghiêng trái-phải: từ ≤ 17 độ đến ≥ 20,6 độ, xoay từ ≤ 8,2 độ đến ≥ 11 độ. - Đĩa trên và dưới làm bằng hợp kim Titanium, bề mặt nhám phủ Titanium dạng xốp, có răng cố định chống trôi/tuột, ≥6 răng trên và ≥6 răng dưới. - Khớp động làm bằng hợp kim Cobalt-Chrome-Molybdenum (CoCrMo) hoặc tương đương. Nhân đệm làm bằng vật liệu nhựa Polyethylen (PE) cao phân tử (UHMWPE) hoặc tương đương. - Kích thước: Chiều cao có ít nhất các kích thước 5,6,7 mm (± 5%) Bề ngang có ít nhất các kích thước 15,17, 19 mm (± 5%) Chiều sâu có ít nhất các kích thước 12,14,16, 18 mm (± 5%) - Đã tiệt trùng đóng gói sẵn. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 364 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng |  |
| 364.1 | Kim chọc dò | Có tối thiểu 02 kim chọc dò: - Tay cầm cán chữ T, được thiết kế với 2 nòng làm việc và có vạch chỉ dẫn định vị độ sâu - Dạng mũi kim: Dạng vát/ Dạng kim cương • Đường kính ngoài: 3.6mm ± 5% • Đường kính trong: 3.1mm ± 2% • Chiều dài làm việc: 116mm ± 5% • Chiều dài tổng thể: 158mm ± 5%; Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 364.2 | Kim khoan | Có tối thiểu 01 Kim khoan: Phần đầu kim có các rãnh hình xoắn giúp chống trượt tốt hơn. - Chiều dài khả dụng: ≥ 230mm - Chiều dài tổng thể: ≥ 255mm - Đường kính: tương thích với kim chọc dò Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 364.3 | Kim đẩy xi măng | Có tối thiểu 04 Kim đẩy xi măng • Đường kính tương thích với kim chọc dò • Chiều dài làm việc của kim đẩy: ≥ 208mm • Chiều dài tổng thể của kim đẩy: ≥ 247mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 364.4 | Bộ trộn xi măng | Có tối thiểu 01 Bộ trộn: - Bao gồm xi lanh bơm xi măng và bộ trộn xi măng xương, đầu xi lanh có nắp bảo vệ vô khuẩn dạng luer lock trước khi sử dụng. Tay cầm xi lanh hình chữ T có ren dạng vặn xoắn, có khả năng điều chỉnh tốc độ bơm xi măng - Xi lanh: Chiều dài thân: 167mm ± 5% • Dung tích chứa xi măng ≥ 30ml - Ống nối tránh tiếp xúc trực tiếp với tia X: Dạng cong • Chiều dài: 213mm ± 5% • Đường kính trong: 4.0mm ± 5% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 364.5 | Xi măng | Có tối thiểu 01 Xi măng độ nhớt vừa đóng gói tiệt trùng gồm ≥24g bột chứa ≥45% chất cản quang Zirconium dioxid (ZrO2) và ≥10ml dung dịch pha. Thời gian bơm của xi măng là 7.5 phút ± 5%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 365 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 2 bóng |  |
| 365.1 | Kim chọc dò | Có tối thiểu 02 kim chọc dò: - Tay cầm cán chữ T, được thiết kế với 2 nòng làm việc và có vạch chỉ dẫn định vị độ sâu - Dạng mũi kim: Dạng vát/ Dạng kim cương • Đường kính ngoài: 4.2mm ± 5% • Đường kính trong: 3.7mm ± 2% • Chiều dài làm việc: 125mm ± 5% • Chiều dài tổng thể: 169mm ± 5%; Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 365.2 | Kim khoan | Có tối thiểu 01 Kim khoan: Phần đầu kim có các rãnh hình xoắn giúp chống trượt tốt hơn. - Chiều dài khả dụng: ≥ 230mm - Chiều dài tổng thể: ≥ 255mm - Đường kính tương thích với kim chọc dò Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 365.3 | Kim đẩy xi măng | Có tối thiểu 06 Kim đẩy xi măng • Đường kính tương thích với kim chọc dò • Chiều dài làm việc của kim đẩy: ≥ 200 mm • Chiều dài tổng thể của kim đẩy: ≥ 235 mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 365.4 | Bóng nong | - Có tối thiểu 02 bóng nong: - Dung tích bơm tối đa: 4ml ± 5% - Kích cỡ: 18mm ± 5% - Áp suất bơm tối đa: ≥350psi Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 365.5 | Bơm bóng | - Có tối thiểu 02 Bơm bóng: Thiết kế với tay cầm dạng chữ T, đồng hồ đo áp suất dạng analog - Áp suất tối đa: ≥ 30ATM - Dung tích xi lanh: ≥ 20ml Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 365.6 | Bộ trộn xi măng | Có tối thiểu 01 Bộ trộn: - Bao gồm xi lanh bơm xi măng và bộ trộn xi măng xương, đầu xi lanh có nắp bảo vệ vô khuẩn dạng luer lock trước khi sử dụng. Tay cầm xi lanh hình chữ T có ren dạng vặn xoắn, có khả năng điều chỉnh tốc độ bơm xi măng - Xi lanh: Chiều dài thân: 167mm ± 5% • Dung tích chứa xi măng ≥ 30ml - Ống nối tránh tiếp xúc trực tiếp với tia X: Dạng cong • Chiều dài: 213mm ± 5% • Đường kính trong: 4.0mm ± 5% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 365.7 | Xi măng | - Có tối thiểu 01 Xi măng độ nhớt vừa đóng gói tiệt trùng gồm ≥24g bột chứa ≥45% chất cản quang Zirconium dioxid (ZrO2) và ≥10ml dung dịch pha. Thời gian bơm của xi măng là 7.5 phút ± 5%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 366 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 1 bóng loại 1 |  |
| 366.1 | Kim chọc dò | Có tối thiểu 01 kim chọc dò: - Tay cầm cán chữ T, được thiết kế với 2 nòng làm việc và có vạch chỉ dẫn định vị độ sâu - Dạng mũi kim: Dạng vát/ Dạng kim cương • Đường kính ngoài: 4.2mm ± 5% • Đường kính trong: 3.7mm ± 2% • Chiều dài làm việc: 125mm ± 5% • Chiều dài tổng thể: 169mm ± 5%; Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 366.2 | Kim khoan | Có tối thiểu 01 Kim khoan: Phần đầu kim có các rãnh hình xoắn giúp chống trượt tốt hơn. - Chiều dài khả dụng: ≥ 230mm - Chiều dài tổng thể: ≥ 255mm - Đường kính tương thích với kim chọc dò Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 366.3 | Kim đẩy xi măng | Có tối thiểu 03 Kim đẩy xi măng • Đường kính tương thích với kim chọc dò • Chiều dài làm việc của kim đẩy: ≥ 200 mm • Chiều dài tổng thể của kim đẩy: ≥ 235 mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 366.4 | Bóng nong | - Có tối thiểu 01 bóng nong: - Dung tích bơm tối đa: 4ml ± 5% - Kích cỡ: 18mm ± 5% - Áp suất bơm tối đa: ≥350psi Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 366.5 | Bơm bóng | - Có tối thiểu 01 Bơm bóng: Thiết kế với tay cầm dạng chữ T, đồng hồ đo áp suất dạng analog - Áp suất tối đa: ≥ 30ATM - Dung tích xi lanh: ≥ 20ml Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 366.6 | Bộ trộn xi măng | Có tối thiểu 01 Bộ trộn: - Bao gồm xi lanh bơm xi măng và bộ trộn xi măng xương, đầu xi lanh có nắp bảo vệ vô khuẩn dạng luer lock trước khi sử dụng. Tay cầm xi lanh hình chữ T có ren dạng vặn xoắn, có khả năng điều chỉnh tốc độ bơm xi măng - Xi lanh: Chiều dài thân: 167mm ± 5% • Dung tích chứa xi măng ≥ 30ml - Ống nối tránh tiếp xúc trực tiếp với tia X: Dạng cong • Chiều dài: 213mm ± 5% • Đường kính trong: 4.0mm ± 5% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 366.7 | Xi măng | Có tối thiểu 01 Xi măng độ nhớt vừa đóng gói tiệt trùng gồm ≥ 24g bột chứa ≥ 45% chất cản quang Zirconium dioxid (ZrO2) và ≥10ml dung dịch pha. Thời gian bơm của xi măng là 7.5 phút ± 5%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 367 | Bộ nẹp vít chữ L dùng vít tự khoan 2.0mm loại 2 |  |
| 367.1 | Nẹp chữ L lỗ các cỡ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Hình chữ L, ≤ 4 lỗ. Chiều dày 1.0 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 367.2 | Vít 2.0mm tự khoan các cỡ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 367.3 | Vít cấp cứu các loại | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.3 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 368 | Bộ nẹp vít thẳng 16 lỗ dùng vít tự khoan 2.0mm loại 1 |  |
| 368.1 | Nẹp 2.0mm, thẳng, dày 1mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Dạng thẳng ≥ 16 lỗ. Chiều dày 1.0 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 368.2 | Vít 2.0mm tự khoan các cỡ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 368.3 | Vít cấp cứu các loại | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.3 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 369 | Bộ Nẹp mini thẳng 4 lỗ |  |
| 369.1 | Nẹp mini thẳng 4 lỗ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Dạng thẳng ≥ 4 lỗ. Chiều dày 1.0 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 369.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2% - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 370 | Bộ Nẹp mini thẳng 6 lỗ |  |
| 370.1 | Nẹp mini thẳng 6 lỗ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Dạng thẳng ≥ 6 lỗ. Chiều dày 1.0 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 370.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 371 | Bộ Nẹp mini thẳng 8 lỗ |  |
| 371.1 | Nẹp mini thẳng 8 lỗ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Dạng thẳng ≥ 8 lỗ. Chiều dày 1.0 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 371.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 372 | Bộ Nẹp mini thẳng 10 lỗ |  |
| 372.1 | Nẹp mini thẳng 10 lỗ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Dạng thẳng ≥ 10 lỗ. Chiều dày 1.0 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 372.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 373 | Bộ Nẹp mini thẳng 16 lỗ |  |
| 373.1 | Nẹp mini thẳng 16 lỗ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Dạng thẳng ≥ 16 lỗ. Chiều dày 1.0 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 373.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 374 | Bộ Nẹp mini thẳng 18 lỗ |  |
| 374.1 | Nẹp mini thẳng 18 lỗ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Dạng thẳng ≥ 18 lỗ. Chiều dày 1.0 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 374.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 375 | Bộ Nẹp mini chữ L |  |
| 375.1 | Nẹp mini chữ L | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Hình chữ L, ≥ 4 lỗ. Chiều dày 1.0 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 375.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 376 | BộNẹp mini cong chữ C 6 lỗ |  |
| 376.1 | Nẹp mini cong chữ C 6 lỗ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Dạng cong ≥ 6 lỗ. Chiều dày 1.0 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 376.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 377 | Bộ Nẹp mini cong chữ C 8 lỗ |  |
| 377.1 | Nẹp mini cong chữ C 8 lỗ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Dạng cong ≥ 8 lỗ. Chiều dày 1.0 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 377.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 378 | Bộ Nẹp maxi thẳng 4 lỗ |  |
| 378.1 | Nẹp maxi thẳng 4 lỗ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.3 mm ± 2%. Dạng thẳng ≥ 4 lỗ. Chiều dày 1.5 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 378.2 | Vít xương mini 2.3mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.3 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 379 | Bộ Nẹp maxi thẳng 6 lỗ |  |
| 379.1 | Nẹp maxi thẳng 6 lỗ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.3 mm ± 2%. Dạng thẳng ≥ 6 lỗ. Chiều dày 1.5 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 379.2 | Vít xương mini 2.3mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.3 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 380 | Bộ Nẹp maxi thẳng 16 lỗ |  |
| 380.1 | Nẹp maxi thẳng 16 lỗ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.3 mm ± 2%. Dạng thẳng ≥ 16 lỗ. Chiều dày 1.5 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 380.2 | Vít xương mini 2.3mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.3 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 381 | Bộ Miếng vá sọ não kích thước 100x100mm |  |
| 381.1 | Miếng vá sọ não kích thước 100x100mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Lưới vá sọ cứng dạng hoa văn tròn, kích thước 100×100 mm ± 2%. Chiều dày 0.8 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 381.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 382 | Bộ Miếng vá sọ não kích thước 150x150mm |  |
| 382.1 | Miếng vá sọ não kích thước 150x150mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Lưới vá sọ cứng dạng hoa văn tròn, kích thước 150×150 mm ± 2%. Chiều dày 0.8 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 382.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 383 | Bộ Miếng vá sọ não kích thước 200x200mm |  |
| 383.1 | Miếng vá sọ não kích thước 200x200mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Lưới vá sọ cứng dạng hoa văn tròn, kích thước 200×200 mm ± 2%. Chiều dày 0.8 mm ± 2%, dùng vít loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 383.2 | Vít xương mini 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 383.3 | Vít neo chặn 2.0mm | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Chiều dài: 8 mm ± 2%, 10 mm ± 2%. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 384 | Bộ nội soi loại 2 |  |
| 384.1 | Mũi mài xương kim cương | Mũi khoan đầu tròn kim cương. Thân dài 125 mm ± 5%. Đường kính đầu 4 mm ± 2%. Có tấm chắn bảo vệ dây thần kinh khi khoan bào. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 384.2 | Mũi mài xương | Mũi khoan cắt đầu tròn và đầu ovan. Loại mũi ≥ 8 rãnh. Thân dài 125 mm ± 5%. Đường kính đầu 4 mm ± 2%. Có tấm chắn bảo vệ dây thần kinh khi khoan cắt. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 384.3 | Đầu đốt sử dụng công nghệ RF | Đầu đốt bằng sóng RF với công nghệ plasma. Sử dụng để cắt và cầm máu với nhiệt độ ≤ 40 độ đến ≥ 70 độ. Đầu dao đốt tối thiểu có các loại 90 độ, 75 độ (± 2%). Góc xiên, móc, đầu cong hình cầu. Có thể được kích hoạt bằng bàn đạp chân. Đường kính thân: tối thiểu có các kích thước 2,8mm/3,2mm/3.6mm/4,1mm và 4,3 mm (± 2%) Chiều dài: tối thiểu có 2 cỡ 135mm, 220mm (± 2%). Có thể điều chỉnh ≥ 8 mức công suất sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 384.4 | Ống kính soi phẫu thuật | Ống kính soi đĩa đệm. Chiều dài làm việc 171 mm ± 5%. Đường kính ống soi 4 mm ± 2%. Ống kính góc 0° và 30° (± 2%). Sử dụng một lần. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 384.5 | Vỏ ống kính soi | Vỏ ngoài ống kính soi. Chiều dài làm việc 117 mm ± 2%, chiều dài tổng 183 mm ± 2%. Đường kính vỏ ống soi 6 mm ± 2%. Dùng cho ống kính góc 0° và 30° (± 2%). Chất liệu nhẹ (nhựa plastic) hoặc tương đương. Dễ dàng tháo lắp ống kính với khóa một chạm. Vỏ sử dụng ≥ 6 điểm đỡ ống kính với điểm soi thấp hơn vỏ 0.3 mm ± 2% giúp thuận lợi trong việc truyền thuốc. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 384.6 | Dây bơm nước | Dây nước gồm một đoạn ống bơm dẫn lưu dòng chất lỏng vào và ra khỏi cơ thể, được lắp trực tiếp vào vỏ ống nội soi - Dây nước được kết nối với máy bơm qua ổ cắm cảm biến để kiểm soát áp lực. - Tốc độ bơm trong phạm vi từ ≤ 0,1 lít đến ≥2 lít/phút. Áp lực trong phạm vi từ ≤ 10mmHg đến ≥ 150mmHg - Chất liệu: nhựa PVC hoặc tương đương, dài khoảng 4750mm±5% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 384.7 | Miếng ghép đĩa đệm cỡ lớn | Miếng ghép đĩa đệm cỡ lớn dùng trong phẫu thuật kết hợp xương Vật liệu: Titan hoặc tương đương Chiều rộng : ≥ 16mm Chiều dài: tối thiểu có các kích thước 40, 45, 50mm (± 2%) Chiều cao: tối thiểu có các kích thước 9, 11, 13mm (± 2%) Góc nghiêng: 6.0 độ, 8.0 độ ( ± 2%) - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 385 | Bộ vật tư dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng |  |
| 385.1 | Dây bơm nước dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | Có ≥ 2 đầu kết nối hệ thống tưới với ≥ 2 kẹp bấm, chiều dài 1.5 m ± 2%. Có ≥ 1 đầu kết nối Luer-Lock với ≥ 1 kẹp bấm, chiều dài 3.0 m ± 2%. Sử dụng một lần, chất liệu không chứa latex. Đóng gói trong bao bì kép vô trùng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 385.2 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần Plasma dùng bên ngoài ống tủy sống trong phẫu thuật nội soi cột sống 2 cổng | * Sử dụng công nghệ Plasma được thực hiện ở nhiệt độ kiểm soát từ ≤ 40°C đến ≥ 70°C. * Thiết kế cách nhiệt ở đầu mũi đốt bằng gốm sứ, giảm nguy cơ tổn thương mô thần kinh, đảm bảo cho ca phẫu thuật an toàn. * Góc nghiêng của mũi đốt 90° hoặc 70° (± 2%). * Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 385.3 | Lưỡi cắt đốt bằng sóng cao tần plasma, đầu lưỡi đốt uốn được dùng trong phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng | * Sử dụng công nghệ Plasma được thực hiện ở nhiệt độ kiểm soát từ ≤ 40°C đến ≥ 70°C. * Đường kính đầu đốt 2.8 mm ± 2%, chiều dài thân đốt 135 mm ± 2%. Đầu lưỡi đốt uốn được đến 28° ± 2°, điều khiển trực tiếp trên tay cầm. * Tiệt trùng sẵn, sử dụng một lần. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 385.4 | Mũi mài mịn các cỡ dùng cho nội soi cột sống 2 cổng | * Thiết kế đầu mũi mài hình cầu * Nhiều cỡ mũi, đường kính các cỡ từ ≤ 1 mm đến ≥ 6 mm. * Mũi mài có đường kính thân khoảng 2.38 mm ± 2%, chiều dài tổng thể từ ≤ 36 mm đến ≥ 41 mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 385.5 | Đĩa đệm cột sống lưng loại thẳng, cấu trúc mạng, in 3D nguyên khối các cỡ | * Sử dụng công nghệ in 3D tiên tiến. * Chất liệu: Bột Ti6Al4V ELI hoặc tương đương * Chiều dài 25 mm ± 2%, rộng 10 mm ± 2%, chiều cao từ ≤ 7 mm đến ≥ 16 mm với bước tăng 1 mm, độ ưỡn từ ≤ 4° đến ≥ 8°. * Đĩa có cấu trúc lưới với độ xốp từ ≤ 60% đến ≥ 80%, kích thước lỗ xốp từ ≤ 45 µm đến ≥ 100 µm để tăng sinh nguyên bào xương và hòa nhập tế bào xương vào đĩa, cho phép xương phát triển bên trong đĩa để tránh di lệch, trôi đĩa. Độ bám chặt hoàn hảo, cố định lâu dài. * Cung cấp kèm Bộ dụng cụ đặt đĩa đệm cột sống lưng tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khi sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 386 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống có bóng sử dụng xi măng độ nhớt thấp, thời gian làm việc dài |  |
| 386.1 | Kim chọc dò cuống sống | * Có tối thiểu 02 cái kim chọc dò cuống sống 11G ± 2%, gồm vỏ và nòng. * Kim có chiều dài hoạt động 120 mm ± 2%, chiều dài toàn bộ 171 mm ± 2%. * Hai kim đóng vô trùng kèm một kim khoan. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 386.2 | Bóng nong thân đốt sống | - Có tối thiểu 02 cái Bóng nong thân đốt sống áp lực tối đa 27ATM/400 PSI ±5% Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 386.3 | Bơm bóng | - Có tối thiểu 02 cái Bơm bóng dùng đồng hồ dạng analog Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 386.4 | Kim chọc bơm xi măng | * Có tối thiểu 06 cái kim dài 180 mm ± 2%, gồm vỏ và nòng. * Vỏ có đường kính ngoài 3.00 mm ± 2%, đường kính trong 2.15 mm ± 2%. * Nòng có đường kính 2.0 mm ± 2%. * Đi kèm là xi lanh dung tích 2.5 ml ± 2%. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 386.5 | Bơm áp lực đẩy xi măng (có tính năng trộn) | Bộ trộn xi măng dung tích ≥ 90cc, sử dụng bi lắc. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 386.6 | Xi măng sinh học độ nhớt thấp, thời gian làm việc dài | Có tối thiểu 01 gói xi măng độ nhớt thấp, thành phần tối thiểu bao gồm: * Bột xi măng 26 g ± 2% (thành phần: 54% đến 55% PMMA; 45% Zirconium dioxide; dưới 0.5% Benzoyl peroxide hoặc tương đương). * Dung dịch pha xi măng 10 ml ± 2% (thành phần: Methyl methacrylate trong khoảng 93% đến 94%; dưới 0.6% N-N dimethyl-p-toluidine hoặc tương đương). Thời gian trộn 30 giây ± 2%, thời gian chờ 90 giây ± 2%, thời gian làm việc 21 phút ± 2%, thời gian đông cứng 11 phút ± 2% ở 19°C. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 387 | Xương nhân tạo, dạng dẻo, collagen bò, 2.5cc | - Thành phần: Sợi collagen bò, ≤ 60% Hydroxyapatite và ≥ 40% β-Tricalcium Phosphate. - Có tính cản quang. Được khử trùng. - Dung tích: 2.5cc ±2%. - Dạng bột dẻo. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 388 | Bộ nẹp vít cột sống cổ trước |  |
| 388.1 | Vít xốp đa trục cổ lối sau | Vít xốp đa trục cổ lối sau * Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương * Đường kính: từ ≤ 3.5 mm đến ≥ 4.0 mm. * Chiều dài vít: từ ≤ 8 mm đến ≥ 34 mm, bước tăng 2 mm. * Mũ vít: chiều dài 10 mm ± 2%, chiều rộng 7 mm ± 2%. * Thân vít nghiêng 30° ± 2% so với phương thẳng đứng, cho phép quay tối đa ≥ 60°. * Mũi vít có ≥ 2 lát cắt song song ở 3 bước ren đầu vít đa hướng tự taro, dễ dàng bắt vào xương. * Dùng tương hệ thống vít cổ sau, ốc khóa trong và thanh dọc. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 388.2 | Ốc khóa trong cột sống cổ lối sau | Ốc khóa trong cột sống cổ lối sau * Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương * Đường kính 6 mm ± 2%. * Chiều cao 1.7 mm ± 2%. * Có thiết kế ren ốc một chiều, ren bên ngoài ăn khớp với ren trong của mũ vít, tránh tự tháo, chống bung ra ngoài. * Được thiết kế đầu khóa hình ngôi sao, tránh tuôn và trượt khi siết chặt. * Dùng tương hệ thống vít cổ sau, ốc khóa trong và thanh dọc. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 388.3 | Thanh dọc cột sống cổ kích thước 240mm. | Thanh dọc tròn cột sống cổ sau * Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương * Đường kính 3.5 mm ± 2%. * Chiều dài 240 mm ± 2%. * Khối hình tròn trụ đồng nhất. * Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay. * Dùng tương hệ thống vít cổ sau, ốc khóa trong và thanh dọc. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 389 | Bộ nẹp vít dùng trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn |  |
| 389.1 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống | Kim chọc dò đẩy xi măng vào thân vít rỗng * Vật liệu: Hợp kim, nhựa y tế hoặc tương đương. * Kim đẩy vào thân vít rỗng lòng và có ≥ 1 cây lõi bên trong để đẩy xi măng. * Kim được cố định với vít rỗng và có một lỗ nhỏ để tăng áp suất cho việc bơm xi măng và thân vít rỗng, chiều dài 175 mm ± 2%, có thể kéo dài nòng bơm gấp đôi. * Nòng rỗng của kim có thể chứa ≥ 1.2 ml hỗn hợp xi măng cho 1 lần bơm xi măng. * Dùng để nhồi xi măng vào vít bơm xi măng, tránh xi măng trào ngược. * Kim dùng tương thích vít rỗng lòng hoặc vít rỗng lòng ít xâm lấn cùng hãng sản xuất. Tiệt trùng chính hãng sản xuất. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 389.2 | Vít đa trục rỗng lòng dùng trong phẫu thuật cột sống ít xâm lấn | Vít đa trục rỗng lòng, ít xâm lấn. * Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương * Đường kính từ ≤ 5.0 mm đến ≥ 7.5 mm, bước tăng 0.5 mm. * Chiều dài từ ≤ 30 mm đến ≥ 90 mm, bước tăng 5 mm. * Vít đa trục, góc nghiêng tối đa giữa thân vít và mũ vít ≥ 60°. Mũ vít: * Tích hợp cánh gãy giảm chiều dài (độ dài 70 mm ± 2%). * Mũ vít có ren giảm tích hợp (15 mm ± 2%) giúp dễ dàng kéo gần thanh nối. Thân vít: * Thiết kế ren hai đoạn giúp tăng tốc độ bắt vít: * Phần ren trước: ren thưa bắt vào xương xốp (cancellous). * Phần ren sau: ren dày bắt vào xương cứng (cortical). * Mũi vít tự khoan và tự định tâm. * Thiết kế rỗng (cannulated) và dẫn hướng bằng kim K (K-wire) cho phép định vị chính xác vít cột sống. * Có từ ≤ 4 lỗ đến ≥ 6 lỗ tiêm xi măng vào thân sống. * Hệ thống vít rỗng tăng cường độ bám chắc trong cung sau và thân đốt sống. * Tương thích hệ thống vít ít xâm lấn, ốc khóa trong và thanh dọc. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 389.3 | Thanh dọc uốn sẵn dùng cho vít qua da và bơm xi măng | Thanh dọc uốn sẵn * Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương * Đường kính 5.5 mm ± 2%. * Chiều dài từ ≤ 50 mm đến ≥ 180 mm, bước tăng ≥ 5 mm. * Uốn cong sẵn. Một đầu thanh dọc nhọn để luồn xuyên qua da và cơ. Một đầu có rãnh ngang để lắp cố định với dụng cụ điều chỉnh hướng vào. * Tương thích hệ thống vít ít xâm lấn, ốc khóa trong và thanh dọc. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 389.4 | Ốc khóa dùng cho bắt vít qua da, bơm xi măng | Ốc khóa dùng cho vít ít xâm lấn * Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương * Kích cỡ: 3.7 mm ± 2% x 9 mm ± 2%. * Thiết kế: ren ốc một chiều, ren bên ngoài ăn khớp với ren trong của mũ vít, tránh tự tháo, chống bung ra ngoài. * Đầu vít khóa dạng hình ngôi sao, tránh tuôn và trượt khi siết chặt. * Tương thích hệ thống vít ít xâm lấn, ốc khóa trong và thanh dọc - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 389.5 | Xi măng cột sống | Xi măng xương dùng trong tạo hình thân đốt sống Xi măng tối thiểu gồm có: 1 lọ bột xi măng 21g ± 2% + 1 lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g ± 2%. Hàm lượng gói bột 21g ± 2%: Thành phần Polymethyl Methacrylate; Benzoyl Peroxide; Barium Sulfate và Hydroxyapatite hoặc tương đương Hàm lượng lọ thủy tinh chứa dung môi 9.2g ± 2%: Thành phần Methyl Methacrylate; N-N dimethyl-p-toluidine; Hydroquinone hoặc tương đương * Thành phần hóa học của xi măng gồm: polymer PMMA (dạng bột) và monomer MMA (dạng lỏng) hoặc tương đương được trộn đều trước khi sử dụng. * Độ nhớt thấp, có thời gian polymer hóa đảm bảo qui trình an toàn tuyệt đối. * Tác nhân cản quang: ≥ 35% (≥ 25% Barium Sulfate & ≥ 10% Hydroxyapatite hoặc tương đương) * Đóng gói: gói/hộp, tiệt trùng chính hãng sản xuất. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 390 | Bộ nẹp vít cột sống mổ mở cột sống lưng ngực 1 bước ren |  |
| 390.1 | Vít đa trục cột sống lưng ngực kèm ốc khóa trong | Vít đa trục cột sống lưng một bước ren Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính: từ ≤ 4,0 mm đến ≥ 8,0 mm, bước tăng 0,5 mm Chiều dài: từ ≤ 25 mm đến ≥ 85 mm, bước tăng 5 mm Góc xoay giữa thân và mũ vít: ≥ 40° Mũ vít: thiết kế Low profile, có ≥ 3 rãnh, 2 lỗ kết nối chắc chắn với dụng cụ, đầu bắt vít hình sao tạo momen xoắn cao; kích thước chiều cao 14 mm ± 2%, chiều rộng 13 mm ± 2% Thân vít: thiết kế một bước ren, khoảng cách giữa 2 vòng ren liên tiếp 2,8 mm ± 2%, mũi vít nhọn tự taro dễ bắt vào xương Ốc khóa trong Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Kích thước: đường kính 9 mm ± 2% × chiều dài 3.7 mm ± 2% Tương thích: hệ thống vít một bước ren, ốc khóa trong và thanh dọc - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 390.2 | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng | Thanh dọc dùng trong phẫu thuật cột sống lưng Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính: ≥ 5,5 mm Chiều dài: ≥ 500 mm Có đầu 6 mm ± 2% hình lục lăng dùng để xoay thanh dọc Khối trụ đồng nhất Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay Tương thích: hệ thống vít một bước ren, ốc khóa trong và thanh dọc - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 390.3 | Đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng thẳng | Đĩa đệm nhân tạo cột sống lưng thẳng Chất liệu: PEEK hoặc tương đương Chiều cao: từ ≤ 7 mm đến ≥ 15 mm Chiều dài: tối thiểu có các kích thước 22 mm, 26 mm, 32 mm, 36 mm (± 2%) Chiều rộng: 10 mm ± 2% Độ ưỡn: 0º và 5º ± 2% Chất liệu PEEK thấu xạ, tương thích sinh học, cho phép đánh giá rõ ràng sự hợp nhất của xương Có ≥ 3 điểm đánh dấu Tantalum Khoang ghép xương lớn và các cửa sổ bên cho phép hợp nhất xảy ra thông qua cấy ghép Răng sắc nhọn giúp chống lại sự di chuyển của cấy ghép Hình dạng giải phẫu để duy trì độ cong sinh lý thắt lưng Tiệt trùng sẵn - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 391 | Bộ nẹp vít hai bước ren |  |
| 391.1 | Vít đa trục đa bước ren kèm ốc khóa | Vít đa trục cột sống lưng hai bước ren Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính: từ ≤ 4,0 mm đến ≥ 8,0 mm, bước tăng 0,5 mm Chiều dài: từ ≤ 25 mm đến ≥ 85 mm, bước tăng 5 mm ± 5% Góc xoay giữa thân và mũ vít: ≤ 40° Mũ vít: thiết kế Low profile, có 3 rãnh, mũ vít có 2 rãnh giúp kết nối chắc chắn với dụng cụ khi thao tác, đầu bắt vít hình sao đem lại momen xoắn cao; kích thước chiều cao 14 mm ± 2%, chiều rộng 13 mm ± 2% Thân vít: thiết kế ren hai đoạn giúp tăng tốc độ bắt vít — phần ren trước ren thưa bắt vào xương xốp (cancellous), phần ren sau ren dày bắt vào xương cứng (cortical); mũi vít nhọn và tự taro, dễ dàng bắt vào xương Ốc khóa trong Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Kích thước: đường kính ≥ 9 mm × chiều dài ≥ 3.7 mm Tương thích: hệ thống vít hai bước ren, ốc khóa trong và thanh dọc - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 391.2 | Vít nắn chỉnh trượt kèm ốc khóa | Vít đa trục nắn chỉnh trượt cột sống lưng Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính: từ ≤ 4,0 mm đến ≥ 8,0 mm, bước tăng 0,5 mm Chiều dài: từ ≤ 25 mm đến ≥ 85 mm, bước tăng 5 mm ± 5% Vít đa trục thay đổi được góc giữa thân và mũ vít, góc xoay thay đổi đến ≥ 40° Mũ vít: thiết kế có phần mũ dài dùng để nắn chỉnh trượt cột sống; kích thước chiều rộng ≥ 13 mm Thân vít: thiết kế ren hai đoạn giúp tăng tốc độ bắt vít: phần ren trước ren thưa bắt vào xương xốp (cancellous), phần ren sau ren dày bắt vào xương cứng (cortical); mũi vít nhọn và tự taro, dễ dàng bắt vào xương Ốc khóa trong Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Kích thước: đường kính ≥ 9 mm × chiều dài ≥ 3.7 mm Tương thích: hệ thống vít hai bước ren, ốc khóa trong và thanh dọc - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 391.3 | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng | Thanh dọc dùng trong phẫu thuật cột sống lưng Vật liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính: ≥ 5,5 mm Chiều dài: ≥ 500 mm Có đầu ≥ 6 mm hình lục lăng dùng để xoay thanh dọc Khối trụ đồng nhất Có đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay Tương thích: hệ thống vít hai bước ren, ốc khóa trong và thanh dọc - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 391.4 | Nẹp nối ngang cột sống lưng | Thanh nối ngang cột sống lưng Chất liệu: Hợp kim Titanium hoặc tương đương Đường kính: ≥ 5,5 mm Chiều dài: từ ≤ 50 mm đến ≥ 85 mm Xoay đa chiều và chiều dài điều chỉnh được, hai đầu móc hình cong chữ C giúp đảm bảo ổn định sự kết nối vững chắc Cố định với thanh dọc bằng 2 vít khóa Tương thích: hệ thống vít hai bước ren, ốc khóa trong và thanh dọc - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 391.5 | Đĩa đệm cột sống thắt lưng dạng cong, các cỡ | Đĩa đệm cột sống thắt lưng dạng cong Chất liệu: PEEK hoặc tương đương Chiều rộng: từ ≤ 10 mm đến ≥ 12 mm Chiều dài từ ≤ 27 mm đến ≥ 33 mm, có tối thiểu 3 cỡ Chiều cao từ ≤ 7 mm đến ≥ 15 mm Độ nghiêng: từ ≤ 10º đến ≥ 15º, độ ưỡn: 0º và 5º ± 2% Hợp chất cao phân tử, không cảm quang, tương thích sinh học cơ thể Hình dạng: đầu vào hình hạt đậu, cong theo cấu trúc khoang đĩa đệm Có ≥ 3 vạch cản quang bằng Tantalum Trên thân có hệ thống răng hình kim tự tháp giúp chống trôi trượt Khoang ghép xương, thể tích nhồi xương từ ≤ 0,56 cc đến ≥ 2,93 cc Có thể đặt bất kỳ vị trí nào từ ≤ 10º đến ≥ 90º từ trục của cây đĩa đệm Đóng gói: cái/hộp, tiệt trùng chính hãng sản xuất - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 391.6 | Xương nhân tạo | Xương nhân tạo dạng hạt không đều Trình bày dưới dạng hạt không đều. Thành phần: chứa 100% β-TCP (Beta-Tricalcium Phosphate \[Ca₃(PO₄)₂]) hoặc tương đương Tỉ trọng: ≥ 0,7 g/cm³; mật độ xốp: từ ≤ 60% đến ≥80%. Cấu trúc khung 3D, kích thước phân tử từ ≤ 200 µm đến ≥ 500 µm, lực nén > 0,2 MPa. Thành phần hóa học và độ xốp tương tự thành phần khoáng của xương người; độ xốp liên hợp cho phép sự tuần hoàn máu liên tục trong mảnh ghép. Được hấp thụ sau ≤ 4 tháng đến ≥ 6 tháng cấy ghép, hỗ trợ sự hình thành xương mới hiệu quả. Tiệt trùng, 1 lọ chứa ≥ 10 cc. Đóng gói: lọ/hộp, tiệt trùng chính hãng sản xuất. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 392 | Miếng ghép đĩa đệm lưng điều chỉnh được chiều cao | Miếng ghép đĩa đệm lưng tự điều chỉnh chiều cao, phù hợp với phẫu thuật xâm lấn tối thiểu hoặc mổ mở lối sau. - Khung đĩa đệm làm từ chất liệu titan, bề mặt đĩa đệm bằng chất liệu PEEK hoặc tương đương, có ≥ 4 markers đánh dấu, hỗ trợ định vị và dễ nhận biết trên phim X-quang. - Kích thước: + Chiều rộng: ≤10mm và ≥12mm + Chiều dài: ≤22mm và ≥ 30mm + Có khoang ghép xương - Chiều cao: từ ≤ 7mm đến ≥ 12mm, bước tăng 1mm ±2% có thể điều chỉnh được kích thước các cỡ → Cơ chế khóa tự động đảm bảo sự ổn định sau khi bung. - Thiết kế: Có tối thiểu 2 dạng: + Dạng vát theo sinh lý cột sống: + Có các size góc nghiêng điều chỉnh từ 0° đến ≥12° + Dạng song song có các góc nghiêng cố định: ≤4° đến ≥ 15° - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 393 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng hạt loại 5cc | - Thành phần: Gồm ≤ 60% Hydroxyapatite và ≥ 40% β-Tricalcium Phosphate. - Dạng hạt gốm sinh học. Có tính cản quang. Được khử trùng. - Dung tích 5cc ±2%. - Kích thước hạt: từ ≤ 1 đến ≥ 3 mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 394 | Bộ sản phẩm xương đồng loại loại 1 |  |
| 394.4 | Xương đồng loại, xương xốp dạng hạt, 5cc | - Xương đồng loại từ xương xốp, dạng hạt. - Dung tích: 5cc ±2%. - Kích thước hạt: từ ≤ 1mm đến ≥ 4 mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 394.5 | Xương đồng loại, xương xốp dạng hạt, 10cc | - Xương đồng loại từ xương xốp, dạng hạt. - Dung tích: 10cc ±2%. - Kích thước hạt: từ ≤ 4mm đến ≥ 10 mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 394.6 | Xương đồng loại, xương xốp dạng hạt, 15cc | - Xương đồng loại từ xương xốp, dạng hạt. - Dung tích 15cc ±2%. - Kích thước hạt: từ ≤ 4mm đến ≥ 10 mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 394.7 | Xương đồng loại, xương xốp dạng hạt, 30cc | - Xương đồng loại từ xương xốp, dạng hạt. - Dung tích 30cc ±2%. - Kích thước hạt: từ ≤ 4mm đến ≥ 10 mm. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 395 | Đĩa đệm cột sống lưng thẳng, cấu trúc mạng, in 3D các cỡ | - Chất liệu: Bột Ti6AI4V ELI hoặc tương đương in 3D toàn khối - Chiều dài ≥ 25mm, rộng ≥ 10mm, tối thiểu có các kích thước chiều cao trong khoảng từ ≤ 7mm đến ≥ 16mm với bước tăng 1mm, độ ưỡn từ ≤ 4° đến ≥ 8°. - Đĩa có cấu trúc lưới với độ xốp từ ≤ 60 đến ≥ 80%, kích thước lỗ xốp từ ≤ 45 đến ≥ 100um để tăng sinh nguyên bào xương và tích hợp tế bào xương vào đĩa, cho phép xương phát triển bên trong đĩa để tránh di lệch, trôi đĩa. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 396 | Vít cột sống đơn trục ren đôi, thân vít phun cát | Vít cột sống đơn trục, ren đôi, thân vít được xử lý phun cát dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực: - Chất liệu: Ti6Al4V ELI hoặc tương đương - Kích thước: Đường kính: từ ≤ 4.5mm đến ≥ 8.5mm - Chiều dài: từ ≤ 25mm đến ≥ 90mm. - Ren đôi, bước ren tối thiểu trong khoảng từ ≤ 4.6 đến ≥ 5mm. Thân vít được xử lý phun cát giúp tăng lực kéo nhổ và nhanh hàn xương. Mũi vít tự dẫn hướng. - Đầu vít có đường kính cạnh dài ≥ 13mm, cạnh ngắn ≥ 9.5mm, cao ≥ 15.8mm. - Cơ chế khóa đầu vít theo kiểu cánh ren ngược kết hợp khe tuyến tính giúp giảm nguy cơ chéo ren, hạn chế nguy cơ chệch đầu nối nắp ốc, đảm bảo không bung vít khóa trong. Moment giữ nắp ốc ≥30Nm. Tương thích với nẹp dọc đường kính 5.5 cùng hãng sản xuất. Cung cấp kèm Bộ dụng cụ cố định cột sống tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 397 | Vít cột sống đa trục ren đôi, thân vít phun cát | Vít cột sống đa trục, ren đôi, thân vít được xử lý phun cát dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực: - Chất liệu: Ti6Al4V ELI - Đường kính: từ ≤4.5mm đến ≥8.5mm với bước tăng 1mm Chiều dài: từ ≤25mm đến ≥90mm. Góc dao động tối đa: ≥60° - Ren đôi, bước ren có tối thiểu các kích thước từ ≤ 4.6 đến ≥ 5mm. Thân vít được xử lý phun cát giúp tăng lực kéo nhổ và nhanh hàn xương. Mũi vít tự dẫn hướng. - Đầu vít có đường kính cạnh dài ≥ 13mm, cạnh ngắn ≥ 9.5mm, cao ≥ 15.8mm. - Cơ chế khóa đầu vít theo kiểu cánh ren ngược kết hợp khe tuyến tính giúp giảm nguy cơ chéo ren, hạn chế nguy cơ chệch đầu nối nắp ốc, đảm bảo không bung vít khóa trong. Moment giữ nắp ốc ≥ 30Nm. Cung cấp kèm Bộ dụng cụ cố định cột sống tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 398 | Vít cột sống đa trục rỗng nòng bơm xi măng, ren đôi, thân vít phun cát | Vít cột sống đa trục rỗng nòng bơm xi măng, ren đôi, thân vít được xử lý phun cát dùng trong phẫu thuật cột sống lưng có chỉ định bơm xi măng: - Chất liệu: Ti6Al4V ELI hoặc tương đương - Kích thước: + Đường kính: từ ≤ 5.5mm đến ≥ 8.5mm với bước tăng 1mm + Chiều dài: từ ≤ 35mm đến ≥ 90mm. - Ren đôi, bước ren ≥ 5mm. Thân vít được xử lý phun cát giúp tăng lực kéo nhổ và nhanh hàn xương. Mũi vít tự dẫn hướng. - Đầu vít có đường kính cạnh dài ≥ 13mm, cạnh ngắn ≥9.5mm, cao ≥ 15.8mm. - Cơ chế khóa đầu vít theo kiểu cánh ren ngược kết hợp khe tuyến tính giúp giảm nguy cơ chéo ren, hạn chế nguy cơ chệch đầu nối nắp ốc, đảm bảo không bung vít khóa trong. Moment giữ nắp ốc ≥ 30Nm. - Thân vít có lỗ bơm xi măng, đường kính lỗ ≥ 2.5mm Cung cấp kèm Bộ dụng cụ cố định cột sống tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 399 | Nẹp dọc cho vít đơn trục và đa trục | Nẹp dọc đường kính ≥ 5.5mm dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực: - Chất liệu: Ti6Al4V hoặc tương đương - Đường kính : ≥5.5mm; chiều dài : 500mm ± 5% - Tương thích với các Vít cột sống cùng hãng sản xuất Cung cấp kèm Bộ dụng cụ cố định cột sống tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 400 | Nẹp nối ngang tự điều chỉnh chiều dài cho vít đơn trục và đa trục | Nẹp nối ngang tự điều chỉnh kích cỡ dùng trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực: - Chất liệu: Ti6Al4V hoặc tương đương - Thiết kế tự điều chỉnh kích cỡ phù hợp với cấu trúc giải phẫu riêng lẽ của từng bệnh nhân: . Chiều dài có thể điều chỉnh được, tối thiểu có các kích cỡ trong khoảng: 30-31, 35-41, 40-49, 45-59, 50-65, 55-70mm (±2%) . Lắp sẵn các vít khóa trong để siết chặt vào nẹp dọc. . Tương thích với các loại vít cột sống, nẹp dọc cùng hãng sản xuất. Cung cấp kèm Bộ dụng cụ cố định cột sống tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 401 | Ốc khóa trong cho vít đơn trục và đa trục các cỡ | Ốc khoá trong dùng cho các loại vít đơn trục và đa trục trong phẫu thuật cột sống lưng, ngực: Ốc khoá trong: - Chất liệu: Ti6Al4V hoặc tương đương, Đường kính: ≥ 9.5mm, cao ≥ 5.5mm, bước ren ≥ 2.5mm - Công nghệ Khe tuyến tính bên trong giúp tăng lực giữ đầu vít Tương thích với các vít đơn trục, vít đa trục, vít đa trục trượt, vít đa trụ - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 402 | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp, có bộ trộn tích hợp sẵn. Có ≥ 20g bột có thành phần Polymethylmethacrylate, Barium sulphate, Benzoyl peroxide hoặc tương đương. Thành phần chất cản quang Barium sulphate có tỷ lệ ≥ 30% Có ≤ 9,4g dung môi có thành phần Methylmethacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone. Thể tích xi măng sau khi trộn ≥ 22,5cc. Thời gian làm việc của xi măng ≤ 10 phút Đóng gói: Tiệt trùng sẵn Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 403 | Bộ kim bơm xi măng, tiệt trùng sẵn | Bộ kim bơm xi măng dùng trong phẫu thuật cột sống lưng có chỉ định bơm xi măng: - Dung tích kim bơm: ≥ 1.5cc - Tương thích với các vít rỗng nòng bơm xi măng cùng hãng sản xuất. - Đóng gói tiệt trùng sẵn Cung cấp kèm Bộ dụng cụ cố định cột sống tương thích và các dụng cụ hỗ trợ khác khi sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 404 | Nẹp ngang cột sống thắt lưng | - Vật liệu: Hợp kim titanium hoặc tương đương - Gồm: + Móc nẹp ngang tự tháo rời + Vít khóa nẹp ngang hình lục giác + Nẹp dọc: từ ≤ 20mm đến ≥ 80mm bước tăng 10mm ±5% - Tương thích với vít đơn/ đa trục cùng hãng sản xuất - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 405 | Xi măng sinh học có cản quang | - Thành phần: + PMMA polymer (bột): ≥ 27.2g + Trong đó có khoảng ≤45% Zirconium dioxide và ≤5% Hydroxyapatite + MMA monomers (dung dịch): ≥ 9.2g - Chất cản quang: ≥ 50% - Độ nhớt thấp - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 406 | Bộ bơm xi măng không bóng loại 3 |  |
| 406.1 | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn | Hệ thống bơm xi măng không bóng tối thiểu gồm có: + 01 súng bơm xi măng kèm xi lanh 10ml (±2%) sử dụng 1 lần có cơ chế tiêm dẫn động bằng vít để kiểm soát áp suất và cơ chế giải phóng áp suất an toàn (cò súng ) + 01 ống nối có khóa Luer-lock + 01 cốc trộn + 01 thìa trộn + 01 ống hút xi măng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 406.2 | Kim chọc dò thân đốt sống | Bao gồm: Kim mũi vát và ống trocar - Cạnh vát và có khóa Luer - Hệ thống khóa an toàn cho lõi dẫn - Có tối thiểu 04 kích thước: Ø2.4 x 100mm; Ø3.0 x 100mm; Ø3.0 x 150mm, Ø3.0 x 200mm (±2%) - Vật liệu kim: Thép không gỉ Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 406.3 | Xi măng sinh học | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha: + Khối lượng gói xi măng ≥20g, bột gồm: Poly MMA + Benzoyl peroxid (BPO) + Barium sulfate (BASO4) + Hydroxyapatite (HAP) hoặc tương đươmg + ≥ 9g dung dịch pha, gồm MMA + Dimethyl-p-toluidine + Hydroquinone hoặc tương đươg. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 407 | Bộ bơm xi măng có 2 bóng đơn |  |
| 407.1 | Bộ dụng cụ khoan thân đốt sống và trộn xi măng | Tối thiểu bao gồm: - 1 dây dẫn Kirschner đường kính ≥ 2mm - 1 búa phẫu thuật - 1 khoan cầm tay đường kính ≥ 3.9, chiều dài ≥ 200mm - 1 thanh đẩy - 1 bát trộn xi măng - 1 thìa trộn - 1 ống nối Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 407.2 | Kim chọc dò thân đốt sống | Bao gồm: Kim mũi vát và ống trocar - Cạnh vát và có khóa Luer - Hệ thống khóa an toàn cho lõi dẫn - Có tối thiểu 04 kích thước (đường kính x chiều dài): Ø2.4 x 100mm; Ø3.0 x 100mm; Ø3.0 x 150mm, Ø3.0 x 200mm (±2%) - Vật liệu kim: Thép không gỉ Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 407.3 | Ống thông hỗ trợ can thiệp | Ống thông hỗ trợ tạo hình đốt sống kích thước đường kính ≥ 4mm, chiều dài ≥ 150mm, trên thân ống có vạch chia để xác định độ sâu. Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 407.4 | Bộ bơm bóng | Tối thiểu bao gồm: - 01 bơm bóng gắn đồng hồ đo áp suất từ 0 đến ≥ 30 Atm (440psi) - 01 Bóng tạo hình thân đốt sống chất liệu nhựa nhiệt dẻo Polyurethane hoặc tương đương có tối thiểu các cỡ 10mm, 15mm, 20mm (±2%). Trên thân có đánh dấu cản quang Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 407.5 | Kim chọc bơm xi măng | Kim chọc bơm xi măng vào thân đốt sống, cannula có đường kính ≥ 3.5mm, chiều dài ≥ 190mm Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 407.6 | Xi măng sinh học | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha: + Khối lượng gói xi măng ≥20g, bột gồm: Poly MMA + Benzoyl peroxid (BPO) + Barium sulfate (BASO4) + Hydroxyapatite (HAP) hoặc tương đươmg + ≥ 9g dung dịch pha, gồm MMA + Dimethyl-p-toluidine + Hydroquinone hoặc tương đươg. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 408 | Đĩa đệm cổ nhân tạo xoay đa chiều các cỡ | Đĩa đệm cổ nhân tạo bằng Hợp kim Titan và có một mặt được phủ hợp kim Crobat-Crom-Molypden (CoCrMo) hoặc tương đương. - Đĩa đệm có khả năng cúi/ưỡn từ ≤ 18 độ đến ≥ 20 độ, nghiêng 1 bên ≥ 16 độ, xoay 360 độ. - Chiều cao đĩa đệm từ ≤ 5mm đến ≥ 7mm - Chiều rộng từ ≤ 15mm đến ≥ 19mm - Chiều sâu từ ≤ 13mm đến ≥ 15mm -Hai mặt đều có răng bám vào bề mặt xương giúp dễ dàng thao tác, dễ sử dụng. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 409 | Bộ nối mạch máu vi phẫu | Vật liệu vòng đôi làm bằng Polyethylene có độ co giãn cao hoặc tương đương; Kích cỡ từ ≤ 1.0mm đến ≥ 4.0mm. Chân ghim làm bằng thép y tế hoặc tương đương chuyên dụng trong phẫu thuật. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 410 | Thanh nâng ngực các loại, các cỡ kèm ốc/vít | Bộ thanh nâng định hình biến dạng lồng ngực, dùng trong điều trị dị tật lõm ngực, lồi ngực bẩm sinh và các dị tật vừa lồi vừa lõm - Chất liệu: titanium hoặc tương đương - Cấu tạo: Bộ thanh gồm tối thiểu 2 thanh ghép thành 1 cặp nẹp cố định vài thành ngực bằng ốc vít theo phương pháp bộ thanh kép - Thanh đỡ có bề dày ≥ 3mm ở mỗi bên có lỗ - Thanh nẹp có bề dày ≥ 2mm ở mỗi bên có rãnh - Thanh đỡ và thanh nẹp mỗi thanh đều kèm ≥ 2 ốc vít - Kích thước thanh: từ ≤ 20mm đến ≥ 40cm - Tiệt khuẩn - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 411 | Thanh nâng ngực các loại, các cỡ | Thanh nâng ngực dùng trong bệnh lý lõm ngực. Kích cỡ : có tối thiểu 2 loại kích cỡ - Dành cho người lớn: bề rộng thanh ≤ 13mm, chiều dài có tối thiểu 11 kích thước từ ≤ 200 đến ≥ 400 (mm) - Dành cho trẻ em : bề rộng thanh ≤ 10mm, chiều dài có tối thiểu 7 kích thước từ ≤ 160 đến ≥ 280 (mm) - Có khắc chiều dài và rộng ngay trên thanh. - Sản phẩm có lỗ và khấc ở hai đầu; hai đầu được bo tròn và thiết kế nhỏ thon; chính giữa thanh có dấu đánh dấu để uốn thanh chính xác, mép thanh cùn. - Chất liệu: hợp kim thép 316LVM dùng trong cấy ghép y tế hoặc tương đương. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 412 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng loại 10G |  |
| 412.1 | Bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng 10G | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng loại 10G - 01 Kim chọc dò loại 10G - 01 Mũi khoan - 03 Kim đưa xi măng - 03 Que đẩy xi măng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 412.2 | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn - Có ≥ 20g bột có thành phần Polymethylmethacrylate, Barium sulphate, Benzoyl peroxide. Thành phần chất cản quang Barium sulphate có tỷ lệ ≥ 30% - Có ≤ 9,4g dung môi có thành phần Methylmethacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone. - Thể tích xi măng sau khi trộn ≥ 22,5cc. - Thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ 230C Cung cấp xi lanh bơm xi măng và các phụ kiện cần thiết khi sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 413 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 2 bóng loại 10G |  |
| 413.1 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 2 bóng | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 2 bóng loại 10G - 02 Kim chọc dò, bao gồm mũi khoan loại 10G và ống dẫn loại 10G - 02 Bóng nong đốt sống loại 10G, dài 10mm, 15mm, 20mm, đường kính tối đa. 16mm, 19mm, 20mm, áp lực tối đa ≥ 300psi, độ nhám bề mặt ≤ 1.6μm. - 02 Xi lanh bơm, dài 600mm, áp lực định mức: 30 atm, thể tích xi lanh: 20ml, đồng hồ đo áp suất tối đa: 40 atm. - 01 Khoan tạo đường hầm loại 10G. - 06 Kim chọc bơm xi măng loại 10G. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 413.2 | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn - Có ≥ 20g bột có thành phần Polymethylmethacrylate, Barium sulphate, Benzoyl peroxide. Thành phần chất cản quang Barium sulphate có tỷ lệ ≥ 30% - Có ≤ 9,4g dung môi có thành phần Methylmethacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone. - Thể tích xi măng sau khi trộn ≥ 22,5cc. - Thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ 230C Cung cấp xi lanh bơm xi măng và các phụ kiện cần thiết khi sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 414 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 1 bóng loại 2 |  |
| 414.1 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 1 bóng | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống 1 bóng loại 10G - 01 Kim chọc dò, bao gồm mũi khoan loại 10G và ống dẫn loại 10G. - 01 Bóng nong đốt sống loại 10G, dài 10mm, 15mm, 20mm, đường kính tối đa. 16mm, 19mm, 20mm, áp lực tối đa ≥ 300psi, độ nhám bề mặt ≤ 1.6μm. - 01 Xi lanh bơm, dài 600mm, áp lực định mức: 30 atm, thể tích xi lanh: 20ml, đồng hồ đo áp suất tối đa: 40 atm. - 01 Khoan tạo đường hầm loại 10G. - 04 Kim chọc bơm xi măng loại 10G. Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 414.2 | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn | Xi măng sinh học cột sống độ nhớt thấp kèm bộ trộn - Có ≥ 20g bột có thành phần Polymethylmethacrylate, Barium sulphate, Benzoyl peroxide. Thành phần chất cản quang Barium sulphate có tỷ lệ ≥ 30% - Có ≤ 9,4g dung môi có thành phần Methylmethacrylate, N,N-dimethyl-p-toluidine, Hydroquinone. - Thể tích xi măng sau khi trộn ≥ 22,5cc. - Thời gian làm việc của xi măng ≥ 10 phút ở nhiệt độ 230C Cung cấp xi lanh bơm xi măng và các phụ kiện cần thiết khi sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 415 | Bộ nẹp cằm dùng vít tự khoan |  |
| 415.1 | Nẹp cằm các cỡ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Dùng vít đường kính 2.0 mm ± 2%. Chiều dày 0.6 mm ± 2%. Có lỗ để bắt vít tự khoan loại mômen xoắn cao, tăng giữ cố định vít, dùng cho vùng cằm. Chiều dài từ ≤ 2mm đến ≥ 10mm. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 415.2 | Vít 2.0mm tự khoan các cỡ | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.0 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 415.3 | Vít cấp cứu các loại | Vật liệu titanium hoặc tương đương Tự khoan, tự taro loại mômen xoắn cao tăng giữ cố định vít. Mũ vít chữ X. Chiều dài: từ ≤ 4mm đến ≥ 10mm. Đường kính 2.3 mm ± 2%. - Cung cấp trợ cụ kèm theo Tiêu chuẩn chất lượng FDA hoặc CE hoặc tốt hơn. |
| 416 | Băng quấn vết thương không tiệt trùng bằng miếng silicone tự dính | Băng quấn vết thương không tiệt trùng bằng miếng silicone tự dính 10 x 20 cm± 5% , thành phần 100% silicone hoặc tương đương |
| 417 | Bình gas chứa SF6 | Bình gas 125gr phù hợp với máy Constellation: sulfur hexafluoride 99,99% (tối thiểu), áp suất trong bình ở 20°C là 320 psig (pound/inch vuông). |
| 418 | Bọc đầu mũi trong nâng mũi cấu trúc kích cỡ loại 1 | Sử dụng bọc đầu mũi trong nâng mũi cấu trúc. Kích thước 3,5 - 4,0 (mm) ± 2% |
| 419 | Bọc đầu mũi trong nâng mũi cấu trúc kích cỡ loại 2 | Sử dụng bọc đầu mũi trong nâng mũi cấu trúc. Kích thước 3,0 - 4,0 (mm) ± 2% |
| 420 | Bộ bơm dầu phù hợp với máy cắt dịch kính Constellation | Phù hợp với máy Constellation, gói vô trùng dùng để bơm vào và rút dầu silicone gồm: Bộ chuyển đổi xi lanh, Ống Xi lanh 10 cc, nút chặn xi lanh, Ống thông 20 Gauge, Ống thông 23 Gauge, Ống thông 25 Gauge, Bầu chiết xuất tốc độ cao, Thanh đẩy |
| 421 | Bộ Casset có thể hấp lại nhiều lần | Chất liệu silicon hoặc tương đương, có thể hấp ướt dùng lại nhiều lần. Phù hợp với máy đang sử dụng tại bệnh viện |
| 422 | Bộ Casset cho máy Megatron | Băng cassette cho máy megaTRON S3 V/VIP/S4 HPS đang sử dụng tại Bệnh viện, với bộ tưới, Đầu nối an toàn, túi thoát nước,vô trùng |
| 423 | Bộ cắt dịch kính tổng hợp 23G | Cassette tổng hợp 23G, đèn thẳng, trocar có van phù hợp với máy constellation bao gồm: Đầu cắt dịch kính 23G, vát , Cassette/túi đựng nước thải, Đèn nội nhãn 23G, Dây nước tưới 4mm, Bộ dao trocar, Hộp đựng dây, Dây nước tưới có van tự động, Ống dây đường hút phụ, Bao phủ tuyệt trùng, Van 3 ngã, Xilanh 20cc |
| 424 | Bộ cắt dịch kính tổng hợp 25G | Cassette tổng hợp 25G phù hợp với máy Constellation bao gồm: Đầu cắt dịch kính 25G+ , Cassette/túi đựng nước thải, Đèn nội nhãn 25G+ thẳng, Cannula truyền 4mm, Bộ trocar hoặc cannula |
| 425 | Bộ kết hợp cắt dích kính và phaco 23G phù hợp với máy Constellation | Cassette phối hợp 23G, đèn thẳng trocar có van phù hợp với máy constellation bao gồm: Đầu cắt dịch kính 23G, vát , Cassette/túi đựng nước thải, Đèn nội nhãn 23G, Dây nước tưới 4mm, Bộ dao trocar, Hộp đựng dây, Dây nước tưới có van tự động, Ống dây tưới/hút cho phaco, Ống dây đường hút phụ, Bao phủ tuyệt trùng, Van 3 ngã, Xilanh 20cc, Buồng thử, Đầu vặn I/A, 2 sleeve |
| 426 | Bộ kết hợp cắt dích kính và phaco 25G phù hợp với máy Constellation | Cassette phối hợp 25G, đèn thẳng trocar có van phù hợp với máy constellation bao gồm: Đầu cắt dịch kính 25G, vát ,+D64 Cassette/túi đựng nước thải, Đèn nội nhãn 25G, Dây nước tưới 4mm, Bộ dao trocar, Hộp đựng dây, Dây nước tưới có van tự động, Ống dây tưới/hút cho phaco, Ống dây đường hút phụ, Bao phủ tuyệt trùng, Van 3 ngã, Xilanh 20cc, Buồng thử, Đầu vặn I/A, 2 sleeve |
| 427 | Bút đánh dấu vết mổ | Đầu nét nhỏ vừa. Màu mực tím.Đóng gói vô trùng, kèm thước |
| 428 | Bút vẽ phẫu thuật | Bút vẽ phẫu thuật, nét nhỏ , không trôi |
| 429 | Casset mổ phaco phù hợp với máy cắt dịch kính | Cassette mổ phaco phù hợp với máy Constellation đang sử dụng tại bệnh viện |
| 430 | Chất giữ ẩm và cung dưỡng chất cho da có chứa Polynucleotides | Thành phần:Polynucleotides 15mg/ống tiêm (7.5mg/ml). Dạng gel tiêm vô trùng trong suốt, không chứa chí nhiệt tố, có thể hấp thụ sinh học theo thời gian. Chứa Polynucleotide siêu tinh khiết. Nguồn gốc PN: Tinh dịch cá hồi - 2 Kim 30G x 13 mm. Có chứng nhận CE. Vị trí tiêm: Trung bì / trung bì sâu. Được dùng để điều trị tình trạng tóc yếu, rụng tóc (do nội tiết tố, rụng tóc cục bộ, rụng tóc telogen), liệu pháp hỗ trợ đèn LED, PRP, bổ trợ sau cấy tóc, điều trị ở vùng da đầu, râu, chân mày) |
| 431 | Chất làm đầy có chứa Polynucleotides và Hyaluronic acid | Thành phần: Polynucleotides 20mg/ống tiêm (10mg/ml), Hyaluronic acid 20mg (10mg/ml), Mannitol 80mg (40mg/ml). Dạng gel tiêm vô trùng trong suốt, không chứa chí nhiệt tố, có thể hấp thụ sinh học theo thời gian.Chứa Polynucleotide siêu tinh khiết. Nguồn gốc HA: Lên men vi khuẩn.Nguồn gốc PN: Tinh dịch cá hồi. 2 Kim 30G x 13 mm. Có chứng nhận CE. Vị trí tiêm: Trung bì sâu / Hạ bì. Được dùng để điều trị các vấn đề lão hóa da, da mất nước, kém săn chắc, phục hồi: sẹo (mụn, rạn da), da tổn thương, sau xâm lấn (sau các thủ thuật thẩm mỹ). |
| 432 | Chất làm đầy cho lớp mỡ hạ bì | Làm đầy nếp nhăn các vùng chỉ định , xương gò má, cằm.Thành phần tối thiểu: Hyaluronic acid liên kết chéo : 25mg/ml, Lidocaine hydrochloride 0.3%, dung dịch đệm Phosphate pH 7.3. Kim bằng thép không gỉ hoặc tương đương, vô trùng, cỡ kim 25G 1". Tiệt khuẩn. |
| 433 | Chất làm đầy da 1.5cc | Thành phần: + Calcium Hydroxylapatite (CaHA): 56%± 2%. Gel chứa: Nước tinh khiết cho tiêm (36%)± 2%, Glycerin (6.6%)± 2%, Carboxymethylcellulose (1.4%) ± 2%. Chất làm đầy da được sử dụng để làm mịn các nếp nhăn và nếp gấp trên khuôn mặt từ trung bình đến nghiêm trọng. Đạt chứng chỉ FDA hoặc CE |
| 434 | Chất làm đầy da cho lớp trung bì sâu | Làm đầy nếp nhăn sâu, môi và rãnh mũi má, Thành phần: Hyaluronic Acid liên kết chéo: 23 mg/ml,Lidocaine hydrochloride 0,3%, Dung dịch đệm Phosphate pH 7.3 vừa đủ. Đặc điểm: Gel , được chứa trong 2 ống tiêm, mỗi ống 1ml, trong suốt, không gây sốt, gồm hyaluronic acid có liên kết chéo, không có nguồn gốc động vật và 0.3% lidocaine hydrochloride (hoặc tương đương). Kim tiêm: cỡ kim 27G 1/2". Hiệu quả: Cải thiện lâm sàng sau khi tiêm kéo dài 12-20 tháng. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 435 | Chất làm đầy da cho vùng da trung bì sâu | Chất làm đầy da vùng mặt để xóa các nếp nhăn tĩnh mức độ nặng vùng mặt (cho đối tượng da dày), tiêm các lớp sâu của trung bì tới lớp bề mặt của mô dưới da. Kim bằng chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, thành mỏng.Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 20mg/ml. Lidocain 3mg/ml ( hoặc tương đương 0,3% lidocain). Dung dịch muối đệm phosphat vừa đủ |
| 436 | Chất làm đầy da cho vùng má giữa | Chất làm đầy cho lớp mỡ hạ bì (lớp mỡ nông hạ bì sát lớp trung bì).Làm đầy nếp nhăn động, gò má, đường nét khuôn mặt - Thành phần: Hyaluronic Acid liên kết chéo: 23 mg/ml. Lidocaine hydrochloride 0,3%, Dung dịch đệm Phosphate pH 7.3 vừa đủ. Đặc điểm: Gel , được chứa trong 2 ống tiêm, mỗi ống 1.2ml, trong suốt, không gây sốt, gồm hyaluronic acid có liên kết chéo, không có nguồn gốc động vật và 0.3% lidocaine hydrochloride (hoặc tương đương). Kim tiêm , cỡ kim 27G 1/2". Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 437 | Chất làm đầy da điều chỉnh thể tích của mặt, má và cằm | Chất làm đầy da vùng mặt để làm tăng thể tích của mô mặt, điều chỉnh thể tích của mặt, má và cằm.Kim bằng chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương , thành mỏng. Vô khuẩn.Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 20mg/ml. Lidocain hydrochlorid 3mg/ml (hoặc tương đương 0,3% lidocain). Dung dịch muối đệm phosphat vừa đủ. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 438 | Chất làm đầy da phục hồi cân bằng nước cho da | Chất làm đầy da được dùng để phục hồi cân bằng nước cho da, cải thiện cấu trúc da và độ đàn hồi của da. Kim bằng chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương , thành mỏng. Ống tiêm 1 ml cung cấp khoảng 100 liều. Kim bằng chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương , thành mỏng. Vô khuẩn.Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 12mg/ml. Lidocain hydrochlorid 3mg/ml (tương đương 0,3% lidocain). Dung dịch muối đệm phosphat vừa đủ. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 439 | Chất làm đầy da tăng thể tích của mô mặt | Chất làm đầy da vùng mặt để xóa các nếp nhăn tĩnh vùng mắt mức độ nặng, Tiêm vào phần giữa của lớp trung bì. Kim bằng chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương, thành mỏng.Vô khuẩn.Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 20mg/ml. Lidocain 3mg/ml (hoặc tương đương 0,3% lidocain). Dung dịch muối đệm phosphat vừa đủ. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 440 | Chất làm đầy da và làm ẩm | Thành phần tối thiểu: Hyaluronic acid 15mg/ml bán liên kết chéo, 0.3% Lidocaine hydrochloride và muối phosphat, hỗn hợp 8 amino acid, 3 chất chống oxy hóa, Vitamin B6, 2 khoáng chất (hoặc tương đương). Kim bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ 30G 1/2".Tiệt khuẩn |
| 441 | Chất làm đầy gồm axit hyaluronic liên kết chéo và axit hyaluronic tự do | Thành phần:25mg/mL axit hyaluronic (HA) gồm HA liên kết chéo và 10% HA tự do. Dung dịch muối đệm phosphate, NaCl.Là gel tiêm vô trùng, trong suốt, không chứa chí nhiệt tố, có thể hấp thụ sinh học theo thời gian - Không chứa Lidocaine. - Kết cấu biphasic làm đầy + Tái tạo da vùng điều trị - Điều trị các khiếm khuyết, bù đắp thể tích trên vùng mặt, trũng mắt, tạo hình môi tự nhiên. Cải thiện các nếp nhăn, khắc phục tình trạng chảy xệ, da chùng nhão, phục hồi chất lượng da. -Tiêm trung bì giữa, trung bì sâu hoặc hạ bì. - Dư lượng BDDE: < 0.1 ppm - Hệ số đàn hồi G’ (Pa): 30 ± 5% - Hệ số nhớt G’’ (Pa): 10 ± 5% - Hộp 2 ống x 1.1mL ¦ 2 Kim 27G x 13 mm ¦ 2 Kim 30G x 13 mm - Có chứng nhận CE hoặc FDA |
| 442 | Chất làm đầy nếp nhăn và xóa thâm | Thành phần tối thiểu: Hyaluronic acid 15mg/ml bán liên kết chéo, 0.3% Lidocaine hydrochloride và muối phosphat, hỗn hợp 8 amino acid, 3 chất chống oxy hóa, Vitamin B6, 2 khoáng chất (hoặc tương đương). Kim bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ 30G 1/2". Tiệt khuẩn. |
| 443 | Chất làm đầy tạo hình và đường viền môi | Chất làm đầy da làm tăng thể tích của môi. Tiêm sản phẩm vào lớp dưới niêm mạc môi. Kim bằng chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương , thành mỏng.Vô khuẩn. Thành phần: Hyaluronic acid liên kết chéo 20mg/ml. Lidocain hydrochlorid 3mg/ml (hoặc tương đương 0,3% lidocain). Dung dịch muối đệm phosphat vừa đủ. |
| 444 | Chất làm lạnh dùng cho máy điều trị da Vbeam Perfecta | Chất làm lạnh theo hoạt động của máy sẽ gây tê da trước khi phát xung laser, giảm đau trong quá trình điều trị, sử dụng cho máy điều trị da đang sử dụng tại Bệnh viện. |
| 445 | Chất nhầy dùng trong phẫu thuật phaco | Đặc tính:Hydroxypropyl methyl cellulose : 2.4%.Độ nhày: khoảng 6000-8000 mPas ± 5%.Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm / kg.pH: 6.8-7.5,Thể tích: 2.0ml ± 5%.Thành phần trong 1 ml:- Hydroxypropyl methyl cellulose: 24.00 mg- Sodium Chloride:6.40mg- Potassium Chloride: 0.75mg- Calcium Chloride 2H2O : 0.48mg- Magnesium Chloride: 6H2O 0.3mg- Sodium acetate 3H2O: 3.9mg- Sodium citrate 2H2O: 1.70mg |
| 446 | Chất nhuộm màng trong cho phẫu thuật phaco | Thành phần: 0.5 ml chứa: 0.125 mg Brilliant Blue G,0.65mg Bromphenol Blue, 0.1ml D2O, Na2HPO4 x 2H2O, NaH2PO4 x 2H2O, NaCl, D2O, Nước,Mật độ: 1.03 g/cm3± 5% |
| 447 | Dao lạng mộng | Dùng lạng mộng, kích thước 3,0mm± 5%.Dùng để mổ mộng thịt và cắt bè củng mạc.Lưỡi làm bằng thép không rỉ hoặc cao cấp hơn. Lưỡi dao bẻ góc |
| 448 | Dao mổ mắt có cán 15 độ | Lưỡi làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương; có miếng lót xốp bảo vệ lưỡi dao, Tay cầm nhựa; Tạo độ mở rộng 15 độ ; 2 mặt vát; Mũi dao nhọn; tiệt trùng. |
| 449 | Dao mổ mắt có cán 2.8mm | Dao rạch vát hai mặt dễ dàng tạo ra các vết rạch có chiều rộng chính xác.Loại bỏ ánh sáng chói từ ánh sáng của kính hiển vi.Vết rạch kích thước ≤ 2.8mm |
| 450 | Dao trocar | Bộ dao Trocar 23G, kèm dây truyền 23Ga. Ống thông hình nón giúp đưa dụng cụ vào dễ dàng. Không van. Đóng gói vô trùng |
| 451 | Dao trocar có van | Bộ dao Trocar 23G, kèm dây truyền 23Ga.Ống thông hình nón giúp đưa dụng cụ vào dễ dàng. Có van. Đóng gói vô trùng |
| 452 | Dầu decalin dùng trong phẫu thuật | Thành phần: 100% Perfluorodecalin (PFD) hoặc tương đương.Mật độ [g/cm³]: 1.93. Áp suất hơi [mbar] 25°C: 8.0. Chỉ số khúc xạ 20°C: 1.3110: Sức căng bề mặt [mN/m] 25°C: 19.0. Sức căng giao diện [mN/m] 25°C: 57.8. Dung tích: ≥ 5ml đựng trong lọ |
| 453 | Dầu silicone 1000 độ tinh khiết cao | Mật độ (g/cm^3): 0.96 - 0.98 g/cm³ (25°C ± 2°C).Độ nhớt: 1000 cSt. Chất liệu: 100% Polydimethylsiloxane.Dung dịch lỏng vô trùng.Chỉ số khúc xạ: 1.403 - 1.406 (20°C ± 0.2°C) .Tính phát tán: ≤ 3.Độ bay hơi: ≤ 0.3%.Thể tích thực dầu: 10ml.Dung tích xilanh: 20ml.Đóng gói tiệt trùng, sử dụng một lần |
| 454 | Dầu silicone nội nhãn | Dầu Silicone độ tinh khiết cao. Loại 10ml. Tỷ trọng [g/cm³] 25°C: 0.97.Độ nhớt – [mPas] 25 °C: 4800 - 5500. Chỉ số khúc xạ: 1.404. Độ hòa tan trong nước: không trộn lẫn. Thành phần [w%] : 100% Poly-dimethylsiloxan (PDMS).Độ co giãn (Je0) [Pas]: 1 x 10-5.Cắt nhớt (8,37 s-1, 37oC) [mPas]: 4303. Các thành phần dễ bay hơi: ≤ 0.2%, Dung tích: ≥ 10ml đựng trong xy-lanh |
| 455 | Dây cáp đốt điện phù hợp với máy Constellation | Đầu cong, dài 75 cm ± 5%; cỡ: 0.035’’ |
| 456 | Dây cáp quang 23G | Đường kính ngoài khoảng 0.9mm± 5 %,Chiều dài khoảng 1950mm ± 5 %.Trường quan sát khoảng 70 độ ± 5 %, Phù hợp với máy camera nội nhãn Fibertech đang sử dụng tại bệnh viện |
| 457 | Dây dẫn sáng 25G phù hợp với máy cắt dịch kính Constellation | Đảm bảo vô khuẩn. Dây dẫn sáng dạng nến, trường sáng rộng và đồng nhất, loại 25G. Phù hợp (sử dụng được) với máy cắt dịch kính Constellation |
| 458 | Dây dẫn sáng nội nhãn | Ống dẫn sáng góc rộng dùng trong kỹ thuật mổ cắt dịch kính, bóc màng, lấy dị vật nội nhãn, đường kính đầu ống 23G/0.64mm, màu trắng trung tính, tiệt trùng dùng một lần.Tương thích với hệ thống phẫu thuật Phaco Megatron S4 HPS |
| 459 | Dây Laser nội nhãn | Dây dẫn laser.Đầu thẳng/ cong/ linh hoạt.Cán chống trượt, thuận lợi thao tác.Điểm laser siêu chính xác tương thích với máy ALCON® / COHERENT / ZEISS / ELLEX / OS4® / MERIDIAN AG / LIGHTMED. Đóng gói vô trùng |
| 460 | Dây silicon nối lệ quản 2 kim | Dây silicon mổ lệ mũi. Dây chất liệu silicon hoặc tương đương, có phủ PVP hoặc tương đương, đường kính dây 0.64mm± 5%. Hai que dẫn chất liệu kim loại, đường kính que 0.8mm, que dài 80mm± 5%.Đã tiệt trùng |
| 461 | Dây silicon nối lệ quản không kim | Chất liệu: Silicon y tế có tùy phủ tráng PVP hoặc tương đương, Chiều dài dây 40 mm± 5%,Đường kính dây 0.64 mm± 5%,Đường kính viền nút 2 mm± 5%.Vô trùng |
| 462 | Dung dịch bảo quản giác mạc | Có kháng sinh kháng khuẩn và kháng nấm chứa Amphotericin B.Nhiệt độ bảo quản +2°C / +8°C.Thành phần: Muối cân bằng MEM, Gentamicin, Streptomycin, Dextran, Bicarbonate. pH: 7.20 - 7.60.Độ thẩm thấu: 255 -345 mOsm/kg.Nội độc tố: < 0.5 EU/ml.Đóng gói vô khuẩn, lọ 20 ml.Tiệt trùng: lọc vô trùng và làm đầy.Thời hạn bảo quản: ≥ 14 ngày |
| 463 | Dung dịch nhuộm bao | Nồng độ 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm. 0.6 mg/ml trypan blue nguyên chất; 1.9 mg/ml sodium monohydrogen orthophosphate (Na2HPO4.2H2O), 0.3 mg/ml sodium di-hydrogen orthophosphate (NaH2PO4.2H2O); 8.2 mg/ml sodium chloride (NaCl); Nước để bơm, pH: 6.5 - 7.2, Độ thẩm thấu: 270-400 mOsm/kg, Đóng gói vô trùng, lọ dung tích 1 ml |
| 464 | Dung dịch nhuộm màng | Độ tương thích sinh học cao.Thành phần: Brilliant Blue G 0.25 mg.Đóng gói tiệt trùng, xy lanh thủy tinh, 1 ml.Sử dụng một lần.Thành phần trong 1 ml:- Brilliant Blue G: 0.25 mg- NaCL: 8.2 mg- Na2HPO4.2H2O: 1.9 g- NaH2PO4.2H2O: 0.3 mg- Nước để bơm |
| 465 | Dưỡng chất phục hồi tóc | Hộp gồm 5 lọ, mỗi lọ chứa 5ml dung dịch. Thành phần: Water, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Hyaluronic Acid, Silanetriol, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Sorbic Acid, Citric Acid, Pentylene Glycol, 1.2 Hexanediol, Sodium Phosphate, Lecithin, sh-Oligopeptide-2, sh-Polypeptide31, sh-Polypeptide-11, sh- Polypeptide-1, sh-Polypeptide-3, sh-Polypeptide-4, sh-Polypeptide-8, sh-Polypeptide-10, sh-Polypeptide-62, Acetyl sh-Oligopeptide-77 Amide, Acetyl Octapeptide-17 Amide (hoặc tương đương). |
| 466 | Đai bó sau phẫu thuật bụng 9 inch | Đai bó bụng cỡ 9 inch chiều dài 42 inch ± 5%, gồm 3 tấm ghép liền nhau để điều chỉnh độ vừa vặn và tạo đường viền sử dụng chất liệu vải hoặc tương đương có tác dụng kiểm soát độ ẩm,có khả năng co giãn 4 chiều, kháng khuẩn,không gây dị ứng |
| 467 | Đai bó sau phẫu thuật bụng cỡ 12 inch | Đai bó bụng cỡ 12 inch chiều dài 42 inch ± 5% gồm 2 tấm ghép liền nhau để điều chỉnh độ vừa vặn và tạo đường viền sử dụng chất liệu vải hoặc tương đương có tác dụng kiểm soát độ ẩm,co giãn 4 chiều, kháng khuẩn,không gây dị ứng |
| 468 | Đai bó sau phẫu thuật ngực có đai chặn trên (các cỡ) | Áo định hình ngực có đai chặn trên: Có 2 đai phụ hai bên chặn trên bầu ngực, với chu vi chân ngực cỡ 28 :58-64 cm ± 5%, cỡ 30:64-69 cm± 5%, cỡ 32: 69-74 cm ± 5%, cỡ 34: 74-79 cm ± 5%, cỡ 36:79-84 cm ± 5%,cỡ 38:84-89 cm ± 5%, cỡ 40 : 89-94 cm± 5%, cỡ 42: 94-99 cm ± 5%, sử dụng chất liệu vải hoặc tương đương có tác dụng kiểm soát độ ẩm, co giãn 4 chiều, kháng khuẩn,không gây dị ứng |
| 469 | Đai bó sau phẫu thuật ngực không kèm đai chặn trên (các cỡ) | Áo định hình ngực không kèm đai chặn trên với chu vi chân ngực cỡ 28 :58-64 cm ± 5%, cỡ 30:64-69 cm± 5%, cỡ 32: 69-74 cm ± 5%, cỡ 34: 74-79 cm ± 5%, cỡ 36:79-84 cm ± 5%,cỡ38:84-89 cm ± 5%, cỡ 40 :89-94 cm ± 5%, cỡ 42: 94-99 cm ± 5%, sử dụng chất liệu vải hoặc tương đương có tác dụng kiểm soát độ ẩm, co giãn 4 chiều, kháng khuẩn,không gây dị ứng |
| 470 | Đai bó sau phẫu thuật ngực rời | Đai bó ngực rời chiều dài 48 inch ± 5% và rộng 3 inch ± 5% , sử dụng chất liệu vải hoặc tương đương có tác dụng kiểm soát độ ẩm,co giãn 4 chiều, kháng khuẩn,không gây dị ứng |
| 471 | Đai silicon mổ bong võng mạc | Đai silicone xốp mổ bong võng mạc có dạng hình oval, đường kính 3mm x 5 mm(± 5%.), dài 90mm ± 5%.Đóng gói vô trùng. |
| 472 | Đầu cắt dịch kính tốc độ 12.000 vòng | Đầu cắt dịch kính tốc độ cao sử dụng một lần, đường kính đầu cắt 23G/0.64mm, màu xanh lá cây, tiệt trùng dùng một lần. Phù hợp với Hệ thống phẫu thuật dịch kính Megatron S4 HPS |
| 473 | Đầu dao phẫu thuật Plasma loại 1 | Sử dụng một lần để sử dụng cùng với dao mổ điện cao tần tương thích (BVX-200P / APYX-200P / APYX-RS3) để cung cấp dòng điện tần số vô tuyến và heli để tạo dòng plasma để cắt, đông máu và cắt bỏ mô mềm. Lưỡi dao có thể được mở rộng tối đa 10mm tính từ đầu xa của trục. Môi trường hoạt động:+ Nhiệt độ: 10 - 40oC+ Độ ẩm: 30 - 75% không ngưng tụ- Tỷ lệ dòng khí gas:+ Tối thiểu: 1.0 L/phút+ Tối đa: 5.0 L/phút- Môi trường lưu trữ:+ Nhiệt độ: 10 - 30oC+ Độ ẩm: 10 - 75% không ngưng tụ. Có kèm miếng dán điện cực trung tính. Tiệt khuẩn.Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 474 | Đầu dao phẫu thuật Plasma loại 2 | Đầu tròn giảm thiểu lực chèn và cùn tác động vào mô. Đường kính trục nhỏ hơn 40% (3mm so với 5mm) cho phép một vết rạch nhỏ hơn và giảm mô chấn thương trong quá trình sử dụng. Tay cầm bọc cao su có đường viền. Hai cổng phát năng lượng. Có kèm miếng dán điện cực trung tính.Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 475 | Đầu đốt điện nội nhãn 25G phù hợp với máy Constellation | Đảm bảo vô khuẩn, kích thước 25G, mũi nhọn, phù hợp (sử dụng được) với máy cắt dịch kính Constellation |
| 476 | Đầu kim Phaco dành cho vết mổ 2.2mm | Chất liệu titan hoặc tương đương, vát 30 độ, phù hợp cho vết mổ 2.2mm, có thể hấp dùng lại nhiều lần. |
| 477 | Đầu kim Phaco dành cho vết mổ 2.8mm | Chất liệu titan hoặc tương đương, vát 30 độ, phù hợp cho vết mổ 2.8mm, có thể hấp dùng lại nhiều lần. |
| 478 | Đầu phát quang laser nội nhãn cong 23G | Đảm bảo vô khuẩn. Kích thước đầu laser 23G. Đầu cong. Phù hợp (sử dụng được) với máy cắt dịch kính Constellation đang sử dụng tại bệnh viện |
| 479 | Đầu phát quang laser nội nhãn cong 25G | Đảm bảo vô khuẩn. Kích thước đầu laser 25G. Đầu cong . Phù hợp (sử dụng được) với máy cắt dịch kính Constellation đang sử dụng tại bệnh viện |
| 480 | Đầu phát quang laser nội nhãn thẳng 23G | Đảm bảo vô khuẩn. Kích thước đầu laser 23G. Đầu thẳng. Phù hợp (sử dụng được) với máy cắt dịch kính Constellation đang sử dụng tại bệnh viện |
| 481 | Đầu phát quang laser nội nhãn thẳng 25G | Đảm bảo vô khuẩn. Kích thước đầu laser 25G. Đầu thẳng. Phù hợp (sử dụng được) với máy cắt dịch kính Constellation đang sử dụng tại bệnh viện |
| 482 | Đầu rửa hút 2.2mm | Đầu típ có dùng silicon hoặc tương đương, cong 45 độ, phù hợp với vết mổ 2.2mm-3.2mm |
| 483 | Đầu sleeve silicone 2,8mm dùng trong phẫu thuật phaco | Chất liệu silicon hoặc tương đương, có thể hấp ướt dùng lại nhiều lần. |
| 484 | Đầu tip phaco | Đầu phaco 0.9mm sử dụng trong phẫu thuật mắt |
| 485 | Đầu tip phaco trong buồng dịch kính | Tương thích tay cầm Phaco Constellation đang sử dụng tại bệnh viện. Kích thước 20G |
| 486 | Đầu tip rửa hút cong | Kích thước lỗ đầu tip 0.3mm ± 2% |
| 487 | Đầu tip rửa hút thẳng | Kích thước lỗ đầu tip 0.3mm ± 2% |
| 488 | Kéo cong 23G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Kéo cong, cỡ 23G ngang.Cán bóp có 2 đòn bẩy.Vô trùng, sử dụng 1 lần |
| 489 | Keo dán sinh học | Thành phần: n- butyl - 2- cyanoacrylate hoặc tương đương, là chất kết dính mô giúp đông cứng một cách nhanh chóng khi tiếp xúc với dịch tiết mô qua phản ứng polyme hóa. Sử dụng đóng vết thương sau phẫu thuật, cầm máu tĩnh mạch, dán Mesh nội soi. |
| 490 | Kéo nội nhãn | Kéo cong, cỡ 23G, ngang/ dọc.Cán bóp có 2 đòn bẩy.Vô trùng, sử dụng 1 lần |
| 491 | Kẹp bóc màng thẳng | Kẹp bóc màng thẳng 23G dùng trong phẫu thuật dịch kính, võng mạc, kích thước phần kẹp 0.2 mm x 0.05 mm ± 5%.Phù hợp với máy cắt dịch kính Megatron S4 |
| 492 | Kẹp gắp có đầu nhám 23G dùng trong phẫu thuật dịch kính võng mạc | Cỡ 23G, đầu kẹp có nhám.Đầu chống rách màng.Sức kẹp ≥ 100g.Chiều dài ngắn, cho khả năng điều khiển tối ưu.Đầu tip không bị xê dịch lên xuống khi sử dụng.Vô trùng, sử dụng 1 lần |
| 493 | Kim đầu mềm 25G | Đầu mềm, chất liệu silicone.Kích cỡ: 25G.Chiều dài đầu silicone: 2mm.Chiều dài phần kim loại: 39mm± 5%.Ống chữ T |
| 494 | Khí gas nội nhãn | Syringe thể tích 40ml± 2%. Bao gồm 12% Octafluoropropane với 88% khí. Thời gian chèn ép hiệu quả: 30 ngày. Thời gian lưu/ tuổi thọ: ≥ 6-8 tuần. Không mở rộng nồng độ khí: 12% |
| 495 | Khoan giác mạc người hiến | Lưỡi sắc. Cắt thẳng đứng. Có ô mở để nhìn 360 độ. Đế ổn định. Bảo vệ bụi, đầu chống chói. Có hút chân không, xoay tự do. Có tối thiểu các cỡ đường kính: 8.25 mm; 8.5mm. Vô trùng, tiệt trùng bằng khí EO |
| 496 | Khoan giác mạc người nhận | Lưỡi siêu mỏng và siêu sắc. Cắt thẳng đứng. Đường đánh dấu chéo giúp xác định vị trí chính xác. Vị trí đặt ngón tay thuận tiện. Có chốt đánh dấu vị trí giúp theo dõi tiến trình hoạt động của lưỡi dao. Có tối thiểu cỡ đường kính: 7.75 mm; 8 mm. Xy lanh 5cc và dây nối với bộ phận hút chân không. Vô trùng, tiệt trùng bằng khí EO |
| 497 | Lưỡi dao mổ mắt có cán 15 độ | Dao 15 độ dùng trong phẫu thuật phaco, Tạo độ mở rộng 15 độ, thẳng, Tay cầm làm từ Polycarbonate hoặc tương đương.Bề mặt tròn, bề mặt được đánh bóng điện.Đầu típ có nắp bảo vệ, lưỡi dao mỏng.Chất liệu làm từ thép không gỉ hoặc cao cấp hơn.Đóng gói vô trùng. |
| 498 | Lưỡi dao mổ mắt có cán 2.2mm | Tay cầm bề mặt tròn, được đánh bóng điện, Tay cầm làm từ Polycarbonate hoặc tương đương. Đầu lưỡi dao có nắp bảo vệ, lưỡi dao mỏng, Đóng gói vô trùng.Được làm từ vật liệu thép không gỉ hoặc cao cấp hơn |
| 499 | Miếng cấy ghép cằm loại 1 | Vật liệu cấy ghép mặt cấu tạo bởi 100% ePTFE tinh khiết được làm bởi expanded Polytetrafluoroethylene hoặc cao cấp hơn.Kích thước: 52,9 - 38,1 - 7,7 - 13,6 (mm) ± 2% |
| 500 | Miếng cấy ghép cằm loại 2 | Vật liệu cấy ghép mặt cấu tạo bởi 100% ePTFE tinh khiết được làm bởi expanded Polytetrafluoroethylene hoặc cao cấp hơn.Kích thước : 50,3 - 42,9 - 8,2 - 14,8 (mm) ± 2% |
| 501 | Miếng cấy ghép cằm loại 3 | Vật liệu cấy ghép mặt cấu tạo bởi 100% ePTFE tinh khiết được làm bởi expanded Polytetrafluoroethylene hoặc cao cấp hơn.Kích thước: 66 - 47,4 - 9,5 - 18,9 (mm) ± 2% |
| 502 | Miếng cấy ghép mũi cỡ 6 | Vật liệu cấy ghép mặt bằng eTPFE hoặc tương đương, kích thước dài 50mm x rộng 10mm x cao 8mm x dầy 6mm ± 2% |
| 503 | Miếng cấy ghép mũi cỡ 7 | Vật liệu cấy ghép mặt bằng eTPFE hoặc tương đương, kích thước dài 60mm x rộng 11mm x cao 9mm x dầy 7mm± 2% |
| 504 | Miếng cấy ghép trụ mũi cỡ 30 | Vật liệu cấy ghép tổng hợp dùng 100% polycaprolacton (C6H10O2)n hoặc tương đương. Kích thước dài 30mm x rộng 10mm x cao 10mm x dầy 1mm± 2% |
| 505 | Miếng cấy ghép trụ mũi cỡ 40 | Vật liệu cấy ghép tổng hợp dùng 100% polycaprolacton (C6H10O2)n hoặc tương đương. Kích thước dài 40mm x rộng 10mm x cao 10mm x dầy 1mm± 2% |
| 506 | Miếng Silicon cấy ghép cằm cỡ 80, 85, 90, 95 | Vật liệu cấy ghép mặt bằng silicon được làm bởi silicon cứng và silicon mềm hoặc tương đương các cỡ từ dài (8-8.5)mm x rộng từ (49.5-58)mm x cao từ (12.5-13.5)mm (± 5%) |
| 507 | Miếng Silicon cấy ghép mũi | Vật liệu cấy ghép mặt bằng silicon được làm bởi silicon cứng và silicon mềm hoặc tương đương các cỡ từ dài từ 2.3 - 8mm (± 5%) x rộng từ 51-59.5mm(± 5%) x cao từ 9-10.9mm(± 5%) |
| 508 | Miếng Silicon cấy ghép mũi loại 2 | Vật liệu cấy ghép mặt bàng silicon dược làm bởi silicon cứng và silicon mềm hoặc tương đương các cỡ dài từ 5-6,5(mm) (± 5%) x rộng từ 55-57mm(± 5%) x cao từ 10,7-11mm(± 5%) |
| 509 | Móc mống mắt | Chất liệu Nylon hoặc cao cấp hơn. Vòng silicon có thể điều chỉnh gập.Đóng gói vô trùng |
| 510 | Ống dẫn dịch bằng nhựa của máy hút mỡ | Ống dẫn dịch bằng nhựa, vô khuẩn sử dụng cho hệ thống VaserLipo đang sử dụng tại bệnh viện, sử dụng một lần |
| 511 | Panh bóc màng | Cỡ 23G. Sức kẹp tối đa 100g.Điều khiển tay cầm dễ dàng chỉ với lực ép nhỏ.Chiều dài ngắn.Đầu tip không bị xê dịch lên xuống khi sử dụng.Vô trùng, sử dụng 1 lần |
| 512 | Phễu hổ trợ đặt túi ngực | Chất liệu: Polymer trong suốt hoặc tương đương, mặt trong phủ lớp Axit Hyaluronic ái nước, độ trơn cao. Vạch hướng dẫn vị trí cắt rõ ràng, săc nét |
| 513 | Phụ kiện của máy điều trị da Vbeam Perfecta: Bộ laser nhuộm màu | Gồm: 1 hộp laser nhuộm màu , chứa chất nhuộm màu (hình trụ tròn, cao 32cm, đường kính 13cm) kèm theo 1 bình dung dịch pha loãng (kích thước 25cmx18cm); 1 bộ điều chỉnh bước sóng, dung dịch này theo đường ống sẽ kết hợp phát ra tia laser điều trị. |
| 514 | Phụ tùng của máy điều trị da VBeam Perfecta: dụng cụ lọc DI trong máy | Gồm 01 ống nhựa 130mmx60mm± 2% chứa cát hạt lọc. 02 đầu kết nối ¼ inch |
| 515 | Phụ tùng máy Picoway: Bóng đèn phát xung | Bóng đèn phát xung ánh sáng lắp trong máy, khoảng cách giữa hai đầu bóng: 4 inch± 2%, đường kính bóng: 8mm± 2%. |
| 516 | Phụ tùng máy Picoway: Bộ lọc nước làm mát | Bao gồm 01 ống nhựa chứa cát hạt Dion lọc + 02 đầu kết nối ¼”, kích thước 25mm± 2% |
| 517 | Phụ tùng máy Picoway: Kính phản xạ 45 độ từ buồng quang lên cánh tay | Kính được cố định trong khung, khi sử dụng sẽ gỡ kính khỏi khung cố định và lắp vào phần quang của máy. Là kính phản xạ tia laser phát 45o từ bộ phận quang lên cánh tay tại bước sóng 1064/532mm± 2%. |
| 518 | Phụ tùng máy Vbeam Perfecta: diện tich chiếu tia laser 7mm dùng cho đầu điều trị | Là đầu tip để tia laser phát ra, kích thước tia phát ra 7mm± 2%, lắp trên đầu chiếu của máy khi dùng điều trị. Tự động nhận dạng diện tích chiếu 7mm± 2% khi được lắp vào đầu chiếu. |
| 519 | Phụ tùng máy Vbeam Perfecta: kính bảo vệ dùng trong đầu chiếu | Kính bảo vệ lắp trên máy, bên trong có kính bảo vệ đầu chiếu mà không làm ảnh hưởng đến năng lượng của bước sóng 595nm± 2%, D=0,5inch± 2%. |
| 520 | Que thấm mổ lasik | Siêu mịn, lỗ nhỏ.Thấm hút siêu nhanh.Không sơ và sợi.Cán bằng nhựa.Đóng gói vô trùng |
| 521 | Sleeve 2.2 | Chất liệu silicon hoặc tương đương, phù hợp với vết mổ 2.2mm, có thể hấp ướt dùng lại nhiều lần. |
| 522 | Tã dán người lớn | Chiều dài miếng: 800 mm ± 2%. Chiều rộng miếng sản phẩm(đo chỗ rộng nhất): 650 mm(± 2%). Khối lượng miếng: 95,5g(± 2%). Dung sai cho phép theo khối lượng: 7g(± 2%). Khả năng thấm hút: ≥ 1200 ml. Thời gian thấm hút: ≤ 40s. Độ pH: 6-8.Yêu vầu về nguyên vật liệu: Vải không dệt. Bông Cellulose. Hạt siêu thấm. PE, PP. Chun. Polyme kết dính. Hương thảo mộc. Chất kháng khuẩn. (hoặc tương đương các nguyên vật liệu trên) Tổng số vi khuẩn hiếu khí: ≤ 200 khuẩn lạc/g.Tổng số nấm men mốc: ≤ 100 khuẩn lạc/g |
| 523 | Tã giấy sơ sinh | Chiều dài: 365mm± 2%- Chiều rộng miếng sản phẩm: 275 mm ± 5%. Khối lượng miếng: 18,2g(± 2%) . Dung sai cho phép theo khối lượng: 10%- Khả năng thấm hút: ≥ 120 ml- Thời gian thấm hút: ≤ 50s - Độ pH: 6-8. Yêu vầu về nguyên vật liệu:- Màng thấm: Vải không dệt (Polyolefin, Polyester- Lõi thấm: Bột giấy, hạt siêu thấm- Màng đáy: Polyolefin- Chun sợi: Polyurethane- Polyme kết dính- Tinh chất dầu olive (hoặc tương đương các nguyên vật liệu trên). Tổng số vi khuẩn hiếu khí: ≤ 200 khuẩn lạc/g- Tổng số nấm men mốc: ≤ 100 khuẩn lạc/g |
| 524 | Tã quần người lớn | Chiều dài: 760 mm± 5%- Chiều rộng miếng sản phẩm: 640 mm ± 5%- Chiều rộng miếng sản phẩm(đo chỗ hẹp nhất): 200 mm± 5%- Khối lượng miếng: 52,9g (± 2%). Dung sai cho phép theo khối lượng: 4g- Khả năng thấm hút: ≥ 750 ml- Thời gian thấm hút: ≤ 50s - Độ pH: 6-8. Yêu vầu về nguyên vật liệu: Vải không dệt Bông Cellulose. Hạt siêu thấm- PE- Giấy- Chun- Polyme kết dính (hoặc tương đương các nguyên vật liệu trên)- Tổng số vi khuẩn hiếu khí: ≤ 200 khuẩn lạc/g- Tổng số nấm men mốc: ≤ 100 khuẩn lạc/g |
| 525 | Tay cầm hút ngược đầu mềm | Tay cầm hút đầu mềm phù hợp với máy Constellation |
| 526 | Tay cầm Phaco phù hợp với máy Constellation | Tay cầm phaco phù hợp với máy Constellation tích hợp chức năng tưới, hút, nhũ tương. Tần số dọc: 44.0 ± 2.0 Khz. Tần số xoắn: 32.0 ± 2.0 Khz |
| 527 | Tay cầm phaco trong buồng dịch kính phù hơp với máy Constellation | Tay cầm phaco phù hợp với máy Constellation. Tần số cộng hưởng: 43.5 ± 3.0 KHz. Hành trình đầu tip: 3.1 ± 0.5 mils tại 100% năng lượng. Tốc độ đầu tip: 10.8m/s |
| 528 | Tay cầm rửa hút | Tay cầm rửa hút I/A phù hợp với máy Constellation |
| 529 | Tấm cấy ghép vùng mặt | Vật liệu cấy ghép mặt cấu tạo bởi 100% ePTFE tinh khiết được làm bởi expanded Polytetrafluoroethylene hoặc cao cấp hơn.Kích thước: 10 - 6 - 10 (cm) (± 2%) |
| 530 | Tấm đệm lót | Chiều dài miếng sản phẩm: 720 ± 5 mm- Chiều rộng miếng sản phẩm: 420 ± 5 mm- Khối lượng miếng: 69g . Dung sai cho phép theo khối lượng: 10%- Khả năng thấm hút: ≥ 660 ml- Thời gian thấm hút: ≤ 50s - Độ pH: 6-8. Yêu vầu về nguyên vật liệu (hoặc tương đương):- Vải không dệt- Hạt siêu thấm- Bông Cenlulose- PE- Giấy- Giấy tráng Silicon- Polyme kết dính- Chất kháng khuẩn- Nano bạc- Tổng số vi khuẩn hiếu khí: ≤ 200 khuẩn lạc/g- Tổng số nấm men mốc: ≤ 100 khuẩn lạc/g |
| 531 | Tinh hoàn giả | Tinh hoàn nhân tạo chứa dịch muối hỗ trợ tạo lại và khôi phục hình dáng của tinh hoàn. Vỏ bằng silicone đàn hồi hoặc tương đương, dày khoảng 0,035’’. Có 1 tab nối để cố định vị trí tinh hoàn ở 1 đầu. Đầu còn lại có vị trí tiêm nước muối (tự liền lại sau khi bơm). Kích thước, thể tích (A: chiều rộng, B: chiều dài). Thể tích: 20cc± 2%. Kích thước: A=2,9cm± 2%.;B=4,5cm± 2%. Thể tích: 16cc± 2%. Kích thước: A=2,7cm± 2%.; B=4cm± 2%. Thể tích: 11cc. Kích thước: A=2,5cm± 2%.; B=3,5cm± 2%. Thể tích:7cc± 2%.. Kích thước: A=2,2cm± 2%.; B=3cm± 2%..Tiệt trùng. |
| 532 | Túi đặt ngực giọt nước, nhám, cao | Túi đặt ngực hình giọt nước bề mặt nhám. Chất liệu silicon hoặc tương đương dạng gel. Thể tích: 260cc, 300cc, 330cc; - Độ nhô trung bình, độ nhô trung bình cao, độ nhô cao- Tiệt trùng |
| 533 | Túi đặt ngực giọt nước, nhám, độ nhô trung bình | Túi đặt ngực hình giọt nước bề mặt nhám. Chất liệu silicon hoặc tương đương dạng gel. Thể tích: 255 cc, 295cc. Độ nhô trung bình, độ nhô trung bình cao, độ nhô cao. Tiệt trùng |
| 534 | Túi đặt ngực loại tròn, bề mặt trơn các cỡ | Gel kết dính cao được bơm đầy 100%. Vỏ túi bằng Silicon 4 lớp: 2 lớp co dãn, 1 lớp kết dính, và 1 lớp vỏ chống khếch tán gel qua bề mặt vỏ túi. Bề mặt trơn trong suốt |
| 535 | Túi đặt ngực loại tròn, bề mặt trơn mờ các cỡ | Gel có độ kết dính cao và được bơm đầy 100%. Vỏ túi bằng Silicon cấu tạo siêu liên kết, có lớp vỏ ngăn khếch tán gel ra ngoài. Khả năng kéo dãn tối đa của lớp vỏ: trên 600%. Bề mặt vỏ túi trơn đục: độ nhám bề mặt thấp: 5µm |
| 536 | Túi đặt ngực tròn trơn, độ nhô trung bình/cao | Chất liệu silicone hoặc tương đương dạng gel, gồm 3 lớp, 2 lớp methyl dẻo, dai đàn hồi bảo vệ túi nâng ngực, 1 lớp phenyl ở giữa đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ phân tử silicone từ trong không thể di chuyển ra ngoài.- Thể tích: 125cc, 150cc, 175cc, 200cc, 225cc, 250cc, 275cc, 300cc, 325cc, 350cc, 375cc. Độ nhô trung bình, độ nhô cao. Tiệt khuẩn |
| 537 | Túi độn ngực loại 1 | Gel lấp đầy 100%. Lớp sắc tố sử dụng để nhận biết trực quan lớp rào cảng cấy ghép, giúp kiểm tra chất lượng giúp bác sĩ xác nhận sự hiện diện của lớp sắc tố, tăng cường độ an toàn cho sản phẩm, Đường kính: từ 10.25cm đến 12.5cm (± 2%), Độ nhô: từ 2.7cm đến 4.8 cm (± 2%), Thể tích: từ 220cc đến 380cc(± 2%) |
| 538 | Túi độn ngực loại 2 | Gel lấp đầy 100%. Lớp sắc tố sử dụng để nhận biết trực quan lớp rào cản cấy ghép, giúp kiểm tra chất lượng giúp bác sĩ xác nhận sự hiện diện của lớp sắc tố, tăng cường độ an toàn cho sản phẩm. 3. Có chip nhận diện thông số kỹ thuật của túi. Đường kính: từ 10.25cm đến 12.5cm (± 2%). Độ nhô: từ 2.6cm đến 4.8 cm(± 2%). Thể tích: từ 205cc đến 380cc (± 2%) |
| 539 | Túi độn ngực loại 3 | Gel lấp đầy 100%. Lớp sắc tố sử dụng để nhận biết trực quan lớp rào cản cấy ghép, giúp kiểm tra chất lượng giúp bác sĩ xác nhận sự hiện diện của lớp sắc tố, tăng cường độ an toàn cho sản phẩm. Có chip nhận diện thông số kỹ thuật của túi. Đường kính: từ 9.5cm đến 12.5cm (± 2%). Độ nhô: từ 2.4cm đến 5.0 cm (± 2%). Thể tích: từ 180cc đến 425cc(± 2%) |
| 540 | Túi hỗ trợ đặt ngực và mông | Hỗ trợ đặt túi nâng ngực và mông. Dung tích 50 ml |
| 541 | Túi lọc mỡ | Túi lọc mỡ khép kín trong môi trường vô trùng. Các chất gây nhiễm như lipid tự do, các tế bào hồng cầu và bạch cầu được loại bỏ ra khỏi mô ghép mỡ và mang lại một mô ghép mỡ có chất lượng tốt nhất. Dung tích: 50ml (± 2%) |
| 542 | Túi nâng mông các cỡ | Gel lấp đầy 100% chống nhăn hiệu quả. Lớp sắc tố sử dụng để nhận biết trực quan lớp rào cảng cấy ghép, giúp kiểm tra chất lượng giúp bác sĩ xác nhận sự hiện diện của lớp sắc tố, tăng cường độ an toàn. Có chip bảo mật mang thông tin dữ liệu cấy ghép nhận diện thông số kỹ thuật của túi. Có các thể tích từ: 235cc - 555cc. Bề mặt nano tương thích sinh học cấu tạo 49.000 tiếp điểm /cm2. |
| 543 | Túi nâng ngực tròn trơn | Chất liệu silicon dạng gel, gồm 3 lớp: lớp Methyl (bên trong) hoặc tương đương, lớp Phenyl hoặc tương đương ở giữa kỵ nước cản trở sự khuếch tán Gel, lớp Methyl (bên ngoài) hoặc tương đương củng cố cấu trúc toàn vẹn (hoặc tương đương). Gel Silicone kết dính nằm trong một lớp vỏ siêu mỏng. Có tối thiểu các thể tích: 130cc, 160cc, 190cc, 215cc, 240cc, 270cc, 295cc, 325cc, 350cc, 370cc, 405cc, 150cc, 180cc, 200cc, 235cc, 260cc, 285cc, 335cc, 355c, 380cc, 415cc. Độ nhô cao và trung bình cao. Tiệt khuẩn |
| 544 | Thể hang nhân tạo | Chất liệu: chịu áp suất ≥ 7.500 psi, hoạt động hơn 6,5 triệu chu kì (bơm và xả), mở rộng tối đa 21mm. Phủ lớp ưa nước hydrophilic hoặc tương đương hỗ trợ đặt vị trí khi phẫu thuật. Cung cấp bao gồm:+ 1 bơm (Pump set): là loại bơm bằng silicone đàn hồi để bơm chất lỏng từ túi chứa dịch sang cylinder, có van 1 chạm để xả nước quay về túi chứa dịch ( bằng thép không gỉ), có ống silicone để kết nối với túi chứa dịch.+ 1 cặp ống hình trụ từ vật liệu từ polyurethane hoặc tương đương đầu đúc mềm, có ống silicone để kết nối với bơm. Có 2 loại: thể hang tiêu chuẩn, thể hang hẹp.Chiều dài từ 11cm, 14cm, 16cm, 18cm.Túi chứa dịch:làm bằng polyurethane hoặc tương đương có 2 thể tích: 75cc và 125cc. Có khóa chống việc tự bơm nước khi chưa được bơm. Có ống làm bằng silicone hoặc tương đương, gia cố bằng nylon để kết nối với bơm.Bộ dụng cụ lắp ráp:+ Dụng cụ mở rộng đầu mút phía sau làm bằng silicone có phủ lớp ái nước+ Nối làm bằng Polysulfone hoặc tương đương, có phủ lớp ái nước+ Kim làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương+ Dụng cụ bảo vệ trụ làm bằng Polycarbonate hoặc tương đương + Tip để bơm dung dịch làm bằng nylon+ Shod tubing làm bằng Silicone hoặc tương đương |
| 545 | Thủy tinh thể đơn tiêu cự | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh. Chất liệu Acrylic kỵ nước (hydrophobic) + 0.04% chromophore hoặc tương đương. Màu vàng. Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm. Chỉ số khúc xạ: 1,55. Chỉ số ABBE: 37. Càng chữ L hoặc tương đương. Cầu sai -0.2 µm. Chiều dài TTT: 13,0 mm. Đường kính optic 6,0 mm, phi cầu, bờ vuông. Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm, kèm cartridge. Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D.Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 546 | Thủy tinh thể đơn tiêu tăng cường thị lực chức năng trung gian | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu cự, một mảnh, tăng cường thị lực trung gian. Chất liệu Acrylic kỵ nước (hydrophobic) + 0.04% chromophore hoặc tương đương. Màu vàng. Lọc tia cực tím, lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm. Chỉ số khúc xạ: 1,55. Chỉ số ABBE: 37. Càng chữ L hoặc tương đương. Cầu sai -0.2 µm. Chiều dài TTT: 13,0 mm. Đường kính optic 6,0 mm, phi cầu, bờ vuông. Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm, kèm dụng cụ đặt thủy tinh thể bằng kim loại chính hãng, dạng xoay, cartridge đi kèm. Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +30,0 D. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 547 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự loại 1 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, ba tiêu cự, một mảnh. Chất liệu Acrylic kỵ nước (hydrophobic) + 0.04% chromophore hoặc tương đương. Màu vàng. Lọc tia cực tím. Lọc ánh sáng xanh bước sóng từ 400 - 475 nm. Chỉ số khúc xạ: 1,55. Chỉ số ABBE: 37. Càng chữ L hoặc tương đương. Cầu sai -0.1 µm.Chiều dài TTT: 13,0 mm. Đường kính optic 6,0 mm, phi cầu, bờ vuông. Đặt qua vết mổ >= 2,2 mm, kèm cartridge. Optic có 15 vòng nhiễu xạ, có công suất cộng thêm cho thị lực trung gian là +2,17 D và cho thị lực nhìn gần là +3,25 D. Dãy Diop (dải công suất): +6,0 D đến +34,0 D. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 548 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự loại 2 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, một mảnh.Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic) hoặc tương đương.Chỉ số khúc xạ (RI): RI < 1,50. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0 độ, bờ cạnh vuông 360 độ.Đường kính optic 6mm ± 5% , tổng chiều dài 12,5 mm ± 5%;Lọc tia UV hoặc lọc ánh sáng xanh; phi cầu.Dải công suất các loại từ ≤ +8.0D đến ≥ +30.0D. Cự ly nhìn gần: từ +3,0 D đến +3,5 D; Cự ly nhìn trung gian: từ +1,5 D đến +1,75 D. Đặt qua vết mổ ≤ 2.0 mm.Chỉ số Abbe: ≥ 56. Độ sâu tiền phòng: ≥ 5,3. Có cartrigde và dụng cụ đặt thủy tinh thể kèm theo |
| 549 | Thủy tinh thể nhân tạo ba tiêu cự loại 3 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 3 tiêu cự, một mảnh.Chất liệu vùng quang học: Acrylic ngậm nước (hydrophilic) hoặc tương đương.Chỉ số khúc xạ (RI): RI < 1,50. Đặc điểm càng: hai càng, cùng chất liệu với vùng quang học, góc càng 0 độ, bờ cạnh vuông 360 độ.Đường kính optic 6mm ± 5% , tổng chiều dài 12,5 mm ± 5%;Lọc tia UV hoặc lọc ánh sáng xanh; phi cầu.Dải công suất các loại từ ≤ +8.0D đến ≥ +30.0D. Cự ly nhìn gần: từ +3,0 D đến +3,5 D; Cự ly nhìn trung gian: từ +1,5 D đến +1,75 D. Đặt qua vết mổ ≤ 2.0 mm.Chỉ số Abbe: ≥ 56. Độ sâu tiền phòng: ≥ 5,3. Có cartrigde và dụng cụ đặt thủy tinh thể kèm theo |
| 550 | Thủy tinh thể nhân tạo chất liệu hydrophilic acrylic kiểu càng kép các cỡ | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, càng dạng vòng kín.Chất liệu: Hydrophilic acrylic hoặc tương đương, 26% nước.Không lọc ánh sáng xanh,lọc tia UV. Đường kính optic: 6,0mm± 2%.Đường kính tổng: 12.5mm± 2%.Chỉ số khúc xạ: 1.46.Độ sâu tiền phòng: 5.32.ABBE: 56, SF: 1.56.Dải công suất: từ -10D đến +34D.Thủy tinh thể được lắp sẵn trong dụng cụ đặt thủy tinh thể cho vết mổ: 2.2mm. |
| 551 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu các số | Chất liệu: Copolymer (tạo ra Hydrophilic – Hydrophobic copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA (2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) hoặc tương đương. Kích cỡ: Optic 6mm± 2% rìa vuông đôi hai lần chống đục bao sau, tổng chiều dài 10.75mm± 2%. Tiêu chuẩn kỹ thuật: có dạng một mảnh hình đĩa 4 càng cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa.Lọc tia UV.Công suất bổ sung cho tiêu điểm mọi tầm nhìn là +3D. Không hiện tượng quầng sáng và chói sáng. Optic dạng phi cầu hai mặt đa tiêu cự kéo dài. Góc càng 5 độ.Hằng số A:118.6.Độ sâu tiền phòng: 5.32.Dãi công suất từ 0.0D đến +30D(từ +10D đến +30D tăng đều 0,5D).Kèm Cartrigde được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ cơm thuỷ tinh thể 1.8-1P dùng một lần. Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm |
| 552 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu lắp sẵn | Chất liệu Acrylic hoặc tương đương ngậm nước 25% với bề mặt bên ngoài kỵ nước, không có bọt khí. - Lọc tia UV. - Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE 58. - Kính dạng dĩa có 4 điểm tựa, optic với vòng chống đục bao sau và bờ vuông chống đục bao sau 360 độ cho tỷ lệ PCO thấp. - Tiêu điểm nhìn gần +3,33D, tiêu điểm nhìn trung gian là +1,66D. Đặt qua vết mổ nhỏ 1,8 mm, vòng khúc xạ và nhiễu xạ được đặt trên bề mặt trước optic, cầu sai điều chỉnh -0,18µm, đường kính optic 6mm± 2%, chiều dài 11mm± 2%. - Độ dày càng kính 0,25mm. - Đường kính vòng nhiễu xạ đầu tiên 1,04mm. Góc Haptic 0 độ. Xử lý bề mặt giúp bề mặt thuỷ tinh thể không có bất kỳ góc sắc nào đảm bảo chất lượng hình ảnh quang học lý tưởng cùng với giảm tán loạn ánh sáng. - Hằng số A là 118,6. Độ sâu tiền phòng ACD 5,26. - Dải công suất từ 0D đến +32D tăng dần đều 0,5D. |
| 553 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đa tiêu loại 2 | Thủy tinh thể mềm đa tiêu cự một mảnh, chất liệu Acrylic hoặc tương đương ngậm nước 25% với bề mặt bên ngoài kỵ nước. Lọc tia UV, trong suốt.- Chỉ số khúc xạ là 1,46; chỉ số ABBE 58. Kính theo bảng phiến 04 cạnh càng hình dĩa, optic bờ vuông chống đục bao sau cho tỷ lệ PCO thấp. Tiêu điểm nhìn gần +3,75D, phân bố ánh sáng theo tỷ lệ 65% cho nhìn xa và 35% cho nhìn gần. - Đặt qua vết mổ nhỏ 1,8 mm, vòng khúc xạ và nhiễu xạ được đặt trên bề mặt trước optic, optic dạng phi cầu với cầu sai điều chỉnh SA= -0,18µm.- Đường kính optic 6mm± 2%, chiều dài 11mm± 2%. Xử lý bề mặt giúp bề mặt thuỷ tinh thể không có bất kỳ góc sắc nào đảm bảo chất lượng hình ảnh quang học lý tưởng cùng với giảm tán xạ ánh sáng. - Độ dày càng kính 0,25mm. Góc Haptic 0 độ. - Hằng số A là 117,8. Độ sâu tiền phòng ACD 4,75. - Dải công suất từ 0D đến +32D tăng dần đều 0,5D. Cartridge + injector dùng một lần. |
| 554 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, một mảnh đơn tiêu, 4 càng. Kích cỡ: Optic 6mm± 2% rìa vuông đôi hai lần chống đục bao sau, tổng chiều dài 10.75mm± 2%.Chất liệu : Copolymer (cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2-ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) hoặc tương đương. Tiêu chuẩn kỹ thuật: một mảnh dạng hình đĩa với 4 càng cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa.Lọc tia UV. Góc càng 5 độ.Optic dạng phi cầu hai mặt, loại bỏ quang sai.Hằng số A:118.6 cho dãy độ từ 0D đến +40D và A:119.9 cho dãy độ từ -3D đến -1D.Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +40D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -3D đến -1D.Chỉ số SA: -0,14µm.Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C.Chỉ số Abbe: 46.94.Dãi công suất từ -3D đến +40D; từ -3D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D, từ +30D đến +40D tăng đều 1D.Kèm cartridge và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần qua vết mổ ≤ 2.2mm |
| 555 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu cự lắp sẵn trong súng | Kích cỡ: Optic 6mm, tổng chiều dài 10.75mm. Chất liệu : Copolymer (được tạo ra Hydrophilic - Hydrophobic copolymer cấu tạo gồm 2-HEMA(2-hydroxyethyl Methacrylate) và EOEMA(2 ethyloxyethyl methacrylate) với 1 phân tử chromophore) hoặc tương đương. Tiêu chuẩn kỹ thuật: Dạng một mảnh dạng hình đĩa với 4 haptic cặp đôi tạo thành 4 điểm tựa Lọc tia UV. Có rìa vuông đôi hai lần chống đục bao sau. Góc càng 5 độ. Optic dạng phi cầu đôi(Aspheric Biconvex).Hằng số A:118.6 cho dãy độ từ 0D đến +30D và A:119.9 cho dãy độ từ -10D đến -1D Độ sâu tiền phòng: 5.32 cho dãy độ từ 0D đến +30D và độ sâu tiền phòng: 6.08 cho dãy độ từ -10D đến -1D.Chỉ số SA = -0,14µm.Chỉ số khúc xạ: 1.46 ở 35 độ C.Chỉ số Abbe: 46.94.Dãi công suất từ -10D đến +30D; từ -10D đến +10D: tăng dần 1D, từ +10D đến +30D tăng đều 0.5D.Kèm cartridge được lắp sẵn hoàn toàn và dụng cụ đặt thuỷ tinh thể sử dụng một lần.Thực hiện qua vết mổ ≤ 2.2mm |
| 556 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu chỉnh loạn thị | Thủy tinh nhân tạo mềm đơn tiêu chỉnh loạn thị ở cả hai mặt optic. Chất liệu Acrylic hoặc tương đương ngậm nước 25% với bề mặt không ngậm nước, - Chống tia UV, trong suốt (không nhuộm màu). - Chỉ số khúc xạ 1,46; chỉ số ABBE 58. - Đặt qua vết mổ nhỏ 1,8 mm. Góc Haptic 0 độ.- Optic phi cầu, cầu sai trung tính (0). Có dạng dĩa 4 điểm tựa, có bờ vuông chống đục bao sau 360 độ. - Đường kính optic 6mm± 2%, chiều dài 11mm± 2%, góc càng 0 độ; độ dày càng kính 0,25 mm. - Dải công suất: độ cầu từ -10D đến +32D tăng đều 0,5D; độ loạn thị từ +1D đến +12D tăng đều 0,5D. - Kèm theo cartridge + injector sử dụng một lần. - Hằng số A 118,3; độ sâu tiền phòng 5,07. - Kính đóng gói trong hộp riêng, vô khuẩn. |
| 557 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, phi cầu, ngậm nước loại số 1 | Chất liệu Hydrophilic Acrylic. Lọc tia UV. Ngậm nước 26%..Kiểu 4 càng. Quang sai cầu (SA=0). Optic ≤ 6mm tổng thể≥ 11mm Hằng số A > 118.4. Vết mổ > 2.2mm.Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 558 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh, phi cầu, ngậm nước loại số 2 | Chất liệu Hydrophilic Acrylic. Lọc tia UV. Ngậm nước 26%. Kiểu 4 càng. Quang sai cầu (SA=0). Optic ≤ 6mm, tổng thể ≥ 10.5mm. Hằng số A > 118.4. Vết mổ ≥ 1.6mm. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE |
| 559 | Vật liệu cấy ghép mặt dài 30x50x0,85 | Vật liệu cấy ghép mặt bằng polyethylene hoặc tương đương kích thước 30x50x0,85 ± 5% (mm) |
| 560 | Vật liệu cấy ghép mặt dài 40x9x1,1 | Vật liệu cấy ghép mặt bằng polyethylene hoặc tương đương kích thước 40x9x1,1 ± 5%(mm) |
| 561 | Vật liệu cấy ghép mặt dài 50x76x0,85 | Vật liệu cấy ghép mặt bằng polyethylene hoặc tương đương kích thước 50x76x0,85 ± 5% (mm) |
| 562 | Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn cằm loại 1 | Vật liệu độn cằm bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài 65mm, Dày 7mm (± 2%) |
| 563 | Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn cằm loại 2 | Vật liệu độn cằm bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài 66mm, Dày 9mm (± 2%) |
| 564 | Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn cằm loại 3 | Vật liệu độn cằm bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài 75mm, Dày 11mm (± 2%) |
| 565 | Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn rãnh mũi má loại 1 | Vật liệu độn rãnh mũi má bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại rất mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài: 24.5mm, Rộng: 19mm, Dày: 5mm (± 2%) |
| 566 | Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn rãnh mũi má loại 2 | Vật liệu độn rãnh mũi má bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại rất mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài: 24.5mm, Rộng: 19mm, Dày: 6mm (± 2%) |
| 567 | Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn thái dương loại 1 | Vật liệu độn thái dương bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người.được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài 39mm, Rộng 31mm, Dày 4mm (± 2%) |
| 568 | Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn thái dương loại 2 | Vật liệu độn thái dương bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người .được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước.Kích thước: Dài 44mm, Rộng 34mm, Dày 4.2mm (± 2%) |
| 569 | Vật liệu Sillicone dùng trong phẫu thuật tạo hình độn thái dương loại 3 | Vật liệu độn thái dương bằng silicone hoặc tương đương.Chất liệu silicone hoặc cao cấp hơn loại mềm, tương thích với cơ thể con người .được tiệt trùng hai lớp bằng hơi nước. Kích thước: Dài 49mm, Rộng 39mm, Dày 5mm (± 2%) |
| 570 | Vòng căng bao các cỡ | Đảm bảo điều kiện ổn định trong suốt quá trình phẫu thuật.Ngăn chặn chứng xơ hóa trong túi bao.Đường kính tổng 12mm± 2% Đường kính đóng: 10mm ± 5% |

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin theo Mẫu số 16 dưới đây: Bảng danh mục hàng hóa dự thầu và cung cấp file định dạng excel, bản scan ký đóng dấu đại diện hợp pháp của nhà thầu đính kèm E-HSDT.

Nhà thầu cam kết: Cung cấp đầy đủ thiết bị hỗ trợ để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, tập huấn sử dụng và chuyển giao kỹ thuật liên quan đến hàng hóa trúng thầu khi sử dụng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

+ Kiểm tra về quy cách đóng gói của hàng hóa;

+ Kiểm tra về độ nguyên vẹn của hàng hóa.

+ Kiểm tra về hạn sử dụng của hàng hóa

Mẫu số 16

BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Mã định danh:                              Số điện thoại nhân sự phụ trách thầu:

|  | Thông tin theo E-HSMT |  |  | Thông tin sản phẩm dự thầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa | Mô tả hàng hóa | Tên trang thiết bị y tế/ Tên thương mại | Đặc tính kỹ thuật sản phẩm dự thầu | Chủng loại/ Mã hàng | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Xuất xứ | Phân loại TTBYT (nếu có) | Số/ ngày giấy đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu | Mã vật tư y tế | Quy cách đóng gói | Đvt | Số lượng | Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | Thành tiền (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú

Các cột (2), (3), (4), (15) ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa theo E-HSMT;

Các cột (5), (8), (9), (10), (16) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu phù hợp với tài liệu lưu hành và thông tin đã được kê khai trên cổng bảo hiểm để xin cấp mã theo QĐ 5086/QĐ-BYT

Các cột (6), (7), (11), (12), (14) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu;

Cột (13): Ghi mã vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021 hoặc thông tư 04/2017/TT-BYT được sửa đổi bổ sung bởi thông tư 24/2025/TT-BYT. Hàng hóa được cấp nhiều theo QĐ 5086/QĐ-BYT thì ghi đầy đủ các mã, cách nhau bằng dấu “;” và không có khoảng trắng.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên