## YCKT chi tiet
YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT
STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Yêu cầu kỹ thuật chi tiết | Đơn vị tính
1 | PP2500470394 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, 1 mảnh, phi cầu, trong suốt, lắp sẵn. | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, trong suốt. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước. - Optic thiết kế cạnh bờ vuông. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Càng dạng : Chữ C. - Đường kính optic: ≤ 6.0 mm. - Đường kính tổng: ≥ 13.0 mm. - Chỉ số khúc xạ : ≥ 1.54 - Có lọc tia UV. - Không lọc ánh sáng xanh. - Đảm bảo dải công suất: từ +6.00D đến +30.00D (bước nhảy 0.5D). - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge. - Kích thước vết mổ ≤ 2.2mm. -Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA. | Cái
2 | PP2500470395 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, kỵ nước, 1 mảnh, phi cầu, nhuộm vàng, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh | - Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, một mảnh, nhuộm vàng. - Chất liệu: Acrylic kỵ nước. - Optic thiết kế bờ vuông. - Quang học: đơn tiêu (monofocal), phi cầu. - Càng dạng: Chữ C. - Đường kính optic: ≤ 6.0 mm. - Đường kính tổng: ≥ 13.0 mm. - Chỉ số khúc xạ: ≥ 1.52 - Có lọc tia UV. - Có lọc ánh sáng xanh. - Đảm bảo dải công suất: từ +0.00D đến +35.00D (bước nhảy 0.5D). - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge. - Kích thước vết mổ ≤ 2.2mm. -Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA. | Cái
3 | PP2500470396 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 mảnh, chất liệu kỵ nước, lắp sẵn, lọc ánh sáng xanh. | Thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu, một mảnh, kỵ nước, phi cầu, cầu sai trung tính, chống chói. - Chất liệu: Copolymer kỵ nước. - Càng dạng: Chữ C, chống dính. - Optic thiết kế bờ vuông. - Đường kính optic ≤ 6 mm. - Đường kính tổng thể ≥ 13 mm. - Đảm bảo dải công suất: -5D đến +40D. - Có lọc ánh sáng xanh và chống tia cực tím (UV). - Chỉ số khúc xạ: 1.48 đến 1.50 - Kích thước vết mổ ≤ 2.2 mm. - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge loại dùng 1 lần. -Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA. | Cái
4 | PP2500470397 | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh | Thủy tinh thể mềm, một mảnh, đơn tiêu. - Optic: Thiết kế phi cầu, cầu sai âm tính. - Quang học: đơn tiêu (monofocal). - Càng: thiết kế 2 càng, càng chữ C. - Chất liệu: acrylic kị nước. - Đường kính optic: ≤ 6.0mm. - Đường kính tổng: ≥ 13.0mm. - Chỉ số khúc xạ: 1.47 đến 1.49 - Đảm bảo dải công suất: từ +0.00 đến +34.0 D bước nhảy 0.5D. - Có lọc ánh sáng xanh. - Có lọc UV. - Kích thước vết mổ ≤ 2.2mm với loại có công suất ≤ +24.0D - Thủy tinh thể được cài đặt sẵn trong injector liền cartridge loại dùng 1 lần. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA. | Cái
5 | PP2500470398 | Dao phẫu thuật phaco các kích cở | - Lưỡi dao bằng thép không gỉ, vát 2 mặt, có bẻ góc. - Tay cầm và nắp đậy bằng Polycarbonate. - Có nắp bảo vệ an toàn trượt trên thân dao. - Kích thước: 2.2mm; 2.4mm; 2.6mm; 2.8mm; 3.2mm. -Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA. | Cái
6 | PP2500470399 | Dao phẫu thuật phaco 15 độ | - Lưỡi dao bằng thép không gỉ, loại 15 độ. - Tay cầm và nắp dao bằng Polycarbonate - Có nắp bảo vệ an toàn trượt trên thân dao -Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA | Cái
7 | PP2500470400 | Dịch nhầy dùng trong phẫu thuật phaco | - Thành phần chính: Sodium Hyaluronate ≤2%. - Thể tích: ≥1 ml. - Độ nhớt: ≥ 40.000 mPa.s. - Trọng lượng phân tử: ≥ 2 million daltons. - Độ thẩm thấu: ≥ 250 mOsmol/l - Được chứa trong xylanh với đầu kim 27G. -Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA. | Ống
8 | PP2500470401 | Chất nhuộm bao dùng trong phẫu thuật Phaco | - Thành phần: Chất nhuộm bao Trypan Blue Ophthalmic Solution. - Hàm lượng: 0,06% khối lượng/ thể tích. - Dung dịch vô trùng, đẳng trương. - Lọ: 1ml ± 5%. -Tiêu chuẩn: ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA. | Lọ