## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế cho TT chẩn đoán hình ảnh & điện quang can thiệp và thiết bị phẫu thuật từ nguồn NSNN giao thường xuyên không giao tự chủ năm 2025 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện

Gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế cho TT chẩn đoán hình ảnh & điện quang can thiệp và thiết bị phẫu thuật

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện trung ương Thái Nguyên

Nguồn vốn: nguồn NSNN giao thường xuyên không giao tự chủ năm 2025 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.

Quy mô của dự toán mua sắm: 30.500.000.000 ( Bằng chữ: Ba mươi tỷ, Năm trăm triệu đồng chẵn).

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

Thông tin khác: Không có

Yêu cầu về phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu chi tiết theo Bảng số 5.1 như sau:

Bảng số 5.1

| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Mô tả về hàng hóa | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chụp cắt lớp vi tính ≥ 256 lát cắt | Máy | 01 | Hàng hóa mới 100%. Đáp ứng tất cả các yêu cầu về kỹ thuật được mô tả chi tiết tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT này. | Bệnh viện Trung ương Thái nguyên, Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên. |
| 2 | Máy chụp X quang C-arm kỹ thuật số | Máy | 01 |  |  |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa dự thầu thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí về kỹ thuật thuộc nội dung yêu cầu được quy định chi tiết tại mục này.

1.2.1 Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của thiết bị

Yêu cầu đặc tính kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ tiêu chuẩn về chế tạo, công nghệ, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, ký mã hiệu (nếu có) trong yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết thuộc nội dung yêu cầu (tiêu chí đánh giá chi tiết) chỉ nhằm mục đích mô tả các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, ký mã hiệu, nhãn hiệu hàng hóa khác có thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn miễn là nhà thầu có thuyết minh giải trình và chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại mục này. Nội dung yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chi tiết và mức độ đáp ứng tương ứng được thể hiện như tại các Bảng số 5.2 này và được dẫn chiếu tới Bảng số 3.1  tại  Chương III, Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, như sau:

Bảng số 5.2 Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết

Phần 1: Máy chụp cắt lớp vi tính ≥ 256 lát cắt

| STT | Nội dung yêu cầu (Tiêu chí đánh giá chi tiết) |  |  | Mức độ đáp ứng |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đạt |  | Không đạt |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |  |  |
| 1 | Chào rõ: Model; hãng sản xuất, nước sản xuất, |  |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 2 | Năm sản xuất: 2025 trở đi |  |  | Có cam kết hàng hóa sản xuất từ 2025 trở lại đây |  | Không có cam kết hoặc hàng hóa sản xuất từ 2024 trở về trước |
| 3 | Chất lượng: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |  |  | Có cam kết đáp ứng |  | Không cam kết hoặc không đáp ứng |
| 4 | Nguồn điện sử dụng: 220V/380V-50 Hz |  |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 5 | Môi trường hoạt động: |  |  |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 20oC |  |  | ≥ 20oC |  | < 20oC |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  |  | ≥ 60% |  | < 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |  |  |  |
|  | Máy chụp cắt lớp vi tính ≥ 256 lát cắt kèm phụ kiện tiêu chuẩn | 01 Máy | Đáp ứng đầy đủ |  | Không đáp ứng đầy đủ |  |
|  | Bao gồm: |  |  |  |  |  |
| 1 | Khoang máy ( Gantry ): | 01 bộ | Đáp ứng đầy đủ |  | Không đáp ứng đầy đủ |  |
| 2 | Bóng phát tia X: | 01 bộ | Đáp ứng đầy đủ |  | Không đáp ứng đầy đủ |  |
| 3 | Nguồn phát cao thế: | 01 bộ | Đáp ứng đầy đủ |  | Không đáp ứng đầy đủ |  |
| 4 | Bộ thu nhận ảnh: | 01 bộ | Đáp ứng đầy đủ |  | Không đáp ứng đầy đủ |  |
| 5 | Bàn bệnh nhân:. | 01 bộ | Đáp ứng đầy đủ |  | Không đáp ứng đầy đủ |  |
| 6 | Trạm thu nhận, điều khiển và tái tạo ảnh: | 01 bộ | Đáp ứng đầy đủ |  | Không đáp ứng đầy đủ |  |
| 7 | Trạm làm việc: | 01 bộ | Đáp ứng đầy đủ |  | Không đáp ứng đầy đủ |  |
| 8 | Phần mềm hệ thống tối thiểu bao gồm: |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Phần mềm CT thông dụng |  | Có |  | Không có |  |
| 8.2 | Phần mềm AI trong xử lý ảnh |  | Có |  | Không có |  |
| 8.3 | Phần mềm giúp nâng cao chất lượng hình ảnh như giữ hoặc giảm liều xạ trên bệnh nhân. |  | Có |  | Không có |  |
| 8.4 | Phần mềm giảm nhiễu ánh kim loại, cứng hóa chùm tia. |  | Có |  | Không có |  |
| 8.5 | Phần mềm giúp giảm liều tia. |  | Có |  | Không có |  |
| 8.6 | Phần mềm chụp chấn thương, mạch máu toàn thân. |  | Có |  | Không có |  |
| 8.7 | Phần mềm chụp hai mức năng lượng hoặc CT phổ (bao gồm đánh giá bản đồ Iode và xác định thành phần sỏi). |  | Có |  | Không có |  |
| 8.8 | Phần mềm chụp tim mạch. Bao gồm đánh giá Phân suất dự trữ lưu lượng động mạch vành (FFR-CT) |  | Có |  | Không có |  |
| 8.9 | Phần mềm chụp tưới máu (não và tim) |  | Có |  | Không có |  |
| 8.10 | Tính năng thu hình real-time. ( CT Fluoroscopy) |  | Có |  | Không có |  |
| 8.11 | Phần mềm phim – movie, bao gồm xuất phim, hiển thị hình ảnh động. |  | Có |  | Không có |  |
| 8.12 | Phần mềm đánh giá tim mạch, mạch máu. |  | Có |  | Không có |  |
| 8.13 | Phần mềm đánh giá thần kinh – đột quỵ |  | Có |  | Không có |  |
| 8.14 | Phần mềm phân tích phổi. |  | Có |  | Không có |  |
| 8.15 | Phần mềm mã hóa màu tinh thể acid uric. |  | Có |  | Không có |  |
| 8.16 | Phần mềm đánh giá tủy xương. |  | Có |  | Không có |  |
| 8.17 | Phần mềm đánh giá ung thư. |  | Có |  | Không có |  |
| 8.18 | Cập nhật miễn phí các phần mềm mới trong suốt thời gian sử dụng của máy. |  | Có |  | Không có |  |
| 9 | Các phụ kiện, thiết bị phụ trợ kèm theo: | Số lượng |  |  |  |  |
| 9.1 | Bộ bàn, ghế để hệ thống điều khiển và trạm làm việc chính hãng | 02 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.2 | Tủ điện cấp nguồn 3 pha đầu vào cho hệ thống máy | 01 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.3 | Bộ kết nối mạng nội bộ (Switch) | 01 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.4 | Phantom căn chỉnh máy, giá đỡ phantom | 01 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.5 | Bộ định vị bệnh nhân: tựa đầu, tựa tay, giá đỡ chụp chân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân | 01 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.6 | Bộ đo thông số sinh lý bệnh nhân ( Monitor ) rời hoặc tích hợp trên hệ thống | 01 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.7 | Bộ đàm thoại hai chiều đồng bộ hệ thống | 01 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.8 | Đèn đọc phim 4 cửa: | 01 bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.9 | Áo chì ( váy, áo, yếm che tuyến giáp chì ) | 04 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.10 | Kính chì phòng máy ≥ 80 x 100cm | 01 Cái | Có |  | Không có |  |
| 9.11 | Bộ camera quan sát rời hoặc tích hợp trên hệ thống dùng quan sát bệnh nhân | 01 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.12 | Bộ lưu điện UPS online ( ≥ 2 KW ) | 01 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.13 | Đèn báo đang phát tia | 02 Cái | Có |  | Không có |  |
| 9.14 | Máy bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng: | 01 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.15 | Tủ kệ để phantom và dụng cụ kỹ thuật theo máy | 01 Bộ | Có |  | Không có |  |
| 9.16 | Nhiệt ẩm kế theo dõi nhiệt độ và độ ẩm tại các phòng | 03 Cái | Có |  | Không có |  |
| 9.17 | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh | 01 Bộ | Có |  | Không có |  |
| III. | Cấu hình kỹ thuật |  |  |  |  |  |
| 1 | Khoang máy |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đường kính: ≥ 700 mm |  |  | ≥ 700 mm |  | < 700 mm |
| 1.2 | Tốc độ vòng quay nhanh nhất: ≤ 0.35 giây |  |  | ≤ 0.35 giây |  | > 0.35 giây |
| 1.3 | Định vị trên khoang máy: Bằng Laser |  |  | Có |  | Không có |
| 1,4 | Khoảng cách từ tiêu điểm bóng đến Detector : ≥ 970 mm |  |  | ≥ 970 mm |  | < 970 mm |
| 1.5 | Trường quan sát (FOV): ≥ 500 mm |  |  | ≥ 50 cm |  | < 50 cm |
| 1.6 | Chiều sâu: ≥ 900 mm |  |  | ≥ 900mm |  | < 900mm |
| 1.7 | Bảng điều khiển được bố trí trên khoang máy |  |  | Có |  | Không có |
| 2 | Bóng phát tia |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dòng bóng: ≥ 670 mA |  |  | ≥ 670 mA |  | < 670 mA |
| 2.2 | Điện áp bóng từ: ≤ 70 kV - ≥ 140 kV |  |  | ≤ 70 kV - ≥ 140 kV |  | > 70 kV - < 140 kV |
| 2.3 | Trữ nhiệt a-nốt bóng: ≥ 25 MHU |  |  | ≥ 25 MHU |  | < 25 MHU |
| 2.4 | Tốc độ tản nhiệt: ≥ 1600 kHU/ phút |  |  | ≥ 1600 kHU/ phút |  | < 1600 kHU/ phút |
| 2.5 | Số tiêu điểm: ≥ 2 tiêu điểm |  |  | ≥ 2 |  | < 2 |
| 2.6 | Kích thước tiêu điểm: - Tiêu điểm lớn: ≥ ( 1 mm X 1,2mm) - Tiêu điểm nhỏ : ≤ ( 0,8 x 0,8mm) |  |  | - Tiêu điểm lớn: ≥ ( 1mm X 1,2mm) - Tiêu điểm nhỏ : ≤ ( 0,8 x 0,8mm) |  | Tiêu điểm lớn: < ( 1mm X 1,2mm) - Tiêu điểm nhỏ : > ( 0,8 x 0,8mm) |
| 2.7 | Có chế độ chụp 2 mức năng lượng |  |  | Có |  | Không có |
| 3. | Tủ phát cao thế |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Công suất tối đa thực: ≥ 80 kW |  |  | ≥ 80 kW |  | < 80 kW |
| 3.2 | Mức cài đặt kVp : ≤ 70 - ≥ 140 kV |  |  | ≤ 70 - ≥ 140 kV |  | > 70 - < 140 kV |
| 3.3 | Dải mA: ≤ 10 mA - ≥ 800 mA |  |  | ≤ 10 mA - ≥ 800 mA |  | > 10 mA - < 800 mA |
| 4. | Đầu thu nhận |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Số lát cắt tái tạo: ≥ 256 |  |  | ≥ 256 |  | < 256 |
| 4.2 | Số dãy đầu thu Vật lý: ≥ 128 |  |  | ≥ 128 |  | < 128 |
| 4.3 | Số phần tử đầu thu: ≥ 80.000 |  |  | ≥ 80.000 |  | < 80.000 |
| 4.4 | Số hình chiếu/vòng quay : ≥ 2320 hình chiếu/vòng quay |  |  | ≥ 2320 |  | < 2320 |
| 5. | Bàn bệnh nhân |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Trường chụp : ≥ 1770 mm |  |  | ≥ 1770 mm |  | < 1770 mm |
| 5.2 | Tải trọng: ≥ 300 kg |  |  | ≥ 300 kg |  | < 300 kg |
| 5.3 | Phạm vi di chuyển bàn theo chiều dọc: ≤ 500 - ≥ 900 mm |  |  | ≤ 500 - ≥ 900 mm |  | ≥ 500 - < 900 mm |
| 5.4 | Tốc độ di chuyển bàn bệnh nhân tối đa: ≥ 300 mm/s |  |  | ≥ 300 mm/s |  | < 300 mm/s |
| 5.5 | Chiều cao của bàn: ≤ 450 mm - ≥ 900mm |  |  | ≤ 450 - ≥ 900 mm |  | ≥ 450 - < 900 mm |
| 6. | Trạm thu nhận, điều khiển và tái tạo ảnh |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Máy tính chủ |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | CPU: ≥ 4-Core, Tốc độ ≥ 2.1 GHz |  |  | ≥ 4-Core, Tốc độ ≥ 2.1 GHz |  | < 4-Core, Tốc độ < 2.1 GHz |
| 6.1.2 | RAM: Trạm điều khiển ≥ 16 GB; Trạm tái tạo ảnh ≥ 64 GB |  |  | Trạm điều khiển ≥ 16 GB; Trạm tái tạo ảnh ≥ 64 GB |  | Trạm điều khiển ≤ 16 GB; Trạm tái tạo ảnh ≤ 64 GB |
| 6.1.3 | Ổ cứng lưu trữ: ≥ 2 TB |  |  | ≥ 2 TB |  | < 2 TB |
| 6.1.4 | Màn hình cho trạm điều khiển: ≥ 02 cái ; Kích thước : ≥ 23.8 inch; Độ phân giải: ≥ 1920 × 1200 pixcel; |  |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 6.1.5 | Kết nối Dicom |  |  | Có |  | Không có |
| 6.2. | Hệ thống tái tạo hình ảnh |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Tốc độ tái tạo ảnh: ≥ 60 hình/giây |  |  | ≥ 60 hình/giây |  | < 60 hình/giây |
| 6.2.2 | Độ dày lát cắt: ≤ 0.6 – ≥10 mm |  |  | ≤ 0.6 – ≥10 mm |  | >0.6 – <10 mm |
| 6.2.3 | Ma trận tái tạo: ≥ 1024 x 1024 pixel |  |  | ≥ 1024 x 1024 |  | < 1024 x 1024 |
| 6.2.4 | Trường nhìn tối đa: ≥ 500mm |  |  | ≥ 500mm |  | < 500mm |
| 6.2.5 | Độ phân giải không gian: ≥ 30 lp/cm |  |  | ≥ 30 lp/cm |  | < 30 lp/cm |
| 7. | Trạm làm việc |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Hệ thống máy chủ |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | CPU: Intel®Xeon hoặc tương đương ≥ 8 Cores; ≥2.9GHz |  |  | ≥ 8 Cores; ≥ 2.9GHz |  | < 8 Cores; < 2.9GHz |
| 7.1.2 | RAM: ≥ 64 GB |  |  | ≥ 64 GB |  | < 64 GB |
| 7.1.3 | Ổ cứng Lưu trữ: ≥ 2 TB |  |  | ≥ 2 TB |  | < 2 TB |
| 7.2 | Trạm xử lý nâng cao |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | CPU: Intel®Xeon hoặc tương đương ≥ 6 Cores; ≥ 2.9GHz |  |  | ≥ 6 Cores; ≥ 2.9GHz |  | < 6 Cores; < 2.9GHz |
| 7.2.2 | RAM: ≥ 8GB; |  |  | ≥ 8GB; |  | < 8GB; |
| 7.2.3 | Màn hình: ≥ 24 inch; Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1080 |  |  | ≥ 1920 x 1080 |  | < 1920 x 1080 |
| 7.2.4 | Card đồ họa: ≥ 16 –24 GB VRAM hoặc tương đương |  |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 8. | Tủ điện cấp nguồn 3 pha đầu vào cho hệ thống máy Công suất ≥ 150kVA, điện áp vào 380VAC, 3 pha, 50Hz, bao gồm: CB; Khởi động từ, bộ bảo vệ pha; thanh cái tiếp địa, dây trung tính. |  |  | Đáp ứng |  | Không đáp ứng |
| 9 | Máy bơm tiêm thuốc cản quang ≥ 2 nòng |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Loại di động trên xe đẩy |  |  | Đúng chủng loại |  | Không đúng chủng loại |
| 9.2 | Tốc độ tiêm: ≤ 1 - ≥ 10ml/s |  |  | ≤ 1 - ≥ 10ml/s |  | >1 - < 10ml/s |
| 9.3 | Áp suất tối đa: ≥ 300 PSI |  |  | ≥ 300 PSI |  | < 300 PSI |
| 9.4 | Dung tích xi lanh tối đa: ≥ 190 ml |  |  | ≥ 190 ml |  | < 190 ml |
| 9.5 | Cài đặt thể tích bơm: ≤ 1ml - ≥ 190ml |  |  | ≤ 1ml - ≥ 190ml |  | >1ml - < 190ml |
| 9.6 | Số pha lập trình bơm tiêm: ≥ 6 pha |  |  | ≥ 6 pha |  | < 6 pha |
| 9.7 | Chế độ tiêm cài đặt sẵn : ≥ 20 chế độ |  |  | ≥ 20 chế độ |  | < 20 chế độ |
| 9.8 | Màn hình điều khiển cảm ứng có hiển thị thông số bơm |  |  | Đúng chủng loại |  | Không đúng chủng loại |
| 9.9 | Có chức năng cảnh báo an toàn |  |  | Có |  | Không có |
| 9.10 | Vật tư kèm theo dùng thử ( Xi lanh, dây nối): ≥ 10 bộ |  |  | Có đầy đủ |  | Không có đầy đủ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |  |  |  |
| 1 | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên |  |  | Có cam kết đầy đủ |  | Không cam kết hoặc nội dung cam kết không thực hiện đúng yêu cầu |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao. |  |  | Có cam kết |  | Không cam kết hoặc nội dung cam kết không thực hiện đúng yêu cầu |
| 3 | Bảo hành ≥ 12 tháng đối với hệ thống máy chính. (Bao gồm cả bóng phát tia X ). Kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. (trong trường hợp tuân thủ các quy định về bảo trì, bảo dưỡng của nhà sản xuất). |  |  | Có cam kết, đáp ứng đầy đủ về yêu cầu thời gian bảo hành |  | Không có cam kết hoặc không đáp ứng đầy đủ về yêu cầu thời gian bảo hành |
| 4 | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 10 năm sau bán hàng. |  |  | Có cam kết đầy đủ, có biểu giá chi tiết các phụ kiện do nhà thầu tự đề xuất |  | Không có cam kết đầy đủ hoặc không có đầy đủ biểu giá chi tiết các phụ kiện do nhà thầu tự đề xuất |
| 5 | Cam kết không thay đổi giá phụ tùng thay thế trong thời hạn ít nhất là 5 năm. |  |  | Có cam kết |  | Không có cam kết |
| 6 | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. ( Tối thiểu 3 tháng/lần ) |  |  | Có cam kết bảo trì, có kế hoạch kèm theo |  | Không có cam kết hoặc không kế hoạch kèm theo |
| 7 | Cam kết khi thiết bị có sự cố nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp phải có mặt tại nơi sử dụng trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu để tiến hành giải quyết (không tính thứ 7 chủ nhật và ngày lễ). |  |  | Có cam kết |  | Không có cam kết |
| 8 | Thời gian giao hàng: 45 ngày |  |  | ≤ 45 ngày |  | > 45 ngày |

Phần 2: Máy X-quang C-Arm kỹ thuật số

| STT | Nội dung yêu cầu (Tiêu chí đánh giá chi tiết) |  | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| 1 | Chào rõ: Model; hãng sản xuất, nước sản xuất, |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 2 | Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | Có cam kết hàng hóa sản xuất từ 2025 trở lại đây | Không có cam kết hoặc hàng hóa sản xuất từ 2024 trở về trước |
| 3 | Chất lượng: Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 |  | Có cam kết đáp ứng | Không cam kết hoặc không đáp ứng |
| 4 | Nguồn điện sử dụng: 220V/380V-50 Hz |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5 | Môi trường hoạt động: |  |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 20oC |  | ≥ 20oC | < 20oC |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |  | ≥ 60% | < 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |  |
|  | Máy X-quang C-Arm kỹ thuật số kèm phụ kiện tiêu chuẩn | 01 Máy |  |  |
|  | Bao gồm: |  |  |  |
| 1 | Bộ nguồn phát cao tần | 01 Bộ | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 2 | Bóng phát tia X | 01 Cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 3 | Đầu thu phẳng có chức năng xóa nền | 01 Bộ | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 4 | Bộ chuẩn trực chùm tia | 01 Bộ | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 5 | Bộ lưu hình ảnh và kết nối DICOM | 01 Bộ | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 6 | Màn hình hiển thị ≥ 19 inch | 02 Cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 7 | Xe đẩy Cánh tay chữ C | 01 Bộ | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 8 | Bàn đạp phát tia | 01 Bộ | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 9 | Máy in ảnh trên giấy | 01 Cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 10 | Áo chì ( Váy, áo chì ) | 04 Bộ | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 11 | Vòng cổ chì che tuyến giáp | 04 Cái | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 12 | Bộ lưu điện ( UPS online ) ≥ 2 KVA | 01 Bộ | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 13 | Gói phần mềm xoá nền( có chế độ chụp xoá nền DSA, có chức năng giảm nhiễu ) | 01 Bộ | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt | 01 Bộ | Đáp ứng đầy đủ | Không đáp ứng đầy đủ |
| III. | Cấu hình kỹ thuật |  |  |  |
| 1 | Nguồn phát cao tần: |  |  |  |
| 1.1 | Công suất: ≥ 2.3 kW |  | ≥ 2.3 kW | < 2.3 kW |
| 1.2 | Tần số: ≥ 40kHz |  | ≥ 40kHz | < 40kHz |
| 1.3 | Dải điện áp bóng từ: ≤ 40kV - ≥ 110kV |  | ≤ 40kV - ≥ 110kV | > 40kV - < 110kV |
| 1,4 | Dòng chụp: ≥ 24mA |  | ≥ 24mA | < 24mA |
| 1.5 | Dòng soi: ≥ 14mA |  | ≥ 14mA | < 14mA |
| 1.6 | Dòng chiếu xung: ≥ 24mA |  | ≥ 24mA | < 24mA |
| 1.7 | Tốc độ khung khình: ≥ 15 khung hình/giây. |  | ≥ 15 khung hình/giây | < 15 khung hình/giây |
| 2 | Bóng X quang |  |  |  |
| 2.1 | Khả năng trữ nhiệt tối đa của Anode: ≥ 300 kHU |  | ≥ 300 kHU | < 300 kHU |
| 2.2 | Dung lượng toả nhiệt của bóng ≥ 1890 khU |  | ≥ 1890 khU | < 1890 khU |
| 2.3 | Tản nhiệt anode: ≥ 55 khU/phút |  | ≥ 55 khU/phút | < 55 khU/phút |
| 2.4 | Kích thước tiêu điểm: - Tiêu điểm lớn: ≤ 1.0 mm - Tiêu điểm nhỏ : ≤ 0.6mm |  | Tiêu điểm lớn: ≤ 1.0 mm Tiêu điểm nhỏ : ≤ 0.6mm | Tiêu điểm lớn: > 1.0 mm Tiêu điểm nhỏ : > 0.6mm |
| 3 | Tấm thu ảnh phẳng |  |  |  |
| 3.1 | Chất phát quang: CsI hoặc tương đương |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 3.2 | Kích thước ≥ 210 mm x 210 mm |  | ≥ 210 mm x 210 mm | < 210 mm x 210 mm |
| 3.3 | Kích thước điểm ảnh: ≤ 205 µm |  | ≤ 205 µm | < 205 µm |
| 3.4 | Độ phân giải : ≥ 1004 x 1004 pixels |  | ≥ 1004 x 1004 | < 1004 x 1004 |
| 3.5 | Có ≥ 3 chế độ trường quan sát |  | ≥ 3 chế độ | < 3 chế độ |
| 3.6 | Dải động: ≥ 16 bit hoặc tương đương |  | ≥ 16 bit hoặc tương đương | < 16 bit hoặc tương đương |
| 3.7 | Có lưới chống tán xạ tia |  | Có | Không có |
| 3.8 | Chuyển đổi A/D: ≥ 16 bits |  | ≥ 16 bits | < 16 bits |
| 4 | Bộ lưu hình ảnh và kết nối DICOM |  |  |  |
| 4.1 | Có chức năng xử lý và lưu trữ hình ảnh sau khi xử lý |  | Có | Không có |
| 4.2 | Các chế độ chiếu chụp : Chiếu liên tục/ chiếu xung/ chiếu tăng xung; Chụp XQ số/ chụp tuần tự |  | Có | Không có |
| 4.3 | Chức năng xử lý ảnh sau khi chụp: chức năng xoay ảnh, lật ảnh, roam (pan) và zoom ảnh, |  | Có | Không có |
| 4.4 | Có các chức năng đo đạc hình ảnh (khoảng cách, góc), ghi chú |  | Có | Không có |
| 4.5 | Lưu trữ được: ≥ 30.000 ảnh |  | ≥ 30.000 ảnh | < 30.000 ảnh |
| 4.6 | Có chức năng tăng cường chất lượng hình ảnh thời gian thực (trong lúc chụp) |  | Có | Không có |
| 4.7 | Có chức năng giữ hình cuối |  | Có | Không có |
| 4.8 | Phần mềm xử lý ảnh |  | Có | Không có |
| 4.9 | Phần mềm DICOM |  | Có | Không có |
| 4.10 | Phần mềm giảm liều tia |  | Có | Không có |
| 4.11 | Phần mềm xoá nền ( DSA) |  | Có | Không có |
| 5 | Màn hình hiển thị |  |  |  |
| 5.1 | Màn hình kép (2 màn hình cạnh nhau) |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 5.2 | Kích thước: ≥ 19 inches |  | ≥ 19 inches | < 19 inches |
| 5.3 | Độ phân giải ≥ 1280 x 1024 pixels (với mỗi màn hình) |  | ≥ 1280 x 1024 | < 1280 x 1024 |
| 5.4 | Độ sáng lớn nhất ≥ 350 cd/m2 |  | ≥ 350 cd/m2 | < 350 cd/m2 |
| 5.5 | Độ tương phản ≥ 700:1 |  | ≥ 700:1 | < 700:1 |
| 5.6 | Góc hiển thị: ≥ 170 độ |  | ≥ 170 độ | < 170 độ |
| 6 | Xe đấy Cánh tay chữ C |  |  |  |
| 6.1 | Khoảng cách nguồn phát tia X tới đầu thu: ≥ 990 mm |  | ≥ 990 mm | < 990 mm |
| 6.2 | Chiều sâu cánh tay C: ≥ 730 mm |  | ≥ 730 mm | < 730 mm |
| 6.3 | Góc xoay tròn: ≥ 120° |  | ≥ 120° | < 120° |
| 6.4 | Góc xoay quanh trục ngang: ± ≥ 190° |  | ± ≥ 190° | ± < 190° độ |
| 6.5 | Góc quét: ± ≥ 10° |  | ± ≥ 10° | ± < 10° |
| 6.6 | Di chuyển cánh tay chữ C lên/xuống: ≥ 430mm |  | ≥ 430mm | < 430mm |
| 6.7 | Chuyển dịch chiều dọc ( tiến / lùi): ≥ 200mm |  | ≥ 200mm | < 200mm |
| 6.8 | Khoảng không để lùa cánh tay chữ C vào bàn phẫu thuật : ≥ 770mm |  | ≥770mm | < 770mm |
| 7 | Máy in ảnh trên giấy |  |  |  |
| 7.1 | Công nghệ in nhiệt |  | Đáp ứng | Không đáp ứng |
| 7.2 | Mức thang xám: ≥ 256 (8 bit) |  | ≥ 256 (8 bit) | < 256 (8 bit) |
| 7.3 | Độ phân giải: ≥ 325 dpi |  | ≥ 325 dpi | < 325 dpi |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |  |
| 1 | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên |  | Có cam kết đầy đủ | Không cam kết hoặc nội dung cam kết không thực hiện đúng yêu cầu |
| 2 | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) và các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao khi bàn giao. |  | Có cam kết | Không cam kết hoặc nội dung cam kết không thực hiện đúng yêu cầu |
| 3 | Bảo hành ≥ 12 tháng đối với hệ thống máy chính. (Bao gồm cả bóng phát tia X ). Kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa vào sử dụng. (trong trường hợp tuân thủ các quy định về bảo trì, bảo dưỡng của nhà sản xuất). |  | Có cam kết, đáp ứng đầy đủ về yêu cầu thời gian bảo hành | Không có cam kết hoặc không đáp ứng đầy đủ về yêu cầu thời gian bảo hành |
| 4 | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 10 năm sau bán hàng. |  | Có cam kết đầy đủ, có biểu giá chi tiết các phụ kiện do nhà thầu tự đề xuất | Không có cam kết đầy đủ hoặc không có đầy đủ biểu giá chi tiết các phụ kiện do nhà thầu tự đề xuất |
| 5 | Cam kết không thay đổi giá phụ tùng thay thế trong thời hạn ít nhất là 5 năm. |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 6 | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. ( Tối thiểu 3 tháng/lần ) |  | Có cam kết bảo trì, có kế hoạch kèm theo | Không có cam kết hoặc không kế hoạch kèm theo |
| 7 | Cam kết khi thiết bị có sự cố nhân viên kỹ thuật của nhà cung cấp phải có mặt tại nơi sử dụng trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu để tiến hành giải quyết (không tính thứ 7 chủ nhật và ngày lễ). |  | Có cam kết | Không có cam kết |
| 8 | Thời gian giao hàng: 45 ngày |  | ≤ 45 ngày | > 45 ngày |

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Toàn bộ quá trình kiểm tra và thử nghiệm phải có sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:

- Địa điểm: Bệnh viện Trung ương Thái nguyên,  Số 479, Đường Lương Ngọc Quyến, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

- Thời gian: do các bên thỏa thuận;

- Nội dung kiểm tra:

+ Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Kiểm định an toàn bức xạ theo Thông tư liên tịch Số: 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT. Ngày 9/4/2014. Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

+ Chi phí tổ chức thực hiện: do nhà thầu chi trả.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.