# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp máy truyền dịch;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

    - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2025 trở về sau

- Xuất xứ máy chính: G7

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 13485

- Nguồn điện sử dụng: 220 V AC, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa: ≥ 35°C

- Độ ẩm tối đa: ≥ 90 %

    - Yêu cầu về cấu hình

Cấu hình cung cấp tối thiểu, bao gồm:

- Máy chính: 01 cái

- Gá kẹp cọc truyền dịch: 01 cái

- Cảm biến đếm giọt hoặc bộ phận có cơ chế tương đương: 01 bộ

- Bộ dây truyền dịch (sử dụng 1 lần): 05 bộ

- Dây nguồn: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

    - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Máy chính với thiết kế kèm tay cầm cho người sử dụng, trọng lượng ≤ 02 kg

- Máy chính tích hợp màn hình màu hiển thị thông số, đèn báo trạng thái và các phím bấm điều khiển chức năng

- Phù hợp để sử dụng với nhiều loại dây truyền dịch của các hãng sản xuất khác nhau trên thị trường

- Tích hợp chức năng truyền máu trên thiết bị

- Buồng bơm được trang bị nắp bảo vệ, dễ dàng mở hoặc đóng bằng khóa thao tác tay, kèm theo các bộ phận tối thiểu:

- Cảm biến phát hiện bọt khí

- Cảm biến áp lực trên

- Cảm biến áp lực dưới

- Kẹp chống tuột khi cửa bơm mở

- Cảm biến đếm giọt hoặc bộ phận có cơ chế tương đương giúp phát hiện dịch truyền đã hết, ngăn bọt khí không thể vào đường truyền của người bệnh

- Hướng dẫn lắp đặt bộ dây truyền dịch hiển thị trên màn hình khi khởi động thiết bị

- Màn hình hiển thị đồng thời các thông tin:

- Tình trạng của pin dự phòng (hiển thị theo % hoặc mức dung lượng còn lại)

- Tốc độ truyền dịch

- Thể tích dịch đã truyền

- Thể tích dịch còn lại

- Thời gian truyền dịch còn lại cho đến khi kết thúc thể tích dịch đã cài đặt

- Áp lực đường truyền (hiển thị tối thiểu 09 mức độ hoặc giá trị áp lực cụ thể)

- Các thông số có thể cài đặt:

- Tốc độ truyền từ ≤ 0,1 mL/h đến ≥ 1200 mL/h

- Thể tích dịch truyền ≤ 0,1 mL đến ≥ 9999 mL

- Thời gian truyền từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 giờ

- Độ chính xác tốc độ truyền ± ≤ 5%

- Chức năng truyền nhanh (bolus) thao tác bằng phím bấm trên máy chính hoặc chế độ cài đặt thể tích dịch cài đặt trước

- Chức năng giữ tĩnh mạch (KVO)

- Các chức năng báo động an toàn hiển thị trên màn hình, âm thanh và đèn báo tối thiểu:

- Phát hiện bọt khí trong đường truyền

- Phát hiện áp lực tắc nghẽn trong đường truyền

- Nắp buồng bơm mở trong quá trình vận hành

- Thể tích đã được truyền gần hết

- Hoàn thành truyền dịch

- Pin dự phòng sắp hết

- Ngưỡng phát hiện áp lực đường truyền cao trong khoảng từ ≤ 225 mmHg đến ≥ 750 mmHg

- Khả năng phát hiện bọt khí có kích thước tối thiểu ≤ 0,04 mL

- Cho phép bật/tắt chế độ hoạt động ban đêm giúp giảm độ sáng của màn hình, khóa thao tác bàn phím

- Lưu trữ dữ liệu: ≥ 1000 sự kiện hoạt động của thiết bị (thông số hoạt động, báo động,..) và cho phép xem  lại các sự kiện theo thời gian

- Công suất điện tiêu thụ ≤ 50 VA

- Có khả năng xếp chồng với các thiết bị truyền dịch cùng loại bằng giá đỡ chuyên biệt, giúp rút gọn dây nguồn và truyền dữ liệu hoạt động đến hệ thống theo dõi thông tin người bệnh

- Pin lithium-ion dự phòng tích hợp kèm theo máy chính với thời gian sử dụng ≥ 5 giờ tại tốc độ truyền 25 mL/h

- Đạt tiêu chuẩn chống nước tối thiểu IPX2

    - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Cung cấp bảng chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm.

- Cung cấp Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 90 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt hàng hóa: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo mục E-ĐKC 21.1