# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp tủ lạnh trữ dược phẩm năm 2025;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

- Cơ sở 1: Số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ sở 2: Số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

    - Tủ lạnh trữ dược phẩm dung tích ≥ 400 L

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Tủ chính sản xuất từ năm 2025 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

- Nguồn điện sử dụng: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C

- Độ ẩm tối đa: ≥ 55 %

      - Yêu cầu về cấu hình

- Tủ chính: 01 cái

- Khay chứa mẫu: ≥ 07 cái

- Dây nguồn: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Thiết kế của tủ chính dạng đứng với cửa kính cho phép quan sát được bên trong

- Điều khiển bằng vi xử lý

- Kích thước tổng thể của tủ chính:

- Chiều rộng: ≤ 800 mm

- Chiều sâu: ≤ 820 mm

- Chiều cao: ≤ 2100 mm

- Nhiệt độ bảo quản có thể điều chỉnh được từ ≤ 2°C đến ≥8°C

- Dung tích của buồng lạnh ≥ 400L

- Bảng điều khiển và màn hình hiển thị nhiệt độ được tích hợp phía trước tủ chính, với các chức năng:

- Bật/ Tắt đèn trong buồng lạnh

- Tắt báo động

- Điều chỉnh nhiệt độ của buồng lạnh

- Hiển thị nhiệt độ của buồng lạnh

- Tích hợp các chức năng báo động bằng âm thanh trong trường hợp:

- Nhiệt độ cao/thấp hơn nhiệt độ cài đặt của buồng lạnh

- Nguồn điện cung cấp bị gián đoạn

- Lỗi cảm biến nhiệt độ trong buồng lạnh

- Lỗi cửa mở

- Tích hợp pin dự phòng trong trường hợp nguồn điện cung cấp bị gián đoạn

- Tích hợp các bánh xe để di chuyển và chân khóa cố định

- Khay chứa mẫu có thể thay đổi vị trí theo nhu cầu của người sử dụng

- Công suất tiêu thụ: ≤ 380 W

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Nhà cung cấp chịu mọi chi phí trong việc kiểm định/hiệu chuẩn nhiệt độ của thiết bị được thực hiện bởi đơn vị độc lập trước khi đưa vào nghiệm thu sử dụng

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng ≤ 02 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt hàng hóa: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Tủ lạnh trữ dược phẩm dung tích ≥ 110 L

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Tủ chính sản xuất từ năm 2025 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

- Nguồn điện sử dụng: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C

- Độ ẩm tối đa: ≥ 55 %

      - Yêu cầu về cấu hình

- Tủ chính: 01 cái

- Khay chứa mẫu: ≥ 03 cái

- Dây nguồn: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Thiết kế của tủ chính dạng đứng với cửa kính cho phép quan sát được bên trong

- Điều khiển bằng vi xử lý

- Kích thước tổng thể của tủ chính:

- Chiều rộng: ≤ 650 mm

- Chiều sâu: ≤ 700 mm

- Chiều cao: ≤ 1600 mm

- Nhiệt độ bảo quản có thể điều chỉnh được từ ≤ 2°C đến ≥8°C

- Dung tích của buồng lạnh ≥ 110L

- Bảng điều khiển và màn hình hiển thị nhiệt độ được tích hợp phía trước tủ chính, với các chức năng:

- Bật/ Tắt đèn trong buồng lạnh

- Điều chỉnh nhiệt độ của buồng lạnh

- Hiển thị nhiệt độ của buồng lạnh

- Tích hợp các chức năng báo động bằng âm thanh trong trường hợp:

- Nhiệt độ cao/thấp hơn nhiệt độ cài đặt của buồng lạnh

- Nguồn điện cung cấp bị gián đoạn

- Lỗi cảm biến nhiệt độ trong buồng lạnh

- Lỗi cửa mở

- Tích hợp pin dự phòng trong trường hợp nguồn điện cung cấp bị gián đoạn

- Khay chứa mẫu có thể thay đổi vị trí theo nhu cầu của người sử dụng

- Công suất tiêu thụ: ≤ 230 W

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Nhà cung cấp chịu mọi chi phí trong việc kiểm định/hiệu chuẩn nhiệt độ của thiết bị được thực hiện bởi đơn vị độc lập trước khi đưa vào nghiệm thu sử dụng.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng ≤ 02 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt hàng hóa: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo mục E-ĐKC 21.1