# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp máy tán sỏi laser;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Máy tán sỏi laser

1.2.1.1. Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.

- Điện áp hoạt động của máy chính: 220-240 V, 50Hz..

- Điều kiện môi trường hoạt động của máy chính trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 28 độ C

- Độ ẩm tối đa đến: ≥ 70 %.

1.2.1.2. Yêu cầu cấu hình

- Máy chính: 01 máy

- Phụ kiện kèm theo máy chính bao gồm:

- Bàn đạp đơn: 01 cái

- Bộ dụng cụ bóc vỏ, cắt dây: 01 bộ

- Kính đeo bảo vệ mắt: 02 cái

- Chìa khóa: 02 cái

- Dụng cụ kiểm tra dây laser: 01 cái

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ

1.2.1.3. Chỉ tiêu kỹ thuật

- Có khả năng tán vỡ sỏi tiết niệu: sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi niệu đạo.

- Có khả năng tán vỡ sỏi đường mật: sỏi gan, sỏi túi mật, sỏi ống mật chủ

- Có khả năng cắt các khối bướu và mô xơ đường tiết niệu: bướu bàng quang, bướu tuyến tiền liệt, xẻ hẹp niệu quản, xẻ hẹp niệu đạo

- Nguồn Laser: Holmium (Ho:YAG)

- Công suất: ≥ 96W

- Bước sóng: 2100 ± 5% nm

- Năng lượng xung tối đa: ≥ 6.0 J

- Tần số phát xung: ≤5Hz - ≥50Hz

- Độ rộng xung: ≤200µs - ≥800µs

- Tia dẫn đường: bước sóng 530 ± 5% nm

- Hệ thống làm mát bằng nước

- Màn hình cảm ứng, có hiển thị: công suất, năng lượng.

1.2.1.4. Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm.

- Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, vật tư tiêu hao (nếu có), công tác bảo trì sau thời gian bảo hành và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

1.2.2. Sợi truyền quang

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

- Sợi truyền quang loại sử dụng nhiều lần, tương thích với máy tán sỏi laser.

- Cấu hình cung cấp:

- Sợi truyền quang đường kính 272µm: 01 cái

- Sợi truyền quang đường kính 365µm: 01 cái

- Sợi truyền quang đường kính 550µm: 01 cái

- Sợi truyền quang đường kính 800/1000 µm: 01 cái

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo mục E-ĐKC 21.1