# PHỤ LỤC 1: ĐẶC TÍNH, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Máy điều trị giao thoa 2 kênh:

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE |
| 3 | Nguồn cung cấp : 100-240VAC, 50/60Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |
| 5 | Xuất xứ: thuộc Châu Âu hoặc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy điện xung trị liệu (Máy điều trị giao thoa 2 kênh) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Dây nguồn + Adaptor: 01 cái |
| 3 | Cáp điện cực bệnh nhân: 02 dây |
| 4 | Dây đai đinh vị: 01 bộ |
| 5 | Điện cực 70x50mm: 04 cái |
| 6 | Bao xốp điện cực 70x50mm: 04 cái |
| 7 | Bút cảm ứng: 01 cây |
| 8 | Xe đẩy: 01 cái |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình màu LCD hoặc tương đương, có cảm ứng. Kích thước ≥ 4.3 inches. Độ phân giải: ≥480 x 272 Pixels |
|  | Có cài đặt password bảo mật cho máy |
|  | Có tìm nhanh các chương trình điều trị cài đặt sẵn bằng tên hoặc bằng mã số |
|  | Có lưu chương trình điều trị do người dùng tự cài đặt |
|  | Có xem lại các chương trình đã sử dụng gần nhất |
|  | Bộ nhớ máy có chức năng lưu lại thông tin bệnh nhân |
|  | Có thay đổi phân cực điện cực |
|  | Có tạo chuỗi điều trị tuần tự theo ý người dùng |
|  | Phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt |
|  | Số kênh điện trị liệu: ≥02 kênh |
|  | Dòng ngõ ra: tối đa ≥140 mA (giá trị tức thời) |
|  | Áp ngõ ra: tối đa ≥200 V (giá trị tức thời) |
|  | Trở kháng: ≤500 - ≥750 Ω |
|  | Thời gian điều trị: 0 – ≥100 phút |
|  | Có ≥18 dạng dòng điện có sẵn: Gavanic, Diadynamic, Traebert, Dòng điện Faradic, Dòng điện Neofaradic, kích thích bằng điện kiểu Nga, các xung kích thích, các xung chữ nhật, TENS đối xứng, không đối xứng, giao thoa 2 - cực, giao thoa 4 - cực, các xung tam giác, các xung hàm số mũ, các xung hàm số mũ tăng, các xung kết hợp, NPHV. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Giường kéo dãn cột sống có lập trình:

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE |
| 3 | Nguồn cung cấp : 100-240VAC, 50/60Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |
| 5 | Xuất xứ: thuộc nhóm nước G20 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Giường kéo giãn cột sống (Giường kéo dãn cột sống có lập trình) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 máy |
| 2 | Đầu kéo: 01 Cái |
| 3 | Gường nằm kéo: 01 cái |
| 4 | Ghế ngồi dùng cho kéo giãn cổ: 01 Cái |
| 5 | Gối nằm và gối kê chân: mỗi loại 01 cái |
| 6 | Công tắc an toàn: 02 Cái |
| 7 | Đai kéo lưng: 01 bộ |
| 8 | Đai kéo cổ: 01 bộ |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Liệu pháp điều trị ≥ 4 chế độ kéo giãn |
|  | Liệu pháp kéo giãn nhờ thiết bị kiểm soát vi tính |
|  | Hiệu ứng sưởi ấm đặt ở lưng giường |
|  | Có hệ thống an toàn chống quá tải |
|  | Công suất tiêu thụ: ≤200W |
|  | Thời gian điều trị: ≤1 - ≥99 phút |
|  | Thời gian giữ/khởi động: 0 - ≥99 giây |
|  | Nhiệt độ (giường nằm): 400C/600C (cố định) |
|  | Kích thước: 2420mm (dài) × 580mm (rộng) × 2640mm (cao) |
|  | Lực kéo: 1~≥80kg |
|  | Tốc độ kéo: tăng dần 7.0mm/giây ± 20%; giảm dần 8.0mm/giây ± 20% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Máy điều trị sóng xung kích:

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE |
| 3 | Nguồn cung cấp : 100-240VAC, 50/60Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |
| 5 | Xuất xứ: Thuộc nhóm nước G20 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy điều trị sóng xung kích kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Tay cầm dạng súng: 02 cái |
| 3 | Đầu phát Ø6: 01 cái |
| 4 | Đầu phát Ø10: 01 cái |
| 5 | Đầu phát Ø15: 02 cái |
| 6 | Đầu phát Ø20: 01 cái |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Công suất tiêu thụ: 350VA |
|  | Loại sốc: ≥4 bước tối thiểu gồm: đơn ( 1Hz), chậm (3H), trung bình (5Hz), nhanh (10Hz) |
|  | Áp suất: 1~≥7 bar |
|  | Shock: 1000, 2000, 3000, 4000 hoặc nhiều hơn |
|  | Sóng xung kích: Đường đạn |
|  | Đầu phát: Ø6, Ø10, Ø15, Ø20 hoặc nhiều hơn |
|  | Tay cầm dạng súng: 218x70x30 mm |
|  | Kích thước : 438x526x948 mm |
|  | Màn hình LCD hoặc tương đương. Kích thước ≥ 10.2” |
|  | Có 4 chế độ điều chỉnh cường độ đầu ra ( lên đến 10Hz) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Máy điện xung 2 kênh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE |
| 3 | Nguồn cung cấp : 100-240VAC, 50/60Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |
| 5 | Xuất xứ: Thuộc nhóm nước Châu Âu hoặc G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy điện xung 2 kênh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Dây nguồn + Adaptor: 01 cái |
| 3 | Cáp điện cực bệnh nhân: 02 dây |
| 4 | Dây đai định vị: 01 bộ |
| 5 | Điện cực 70x50mm: 04 cái |
| 6 | Bao xốp điện cực 70x50mm: 04 cái |
| 7 | Bút cảm ứng: 01 cây |
| 8 | Xe đẩy: 1 cái |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình LCD màu, cảm ứng hiển thị ≥ 4.3 inches. |
|  | Độ phân giải: ≥ 480 x 272 Pixels |
|  | Có thể tìm nhanh các chương trình điều trị cài đặt sẵn bằng tên hoặc bằng mã số |
|  | Có thể lưu chương trình điều trị do người dùng tự cài đặt |
|  | Có thể xem lại các chương trình đã sử dụng gần nhất |
|  | Bộ nhớ máy có chức năng lưu lại thông tin bệnh nhân |
|  | Có thể dễ dàng thay đổi phân cực điện cực |
|  | Có thể tạo chuỗi điều trị tuần tự theo ý người dùng |
|  | Phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh hoặc nhiều hơn |
|  | Số kênh điện trị liệu: ≥ 02 kênh |
|  | Dòng ngõ ra: Max ≥140 mA (giá trị tức thời) |
|  | Áp ngõ ra: Max ≥ 200 V (giá trị tức thời) |
|  | Trở kháng: ≤ 500 - ≥ 750 Ω |
|  | Thời gian điều trị: 0 – 100 phút |
|  | Có ≥ 18 dạng dòng điện có sẵn tối thiểu gồm: Gavanic, Diadynamic, Traebert, dòng điện Faradic, dòng điện Neofaradic, kích thích bằng điện kiểu Nga, các xung kích thích, các xung chữ nhật, TENS đối xứng, không đối xứng, giao thoa 2 - cực, giao thoa 4 - cực, các xung tam giác, Các xung hàm số mũ, Các xung hàm số mũ tăng, Các xung kết hợp, NPHV |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Máy điện phân thuốc

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE |
| 3 | Nguồn cung cấp : 100-240VAC, 50/60Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |
| 5 | Xuất xứ: Thuộc nhóm nước Châu Âu hoặc G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy điện phân thuốc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Dây nguồn + Adaptor: 01 cái |
| 3 | Cáp điện cực bệnh nhân: 02 dây |
| 4 | Dây đai định vị: 01 bộ |
| 5 | Điện cực 70x50mm: 04 cái |
| 6 | Bao xốp điện cực 70x50mm: 04 cái |
| 7 | Bút cảm ứng: 01 cây |
| 8 | Xe đẩy: 1 cái |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình LCD màu, cảm ứng hiển thị ≥ 4.3 inches. |
|  | Độ phân giải: ≥ 480 x 272 Pixels |
|  | Có thể tìm nhanh các chương trình điều trị cài đặt sẵn bằng tên hoặc bằng mã số |
|  | Có thể lưu chương trình điều trị do người dùng tự cài đặt |
|  | Có thể xem lại các chương trình đã sử dụng gần nhất |
|  | Bộ nhớ máy có chức năng lưu lại thông tin bệnh nhân |
|  | Có thể dễ dàng thay đổi phân cực điện cực |
|  | Có thể tạo chuỗi điều trị tuần tự theo ý người dùng |
|  | Phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh hoặc nhiều hơn |
|  | Số kênh điện trị liệu: ≥ 02 kênh |
|  | Dòng ngõ ra: Max ≥140 mA (giá trị tức thời) |
|  | Áp ngõ ra: Max ≥ 200 V (giá trị tức thời) |
|  | Trở kháng: ≤ 500 - ≥ 750 Ω |
|  | Thời gian điều trị: 0 – 100 phút |
|  | Có ≥ 18 dạng dòng điện có sẵn tối thiểu gồm: Gavanic, Diadynamic, Traebert, dòng điện Faradic, dòng điện Neofaradic, kích thích bằng điện kiểu Nga, các xung kích thích, các xung chữ nhật, TENS đối xứng, không đối xứng, giao thoa 2 - cực, giao thoa 4 - cực, các xung tam giác, Các xung hàm số mũ, Các xung hàm số mũ tăng, Các xung kết hợp, NPHV |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Máy sóng ngắn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
| 3 | Nguồn cung cấp : 100-240VAC, 50/60Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |
| 5 | Xuất xứ (máy chính): Nhóm quốc gia G20 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy sóng ngắn kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Tấm điện cực vuông: 3 cặp (với 3 cỡ) |
| 3 | Dây nguồn đầu ra: 01 dây |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Công suất đầu ra có thể điều chỉnh trong ≥ 5 mức bánh răng; thời gian điều trị có thể điều chỉnh trong ≥ 5 mức bánh răng |
|  | Sau khi điều trị, sẽ có âm thanh còi báo hiệu kết thúc điều trị; có ba loại điện cực silicone vuông để lựa chọn. |
|  | Điện năng ≤ 700VA |
|  | Công suất đầu ra: |
|  | + Có thể điều chỉnh trong các mức tối thiểu: 20W, 40W, 60W, 100W, 200W, sai số ± 20% |
|  | + Công suất đầu ra ổn định: Thiết bị có thể làm việc liên tục trong 30 phút và công suất đầu ra thay đổi không quá ± 10% |
|  | Thời gian điều trị: 10 phút, 15 phút, 20 phút, 25 phút, 30 phút, có thể được điều chỉnh theo năm cấp độ, dung sai của từng cấp độ là ± 5%, thời gian làm nóng ≤120 giây và sẽ có còi báo sau khi kết thúc điều trị . |
|  | Kích thước: chiều dài mm × chiều rộng mm × chiều cao mm = 430mm * 330mm * 830mm, dung sai ± 15% |
|  | Tần số: 27,12MHz, dung sai ± 1,5% |
|  | Chiều dài đầu ra: 1100mm, dung sai ± 10% |
|  | Chế độ mạch đập: |
|  | + Tần số điều chế xung: sóng thưa MF 70Hz, sóng dày đặc DF 350Hz, dung sai ± 10%; |
|  | + Dạng sóng điều chế: Sóng vuông hoặc tương đương |
|  | + Độ rộng xung điều chế: 2,0ms cho sóng thưa, 1,8ms cho sóng dày đặc, dung sai ± 20%; |
|  | + Điều chế: 100%. |
|  | Ba loại tấm điện cực silicone vuông: |
|  | + Điện cực kích thước lớn: Chiều dài 223mm, chiều rộng 146mm, chiều dài chốt cuối giao diện đầu ra là 95mm, chiều rộng 23mm, chiều dài của miếng điện cực ở cả hai bên của chốt cuối giao diện đầu ra là 205mm, chiều rộng là 132mm, sai số: ± 10% |
|  | + Điện cực trung bình: chiều dài 195mm, chiều rộng 125mm, chiều dài chốt cuối giao diện đầu ra 95mm, chiều rộng 23mm, miếng điện cực ở cả hai bên của chiều dài chốt cuối giao diện đầu ra 173mm, chiều rộng 111mm, sai số: ± 10% |
|  | + Điện cực kích thước nhỏ: chiều dài 124mm và chiều rộng 85mm. Chiều dài của chốt cuối giao diện đầu ra là 95mm và chiều rộng là 23mm. Chiều dài của các miếng điện cực ở cả hai bên của chốt cuối giao diện đầu ra là 105mm, chiều rộng 72mm, sai số: ± 10% |
|  | Máy được trang bị ba loại ống bọc vải điện cực vuông: |
|  | + Kích thước lớn: Chiều dài 274mm và chiều rộng 200mm. Đường ra có độ mở xiên 60mm. Tấm phủ vải điện cực ở cả hai mặt của lỗ xiên có chiều dài 230mm và chiều rộng 160mm, sai số: ± 10% |
|  | + Kích thước trung bình: Chiều dài 240mm và chiều rộng 180mm, dòng đầu ra có 60mm khe hở xiên, và tấm vải điện cực phủ trên cả hai mặt của khe hở xiên có chiều dài 200mm, chiều rộng 135mm, sai số: ± 10% |
|  | + Kích thước nhỏ: Chiều dài 173mm và chiều rộng 123mm. Dòng đầu ra có một độ mở xiên 60mm. Tấm vải bọc điện cực ở hai mặt của khe hở xiên có chiều dài 130mm, chiều rộng 85mm, sai số: ± 10% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Bồn Parafin

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
| 3 | Điện nguồn 220V |
| 4 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bồn Parafin kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bồn nhúng sáp Parafin: 01 cái |
| 2 | Bộ điều khiển: 1 bộ |
| 3 | Xe đẩy: 1 cái |
| 4 | Sáp và dầu pha sẵn: ≥ 20 lít |
| 5 | Bánh xe có khóa: 1 bộ |
| 6 | Thước test nhiệt độ: 1 cái |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu: võ thùng và chân đế được làm bằng inox 304 - không rỉ. |
|  | Kích thước thùng: 50x35x 25cm (+/- sai số 5%) |
|  | Kích thước phủ bì: 85x45x 82cm (+/- sai số 5%) |
|  | Bộ điều khiển điều chỉnh nhiệt độ, đèn đỏ báo hiệu nguồn và đèn xanh báo hiệu đang đun. |
|  | Điện trở ≥ 2000W |
|  | Role nhiệt có biên độ điều khiễn từ 0 - ≥ 200 độ. Giúp làm nóng nhanh. |
|  | Chế độ bật tắt tự động cũng giúp sản phẩm được an toàn và tiết kiệm điện. |
|  | Đun nóng gián tiếp, truyền nhiệt từ tấm nhôm tạo nhiệt, hấp thụ chân không đến thùng võ inox chứa Paraffin và lan toả đều mặt đáy và một phần cạnh của võ thùng. Giúp paraffin không cháy hoặc ố vàng. |
|  | Dung tích thùng ≥ 44 lít (thể tích sử dụng trong ≤ 5 - ≥ 40 lít tuỳ vào nhu cầu sử dụng, có nắp đậy, có van xả. |
|  | Chế độ ủ: Tự động kích hoạt bật hoặc tắt để duy trì độ nóng mong muốn |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Máy siêu âm điều trị

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và CE |
| 3 | Nguồn cung cấp : 100-240VAC, 50/60Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 75% |
| 5 | Xuất xứ (máy chính): thuộc các quốc gia Châu Âu hoặc G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm điều trị kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Dây nguồn: 01 cái |
| 3 | Đầu phát siêu âm 5cm2: 02 đầu |
| 4 | Gel 300 ml dùng cho điều trị: 01 chai |
| 5 | Giá đỡ đầu phát siêu âm bên trái: 01 cái |
| 6 | Giá đỡ đầu phát siêu âm bên phải: 01 cái |
| 7 | Bút cảm ứng: 01 cây |
| 8 | Cầu chì thay thế: 01 cái |
| 9 | Túi che bụi: 01 cái |
| 10 | Xe đẩy: 1 cái |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình hiển thị màu, cảm ứng: ≥5.7 inches. |
|  | Độ phân giải hình hiển thị: ≥320x240 VGA |
|  | Có thể cài đặt password bảo mật cho máy |
|  | Giao thức điều trị tích hợp sẵn với các thông số điều trị gợi ý cho từng chẩn đoán cụ thể. |
|  | Có thể tìm nhanh các chương trình điều trị cài đặt sẵn bằng tên hoặc bằng mã số |
|  | Có thể lưu các chương trình điều trị do người dùng tự cài đặt |
|  | Bộ nhớ máy có thể lưu thông tin bệnh nhân |
|  | Có thể xem lại các liệu pháp được sử dụng gần nhất |
|  | Có các hình ảnh giải phẫu minh họa tối thiểu 3 cấp độ: bề mặt da, cơ, xương khớp |
|  | Có tính năng theo dõi liên tục độ tiếp xúc giữa bệnh nhân và đầu phát siêu âm: hiển thị trên màn hình. |
|  | Tự ngưng phát sóng khi mất tiếp xúc |
|  | Chỉ thị trạng thái hoạt động bằng đèn trên đầu chiếu siêu âm: |
|  | Đèn nhấp nháy khi ở chế độ chờ hoặc đầu dò không tiếp xúc tốt |
|  | Đèn sáng liên tục khi đang phát sóng siêu âm |
|  | Số kênh điều trị siêu âm: ≥ 02 kênh độc lập |
|  | Thời gian điều trị: 0 – ≥ 30 phút |
|  | Cường độ tác động: |
|  | Hoạt động liên tục: 0.1 đến 2 W/cm2 ± 30% cho cường độ ngõ ra ≥ 0.2 W/cm2 |
|  | Hoạt động theo xung: 0.1 đến 3 W/cm2 ± 30% cho cường độ ngõ ra ≥ 0.2 W/cm2 |
|  | Tần số hoạt động: 1MHz ± 5% và 3.1 MHz ± 5% |
|  | Tần số điều chế: 10 đến 150 Hz ± 5% |
|  | Hệ số làm việc - Duty Factor: 5 đến 95% ± 5% giá trị cài đặt |
|  | Hệ số làm việc mặc định: 6.25% (1:16); 12.5% (1:8); 25% (1:4); 50% (1:2); 100% (1:1) ± 5% giá trị cài đặt |
|  | Công suất ngõ ra tối đa 13.2 W ± 20% |
|  | Thông số điều chỉnh/ mỗi bước: |
|  | Cường độ: 0.1 W/cm2 |
|  | Tần số điều chế: 10 Hz |
|  | Hệ số hoạt động: 1% |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Máy xông hơi cục bộ (2 kênh)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
| 3 | Điện nguồn 220V, 50Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy xông hơi cục bộ (2 kênh) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Cần phun: 02 cái |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tính năng chung: |
|  | Nồi đôi, điều khiển kép và vòi phun kép, hai kênh được điều khiển độc lập và có thể điều trị cho hai bệnh nhân cùng một lúc |
|  | Hệ thống tản nhiệt ba kênh đảm bảo an toàn và ổn định cho thiết bị |
|  | Nồi gia nhiệt có thiết kế bảo vệ kiểm soát nhiệt độ gấp đôi để tránh cháy khô |
|  | Năm thiết bị bảo vệ an toàn cho nồi đun: van báo động, nút khóa nắp xoay, cửa sổ giảm áp suất, com-pa đo ngoài kép, nắp bộ lọc chống tắc nghẽn |
|  | Điều chỉnh giảm áp ba giai đoạn: 80kPa, 120kPa, giảm áp |
|  | Nắp khử trùng chịu nhiệt độ cao được vặn chặt bằng cách xoay để đảm bảo khoảng cách an toàn cho quá trình khử trùng. |
|  | Thiết kế dây đai thấm nước để tránh nhỏ giọt từ vòi |
|  | Thiết bị lọc 50 mắt lưới được làm bằng vật liệu 304 được sử dụng để chống tắc nghẽn. |
|  | Hệ thống gia nhiệt ẩn, dễ dàng vệ sinh bộ tạo hơi nước |
|  | Trang bị hộp thu hồi hơi nước ngưng đặc biệt |
|  | Có nhiều chức năng như nhắc trạng thái làm việc, tự kiểm tra nhiều lỗi, hiển thị mã lỗi |
|  | Máy chính: |
|  | Công suất đầu vào định mức: ≥ 2300W. |
|  | Hệ điều hành điều khiển máy vi tính, màn hình cảm ứng LCD ≥7 inch. |
|  | Kích thước: dài 780mm, rộng 640mm, cao 1250mm |
|  | Chiều cao của bàn điều khiển tính từ mặt đất: 960mm, với sai số ±5mm. |
|  | Thời gian làm nóng trước: ≤ 15 phút (thể tích nước vừa phải 1,8L) |
|  | Phạm vi cài đặt công suất và nhiệt độ làm việc: ≤ 550W ～ ≥ 1050W theo bộ chia đơn công suất gia nhiệt, 1- ≥ 6 mức có thể điều chỉnh được. |
|  | Nó có hướng xoay vòi phun ba chiều: góc quay ngang của vòi là ≥ 360°, góc quay dọc của vòi là ≥ 110° và góc điều chỉnh ngang của thanh phun là ≥ 110°. |
|  | Kiểm soát thời gian điều trị: Có thể cài đặt trong vòng 1 đến ≥ 99 phút, với sai số ±30 giây; khi thời gian điều trị đạt đến thời gian đã đặt, sẽ có tiếng còi và thiết bị gia nhiệt sẽ tự động tắt nguồn. |
|  | Cài đặt nhiệt độ làm nóng trước, có thể điều chỉnh từ ≤ 70- ≥ 99°C |
|  | Chế độ hoạt động: hoạt động liên tục |
|  | Lượng chất lỏng được thêm vào một nồi là ≥ 3L |
|  | Tự động kiểm soát việc xả nước thải, điều trị cho hai bệnh nhân cùng một lúc, có thể đảm bảo lượng hơi và nhiệt độ, không dễ bị tắc, không phun giọt nước. |
|  | Nó có chức năng chống rò rỉ tự động và chống khô tự động. |
|  | Công nghệ đo nhiệt độ hồng ngoại, theo dõi thời gian thực nhiệt độ bề mặt da trong quá trình xông thuốc để tránh bỏng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Máy xông hơi điều trị toàn thân

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |
| 3 | Điện nguồn 220V, 50Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy xông hơi điều trị toàn thân kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Công suất đầu vào định mức: ≥ 2300W |
|  | Nhiệt độ máy điều trị: Có thể cài đặt trong khoảng từ 1 đến ≥ 99°C. |
|  | Tổng thời gian điều trị có thể được đặt trong vòng 1 đến 99 phút, với sai số ± 30 giây. Khi thời gian điều trị đạt đến thời gian đã đặt, sẽ có còi báo và thiết bị gia nhiệt sẽ tự động tắt nguồn |
|  | Kích thước tổng thể: dài 1620mm, rộng 720mm, cao 1350mm, dung sai ±10%. |
|  | Dung tích nồi tối đa: ≥ 5L |
|  | Máy hệ điều hành bộ vi xử lý điều khiển và màn hình hiển thị kỹ thuật số |
|  | Có chức năng hẹn giờ, kiểm soát nhiệt độ tự động và bảo vệ rò rỉ tự động |
|  | Thiết bị chống cháy khô của máy điều trị: Khi không có chất lỏng trong máy đun nóng chất lỏng thuốc thì không thể đun nóng và sẽ có thông báo nhắc nhở |
|  | Chế độ hoạt động: liên tục |
|  | Có thể thực hiện xông hơi toàn thân và xông hơi bộ phận sinh sản. |
|  | Có chức năng tắm và được trang bị đầu sen đa năng để tắm theo ý thích. |
|  | Được thiết kế dựa trên công thái học, nhiều điểm lấy nét theo các đường cong của cơ thể con người và chiều cao ghế có thể điều chỉnh để tránh mỏi. |
|  | Nắp trên có lỗ để tay, có thể duỗi tay ra để hoạt động |
|  | Có chức năng mát-xa chân và chiếu sáng xung quanh. |
|  | Chất lỏng y học cố truyền nguyên tử hóa thực sự có thể phát huy hết tác dụng điều trị xông hơi của nhiệt độ, nồng độ, độ ẩm và sự xâm nhập ion của y học cố truyền. |
|  | Phương pháp gia nhiệt: lò gia nhiệt hình ống màng dày và phương pháp cấp nước: tự động. |
|  | Chức năng nguyên tử hóa chất lỏng y học cổ truyền: thể tích nguyên tử hóa trong một vùng ≥ 40ml/h. |
|  | Chức năng bảo vệ quá nhiệt kép |
|  | Chức năng khử trùng bằng ozone |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Ghế tập cơ 4 đầu đùi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Ghế tập cơ 4 đầu đùi toàn thân kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Khung chính: 1 bộ |
| 2 | Tựa lưng: 1 cái |
| 3 | Nệm yên: 1 cái |
| 4 | Bộ nâng đỡ tạ inox (cây đá tạ) và cục gù: 1 bộ |
| 5 | Thanh tập tay: 1 bộ |
| 6 | Tạ thẻ gang: ≥ 12 kg |
| 7 | Tay trợ lực: 1 cái |
| 8 | Trụ để tại khi không dung: 01 cái |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu, hạn chế trầy xướt, chỗ ngồi và tựa lưng mousse bọc simily |
|  | Kích thước: 106 x 114 x 102cm (+/- sai số 5%) |
|  | Chỗ ngồi: 45 x 60cm (+/- sai số 5%) |
|  | Trọng lượng 45kg bao gồm 12kg tạ. (+/- sai số 5%) |
|  | Phạm vi điều chỉnh bộ phận tập chân: 0 - ≥ 45cm |
|  | Phạm vi điều chỉnh của thanh tập tay: 0 - ≥ 45cm |
|  | Góc xoay của bộ phận tập tay và chân: ≥ 360º |
|  | Tác dụng trọng tải ≥ 120 kg |
|  | Đĩa xoay với núm vặn điều chỉnh phạm vi tầm vận động. Thay đổi góc đá bằng núm xoay tiện lợi. |
|  | Nhiều mức chỉnh phạm vi đá nên có thể đá lực căng trước hoặc đá lực căng sau. |
|  | Cục gù thay đổi vị trí để phù hợp với độ dài chi dưới. |
|  | Có thêm giá đỡ tập tay: Có thể tập mạnh nhóm cơ tay độc lập, hoặc tập đồng thời kết hợp tay chân |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Thanh đi song song

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thanh đi song song kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Khung tập đi song song: 01 cái |
| 2 | Đế chân dày: 01 cái |
| 3 | Bộ thanh nâng hạ cao thấp: 01 bộ |
| 4 | Tấm ván ngăn cách 2 chân: 01 tấm |
| 5 | Tay vịn inox: 01 cái |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu: Đế sắt dày ≥ 2 ly sơn tĩnh điện màu xám bền màu hạn chế trầy xướt |
|  | Kích thước phủ bì: 300x70x75-100cm (+/- sai số 5%) |
|  | Kích thước sử dụng: 300x 45x68-100cm (+/- sai số 5%) |
|  | Chiều cao tay vịnh lan can có thể điều chỉnh từ 75 đến 100 cm |
|  | Đế chân dày đủ nặng giúp vững vàng khi tập luyện |
|  | Tấm ván chắn giữa |
|  | Thanh tay nắm Inox, thanh trượt inox dài 3m |
|  | Khối lượng: 43kg (+/- sai số 5%) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Dụng cụ quay khớp vai

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dụng cụ quay khớp vai kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Dụng cụ quay: 01 cái |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khung sắt sơn tỉnh điện gắn vào tường |
|  | Thanh trượt tăng giảm chiều cao inox |
|  | Vòng quay inox |
|  | Khối lượng: 17 kg (+/- sai số 5%) |
|  | KT: 65 x 25 x 18cm (+/- sai số 5%) |
|  | Vòng quay đường kính khoảng từ 92- 94cm, thanh trượt inox (+/- sai số 5%) |
|  | Thiết bị được gắn vào tường, có bộ phận tăng cao - thấp và điều chỉnh lực nặng - nhẹ. Tay cầm điều chỉnh để thay đổi phạm vi xoay |
|  | Tập gia tăng tầm hoạt động khớp vai, mạnh các cơ vùng vai - cánh tay |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Xe đạp tập

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Xe đạp tập kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Xe đạp: 01 cái |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đồng hồ đo được Thời gian, tốc độ, quãng đường hoặc hơn |
|  | Tăng giảm kháng lực |
|  | Tập được chân và tay cùng 1 lúc |
|  | Bàn đạp có chức năng giữ chân |
|  | Yên xe có thể điều chỉnh được |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Cầu thang đi bộ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Cầu thang đi bộ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Cầu thang tập đi chữ L: 01 cái |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện màu kem nhăn bền màu hạn chế trầy xước, lót gỗ ghép phủ venir sơn PU chống mối mọt, chống ẩm. |
|  | KT: D220xR160xC150cm theo mô tả bên dưới (+/- sai số 5%) |
|  | Nhánh 1: 5 bậc, mỗi bậc cao 12cm, kích thước 28x80cm |
|  | Nhánh 2: 3 bậc, mỗi bậc cao 18cm, kích thước 28x80cm |
|  | Có 1 bậc nghĩ ở giữa |
|  | Tay vịn inox, có 2 tầng - có thể tháo ráp dễ dàng. 2 khoảng cách nhau 23cm |
|  | Tải trọng ≥ 120kg |
|  | Thiết kế hình chữ L dễ dàng để vào góc phòng nên không chiếm nhiều diện tích |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Máy thảm lăn (Treadmill)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nguồn cung cấp : 220-240V, 50/60Hz |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy thảm lăn (Treadmill) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Khung máy chạy bộ: 01 cái |
| 2 | Bảng điều khiển: 01 cái |
| 3 | Thảm chạy: 01 cái |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Công suất: ≥ 2.5Hp |
|  | Tốc độ: 1- ≥ 16 km/h |
|  | Nâng độ dốc: 0- ≥15% |
|  | Màn hình: LCD hoặc tốt hơn |
|  | Hệ thống giảm chấn: Có; Khóa an toàn: Có; Gập gọn: Có |
|  | Tải trọng tối đa: ≥ 110kg |
|  | Kích thước bàn chạy: ≥ 48cm |
|  | Tích hợp 8 chương trình tập như: |
|  | Chức năng chỉnh độ dốc tự động với ≥ 15 cấp độ |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Giàn treo các chi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Giàn treo các chi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Giàn treo: 01 cái |
| 2 | Các loại đai, dây: 01 bộ |
| 3 | Tay cầm: 01 bộ |
| 4 | Ròng rọc: 01 bộ |
| 5 | Túi cát đơn: 01 túi |
| 6 | Túi cát đôi: 01 túi |
| 7 | Dây lò xo: 01 bộ |
| 8 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khung sắt sơn tỉnh điện |
|  | Khối lượng: ≥ 100 kg |
|  | Kích thước: 200 x 80 x 200 cm (+/- sai số 5%) |
|  | Tập các cử động trợ giúp, cử động vô trọng lực, đề kháng,… tùy theo vị trí mắc ròng rọc KTV có thể tập đầy đủ các cơ khớp |
|  | Có 01 giường gắn liền với khung giàn treo |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Bàn tập cổ chân

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn tập cổ chân kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bàn tập: 01 cái |
| 2 | Dụng cụ tập cổ chân và cơ bắp chân: 01 cái |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện, chỗ đặt bàn chân bằng guốc gỗ có đai buộc |
|  | Chân đế có 4 cục cao su đóng ngoài chống trượt |
|  | Kích thước: 42x36x39cm (+/- sai số 5%) |
|  | Khối lượng dụng cụ: ≥5 kg |
|  | Tập cử động khớp cổ chân, tập mạnh cơ bắp chân |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Khung treo tập đi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện tối thiểu: Ắc qui 24V, sạc lại được, 01 cục sạc ắc quy 24V |
| 4 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Khung treo tập đi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Khung treo: 01 cái |
| 2 | Đai treo: 01 cái |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện màu kem nhăn, bền màu hạn chế trày xước |
|  | Kích thước (DxRxC): 180 x 90 x 180-230 cm ± 10% |
|  | Bốn chân chỉnh được độ vênh của mặt phẳng. |
|  | Có tay vịn song song |
|  | Động cơ: Có thể chịu lực nâng đỡ lên tới ≥ 160kg |
|  | Dùng điều khiển nút bấm điều chỉnh tăng cao – thấp để nâng đỡ bệnh nhân |
|  | Tuỳ chọn loại chân cố định hay bánh xe |
|  | Sử dụng để tập đi độc lập hoặc hổ trợ kết hợp trên máy chạy bộ/thảm lăn tốc độ chậm, mượt, tập đi trên sàn nhà, tập đi tư thế giảm hoặc không trọng lực, tập đứng, tập quỳ, phục hồi hệ thống cơ xương, thần kinh. Tăng cường cơ bắp |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Thang tường

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Thang tường kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Thang gỗ gắn tường: 01 cái |
| 2 | Pát gắn tường: 4 cái |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu: gỗ dầu sơn PU. Thanh ngang gỗ thông, phi 34, các thanh cách nhau 20cm cấy vít 2 đầu tăng sức chịu lực |
|  | Kích thước: Cao 220cm x Rộng 100cm x Dày 10cm (+/- sai số 5%) |
|  | Khối lượng: 31 kg (+/- sai số 5%) |
|  | Thiết bị được gắn vào tường với 4 pát chữ I sắt sơn tĩnh điện chắc chắn. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Bàn bập bênh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bàn bập bênh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bập bênh chữ nhật: 01 cái |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu gỗ sơn PU |
|  | Kích thước: 60x40x10cm (+/- sai số 5%) |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Máy tập thăng bằng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy tập thăng bằng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bóng thăng bằng: 01 cái |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Đường kính bóng khi bơm: ≥ 58 cm |
|  | Độ cao khi bơm bóng: ≥25 cm |
|  | Dây chun đàn hồi gồm tối thiểu 2 sợi |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Hệ thống ròng rọc

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống ròng rọc kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bộ khung: 01 cái |
| 2 | Ròng rọc: 02 cái |
| 3 | Tay cầm: 02 cái |
| 4 | Dây dù: 01 cái |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu khung sắt sơn tĩnh điện, tay cầm bằng nhựa đúc nguyên khối |
|  | Dùng tập kéo trợ giúp tay, tập vận động cơ khớp 2 tay |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Khung tập đi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Môi trường hoạt động: Phù hợp với môi trường Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Khung tập đi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Cầu thang tập đi chữ L: 01 cái |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện màu kem nhăn bền màu hạn chế trầy xước, lót gỗ ghép phủ venir sơn PU chống mối mọt, chống ẩm. |
|  | Kích thước D220xR160xC150cm theo mô tả bên dưới (+/- sai số 5%) |
|  | Nhánh 1: 5 bậc, mỗi bậc cao 12cm, kích thước 28x80cm |
|  | Nhánh 2: 3 bậc, mỗi bậc cao 18cm, kích thước 28x80cm |
|  | Có 1 bậc nghỉ ở giữa. |
|  | Tay vịn inox, có 2 tầng - có thể tháo ráp dễ dàng. 2 khoảng cách nhau 23cm |
|  | Tải trọng ≥ 120kg |
|  | Thiết kế hình chữ L dễ dàng để vào góc phòng nên không chiếm nhiều diện tích. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Bộ máy vi tính để bàn

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bộ máy tính để bàn kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | CPU: 01 cái |
| 2 | Màn hình: 01 cái |
| 3 | Thiết bị ngoại vi: 01 bộ ( bàn phím + chuột) |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Bo mạch chủ tối thiểu: ASUS PRIME H610M-K D4 Intel® H610 (LGA 1700) kích cỡ mic-ATX với DDR4, PCIe 4.0, khe M.2, Ethernet Realtek 1 Gb, HDMI®, D-Sub, cổng USB 3.2 Gen 1, SATA 6 Gbps, đầu cắm COM, đầu cắm RGB. Socket Intel® LGA 1700: sẵn sàng cho bộ xử lý Intel® thế hệ 14, 13 và 12. Làm mát toàn diện: Tản nhiệt PCH heatsink và phần mềm Fan Xpert. Kết nối cực nhanh: Khe M.2 32Gbps, Ethernet Realtek 1 Gb và hỗ trợ USB 3.2 Gen 15X Protection III. |
|  | Bộ vi xử lý tối thiểu: Intel® Core™ i5 12400 Processor (2.50Ghz Max Turbo 4.40GHz/18MB Intel® Smart Cache/6C/12T). Số lõi 6. Số luồng 12. Tần số turbo tối đa 4.40 GHz. Bộ nhớ đệm 18 MB Intel® Smart Cache. Tổng bộ nhớ đệm L2 7.5 MB. Công suất cơ bản của Bộ xử lý 65 W. Công suất Turbo Tối đa 117 W. |
|  | Bộ nhớ Ram: DDR4 PC 16G/3200 OCPC; Tản nhiệt. |
|  | Ổ cứng: SSD M.2 PCIe 128GB HIKSEMI WAVE(P) NVMe Gen3x4, hãng HIKSEMI và HDD Western Digital 1TB Blue. |
|  | Màn hình hiện thị: ≥ 23.8 inch. |
|  | Màu sắc: Đen. Độ sáng: ≥ 250 cd/m² (Typical). |
|  | Độ tương phản: ≥ 1000:1 (Typical). |
|  | Tấm nền: IPS. Góc nhìn ngang: R/L178 (Typ); U/D178 (Typ). Tốc độ phản hồi: 1ms (MPRT). |
|  | Cổng kết nối: VGA/ HDMI 1.4x1/Audio out. |
|  | Bộ nguồn chính: VSP CST Delta P350W |
|  | Bộ vỏ máy: Mixie S5 |
|  | Tần số quét: 100Hz. Được kiểm định, và chứng theo tiêu chuẩn an toàn CB (IECEE CB Scheme) của hệ thống chứng nhận quốc tế do Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), và đảm bảo an toàn lọc ánh sáng xanh được công bố toàn cầu bởi TUV Đức. |
|  | Hệ điều hành: DOS hoặc tương đương |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

- Máy siêu âm tổng quát (2 đầu dò)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA, EU Certificate |
| 3 | Điện nguồn: 100 đến 120V/ 200 đến 240V, 50/60Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ: ≥ 40oC |
|  | Độ ẩm: ≥ 75% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy siêu âm tổng quát (2 đầu dò) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Đầu dò Convex: 01 cái |
| 3 | Đầu dò Linear: 01 cái |
| 4 | Đầu dò Tim : 01 cái |
| 5 | Bộ máy vi tính cài đặt phần cứng và phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ |
| 6 | Máy in phun màu: 01 cái |
| 7 | Bộ lưu điện UPS 1kVA: 01 bộ |
| 8 | Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tính năng chung: |
|  | Phạm vi dải động hệ thống: ≥ 272 dB |
|  | Số kênh xử lý hệ thống: ≥ 274,432 kênh |
|  | Hỗ trợ tần số siêu âm 1 - ≥ 18 MHz |
|  | Tốc độ khung hình tối đa: ≥ 882 khung hình/giây |
|  | Màn hình hiển thị ≥ 21.5 inch LCD, độ phân giải full HD (1920x1080) |
|  | Màn hình có thể nghiêng và xoay, điều chỉnh độ cao và xoay cùng với bảng điều khiển |
|  | Màn hình điều khiển màu cảm ứng LCD kích thước ≥ 10.1 inch |
|  | Số cổng kết nối đầu dò: ≥3 cổng đầu dò hoạt động |
|  | Các chế độ hoạt động: |
|  | Chế độ B |
|  | Chế độ M |
|  | Chế độ Doppler phổ ((PW, HPRF-PW), CW) |
|  | Chế độ dòng màu |
|  | Chế độ Doppler năng lượng (Doppler năng lượng có hướng) |
|  | Chế độ màu năng lượng độ phân giải cao eFLOW (eFLOW có hướng) |
|  | Chế độ Doppler mô TDI |
|  | Các chế độ hiển thị hình ảnh |
|  | Chế độ B tạo ảnh thang xám: 1 hình, 2 hình, 4 hình |
|  | Chế độ M |
|  | Chế độ B và M |
|  | Chế độ Doppler |
|  | Chế độ B và D |
|  | Chế độ B (dòng màu): 1 hình, 2 hình, 4 hình |
|  | Chế độ B (màu năng lượng): 1 hình, 2 hình, 4 hình |
|  | Chế độ B (màu năng lượng độ phân giải cao eFlow): 1 hình, 2 hình, 4 hình |
|  | Chế độ M (dòng màu) |
|  | Chế độ M (Doppler năng lượng) |
|  | Chế độ M (eFlow) |
|  | Chế độ B (dòng màu) và chế độ M (dòng màu) |
|  | Chế độ B (Doppler năng lượng) và chế độ M (Doppler năng lượng) |
|  | Chế độ B (eFlow) và chế độ M (eFlow) |
|  | Chế độ B (dòng màu) và chế độ D |
|  | Chế độ B (Doppler năng lượng) và chế độ D |
|  | Chế độ B (eFlow) và chế độ D |
|  | Chế độ Doppler mô TDI |
|  | Chế độ ba – Triplex: Chế độ B (dòng màu) và D hiển thị đồng thời thời gian thực |
|  | Chế độ ba – Triplex: Chế độ B (Doppler năng lượng) và D hiển thị đồng thời thời gian thực |
|  | Chế độ ba – Triplex: Chế độ B (eFlow) và D hiển thị đồng thời thời gian thực |
|  | Chế độ hai – Dual: Chế độ B và B (dòng màu) hiển thị đồng thời thời gian thực |
|  | Chế độ hai – Dual: Chế độ B và B (Doppler năng lượng) hiển thị đồng thời thời gian thực |
|  | Chế độ hai – Dual: Chế độ B và B (eFlow) hiển thị đồng thời thời gian thực |
|  | Chế độ tạo ảnh: |
|  | Chế độ B-mode: |
|  | Hiển thị thang xám: ≥ 256 mức |
|  | Zoom: Phóng đại tối đa: ≥ 16 lần |
|  | Góc quét: Tối đa ≥ 200 độ |
|  | Tốc độ khung hình (mật độ dòng): 3 lựa chọn |
|  | Khuếch đại: ≤ 10 đến ≥ 90 dB |
|  | Xoay hình ≥ 90 độ |
|  | Độ sâu tạo ảnh: tối đa ≥ 40 cm |
|  | Dải động: 23 bước (từ ≤ 36 - ≥ 96 dB) |
|  | AGC: ≥16 bước. Giảm độ bão hòa độ sáng và tăng cường cạnh |
|  | Độ ổn định: ≥ 16 bước |
|  | Độ mịn: ≥ 16 bước (tắt, 1 đến 15) |
|  | Bản đồ xám: ≥ 5 loại |
|  | Chức năng lái tia: ≥ ± 30 độ, bước nhảy ± 5 độ |
|  | Hiển thị rõ đường kim |
|  | Chế độ M-mode: |
|  | Tốc độ quét: ≥ 7 bước |
|  | Điều chỉnh khuếch đại B Gain ≤ ± 30dB |
|  | Dải động: ≥ 23 bước (≤ 36 - ≥ 96 dB) |
|  | AGC: ≥16 bước (bao gồm xử lý giảm áp) |
|  | Doppler xung: |
|  | Hệ thống phân tích tần số: hệ thống FFT hoặc tương đương |
|  | Tần số lặp lại xung cao: Có |
|  | Tần số lặp xung: PW: ≤ 0.32 đến ≥ 19.84 kHz |
|  | Dải vận tốc tối đa: PW: ≤ -7.97 đến 0 hoặc 0 đến ≥ +7.97 m/s |
|  | Dịch chuyển đường cơ sở: lên tới gấp đôi vận tốc |
|  | Chức năng đảo phổ: |
|  | Hiệu chỉnh góc: ≥ ±80 độ, có thể cài đặt |
|  | Tự động hiệu chỉnh góc trong chế độ Doppler dòng màu |
|  | Kích thước thể tích lấy mẫu cho Doppler PW: ≤ 0.5 – ≥ 20 mm |
|  | Lọc chuyển động thành: thủ công và tự động |
|  | Khuếch đại Doppler: 0 - ≥ 50 dB |
|  | Dải động: ≥ 16 bước |
|  | Tự động tối ưu hóa: tối ưu hóa về dải vận tốc và dịch chuyển đường cơ sở |
|  | Doppler liên tục: |
|  | Tốc độ phân tích: CW: ≤ 1.3 đến ≥ 41.67 kHz |
|  | Dải vận tốc tối đa: CW: ≤-15.9 đến 0 hoặc 0 đến ≥+15.9 m/s |
|  | Lái tia Doppler liên tục |
|  | Doppler màu: |
|  | Chế độ dòng màu |
|  | Sự chia độ: ≥ ± 127 mức |
|  | Phương sai: ≥16 mức |
|  | Tần số lặp lại xung: ≤0.55 – ≥9.92 kHz |
|  | Dải vận tốc tối đa: ≤-4.0 đến 0 hoặc 0 đến ≥+4.0 m/s |
|  | Mật độ dòng: ≥9 bước |
|  | Khuếch đại màu: 0 đến ≥32 dB (128 bước) |
|  | Lựa chọn hình ảnh tối thiểu: 3 lựa chọn (độ phân giải, tiêu chuẩn, đâm xuyên) |
|  | Làm mịn: ≥16 bước |
|  | Lọc thành tối thiểu: 6 bước (dòng màu), 8 bước (eFlow) |
|  | Độ ổn định: ≥16 bước |
|  | Giảm chuyển động thành: ≥16 bước |
|  | Doppler năng lượng: |
|  | Sự chia độ: ≥128 mức (Doppler năng lượng có hướng): ± 127 mức) |
|  | Mã hóa màu: ≥5 loại |
|  | Làm mịn: ≥16 bước |
|  | Chế độ Doppler năng lượng độ phân giải cao (eFlow) |
|  | Sự chia độ: ≥128 mức |
|  | Tần số lặp lại xung: ≤0.55 – ≥9.92 kHz |
|  | Mã hóa màu: ≥5 loại |
|  | Làm mịn: ≥16 bước |
|  | Doppler năng lượng có hướng, eFlow có hướng: |
|  | Tần số lặp lại xung: ≤0.55 – ≥9.92 kHz |
|  | Dải vận tốc tối đa: ≤-4.0 đến 0, hoặc 0 đến ≥+4.0 m/s |
|  | Dịch chuyển đường cơ sở màu: ≥± 127 mức |
|  | Sự chia độ: ≥± 127 mức |
|  | Độ phân cực màu: bình thường, đảo ngược |
|  | TDI (Doppler mô): |
|  | Có thể chuyển đổi giữa Doppler dòng màu và Doppler mô trong thăm khám |
|  | Tín hiệu đầu vào/đầu ra: |
|  | Dữ liệu đầu vào/đầu ra tối thiểu: USB 2.0 - 3 cổng (Máy chính 3); Có thể kết nối với thẻ nhớ USB |
|  | HDMI: ≥2 cổng |
|  | DVI-D: ≥2 cổng |
|  | Chức năng cài đặt trước (preset function): ≥59 chương trình tách biệt cho các ứng dụng lâm sàng cụ thể hoặc/và người dùng. Cài đặt do người dùng hoặc và cài đặt mặc định của nhà máy |
|  | Thông tin cài đặt trước có thể lưu trữ trên USB |
|  | Hỗ trợ kết nối DICOM |
|  | Quản lý dữ liệu: |
|  | Định dạng: |
|  | Hình ảnh động AVI, MPEG4 |
|  | Hình ảnh tĩnh: TIFF, BMP, JPEG |
|  | Chế độ thu nhận ảnh: |
|  | Thu nhận hình ảnh đa khung hình thời gian thực: |
|  | + Sau TIME: tối đa ≥16 giây |
|  | + Trước TIME: tối đa ≥16 giây |
|  | Thủ công: |
|  | + Dữ liệu dòng: tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ Cine |
|  | + Dữ liệu hình ảnh tối đa ≥ 16 giây |
|  | Clip Video thời gian thực (AVI, 30Hz): |
|  | + Sau TIME: tối đa ≥16 giây |
|  | + Trước TIME: tối đa ≥16 giây |
|  | + Thủ công: tối đa ≥180 giây" |
|  | Có thể xuất dữ liệu hình ảnh tĩnh sang nhiều phương tiện lưu trữ chỉ bằng một nút bấm |
|  | Lưu trữ dữ liệu: |
|  | Lưu trữ trong bộ nhớ máy chính: ≥ 500 GB |
|  | Đo lường và phân tích: |
|  | Các phép đo cơ bản: |
|  | + Chế độ B-mode: đo khoảng cách, diện tích và chu vi, thể tích, biểu đồ, góc, góc khớp hông |
|  | + Chế độ M: vận tốc, chiều dài (biên độ), khoảng thời gian, nhịp tim, chỉ số (mục đích chung) |
|  | + Chế độ Doppler phổ: Vận tốc, gia tốc (hoặc giảm tốc), vận tốc dòng trung bình, gradient áp lực, RI, PI, thời gian bán giảm áp lực, nhịp tim, đo lường Doppler, chỉ số (mục đích chung), khoảng thời gian, đo dòng hẹp, đo dòng hở, D-trace |
|  | + Chế độ B/D: đo thể tích dòng máu |
|  | Đo ổ bụng: |
|  | + Chế độ B-mode: Túi mật ống mật chung, Gan, Tụy, Thận, Lách, SOL, đường kính mạch máu, tốc độ hẹp |
|  | + Chế độ Doppler: Dòng động mạch chủ bụng, dòng máu của mạch máu trong gan, dòng tĩnh mạch cửa, vận tốc máu màng động mạch chủ, thể tích dòng máu, dòng Shunt |
|  | + Chế độ B/D: Thể tích dòng |
|  | Tính toán và đo lường tiết niệu: Thể tích tuyến tiền liệt, thể tích bàng quang, túi tinh hoàn, thể tích thận, đo tuyến thượng thận, đo Doppler động mạch thận (chỉ số nhịp đập, chỉ số trở kháng) |
|  | Tính toán và đo lường bộ phận nhỏ: |
|  | Chế độ B-mode: Tổn thương (vú), tỉ lệ D/W, thể tích eo giáp, độ dày |
|  | Chế độ Doppler: dòng Doppler vú, dòng Doppler giáp |
|  | Tính toán và đo lường phụ khoa: |
|  | + Đo tử cung |
|  | + Đo độ dày nội mạc tử cung |
|  | + Đo cổ tử cung |
|  | + Đo buồng trứng |
|  | + Đo nang trứng (Có thể đo thể tích bằng phép đo 3 trục) |
|  | + Đo bàng quang |
|  | + Đo động mạch tử cung, động mạch buồng trứng" |
|  | Tính toán và đo lường sản khoa: |
|  | + Tuổi thai, cân nặng thai nhi |
|  | + Đo Doppler thai |
|  | + Đo chức năng tim thai nhau thai, tim thai (MCA, UmA, UtA, OvA, PLI, D-Ao) |
|  | + Chỉ số nước ối (AFI, AFP, AFV) |
|  | + Chiều dài cổ tử cung |
|  | + Hỗ trợ đa thai |
|  | + Chức năng phân tích sự phát triển |
|  | Đo đạc tim: |
|  | + Chế độ B-mode: đo thể tích LV, đo diện tích van (AVA, MVA), LA/AO, tỉ lệ, đo thất phải, đo IVC, thể tích tâm nhĩ trái/phải |
|  | + Chế độ M-mode: Pombo, Teichholz, Gibson, đo van hai lá, đo LA/Ao, đo van ba lá, đo van động mạch phổi, đo IVC, đo CRT (đánh giá không đồng bộ) |
|  | + Chế độ Doppler: dòng LVOT, dòng RVOT, dòng hở, dòng hẹp, dòng tĩnh mạch cửa, đo CRT (đánh giá không đồng bộ) |
|  | + Chế độ dòng màu: đo PISA |
|  | Đo đạc mạch máu: |
|  | + Động mạch cảnh: CCA (động mạch cảnh chung), ICA (động mạch cảnh trong), ECA (động mạch cảnh ngoài), BIFUR, VERT (động mạch đốt sống), tỉ lệ diện tích hẹp, tỉ lệ đường kính hẹp, IMT (độ dày lớp nội trung mạc) |
|  | + Đo động mạch và tĩnh mạch chi: lưu lượng động mạch chi dưới và chi trên, lưu lượng tĩnh mạch chi dưới và chi trên |
|  | Các tính năng hình ảnh |
|  | Tính năng tự động tối ưu hóa: Gain B, TGC |
|  | Tự động tối ưu hóa với 1 nút bấm |
|  | Hiển thị hình ảnh với trường nhìn hình thang (trên đầu dò linear đã chọn) - Trapezoidal scan |
|  | Phần mềm tự động đo đạc các thông số Doppler |
|  | Xử lý ảnh thích ứng (AIP) |
|  | Xử lý ảnh mượt mà (SIP): kết hợp của xử lý nhấn mạnh đường viền và loại bỏ nhiễu |
|  | Tính năng tạo ảnh đa hướng (khả dụng trên đầu dò linear và convex đã chọn) |
|  | Tính năng tạo ảnh hòa âm hình ảnh nhu mô |
|  | Phần mềm tăng cường hiển thị đường kim sinh thiết |
|  | Các loại đầu dò: |
|  | Đầu dò Convex: |
|  | Dải tần số: ≤ 1 - ≥ 5 MHz. |
|  | Tần số trung tâm: ≥3MHz |
|  | Góc quét: ≥70 độ |
|  | Số lượng chấn tử: ≥160 |
|  | Có khả năng hướng dẫn sinh thiết |
|  | Đầu dò Linear: |
|  | Dải tần số: ≤ 2 - ≥12 MHz |
|  | Tần số trung tâm: ≥7 MHz |
|  | Trường nhìn: ≥ 38mm |
|  | Số lượng chấn tử: ≥192 |
|  | Có khả năng hướng dẫn sinh thiết |
|  | Đầu dò Tim: |
|  | Dải tần số: ≤ 1 - ≥ 5 MHz. |
|  | Tần số trung tâm: ≥2.5 MHz |
|  | Góc quét: ≥90 độ |
|  | Số lượng chấn tử: ≥64 |
|  | Máy tính cài đặt phần mềm trả kết quả siêu âm: |
|  | Bộ vi xử lý: Intel |
|  | Dung lượng bộ nhớ RAM: 8GB. |
|  | Ổ cứng: 500GB. |
|  | Màn hình màu LCD 17: 01 cái. |
|  | Máy in màu trả kết quả siêu âm: Có |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

- Hệ thống X-quang kỹ thuật số và phụ kiện (Hệ thống X-quang chẩn đoán)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, EU Certificate |
| 3 | Điện nguồn: 3 pha 380V, 50Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ: ≥ 30oC |
|  | Độ ẩm: ≥ 70% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống X-quang chẩn đoán 640mA kỹ thuật số và phụ kiện (Hệ thống X-quang chẩn đoán) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính (Tủ phát tia X): 01 cái |
| 2 | Bàn bệnh nhân dịch chuyển 4 chiều: 01 cái |
| 3 | Giá chụp phổi: 01 cái |
| 4 | Cột đỡ bóng gắn sàn: 01 cái |
| 5 | Bóng phát tia: 01 cái |
| 6 | Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 cái |
| 7 | Cáp cao thế: 01 cái |
| 8 | Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số: 2 tấm |
| 9 | Bộ Workstation (bao gồm: CPU cài đặt sẵn phần mềm đồng bộ thu nhận hình ảnh X-quang kỹ thuật số, màn hình 23 inch), 01 bộ |
| 10 | Máy in phim khô: 01 cái |
| 11 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | Tủ phát tia X: |
|  | Công suất: ≥ 52kW |
|  | Dải điện áp chụp: ≤ 40 ~≥ 150kV, bước ≥1kV |
|  | Dải mA: ≤ 10 đến ≥ 640mA |
|  | Dải thời gian chụp: ≤ 0.001 đến ≥ 10 giây,≥ 38 bước |
|  | Dải mAs: ≤ 0.1 đến ≥ 500mAs |
|  | Dòng phát tối đa: ≥ 640mA81kV; ≥500mA104kV; ≥400mA@130kV; ≥ 320mA125kV |
|  | Độ chính xác: |
|  | + kV < ±(1% + 1 kV) |
|  | + mA < ±(3% + 1 mA) |
|  | + thời gian < ±(1% + 0.5 ms) |
|  | + mAs < ±(3% + 0.1 mAs) |
|  | Yêu cầu nguồn điện: ≤ 125% công suất ngõ ra |
|  | Lựa chọn kỹ thuật chụp: hiển thị ≥ 4 thông số (kV, mA, thời gian, mAs) |
|  | Thu nhận ảnh: ≥ 2 Bucky + 1 Non - Bucky |
| 2 | Bàn bệnh nhân dịch chuyển 4 chiều: |
|  | Di chuyển mặt bàn: |
|  | + Theo chiều dọc: ≥ 1,000 (±500) mm ± 10mm (kích thước mặt bàn ≥ 2,200 mm) |
|  | + Theo chiều ngang: ≥ 250 (±125) mm ± 5mm |
|  | - Bucky theo chiều dọc: ≥ 350mm (khay tiêu chuẩn) ± 10mm (khay tiêu chuẩn) |
|  | Mặt bàn: |
|  | + Độ lọc: ≥ 1.2mmAl ở 100kV |
|  | + Tải trọng bệnh nhân ≥ 300kg |
|  | Loại Bucky: dao động |
|  | Lưới tối thiểu: FD 100cm (tương đương 39,37 inch), 103 lpi, tỉ lệ 10:1 |
|  | Khóa: khóa từ, cảm biến on/off |
|  | Chỉ thị vị trí trung tâm: báo âm thanh và đèn LED |
| 3 | Giá chụp phổi: |
|  | Di chuyển Cassette theo chiều thẳng đứng ≥ 1,390 mm (300~1,690 mm từ sàn đến trung tâm Bucky) |
|  | Loại Bucky: dao động |
|  | Lưới: FD ≥ 40~72inch, 103 hoặc180 lpi, tỉ lệ 8~12:1 |
|  | Lọc có sẵn: ≥ 0.5mmAl ở 100kV |
|  | Khóa: khóa từ, công tắc on/off |
|  | Cân bằng: cân bằng đối trọng |
| 4 | Cột đỡ bóng gắn sàn: |
|  | Góc quay bóng: ≥ ±130 độ |
|  | Di chuyển đầu đèn: |
|  | + Theo chiều dọc: ≥ 2,200 mm |
|  | + Theo chiều ngang: ≥ 200 mm |
|  | +Theo chiều thẳng đứng: ≥ 1,300 mm (400~1,700 mm từ sàn đến điểm hội tụ) |
|  | Khóa: khóa từ, công tắc on/off |
|  | Cân bằng: cân bằng đối trọng |
|  | Xoay cột: bước ≥ 90 độ, khóa chân |
| 5 | Bóng phát tia: |
|  | Tiêu điểm chụp: ≤ 0.6/1.2mm |
|  | Trữ lượng nhiệt tối đa: ≥ 300kHU (210kJ) |
|  | Góc bia: ≥ 12° |
|  | Điện áp tối đa: ≥ 150kV |
|  | Lọc sẵn có: ≥ 1.0 mmAl/ 75 kV |
| 6 | Bộ chuẩn trực chùm tia: |
|  | Điều khiển: bằng tay với đèn hẹn giờ ≥ 30giây |
|  | Hình dạng trường tia: hình chữ nhật hoặc hình vuông |
|  | Kích thước vùng chụp tối đa: 43x43cm tại100cm SID ± 10% |
|  | Rỏ rỉ bức xạ: nhỏ hơn ≤ 40 mR/h |
|  | Điện áp tối đa: ≥ 150kV |
|  | Bộ lọc vốn có: ≥ 2 mmAl |
|  | Độ sáng: ≥ 160 lux tại 100 cm SID |
|  | Loại bóng: LED hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn: vành xoay với núm vặn cố định |
| 7 | Tấm thu nhận ảnh kỹ thuật số: |
|  | Công nghệ tấm nhận ảnh: Amorphous Silicon |
|  | Chất nhạy sáng: CSI |
|  | Vùng chụp: ≥427mm x 427mm |
|  | Độ phân giải điểm ảnh Pixel: ≥3072 x 3072 |
|  | Khoảng cách các Pixel: ≤ 139 µm |
|  | Chuyển đổi A/D: ≥ 16 bit |
|  | Kích thước tấm: ≥ 460mm x 460mm x 15mm (±1mm) |
|  | Trọng lượng có thể: ≥ 150kg đồng đều |
| 8 | Trạm xử lí hình ảnh kỹ thuật số: |
|  | Bộ vi xử lý: ≥ Core i5 |
|  | Bộ nhớ RAM: 8GB |
|  | Màn hình: ≥ 23 inch |
|  | Phần mềm xử lý ảnh: |
|  | + Giao diện người dùng đồ họa dựa trên Windows |
|  | + Hiển thị nhiều hình ảnh (1x1 - 4x4) |
|  | + Lựa chọn nhiều hình ảnh |
|  | + Chức năng thay đổi bố cục tự động |
|  | + Truy cập nhanh tính năng thêm và tính năng duy trì hình ảnh bằng popup menu |
|  | + Tính năng ROI (hỗ trợ người dùng tạo ROI cho mỗi APR) |
|  | + Hỗ trợ đa ngôn ngữ |
|  | + Mã PACS không giới hạn (mã CPT) |
|  | + Hỗ trợ không giới hạn chương trình giải phẫu (APR) |
|  | + Hỗ trợ DICOM Worklist SCU, DICOM Storage SCU và chức năng chuyển |
|  | + Hỗ trợ chức năng DICOM Multi - transfer |
|  | + Tính năng hậu xử lý hiệu năng cao |
|  | - Công cụ xử lí hình ảnh gồm: |
|  | + Horizontal: lật ảnh theo chiều ngang |
|  | + Vertical: lật ảnh theo chiều dọc |
|  | + Quay ảnh ngược chiều kim đồng hồ |
|  | + Quay ảnh theo chiều kim đồng hồ |
|  | + Chế độ âm bản |
|  | + Chú thích văn bản |
|  | + Ruler: công cụ đo khoảng cách |
|  | + Angle: công cụ đo góc |
|  | + Chức năng phóng to, thu nhỏ hình ảnh |
|  | + Chức năng cắt ảnh |
|  | + Chức năng sao chép hình ảnh |
|  | + Chức năng khôi phục hình ảnh |
|  | + Ghi đĩa CD (CD Burning) |
|  | Tạo dữ liệu CDR dựa trên DICOMDR |
|  | Hỗ trợ ghi CD/DVD |
|  | Dữ liệu đa nghiên cứu gồm: |
|  | + Tính năng DICOM: DICOM PRINT |
|  | + Tính năng DICOM: DICOM STORAGE |
|  | + Tính năng DICOM: MPPS |
|  | + Tính năng DICOM: WORKLIST |
|  | Máy in phim X-quang khô y tế: |
|  | Tối thiểu sử dụng công nghệ in laser hoặc tương đương |
|  | Tối thiểu in phim được cho các thiết bị CT, MRI, CR/DR và các thiết bị chẩn đoán hình ảnh khác |
|  | In được nhiều cỡ phim tối thiểu gồm: |
|  | + ≥ 35 x 43 cm (14" x 17") |
|  | + ≥ 26 x 36 cm (10" x 14") |
|  | + ≥ 25 x 30 cm (10" x 12") |
|  | + ≥ 20 x 25 cm (8" x 10") |
|  | Tốc độ in phim tối thiểu: ≥ 100 phim/giờ: Phim 26x36cm (10" x 14"), 25x30cm (10" x 12"), 20x25cm (8" x 10") ≥ 80 phim/giờ: Phim 35x43cm (14" x 17") |
|  | Khay cấp phim có thể chứa: ≥ 150 tờ phim/01 lần nạp |
|  | Có thể nạp phim trong ánh sáng bình thường |
|  | Số khay: ≥ 02 khay chứa phim |
|  | Độ phân giải: ≥ 508 dpi |
|  | Độ tương phản khoảng: ≥ 14 bits |
|  | Tối thiểu kết nối chuẩn DICOM |
|  | Bộ nhớ: ≥1 GB |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

- Hệ thống lọc nước RO dùng cho máy chạy thận nhân tạo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và ISO9001 hoặc tương đương. |
| 3 | Điện nguồn: Điện áp sử dụng phù hợp với điện lưới Việt Nam: 220V/50Hz hoặc 380V, 50/60Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ: ≥ 30oC |
|  | Độ ẩm: ≥ 80% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống lọc nước RO dùng cho máy chạy thận nhân tạo kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: Máy lọc thẩm thấu ngược RO: 01 máy Hệ thống tiền xử lý: 01 hệ thống, bao gồm: |
| 1 | Bình lọc đa chất: 01 bình |
| 2 | Bình lọc than hoạt tính: 02 bình |
| 3 | Bình làm mềm: 01 bình |
| 4 | Bơm tăng áp: 02 cái |
| 5 | Bồn chứa nước đầu nguồn: 01 bồn |
| 6 | Bồn chứa nước RO: 01 bồn |
| 7 | Đèn cực tím: 01 bộ |
| 8 | Bơm phân phối: 02 cái |
| 9 | Bộ lọc xác vi khuẩn: 01 bộ |
| 10 | Tủ điều khiển hệ thống RO: 01 tủ |
| 11 | Bồn rửa quả lọc: 02 bồn |
| 12 | Hệ thống đường ống cấp nước RO, nước thải cho các máy thận, bồn rửa quả và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: 01 bộ |
| 13 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy lọc thẩm thấu ngược RO: |
|  | Công suất ≥700 L/giờ |
|  | Thiết kế Low-energy giảm nhu cầu tiêu thụ điện năng và các chi phí vận hành . |
|  | Bộ lọc đầu vào 1÷5 µ (micro), 20 inch |
|  | Van ngắt nước đầu vào tự động loại đóng chậm (chống búa nước) và có cơ cấu mở bằng tay |
|  | Lưu lượng kế trung tâm đo nước thải và RO |
|  | Bảo vệ nhiệt, điện áp và chống mất pha cho mô tơ |
|  | Nút khởi động, reset và đèn báo lỗi |
|  | Đồng hồ đo áp lực trước và sau màng 1÷5 µ và màng RO. |
|  | Đồng hồ đo độ dẫn nước RO hiển thị số cho phép căn chỉnh, độ phân giải 0,1 µS/cm, dải đo 0-200 µS/cm. |
|  | Trung tâm kiểm soát lưu lượng bao gồm các van đường thải và đường hồi |
|  | Vỏ màng cấu tạo thép không rỉ, lắp đứng có chức năng tự động rửa vỏ màng loại bỏ vi khuẩn và endotoxin |
|  | Công tắc áp lực thấp |
|  | Đèn báo sự cố: Áp lực đầu vào thấp, motor quá tải |
|  | Áp suất làm việc ≤ 7,5 - ≥ 15 bars |
|  | Tỷ lệ thu hồi tối đa ≥ 75% |
|  | Tỷ lệ thải chất hòa tan danh định ≤ 95- ≥ 98% |
|  | Nhiệt độ làm việc 0 ÷ ≥ 48,6°C |
|  | Áp suất đầu vào tối thiểu ≥ 13 Psig |
|  | Điện áp: 1/3 pha, 220V/380V, 50Hz |
|  | Khung máy bằng thép không rỉ SUS304, kích thước: CxRxS ≤ 155x70x55 cm, chân máy có tăng đơ điều chỉnh cao thấp và cân bằng |
|  | Khung máy tích hợp ray lắp chữ C cho phép nâng cấp tăng công suất |
|  | Màng lọc RO: số lượng ≥ 2 màng |
|  | Hệ thống tiền xử lý: |
|  | Bình lọc đa chất: |
|  | Van tự động nhiều cổng ra với bộ vi xử lý, bàn phím & cảm biến lưu lượng, màn hình LCD, cho phép bypass khi rửa ngược |
|  | Rửa ngược có thể thực hiện bằng tay |
|  | Có thể cài đặt chương trình theo thời gian hoặc thể tích cho bộ điều khiển để rửa ngược |
|  | Công suất lọc tối đa: ≥ 2200 L/giờ |
|  | Vật liệu lọc: Cát, Anthracite, Greend sand, sỏi nhỏ |
|  | Vỏ bình Composit, kích cỡ 1465( ĐK 14") |
|  | Chịu được áp lực ≥ 150PSI |
|  | Áp lực làm việc từ ≤2- ≥ 4,5 kg/cm2 |
|  | Điện áp sử dụng 220V, 50Hz hoặc bộ chuyển đổi 220/12V |
|  | Bình lọc than hoạt tính: |
|  | Van tự động nhiều cổng ra với bộ vi xử lý, bàn phím & cảm biến lưu lượng, màn hình LCD, cho phép bypass khi rửa ngược |
|  | Rửa ngược có thể thực hiện bằng tay |
|  | Có thể cài đặt chương trình theo thời gian hoặc thể tích cho bộ điều khiển để rửa ngược |
|  | Công suất lọc tối đa: ≥2100 L/giờ |
|  | Vật liệu lọc: Than hoạt tính, sỏi nhỏ |
|  | Vỏ bình Composit, kích cỡ 1465( ĐK 14") |
|  | Chịu được áp lực 150PSI |
|  | Áp lực làm việc từ ≤ 2 - ≥4,5 kg/cm2 |
|  | Điện áp sử dụng 220V, 50Hz hoặc bộ chuyển đổi 220/12V |
|  | Bình làm mềm: |
|  | Van tự động nhiều cổng ra với bộ vi xử lý, bàn phím & cảm biến lưu lượng, màn hình LCD, cho phép bypass khi rửa ngược |
|  | Rửa ngược và tái sinh có thể khởi động bằng tay |
|  | Có thể cài đặt chương trình theo thời gian hoặc thể tích cho bộ điều khiển để rửa ngược và tái sinh hạt làm mềm |
|  | Bình muối: 100 L |
|  | Công suất lọc tối đa: ≥3400 L/giờ |
|  | Vật liệu lọc: hạt làm mềm, sỏi nhỏ |
|  | Vỏ bình Composit, kích cỡ 1465( ĐK 14") |
|  | Chịu được áp lực ≥150PSI |
|  | Áp lực làm việc từ ≤ 2- ≥ 4,5 kg/cm2 |
|  | Điện áp sử dụng 220V, 50Hz hoặc bộ chuyển đổi 220/12V |
|  | Bơm tăng áp: |
|  | Bơm trục ngang đa tầng cánh |
|  | Vật liệu buồng và cánh bơm: thép hợp kim, thép không gỉ, … |
|  | Q:≥ 4,7 m3/giờ |
|  | Chiều cao cột áp: ≥30,69 m |
|  | Nguồn điện 1 hoặc 3x 220~240V, 50Hz |
|  | Bồn chứa nước đầu nguồn |
|  | Bồn dạng đứng, chất liệu Inox SS304, dung tích: ≥1500L; ĐK: 960-1200mm |
|  | Bồn chứa nước thành phẩm RO |
|  | Bồn dạng đứng, chất liệu Inox SS304, dung tích: ≥1500L |
|  | ĐK: 960-1200mm |
|  | Đèn cực tím: |
|  | Đèn UV đi kèm bộ ballast, công suất: ≥ 32W |
|  | Ống thạch anh chứa đèn kèm |
|  | Bộ gá ống thạch anh nhúng chìm inox 304 hoặc tương đương |
|  | Bộ bóng đèn cực tím hoặc tương đương |
|  | Điện áp sử dụng ballast 220-240V/50-60 Hz |
|  | Bơm phân phối: |
|  | Bơm trục ngang đa tầng cánh |
|  | Vật liệu buồng bơm, trục, cánh bằng thép không rỉ Q: ≥3,1 m3/giờ |
|  | Chiều cao cột áp: ≥ 27,4 m |
|  | Điện áp 220 V/50Hz |
|  | Bộ lọc xác vi khuẩn: |
|  | Lõi lọc 0,2 micro 20” |
|  | Tủ điều khiển hệ thống RO |
|  | Tủ điều khiển KT: ≤ 350x450 mm |
|  | Thiết bị điều khiển: màn hình cảm ứng HMI ≥ 4,3 inch, tích hợp PLC |
|  | Hiển thị các thông số vận hành, lưu lượng, cảnh báo lỗi |
|  | Hiển thị % mức nước RO trên bồn chứa |
|  | Chương trình PLC kiểm soát hoạt động và cho phép cài đặt, căn chỉnh các thông số vận hành |
|  | Thiết bị phụ trợ: Rơ le trung gian cầu đấu nhanh, khởi động từ và atomat, … |
|  | Bồn rửa quả lọc: |
|  | Kích thước (DxRxC): 1500x500x830mm ± ≤5% |
|  | Vật liệu: Inox 304 |
|  | Có lưới đỡ quả lọc, dạng đan lưới bằng dây inox304 |
|  | Khung và chân bồn bằng inox hộp vuông dày 2mm, bồn có thể điều chỉnh cao thấp |
|  | Bồn được thiết kế có tăng đơ điều chỉnh tạo độ dốc và có phễu thu bằng inox có chắn rác |
|  | Có đồng hồ kiểm soát áp lực nước |
|  | Hệ thống đường ống cấp nước RO, nước thải cho các máy thận, bồn rửa quả và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh |
|  | Hệ thống đường ống PVC cấp nước RO cho máy thận |
|  | Hệ thống đường ống PVC đường thải cho máy thận |
|  | Phụ liện lắp đặt, liên kết các bộ phân của hệ thống: Ống, van, cút, tê … |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nước RO đầu ra phải được đơn vị có chức năng kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng. |
| 8 | Bồn rửa quả lọc phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y Tế. |

- Máy chạy thận nhân tạo

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| 3 | Điện nguồn: Điện áp sử dụng phù hợp với điện lưới Việt Nam: 220~240VAC/50Hz |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | Nhiệt độ: ≥ 30oC |
|  | Độ ẩm: ≥ 70% |
| 5 | Xuất xứ (máy chính): Thuộc các quốc gia G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chạy thận nhân tạo kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 chiếc |
| 2 | Bộ dây nối với dịch lọc A, B: 01 bộ |
| 3 | Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 bộ |
| 4 | Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 bộ |
| 5 | Cây treo dịch truyền/ Cọc đỡ dịch mồi: 01 cái |
| 6 | Giá đỡ quả lọc: 01 cái |
| 7 | Que hút hoặc dây hút hóa chất tẩy trùng: 01 bộ |
| 8 | Đèn cảnh báo: 01 cái |
| 9 | Pin dự phòng: 01 cái |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Màn hình hiển thị |
|  | Màn hình LCD màu, cảm ứng hoặc tương đương. |
|  | Kích thước ≥ 10 inch |
|  | Khối thủy lực |
|  | Nguồn nước cấp |
|  | Áp lực đầu vào: ≤ 1,5 bar - ≥ 3,0 bar. |
|  | Nhiệt độ: ≤ 5°C - ≥ 30°C. |
|  | Dịch lọc: |
|  | Sử dụng được dịch lọc Acetate và Bicarbonate |
|  | Tốc độ (lưu lượng) dịch lọc: khoảng từ ≤ 300 ml/phút - ≥ 700 ml/phút |
|  | Nhiệt độ dịch ≤ 35°C - ≥ 39°C |
|  | Độ dẫn điện của dịch lọc: ≤ 13,0 mS/cm - ≥ 15,7 mS/cm |
|  | Độ chính xác: ≤ ± 0,1 mS/cm |
|  | Khối dây máu tuần hoàn ngoài |
|  | Bơm máu động mạch: |
|  | Sử dụng được tối thiểu 2 loại dây bơm đường kính khác nhau |
|  | Tốc độ bơm máu: từ ≤ 30 ml/phút đến ≥ 600 ml/phút (đối với dây máu đường kính trong 8mm) |
|  | Độ chính xác: ≤ ± 10 % |
|  | Kiểm soát áp lực động mạch: |
|  | Khoảng hiển thị: ≤ -300 mmHg tới ≥ +280 mmHg |
|  | Độ chính xác: ≤ ±3 mmHg |
|  | Kiểm soát áp lực tĩnh mạch: |
|  | Khoảng hiển thị: ≤ -60 mmHg tới ≥ +400 mmHg |
|  | Độ chính xác: ≤ ±3 mmHg |
|  | Kiểm soát áp lực xuyên màng: |
|  | Khoảng hiển thị: từ ≤ –60 mmHg đến ≥ +500 mmHg |
|  | Bơm Heparin: |
|  | Lưu lượng truyền: khoảng từ 0 đến ≤ 9,9 ml/giờ |
|  | Độ chính xác: ≤ ±5% |
|  | Có chức năng tùy chỉnh thể tích liều bolus: ≥ 5ml |
|  | Kích cỡ xy lanh có thể sử dụng: ≤ 30 ml. |
|  | Chức năng kiểm soát an toàn, tiết kiệm tài nguyên: |
|  | Có pin dự phòng khi mất điện, thời gian duy trì tối thiểu ≥ 20 phút |
|  | Chức năng kiểm tra an toàn trước khi bắt đầu và trong quá trình điều trị |
|  | Chức năng loại bỏ khí trong hệ thống thủy lực hoặc nguồn nước cấp |
|  | Có đèn cảnh báo và hiển thị tình trạng lỗi trên màn hình hoặc tương đương |
|  | Bộ phát hiện khí tĩnh mạch: Phát hiện bong bóng khí nhờ vào bộ phát sóng siêu âm hoặc tương đương |
|  | Bộ phát hiện rò rỉ máu: Chức năng phát hiện rò rỉ bằng cảm biến quang hoặc tương đương, độ nhạy ≤ 0,5 ml máu/phút |
|  | Chức năng tiết kiệm dịch lọc |
|  | Chức năng tiết kiệm điện, điện năng tiêu thụ tối đa ≤ 1500VA |
|  | Chức năng thẩm phân 1 kim bằng 1 bơm |
|  | Chức năng hỗ trợ mồi đường dây máu |
|  | Chức năng tính toán chỉ số Kt/V hoặc tương đương |
|  | Chức năng siêu lọc |
|  | Chức năng tự động tính toán tốc độ siêu lọc |
|  | Chức năng siêu lọc theo biểu đồ |
|  | Tốc độ siêu lọc: khoảng từ 0 đến ≥ 4,00 l/giờ |
|  | Các thông số siêu lọc hiển thị: UF Goal, UF time, UF rate và UF volume (số ký cần rút, thời gian rút ký, tốc độ rút ký và số ký đã rút) |
|  | Các chương trình rửa máy: |
|  | Rửa đơn thuần dùng nước RO |
|  | Khử khuẩn bằng hóa chất |
|  | Khử khuẩn bằng nước nóng kết hợp với hóa chất |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

# Ghi chú: Thiết bị đảm bảo các tính năng nêu trên, tương đương hoặc cao hơn.