PHỤC LỤC 1: ĐẶC TÍNH, CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

(Đính kèm Chương V E-HSMT Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phụ trợ khác cho khoa Hiếm muộn ( IVF))

# Lô 1: Kính hiển vi

1. Kính hiển vi hai thị kính

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Kính hiển vi 2 thị kính kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Thân kính hiển vi: 01 cái |
| 2 | Thị kính chống mốc 10X, đường kính vi trường ≥ 20 mm: 02 cái |
| 3 | Vật kính phẳng chống mốc 4X/5X độ mở ≥ 0.10, khoảng cách làm việc ≥ 10mm: 01 cái |
| 4 | Vật kính phẳng chống mốc 10X, độ mở ≥ 0.25, khoảng cách làm việc ≥ 6.0 mm: 01 cái |
| 5 | Vật kính phẳng chống mốc 40X, độ mở ≥ 0.65, khoảng cách làm việc ≥ 0.5 mm: 01 cái |
| 6 | Vật kính phẳng chống mốc 100XOil/ độ mở ≥ 1.25 , khoảng cách làm việc ≥ 0.13 mm: 01 cái |
| 7 | Lọ dầu soi 8cc: 01 lọ |
| 8 | Túi phủ chống bụi: 01 cái |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Hệ thống quang học: vô cực |
|  | Khoảng cách điều chỉnh giữa 2 đồng tử: ≤ 50 - ≥ 75 mm. |
|  | Thị kính chống mốc 10X, quang trường ≥ 20, góc nhìn ≥ 25 độ |
|  | Độ phóng đại: ≥ 1000 lần |
|  | Mâm gắn vật kính có ≥ 4 vị trí lắp vật kính: |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 4X/5X, độ mở 0.10, khoảng cách làm việc ≥ 10 mm |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 10X, độ mở ≥ 0.25, khoảng cách làm việc ≥ 6 mm |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 40X, độ mở ≥ 0.65, khoảng cách làm việc ≥ 0.5 mm |
|  | - Vật kính phẳng chống mốc 100XOil/ độ mở ≥ 1.25 , khoảng cách làm việc ≥ 0.13 mm |
|  | Núm di chuyển tiêu bản: |
|  | Loại đồng trục bố trí bên phải. |
|  | Hành trình di chuyển mẫu: X x Y ≥ 75 x 30mm |
|  | Nguồn sáng: |
|  | Nguồn sáng: Đèn LED |
|  | Công suất ≥ 3 W |
|  | Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô: |
|  | Giới hạn điều chỉnh tiêu cự ≥ 15 mm |
|  | Điều chỉnh tinh/thô ≤ 0.5 mm/vòng quay |
|  | Khóa tiêu cự: Bảo vệ vật kính và mẫu tránh các tác động bên ngoài gây hỏng |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

2. Hệ thống kính hiển vi đảo ngược và bộ vi thao tác

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 5 | Xuất xứ (Thân kính): thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Hệ thống kính hiển vi đảo ngược và bộ vi thao tác kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Kính hiển vi có camera: |
| 1.1 | Thân kính: 01 bộ |
| 1.2 | Ống kính quan sát hai mắt: 01 bộ |
| 1.3 | Thị kính 10x: 02 cái |
| 1.4 | Mâm vật kính điều khiển điện: 01 cái |
| 1.5 | Bàn di mẫu: 01 cái |
| 1.6 | Tụ quang: 01 cái |
| 1.7 | Bộ vật kính với các cấp độ phóng đại 4x, 10x, 20x, 40x: 01 bộ |
| 1.8 | Phụ kiện cho phương pháp tương phản pha nâng cao dành cho kỹ thuật ICSI ứng với các độ phóng đại: 10x, 20x, 40x: 01 bộ |
| 1.9 | Phụ kiện chỉnh tâm: 01 cái |
| 1.10 | Camera kỹ thuật số: 01 bộ |
| 1.11 | Phần mềm xử lý hình ảnh: 01 bộ |
| 1.12 | Bóng đèn LED: 02 cái hoặc Nguồn sáng LED: 01 bộ |
| 1.13 | Bao đậy kính: 01 cái |
| 1.14 | Máy vi tính và màn hình: 01 bộ |
| 2 | Đĩa giữ ấm mẫu: |
| 2.1 | Đĩa giữ ấm: 01 cái |
| 2.2 | Bộ điều khiển nhiệt độ: 01 bộ |
| 3 | Bàn chống rung với mặt bàn chống rung: 01 cái |
| 4 | Bộ vi thao tác: |
| 4.1 | Bộ vi thao tác điều khiển bằng động cơ: 01 bộ |
| 4.2 | Bộ vi thao tác điều khiển bằng thủy lực: 01 bộ |
| 4.3 | Phụ kiện kết nối với kính hiển vi soi ngược: 01 cái |
| 4.4 | Bộ nối cho phép giữ kim: 01 cái |
| 5 | Bộ vi tiêm: 01 Bộ (01 cái bên trái, 01 cái bên phải) |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Kính hiển vi có camera: |
|  | Là kính hiển vi đảo ngược thực hiện quan sát tương phản/phản pha nâng cao dành cho ứng dụng ICSI hoặc DIC dùng trong hỗ trợ sinh sản và nuôi cấy tế bào |
|  | Có thể nâng cấp để thực hiện các phương pháp quan sát khác như quan sát IMSI, quan sát thoi vô sắc |
|  | Hệ quang vô cực, chống quang sai màu với khoảng cách hội tụ của vật kính là ≥ 45 mm |
| 1.1 | Thân kính: |
|  | - Có cổng kết nối với camera. |
|  | Có ≥ 03 tỷ lệ chia sáng có thể chuyển đổi trong quá trình quan sát như sau: + 100% qua mắt + 100% qua cổng bên trái + 100% qua cổng bên phải |
|  | Dùng đèn LED trắng tuổi thọ ≥ 60.000 giờ |
|  | Hệ thấu kính mắt ruồi “Fly-eye” hoặc tube lens hoặc tương đương |
|  | Tự động tái tạo độ sáng đã điều chỉnh bằng chức năng quản lý cường độ ánh sáng (LIM) |
|  | Giá đỡ hệ thống chiếu sáng truyền qua có thể nghiêng về phía sau một góc ≥ 25° |
|  | Thân kính lắp sẵn bộ chuyển đổi độ phóng đại trung gian, cho phép chuyển đổi độ phóng đại ≥ 1.5 |
|  | Màn hình LCD cảm ứng hoặc tương đương tích hợp trên thân kính, có thể điều chỉnh thông số trên màn hình hoặc trên thân kính. |
|  | Ống kính quan sát hai mắt, góc nhìn nghiêng ≥ 35 độ, quang trường trường ≥ 22 mm. |
|  | Thị kính 10x, quang trường ≥ 22 mm. |
|  | Mâm vật kính có ≥ 06 vị trí, điều chỉnh điện |
|  | Bàn di mẫu có: khoảng di chuyển của trục X ≥ 110 mm, khoảng di chuyển của trục Y ≥ 70 mm. |
|  | Hành trình nâng hạ bàn di mẫu/Tổng hành trình lấy nét ≥ 7 mm |
| 1.2 | Bộ vật kính vô cực, chống quang sai màu gồm ≥ 4 mức phóng đại: |
|  | - Vật kính 4X (hoặc 5X): độ mở N.A ≥ 0.10, khoảng cách làm việc W.D.≥ 18mm |
|  | - Vật kính 10X: độ mở N.A ≥ 0.25, khoảng cách làm việc W.D.≥ 6.2 mm |
|  | - Vật kính 20X: độ mở N.A ≥ 0.35, khoảng cách làm việc W.D. ≥ 4.9 mm |
|  | - Vật kính 40X: độ mở N.A ≥ 0.55, khoảng cách làm việc W.D. ≥ 2.3 mm |
| 1.3 | Tụ quang: |
|  | - Có ≥ 04 vị trí điều khiển bằng mô tơ điện để gắn các module cho các phương pháp quan sát. |
|  | - Thấu kính tụ quang có khẩu độ số N.A ≥ 0.35, có khoảng cách làm việc O.D ≥ 30 mm. |
| 1.4 | Camera kỹ thuật số: |
|  | - Loại cảm biến: CMOS hoặc tương đương, hình ảnh màu |
|  | - Độ phân giải: ≥ 5.9 MP, Full HD hoặc cao hơn |
|  | - Chế độ hiển thị ảnh trực tiếp ≥ 30 khung hình/giây |
|  | - Có công kết nối với máy tính để xuất hình ảnh bằng cổng USB 3.0 hoặc HDMI hoặc Ethernet hoặc tương đương |
|  | - Kiểm soát phơi sáng: chế độ tự động hoặc thủ công |
|  | + Thời gian phơi sáng: ≤ 100 µs đến ≥ 1s |
| 1.5 | Phần mềm xử lý hình ảnh: |
|  | Chụp ảnh và quan sát ảnh trực tiếp |
|  | Quay phim: xuất ra dưới dạng AVI |
|  | Có chức năng chụp ảnh theo thời gian |
|  | Có chức năng chụp ghép ảnh |
|  | Chức năng chia sẻ trực tuyến (Stream) |
|  | Có chức năng nối kênh |
|  | - Có chức năng xử lý ảnh (lọc màu, điều chỉnh màu sắc) để hiệu chỉnh hiển thị ảnh tối thiểu các chế độ lọc: sắc nét, làm mịn |
|  | Các chức năng đo ảnh thủ công tối thiểu: chiều dài; diện tích; đo góc; đếm; phân loại. Kết quả được đính kèm cùng với ảnh và cũng có thể xuất ra dưới dạng file excel. |
|  | Có chức năng ghi chú thích trên ảnh. |
|  | Chức năng tạo báo cáo: cho phép người sử dụng tạo một báo cáo chứa file ảnh; thông tin thu nhận và kết quả phân tích. Báo cáo có thể xuất ra ở dạng PDF |
|  | Hỗ trợ nhiều loại định dạng file |
| 2 | Đĩa giữ ấm: |
|  | Làm bằng thủy tinh trong suốt hoặc tương đương, chiều dày ≥ 0.5 mm. |
|  | Điều chỉnh được nhiệt độ đến ≥ 60 độ C. |
| 3 | Bàn chống rung: |
|  | Mặt bàn bằng thép dát mỏng với Kết cấu chống rung hoặc thép không gỉ hoặc vật liệu tương đương |
|  | Kích thước: dài ≥ 600mm, rộng ≥ 500 mm |
| 4 | Bộ vi thao tác: |
|  | Bộ vi điều khiển thủy lực dầu ba chiều được thiết kế đặc biệt cho kính hiển vi đảo ngược cho phép thiết lập dễ dàng và điều chỉnh dễ dàng giá đỡ pipet |
|  | Bộ điều khiển thủy lực: |
|  | - Phạm vi làm việc: theo 3 trục X/Y/Z ≥ 10 mm |
|  | - Hoạt động cần điều khiển theo trục X-Y: ≤ 2 mm |
|  | - Độ dịch chuyển bằng núm: Một vòng quay đầy đủ ≥ 250 μm, Độ chia tối thiểu ≥ 2μm |
|  | - Chiều dài ống thủy lực ≥ 0.9 m |
|  | Bộ điều khiển bằng động cơ: |
|  | - Phạm vi hoạt động: X ≥ 22mm, Y ≥ 22mm, Z ≥ 22mm |
|  | Tốc độ truyền động: |
|  | - Theo trục X/Y ≥ 1.4mm/giây. Tốc độ tối đa ≤ 0.7mm/giây. Tốc độ tối thiểu ≥ 0.1 mm/giây |
|  | - Theo trục Z ≥ 2.8 mm/giây. Tốc độ tối đa ≤ 1.4 mm/giây. Tốc độ tối thiểu ≥ 0.2 mm/giây |
| 5 | Bộ vi tiêm: |
|  | Vận hành bằng áp lực khí (khí nén) |
|  | Có tối thiểu 1 bộ vi tiêm núm điều khiển đồng trục, cho phép đồng thời cả chỉnh thô và chỉnh tinh |
|  | Có bộ vi tiêm được trang bị 1 van giảm áp một chạm, cho phép thoát áp lực khí |
|  | Độ căng của núm điều khiển có thể được điều chỉnh theo ý muốn bằng cách xoay vít điều chỉnh |
|  | Bộ vi tiêm bên phải: |
|  | - Khoảng cách làm việc ≥ 40mm |
|  | - Chuyển động thô ≥ 30mm |
|  | - Chuyển động tinh ≥ 17mm |
|  | - Độ dài ống ≥ 1.2m |
|  | Bộ vi tiêm bên trái: |
|  | - Khoảng cách làm việc ≥ 30mm |
|  | - Độ dài ống ≥ 1.2m |
| 6 | Máy vi tính và màn hình |
|  | Máy vi tính và màn hình (mua trong nước) có cấu hình tối thiểu: |
|  | Hệ điều hành: Window 11 Pro |
|  | CPU: Intel Xeon W3-2423 hoặc tương đương |
|  | Ram: ≥ 16 GB |
|  | Bộ nhớ: SSD ≥ 500 GB |
|  | Card đồ họa: VGA NVIDIA ≥ 4 GB |
|  | Kèm bàn phím và chuột quang |
|  | Kích thước màn hình: ≥ 21 inch |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

# Lô 2: Thiết bị đo và Trụ khí

# 1. Máy đo SpO2

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo SpO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chính: 01 cái |
| 2 | Cảm biến SpO2 dành cho người lớn/ trẻ em/trẻ sơ sinh sử dụng nhiều lần: 01 bộ |
| 3 | Dây đo huyết áp với cổng kết nối (dùng cho người lớn/trẻ em/trẻ sơ sinh): 01 Bộ |
| 4 | Bao đo huyết áp dùng cho người lớn: 01 cái |
| 5 | Bao đo huyết áp dùng cho trẻ em: 01 cái |
| 6 | Pin có thể sạc lại: 01 cái |
| 7 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Máy chính: |
|  | Màn hình hiển thị: có |
|  | Nguồn pin: Lithium Ion hoặc tương đương |
| 2 | SpO2: |
|  | Phạm vi đo: ≤ 1 - 100% |
|  | Người lớn /Trẻ em: |
|  | Dãy đo: ≤ 70 - 100% |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 2% |
|  | Trẻ sơ sinh: |
|  | Dãy đo: ≤ 70 - 100% |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 3% |
|  | Nhịp mạch: |
|  | - Dãy nhịp mạch: ≤ 20 đến ≥ 250 nhịp/phút |
|  | - Độ chính xác nhịp mạch : ± ≤ 2 nhịp/phút |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

# 2. Pendent trụ đứng không cánh tay đòn (trụ khí)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Pendent trụ đứng không cánh tay đòn (trụ khí) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Trụ treo trần (kết nối với trần bê-tông): 01 cái |
| 2 | Hộp kỹ thuật đứng: 01 cái |
| 3 | Các cổng/khẩu khí y tế gồm: |
| 3.1 | Khẩu khí N2: 04 cái |
| 3.2 | Khẩu khí CO2: 04 cái |
| 3.3 | Khẩu khí mix (dự phòng): 01 cái |
| 3.4 | Cổng mạng LAN: 02 cái |
| 4 | Ổ cắm điện đa năng (có cực tiếp địa): 10 cái |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tất cả được sơn tĩnh điện (Anti-static) hoặc tương đương |
|  | Tải trọng của trụ phân phối thẳng đứng ≥ 100kg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

# 3. Máy đo nồng độ CO2

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo nồng độ CO2 kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Máy đo nồng độ CO2: 01 cái |
|  | Đầu đo/Cảm biến CO2: 01 cái |
|  | Pin: 01 bộ |
|  | Hộp đựng/túi đựng: 01 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Cảm biến CO2: hồng ngoại hoặc tương đương |
|  | Có khả năng đo nồng độ O2 |
|  | Màn hình hiển thị: có |
|  | Dải đo: 0 đến ≥ 10000 ppm hoặc 0 đến ≥ 20% |
|  | Đơn vị đo: ppm hoặc % |
|  | Độ chính xác: ± ≤ 100 ppm hoặc ± ≤ 5% |
|  | Pin: Li Ion hoặc pin thông dụng trên thị trường |
|  | Thời gian sử dụng pin: ≥ 12 giờ |
|  | Bảo vệ: IP 40 hoặc tốt hơn |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

# 4. Máy đo pH

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo pH kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy đo pH: 01 cái |
| 2 | Đầu đo/Cảm biến đo: 01 cái |
| 3 | Thuốc chuẩn pH: 01 chai |
| 4 | Vali đựng máy: 01 cái |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Dải đo: từ ≤ 0 đến ≥ 14 pH |
|  | Sai số: ± ≤ 0.01 pH |
|  | Hiển thị: màn hình LCD hoặc tương đương |
|  | Hiệu chuẩn: ≥ 2 điểm |
|  | Tuổi thọ pin: ≥ 300 giờ |
|  | Bảo vệ: IP65 hoặc tốt hơn |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

# 5. Máy đo hạt bụi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy đo hạt bụi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy đo hạt bụi: 01 cái |
| 2 | Bộ cáp kết nối: 01 bộ |
| 3 | Pin: 01 Bộ |
| 4 | Hộp đựng: 01 cái |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Nguồn sáng: Laser diode hoặc tương đương |
|  | Đo được: ≥ 3 kích thước hạt khác nhau trong đó tối thiểu có các kích thước hạt: 0.3µm; 0.5µm và 5.0µm. |
|  | Phép đếm ở level 0 (Zero count level): ≤ 1 count/ 5 phút |
|  | Tốc độ dòng: 2.83 L/min ± 5% |
|  | Chế độ lấy mẫu có tối thiểu một trong các chế độ sau: Thông thường hoặc tự động hoặc lặp lại hoặc liên tục |
|  | Thời gian lấy mẫu: ≤ 10 giây đến ≥ 99 phút 59 giây |
|  | Tần số lấy mẫu: ≤ 1 đến ≥ 99 ở chế độ lặp lại hoặc liện tục |
|  | Lưu trữ: ≥ 1500 kết quả |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |

# Lô 3: Thiết bị phụ trợ cho IVF

# 1. Máy ly tâm

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 5 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy ly tâm kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy li tâm: 01 cái |
| 2 | Rotor văng ngang: 01 cái |
| 3 | Bộ phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo (bao gồm adapter phù hợp cho tube 15ml đáy nhọn): 01 bộ |
| 4 | Giỏ đựng ống nghiệm: 01 cái |
| 5 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Động cơ: không chổi than hoặc tương đương |
|  | Vật liệu buồng li tâm: thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Phát hiện mất cân bằng: có |
|  | Báo động bằng âm thanh: có |
|  | Vận hành bằng phím bấm |
|  | Màn hình LED hoặc LCD hoặc tương đương |
|  | Tốc độ quay tối đa (RPM): ≥ 6000 vòng/phút |
|  | Tốc độ quay: từ ≤ 500 đến ≥ 6000 vòng/phút |
|  | Lực li tâm tối đa: ≥ 4000 xg |
|  | Thể tích ly tâm tối đa: ≥ 4 ống x ≥ 100 ml |
|  | Kết nối được nhiều loại Rotor |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |

# 2. Máy chọc hút trứng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 20°C |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 60% |
| 5 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 hoặc châu Âu |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chọc hút trứng kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Máy chọc hút trứng: 01 cái |
| 2 | Bơm chân không: 01 cái |
| 3 | Bàn đạp chân: 01 cái |
| 4 | Bộ lọc: 03 bộ |
| 5 | Ống hút và dây dẫn: 20 bộ |
| 6 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Máy sử dụng chọc hút noãn trong kỹ thuật IVF. |
|  | Máy có màn hình/đồng hồ hiển thị áp lực hút trên máy |
|  | Máy có chức năng điều chỉnh áp lực chân không, áp suất chân không có giá trị tuyệt đối từ ≤ 50 mmHg đến ≥ 400 mmHg |
|  | Máy kết nối với bộ lọc bằng ống mềm (nhựa, silicon,…) |
|  | Máy có chức năng duy trì chân không cao bằng 1 lần nhấn |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

# 3. Bình trữ phôi (Bình lưu mẫu) loại 2 tầng có hệ thống châm Nitơ tự động

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |
| 3 | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
| 4 | Xuất xứ: thuộc một trong các quốc gia thuộc nhóm nước G7 |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Bình trữ phôi (Bình lưu mẫu) loại 2 tầng có hệ thống châm Nitơ tự động kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Bình lưu trữ mẫu: 1 cái |
| 1.1 | Giá đỡ (rack): 6 cái |
| 1.2 | Hộp (Canister) vuông bằng inox: 18 cái |
| 1.3 | Chân đế có bánh xe: 01 cái |
| 1.4 | Dụng cụ lấy mẫu: 01 cái |
| 1.5 | Dây chuyển nitơ lỏng kết nối với bình cấp nitơ lỏng: 01 cái |
| 2 | Bộ điều khiển (phần mềm) kiểm soát nhiệt độ và mực nitơ tích hợp trên bình lưu trữ mẫu gồm: |
| 2.1 | Màn hình LCD hiển thị: 01 cái |
| 2.2 | Cảm biến nhiệt độ: 01 cái |
| 2.3 | Cảm biến mực nitơ lỏng: 01 cái |
| 3 | Bình cấp (trung chuyển) Nitơ lỏng: 01 cái |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
| 1 | Bình lưu trữ mẫu: |
|  | Lưu trữ ống vial |
|  | Có đường ống nạp nitơ lỏng (van điện từ xả hơi nitơ hoặc van điện từ nạp) |
|  | Chất liệu vỏ bình làm bằng nhôm (hoặc cao hơn), bền nhẹ. |
|  | Dung tích chứa nitơ: ≥ 165 lít |
|  | Lượng nitơ bay hơi mỗi ngày: ≤ 2.5 lít |
|  | Sức chứa: ống trữ mẫu (vials) loại ≥ 1.2 ml và ≥ 2 ml: ≥ 6000 ống trữ mẫu |
| 2 | Bộ điều khiển (phần mềm) kiểm soát nhiệt độ và mực nitơ tích hợp trên bình lưu trữ mẫu: |
|  | Xác định mức nitơ lỏng theo hệ thống chênh lệch áp suất |
|  | Tự động cung cấp nitơ theo chương trình cài đặt sẵn do người dùng xác định. |
|  | Kênh đo nhiệt độ: ≥ 1 kênh để đo chính xác nhiệt độ ở toàn bộ không gian lưu trữ. |
|  | Màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương: |
|  | Nhiệt độ ghi nhận được |
|  | Mực nitơ và lượng nitơ lỏng |
|  | Hệ thống báo động tối thiêu: mực nitơ, nhiệt độ, thời gian nạp đầy/trạng thái nạp. |
| 3 | Bình cấp Nitơ lỏng: |
|  | Kết cấu thép không gỉ hoặc tương đương |
|  | Bình áp suất thấp có bộ tăng áp tích hợp vào thân bình chính |
|  | Dung tích chứa nitơ thực tế (net): ≥ 180 lít |
|  | Lượng nitơ hao hụt mỗi ngày: ≤ 1.5%/ngày |
|  | Áp suất bình: ≤ 22 psig/1.5 barg |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |

# 4. Dụng cụ sang chiết Nitơ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
| 1 | Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100% |
| 2 | Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Dụng cụ sang chiết Nitơ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
| 1 | Dụng cụ phân phối nitơ lỏng: 01 cái |
| 2 | Bộ điều khiển (tích hợp trên máy chính): 01 bộ |
| 3 | Phần mềm điều khiển từ xa qua máy tính: 01 cái |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Tính năng chung: |
|  | Nguyên lý vận hành: gia nhiệt nitơ lỏng ở đáy bình chứa để tạo áp suất dư đẩy nitơ lỏng ra đường ống |
|  | Dòng nitơ lỏng chảy êm/không ồn, không rung. |
|  | Điều khiển tự động |
|  | Ghi dữ liệu: có |
|  | Thông số chi tiết: |
|  | Tỷ lệ bay hơi tĩnh: ≤ 0.5 L/ngày |
|  | Áp suất làm việc tối đa: ≤ 300 kPa |
|  | Thời gian phản ứng: ± ≤ 1 phút |
|  | Phần mềm PC: Theo dõi tình trạng bơm và ghi dữ liệu. |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
| 1 | Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
| 2 | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành ≤ 06 tháng/lần. |
| 3 | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
| 4 | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng. |
| 5 | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
| 6 | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
| 7 | Nhà cung cấp có trách nhiệm kết nối với hệ thống CNTT của bệnh viện (nếu có) |