# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Mua sắm trang thiết bị y tế;

- Tên dự toán mua sắm: Trang thiết bị y tế của Nhà máy Z115/Tổng cục CNQP;

- Chủ đầu tư: Nhà máy Z115/Tổng cục CNQP;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Tổ dân phố Thái Sơn 2, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên;

- Nguồn vốn: KP kết dư quỹ KB,CB BHYT;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2025 năm 2025;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Thời gian bảo hành của hàng hóa ≥ 12 tháng.

- Thời gian giao hàng: ≤ 30 ngày tại đơn vị sử dụng.

- Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm.

- Cam kết đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo.

- Cam kết khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết.

- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm.

- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng (User manual) bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tài liệu hướng dẫn sửa chữa bằng tiếng Anh (Service manual).

- Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO) của hàng hóa.

- Có tờ khai nhập khẩu hải quan khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu

- Nhà thầu có trách nhiệm kiểm định thiết bị và hoàn thiện hồ sơ cấp phép đưa vào sử dụng đối với các thiết bị phải được cấp phép theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

- Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tập tin (định dạng file excel) bảng đáp ứng cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu theo biểu mẫu quy định mục 1.3, chương V, E-HSMT.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết:

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue hoặc các tài liệu có liên quan như: tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật bản gốc (bản dịch khi có yêu cầu của chủ đầu tư). Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| TT | Danh mục, cấu hình, thông số kỹ thuật |
| --- | --- |
| 1 | Máy đo huyết áp để bàn |
|  | Xuất xứ: Các nước G20 |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi |
|  | Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | I/ Cấu hình bao gồm: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Dây nguồn: 1 cái |
|  | - Tấm đỡ tay: 1 cái |
|  | - Cuộn giấy in nhiệt: 1 cái |
|  | - Hướng dẫn sử dụng: 1 cái |
|  | II/ Thông số kỹ thuật: |
|  | - Phương pháp: Phương pháp Oscillometric |
|  | - Phương pháp bơm: Tự động |
|  | - Màn hình: FND (LED 7 thanh) |
|  | - Áp lực bơm vào: ≤30 đến ≥300mmHg |
|  | - Áp suất: 1 mmHg (Pulse: 30-200/phút tối thiểu) |
|  | - Áp suất: ± 2 mmHg (Pulse: ± 3%) |
|  | - Nguồn điện: AC110/220V đến 230V |
|  | - Dừng khẩn cấp: Có nút dừng khẩn cấp |
|  | - Âm thanh: Các âm thanh hướng dẫn được đưa ra khi đo |
|  | - Điện tiêu thụ: ≤ 30VA |
| 2 | Máy đo điện tim |
|  | Xuất xứ: Các nước EU |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi |
|  | Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | I/ Cấu hình bao gồm: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Điện cực chi: 04 cái |
|  | - Điện cực trước ngực: 06 cái |
|  | - Dây nguồn: 01 cái |
|  | - Cáp nối bệnh nhân 10 điện cực:01 bộ |
|  | - Giấy in nhiệt: 01 cuộn |
|  | - Hướng dẫn dử dụng (Tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ) |
|  | II/ Thông số kỹ thuật: |
|  | - Máy ghi tín hiệu điện tim |
|  | - Số kênh: ≥ 12 kênh |
|  | - Số chuyển đạo hiển thị tối thiểu: 6, 12 chuyển đạo |
|  | - Có màn hình cảm ứng ≥ 7 inch |
|  | - Loại màn hình cảm ứng điện rung màu hoặc tương đương với độ sâu màu ≥16 triệu màu |
|  | - Có ngôn ngữ tiếng Việt để vận hành thiết bị được dễ dàng |
|  | - Có tích hợp AI hỗ trợ chẩn đoán |
|  | - Thời gian khởi động thiết bị: < 1 min |
|  | - Chế độ ngủ đông: Có, thời gian khởi động khoảng 3 giây |
|  | - Có thông báo mất tín hiệu điện cực hiển thị trên màn hình |
|  | - Số lượng bản ghi lưu được: > 3500 bản ghi ECG (10 giây) |
|  | - Số lượng bệnh nhân lưu được: ≥2000 bệnh nhân |
|  | - Độ dài bản in chế độ tự động tối thiểu: 10, 12, 15, 20 giây |
|  | - Độ dài bản in chế độ nhịp dài tối thiểu: 30 giây và 1, 2, 6, 10, 20 phút |
|  | Chức năng dò sóng |
|  | - Độ phân giải biên độ: ≤1 µV ±1 % |
|  | - Dải động: DC: +/- 300 mV; AC: +/- 5 mV |
|  | - Độ phân giải kỹ thuật số: ≥24 bits |
|  | - Dải tần số: ≤0.049 – ≥250 Hz |
|  | - Tần số lấy mẫu: Tổng cộng ≥8000 SPS |
|  | - Tần số lưu trữ: ≥1000 Hz (Dữ liệu thô) ≥500 Hz (sau khi lọc & để in) |
|  | - Trở kháng đầu vào: > 2.5 MΩ; >10 MΩ tại10Hz |
|  | - Hệ số nén tín hiệu kiểu chung (CMRR): |
|  | + Khoảng 93 dB cho 60Hz (tắt lọc) |
|  | + Khoảng 93 dB cho 50Hz (tắt lọc) |
|  | + Khoảng 110 dB (lọc 50/60 Hz) |
|  | - Phát hiện máy tạo nhịp: Phát hiện nhịp tạo được với |
|  | + Độ rộng xung: ≤0,1 ms – ≥2 ms |
|  | + Biên độ xung: ≤2 mV – ≥250 mV |
|  | - Hỗ trợ kết nối quét barcode: Standards CodeQr, PDF417, Code128, Code39NC, Code39C; Supporting of ASCII characters |
| 3 | Máy kéo giãn cột sống và cổ kèm giường |
|  | Xuất xứ: Các nước EU |
|  | Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2024 trở về sau |
|  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | I. Cấu hình bao gồm: |
|  | - Giường kéo giãn: 01 cái |
|  | - Đầu kéo giãn: 01 cái |
|  | - Dây nguồn và adaptor nguồn: 01 cái |
|  | - Bộ ngắt mạch khẩn cấp cho bệnh nhân: 01 bộ |
|  | - Bộ đai kéo giãn cho vùng cổ, xương chậu và ngực: 01 bộ |
|  | - Ghế điều chỉnh độ cao: 01 cái |
|  | - Bút màn hình cảm ứng |
|  | - Bộ vít cố định máy: 1 bộ |
|  | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
|  | II. Thông số kỹ thuật: |
|  | - Màn hình cảm ứng màu 5.7”. |
|  | - Chế độ kéo: Tĩnh, ngắt đoạn, chuỗi |
|  | - Có thể cài đặt chuỗi chương trình lên đến 99 phân đoạn |
|  | - Có chương trình warm up với 4 chế độ: tuyến tính, bậc thang, tam giác, chữ nhật |
|  | - Có chương trình cool down với 3 chế độ: tuyến tính, bậc thang, tam giác |
|  | - Các tư thế kéo lưng: Nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng |
|  | - Có đai kéo cho cổ chân và hông |
|  | - Các tư thế kéo cổ: Ngồi, nằm ngửa |
|  | - Có chức năng hiệu chuẩn tự động |
|  | - Có ngôn ngữ tiếng việt để thuận lợi cho việc sử dụng và vận hành. |
|  | Giường kéo giãn |
|  | - Chiều dài: ≥2100 mm |
|  | - Có lỗ trống phần tựa đầu |
|  | - Có độ cao điều chỉnh bằng điện |
|  | - Chiều rộng tiêu chuẩn: ≥700 mm |
|  | - Chiều dài phần thân: ≥500 mm |
|  | - Chiều dài phần chân: ≥1150 mm |
|  | - Khoảng cách điều chỉnh độ cao: ≤420 – ≥950 mm |
|  | - Lựa tải: ≥170 kg |
|  | Đầu kéo |
|  | - Lực kéo: 0 – ≥ 90Kg |
|  | - Thời gian điều trị: 1:00- 99:59 phút:giây |
|  | - Thời gian giữ / thời gian nghỉ: ≤1– ≥ 999 giây |
|  | - Tốc độ kéo: 10-100% (100% tương ứng 12kg/s) |
| 4 | Đèn hồng ngoại một bóng |
|  | Xuất xứ: Các nước G20 |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi |
|  | Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | I/ Cấu hình bao gồm: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Điều khiển từ xa nối dây dài 1m: 01 cái |
|  | - Bóng hồng ngoại: 01 chiếc |
|  | - Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ |
|  | II/ Thông số kỹ thuật: |
|  | - Điện áp: 220V/60Hz/3A |
|  | - Công suất: 250W |
|  | - Thời gian: 0~60 phút |
|  | - Chiều cao tối đa: ≥1.700mm |
|  | - Chiều cao tối thiểu: ≥1.000mm |
| 5 | Máy phân tích nước tiểu tự động 11 thông số |
|  | Xuất xứ: Các nước G7 |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi |
|  | Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương |
|  | I/ Cấu hình bao gồm: |
|  | - Máy chính: 01 chiếc |
|  | - Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc |
|  | - Hộp que thử 11 thông số: 01 hộp |
|  | - Cuộn giấy in: 01 cuộn |
|  | - Cáp RS232: 01 chiếc |
|  | - Cầu chì: 01 chiếc |
|  | - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
|  | II/ Thông số kỹ thuật: |
|  | - Bộ vi xử lý: chip vi xử lý 32bit RISC để giúp đạt tính chính xác cao |
|  | - Thời gian đọc ở chế độ công suất cao: 7 giây |
|  | - Có khả năng tự gom lại que đã qua sử dụng |
|  | - Phương pháp đo: Đo màu quang điện |
|  | - Công suất đo: ≥500 test/giờ |
|  | - Bộ nhớ: ≥2000 kết quả |
|  | - Thời gian ủ que thử: ≤01 phút |
|  | - Các bước sóng đo: 470nm, 525nm và 625 nm |
|  | - Màn hình: ≥5,5inch LCD cảm ứng chạm |
|  | - Phân tán ánh sáng: ≤ 1% |
|  | - Độ lặp lại CV ≤ 1% |
| 6 | Máy điện trị liệu |
|  | Xuất xứ: Các nước EU |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở đi |
|  | Thiết bị đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | I/ Cấu hình bao gồm: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Cáp nối điện cực: 02 cái |
|  | - Điện cực cao su 5x7 cm: 04 cái |
|  | - Bao xốp điện cực: 04 cái |
|  | - Dây đai định vị: 01 bộ |
|  | - Adapter nguồn: 01 cái |
|  | - Xe đấy chính hãng: 01 cái |
|  | - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
|  | II/ Thông số kỹ thuật: |
|  | - Màn hình màu cảm ứng ≥7 inch, độ phân giải: 800x 480 pixels |
|  | - Có hình ảnh giải phẫu ≥3 cấp độ hỗ trợ chính xác vị trí điều trị |
|  | - Có ngôn ngữ tiếng Việt giúp quá trình sử dụng được dễ dàng. |
|  | - Số kênh điện trị liệu: ≥02 kênh |
|  | - Cường độ dòng ngõ ra chế độ CC: Max 140 mA (giá trị cực đại tức thời) |
|  | - Cường độ dòng ngõ ra chế độ CV: Max 165 mA (giá trị cực đại tức thời) |
|  | - Áp ngõ ra chế độ CC: Max 200 V (giá trị cực đại tức thời) |
|  | - Áp ngõ ra chế độ CV: Max 100 V (giá trị cực đại tức thời) |
|  | - Áp ngõ ra với liệu pháp HVT: 500 V (giá trị cực đại tức thời) |
|  | - Áp ngõ ra khi điều trị bằng vi dòng: 100 V (giá trị cực đại tức thời) |
|  | - Dung sai biên độ ngõ ra: ± 20% |
|  | - Trở kháng danh định: 500 -750 Ω |
|  | - Thời gian điều trị: 0 – ≥90 phút |
|  | - Các dạng dòng điện có sẵn: Gavanic, Diadynamic, Traebert, Faradic, Neofaradic, xung hàm số mũ, xung hàm số mũ tăng, xung chữ nhật, kích thích kiểu Nga, xung kích thích, xung tam giác, xung hình thang, xung kết hợp, TENS, NPHV, chuỗi xung tuần tự, giao thoa 2 cực, giao thoa 4 cực. |
|  | - Các dòng điện mở rộng: Isoplanar và trường vector, xung gián đoạn, dòng Leduc, H-wave, vi dòng, cụm sóng tần số trung bình, kích thích co cứng – Hufschmidt, kích thích co cứng Jantsch, xung IG, dòng xung điều chỉnh, dòng VMS, dòng Kotz, EPIR |
| 7 | Máy từ trường toàn thân |
|  | Xuất xứ: Các nước EU |
|  | Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2024 trở về sau |
|  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | I/ Cấu hình bao gồm: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Từ cực đơn: 01 cái |
|  | - Đai cố định cho từ cực: 01 Cái |
|  | - Giường từ trường kèm lồng ≥70cm: 01 bộ |
|  | - Dây nguồn: 01 dây |
|  | - Bút cảm ứng: 01 cây |
|  | - Xe đẩy chính hãng: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ |
|  | 2/ Tính năng thông số kỹ thuật: |
|  | - Màn hình màu LCD ≥7 inches, cảm ứng |
|  | - Có lựa chọn ngôn ngữ tiếng việt giúp quá trình sử dụng được dễ dàng hơn |
|  | - Có hình ảnh giải phẫu ≥3 cấp độ giúp xác định rõ vị trí điều trị |
|  | - Công nghệ độc đáo FMF TM (Từ trường tập trung) – Từ trường có công suất cao tập trung vào khu vực điều trị không gây ảnh hưởng lên bề mặt của bệnh nhân. |
|  | - Từ trường xung (PMF) – xung chũ nhật, xung hàm mũ, xung hình sin, xung tam giác |
|  | - Số kênh từ trường: ≥02 kênh |
|  | - Cường độ từ trường tối đa: ≥128 mT (~1280 Gauss) (tùy theo loại từ cực kết nối) |
|  | - Chế độ hoạt động: |
|  | + Liên tục |
|  | + Xung |
|  | + Chuỗi xung |
|  | - Thời gian điều trị: 0 – ≥ 99 phút |
|  | - Dạng xung phát: |
|  | + Xung chữ nhật |
|  | + Xung chữ nhật kéo dài |
|  | + Xung tam giác |
|  | + Xung mũ |
|  | + Xung hình sin |
|  | - Tần số phát xung: 0 đến ≥166 Hz |
|  | - Điều chế: |
|  | + Không điều chế (none) |
|  | + Nhóm xung (burst) |
|  | + Đột biến hình sin (sine surges) |
|  | + Đột biến hình thang (trapezoid surges) |
|  | - Tần số ngẫu nhiên: có/ không |
|  | - Độ chính xác biên độ từ trường: ± 30% |
| 8 | Máy siêu âm điều trị |
|  | Xuất xứ: Các nước EU |
|  | Thiết bị mới 100% sản xuất năm 2024 trở về sau |
|  | Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | I. Cấu hình bao gồm: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Đầu chiếu siêu âm 5 Cm2: 01 cái |
|  | - Đầu chiếu siêu âm rảnh tay ≥4 tinh thể: 01 cái |
|  | - Chai gel siêu âm: 01 chai |
|  | - Bút cảm ứng: 01 cái |
|  | - Dây nguồn + Adaptor: 01 cái |
|  | - Xe đẩy chính hãng: 01 cái |
|  | - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
|  | II. Thông số kỹ thuật: |
|  | - Máy siêu âm điều trị có hệ thống siêu âm độc đáo không cần người vận hành |
|  | - Từ điển bách khoa có các hình ảnh giải phẫu ≥3 cấp độ |
|  | - Có ngôn ngữ tiếng Việt giúp quá trình sử dụng được dễ dàng |
|  | - Màn hình màu cảm ứng ≥7 inch, độ phân giải: ≥800x 480 pixels |
|  | - Số kênh điều trị: ≥1 kênh |
|  | - Số đầu phát siêu âm kết nối đồng thời: ≥2 đầu |
|  | - Thời gian điều trị: 0 - ≥30 phút |
|  | - Tần số làm việc: 1MHz ± 5% và 3.1MHz ± 5% |
|  | - Tần số điều biến: 10 Hz đến 150 Hz ± 5 % |
|  | - Hệ số sử dụng: ≤5 % đến ≥95 % ± 5 % giá trị cài đặt |
|  | - Hệ số sử dụng - đặt sẵn: 6.25 % (1:16), 12.5 % (1:8), 25 % (1:4), 50 % (1:2), 100 % (1:1) ± 5 % của giá trị thiết lập |
|  | - Công suất ngõ ra tối đa: 13.2 W± 20 % |
|  | - Bước điều chỉnh các giá trị: |
|  | - Cường độ: 0.1 W/cm2 |
|  | - Tần số điều biến: 10 Hz |
|  | - Hệ số hoạt động: 1% |
|  | Thông số kỹ thuật của phụ kiện tương thích |
|  | Đầu phát siêu âm 5Cm2 |
|  | - Phạm vi bức xạ hiệu quả (AER): |
|  | + AER (EN 61689): 3.2 cm2 ± 20 % |
|  | + AER (21 CFR 1050): 4.4 cm2 ± 20 % |
|  | - Cường độ tối đa: 3 W/cm2 ± 30 %Cm2 |
|  | Đầu phát siêu âm rảnh tay 4 tinh thể |
|  | - Phạm vi bức xạ hiệu quả (AER): |
|  | + AER (EN 61689): 4x3.0 cm2 ± 20 % |
|  | + AER (21 CFR 1050): 4x4.1 cm2 ± 20 % |
|  | - Diện tích hoạt động: 31.5 cm2 |
|  | - Cường độ tối đa: 3 W/cm2 ± 30 %Cm2 |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp các tài liệu sau:

Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B;

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

TH1: Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

TH2: Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành);

Trong trường hợp đang trong quá trình chờ cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương, nhà thầu cam kết cung cấp số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cố tình cung cấp thông tin không đúng với mục đích để vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ bị xem xét là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải có bảng Nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| Stt | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy ...... Số lượng: ...... | Máy ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Xuất xứ: ...... Hãng, nước chủ sở hữu: ...... Số lượng: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Yêu cầu cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. Xem các ví dụ dưới đây: |
|  | Công suất giặt ≥ 50Kg | Công suất giặt 55 Kg | Specifications trang 2……. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  |  | - | Nhà thầu cam kết và/hoặc cung cấp tài liệu theo yêu cầu. |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng hay không. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu chuyên môn thì đơn vị thụ hưởng có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, thử nghiệm đặc điểm kỹ thuật … phù hợp với các quy định trong hợp đồng.

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật …, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.