# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp hệ thống X-quang tăng sáng truyền hình;

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Theo Phụ lục đính kèm

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo mục E-ĐKC 21.1

PHỤ LỤC. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- YÊU CẦU CHUNG

- Thiết bị mới 100%. Sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE/FDA hoặc tương đương

- Xuất xứ máy chính và tấm nhận ảnh phẳng: G7

- Điện áp 3 pha 380-400V, 50Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng

- Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30 độ C

- Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75%.

- YÊU CẦU CẤU HÌNH

- Bàn chụp X-quang: 01 cái

- Giá đỡ đầu đèn: 01 bộ

- Giá chụp tư thế đứng: 01 bộ

- Bộ nguồn phát tia cao tần: 01 bộ

- Bóng X-quang: 01 cái

- Bộ chuẩn trực: 01 bộ

- Hệ thống nén: 01 bộ

- Tấm nhận ảnh phẳng: 02 cái

- Bảng điều khiển di động cho phòng chụp: 01 bộ

- Màn hình điều khiển cho phòng chụp kèm xe đẩy: 01 bộ

- Trạm điều khiển và xử lý ảnh: 01 bộ

- Phần mềm: 01 bộ

- Các phụ kiện, thiết bị phụ trợ kèm theo:

- Áo chì: 01 cái

- Kính chì: 01 cái

- Điều khiển phát tia: 01 cái

- Công tắc chân: 01 cái

- Tay nắm: 01 cái

- Thanh nắm: 01 cái

- Thanh bảo vệ: 01 cái

- Bộ hỗ trợ vai: 01 bộ

- Giá đỡ chân: 01 cái

- Quả nén/Đai nén: 01 cái

- Bàn cho trạm điều khiển: 01 cái

- Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh: 01 bộ

- CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

- Bàn chụp X-quang

- Độ nghiêng bàn: – ≤45° đến + ≥90°, bằng động cơ

- Tự động dừng nghiêng ở vị trí nằm ngang (0 độ)

- Mặt bàn ≥ (210 cm x 70 cm);  diện tích soi chiếu ≥ (190 cm x 50 cm)

- Di chuyển sang hai bên: ≥ 32 cm, bằng động cơ

- Di chuyển theo chiều dọc: ≥ 145 cm, bằng động cơ

- Trọng tải tối đa, không giới hạn các chuyển động: ≥ 180 kg.

- Khoảng cách từ mặt bàn tới sàn ≤ 90cm

- Giá đỡ đầu đèn

- Khoảng cách từ nguồn phát tia X đến tấm nhận ảnh (SID): ≤115 cm đến ≥150 cm, điều chỉnh bằng động cơ

- Góc xoay của bóng:  ≥270°

- Có thể chụp hướng xiên tại 2 đầu bàn, tối đa ±≥ 40° theo trục

- Phạm vi di chuyển theo chiều dài của bàn tối đa ≥105 cm, bằng động cơ, tốc độ ≥7 cm/giây

- Khoảng cách từ tiêu điểm bóng đến sàn điều chỉnh được từ: ≤80 cm và  ≥180 cm

- Giá chụp tư thế đứng

- Khoảng cách di chuyển (tính từ tâm tấm cảm biến): từ ≤ 770 mm đến ≥ 1700 mm.

- Di chuyển lên xuống: thủ công và động cơ

- Bộ nguồn phát tia cao tần

- Công suất: ≥ 65 KW

- Chế độ chụp

- Dải điện áp đầu ra: từ ≤ 40 đến ≥ 150 kV.

- Dải dòng điện đầu ra: từ ≤ 1 mA đến ≥ 900 mA.

- Thời gian phát tia: ≤1 ms đến ≥ 4 s

- Chế độ chiếu (soi)

- Dải điện áp đầu ra: từ ≤ 40 đến ≥ 110 kV

- Dải dòng điện đầu ra: từ ≤ 4 mA đến ≥ 60 mA, chiếu xung

- Bóng X-quang

- Tiêu điểm bóng: 02 tiêu điểm

- Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.6 mm

- Tiêu điểm lớn: ≥ 0.8 mm

- Điện áp bóng tối đa: ≥ 125 kV

- Độ trữ nhiệt tối đa của Anode: ≥ 800 kHU

- Tốc độ tản nhiệt tối đa của Anode: ≥ 78.000 J/phút

- Độ trữ nhiệt tối đa của bóng: ≥ 2300 kHU

- Tổng lọc tối thiểu 2,5 mm Al

- Bộ chuẩn trực

- Đèn định vị trường chụp: LED

- Có bộ lọc bổ sung

- Điều khiển bộ chuẩn trực: thủ công và bằng động cơ

- Tích hợp tính năng tính toán liều xạ

- Hệ thống nén

- Lực nén: ≤ 50 N đến ≥ 145 N

- Tấm nhận ảnh phẳng

- Tấm nhận ảnh phẳng trên bàn chụp

- Chất liệu: CsI

- Kích thước: ≥ 43 cm x 43 cm

- Ma trận ảnh: ≥ 2800 x 2800 điểm ảnh

- Độ phân giải không gian: ≥ 3,4 lp/mm

- Kích thước điểm ảnh: ≤ 150 µm

- Mức thang xám: 16-bit

- Chiếu xung kỹ thuật số tốc độ thu nhận tối đa ≥ 8 f/s

- Tấm nhận ảnh phẳng trên giá chụp phổi

- Chất liệu: CsI

- Kích thước: ≥ 35 cm x 43 cm

- Ma trận ảnh: ≥ 2300 x 2800 điểm ảnh

- Độ phân giải không gian: ≥ 3,3 lp/mm

- Kích thước điểm ảnh: ≤ 150 µm

- Mức thang xám: 16-bit

- Bảng điều khiển di động cho phòng chụp

- Điều khiển hệ thống, giao diện cảm ứng

- Màn hình điều khiển cho phòng chụp kèm xe đẩy

- Kích thước màn hình:  ≥ 19 inches

- Độ phân giải:  ≥ 1280 x 1024 pixel

- Độ sáng: ≥ 700 cd/m2

- Bề mặt chống chói

- Tỷ lệ tương phản ≥ 800:1

- Trạm điều khiển và xử lý ảnh

- Hệ điều hành: tối thiểu Windows 10, có bản quyền.

- Bộ xử lý tối thiểu Intel Core i3

- RAM: ≥ 8 GB

- Ổ cứng: SSD  ≥ 512 GB và HDD ≥ 2 TB

- Kích thước màn hình:  ≥ 19 inches

- Độ phân giải:  ≥ 1280 x 1024 pixel

- Độ sáng: ≥ 400 cd/m2

- Bề mặt chống chói

- Tỷ lệ tương phản ≥ 800:1

- Bàn phím, chuột

- Có card đồ họa

- Bảng điều khiển tại trạm giống với bảng điều khiển di động cho phòng chụp

- Phần mềm

- Quản lý và dữ liệu bệnh nhân

- Thu nhận, hiển thị và xử lý hình ảnh

- Lưu trữ và truyền tải dữ liệu chuẩn DICOM: Có khả năng kết nối PACS, RIS, DICOM Print, hình ảnh có thể xuất ra thiết bị lưu trữ DICOM hoặc máy in

- Phần mềm tối ưu hóa liều tia: Điều chỉnh liều tia tự động dựa trên histogram của vùng chuẩn trực

- Phần mềm mạch máu xoá nền: Chụp thời gian thực ở chế độ xóa nền và lập bản đồ đường đi

- Lưu trữ và hiển thị động các chuỗi soi chiếu tăng sáng

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Nhà thầu thực hiện cải tạo, hoàn trả lại mặt bằng sau khi hoàn thành lắp đặt thiết bị tại đơn vị sử dụng.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng.

- Kiểm định, cấp phép hoạt động cho thiết bị theo quy định Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. Trong thời gian bảo hành, khi xảy ra thay thế các bộ phận dẫn đến thay đổi thông tin giấy phép sử dụng thiết bị như: bóng phát tia và bàn điều khiển,… Nhà thầu phải chi trả toàn bộ chi phí bao gồm: kiểm định, kiểm xạ, lệ phí cấp phép theo quy định.

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm.

- Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, vật tư tiêu hao (nếu có), công tác bảo trì sau thời gian bảo hành và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh