## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm linh, phụ kiện sửa chữa, thay thế cho máy móc, thiết bị tại Bệnh viện Bưu điện năm 2025 (lần 4);

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm linh, phụ kiện sửa chữa, thay thế, dịch vụ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng cho máy móc, thiết bị tại Bệnh viện Bưu điện năm 2025 (lần 4);

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bưu Điện;

- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa:

+ Cơ sở 1: Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

+ Cơ sở 2: Số 1 phố Yên Bái II, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Nguồn vốn: Nguồn chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, không sơ tuyển, chia phần;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu chung: Nhà thầu cam kết trong E-HSDT các nội dung sau:

- Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E-HSDT).

- Đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (Nhà thầu phải có cam kết nộp kèm trong E- HSDT).

- Bảo hành, bảo trì tối thiểu 90 ngày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tính từ ngày nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng (nêu cụ thể trên biên bản nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng).

- Cung ứng đủ hàng hóa nếu trúng thầu. Hàng hóa được giao bảo đảm kỹ thuật, chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Tiến độ giao hàng: trong vòng 03 thángkể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 thángkể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực.

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Catalogue; tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật bản gốc và bản dịch. Nhà thầu chào các TSKT của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt:

| STT | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng kế hoạch | Yêu cầu kỹ thuật đã duyệt | Yêu cầu vùng lãnh thổ | Phân loại hàng hóa | Tên thiết bị cần sửa chữa, thay thế | Thẻ tài sản | Model | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500519938 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy rửa khử khuẩn Belimed Slovakia WD250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Van xả | Cái | 2 | - Mã phụ kiện 21079 hoặc tương đương - Điện áp 220v - Van xả tương thích với máy rửa khử khuẩn Belimed, model: WD250 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy rửa khử khuẩn | 001586 | WD250 | Belimed | Slovakia | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ sở 1 |
| 1.2 |  |  | Cảm biến nhiệt độ | Cái | 2 | - Mã phụ kiện 65992 hoặc tương đương - Cảm biến nhiệt độ tương thích với máy rửa khử khuẩn Belimed, model: WD250 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy rửa khử khuẩn | 001586 | WD250 | Belimed | Slovakia | Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ sở 1 |
| 2 | PP2500519939 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Gioăng cho khay hấp tiệt trùng | Cái | 5 | - Chất liệu silicone - Kích thước: 7 3/4" x 15 3/4" - Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 | 001303 | Dent4You AG (Scican) | Dent4You AG (Scican) | Canada | Khoa Gây mê hồi sức |
| 2.2 |  |  | Gioăng cho máy hấp tiệt trùng nhanh Statim 5000 | Cái | 6 | - Chất liệu silicone - Kích thước: 7 3/4" x 15 3/4" - Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 | 001761 | Dent4You AG (Scican) | Dent4You AG (Scican) | Canada | Khoa Gây mê hồi sức |
| 2.3 |  |  | Gioăng cho khay hấp tiệt trùng | Cái | 6 | - Chất liệu silicone - Kích thước: 7 3/4" x 15 3/4" - Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 | 001633 | Dent4You AG (Scican) | Dent4You AG (Scican) | Canada | Khoa Gây mê hồi sức |
| 2.4 |  |  | Gioăng cho máy hấp tiệt trùng nhanh Statim 5000 | Cái | 7 | - Chất liệu silicone - Kích thước: 7 3/4" x 15 3/4" - Tương thích với máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy hấp tiệt trùng nhanh statim 5000 | 001698 | Dent4You AG (Scican) | Dent4You AG (Scican) | Canada | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 3 | PP2500519940 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy gây mê cao cấp GE Avance CS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Ắc quy | Cái | 2 | Ắc quy dùng cho máy gây mê tương thích với máy gây mê cao cấp Avance CS2/GE đang sử dụng tại bệnh viện | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê cao cấp | 001632 | Avance CS2 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 3.2 |  |  | Cảm biến oxy | Cái | 1 | - Cảm biến làm bằng hóa chất - Tín hiệu đầu ra: 8-13mV - Tương thích với máy gây mê model: Avance CS2, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê cao cấp | 001632 | Avance cs2/ APKW02449 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 3.3 |  |  | Cáp cảm biến oxy | Cái | 1 | - Cáp cảm biến oxy dùng cho cảm biến Oxy - Tương thích với máy gây mê model: Avance CS2, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê cao cấp | 001632 | Avance cs2/ APKW02449 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 3.4 |  |  | Cảm biến lưu lượng | Cái | 1 | - Đo lưu lượng dòng khí, hoạt động trong môi trường ẩm ướt - Tương thích với máy gây mê model: Avance CS2, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê cao cấp | 001632 | Avance cs2/ APKW02449 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 3.5 |  |  | Bẫy nước | Cái | 10 | - Không chứa chì (Pb), thủy ngân (Hg), Camium (Cd), Crom hóa trị VI(Cr) - Tương thích với máy gây mê model: Avance CS2, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê cao cấp | 001632 | Avance cs2/ APKW02449 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 3.6 |  |  | Dây trích mẫu khí | Cái | 10 | - Đường kính 1,2mm - Tương thích với máy gây mê model: Avance CS2, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê cao cấp | 001632 | Avance cs2/ APKW02449 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 3.7 |  |  | Bơm | Cái | 1 | - Chạy bằng động cơ DC không chổi than - Tương thích với máy gây mê model: Avance CS2, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê cao cấp | 001632 | Avance cs2/ APKW02449 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 3.8 |  |  | Kit thay thế định kỳ 1 năm | Cái | 1 | - Dây hút ẩm 230mm - Lọc khí OM có vòng đệm - Đĩa lọc OM - Nhãn dán PM - Tương thích với máy gây mê model: Avance CS2, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê cao cấp | 001632 | Avance cs2/ APKW02449 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 4 | PP2500519941 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy gây mê kèm thở số 1 GE Avance S5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Ắc quy | Cái | 2 | Ắc quy dùng cho máy gây mê tương thích với máy gây mê kèm thở Avance S5/GE đang sử dụng tại bệnh viện | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê kèm thở số 1 | 000301 | Avance S5 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 4.2 |  |  | Cảm biến lưu lượng | Cái | 2 | Cảm biến lưu lượng dùng cho máy gây mê tương thích với máy gây mê kèm thở Avance S5/GE đang sử dụng tại bệnh viện | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê kèm thở số 1 | 000301 | Avance S5 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 4.3 |  |  | Cảm biến oxy | Cái | 1 | Cảm biến oxy dùng cho máy gây mê tương thích với máy gây mê kèm thở Avance S5/GE đang sử dụng tại bệnh viện | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê kèm thở số 1 | 000301 | Avance S5 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 4.4 |  |  | Cáp nối cảm biến oxy | Cái | 1 | Cáp nối cảm biến oxy dùng cho máy gây mê tương thích với máy gây mê kèm thở Avance S5/GE đang sử dụng tại bệnh viện | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê kèm thở số 1 | 000301 | Avance S5 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 4.5 |  |  | Cảm biến lưu lượng | Cái | 1 | - Đo lưu lượng dòng khí, hoạt động trong môi trường ẩm ướt - Tương thích với máy gây mê model: Avance S5, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy gây mê kèm thở số 1 | 000301 | Avance S5/7900 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 5 | PP2500519942 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy thở GE R860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Cảm biến lưu lượng thở ra | Cái | 1 | - Có thể hấp tiệt trùng tối đa ở 134 độ C - Gioăng chống dò - Thông số dòng khí: 0-200 lít/phút - Tương thích với máy thở model: R860, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy thở | 001623 | R860/CBRY02556 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 5.2 |  |  | Cảm biến oxy | Cái | 1 | - Công nghệ cảm biến thuận từ - Nồng độ oxy trong khoảng từ 0% đến 100% - Tương thích với máy thở model: R860, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy thở | 001623 | R860/CBRY02556 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 5.3 |  |  | Van thở ra kèm cảm biến lưu lượng | Cái | 1 | - Kháng hóa chất - Có thể hấp tiệt trùng - Tái sử dụng - Tương thích với máy thở model: R860, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy thở | 001623 | R860/CBRY02556 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 5.4 |  |  | Cảm biến dòng | Cái | 1 | - Áp suất hoạt động tối đa 8 Bar - Đo tốc độ dòng chảy lên tới 160 slm - Tương thích với máy thở model: R860, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy thở | 001623 | R860/CBRY02556 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 5.5 |  |  | Quạt tản nhiệt | Cái | 1 | Quạt tản nhiệt tương thích với máy thở model: R860, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy thở | 001623 | R860/CBRY02556 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 5.6 |  |  | Bảng mạch nguồn | Cái | 1 | - Dải nhiệt độ hoạt động từ 0 đến 50 độ C - Công suất 150W, chuyển đổi 180VAC-28VDC - Tương thích với máy thở model: R860, hãng sản xuất GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy thở | 001623 | R860/CBRY02556 | GE | Mỹ | Khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu |
| 6 | PP2500519943 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Hệ thống chụp cộng hưởng từ GE Signax 1.5T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Hệ thống chiler làm lạnh nước, giải nhiệt gió (Hệ thống máy giải nhiệt cho COOLHEAD) | Hệ thống | 1 | Thay thế, sửa chữa Hệ thống chiler làm lạnh nước, giải nhiệt gió cho Hệ thống chụp cộng hưởng từ GE Signa 1.5T, gồm: - Chiller Water làm lạnh nước giải nhiệt gió, gas R410a: 01 cái Công suất làm lạnh: ≥ 14 kW Điều khiển nhiệt độ nước: 7/12 độ C Công suất điện: ≤ 5 KW Điện áp: 220V/380V/ 50Hz - Bơm chiller (Bơm nước): 01 cái Lưu lượng (Q) tối đa: ≥ 2,4 m3/h Cột áp (H) tối đa: ≥ 13 m Công suất (P): ≥ 1,5 kW Điện áp: 220V/380V/50Hz - Tủ điện nguồn và điều khiển cho bơm, Chiller: 01 bộ - Phụ kiện lắp đặt hệ thống (đường ống nước, dây điện): 01 bộ | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống chụp cộng hưởng từ | 001087 | Signax 1.5T | GE | Mỹ | Khoa Chẩn đoán hình ảnh cơ sở 1 |
| 7 | PP2500519944 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy siêu âm Doppler màu Aloka Arietta V60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Đầu dò siêu âm tim | Cái | 1 | * Tần số quét: từ ≤ 1 đến ≥ 5 MHz * Góc quét: ≥ 90 độ * Tương thích với máy siêu âm màu Doppler V60/65, xuất xứ: Nhật Bản | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy siêu âm Doppler màu Arietta V60 | 001744 | ARIETTA V60 (SN:206H3753 | Aloka | Nhật Bản | Khoa Chẩn đoán hình ảnh cơ sở 1 |
| 7.2 |  |  | Đầu dò Linear | Cái | 1 | * Tần số quét: từ ≤ 3 đến ≥ 10 MHz | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy siêu âm Doppler màu Arietta V60 | 001744 | ARIETTA V60 (SN:206H3753 | Aloka | Nhật Bản | Khoa Chẩn đoán hình ảnh cơ sở 1 |
| 8 | PP2500519945 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Hệ thống máy XQ di động cao tần Shimadzu Mobile Art Evolution |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Bóng X-quang | Bộ | 1 | - Điện áp bóng danh định: trong chế độ chụp: ≥ 125kV, trong chế độ chiếu: ≥ 125kV - Bóng X-quang + Nhiệt lượng Anode tối đa: ≥ 200kJ + Tốc độ tản nhiệt Anode tối đa: ≥ 700W + Công suất tản nhiệt liên tục tối đa: ≥ 180W {250HU/s} - Tiêu điểm bóng X-quang: ≤ 0,7 mm - Phương pháp đo kích thước của tiêu điểm: Slit camera hoặc tương đương - Công suất đầu vào danh định của Anode (0,1 giây): ≥ 15 kW - Điện áp đốt tóc lớn nhất: ≥ 15V - Dòng đốt tóc lớn nhất: ≥ 5 A - Vùng đích anode (vùng bắn phá của e trên mặt anode) + Góc/đường kính: ≤ 18 độ hoặc ≤ 80 mm - Tốc độ quay của Anode + Hướng quay của Anode là ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ phía cực âm và RPM: ≥ 3200 vòng/phút - Khả năng lọc tối thiểu: ≥ 1,5 mm Al/70 kV(Bao gồm cả bộ lọc bổ sung) - Mức độ rò rỉ bức xạ: ≤ 0,87mGy ở khoảng cách 1 mét tính từ tiêu điểm. Trường phát xạ tia X: ≥350mm x 350mm (ở khoảng cách 650mm tính từ tiêu điểm bóng) - Mức độ bảo vệ chống lại sốc điện của bóng: Đạt tiêu chuẩn CLASS I / TYPE B hoặc cao hơn. - Chế độ hoạt động: Hoạt động liên tục với tải gián đoạn - Trọng lượng bóng X-quang: ≤ 13 kg Sử dụng tương thích với Hệ thống máy XQ di động cao tần, Model: Mobile Art Evolution. Hãng Shimadzu | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống máy XQ di động cao tần | 001504 | Mobile Art Evolution (SN: MPS16C869002) | Shimadzu | Nhật Bản | Trung tâm Y tế lao động |
| 9 | PP2500519946 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy siêu âm màu GE Volusion P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Đầu dò convex | Cái | 1 | - Dải tần (-20dB): từ 2 - 5 MHz - Số chấn tử: 128 - Bán kính Convex: 60 mm - FOV (max): 81 độ - Thiết diện: 68,7 x 18,3 mm - Độ sâu khảo sát: tối đa 42 cm - Tần số trung tâm 3,1 MHz - Tần số B-Mode 2,5 - 3,7 MHz - Tần số Doppler 2,0 - 3,23 MHz - Tần số Harmonic 2,0 - 2,08 Mhz Đầu dò tương thích với máy siêu âm màu model: Voluson P6; hãng sản xuất: GE | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy siêu âm màu | 001640 | Volusion P6 | GE | Hàn Quốc | Trung tâm Hỗ trợ sinh sản |
| 10 | PP2500519947 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Hệ thống phaco Compact Intuitiv Johnson & Johnson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Tay cầm Phaco | Cái | 1 | - Tay cầm phaco: + Sử dụng chuyển động đầu hình elip + Hoạt động bằng sóng siêu âm - Tương thích với Hệ thống Phaco, model: Compact Intuitiv, hãng sản xuất AMO, xuất xứ: Mỹ | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống phaco Compact Intuitiv | 001778 | JOHNSON - ABBOTT | Johnson & Johnson | Mỹ | Khoa Mắt |
| 11 | PP2500519948 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Hệ thống nước RO cho TNT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | Than hoạt tính | Kg | 75 | - Công dụng: Khử dư lượng Chlorine, Flouide, các tạp chất có nguồn gốc hữu cơ trong nước - Chỉ số Iodine: ≥ 800 - Khả năng hấp thụ Methylene blue: 19g/100g - Kích thước hạt: 0,71-3,15mm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống nước RO cho TNT | 001476 |  |  | Việt Nam | khoa Thận - Lọc máu |
| 11.2 |  |  | Hạt trao đổi ION | Lít | 175 | - Công dụng: Trao đổi Ion, khử độ cứng của nước (khử Ca++, Mg++ làm mềm nước) - Kích thước hạt: 0,55-0,65mm - Lượng trao đổi: ≥ 2 Meq/ml - Hệ số đồng nhất: ≤ 1,1 - Yêu cầu xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống nước RO cho TNT | 001476 |  |  | Việt Nam | khoa Thận - Lọc máu |
| 11.3 |  |  | Cát lọc nước | Kg | 250 | - Công dụng: loại bỏ các chất lơ lửng trong nước - Kích thước hạt: 0,8-1,2mm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống nước RO cho TNT | 001476 |  |  | Việt Nam | khoa Thận - Lọc máu |
| 11.4 |  |  | Màng RO | Cái | 6 | - Chiều dài màng: 40 inch (± ≤ 1 inch) - Áp suất vận hành tối đa: ≥ 600 Psi - Khả năng loại bỏ muối tối đa: ≥ 99% - Lưu lượng nước tối đa: ≥ 9,5 m3/ngày - Lưu lượng nước cấp tối đa: ≥ 3,5 m3/h - Yêu cầu xuất xứ: thuộc nhóm nước Đông Nam Á | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Hệ thống nước RO cho TNT | 001476 |  |  | Việt Nam | khoa Thận - Lọc máu |
| 12 | PP2500519949 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy rửa và dùng lại quả lọc RO 1000V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  |  | Than hoạt tính | Kg | 35 | - Công dụng: Khử dư lượng Chlorine, Flouide, các tạp chất có nguồn gốc hữu cơ trong nước - Chỉ số Iodine: ≥ 800 - Khả năng hấp thụ Methylene blue: 19g/100g - Kích thước hạt: 0,71-3,15mm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy rửa và dùng lại quả lọc | 000360 | RO 1000V |  |  | phòng Vật tư - TBYT cơ sở 1 |
| 12.2 |  |  | Hạt trao đổi ION | Lít | 200 | - Công dụng: Trao đổi Ion, khử độ cứng của nước (khử Ca++, Mg++ làm mềm nước) - Kích thước hạt: 0,55-0,65mm - Lượng trao đổi: ≥ 2 Meq/ml - Hệ số đồng nhất: ≤ 1,1 - Yêu cầu xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy rửa và dùng lại quả lọc | 000360 | RO 1000V |  |  | phòng Vật tư - TBYT cơ sở 1 |
| 12.3 |  |  | Cát lọc nước | Kg | 250 | - Công dụng: loại bỏ các chất lơ lửng trong nước - Kích thước hạt: 0,8-1,2mm | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy rửa và dùng lại quả lọc | 000360 | RO 1000V |  |  | phòng Vật tư - TBYT cơ sở 1 |
| 13 | PP2500519950 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Ổ cấp khí Oxy, khí nén, khí hút |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  | Ổ khí Ôxy | Cái | 23 | - Yêu cầu xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 - Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 - Kết nối chuẩn BS - Có van một chiều - Lưu lượng khí tối đa: ≥ 200 lít/phút - Áp suất làm việc tối đa: ≥ 5 Bar - Tương thích với trụ khí treo trần Penol đang được sử dụng tại bệnh viện | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Ổ cấp khí Oxy, khí nén, khí hút |  |  |  |  | khoa Gây mê hồi sức |
| 13.2 |  |  | Ổ khí nén ≥ 4kg | Cái | 16 | - Yêu cầu xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 - Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 - Kết nối chuẩn BS - Có van một chiều - Lưu lượng khí tối đa: ≥ 200 lít/phút - Áp suất làm việc tối đa: ≥ 4 Bar - Tương thích với trụ khí treo trần Penol đang được sử dụng tại bệnh viện | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Ổ cấp khí Oxy, khí nén, khí hút |  |  |  |  | khoa Gây mê hồi sức |
| 13.3 |  |  | Ổ khí nén ≥ 7kg | Cái | 7 | - Yêu cầu xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 - Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 - Kết nối chuẩn BS - Có van một chiều - Lưu lượng khí tối đa: ≥ 200 lít/phút - Áp suất làm việc tối đa: ≥ 7 Bar - Tương thích với trụ khí treo trần Penol đang được sử dụng tại bệnh viện | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Ổ cấp khí Oxy, khí nén, khí hút |  |  |  |  | khoa Gây mê hồi sức |
| 13.4 |  |  | Ổ khí hút (VAC) | Cái | 27 | - Yêu cầu xuất xứ: thuộc nhóm nước G7 - Nhà sản xuất đạt chứng chỉ ISO 13485 - Kết nối chuẩn BS - Có van một chiều - Lưu lượng khí tối đa: ≥ 40 lít/phút - Áp suất làm việc: ≤ 0,6 Bar - Tương thích với trụ khí treo trần Penol đang được sử dụng tại bệnh viện | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Ổ cấp khí Oxy, khí nén, khí hút |  |  |  |  | khoa Gây mê hồi sức |
| 14 | PP2500519951 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Lồng ấp trẻ sơ sinh CHS-i1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  |  | Bệ, vỏ lồng ấp | Bộ | 1 | - Lồng chụp (vỏ lồng ấp): + Kích thước: 830x480x500mm (± ≤ 5 mm) + Loại vách hai ngăn + Cổng luồn dây tối đa: ≥ 4 cổng + Độ nghiêng đệm: ≥ 12 độ - Bệ lồng: + Kích thước: 1060 x 642 mm(± ≤ 5 cm) - Bệ lồng, lồng chụp tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh Model: CHS-i1000, xuất xứ: Hàn Quốc | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Lồng ấp trẻ sơ sinh | 001545 | CHS-i1000 |  |  | khoa Sản |
| 14.2 |  |  | Bệ, vỏ lồng ấp | Bộ | 1 | - Lồng chụp (vỏ lồng ấp): + Kích thước: 830x480x500mm (± ≤ 5 mm) + Loại vách hai ngăn + Cổng luồn dây tối đa: ≥ 4 cổng + Độ nghiêng đệm: ≥ 12 độ - Bệ lồng: + Kích thước: 1060 x 642 mm(± ≤ 5 cm) - Bệ lồng, lồng chụp tương thích với lồng ấp trẻ sơ sinh Model: CHS-i1000, xuất xứ: Hàn Quốc | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Lồng ấp trẻ sơ sinh | 001545 | CHS-i1000 |  |  | khoa Sản |
| 15 | PP2500519952 | Linh, phụ kiện thay thế, sửa chữa cho Máy hấp tiệt trùng 6-6-12-VS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  |  | Van điện từ | Cái | 1 | - Mã phụ kiện 121000 LU002-01 hoặc tương đương - Thanh gia nhiệt tương thích máy hấp tiệt trùng Belimed, model: 6-6-12-VS2 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy hấp tiệt trùng 6-6-12-VS2 | 001557 | 6-6-12-VS2 |  |  | khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Cơ sở 1 |
| 15.2 |  |  | Điều chỉnh áp suất khí nén | Cái | 1 | - Mã phụ kiện 136001MF-09 hoặc tương đương - Điều chỉnh khí nén tương thích máy hấp tiệt trùng Belimed, model: 6-6-12-VS2 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy hấp tiệt trùng 6-6-12-VS2 | 001557 | 6-6-12-VS2 |  |  | khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Cơ sở 1 |
| 15.3 |  |  | Công tắc áp suất | Cái | 1 | - Mã phụ kiện 5215-30 hoặc tương đương - Công tắc áp suất tương thích máy hấp tiệt trùng Belimed, model: 6-6-12-VS2 | Không yêu cầu | Linh, phụ kiện sửa chữa máy móc, thiết bị y tế | Máy hấp tiệt trùng 6-6-12-VS2 | 001557 | 6-6-12-VS2 |  |  | khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Cơ sở 1 |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Tương đương quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

+ Chứng nhận tiêu chuẩn: Tương đương về hệ thống quản lý chất lượng.

+ Vật liệu, thành phần: Tương đương về tính chất; thuộc tính, công năng.

+ Hàm lượng, nồng độ, tính chất: Tương đương về công năng sử dụng.

+ Tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ.

1.3. Các yêu cầu khác

a. Nhà thầu phải nộp Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu sau (Nhà thầu đính kèm bản cứng ký đại diện hợp pháp và bản excel dữ liệu kèm theo E-HSDT):

| STT Nhà thầu chào | Tên hàng hóa theo HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại (nếu có) | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Quy cách đóng gói | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Mã HS (nếu có) | Tài liệu tham chiếu trong HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trang ... của Catalog, tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác tương đương, thuộc HSDT |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu.

1.3.2. Biểu mẫu cam kết:

TÊN NHÀ THẦU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT

THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Bưu điện

(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Bưu điện như sau:

- Nhà thầu cam kết "Nhà thầu là tổ chức hạch toán tài chính độc lập”.

- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT.

- Cam kết cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO) (nếu có), chất lượng (CQ) (nếu có), Tờ khai hải quan, Invoice, Packing list, Vận đơn, giấy phép nhập khẩu của hàng hóa (nếu có) đối với hàng hóa nhập khẩu.

- Cam kết cung cấp Phiếu kiểm định chất lượng hoặc tương đương của hàng hóa đối với Nhà thầu tự sản xuất khi có yêu cầu.

- Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.

- Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT (trong trường hợp nhà thầu dùng cam kết để chứng minh Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác).

- Cam kết từ ngày 01/01/2022 đến ngày có thời điểm đóng thầu không có hợp đồng cung cấp hàng hóa vi phạm theo quy định tại khoản 3, 5, 6 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 (Đối với hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu: Nhà thầu phải có <02 hợp đồng).

- Cam kết toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa sử dụng, các kiện hàng nguyên trước khi giao nhận đều phải còn nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết đóng gói, vận chuyển: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Cam kết có nhãn với đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn hàng hóa.

- Cam kết có hướng dẫn sử dụng của thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

- Cam kết có thông tin về cơ sở bảo hành trừ trường hợp thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu thiết bị y tế.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 thángkể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực hoặc đến khi cả hai bên hoàn thành nghĩa vụ quy định trong hợp đồng.

- Cam kết bảo hành, bảo trì tối thiểu 90 ngày theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tính từ ngày nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng (nêu cụ thể trên biên bản nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng).

- Cam kết cung cấp đủ số lượng theo phạm vi cung cấp tại chương IV của E-HSMT.

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu.