Máy khoan, cưa phẫu thuật sọ não

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản(*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện: 220VAC/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70 % |  | * |
| II | Yêu cầu về cấu hình | Số lượng |  |
|  | Máy khoan, cưa phẫu thuật sọ não kèm phụ kiện tiêu chuẩn. | : 03 cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Bộ điều khiển trung tâm có bơm tưới nước/dịch | : 01 bộ | * |
|  | - Bàn đạp điều khiển bằng chân | : 01 cái | * |
|  | - Bộ dây mô – tơ khoan | : 02 bộ | * |
|  | - Đầu chụp (hoặc tay khoan) tự dừng | : 02 cái | * |
|  | - Đầu chụp mũi cắt sọ não | : 02 cái | * |
|  | - Đầu chụp khoan tạo hình | : 02 cái | * |
|  | - Đầu chụp khoan mài, gập góc, loại dài | : 02 cái | * |
|  | - Đầu chụp khoan mài, loại trung bình | : 02 cái | * |
|  | - Mũi khoan mài phá các cỡ | : 10 cái | * |
|  | - Mũi khoan mài kim cương các cỡ | : 10 cái | * |
|  | - Mũi khoan cắt sọ não các cỡ | : 10 cái | * |
|  | - Mũi khoan tạo hình các cỡ | : 10 cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt | : 01 bộ | * |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản |  |  |
| 1 | Bộ điều khiển trung tâm |  |  |
|  | - Bộ điều khiển trung tâm thích hợp với nhiều chuyên ngành phẫu thuật khác nhau: Phẫu thuật thần kinh/sọ não, cột sống, phẫu thuật chỉnh hình. |  | * |
|  | - Có bơm tưới rửa |  | * |
|  | - Điều khiển bằng màn hình cảm ứng |  | * |
|  | - Điều chỉnh được tốc độ mô tơ từ khoảng từ ≤ 1.000 đến ≥ 75.000 vòng/phút |  | * |
|  | - Tốc độ mô tơ tối đa ≥ 75.000 vòng/phút |  | * |
|  | - Có cổng mở rộng khe cắm thẻ nhớ hoặc USB |  | * |
| 2 | Bàn đạp điều khiển chân: |  | * |
|  | - Có chế độ điều khiển thuận chiều và ngược chiều |  | * |
|  | - Có các nút điều chỉnh riêng biệt cho ≥ 3 chức năng khác nhau |  | * |
| 3 | Mô tơ tay khoan (có dây cáp) |  | * |
|  | - Tốc độ: Tối thiểu ≤ 1.000 vòng/phút, và tối đa đến ≥ 75.000 vòng/phút |  | * |
|  | - Dây cáp dài ≥ 350 cm |  | * |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |  | * |
| 4 | Đầu chụp (hoặc tay khoan) tự dừng |  | * |
|  | - Khoan tạo lỗ trong phẫu thuật sọ não |  | * |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |  | * |
| 5 | Đầu chụp mũi cắt sọ não |  | * |
|  | - Có bảo vệ màng cứng |  | * |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |  | * |
| 6 | Đầu chụp tạo hình |  | * |
|  | - Chiều dài ≥ 70mm |  | * |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |  | * |
| 7 | Đầu chụp khoan mài, gập góc loại dài |  | * |
|  | - Chiều dài ≥ 100mm |  | * |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |  | * |
| 8 | Đầu chụp khoan mài, loại trung bình |  | * |
|  | - Chiều dài ≥ 90mm |  | * |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |  | * |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |