Bộ dụng cụ phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa Nhi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản(*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
| II | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa nhi | : 03 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích ≥ 300ml | : 01 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 110mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 130mm | : 04 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc Metzenbaum (Baby) hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 145mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Ragnell hoặc tương đương, cong, đầu dẹt, mũi dẹt tù, cán lớn, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, dài ≥ 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson hoặc Micro-Adson hoặc tương đương, ngàm có răng 1x2, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, không chấn thương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm có răng, dài 150mm, ngàm rộng 1.50mm (±≤ 0.5mm) | 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 3x4, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Allis (Baby) hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng ≥3x4, dài 130mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Kelly hoặc Mosquito hoặc HALSTED-MOSQUITO hoặc Dandy-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 120mm | 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Kelly hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Crile (Baby) hoặc Crile hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 140mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc Crile-Rankin hoặc tương đương, cong, dài 160mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Adson hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, dài 160mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp tổ chức kiểu Collin hoặc tương đương, đầu hình tam giác rộng, dài 200mm (Kẹp tam giác) | : 01Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Mixter (Baby) hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Mixter hoặc Mixter (Baby) hoặc tương đương, cong, dài ≥ 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp ruột không chấn thương kiểu Doyen hoặc Doyen-Baby hoặc tương đương, cong, ngàm có răng, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm | : 01 Bộ | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Richardson hoặc tương đương, dài 240mm, kích thước lưỡi 45 x 20mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, hai đầu, dài 120mm | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Desmarres hoặc tương đương, dài 150mm,cỡ lưỡi 15mm | : 02 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột, dài 200mm, lưỡi rộng 12mm (±≤ 2.0mm), | : 01 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột, dài 200mm, lưỡi rộng 17mm (±≤ 2.0mm), | : 01 Cái | * |
|  | Banh bụng, lưỡi rộng ≥ 25mm, dài 330mm | : 01 Cái | * |
|  | Bộ banh bụng kiểu Balfour Baby hoặc tương đương, độ banh rộng (hoặc độ mở) ≥ 80mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Doyen hoặc tương đương, lưỡi rộng 60x35mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Doyen hoặc tương đương, lưỡi rộng 90x45mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Doyen hoặc tương đương, lưỡi cong, rộng 65x35mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, thẳng, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 1/0, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3.0, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤0.50mm, cán vàng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (Tungsten Carbide), bước răng ≤ 0.50mm, chuôi vàng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Collin-Hartmann hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Lane hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài ≥150mm | : 02 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụngbộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 47). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 47). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 47). | : 01 Cái | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thựchiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |