Bộ dụng cụ vi phẫu hàm mặt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
| II | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…) hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc Goldman hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Jameson hoặc Goldman hoặc tương đương, cong, mũi nhọn/nhọn, cán đen, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích, cong, mũi nhọn/nhọn, cán vàng, dài 110mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích trẻ em (baby) kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 110mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ, loại TC, thẳng, mũi tù/tù, cán vàng, dài ≥ 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ kiểu Mayo hoặc tương đương, thẳng, mũi tù/tù, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Goldman-Fox hoặc Goldman hoặc tương đương, cong, một lưỡi có khía, mũi nhọn/nhọn, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Reynolds hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, dài ≥ 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson hoặc tương đương, ngàm có răng 1x2, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Micro Adson hoặc tương đương, ngàm có răng 1x2, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Semken hoặc tương đương, ngàm có răng 1x2, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp vi phẫu kiểu Adson hoặc tương đương, thẳng, hình lưỡi lê, ngàm có khía, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp vi phẫu kiểu Muller hoặc tương đương, thẳng, có răng 1x2, ngàm rộng ≤ 0.5 mm, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp vi phẫu, thẳng, có răng 1x2, ngàm rộng ≤ 0.5 mm, dài 110mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp vi phẫu, thẳng, không răng, ngàm rộng ≤ 0.5 mm, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp vi phẫu, thẳng, không răng, ngàm rộng ≤ 0.5 mm, dài 110mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp vi phẫu kiểu Adson hoặc tương đương, thẳng, hình lưỡi lê, ngàm có khía, dài 170mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 150mm, ngàm rộng 1.50mm (±≤ 0.5 mm) | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 3x4, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch, cong, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Rochester-Carmalt hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc phải, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Frazier hoặc tương đương, , dài 180mm, chiều dài khoảng hoạt động 100mm, đường kính 3mm (hoặc khoảng 9FR), dùng cho ống hút đường kính 6-9mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài ≥ 120mm, bộ 2 cái (khác cỡ số thứ tự 30) | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Crile hai đầu hoặc tương đương, dài 110mm, kích thước 10 x 4mm, 20 x 6mm, | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph hoặc tương đương, 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph hoặc tương đương, 2 răng nhọn, đầu rộng 10mm, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 150mm | : 02Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 130mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu chuôi vàng, có khoá hãm ở giữa, thẳng, dùng cho chỉ 8/0- 9/0, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu chuôi vàng, có khoá hãm ở giữa, thẳng, dùng cho chỉ 8/0- 9/0, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu chuôi vàng, có khoá hãm ở giữa, thẳng, dùng cho chỉ đến 10/0, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim vi phẫu chuôi vàng, có khoá hãm ở giữa, thẳng, dùng cho chỉ 8/0- 9/0, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Langenbeck hoặc tương đương, thẳng, đầu nhọn, dài 180mm, đầu rộng 15mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ gặm xương kiểu Friedmann hoặc tương đương, cong, dài 140mm, ngàm dài 20mm, ngàm rộng ≤1.50mm | : 01 Cái | * |
|  | Búa kiểu Cottle hoặc tương đương, dài khoảng 180mm, đường kính 30mm, nặng ≤ 350g | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Langenbeck hoặc tương đương, thẳng, đầu nhọn, dài 200mm, đầu rộng 15mm | : 01 Cái | * |
|  | Búa, dài 180mm, đường kính đầu 25mm, nặng ≤ 250g | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đè lưỡi không kèm cán kiểu Russel-Davis hoặc tương đương, có rãnh luồn ống nội khí quản, kích thước 38 x 85 mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đục xương kiểu Freer, lưỡi vát 1 bên, thẳng, đầu rộng 4mm, dài 160mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đục xương kiểu Freer hoặc tương đương, lưỡi vát 1 bên, cong, đầu rộng 4mm, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đục xương kiểu Cottle hoặc tương đương, lưỡi vát 1 bên, đầu rộng 4mm (±≤ 1mm), dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đục xương kiểu Cottle hoặc tương đương, lưỡi vát 1 bên, đầu rộng 7mm (±≤ 1mm), chiều dài 150-180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm lỗ rò, thẳng, hai đầu, dễ uốn, đường kính 3mm dài 200mm, | : 03 Cái | * |
|  | Dụng cụ bóc tách và bẩy xương mũi kiểu Masing hoặc tương đương, chia đốt, hai đầu, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Ragnell hoặc tương đương dài 150mm (±≤ 10mm), hai đầu, kích thước 5 x 3mm (±≤ 1mm), 15x5.0mm (±≤ 2mm). | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Kocher hoặc tương đương một đầu, bộ 2 Cái, kích thước 60 x 25mm, dài 220mm. | : 01 Bộ | * |
|  | Banh miệng kiểu Whitehead-Jennings hoặc tương đương, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 450 x 300 x 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 3/4. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 56). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, loại chuẩn 3/4, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 56). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 3/4, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 56). | : 01 Cái | * |
| III | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |