Máy khoan, cưa mài phẫu thuật cột sống

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản(*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration). |  | * |
|  | - Nguồn điện hoạt động: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độC |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | SỐ LƯỢNG |  |
|  | Máy khoan và khoan mài nội soi kèm phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: | : 02 Cái | * |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi cái gồm: |  | * |
|  | - Bộ điều khiển trung tâm | : 01 bộ | * |
|  | - Bàn đạp chân | : 01 bộ | * |
|  | - Cáp kết nối | : 01 bộ | * |
|  | - Motor tay khoan | : 01 cái | * |
|  | - Bộ đầu chụp các loại (thẳng, gập góc, ít xâm lấn) | : 03 bộ | * |
|  | - Bộ mũi khoan mài (các cỡ) | : 01 bộ | * |
|  | - Khay bảo quản và tiệt trùng dụng cụ | : 01 bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và tiếng Việt | : 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
| 1 | Tính năng chung |  |  |
|  | - Thay đổi tốc độ cắt, khoan |  | * |
| 2 | Bộ điều khiển trung tâm |  |  |
|  | - Bộ điều khiển trung tâm thích hợp với nhiều chuyên ngành phẫu thuật khác nhau: Phẫu thuật sọ não/ thần kinh, cột sống và phẫu thuật chỉnh hình |  | * |
|  | - Có bơm tưới rửa |  | * |
|  | - Có ≥ 2 vị trí cắm dây cáp |  | * |
|  | - Có cổng giao tiếp USB (nâng cấp phần mềm) hoặc khe cắm thẻ nhớ |  | * |
|  | - Điều khiển bằng màn hình cảm ứng |  | * |
|  | - Điều chỉnh được tốc độ mô tơ từ khoảng từ ≤ 1.000 đến ≥ 75.000 vòng/phút |  | * |
|  | - Tốc độ mô tơ tối đa ≥ 75.000 vòng/phút |  | * |
| 2 | Bàn đạp điều khiển chân: |  |  |
|  | - Có chế độ điều khiển thuận chiều và ngược chiều |  | * |
|  | - Có các nút điều chỉnh riêng biệt cho ≥ 3 chức năng khác nhau |  | - * |
| 3 | Mô tơ (có dây cáp tích hợp hoặc tách rời) |  | * |
|  | - Tốc độ: Tối thiểu ≤ 1.000 vòng/phút, và tối đa đến ≥ 75.000 vòng/phút |  | * |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |  | * |
| 4 | Đầu chụp khoan mài, gập góc loại dài |  | * |
|  | - Chiều dài làm việc ≥ 100mm |  | * |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |  | * |
| 5 | Đầu chụp khoan mài, loại thẳng/trung bình |  | * |
|  | - Chiều dài làm việc ≥ 90mm |  | * |
|  | - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao |  | * |
| 6 | Đầu nối chụp mũi khoan làm phẫu thuật nội soi (ít xâm lấn) |  | * |
|  | - Đầu nối kết nối ống chụp mũi khoan làm phẫu thuật nội soi (ít xâm lấn) với motor tay khoan tích hợp hoặc tách rời |  | * |
| 7 | Ống chụp mũi khoan mài cong hoặc gập góc dài ≥ 120mm làm phẫu thuật nội soi (ít xâm lấn) |  | * |
|  | - Ống chụp mũi khoan mài gập góc làm phẫu thuật nội soi (ít xâm lấn), tương thích với mũi khoan dài ≥ 120mm |  | * |
| 8 | Mũi khoan đầu tròn có rãnh để mài xương |  | * |
|  | - Đầu mũi khoan hình cầu |  | * |
|  | - Đường kính đầu mũi 3mm (dung sai ± ≤1.0mm) |  | * |
| 9 | Mũi khoan đầu tròn phủ kim cương để mài xương |  | * |
| 10 | Mũi khoan dùng trong phẫu thuật nội soi (hình đầu diêm phủ kim cương) |  | * |
|  | - Mũi khoan có hình đầu diêm |  | * |
|  | - Đầu phủ 1 lớp kim cương |  | * |
|  | - Đường kính đầu mũi ≥ 3mm |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |