Bộ dụng cụ phẫu thuật kết hợp xương đùi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…’ hoặc thông số có ghi sai số cụ thể) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 330ml | : 02 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 250mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 130mm | : 06 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 200mm, | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC, cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, không răng, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô, chắc, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 4x5, dài 150mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có rămg, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC, thẳng, có răng, dùng cho chỉ 1/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 220mm, bộ 2 cái, kích thước lần lượt 40 x 15mm, 42 x 15mm, | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Kocher hoặc tương đương một đầu, kích thước 60 x 25mm (±≤ 5mm), dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh xương kiểu Volkmann hoặc tương đương, có ≥ 1 răng nhọn, loại to, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Hohmann hoặc tương đương, cong, , rộng 25mm (±≤ 5mm), dài 250mm. | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Quervain hoặc tương đương, cong nhẹ, đầu tù, đầu rộng 5mm (±≤ 1.0mm), dài 190mm, | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Verbrugge-Mueller hoặc tương đương, cong, rộng 45mm, dài 250mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp giữ xương kiểu farabeuf hoặc tương đương, mũi rộng 9mm (±≤ 1.0mm), dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Kìm kẹp xương có khoá ren ốc hãm trung tâm, mũi co 4. 5/11.5mm, dài 280mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kềm kẹp giữ xương, có khoá cài, ngàm rộng 12.5mm/4mm(±≤1mm), dài 300mm | : 02 Cái | * |
|  | Kìm kẹp xương có khoá ren ốc hãm trung tâm, cỡ 3.5mm/10mm (±≤1mm), dài ≥ 240mm | : 02 Cái | * |
|  | Nạo xương, mũi cỡ 10mm, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Luer-Stille hoặc Leaksel hoặc tương đương, ngàm nghiêng, mũi cỡ 9mm (±≤1.0mm), hoạt động đôi, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương kiểu Luer hoặc Luer - Stille hoặc tương đương, có trợ lực, ngàm cong, mũi cỡ 10mm, khớp đôi, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm cắt xương kiểu Liston hoặc tương đương, ngàm nghiêng, hoạt động đôi, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ dũa xương kiểu Putti hoặc tương đương, hai đầu, có răng mịn, dài 260mm, chiều rộng hai đầu cỡ 18mm, 20mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương kiểu Stille hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, thẳng, đầu rộng 15mm (±≤ 2.0mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương kiểu Stille hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, thẳng, đầu rộng 20mm, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương kiểu Stille hoặc tương đương, lưỡi vát hai bên, thẳng, đầu rộng 25mm (±≤ 2.0mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương kiểu Stille hoặc tương đương, lưỡi lòng máng, thẳng, đầu rộng 15mm (±≤ 2.0mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạo róc xương kiểu farabeuf Lambotte hoặc tương đương, cong nhẹ, đầu nhọn, đầu rộng 15mm (±≤ 2.0mm), dài 210mm, | : 01 Cái | * |
|  | Búa kiểu Bergmann hoặc tương đương, tay cầm chất liệu Peek hoặc tương đương, đường kính đầu 45mm, nặng ≤ 700g, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ tùn xương, đầu trơn, dài 150mm, đường kính đầu 10mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm giữ chỉ thép, ngàm có khía ngang và rãnh dọc, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Cây luồn chỉ kiểu Deschamps hoặc tương đương, cho người thuận tay phải, cong trái, cong dốc, đầu tù, dài 280mm | : 01 Cái | * |
|  | Cây luồn chỉ kiểu Deschamps hoặc tương đương, cho người thuận tay trái, cong phải, cong dốc, đầu tù, dài 260mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm cắt kim (đinh) Kitne, cán vàng, dài 240mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Kocher hoặc tương đương một đầu, kích thước 60x25mm (±≤ 5mm), dài 220mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 170mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Rochester-Pean hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 46). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 46). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 46). | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |