Máy khoan, cưa rung phẫu thuật sọ mặt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration). |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Máy khoan, cưa rung phẫu thuật sọ mặt kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 02 cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu bao gồm: |  |  |
| 1 | Bộ điều khiển trung tâm có bơm tưới nước/dịch | : 01 Bộ | * |
| 2 | Bàn đạp điều khiển bằng chân | : 01 Cái | * |
| 3 | Bộ dây mô tơ khoan cưa | : 02 Cái | * |
| 4 | Đầu chụp khoan tạo hình | : 01 Cái | * |
| 5 | Tay cưa xương kiểu dao động | : 01 Cái | * |
| 6 | Tay cưa xương kiểu tịnh tiến | : 01 Cái | * |
| 7 | Tay cưa xương kiểu lắc ngang | : 01 Cái | * |
| 8 | Khay hộp đựng tiệt trùng cho bộ khoan cưa | : 01 Cái | * |
| 9 | Mũi khoan tạo hình | : 05 Cái | * |
| 10 | Mũi mài phá, các cỡ | : 05 Cái | * |
| 11 | Mũi mài kim cương các cỡ | : 05 Cái | * |
| 12 | Lưỡi cưa dao động cỡ 6mm, dài 25mm (dung sai ± ≤ 10%) | : 05 Cái | * |
| 13 | Lưỡi cưa dao động cỡ 10mm, dài 25mm (dung sai ± ≤ 10%) | : 05 Cái | * |
| 14 | Lưỡi cưa tịnh tiến dài 15mm (dung sai ± ≤ 10%) | : 05 Cái | * |
| 15 | Lưỡi cưa tịnh tiến dài 20mm (dung sai ± ≤ 3mm) | : 05 Cái | * |
| 16 | Lưỡi cưa tịnh tiến dài 30mm (dung sai ± ≤ 10%) | : 05 Cái | * |
| 17 | Lưỡi cưa lắc ngang, cỡ 8mm (dung sai ± ≤ 1.0mm) | : 05 Cái | * |
| 18 | Lưỡi cưa lắc ngang, cỡ 15mm (dung sai ± ≤ 10%) | : 05 Cái | * |
| 19 | Lưỡi cắt xương Lindemann, các cỡ | : 05 Cái | * |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT |  |  |
| 1 | Bộ điều khiển trung tâm có bơm tưới nước/dịch |  | * |
|  | - Có tích hợp bơm tưới rửa - Điền khiển bằng màn hình cảm ứng được chiếu sáng - Lựa chọn nhiều ngôn ngữ khác nhau - Tốc độ mô tơ tối đa đến ≥ 70.000 vòng/phút.. - Có cổng USB hoặc khe cắm thẻ nhớ hoặc có bộ nhớ trong. |  | * |
| 2 | Bàn đạp điều khiển bằng chân |  | * |
|  | - Cáp nối bàn đạp chân dài ≥ 3m - Có ≥ 3 nút nhấn trên bàn đạp: Tối thiểu có điều khiển tốc độ và Bật/Tắt - Có thanh để chân hoặc thanh bảo vệ bàn đạp. - Đạt tiêu chuẩn kháng nước IPX8 hoặc tương đương trở lên |  | * |
| 3 | Bộ dây mô tơ khoan cưa |  | * |
|  | - Tốc độ mô tơ ≥ 70.000 vòng/phút, - Tích hợp dây cáp dài ≥ 3.5m - Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ cao |  | * |
| 4 | Đầu chụp khoan tạo hình |  | * |
|  | - Chiều dài làm việc ≥ 40 mm, tổng chiều dài ≥ 110 mm - Đường kính thân đầu chụp 5.4mm (dung sai ± ≤ 1mm) - Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ cao |  | * |
| 5 | Tay cưa xương kiểu dao động |  | * |
|  | - Có điều chỉnh bơm tưới rửa trên tay hoặc trên thân máy hoặc trên bàn đạp chân. - Tốc độ cưa ≥ 20.000 vòng/phút - Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ cao |  | * |
| 6 | Tay cưa xương kiểu tịnh tiến |  | * |
|  | - Có tính năng tích hợp hoặc gắn được đầu bơm tưới rửa - Tốc độ cưa ≥ 20.000 vòng/phút - Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ cao |  | * |
| 7 | Tay cưa xương kiểu lắc ngang |  | * |
|  | - Có tính năng tích hợp hoặc gắn được đầu bơm tưới rửa - Tốc độ cưa ≥ 20.000 vòng/phút - Hấp tiệt trùng được ở nhiệt độ cao |  | * |
| 8 | Khay hộp đựng tiệt trùng cho bộ khoan cưa |  | * |
|  | - Khay sử dụng để đựng tiệt trùng cho bộ khoan - Có giá (lớp đệm) tùy chỉnh phù hợp với các đầu chụp, bộ phận của bộ khoan - Làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. |  | * |
| 9 | Mũi khoan tạo hình |  | * |
|  | - Mũi khoan tạo hình: loại có rãnh xoắn - Chiều dài mũi khoan ≥ 55 mm - Đường kính mũi tối thiểu: 1.5mm hoặc 2.0mm (dung sai ± ≤ 10%) - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương |  | * |
| 10 | Mũi mài phá, các cỡ |  | * |
|  | - Mũi mài phá: loại hình cầu - Đường kính có các cỡ: từ ≤ 1.0 đến ≥6.0mm - Chiều dài mũi từ ≥ 50mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương |  | * |
| 11 | Mũi mài kim cương các cỡ |  | * |
|  | - Mũi mài loại kim cương - Đường kính có các cỡ: từ ≤ 1.0 đến ≥ 6.0mm - Chiều dài mũi từ ≥ 50mm. - Chất liệu thép không gỉ hoặc tương đương |  | * |
| 12 | Lưỡi cưa dao động đường kính khoảng 6.0mm, dài 25mm |  | * |
|  | - Lưỡi cưa cắt, loại tiệt trùng dùng 1 lần, đường kính 6.0mm, dài 25mm (dung sai ± ≤ 10%) |  | * |
| 13 | Lưỡi cưa dao động đường kính khoảng 10.0mm, dài 25mm |  | * |
|  | - Lưỡi cưa cắt dọc loại tiệt trùng dùng 1 lần, đường kính 10.0mm, dài 25mm (dung sai ± ≤ 10%) |  | * |
| 14 | Lưỡi cưa tịnh tiến, dài 15.0mm |  | * |
|  | - Lưỡi cưa cắt dùng dùng với tay cưa tịnh tiến, dài 15mm (dung sai ± ≤ 10%) |  | * |
| 15 | Lưỡi cưa tịnh tiến, dài 20.0mm (± ≤ 3mm) |  | * |
|  | - Lưỡi cưa cắt dùng dùng với tay cưa tịnh tiến, dài 20mm (dung sai ± ≤ 3mm) |  | * |
| 16 | Lưỡi cưa cắt tịnh tiến, dài 30.0mm |  | * |
|  | - Lưỡi cưa cắt dùng dùng với tay cưa tịnh tiến, dài 30mm (dung sai ± ≤ 10%) |  | * |
| 17 | Lưỡi cưa lắc ngang, cỡ 8mm (± ≤ 1.0mm) |  | * |
|  | - Lưỡi cưa lắc ngang dùng với tay cưa lắc ngang, cỡ 8.0mm (± ≤ 1.0mm) |  | * |
| 18 | Lưỡi cưa lắc ngang, cỡ 15mm |  | * |
|  | - Lưỡi cưa lắc ngang dùng với tay cưa lắc ngang, đường kính 15mm (dung sai ± ≤ 10%) |  | * |
| 19 | Lưỡi cắt xương kiểu Lindermann hoặc tương đương, các cỡ |  | * |
|  | - Chiều dài từ ≤ 11mm đến ≥ 20mm - Đường kính ≥ 1.6mm |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |