Máy điện não vi tính ≥ 64 kênh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện hoạt động: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độC |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | Yêu cầu về cấu hình | Số lượng |  |
|  | Máy điện não vi tính ≥ 64 kênh kèm phụ kiện tiêu chuẩn | 02 Máy | * |
|  | Cấu hình tối thiểu mỗi máy bao gồm: |  |  |
| 1 | Thân máy chính | 01 Cái | * |
| 2 | Bộ khuếch đại và dây cáp kết nối cho bộ khuếch đại | 01 Bộ | * |
| 3 | Bộ kích thích ánh sáng kèm chân đỡ | 01 Bộ | * |
| 4 | Bộ phần mềm cho máy điện não video | 01 Bộ | * |
| 5 | Bộ kit điện cực cho máy điện não bao gồm: |  |  |
|  | - Bộ mũ điện não | 01 Bộ | * |
|  | - Điện cực | 30 Cái | * |
|  | - Gel tẩy da | 01 Tuýp | * |
|  | - Gel dẫn truyền loại đông cứng nhanh | 01 Tuýp | * |
|  | - Gel dẫn truyền | 01 hộp | * |
| 6 | Camera hồng ngoại | 01 Cái | * |
| 7 | Xe đẩy máy | 01 Cái | * |
| 8 | Thiết bị phụ trợ khác: |  |  |
|  | - Bộ máy tính cho hệ thống máy điện não Video | 01 Bộ | * |
|  | - Bộ lưu điện | 01 Bộ | * |
|  | - Máy in đen trắng | 01 Cái | * |
| 9 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt | 01 Bộ | * |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản |  |  |
| 1 | Bộ khuếch đại |  |  |
|  | Số Kênh AC: ≥ 64 kênh |  | * |
|  | Ngõ vào sai khác ≥ 4 kênh |  | * |
|  | Ngõ vào cảm biến: ngực, bụng, nhiệt độ đường thở, áp lực đường thở, vị trí cơ thể, ngáy |  | * |
|  | Kênh DC vị trí bệnh nhân ≥ 4 kênh |  | * |
|  | Ngõ vào Photic |  | * |
|  | Xung oxi SpO2, nhịp xung, PPG, Plethysmogram, |  | * |
|  | Ngõ vào nút bấm hoạt động |  |  |
| 2 | Thông số kĩ thuật tín hiệu tương tự |  |  |
|  | Nhiễu đầu vào đỉnh đỉnh tối thiểu ≤2 µVpp |  | * |
|  | Tỉ lệ loại bỏ nhiễu chung ≥ 100 dB |  | * |
|  | Các ngõ vào cảm biến có ghi rõ ngực, bụng, nhiệt độ đường thở, áp lực đường thở, vị trí cơ thể, ngáy |  | * |
| 3 | Thông số kĩ thuật tín hiệu số |  |  |
|  | Tần số lấy mẫu từ ≤260Hz đến ≥1000Hz |  | * |
|  | Độ phân giải mẫu ≥ 16 bit |  | * |
| 4 | Phần mềm cho máy điện não video, tối thiểu có: |  |  |
|  | Tự động tìm bộ khuếch đại và camera qua DHCP |  | * |
|  | Mức độ SQL server để phân bố dữ liệu |  | * |
|  | Điện não Video (EEG video) |  | * |
|  | Điện não thường quy (Rountine EEG) |  | * |
|  | Điện não thời gian dài (Long-term EEG monitoring) |  | * |
|  | Điện não đồ võ não |  | * |
|  | Tích hợp HL7 hai hướng HIS/EMR |  | * |
|  | Nhập và xuất dữ liệu: Có thể nhập/xuất loại bản ghi điện não dạng EDF / EDF+ |  | * |
|  | Cắt ghép các phân đoạn bản ghi |  | * |
|  | Tính năng hỗ trợ phát hiện sóng nhọn và sóng động kinh |  | * |
| 5 | Bộ kích thích ánh sáng |  |  |
|  | bằng đèn LED hoặc tương đương |  | * |
|  | Cánh tay đỡ: Mở rộng ≥ 1000mm |  | * |
|  | Tần số chớp: ≥ 50Hz |  | * |
| 6 | Camera hồng ngoại |  |  |
|  | Loại camera: có khả năng phóng to thu nhỏ hình ảnh |  | * |
|  | Tỷ lệ Phóng to (Zoom): Zoom quang học ≥10x |  | * |
|  | Zoom kỹ thuật số ≥ 10x |  | * |
|  | Có Tự động lấy nét (Auto Focus): |  | * |
|  | Cảm biến hình ảnh: CMOS hoặc tương đương, kích thước ≥ 1/3 inch |  | * |
|  | Độ phân giải: ≥ 300x150 |  | * |
|  | Tiêu cự: Từ ≤ 5.0 mm đến ≥ 40 mm |  | * |
| 7 | Xe đẩy máy |  |  |
|  | Có ≥ 04 bánh xe, có khóa |  | * |
|  | Có thể gắn được tất cả hệ thống lên xe đẩy, bao gồm: |  |  |
|  | +Thân máy chính |  | * |
|  | +Bộ khuếch đại |  | * |
|  | +Camera |  | * |
|  | +Bộ thu âm thanh |  | * |
|  | +Máy tính |  | * |
|  | +Biến áp cách ly |  | * |
| 9 | Bộ máy tính cho hệ thống máy điện cơ |  |  |
|  | - CPU: ≥ Intel Core i3 hoặc tương đương |  | * |
|  | - RAM: ≥ 4 GB |  | * |
|  | - HDD: ≥ 500GB |  | * |
|  | - Có bàn phím, chuột |  | * |
|  | - Cổng kết nối mạng LAN |  | * |
|  | - Cổng kết nối USB |  | * |
|  | - Màn hình cảm ứng LED/LCD/TFT hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inch |  | * |
|  | - Windows 10 11 bản quyền trở lên hoặc tương đương |  | * |
| 10 | Bộ nguồn cách ly |  |  |
|  | Công suất tối thiểu: ≥ 200VA |  | * |
| 11 | Bộ lưu điện UPS |  |  |
|  | Công suất: ≥ 2 kVA |  | * |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |