Máy đo chức năng hô hấp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Châu Âu |  | * |
|  | Chất lượng: |  |  |
|  | Mới 100% |  | * |
|  | Nhà sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa ≥ 30°C |  | * |
|  | Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Máy đo chức năng hô hấp kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn | : 02 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Cái | * |
|  | Syringe test loại 3 lít | : 01 Cái | * |
|  | Tay cầm loại dùng nhiều lần | : 01 Cái | * |
|  | Turbin cảm biến loại dùng nhiều lần | : 01 Cái | * |
|  | Máy in kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Cái | * |
|  | Giấy in | : 01 Cuộn | * |
|  | Ống thổi giấy | : 100 Cái | * |
|  | Phần mềm phân tích | : 01 Bộ | * |
|  | Cáp kết nối với CPU | : 01 Cái | * |
|  | Túi đựng máy | : 01 Cái | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
|  | Tính năng chung |  |  |
|  | Sử dụng cho việc đo kiểm tra chức năng: FVC, FEV1, IVC hoặc FIVC, MVV hoặc tương đương |  | * |
|  | Có tính năng lựa chọn dạng đo cho từng bệnh nhân |  | * |
|  | Có chức năng đo kiểm tra ước lượng tuổi phổ |  | * |
|  | Màn hình màu, loại cảm ứng, kích thước ≥ 3.5 inch, độ phân giải ≥ 320 x 240 điểm ảnh |  | * |
|  | Máy có bộ nhớ lưu được ≥ 10.000 cuộc kiểm tra |  | * |
|  | Tìm dữ liệu bệnh nhân theo tối thiểu: ID hoặc ngày test |  | * |
|  | Có phần mềm khuyến khích hoạt động cho trẻ em. |  | * |
|  | Có chức năng kiểm tra độ co giãn sau khi điều trị thuốc chống co thắt phế quản |  | * |
|  | Có bộ phần mềm có bản quyền theo dõi tối thiểu: các đường cong/ lưu lượng thời gian thực và khối lượng/ thời gian. |  | * |
|  | Kết nối tối thiểu: Bluetooth và kết nối USB không dây hoặc qua cáp kiểm tra thời gian thực trực tiếp trên máy tính. |  | * |
|  | Cho phép kết nối với máy in ngoài |  | * |
|  | Có chức chế chuẩn có thể lựa chọn khi kiểm tra, tối thiểu cho: |  |  |
|  | Người lớn |  | * |
|  | Trẻ em |  | * |
|  | Các chức năng cảnh báo: |  | * |
|  | Có khi máy gặp sự cố |  | * |
|  | Có đèn cảnh báo dung lượng pin/ắc quy |  | * |
|  | Chức năng an toàn: |  | * |
|  | An toàn điện: Class II hoặc tương đương trở lên |  | * |
|  | An toàn về điện: B hoặc tương đương trở lên |  | * |
|  | Đặc tính kỹ thuật : |  |  |
|  | Phương thức đo: Hồng ngoại gián đoạn hoặc lưu lượng hoặc tương đương |  | * |
|  | Phạm vi lưu lượng: ± ≤ 20 ls |  | * |
|  | Độ chính xác thể tích: ± ≤ 3% hoặc ≤ 50 ml |  | * |
|  | Độ chính xác lưu lượng: ± ≤ 5% hoặc ≤ 200 ml / s |  | * |
|  | Kết nối: có USB, Bluetooth |  | * |
|  | Cho phép đo và kiểm tra các thông số tối thiểu: FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC hoặc FEV1/SVC, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25–75, FEF75–85, tuổi phổi, Khối lượng ngoại suy, FET, thời gian tới PEF, FEV0.5, FEV0.5/FVC, FEV0.75, FEV0.75/FVC, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/ FEV6, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, VC, IVC hoặc FIVC, IC, ERV, IRV, MVV hoặc tương đương. |  | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |