Hệ thống Holter huyết áp + điện tim 24h/24h (05  huyết áp, 05 điện tim)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất thiết bị chính đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Thiết bị chính đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Pin - Nguồn điện cho máy tính để bàn và máy in: 220VAC/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 300C |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Hệ thống Holter huyết áp + điện tim 24h/24h (05 huyết áp, 05 điện tim) kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Hệ thống | * |
|  | Cấu hình hệ thống tối thiểu gồm |  |  |
| 1 | Thiết bị chính |  |  |
| 1.1 | Đầu ghi holter huyết áp kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 05 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Thân máy chính | : 01 Cái | * |
|  | - Pin | : 01 Bộ | * |
|  | - Bao đo huyết áp động mạch | : 02 Cái | * |
|  | - Đai đeo bệnh nhân | : 01 Cái | * |
|  | - Phần mềm phân tích và trả kết quả | : 01 Bộ | * |
| 1.2 | Đầu ghi holter điện tim kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 05 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Đầu ghi holter điện tim | : 01 Cái | * |
|  | - Cáp nối điện tim | : 01 Cái | * |
|  | - Bao đựng máy, dây đeo | : 01 Bộ | * |
|  | - Pin | : 01 Bộ | * |
| 1.3 | Phần mềm phân tích holter điện tim | : 01 Bộ | * |
| 2 | Thiết bị phụ trợ khác: |  |  |
|  | - Bộ máy tính để bàn (kèm màn hình, chuột, bàn phím) | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ lưu điện UPS | : 01 Bộ | * |
|  | - Máy in | : 01 Bộ | * |
| 3 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng của Hãng sản xuất và bản dịch Tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
| 1. | Đầu ghi holter huyết áp |  |  |
|  | - Công nghệ: Sử dụng nguyên lý đo dao động (Oscillometry) hoặc tương đương |  |  |
|  | - Dải huyết áp: Từ ≤ 60 đến ≥ 250 mmHg |  |  |
|  | - Áp lực tối đa: ≥ 280 mmHg |  | * |
|  | - Dải nhịp tim: Từ ≤ 50 đến ≥ 200 nhịp/phút |  | * |
|  | - Thời gian ghi: ≥ 24 giờ |  | * |
|  | - Thời gian lấy mẫu: ≥ 3 loại điều chỉnh |  | * |
|  | - Khoảng thời gian: Từ ≤ 5 đến ≥ 120 phút (có tối thiểu ≥ 8 mức) |  | * |
|  | - Lưu trữ dữ liệu: ≥ 250 bản |  | * |
|  | - Trọng lượng (bao gồm cả pin): ≤ 300g |  | * |
|  | - Có phím khởi động: cho phép bệnh nhân kích hoạt khi muốn đo |  | * |
|  | - Phần mềm phân tích và trả kết quả: |  |  |
|  | - Tự động phân tích các mức huyết áp tiêu chuẩn |  | * |
|  | - Có tính năng đưa ra trạng thái hạ huyết áp vào ban đêm |  | * |
| 2. | Đầu ghi holter điện tim |  |  |
|  | - Đầu ghi holter điện tim cho phép phát hiện tối thiểu các rối loạn: ngoại tâm thu nhĩ, ngoại tâm thu thất, rung nhĩ, loạn nhịp thất, nhanh nhĩ/chậm nhĩ |  | * |
|  | - Số kênh ghi: ≥ 3 kênh |  | * |
|  | - Thời gian ghi liên tục: ≥ 24 giờ |  | * |
|  | - Tốc độ lấy mẫu: ≥ 170 mẫu/giây |  | * |
|  | - Độ phân giải: ≥ 10 bit |  | * |
|  | - Tần số đáp ứng: Từ ≤ 0.05 đến ≥ 60 Hz |  | * |
|  | - Độ khuếch đại tín hiệu: Tối đa ≥ 2X |  | * |
|  | - Có chức năng: kiểm tra dung lượng Pin, thẻ nhớ |  | * |
|  | - Có khả năng phát hiện máy tạo nhịp |  | * |
|  | - Thẻ nhớ tích hợp, không thể tháo rời |  | * |
|  | - Khối lượng không bao gồm pin: ≤ 100g |  |  |
|  | - Thời gian tải dữ liệu từ đầu ghi: ≤ 100 giây |  | * |
| 3. | Phần mềm phân tích Holter điện tim |  |  |
|  | - Tải dữ liệu ECG |  | * |
|  | - Thông báo sự kiện |  | * |
|  | - Có thể nâng cấp nhận đầy đủ thông tin bệnh nhân bằng quét mã vạch |  | * |
|  | - Hiển thị nhịp tối đa, tối thiểu |  | * |
|  | - Có chức năng phân tích và điều chỉnh các dữ liệu thu được |  | * |
|  | - Có phân tích độ biến thiên nhịp tim (HRV) |  | * |
|  | - Có phân tích QT và ST ≥ 3 kênh |  | * |
|  | - Có thể nâng cấp xuất báo cáo theo chuẩn HL7 |  | * |
|  | - Có hiển thị sơ đồ gắn điện cực |  | * |
|  | - Tương thích với phần mềm liên kết để hỗ trợ phân tích từ xa |  | * |
| 4 | Thiết bị phụ trợ khác |  |  |
| 4.1 | Máy tính |  |  |
|  | - CPU: core i5 hoặc cao hơn, tốc độ ≥ 2.5GHz |  | * |
|  | - RAM: ≥ 4GB |  | * |
|  | - Ổ cứng: ≥ 250GB |  | * |
|  | - Màn hình: Kích thước ≥ 17 inch, độ phân giải: ≥ (1280 x 1020) điểm ảnh |  | * |
| 4.2 | Bộ lưu điện |  |  |
|  | - Công suất tối đa: ≥ 2 kVA |  | * |
| 4.3 | Máy in: |  |  |
|  | - Công nghệ in laser hoặc tương đương, |  | * |
|  | - Khổ giấy: A4 |  | * |
|  | - Tốc độ in: ≥ 12 trang/phút |  | * |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |