Máy đo điện cơ

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất thiết bị chính đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Thiết bị chính đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện hoạt động: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  | * |
|  | + Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | Yêu cầu về cấu hình | Số lượng |  |
|  | Máy đo điện cơ kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Cái | * |
|  | Cấu hình tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | - Thân máy chính | 01 cái | * |
|  | - Bàn điều khiển kèm cáp dây nối | 01 cái | * |
|  | - Bộ nguồn cách ly chính hãng | 01 bộ | * |
|  | - Bộ khuếch đại và dây cáp nối cho bộ khuếch đại | 01 bộ | * |
|  | - Tay đỡ bộ khuếch đại | 01 bộ | * |
|  | - Điện cực kích thích cầm tay và các đầu nối | 01 bộ | * |
|  | - Bàn đạp chân | 01 cái | * |
|  | - Phần mềm cho máy điện cơ | 01 bộ | * |
|  | - Bộ kit điện cực cho máy điện cơ đo dẫn truyền | 01 bộ | * |
|  | - Xe đẩy | 01 cái | * |
|  | - Thiết bị phụ trợ khác: |  |  |
|  | + Bộ máy vi tính cho hệ thống máy điện cơ | 01 bộ | * |
|  | + Bộ lưu điện UPS 2KVA offline | 01 bộ | * |
|  | + Máy in đen trắng | 01 cái | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt | 01 bộ | * |
| III | Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản |  |  |
|  | Bộ khuếch đại: |  |  |
|  | Số kênh: ≥ 8 kênh |  | * |
|  | Có dây cáp nối cho bộ khuếch đại |  | * |
|  | Bộ chuyển đổi A/D: ≥ 16 bit |  | * |
|  | Tần số lấy mẫu: ≥ 40 KHz / Kênh |  | * |
|  | Độ nhạy: có thể điều chỉnh được |  | * |
|  | Có Lọc Notch |  | * |
|  | Có Bộ cách ly an toàn |  | * |
|  | Ghi nhận và hiển thị sóng |  | * |
|  | Time base: ≤ 0.1 ms/div đến ≥ 1 s/div |  | * |
|  | Lưu trữ và xem lại EMG |  | * |
|  | Tần số lọc thấp: ≥ 3 kHz |  | * |
|  | Tần số lọc cao: ≥ 20 kHz |  | * |
|  | Điện cực kích thích cầm tay và các đầu nối |  |  |
|  | Đầu ra của bộ kích thích điện được cách ly, số lượng: ≥ 02 cổng |  | * |
|  | Cường độ kích thích: Từ ≤ 0 đến ≥ 100 mA |  | * |
|  | Có thể điều chỉnh từ bàn điều khiển hoặc trực tiếp từ đầu kích thích |  | * |
|  | Theo dõi cường độ kích thích: Tối thiểu ≥ 2 chế độ theo dõi |  | * |
|  | Kiểu kích thích: chế độ kích thích đơn, kép và chế độ kích thích chuỗi. |  | * |
|  | Tần số kích thích: từ ≤ 0.1 đến ≥ 100Hz |  | * |
|  | Có cách ly an toàn |  | * |
|  | Phần mềm cho máy điện cơ: |  |  |
|  | Bao gồm: |  |  |
|  | Chức năng đo dẫn truyền vận động hoặc tương đương |  |  |
|  | Các nghiên cứu về phản xạ vận động hoặc tương đương |  | * |
|  | Các loại điện thế gợi vận động hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng đo dẫn truyền thần kinh cảm giác hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng đo sóng F (F - Wave) |  | * |
|  | Chức năng đo sóng phản xạ H (H - Reflex) |  | * |
|  | Đo phản xạ nháy mắt bằng kích thích điện hoặc tương đương |  | * |
|  | Đo phản xạ nháy mắt bằng kích thích cơ hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng cuộn lại và cuộn về trước hoặc hiển thị lịch sử các sóng đã đo và có thể chọn các sóng trong lịch sử đo |  | * |
|  | Chức năng tối ưu hóa kết quả. |  | * |
|  | Chức năng đo thần kinh tự chủ R-R Interval hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng điện cơ tự phát hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng điện cơ kim kích hoạt hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng phân tích nhiều đơn vị vận động hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng phân tích điện cơ gắng sức cực đại hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng ghi lại sự kiện của điện cơ kim |  | * |
|  | Chức năng đo điện cơ định lượng |  | * |
|  | Chức năng phân tích tần số |  | * |
|  | Chức năng đa phương thức hoặc đo hỗn hợp nhiều bài đo |  | * |
|  | Chức năng người dùng có thể định dạng được các kiểu hiển thị và qui trình đo |  | * |
|  | Chức năng tổng hợp và báo cáo kết quả trực tuyến |  | * |
|  | Chức năng đo kích thích lặp lại liên tục (test nhược cơ): RNS(Decrement Test) |  | * |
|  | Chức năng điện cơ Macro EMG hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng đáp ứng giao cảm qua da hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng điện thế gợi cảm giác hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng điện thế gợi chi trên hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng điện thế gợi chi dưới hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng điện thế gợi khúc bì hoặc tương đương (dùng cho các chẩn đoán các chứng rối loạn cột sống) |  | * |
|  | Chức năng điện thế gợi thính giác hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng điện thế gợi thị giác (VEP) hoặc tương đương |  | * |
|  | Chức năng tạo bảng báo cáo |  | * |
|  | Tự động tạo ra một bản báo cáo kết quả ngay lập tức sau khi các bài kiểm tra đã được hoàn thành. |  | * |
|  | Có Chụp hình ảnh, quay video của màn hình thu nhận |  | * |
|  | Chức năng xử lý dữ liệu: phân tích lại, lọc số, làm trơn, nghịch đảo, tổng kết, tái hiện lại, hiển thị như trends, đồ thị, phân tích tần số. |  | * |
|  | Có Tính năng HL7 |  | * |
|  | Bộ máy tính |  |  |
|  | CPU: Intel Core i5 hoặc hơn |  | * |
|  | RAM: ≥ 8 GB |  | * |
|  | SSD: ≥ 500GB |  | * |
|  | Có bàn phím, chuột |  | * |
|  | Cổng kết nối mạng LAN |  | * |
|  | Cổng USB |  | * |
|  | Có Màn hình máy tính LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inch |  | * |
|  | Có Windows 10 11 bản quyền trở lên |  | * |
|  | Bộ nguồn cách ly |  |  |
|  | Công suất tối thiểu: ≥ 500VA |  | * |
|  | Bộ lưu điện UPS |  |  |
|  | Công suất: ≥ 2kVA |  | * |
|  | Máy in đen trắng |  |  |
|  | Đen trắng, có khổ giấy A4 |  | * |
|  | Tốc độ in ≥ 10 trang / phút |  | * |
| IV | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |