Hệ thống tập đa năng: Tập chân, vai, tay

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yêu cầu chung: |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485. |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Hệ thống tập đa năng: Tập chân, vai, tay kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 01 Hệ thống | * |
|  | Cấu hình tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | Khung giàn tập | : 01 Cái | * |
|  | Giường tập | : 01 Cái | * |
|  | Lưới tiêu chuẩn | : 10 cái | * |
|  | Bộ phụ kiện (Đai các cỡ; tay cầm; ròng rọc, túi tạ) | : 01 Bộ | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | : 01 Bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
|  | Tính năng chung |  |  |
|  | - Hỗ trợ khả năng vận động và ổn định của khớp sau chấn thương, hoặc trong bối cảnh bệnh lý thoái hóa. |  |  |
|  | - Cải thiện hoạt động của cơ bắp và chuyển động của mô liên kết, giúp cải thiện lưu lượng mạch bạch huyết. |  |  |
|  | - Tăng tốc độ phục hồi khả năng phối hợp và thăng bằng |  |  |
|  | Khung giàn tập |  |  |
|  | - Khung giàn tập tự đứng bao gồm ≥ 08 phần tử hình ống bằng kim loại sơn dài ≥200 cm, trang bị lưới thép cường độ cao ở trên cùng |  | * |
|  | - Tải trọng : Tối đa ≥150 kg |  | * |
|  | - Lưới được làm từ lưới thép đường kính 5mm, có phủ chống xước hoặc sơn tĩnh điện. Kích thước ≥ (850x 550x60)mm |  | * |
|  | Giường tập |  |  |
|  | - Số phần: ≥ 2 |  | * |
|  | - Tải trọng an toàn : ≥ 250 kg |  | * |
|  | - Điều chỉnh được chiều cao |  | * |
|  | - Nâng hạ chiều cao : Từ ≤550 mm đến ≥950 mm |  | * |
|  | - Có độ nghiêng phần đầu |  | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |