Đèn gù khám bệnh công nghệ LED

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước OECD hoặc Liên minh Châu Âu (EU) | * |
|  | Chất lượng: |  |
|  | Mới 100% | * |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 | * |
|  | Nguồn điện hoạt động: 220V/50Hz | * |
|  | Điều kiện hoạt động: |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30ºC | * |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | Đèn gù khám bệnh công nghệ LED kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 13 cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu gồm: |  |
|  | Đèn khám bệnh công nghệ LED: 01 cái | * |
|  | Bộ khụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |
|  | Nguồn sáng: đèn LED ánh sáng trắng | * |
|  | Nhiệt độ màu ≥ 4400°K | * |
|  | Khoảng cách làm việc: Từ ≤ 350 đến ≥ 500 mm | * |
|  | Đường kính trường sáng: Từ ≤ 135 đến ≥ 150 mm | * |
|  | Cường độ chiếu sáng (tại khoảng cách làm việc) : Tối đa ≥ 30.000 lux | * |
|  | Bật/tắt đèn loại cảm ứng hoặc nút bấm | * |
|  | Tuổi thọ bóng đèn ≥ 50.000 giờ | * |
|  | Có bánh xe để di chuyển | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. | * |
|  | Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: |  |
|  | Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa | * |
|  | Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 | * |
|  | Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) | * |
|  | Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. | * |
|  | Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |