Tủ bảo quản âm sâu ≤ - 40 độ, (dung tích ≥ 600 lít)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30oC |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | - Tủ bảo quản âm sâu ≤ - 40 độ, (dung tích ≥ 600 lít) kèm đầy đủ phụ kiện tiêu chuẩn | : 03 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | - Thân tủ chính | : 01 Máy | * |
|  | - Giá đỡ có bánh xe | : 01 Cái | * |
|  | - Khay chứa | : 03 Khay | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
|  | - Tủ chuyên dụng dùng cho bảo quản và lưu trữ |  | * |
|  | - Dải nhiệt độ: trong khoảng từ ≤ -400C đến ≥ -200C |  | * |
|  | - Nhiệt độ lạnh tối đa đạt được: ≤ -400C |  | * |
|  | - Công nghệ làm lạnh kiểu cưỡng bức |  | * |
|  | - Dung tích: ≥ 600 lít |  | * |
|  | - Số lượng khay chứa: ≥ 03 khay |  | * |
|  | - Tải trọng khay chứa: ≥ 30 kg |  |  |
|  | - Màn hình hiển thị ≥ 4 inch cho phép hiển thị các thông số của tủ |  | * |
|  | - Pin dự phòng cho theo dõi khoảng ≥ 36 giờ trong trường hợp mất. |  | * |
|  | - Tủ được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương |  | * |
|  | - Có tường bảo vệ cách nhiệt dày khoảng ≥ 60 mm |  | * |
|  | - Cửa có khoá an toàn |  | * |
|  | - Có cổng kết nối UBS cho phép tải dữ liệu và nâng cấp phần mềm |  | * |
|  | - Có chức năng sử dụng mật khẩu khi tắt bật tủ |  | * |
|  | - Tủ được làm lạnh bằng dung môi R290 hoặc tương đương trở lên |  | * |
|  | - Bộ nhớ dữ liệu dạng logger hoặc tương đương. |  | * |
|  | - Thiết kế ≥ 4 bánh xe, ≥ 02 bánh có khoá giúp việc cố định và di chuyển thuận tiện |  | * |
|  | - Chế độ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh: - Cảnh báo nhiệt độ - Cảnh báo nguồn lỗi - Cảnh báo cửa mở - Cảnh báo Pin thấp |  | * |
|  | - Cho phép nâng cấp tối thiểu: - Hệ thống cảnh báo từ xa - Bộ ghi giải nhiệt độ hoạt động |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |