Bàn khám tiết niệu điều khiển điện

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz, |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | - Bàn khám tiết niệu điều khiển điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 02 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | - Thân bàn khám | : 01 Cái | * |
|  | - Đỡ chân: | : 01 Bộ | * |
|  | - Khay đựng chất lỏng | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ điều khiển đạp chân | : 01 Bộ | * |
|  | - Hướng dẫn sử dụng của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
|  | - Bàn khám với mặt bàn chia tối thiểu làm ≥ 02 phần |  | * |
|  | - Điều chỉnh được độ cao, nghiêng phần xương chậu bằng điện, điều khiển bằng bàn đạp chân hoặc tương đương |  | * |
|  | - Phần tựa lưng được điều chỉnh bằng lò xo khí hoặc tương đương |  | * |
|  | - Đệm dày tối thiểu ≥ 80mm |  | * |
|  | - Chiều cao điều chỉnh được từ ≤ 650 đến ≥ 850 mm |  | * |
|  | - Chức năng nghiêng xương phần xương chậu: tối đa ≥ 20o |  | * |
|  | - Góc nâng tấm tựa lưng: tối đa ≥ 50o |  | * |
|  | - Góc tư thế dốc nghiêng (trendelenburg): tối đa ≥ 20o |  | * |
|  | - Tải trọng: tối đa ≥ 200kg |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Có đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên để thực hiện dịch vụ sau bán hàng (lắp đặt, đào tạo, vận hành chạy thử, bảo hành, bảo trì) |  |  |
|  | Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |