## Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Yêu cầu xuất xứ máy chính: G7 hoặc EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Máy chính của hệ thống bao gồm: |
|  | Khối từ siêu dẫn: 01 bộ |
|  | Hệ thống RF: 01 hệ thống |
|  | Hệ thống chênh từ: 01 hệ thống |
|  | Bàn bệnh nhân : 01 cái |
|  | Các cuộn thu nhận chuyên dụng là các cuộn được thiết kể theo cấu trúc giải phẫu đặc trưng vùng giải phẫu mà nó đảm nhiệm: ≥ 10 cuộn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cuộn thu toàn thân tích hợp khối từ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu đầu/cổ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu cột sống: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu thân: 02 cuộn |
|  | Cuộn thu mềm cỡ nhỏ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu mềm cỡ trung (M) hoặc cỡ lớn (L): 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp vai: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp gối: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng cho vú: 01 cuộn |
|  | Phần mềm và ứng dụng có tích hợp AI: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các kỹ thuật và chuỗi xung có tích hợp AI |
|  | Phần mềm hệ thống |
|  | Phần mềm chụp thần kinh |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu |
|  | Phần mềm chụp bụng-tiểu khung |
|  | Phần mềm chụp ung thư |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình |
|  | Phần mềm chụp vú |
|  | Phần mềm và ứng dụng nâng cao chuyên sâu có AI: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần mềm giảm tiếng ồn |
|  | Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại |
|  | Chương trình chụp chống rung |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán độ phân giải cao |
|  | Phần mềm chụp đánh giá các cơ quan gan, thận, tiền liệt tuyến |
|  | Chương trình tính toán dòng máu |
|  | Chương trình chụp và xử lý tưới máu não có thuốc |
|  | Phần mềm khảo sát và đánh giá phổ đơn điểm và đa điểm |
|  | Định lượng dòng chảy |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu toàn diện |
|  | Phần mềm chụp tự động hoàn toàn dành cho Cột sống (cột sống cổ, cột sống thắt lưng) |
|  | Phần mềm chụp tự động hoàn toàn dành cho Khớp vai |
|  | Phần mềm chụp tự động hoàn toàn dành cho Khớp gối |
|  | Phần mềm chụp tự động cho thăm khám ung thư toàn cơ thể và nghiên cứu mạch máu |
|  | Phần mềm tạo ảnh sợi trục thần kinh |
|  | Phần mềm chụp thần kinh với kỹ thuật nhạy từ |
|  | Hệ thống trạm điều khiển và tái tạo ảnh: 01 trạm |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng: Các phần mềm xử lý trên trạm làm việc mới nhất có đầy đủ tính năng hoặc tốt hơn các phần mềm xử lý trên trạm điều khiển: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần mềm xử lý ảnh chung |
|  | Phần mềm nối hình |
|  | Phần mềm phân tích tưới máu |
|  | Phần mềm phân tích tưới máu não T2 |
|  | Phần mềm đánh giá khuếch tán |
|  | Phẩn mềm xóa nền |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp |
|  | Phần mềm phân tích tim và mạch máu |
|  | Phần mềm phân tích vú |
|  | Phần mềm xử lý phổ |
|  | Phần mềm hiển thị bó sợi thần kinh |
|  | Bộ làm lạnh cho khối từ: 01 bộ |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phantom chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Bàn phím: 01 cái |
|  | Giá đựng cuộn thu: 01 cái |
|  | Bàn + Khoang chứa máy tính cho phòng điều khiển: 01 bộ |
|  | Đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp: 01 bộ |
|  | Bộ định vị laser tích hợp trong khoang máy: 01 bộ |
|  | Bộ camera theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
|  | UPS cho máy tính điều khiển hoặc có thể được tính hợp trong bộ lưu điện 3 pha cho toàn bộ hệ thống: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
|  | Thiết bị không nhiễm từ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cáng đẩy bệnh nhân: 01 cái |
|  | Giá treo truyền dịch: 01 cái |
|  | Nhiệt ẩm kế: 01 cái |
|  | Máy dò kim loại cầm tay: 01 cái |
|  | Bình cứu hỏa: 01 cái |
|  | Hệ thống ổ khí y tế chuyên dùng trong chụp cộng hưởng từ: 01 bộ |
|  | Thiết bị theo dõi sinh lý bệnh nhân không dây: 01 bộ |
|  | Bàn ghế cho trạm điều khiển và trạm làm việc: 02 bộ |
|  | Bơm thuốc ái từ 2 nòng (kèm bơm tiêm) : 01 bộ |
|  | Phòng RF cabin và nội thất: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện Online 03 pha tích hợp biến áp cách ly công suất phù hợp cho toàn bộ hệ thống: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khối từ siêu dẫn: |
|  | Độ lớn từ trường khối từ siêu dẫn: ≥ 1.5 Tesla |
|  | Độ ổn định từ trường : ≤ 0.1 ppm/ h |
|  | Đường kính khoang từ: ≥ 60 cm |
|  | Công nghệ không bốc bay helium 0 lít / năm |
|  | Độ đồng nhất từ trường đo theo thể tích: |
|  | • 10cm DSV: ≤ 0.02 ppm |
|  | • 20cm DSV: ≤ 0.065 ppm |
|  | • 30cm DSV: ≤ 0.22 ppm |
|  | • 40cm DSV: ≤ 1.1 ppm |
|  | Các chuỗi xung thu nhận, tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương) |
|  | Đàn hồi vang (SE) |
|  | Phục hồi đảo |
|  | Gradient 2D |
|  | Gradient 3D |
|  | Hồi âm đa diện (EPI) |
|  | Tạo ảnh khuếch tán (Diffusion) |
|  | Hệ thống RF |
|  | Công nghệ số hóa, dẫn truyền bằng sợi cáp quang học hoặc tương đương. |
|  | Số kênh hoặc phần tử cuộn thu tối đa có thể kết nối đồng thời : ≥ 32 hoặc số lượng kênh thu nhận độc lập |
|  | Số kênh thu độc lập, có thể sử dụng đồng thời trong 1 lần chụp và trong 1 FOV, mỗi kênh thu 1 phần hình ảnh: ≥ 16 kênh hoặc không phụ thuộc số kênh |
|  | Công suất phát đỉnh tối đa: ≥ 10 kW |
|  | Hệ thống chênh từ |
|  | Độ lớn chênh từ: ≥ 33 mT/m |
|  | Thời gian tối thiểu để Gradient đạt biên độ tối đa: ≤ 275 µs |
|  | Tốc độ xoay quanh trục tối đa theo trục ngang: ≥ 120 T/m/sec |
|  | Độ phân giải: |
|  | Trường nhìn (FOV) tối thiểu: ≤ 10 mm |
|  | Trường nhìn (FOV) tối đa: ≥ 500 mm |
|  | Độ dày lát cắt 2D tối thiểu: ≤ 0.5 mm |
|  | Độ dày lát cắt 3D tối thiểu: ≤ 0.1 mm |
|  | Ma trận: ≥ 1024 |
|  | Bàn bệnh nhân: |
|  | Tải trọng bàn: ≥ 200 kg |
|  | Chiều dài trường chụp: ≥ 140 cm |
|  | Di chuyển theo chiều dọc (hướng ra -vào khối từ): ≥ 2150 mm |
|  | Tốc độ theo chiều dọc (hướng ra -vào khối từ): ≥ 100 mm / s |
|  | Các cuộn thu nhận: |
|  | Các cuộn thu nhận chuyên dụng là các cuộn được thiết kế theo cấu trúc giải phẫu đặc trưng vùng giải phẫu mà nó đảm nhiệm |
|  | Công nghệ tự động lựa chọn cuộn thu hoặc tương đương |
|  | Số cuộn thu bề mặt kết hợp đồng thời: ≥ 3 |
|  | Cuộn thu thân tích hợp khối từ |
|  | Cuộn thu đẩu/cổ tối đa: ≥ 16 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu cột sống tối đa: ≥ 12 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu thân tối đa: ≥ 8 kênh/phần tử |
|  | Cuộn thu mềm cỡ nhỏ tối đa : ≥ 4 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu mềm cỡ trung (M) hoặc cỡ lớn (L) tối đa : ≥ 4 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp vai: ≥ 8 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp gối: ≥ 8 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng cho vú: ≥ 7 kênh hoặc phần tử |
|  | Phần mềm ứng dụng |
|  | Các kỹ thuật và chuỗi xung, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung cơ bản: 2D; 3D, Gradient Echo, Diffusion- ADC, DTI.. |
|  | Kỹ thuật xóa mỡ |
|  | Kỹ thuật phục hồi đảo ngược |
|  | Kỹ thuật tái tạo: MIP, MPR, MinIP, 3D |
|  | Kỹ thuật chắn giảm nhiễu |
|  | Kết nối DICOM |
|  | Phần mềm hệ thống |
|  | Có sẵn các thăm khám và xử lý ảnh các tổ chức chính: não, đầu/cổ, cột sống, khớp (háng, vai, cổ chân, gối, tay...), bụng, tiểu khung tiền liệt tuyến… |
|  | Các chức năng xử lý: MIP, MPR, tính toán ADC, bản đồ T1/T2, tái tạo 3D |
|  | Chức năng xem, đo, in, xuất ảnh, kết nối |
|  | Phần mềm chụp thần kinh, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung tiêu chuẩn |
|  | Chụp 2D độ phân giải cao trên các hướng |
|  | Chụp 3D độ phân giải cao thăm khám tai trong |
|  | Chụp khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b |
|  | Chụp tưới máu |
|  | Chụp mạch TOF 3D không tiêm |
|  | Bản đồ T1 |
|  | Chụp CHT phổ |
|  | Đánh giá dòng chảy dịch não tuỷ |
|  | Chụp 3D phân giải cao tuỷ sống |
|  | Chụp động học sau tiêm thuốc |
|  | Kỹ thuật chụp nhạy từ |
|  | Chụp khuếch tán sợi trục |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chụp tim mạch không tiêm thuốc: 2D; 3D, tương phản pha |
|  | Chụp tim mạch có tiêm thuốc |
|  | Chương trình xác định thời gian bắt thuốc khi tiêm tối ưu |
|  | Ảnh động học mạch máu sau tiêm |
|  | Đánh giá chức năng thất và mapping |
|  | Chụp tĩnh mạch |
|  | Phần mềm chụp vùng bụng, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chụp 2D |
|  | Chụp 3D phân giải cao |
|  | Kỹ thuật xóa mỡ Dixon |
|  | Đồng bộ nhịp thở |
|  | Chụp khuếch tán với nhiều giá trị b, bản đồ ADC |
|  | Phần mềm chụp ung bướu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bản đồ động học ngấm thuốc |
|  | Xoá nền sau tiêm |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán phân giải cao |
|  | Phần mềm tưới máu khối u sau tiêm, tạo bản đồ và bảng các thông số |
|  | Phần mềm phổ cho tiền liệt tuyến |
|  | Chụp khuếch tán đa hướng, bản đồ ADC |
|  | Chụp toàn thân |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung 2D phân giải cao |
|  | Các chuỗi xung 3D phân giải cao |
|  | Tái tạo ảnh đa hướng |
|  | Chụp động học khớp |
|  | Phần mềm đánh giá sụn |
|  | Phần mềm giảm nhiễu ảnh kim loại cấy ghép xương khớp |
|  | Phần mềm nối hình |
|  | Phần mềm chụp vú |
|  | Phần mềm và ứng dụng chuyên sâu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chương trình chụp tự động hoặc tương đương: dành cho não, cột sống, khớp |
|  | Phần mềm giảm tiếng ồn. |
|  | Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại |
|  | Phần mềm chụp chống rung |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp: tự động tính toán bản đồ T2 |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán độ phân giải cao |
|  | Phần mềm chụp đánh giá các cơ quan gan, thận, tiền liệt tuyến |
|  | Phần mềm tính toán dòng máu |
|  | Phần mềm xử lý mạch |
|  | Phần mềm xử lý tưới máu não có thuốc |
|  | Phần mềm khảo sát và CHT đánh giả phổ đơn điểm: áp dụng não, vú, tiền liệt tuyến |
|  | Phần mềm khảo sát và cộng hưởng từ đánh giá phổ đa điểm |
|  | Phần mềm nối hình theo các mặt phẳng |
|  | (Ghi chú: Hệ thống điều khiển và tái tạo ảnh có thể tích hợp trong một (tùy nhà sản xuất) với cấu hình tương đương) |
|  | Hệ thống máy tính điều khiển, cấu hình tối thiểu bao gồm: |
|  | CPU: Intel ≥ 6 Core (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 2.4 GHz |
|  | RAM : ≥ 32 GB |
|  | Ổ cứng SSD: ≥128 GB |
|  | Màn hình : ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 |
|  | Hệ thống tái tạo hình ảnh; cấu hình tối thiểu bao gồm: |
|  | CPU: Intel ≥ 6 Core (hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 2.4 GHz |
|  | RAM: ≥ 16 GB |
|  | Ổ cứng SSD: ≥ 960 GB |
|  | Tốc độ tái tạo ma trận 256 (toàn bộ trường nhìn): ≥ 11900 tái tạo/ giây |
|  | Tính năng chung: |
|  | Có sẵn các thăm khám và xử lý ảnh các tổ chức chính: não, đầu/cổ, cột sống, khớp (háng, vai, cổ chân, gối, tay..), bụng, tiểu khung, tiền liệt tuyến..: |
|  | Các chức năng xử lý: MIP, MPR, tính toán ADC, bản dồ T1/T2, tái tạo 3D |
|  | Chức năng xem, đo, in, xuất ảnh, kết nối |
|  | Kết nối mạng, tương thích DICOM |
|  | Phần mềm bản quyền trọn đời máy |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng: Các phần mềm xử lý trên trạm làm việc có đầy đủ tính năng hoặc tốt hơn các phần mềm xử lý trên trạm điều khiển |
|  | CPU: Intel (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 1.5.GHz |
|  | RAM : ≥ 8 GB |
|  | Ổ cứng SSD : ≥ 128 GB |
|  | Màn hình : ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 |
|  | Tính năng: Đầy đủ tính năng xử lý hình ảnh và phân tích như trong phần mềm chụp và phần mềm chụp nâng cao: |
|  | Bơm thuốc ái từ 2 nòng |
|  | Di chuyển trên xe đẩy, tương thích từ trường |
|  | Có màn hình điều khiến thông số cài đặt |
|  | Dải cài đặt: Tốc độ từ ≤ 0.1- ≥ 10mL/s |
|  | Có thể lập trình được thời gian trễ |
|  | Bộ lưu điện Online 03 pha tích hợp biến áp cách ly công suất phù hợp cho toàn bộ hệ thống, công suất ≥ 100kVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |