## Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 3 Tesla

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |
| --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |
|  | Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau. |
|  | Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 |
|  | Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam |
|  | Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng |
|  | Xuất xứ máy chính: G7 hoặc EU |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |
|  | Khối từ siêu dẫn: 01 bộ |
|  | Hệ thống RF: 01 hệ thống |
|  | Hệ thống chênh từ: 01 hệ thống |
|  | Bàn bệnh nhân : 01 cái |
|  | Các cuộn thu nhận chuyên dụng là các cuộn được thiết kể theo cấu trúc giải phẫu đặc trưng vùng giải phẫu mà nó đảm nhiệm: ≥ 10 cuộn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cuộn thu toàn thân tích hợp khối từ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu đầu/cổ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu cột sống: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu thân: 02 cuộn |
|  | Cuộn thu mềm cỡ nhỏ: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu mềm cỡ lớn: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp vai: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp gối: 01 cuộn |
|  | Cuộn thu chuyên dụng cho vú: 01 cuộn |
|  | Phần mềm và ứng dụng có tích hợp AI: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các kỹ thuật và chuỗi xung (bộ) |
|  | Phần mềm hệ thống |
|  | Phần mềm chụp thần kinh |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu |
|  | Phần mềm chụp bụng-tiểu khung |
|  | Phần mềm chụp ung thư |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình |
|  | Phần mềm chụp nhi |
|  | Phần mềm chụp vú |
|  | Phần mềm và ứng dụng nâng cao khác chuyên sâu có tích hợp AI: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần mềm giảm tiếng ồn |
|  | Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại |
|  | Chương trình chụp chống rung |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán độ phân giải cao |
|  | Phần mềm chụp đánh giá các cơ quan gan, thận, tiền liệt tuyến |
|  | Chương trình tính toán dòng máu |
|  | Chương trình chụp và xử lý tưới máu não có thuốc |
|  | Phần mềm khảo sát và đánh giá phổ đơn điểm và đa điểm |
|  | Định lượng dòng chảy |
|  | Hệ thống trạm điều khiển và tái tạo ảnh |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng Các phần mềm xử lý trên trạm làm việc có đầy đủ tính năng hoặc tốt hơn các phần mềm xử lý trên trạm điều khiển: 01 bộ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phần mềm xử lý ảnh chung |
|  | Phần mềm phân tích tưới máu |
|  | Phần mềm đánh giá khuếch tán |
|  | Phẩn mềm xóa nền |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp |
|  | Phần mềm phân tích và định lượng tim mạch toàn diện |
|  | Phần mềm xử lý phổ |
|  | Phần mềm hiển thị bó sợi |
|  | Bộ làm lạnh cho khối từ: 01 bộ |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn, tối thiểu bao gồm: |
|  | Phantom chuẩn máy: 01 bộ |
|  | Bàn phím: 01 cái |
|  | Giá đựng cuộn thu: 01 cái |
|  | Bàn + Khoang chứa máy tính cho phòng điều khiển: 01 bộ |
|  | Đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp: 01 bộ |
|  | Bộ định vị laser tích hợp trong khoang máy: 01 bộ |
|  | Bộ camera theo dõi bệnh nhân: 01 bộ |
|  | UPS cho máy tính điều khiển hoặc có thể được tích hợp trong bộ lưu điện 3 pha cho toàn bộ hệ thống: 01 bộ |
|  | Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
|  | Thiết bị không nhiễm từ, tối thiểu bao gồm: |
|  | Cáng đẩy bệnh nhân: 01 cái |
|  | Giá treo truyền dịch: 01 cái |
|  | Nhiệt ẩm kế: 01 cái |
|  | Máy dò kim loại cầm tay: 01 cái |
|  | Bình cứu hỏa: 01 cái |
|  | Hệ thống ổ khí y tế chuyên dùng trong chụp cộng hưởng từ: 01 bộ |
|  | Thiết bị theo dõi sinh lý bệnh nhân: 01 bộ |
|  | Bàn ghế cho trạm điều khiển và trạm làm việc: 02 bộ |
|  | Bơm thuốc ái từ 2 nòng (kèm bơm tiêm) : 01 bộ |
|  | Phòng RF cabin và nội thất: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện Online 03 pha tích hợp biến áp cách ly công suất phù hợp cho toàn bộ hệ thống: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |
| III | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |
|  | Khối từ siêu dẫn: |
|  | Độ lớn từ trường khối từ siêu dẫn: ≥ 3.0 Tesla |
|  | Đường kính khoang từ: ≥ 70 cm |
|  | Công nghệ không bốc bay helium 0 lít / năm |
|  | Độ đồng nhất từ trường đo theo thể tích: |
|  | • 10cm DSV: ≤ 0.02 ppm |
|  | • 20cm DSV: ≤ 0.065 ppm |
|  | • 30cm DSV: ≤ 0.22 ppm |
|  | • 40cm DSV: ≤ 1.1 ppm |
|  | Các chuỗi xung thu nhận, tối thiểu bao gồm (hoặc tương đương) |
|  | Đàn hồi vang (SE) |
|  | Phục hồi đảo |
|  | Gradient 2D |
|  | Gradient 3D |
|  | Hồi âm đa diện (EPI) |
|  | Tạo ảnh khuếch tán (Diffusion) |
|  | Hệ thống RF |
|  | Công nghệ số hóa, dẫn truyền bằng sợi cáp quang học hoặc tương đương. |
|  | Số kênh thu độc lập, có thể sử dụng đồng thời trong 1 lần chụp và trong 1 FOV, mỗi kênh thu 1 phần hình ảnh: ≥ 32 kênh hoặc không giới hạn số kênh (số lượng kênh thu nhận độc lập) |
|  | Công suất phát đỉnh tối đa: ≥ 30 kW |
|  | Hệ thống chênh từ |
|  | Biên độ tối đa (Max. Amplitude) theo trục: ≥ 60 mT/m |
|  | Tốc độ xoay quanh trục tối đa theo trục ngang: ≥ 200 T/m/sec |
|  | Độ phân giải: |
|  | Trường nhìn (FOV) tối thiểu: ≤ 10 mm |
|  | Trường nhìn (FOV) tối đa: ≥ 500 mm |
|  | Độ dày lát cắt 2D tối thiểu: ≤ 0.5 mm |
|  | Độ dày lát cắt 3D tối thiểu: ≤ 0.1 mm |
|  | Ma trận: ≥ 1024 |
|  | Bàn bệnh nhân: |
|  | Tải trọng bàn: ≥ 200 kg |
|  | Chiều dài trường chụp: ≥ 200 cm |
|  | Di chuyển theo chiều dọc (hướng ra -vào khối từ): ≥ 2150 mm |
|  | Tốc độ theo chiều dọc (hướng ra -vào khối từ): ≥ 100 mm / s |
|  | Các cuộn thu nhận: |
|  | Các cuộn thu nhận chuyên dụng là các cuộn được thiết kế theo cấu trúc giải phẫu đặc trưng vùng giải phẫu mà nó đảm nhiệm: |
|  | Công nghệ tự động lựa chọn cuộn thu hoặc tương đương |
|  | Số cuộn thu bề mặt kết hợp đồng thời: ≥ 4 |
|  | Cuộn thu thân tích hợp khối từ |
|  | Cuộn thu đẩu/cổ tối đa: ≥ 20 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu cột sống tối đa: ≥ 30 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu thân tối đa: ≥ 18 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu mềm cỡ nhỏ tối đa : ≥ 4 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu mềm cỡ lớn tối đa : ≥ 8 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp vai: ≥ 16 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng hoặc đa năng cho khớp gối: ≥ 16 kênh hoặc phần tử |
|  | Cuộn thu chuyên dụng cho vú ≥ 16 kênh hoặc phần tử |
|  | Phần mềm ứng dụng |
|  | Các kỹ thuật và chuỗi xung, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung cơ bản: 2D; 3D, Gradient Echo, Diffusion- ADC, DTI.. |
|  | Kỹ thuật xóa mỡ |
|  | Kỹ thuật phục hồi đảo ngược |
|  | Kỹ thuật tái tạo: MIP, MPR, MinIP, 3D |
|  | Kỹ thuật chắn giảm nhiễu |
|  | Kết nối DICOM |
|  | Phần mềm hệ thống |
|  | Có sẵn các thăm khám và xử lý ảnh các tổ chức chính: não, đầu/cổ, cột sống, khớp (háng, vai, cổ chân, gối, tay...), bụng, tiểu khung tiền liệt tuyến… |
|  | Các chức năng xử lý: MIP, MPR, tính toán ADC, bản đồ T1/T2, tái tạo 3D |
|  | Chức năng xem, đo, in, xuất ảnh, kết nối |
|  | Phần mềm chụp thần kinh, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung tiêu chuẩn |
|  | Chụp 2D độ phân giải cao trên các hướng |
|  | Chụp 3D độ phân giải cao thăm khám tai trong |
|  | Chụp khuếch tán nhiều hướng với nhiều giá trị b |
|  | Chụp tưới máu |
|  | Chụp mạch TOF 3D không tiêm |
|  | Bản đồ T1 |
|  | Chụp CHT phổ |
|  | Đánh giá dòng chảy dịch não tuỷ |
|  | Chụp 3D phân giải cao tuỷ sống |
|  | Chụp động học sau tiêm thuốc |
|  | Kỹ thuật chụp nhạy từ |
|  | Chụp khuếch tán sợi trục |
|  | Phần mềm chụp tim và mạch máu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chụp tim mạch không tiêm thuốc: 2D; 3D, tương phản pha |
|  | Chụp tim mạch có tiêm thuốc |
|  | Chương trình xác định thời gian bắt thuốc khi tiêm tối ưu |
|  | Ảnh động học mạch máu sau tiêm |
|  | Chụp tĩnh mạch |
|  | Phần mềm chụp vùng bụng, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chụp 2D |
|  | Chụp 3D phân giải cao |
|  | Kỹ thuật xóa mỡ Dixon |
|  | Đồng bộ nhịp thở |
|  | Chụp khuếch tán với nhiều giá trị b, bản đồ ADC |
|  | Phần mềm chụp ung bướu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Bản đồ động học ngấm thuốc |
|  | Xoá nền sau tiêm |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán phân giải cao |
|  | Phần mềm tưới máu khối u sau tiêm, tạo bản đồ và bảng các thông số |
|  | Phần mềm phổ cho tiền liệt tuyến |
|  | Chụp khuếch tán đa hướng, bản đồ ADC |
|  | Chụp toàn thân |
|  | Phần mềm chụp chỉnh hình, tối thiểu bao gồm: |
|  | Các chuỗi xung 2D phân giải cao |
|  | Các chuỗi xung 3D phân giải cao |
|  | Tái tạo ảnh đa hướng |
|  | Chụp động học khớp |
|  | Phần mềm đánh giá sụn |
|  | Phần mềm giảm nhiễu ảnh kim loại cấy ghép xương khớp |
|  | Phần mềm nối hình |
|  | Phần mềm chụp vú: Toàn diện |
|  | Phần mềm và ứng dụng chuyên sâu, tối thiểu bao gồm: |
|  | Chương trình chụp tự động hoặc tương đương tối thiểu: dành cho não, khớp |
|  | Phần mềm giảm tiếng ồn. |
|  | Phần mềm thu hình giảm nhiễu ảnh kim loại |
|  | Phần mềm chụp chống rung |
|  | Phần mềm đánh giá sụn khớp: tự động tính toán bản đồ T2 |
|  | Phần mềm chụp khuếch tán độ phân giải cao |
|  | Phần mềm chụp đánh giá các cơ quan gan, thận, tiền liệt tuyến |
|  | Phần mềm tính toán dòng máu |
|  | Phần mềm xử lý mạch |
|  | Phần mềm xử lý tưới máu não có thuốc |
|  | Phần mềm khảo sát và CHT đánh giả phổ đơn điểm: áp dụng não, vú, tiền liệt tuyến |
|  | Phần mềm khảo sát và cộng hưởng từ đánh giá phổ đa điểm |
|  | Phần mềm nối hình theo các mặt phẳng |
|  | (Ghi chú: Hệ thống điều khiển và tái tạo ảnh có thể tích hợp trong một (tùy nhà sản xuất) với cấu hình tương đương) |
|  | Hệ thống máy tính điều khiển, cấu hình tối thiểu bao gồm: |
|  | CPU: Intel ≥ 4 Core (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 3,5 GHz |
|  | RAM : ≥ 32 GB |
|  | Ổ cứng SSD: ≥128 GB |
|  | Màn hình : ≥ 24 inch |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 |
|  | Hệ thống tái tạo hình ảnh; cấu hình tối thiểu bao gồm: |
|  | CPU: Intel ≥ 6 Core (hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 2.1 GHz |
|  | RAM: ≥ 32 GB |
|  | Ổ cứng SSD: ≥ 720 GB |
|  | Tốc độ tái tạo ma trận 256 (toàn bộ trường nhìn): ≥ 40000 tái tạo/ giây |
|  | Tính năng chung: |
|  | Có sẵn các thăm khám và xử lý ảnh các tổ chức chính: não, đầu/cổ, cột sống, khớp (háng, vai, cổ chân, gối, tay), bụng, tiểu khung, tiền liệt tuyến. |
|  | Các chức năng xử lý: MIP, MPR, tính toán ADC, bản đồ T1/T2, tái tạo 3D |
|  | Chức năng xem, đo, in, xuất ảnh, kết nối |
|  | Kết nối mạng, tương thích DICOM |
|  | Phần mềm bản quyền trọn đời máy |
|  | Trạm làm việc chuyên dụng: Các phần mềm xử lý trên trạm làm việc mới nhất có đầy đủ tính năng hoặc tốt hơn các phần mềm xử lý trên trạm điều khiển |
|  | CPU: Intel (tương đương hoặc tốt hơn) |
|  | Tốc độ: ≥ 1.5.GHz |
|  | RAM : ≥ 8 GB |
|  | Ổ cứng SSD : ≥ 128 GB |
|  | 01 Màn hình: ≥ 24 inch hoặc 02 Màn hình ≥ 19 inch |
|  | Độ phân giải màn hình: ≥ 1920 x 1200 (với màn hình 24 inch) hoặc ≥ 1280 x 1024 (với màn hình ≥ 19 inch) |
|  | Tính năng: Đầy đủ tính năng xử lý hình ảnh và phân tích như trong phần mềm chụp và phần mềm chụp nâng cao: |
|  | Bơm thuốc ái từ 2 nòng |
|  | Di chuyển trên xe đẩy, tương thích từ trường |
|  | Có màn hình điều khiến thông số cài đặt |
|  | Dải cài đặt: Tốc độ từ ≤ 0.1- ≥ 10mL/s |
|  | Có thể lập trình được thời gian trễ |
|  | Bộ lưu điện Online 03 pha tích hợp biến áp cách ly công suất phù hợp cho toàn bộ hệ thống, công suất ≥ 100kVA |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |
|  | Thời gian giao hàng: ≤ 12 tháng. Địa điểm giao hàng: tại nơi sử dụng |
|  | Đào tạo chuyển giao công nghệ: Tại nơi sử dụng. |
|  | Định kỳ thực hiện bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành ≥ 2 lần/năm. |
|  | Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành ≥ 06 tháng |
|  | Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật ≤ 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. |
|  | Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu ≥ 8 năm. |
|  | Yêu cầu nhà thầu báo giá dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế |