# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp máy đo áp lực thẩm thấu

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

    - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Xuất xứ máy chính: G7

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 13485 hoặc tương đương.

- Nguồn điện sử dụng: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C

- Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75 %

    - Yêu cầu về cấu hình

Cấu hình cung cấp tối thiểu, bao gồm:

- Máy chính: 01 cái

- Máy in nhiệt: 01 cái

- Cốc đo sử dụng 1 lần: 100 cái

- Dung dịch chuẩn 300 mOsmol/kg: 10 ống

- Cáp kết nối cổng USB: 01 cái

- Giấy in nhiệt: 05 cuộn

- Dây nguồn: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

    - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Máy chính thiết kế để bàn với kích thước tổng thể:

- Chiều rộng: ≤ 500 mm

- Chiều sâu: ≤ 500 mm

- Chiều cao: ≤ 500 mm

- Máy chính tích hợp màn hình hiển thị và điều khiển bằng chức năng cảm ứng với kích thước ≥ 5 inch

- Dung tích mẫu đo cho phép ≥ 20 µL

- Khoảng đo từ 0 mOsmol/kg đến ≥ 3000 mOsmol/kg

- Độ phân giải thông số đo ≤ 1 mOsmol/kg

- Thời gian đo mẫu ≤ 180 giây

- Độ tái lập thông số đo (Reproducibility) ± ≤ 1%

- Các chức năng trên màn hình hiển thị và điều khiển:

- Hiệu chuẩn thông số đo

- Bắt đầu chức năng đo

- Hiển thị thông số đo

- Cài đặt thời gian của thiết bị theo thời gian thực

- Chức năng kết nối với máy đọc barcode

- Kết nối với máy tính qua cổng USB và trích xuất file tương thích với hệ thống LIS/HIS

    - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Các yêu cầu khác:

Nhà thầu tóm tắt thông số kỹ thuật theo bảng Đáp ứng thông số kỹ thuật hàng hóa sau đây:

| CHỦ ĐẦU TƯ YÊU CẦU |  | NHÀ THẦU TỰ CHỨNG MINH VÀ ĐÁNH GIÁ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Nội dung yêu cầu | Tài liệu | Vị trí | Nội dung tiếng nước ngoài | Nội dung dịch sang tiếng Việt |
|  | Nội dung yêu cầu theo mục 1.2 Yêu cầu về kỹ thuật |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo mục E-ĐKC 21.1