## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hệ thống xử lý chất thải rắn y tế cho Trung tâm Y Tế Krông Bông năm 2025;

- Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống xử lý chất thải rắn y tế cho Trung tâm Y Tế Krông Bông năm 2025;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y Tế Krông Bông

- Địa điểm thực hiện: 43 Nguyễn Huệ - Thôn 7 - xã Krông Bông - tỉnh Đăk Lăk

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên năm 2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

| STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Hệ thống xử lý chất thải rắn | - YÊU CẦU CHUNG: - Nhà sản xuất đạt chứng chỉ chất lượng: CE, chứng chỉ nồi hơi: ASME, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Nguồn điện cấp: 380V, 50Hz, 3 pha - CẤU HÌNH 1. Máy chính: 01 cái - Nồi hấp: 01 cái - Hệ thống ngưng tụ: 01 cái - Lưỡi dao: 01 bộ (gồm: 14 lưỡi dao cố định và 14 lưỡi dao quay) - Hộp giảm tốc: 02 cái - Động cơ nghiền cắt: 02 cái - Giỏ inox: 01 cái - Lưới lọc: 01 cái - Van an toàn: 01 cái 2. Cửa nạp: 01 cửa - Cửa nạp tự động: 01 cái - Vòng đệm cửa: 01 cái - Thiết bị khóa liên động an toàn: 01 cái 3. Cửa xả liệu: 01 cửa - Cửa xả an toàn: 01 cái - Vòng đệm cửa: 01 cái - Thiết bị khoá liên động an toàn: 01 cái 4. Hệ thống điều khiển với PLC - Màn hình cảm ứng 10 inch: 01 cái - Bộ lập trình PLC (Simens): 01 bộ - Hệ thống nén: 01 bộ - Hệ thống tự chẩn đoán: 1 bộ - Máy in siêu nhỏ: 01 cái - Cảm biến nhiệt độ: 01 cái - Đồng hồ đo nhiệt độ: 01 cái - Bộ truyền áp suất: 01 cái - Bộ điều khiển áp suất: 01 cái - Đồng hồ đo áp suất: 01 cái 5. Hệ thống phụ trợ - Nồi hơi chạy bằng điện tích hợp: 01 cái - Máy bơm nước: 01 cái - Bình chứa nước: 01 cái - Lọc nước (làm mềm nước): 01 cái - Máy nén khí: 01 cái - Bộ lọc khí HEPA: 01 cái - Bơm chân không: 01 cái - Hệ thống nâng hạ: 01 cái - Đồng hồ đo áp suất và nhiệt độ: 02 cái - Van an toàn: 01 cái - Bộ dụng cụ bảo trì: 01 bộ - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT - Hệ thống tích hợp máy hấp tiệt trùng và máy nghiền chủ yếu bao gồm: máy hấp tiệt trùng với bộ nghiền tích hợp bên trong, xe đổ rác, bệ thao tác và bảo trì, bơm chân không, hệ thống điều khiển, máy nén khí, bơm tăng áp nước, nồi hơi sinh hơi, v.v. - Máy hấp tiệt trùng - Là loại máy hấp sử dụng nhiệt độ cao, áp suất cao và chân không, được tích hợp bộ nghiền bên trong. - Tiêu chuẩn: Hãng đạt chứng nhận quốc tế về thiết kế và chế tạo nồi hơi, được cấp bởi Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME). - Chống ăn mòn mặt trong – Công nghệ tự làm sạch - Chất thải y tế trong quá trình tiệt trùng ở nhiệt độ cao có tính ăn mòn rất mạnh, đặc biệt là khi giải phóng lượng lớn ion clorua, khiến ngay cả thép không gỉ (bao gồm cả 316L) cũng không chịu được lâu dài. Gient áp dụng công nghệ tự làm sạch sau mỗi chu trình để giảm đáng kể sự ăn mòn của ion clorua lên thành trong máy hấp và kéo dài tuổi thọ thiết bị. - Vật liệu máy hấp - Buồng máy hấp được chế tạo từ thép không gỉ 304. - Cửa máy hấp - Máy hấp có một cửa nạp liệu phía trên và một cửa xả phía dưới. Cửa nạp liệu phía trên có cơ chế đóng mở tự động. Cả hai cửa đều được trang bị khóa cơ khí liên động và kiểm soát bằng PLC. Với thiết kế an toàn kép, hệ thống đảm bảo không có hơi nước được cấp vào buồng khi cửa chưa được khóa và cửa không thể mở khi bên trong đang chịu áp suất. Gioăng cửa là loại bơm hơi được điều khiển bằng PLC, đảm bảo độ kín hoàn toàn và không rò rỉ trong suốt quá trình vận hành. - Kiểm soát mùi – Công nghệ ngưng tụ và khử mùi - Kiểm soát mùi là yếu tố then chốt trong xử lý tiệt trùng chất thải y tế. Hệ thống tích hợp máy hấp và máy nghiền của Gient áp dụng công nghệ ngưng tụ và khử mùi, giúp kiểm soát hiệu quả hơi mùi phát sinh trong suốt quá trình xử lý, ngăn không cho khí thải ô nhiễm phát tán ra ngoài, đồng thời đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ tại chỗ. - Máy nghiền trục đôi tích hợp bên trong - Chất thải y tế bao gồm cả vật liệu cứng như vật sắc nhọn, thủy tinh, v.v... và vật liệu mềm như bông, băng gạc, v.v... Đây là loại chất thải đặc biệt khó xử lý và yêu cầu hệ thống máy nghiền chuyên dụng. Máy nghiền chất thải y tế của Gient được thiết kế chuyên biệt, có khả năng phá hủy hiệu quả và nổi bật với độ bền cao: - Máy nghiền trục đôi với lưỡi dao chống mài mòn đặc biệt, chắc chắn và bền bỉ. - Tốc độ thấp và mô-men xoắn cao (dưới 20 vòng/phút), tạo lực cắt mạnh, nghiền được mọi loại chất thải y tế (bao gồm cả vải, gạc và băng). - Máy có khả năng nhận diện hiện tượng kẹt rác và tự động đảo chiều luân phiên để nghiền nát hoàn toàn chất thải. - Điều khiển bằng PLC, tự động nhận diện chiều quay tới/lui, có chức năng bảo vệ quá tải, v.v. - Ngoài ra, máy còn được trang bị công cụ nâng hạ hỗ trợ việc bảo trì máy nghiền dễ dàng hơn. - Giỏ thép không gỉ - Một giỏ đục lỗ bằng thép không gỉ được trang bị để chứa chất thải đã nghiền rơi xuống từ buồng trên của máy hấp. Giỏ có cơ cấu lật, giúp xả chất thải dễ dàng sau khi tiệt trùng. - Bơm chân không - Bơm chân không vòng nước loại thủy lực hiệu suất cao và vận hành êm, có khả năng hút chân không đạt áp suất âm trong thời gian ngắn. - Hệ thống điều khiển - Hệ thống điều khiển bao gồm bảng điều khiển, cảm biến, van điều khiển và bộ điều khiển logic lập trình (PLC). Bảng điều khiển sử dụng màn hình cảm ứng màu Siemens HMI hoặc thương hiệu tương đương. - Tất cả các linh kiện điện tử đều được cung cấp bởi các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Siemens. Các tính năng chính của hệ thống điều khiển bao gồm nhưng không giới hạn: - Hiển thị và lưu trữ điều kiện vận hành theo thời gian thực, bao gồm giai đoạn hiện tại, số chu trình, ngày giờ, nhiệt độ, áp suất và thời gian. - Độ chính xác của cảm biến: ±1°C đối với nhiệt độ, ±1.6% đối với áp suất, và ±1% đối với thời gian. Hệ thống có thể chuyển đổi giữa chế độ hoàn toàn tự động và chế độ điều khiển thủ công. - Cảnh báo lỗi với chức năng tự chẩn đoán và nút dừng khẩn cấp khi có các điều kiện bất thường như quá nhiệt hoặc quá áp. - Cơ cấu liên động trên cả hai cửa của máy hấp đảm bảo cửa luôn đóng trong suốt quá trình vận hành. - Hệ thống điều khiển PLC có thể cập nhật và lưu trữ dữ liệu từ xa. - Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, v.v. - Máy in mini tích hợp để ghi lại các thông số chính của từng chu trình vận hành. - Nồi hơi sinh hơi - Gient cung cấp nồi hơi sinh hơi cho mỗi hệ thống máy hấp tiệt trùng, được thiết kế chuyên biệt cho việc xử lý chất thải y tế và phù hợp hoàn toàn với quá trình vận hành của hệ thống tích hợp máy hấp và máy nghiền. - Thành phần của nồi hơi sinh hơi - Nồi hơi bao gồm: bơm cấp nước, thiết bị làm mềm/nước tinh khiết, bồn chứa nước, tủ điều khiển, v.v. - Đặc điểm của nồi hơi sinh hơi - Nồi hơi được tích hợp sẵn với máy hấp, không cần hàn ống hơi khi lắp đặt. - Cung cấp hơi nước hiệu quả và với lưu lượng lớn, được thiết kế chuyên dụng cho việc tiệt trùng chất thải y tế. - Cung cấp hơi nước ổn định, chất lượng cao. - Tiết kiệm năng lượng. - QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THẢI (1) Nạp tải - Rác thải y tế được nạp vào buồng nồi hấp, sau đó cửa nồi hấp sẽ tự động đóng lại. (2) Nghiền cắt - Máy nghiền quay xuôi và ngược để nghiền rác thải thành các mảnh nhỏ, sau đó các mảnh này rơi xuống giỏ inox trong buồng dưới của nồi hấp nhờ trọng lực. Quá trình nghiền giúp hơi nước dễ dàng thẩm thấu vào rác, từ đó nâng cao hiệu quả tiệt trùng. (3) Tiệt trùng - Hơi nước bão hòa được bơm vào nồi hấp để làm nóng rác thải và tiêu diệt tất cả các vi sinh vật gây bệnh. - Toàn bộ buồng hấp cũng như máy nghiền tích hợp bên trong đều được tiệt trùng cùng lúc. (4) Ngưng tụ và thoát nước - Trong quá trình làm nguội, hơi nước được ngưng tụ hoàn toàn và nhiệt độ của rác thải giảm xuống. Không có hơi nước có mùi thoát ra trong hoặc sau quá trình xử lý, đảm bảo môi trường làm việc không bị ô nhiễm mùi. (5) Hút chân không - Quá trình hút chân không giúp loại bỏ hơi và độ ẩm còn sót lại, từ đó giảm mùi hôi. - Rác thải sau xử lý sẽ mát hơn và khô hơn vào cuối chu kỳ. (6) Dỡ tải - Mở cửa xả và lấy rác thải đã được xử lý ra ngoài - THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Vật liệu buồng: Thép không gỉ 304 - Trọng lượng: 2,4 tấn - Công suất định mức: 30 kW (Máy tạo hơi điện) - Nạp tải: Thủ công - Thể tích tải: 100L - Mật độ rác thải y tế: 100 kg/m3 - Công suất xử lý: 10 - 15 kg/chu trình; 20 - 30 kg/ giờ - Thời gian chu trình: Khoảng 30 phút - Nhiệt độ hoạt động: 134 – 138 °C - Áp suất hoạt động: 0,2 – 0,3 MPa - Dải nhiệt độ: 152°C - Dải áp suất: -0,1 – 0.4 MPa - Tiêu diệt vi sinh vật: STAATT IV và 6Log10(99.9999%) - YÊU CẦU KHÁC - Cam kết Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao lắp đặt thiết bị - Cam kết giao hàng, lắp đặt tại nơi sử dụng; - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt, tài liệu bảo trì,... - Hướng dẫn sử dụng thành thạo - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ; - Cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế 08 năm sau bảo hành; Cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO, các chứng từ nhập khẩu liên quan đến lô hàng,.... khi bàn giao máy | Hệ thống | 01 |

Ghi chú:

Nhà thầu dự thầu hàng hóa theo yêu cầu có đặc tính thông số kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT (tên và mã hiệu nếu có chỉ mang tính chất tham khảo), trường hợp hàng hóa tương đương hoặc tốt hơn thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng tương đương với các hàng hóa yêu cầu. “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu trên.

1.3: Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hoá

- Bảng chào đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng theo yêu cầu, theo mẫu sau:

| STT | Nội dung yêu cầu của E-HSMT | Nội dung đáp ứng của E-HSDT | Tài liệu tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên thiết bị ...... Số lượng: ...... | Tên thiết bị...... Số lượng: ...... Model: ...... Hãng sản xuất: ...... Hãng chủ sở hữu (hãng/nước): ...... Xuất xứ: ...... | Nhà thầu kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu. |
| I | Yêu cầu chung | Đáp ứng yêu cầu chung |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu chung. |
| II | Yêu cầu cấu hình | Đáp ứng về cấu hình |  |
|  | - | - | Nhà thầu chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu của E-HSMT hoặc tốt hơn. |
| III | Yêu cầu kỹ thuật | Đáp ứng về kỹ thuật |  |
|  | - | - | Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (catalogue kỹ thuật, datasheet…) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật. |
| IV | Yêu cầu khác | Yêu cầu khác |  |
|  | - | - | Nhà thầu cam kết theo yêu cầu của E-HSMT hoặc đề xuất tốt hơn. |

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue, datasheet, …(tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt) dùng để chứng minh sự đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị dự thầu

- Đối với hàng hóa nhập khẩu nhà thầu có cam kết giao cho chủ đầu tư khi giao hàng:

+ Đối với những thiết bị nhập riêng cho gói thầu: bản gốc Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), bản gốc Giấy chứng nhận chất lượng (CQ);

+ Đối với những thiết bị nhập chung theo lô: bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), bản sao công chứng Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)  và xuất trình bản gốc để đối chiếu khi có yêu cầu của bên mời thầu.

+ Cam kết cung cấp bản chụp Hồ sơ Hải quan bao gồm: Tờ khai hàng hóa nhập khẩu, Bill vận tải (sao y của đơn vị nhập khẩu), Bản chụp Packing list hàng hóa, invoice hàng hóa... và cung cấp bản chính để kiểm tra nếu bên mời thầu  yêu cầu.

- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước nhà thầu có cam kết cung cấp phiếu xuất xưởng và chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất, giấy phép lưu hành sản phẩm của cấp thẩm quyền (nếu có) và những văn bản pháp lý liên quan khác khi giao hàng.

- Nếu các thiết bị có trong danh mục phải kiểm định về an toàn và tính năng kỹ thuật (theo quy định tại khoản 10 Điều 70 Nghị định 98/2021/NĐ-CP) của Thông tư 05/2022/TT-BYTngày 01/8/2022 của Bộ y tế, Nhà thầu phải thực hiện kiểm định trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, chi phí kiểm định là của nhà thầu.

- Các bản gốc chứng thư giám định về nguồn gốc xuất xứ, số lượng và tình trạng tất cả các loại hàng hóa của đơn vị có chức năng giám định theo quy định  của pháp luật Việt Nam.

1.3. Các yêu cầu khác

- Cam kết Toàn bộ hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng

- Đính kèm hồ sơ Hình ảnh thực tế sản phẩm dự thầu, Hình ảnh phải thể hiện rõ ràng thông số kỹ thuật của hàng hóa.

- Cam kết có mặt trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư về khắc phục sự cố hỏng hóc, lỗi (trong thời gian bảo hành).

- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu cầu chất lượng mà không do lỗi của bên mời thầu, chủ đầu tư và cung cấp bù số lượng đảm bảo chất lượng như yêu cầu. Trong trường hợp giao hàng hóa không đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư sẽ lập biên bản vi phạm, trường hợp vi phạm chấm dứt hợp đồng.

- Cam kết đảm bảo đầu ra chất thải phù hợp với môi trường, không gây ô nhiễm môi trường và có giấy chứng nhận của cơ quan có thâm quyền của đầu ra chất thải. Trường hợp trong quá trình sử dụng ảnh hưởng đến môi trường chấm dứt hợp đồng, xử phạt nhà thầu và mọi tổn thất nhà thầu phải đền bù và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.

- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.