Phụ lục 1 – Đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật

(Kèm theo Chương V E-HSMT  Gói thầu số 1: Mua sắm ống nội soi dạ dày video dùng cho Hệ thống nội soi tiêu hóa trên)

| STT | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ống soi dạ dày video dùng cho Hệ thống nội soi tiêu hóa (Model của hệ thống hệ thống nội soi tiêu hóa: CV-170; Hãng sản xuất: Olympus- Nhật) | Bộ | 01 |
| 1 | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Yêu cầu hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. |  |  |
|  | - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |  |  |
|  | - Xuất xứ: các nước thuộc nhóm G7 |  |  |
| II | Yêu cầu cấu hình |  |  |
|  | - Cấu hình cung cấp: Ống soi dạy dày video phải tương thích với Model của hệ thống hệ thống nội soi tiêu hóa: CV-170; Hãng sản xuất: Olympus- Nhật: 1 bộ, cung cấp kèm theo: |  |  |
|  | + Chốt kênh: 01 Cái |  |  |
|  | + Chổi rửa dài: 01 Cái |  |  |
|  | + Chổi rửa dài: 01 Cái |  |  |
|  | + Ngáng miệng: 01 Cái |  |  |
|  | + Van sinh thiết: 10 Cái |  |  |
|  | + Đầu nối rửa kênh khí nước: 01 Cái |  |  |
|  | + Đầu nối cho bộ rửa kênh ống soi :01 Cái |  |  |
|  | + Ống hút rửa: 01 Cái |  |  |
|  | + Nắp ETO: 01 Cái |  |  |
| III | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | + Chất lượng hình ảnh HDTV hoặc tốt hơn. |  |  |
|  | + Có khả năng quan sát với bức sóng ở dải băng hẹp màu xanh dương và xanh lá 415nm-540nm (±10%) cho phép quan sát sự khác biệt các mao mạch và cấu trúc niêm mạc, hỗ trợ chẩn đoán ung thư giao đoạn sớm. |  |  |
|  | + Chức năng quan sát gần cho phép quan sát hình ảnh với kích thước lớn và cận cảnh thông qua việc di chuyển ống soi đến gần niêm mạc đến 2mm ± 10% |  |  |
|  | + Bộ phận kết nối ống soi có khả năng chống thấm nước mà không cần dùng nắp chống nước để tránh những hư hỏng do ngâm rửa ống soi. |  |  |
|  | + Trường nhìn: 140º ± 10% |  |  |
|  | + Hướng quan sát: 0º (hướng nhìn thẳng) |  |  |
|  | + Độ sâu trường nhìn: 2 – 100 mm ± 10% |  |  |
|  | + Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi: 9.2 mm ± 10% |  |  |
|  | + Đường kính ngoài cua thân ống soi: 9.2mm ± 10% |  |  |
|  | + Đường kính bên trong kênh dụng cụ: 2.8mm ± 10% |  |  |
|  | + Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ: 3.0 mm ± 10% từ đầu cuối ống soi |  |  |
|  | + Đầu cuối ống soi gồm 5 thành phần: 2 kênh dẫn sáng, 1 kênh khí/ nước, 1 kênh thấu kính, 1 kênh dụng cụ |  |  |
|  | + Độ uốn cong của đầu ống soi: Hướng lên: 210º ± 10%; Hướng xuống: 90º ± 10%; Hướng phải: 100º ± 10%; Hướng trái: 100º ± 10% |  |  |
|  | + Chiều dài làm việc: 1030 mm ± 10% |  |  |
|  | + Chiều dài tổng: 1350 mm ± 10% |  |  |