# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Mua sắm máy xét nghiệm/phân tích huyết học tự động của Trung tâm Y tế Đồng Hỷ

- Thuộc Dự toán mua sắm: Mua sắm máy xét nghiệm/phân tích huyết học tự động của Trung tâm Y tế Đồng Hỷ

- Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Đồng Hỷ

- Quy mô gói thầu: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng, bảo hành đối với việc mua sắm Máy xét nghiệm/phân tích huyết học tự động của Trung tâm Y tế Đồng Hỷ

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2025

- Giá gói thầu: 450.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng./.).

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác.

- Thời gian thực hiện gói thầu là: 30 ngày

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức LCNT: 45 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT: Quý IV/2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Tuỳ chọn mua thêm: Không

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

| STT | Biểu mẫu | Cách thức thực hiện | Trách nhiệm thực hiện của Nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mẫu A. Bảng so sánh đáp ứng kỹ thuật | - File định dạng excel - File scan đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) | X |
| 2 | Mẫu B. Bản cam kết | Scan và đính kèm (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số) | X |

1.2.1. Yêu cầu chung

- Yêu cầu về tài liệu chứng minh tính hợp lệ hàng hóa:

- Đối với hàng hóa là thiết bị y tế, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về Quản lý thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Cung cấp số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).

- Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực của Bộ Y tế (với hàng hóa thuộc danh mục theo Điều 6 Thông tư 05/2022/TT-BYT, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 147 Nghị định 96/2023/NĐ-CP).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Cung cấp Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế sản xuất của nhà sản xuất hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP.

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa:

- Tài liệu bản gốc không sử dụng tiếng Việt phải được xác nhận, đóng dấu của nhà sản xuất hoặc đơn vị nhập khẩu đính kèm bản dịch sang tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch.

- Nhà thầu phải có bảng so sánh đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT cùng bản scan (ký, đóng dấu (nếu có) hoặc ký số).

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Mẫu A

BẢNG SO SÁNH ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: ....................................

- Địa chỉ: ..............................................

- Số điện thoại: .....................................

- Gói thầu: ........................................

| STT | Mã phần lô (Nếu có) | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên hàng hóa theo tên thương mại | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất, Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật theo E-HSMT | Thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kĩ thuật của hàng hóa chào thầu | Phân loại trang thiết bị y tế | Giấy phép bán hàng | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A, B) | Giấy phép lưu hành, Giấy phép nhập khẩu (nếu có) (đối với TTBYT loại C, D) | Mức độ đáp ứng | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã phần lỗ nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại tiểu mục 1.2.3 tại Chương này. | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | - Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....; - Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........ tham gia gói thầu (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do SYT … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Điền mức độ đáp ứng của thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu với E-HSMT | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |

Nhà thầu cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với kê khai trên.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày.........tháng..........năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.2. Cam kết dự thầu của nhà thầu

Mẫu B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc …….., ngày tháng năm 2025

CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

Kính gửi: Trung tâm Y tế Đồng Hỷ

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu: Mua sắm máy xét nghiệm/phân tích huyết học tự động của Trung tâm Y tế Đồng Hỷ, chúng tôi _____ [Ghi tên nhà thầu] cam kết các nội dung sau đây:

- Nhà thầu cam kết đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định của Luật đấu thầu.

- Cam kết không có gói thầu nào không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

- Cam kết cung cấp hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, đảm bảo đầy đủ số lượng, chủng loại, còn nguyên đai nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất, đầy đủ phụ tùng, phụ kiện để thiết bị có thể hoạt động được ngay sau khi lắp đặt.

- Hàng hóa cung cấp phải đảm bảo được kiểm định (an toàn và tính năng kỹ thuật; Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bức xạ; … các giấy tờ khác có liên quan) bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các yêu cầu, quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Thiết bị phù hợp với mặt bằng lắp đặt, điều kiện khai thác sử dụng thiết bị và khả năng, năng lực chuyên môn của cán bộ Trung tâm.

- Cam kết hàng hóa dự thầu đủ điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ và cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh cam kết này.

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu có trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).

- Cam kết bảo hành hàng hóa:

- Cam kết bảo hành 1 đổi 1 đối với trường hợp sau:

Hàng hóa kiểm tra và thử nghiệm không phù hợp với đặc tính kỹ thuật đã chào thầu;

Trường hợp hàng hóa bị lỗi, bị hỏng hoặc có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của nhà thầu, hoặc khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

- Thực hiện hoặc giám sát việc bảo hành, khắc phục sự cố đối với tất cả hàng hóa đã cung cấp;

- Cam kết đổi trả hàng hóa kém chất lượng, không đáp ứng yêu cầu trong thời gian 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư.

- Tiến độ cung cấp: ≤ 30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng (Đảm bảo trước 31/12/2025).

- Cam kết khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. Và Có phương án đào tạo cán bộ sử dụng, vận hành và ứng dụng, phát huy công nghệ của thiết bị. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng.

- Niêm yết giá, kê khai giá theo quy định Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP:

- Cam kết hàng hóa dự thầu đã được niêm yết giá và kê khai giá theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 Nghị định 98/2021/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP.

- Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP, Nghị định 07/2023/NĐ-CP và quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hải quan (Trong đó bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng (đối với hàng hóa nhập khẩu)) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalô của nhà sản xuất. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc có hợp pháp hóa lãnh sự (nếu tài liệu thuộc trường hợp bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự) hoặc bản sao có công chứng để Bên mời thầu đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT.

- Các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển…: Theo tiêu chuẩn, quy định của Việt Nam và nhà sản xuất. Tài liệu kèm theo: hướng dẫn sử dụng bản gốc bản dịch tiếng Việt (Nếu là ngoài tiếng Việt).

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản gốc) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Tài liệu kỹ thuật miêu tả các chức năng, thông số kỹ thuật của chủng loại hàng hóa và Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) vào các thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu hoặc của đơn vị nhập khẩu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt.

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU TỐI THIỂU |  | MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT |
| A | Yêu cầu chung |  |  |  |
| 1 | Thiết bị phải được sản xuất năm 2024-2025 trở về sau, mới 100% |  | Đạt | Không đạt |
| 2 | Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương |  | Đạt | Không đạt |
| 3 | Nguồn cung cấp: 220V/50 Hz, ±10% |  | Đạt | Không đạt |
| 4 | Môi trường hoạt động: |  | Đạt | Không đạt |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |  | Đạt | Không đạt |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 85% |  | Đạt | Không đạt |
| B | Yêu cầu cấu hình cung cấp tối thiểu |  |  |  |
| 1 | Máy chính: 01 máy |  | Đạt | Không đạt |
| 2 | Máy in: 01 cái |  | Đạt | Không đạt |
| 3 | Bộ hóa chất ban đầu: 01 bộ |  | Đạt | Không đạt |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ |  | Đạt | Không đạt |
| C | Đặc tính và thông số kỹ thuật tối thiểu |  |  |  |
| 1 | Thông số đo | Đo được ít nhất 31 thông số | Đạt | Không đạt |
| - | Bạch cầu | WBC, LY%, MO%, GR%, LY#, MO#, GR# | Đạt | Không đạt |
| - | Hồng cầu | RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD | Đạt | Không đạt |
| - | Tiểu cầu | PLT, PCT, MPV, PDW, P-LCR, P-LCC | Đạt | Không đạt |
| - | Máu lắng | ESR, ESR HCT Corr., ESR TEMP Corr. | Đạt | Không đạt |
| - | Thông số đặc biệt | Mentzer Index, RDWI, SA, AMP, AI, MIN, t1/2 | Đạt | Không đạt |
| 2 | Phương pháp đo |  |  |  |
| - | Đếm tế bào | Phương pháp điện trở kháng | Đạt | Không đạt |
| - | Hemoglobin | Phương pháp so màu | Đạt | Không đạt |
| - | Hematocrit | Tính toán từ biểu đồ | Đạt | Không đạt |
| - | Bách phân bạch cầu | Tính toán từ biểu đồ | Đạt | Không đạt |
| - | Máu lắng | Tính toán từ biểu đồ | Đạt | Không đạt |
| 3 | Công suất |  60 mẫu/giờ | Đạt | Không đạt |
| 4 | Chế độ đo | Chế độ mở | Đạt | Không đạt |
| 5 | Dải đo |  |  |  |
| - | WBC (Số lượng bạch cầu) | 0 - ≥ 2999.0 x 102/L | Đạt | Không đạt |
| - | LY% (Phần trăm bạch cầu lympho) | 0 - ≥ 100% | Đạt | Không đạt |
| - | MO% (Phần trăm bạch cầu mono) | 0 - ≥ 100% | Đạt | Không đạt |
| - | GR% (Phần trăm bạch cầu hạt) | 0 - ≥ 100% | Đạt | Không đạt |
| - | LY (Số lượng bạch cầu lympho) | 0 - ≥ 2999.0 x 102/L | Đạt | Không đạt |
| - | MO (Số lượng bạch cầu mono) | 0 - ≥ 2999.0 x 102/L | Đạt | Không đạt |
| - | GR (Số lượng bạch cầu hạt) | 0 - ≥ 2999.0 x 102/L | Đạt | Không đạt |
| - | RBC (Số lượng hồng cầu) | 0 - ≥ 999 x 104/L | Đạt | Không đạt |
| - | HGB (Hemoglobin) | 0 - ≥ 29.9 g/dL | Đạt | Không đạt |
| - | HCT (Hematocrit) | 0 - ≥ 99.9% | Đạt | Không đạt |
| - | MCV (Thể tích huyết sắc tố trung bình hồng) | 20 - ≥ 199 fL | Đạt | Không đạt |
| - | MCH (Huyết sắc tố trung bình hồng cầu) | 10 - ≥ 50 pg | Đạt | Không đạt |
| - | MCHC (Nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu) | 10 - ≥ 50 | Đạt | Không đạt |
| - | RDW-CV (Dải phân bố kích thước hồng cầu CV) | 0 - ≥ 50% | Đạt | Không đạt |
| - | RDW-SD (Dải phân bố kích thước hồng cầu SD) | 0 - ≥ 199 fL | Đạt | Không đạt |
| - | PLT (Số lượng tiểu cầu) | 0 - ≥ 149.00 x 104/L | Đạt | Không đạt |
| - | PCT (Platelet crit) | 0 - ≥ 2.99% | Đạt | Không đạt |
| - | MPV (Thể tích tiểu cầu trung bình) | 0 - ≥ 20.0 fL | Đạt | Không đạt |
| - | PDW (Dải phân bố kích thước tiểu cầu) | 0 - ≥ 50% | Đạt | Không đạt |
| - | P-LCR (tỉ lệ tiểu cầu lớn) | 0.0 – ≥ 100% | Đạt | Không đạt |
| - | ESR (Tốc độ máu lắng) | 0 – ≥ 200 mm | Đạt | Không đạt |
| 6 | Độ lặp lại |  |  |  |
| - | WBC |  2% CV | Đạt | Không đạt |
| - | RBC |  1.5% CV | Đạt | Không đạt |
| - | HGB |  1.5% CV | Đạt | Không đạt |
| - | MCV |  1% CV | Đạt | Không đạt |
| - | PLT |  4% CV | Đạt | Không đạt |
| - | ESR | ≤ 10.0% | Đạt | Không đạt |
| 7 | Thể tích mẫu |  |  |  |
| - | Chế độ đo thông thường đo công thức máu |  20 µL | Đạt | Không đạt |
| - | Chế độ đo thông thường đo Công thức máu + tốc độ máu lắng |  80 µL | Đạt | Không đạt |
| - | Chế độ pha loãng trước (đo Công thức máu) | 20 µL | Đạt | Không đạt |
| - | Chế độ mao quản (đo công thức máu) | 10 µL | Đạt | Không đạt |
| - | Chương trình kiểm tra chất lượng QC | Ít nhất có L&J (Levey & Jenning), XB | Đạt | Không đạt |
| 8 | Khả năng lưu trữ |  |  |  |
| - | Dữ liệu |  50.000 dữ liệu | Đạt | Không đạt |
| D | Các yêu cầu khác: |  |  |  |
| - | Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng |  | Đạt | Không đạt |
| - | Thời gian giao hàng: ≤ 30 ngày, kể từ ngày ký Hợp đồng (Đảm bảo trước 31/12/2025) |  | Đạt | Không đạt |
| - | Địa điểm giao hàng: Tại các đơn vị sử dụng thiết bị |  | Đạt | Không đạt |
| - | Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho người sử dụng |  | Đạt | Không đạt |
| - | Cung cấp phụ tùng, vật tư tiêu hao trong thời gian tối thiểu 8 năm sử dụng thiết bị |  | Đạt | Không đạt |
|  | Kết luận |  | E-HSDT được đánh giá “đạt” tất cả các tiêu chí nêu trên. | E-HSDT có ≥01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp Nhà thầu chào hàng hoá với tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu cần cung cấp nghiên cứu, trích dẫn nguồn (VD website) tham chiếu của tài liệu nghiên cứu hoặc xác nhận của Cơ quan, tổ chức đánh giá độc lập và thuyết minh tính ưu việt, tốt hơn tương ứng.

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Nội dung kiểm tra: kiểm tra chi tiết từng mặt hàng về chủng loại, số lượng, chất lượng theo đúng các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa nêu trong hợp đồng.

- Thời gian kiểm tra: Ngay sau khi hàng hoá được giao tới địa điểm nhận của chủ đầu tư.

- Địa điểm kiểm tra: Đơn vị thụ hưởng.