## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Thiết bị Y tế Năm 2025

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Thiết bị Y tế Năm 2025

- Chủ đầu tư: Trung tâm y tế Ea Súp

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Trung tâm y tế Ea Súp - Địa chỉ: 265 - 267 A Hùng Vương - Xã Ea Súp - Tỉnh Đắk Lắk

- Chi tiết nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà Nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng

- Gói thầu chia nhiều phần/lô: Có

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Toàn bộ hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở đi, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa, đáp ứng đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam;

- Hàng hóa là thiết bị y tế phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương;

- Nhà thầu phải chào đúng chủng loại, đủ khối lượng hàng hoá nêu tại Mẫu số 01B - Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV, đồng thời nêu đầy đủ ký mã hiệu (mã sản phẩm / model dự thầu), nhãn hiệu (nếu có), năm sản xuất, tên hãng sản xuất và xuất xứ của hàng hóa dự thầu; quy cách đóng gói, vận chuyển và bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cho từng loại hàng hóa chào thầu;

- Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tập tin (định dạng file excel) bảng đáp ứng cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 2 - Mục 1.3. Các yêu cầu khác - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Tài liệu chứng minh hàng hóa dự thầu được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam:

+ Hàng hóa là thiết bị y tế: Bảng phân loại thiết bị y tế; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực do Bộ Y tế cấp đối với thiết bị y tế loại C, D; Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B còn hiệu lực (quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025);

+ Hàng hóa không phải là thiết bị y tế: Văn bản xác nhận của Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác tương đương. Trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh hàng hóa chào thầu không phải là Thiết bị y tế thì nhà thầu không cần nộp Số lưu hành / Giấy phép nhập khẩu và Kết quả phân loại thiết bị y tế cho hàng hóa đó.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Nhà thầu có trách nhiệm trình bày rõ ràng toàn bộ nội dung kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo thứ tự yêu cầu tại Mục này. Mỗi đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu phải được minh chứng bằng tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue gốc (bản chính thức, đang còn hiệu lực của hãng sản xuất). Nhà thầu phải ghi rõ vị trí tham chiếu, bao gồm: số trang, tên tài liệu và đánh dấu (highlight) trực tiếp đặc tính, thông số tương ứng trong tài liệu đó. Trường hợp nhà thầu không thực hiện đầy đủ việc trích dẫn vị trí hoặc không cung cấp minh chứng rõ ràng cho các thông số kỹ thuật chào thầu, nhà thầu có thể chịu bất lợi nếu phát sinh tình huống.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

# 1. HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM CÓ KHÍ NÉN, ÁP LỰC ÂM

| STT | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | - Hệ thống mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau |
|  | - Hãng sản xuất máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương (yêu cầu đối với máy nén khí, bộ điều phối oxy tự động, hộp van khu vực kèm báo động 3 loại khí, các loại ổ khí đầu ra, hộp đầu giường, lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy, van chặn đường ống) |
|  | - Nguồn cung cấp: 380V hoặc 220V ± 10%/50Hz |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện môi trường hoạt động tại Việt Nam |
| II | Yêu cầu cấu hình |
| 1 | Hệ thống khí nén trung tâm đồng bộ: 01 hệ thống, bao gồm: |
| 1.1 | Máy nén khí: 01 máy |
| 1.2 | Máy sấy khí: 01 máy |
| 1.3 | Các loại lọc, bao gồm: + Lọc đường ống chính: 01 bộ + Lọc hơi nước 0.3 µm: 01 bộ + Lọc hơi nước 0.01 µm: 01 bộ |
| 2 | Hệ thống khí hút trung tâm: 01 hệ thống, bao gồm: |
| 2.1 | Máy hút chân không: 02 cái |
| 2.2 | Bộ lọc đường ống: 02 bộ |
| 2.3 | Bình tích áp: 01 cái |
| 2.4 | Tủ điều khiển tự động: 01 bộ |
| 3 | Bộ điều phối oxy tự động: 01 bộ |
| 4 | Hộp van khu vực kèm báo động 3 loại khí (Oxy, khí nén, khí hút): 04 cái |
| 5 | Thiết bị cấp khí đầu ra, bao gồm: |
| 5.1 | Các loại ổ khí đầu ra, bao gồm: + Ổ khí cho loại khí oxy (O2): 36 cái + Ổ khí nén 4 bar (Air): 36 cái + Ổ khí cho loại khí hút (VAC): 36 cái |
| 5.2 | Hộp đầu giường: 36 cái |
| 5.3 | Lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy: 36 bộ |
| 5.4 | Bộ hút dịch gắn tường: 36 bộ |
| 6 | 6. Ống đồng và phụ kiện, bao gồm: |
| 6.1 | Ống đồng, bao gồm: + Ống đồng D=12mm dày 0.81mm: 90 m + Ống đồng D=15mm dày 0.81mm: 180 m + Ống đồng D=22mm dầy 1mm: 310 m + Ống đồng D=28mm dày 1mm: 175 m + Ống đồng D=34mm dầy 1.2mm: 85 m |
| 6.2 | Phụ kiện ống đồng (T, Cút, Nối): 01 lô |
| 6.3 | Vật tư khác: + Hộp ghen nhựa bảo vệ đường ống: 100 m + Giá đỡ ống đồng (Ecu, bulon, nở đạn, tiren..): 150 bộ + Que hàn: 15 kg + Tem dán chỉ thị chiều đi và loại khí: 01 lô + Bình khí hàn Oxy: 07 bình + Bình khí hàn Argon: 04 bình + Bình khí hàn Gas: 04 bình + Bình khí hàn Nitơ: 02 bình +Van chặn đường ống D22: 08 cái +Van chặn đường ống D15: 16 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
| 1 | Hệ thống khí nén trung tâm đồng bộ: |
| 1.1 | Máy nén khí: |
|  | - Động cơ làm mát bằng quạt tản nhiệt hoặc tương đương |
|  | - Loại máy: Xoắn ốc, không dầu |
|  | - Công suất: ≥ 2,2 kW hoặc ≥ 3HP |
|  | - Lưu lượng khí: ≥ 255 lít/phút |
|  | - Áp lực làm việc tối đa: ≥ 8 bar |
|  | - Độ ồn: ≤ 49 dB |
|  | - Dung tích bình: ≥ 20 lít |
|  | - Đạt tiêu chuẩn Class 0 (ISO 8573-1:2010) hoặc tương đương |
| 1.2 | Máy sấy khí: |
|  | - Nhiệt độ đầu vào: ≤ 10°C đến ≥ 80°C |
|  | - Áp suất khí đầu vào: ≤ 0,2 Mpa đến ≥ 1,0 Mpa |
|  | - Nhiệt độ môi trường tối đa: ≥ 43°C |
|  | - Công suất xử lý khí: ≥ 320 lít/phút |
|  | - Sử dụng khí Gas R134a hoặc tương đương |
| 1.3 | Các loại lọc: |
|  | - Dùng để lọc hơi nước, bụi bẩn, mùi hôi từ khí nén để tạo ra khí nén sạch |
|  | - Lọc đường ống chính: |
|  | - Cấp độ lọc: ≤ 5 µm |
|  | - Lưu lượng: ≥ 800 lít/phút |
|  | - Lọc hơi nước 0.3 µm: |
|  | - Cấp độ lọc: ≤ 0,3 µm |
|  | - Lưu lượng: ≥ 650 lít/phút |
|  | - Lọc hơi nước 0.01 µm: |
|  | - Cấp độ lọc: ≤ 0.01µm |
|  | - Lưu lượng: ≥ 500 lít/phút |
| 2 | Hệ thống khí hút trung tâm: |
|  | - Hệ thống gồm có tối thiểu 2 máy chạy luân phiên hoặc song song dựa trên áp lực và thời gian thông qua bảng điều khiển tủ điện |
| 2.1 | Máy hút chân không: |
|  | - Lưu lượng: ≥ 20 m³/h hoặc ≥ 333 lít/phút |
|  | - Độ chân không: ≤ 2 mbar |
|  | - Độ ồn: ≤ 61 dB |
|  | - Công suất Motor: ≥ 0,75 kW |
| 2.2 | Bộ lọc đường ống: |
|  | - Có van xả và bình tách dịch kèm theo |
|  | - Lưu lượng tối đa: ≥ 1,6 m3/phút |
|  | - Độ lọc tinh: ≤ 0,01 micron |
| 2.3 | Bình tích áp: |
|  | - Dung tích: ≥ 500 lít |
|  | - Áp lực tối đa: ≥ 10 bar |
|  | - Có áp kế |
|  | - Có van xả đáy |
|  | - Loại bình nằm ngang, có bánh xe di chuyển |
| 2.4 | Tủ điều khiển tự động: |
|  | - Hệ thống có 2 chế độ vận hành: Điều khiển thủ công và điều khiển tự động. |
|  | - Khi hoạt động ở chế độ tự động, hai bơm hút chân không tự động vận hành theo bộ điều khiển có lập trình: - Áp suất: khoảng - 700 mmHg cả 2 bơm ở chế độ chờ, chưa hoạt động. - Áp suất: < - 420 mmHg, bơm có thời gian làm việc ít hơn được bật. - Áp suất: < - 400 mmHg, cả 2 bơm làm việc song song. - Áp suất: > - 480 mmHg, tự động tắt một bơm có thời gian làm việc lớn hơn, chuyển sang chế độ hoạt động luân phiên sau mỗi 300 giây. - Áp suất đạt - 700 mmHg cả 2 bơm dừng hoạt động. |
|  | - Áp suất hoạt động của hệ thống hút: trong khoảng từ - 400 mmHg đến - 700 mmHg. |
|  | - Hai máy bơm chân không hoạt động theo nguyên tắc bơm có thời gian hoạt động ít hơn được ưu tiên chạy trước. |
|  | - Hệ thống được trang bị bộ đếm thời gian để hiển thị thời gian chạy của mỗi bơm và Volt kế đo điện áp đầu vào. |
|  | - Có cảm biến áp suất hiển thị trên mặt tủ. |
| 3 | Bộ điều phối oxy tự động: |
|  | - Cung cấp oxy cho hệ thống từ hai nhánh, mỗi nhánh cấp ≥ 10 chai |
|  | - Màn hình hiển thị: Cảm ứng, kích thước ≥ 10 inch |
|  | - Các thông số hiển thị trên màn hình, tối thiểu gồm: Tên bệnh viện/đơn vị sử dụng, áp suất đầu ra dạng số, áp suất nhánh bên trái dạng số, áp suất nhánh bên phải dạng số, lượng oxy còn lại của mỗi nhánh dạng đồ họa, nhánh đang hoạt động và các cảnh báo, tối thiểu gồm: lượng oxy còn lại trong nhánh ở mức thấp, cần thay thế chai oxy, lỗi van điều áp, lỗi van điện. |
|  | - Trên mỗi nhánh cấp oxy có tối thiểu: Cảm biến áp suất, van an toàn, van điều khiển bằng động cơ, van một chiều, bộ điều áp sơ cấp và thứ cấp |
|  | - Có cảm biến áp suất đường khí ra |
|  | - Hệ thống cấp khí tại mỗi nhánh trong trường hợp mất nguồn điện (by-pass), nhánh gom chai oxy bên trái và bên phải. |
|  | - Dung tích bình oxy: ≥ 40 lít |
|  | - Có thể cài đặt nhánh hoạt động, nhánh dự phòng |
|  | - Bộ điều phối tự động chuyển nguồn cấp khí sang nhánh dự phòng khi áp suất ở nhánh hoạt động xuống thấp hơn mức cài đặt trước. |
|  | - Có chức năng chuyển đổi thủ công |
|  | - Có van cách ly trên mỗi nhánh để thay thế van giảm áp, không làm ngắt quãng việc cấp khí |
|  | - Đầu vào của van giảm áp sơ cấp có bộ lọc chống bụi |
|  | - Giá trị áp suất để chuyển nhánh có thể được điều chỉnh cho cả hai nhánh |
|  | - Có thể hiển thị giá trị áp suất trên mỗi nhánh và áp suất đường ống trên đồng hồ |
|  | - Báo động bằng âm thanh và hình ảnh và/hoặc đèn báo. Có thể tắt báo động âm thanh |
|  | - Trạng thái áp suất: áp suất cao, áp suất thông thường, áp suất thấp, lỗi áp suất |
|  | - Có chức năng ghi lại thời gian, nguyên nhân của lỗi và lưu lại trên trang báo cáo |
|  | - Có thể cài đặt các thông số áp suất cho mỗi nhánh, tối thiểu gồm: áp suất cao, áp suất thấp, cần thay chai oxy |
|  | - Có chức năng kết nối với hệ thống BMS hoặc tương đương |
|  | - Có thể cài đặt các đơn vị đo áp suất, tối thiểu gồm: Bar, kPa và Psi |
|  | - Có chức năng cài đặt mật khẩu quyền truy cập người sử dụng |
|  | - Lưu lượng: ≥ 120 m3/giờ |
|  | - Áp suất vào: từ ≤ 150 bar đến ≥ 250 bar |
|  | - Áp suất đầu ra của van giảm áp cấp thứ nhất: từ ≤ 7 bar đến ≥ 8 bar |
|  | - Áp suất đầu ra của van giảm áp cấp thứ hai: khoảng 4 bar (± ≤ 5%) |
|  | - Van an toàn: khoảng 12 bar (± ≤ 5%) |
|  | - Áp suất cao: khoảng 4,8 bar (± ≤ 5%) |
|  | - Áp suất thấp: khoảng 3,2 bar (± ≤ 5%) |
|  | - Thay chai oxy: khoảng 6 bar (± ≤ 5%) |
|  | - Áp suất làm việc tối đa của dây nối chai oxy: ≥ 250 bar |
| 4 | Hộp van khu vực kèm báo động 3 loại khí (Oxy, khí nén, khí hút): |
|  | - Bao gồm hệ thống báo động và các van ngắt dùng để theo dõi các loại khí và cách ly khí khi có sự cố, được sản xuất đồng bộ và thử nghiệm từ nhà sản xuất. |
|  | - Khung làm bằng thép sơn epoxy hoặc tương đương, mặt bằng kính plexiglass hoặc tương đương |
|  | - Có hệ thống báo động |
|  | - Theo dõi các loại khí: oxy, khí hút, khí nén 4 bar |
|  | - Điều khiển: bằng PLC hoặc tương đương |
|  | - Hiển thị được các thông số: áp suất đường khí Oxy, áp suất đường Khí hút, áp suất đường Khí nén 4 bar |
|  | - Thông báo trạng thái các loại khí, tối thiểu gồm: khí đang hoạt động, áp suất cao, áp suất bình thường, áp suất thấp, lỗi |
|  | - Trong trường hợp có nhiều báo động của nhiều loại khí, loại khí cố độ nguy hiểm ưu tiên sẽ hiển thị lên màn hình |
|  | - Báo động bằng âm thanh và ánh sáng, có thể tắt âm thanh báo động |
|  | - Có khả năng kết nối với hệ thống BMS hoặc tương đương |
|  | - Dải cái đặt báo động: - O2: từ ≤ 3,2 bar đến ≥ 4,8 bar - Air 4: từ ≤ 3,2 bar đến ≥ 4,8 bar - VAC: từ ≤ 280 mmHg |
|  | - Cụm van ngắt bao gồm các cụm cho các khí: Oxy, Khí hút, Khí nén 4 bar |
|  | - Mỗi cụm của mỗi loại khí, tối thiểu bao gồm: Van ngắt, đồng hồ cơ hiển thị áp suất trong đường ống, đầu nối chuẩn NIST, hai đầu ống đồng chờ để kết nối đường ống, nhãn tên loại khí |
| 5 | 5. Thiết bị cấp khí đầu ra, bao gồm: |
| 5.1 | Các loại ổ khí đầu ra: |
|  | - Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 13260-2/EN 9170-1 hoặc tương đương |
|  | - Chuẩn DIN |
|  | - Đường kính đầu ra khoảng 45 mm |
|  | - Ống đồng chờ kết nối khoảng 10 mm |
| 5.2 | Hộp đầu giường: |
|  | - Vật liệu: Nhôm hoặc vật liệu tốt hơn, sơn tĩnh điện màu trắng ngà hoặc tương đương |
|  | - Kích thước: khoảng 1200 x 235 x 72 mm |
|  | - Bao gồm ≥ 3 khoang có thể lắp ổ khí, ổ điện, công tắc điện |
|  | - Có nắp bịt bằng nhựa hai đầu, nhựa đúc nguyên khối, màu trắng sứ |
| 5.3 | Lưu lượng kế và bình làm ẩm oxy: |
|  | - Lưu lượng đầu ra: ≥ 15 lít/phút |
|  | - Thang chia độ: 0 đến ≥ 15 lít/phút |
|  | - Bình làm ẩm ≥ 200 ml bằng polycarbonat hoặc tương đương, có thể hấp tiệt trùng ở 121°C |
|  | - Đầu cắm tương thích đầu ra lấy khí oxy, chuẩn DIN |
| 5.4 | Bộ hút dịch gắn tường: |
|  | - Bộ điều chỉnh có chức năng chống tràn tích hợp để bảo vệ hệ thống khí hút khỏi dòng chảy ngược của dịch bẩn từ bình hút vào hệ thống |
|  | - Dải điều chỉnh: 0 đến ≤ - 1000 mmbar |
|  | - Lưu lượng hút: ≥ 115 lít/phút tại - 950 mmbar - Bình chứa dịch: Bình chứa dịch dung tích ≥ 2 lít, làm bằng Technopolymer hoặc tương đương, có thể tháo rời để rửa/làm sạch sau khi sử dụng. Có thể tiệt trùng. Đầu cắm tương thích với đầu ra lấy khí hút, chuẩn DIN. |
| 6 | Ống đồng và phụ kiện, bao gồm: |
| 6.1 | Ống đồng: |
|  | - Thành phần hoá học (Cu + Ag hoặc tương đương): ≥ 99.9% |
|  | - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ASTM B280, JIS H3300 hoặc tương đương |
|  | - Ống đồng D=12mm dày ≥ 0,81 mm |
|  | - Ống đồng D=15mm dày ≥ 0,81 mm |
|  | - Ống đồng D=22mm dày ≥ 1 mm |
|  | - Ống đồng D=28mm dày ≥ 1 mm |
|  | - Ống đồng D=34mm dày ≥ 1,2 mm |
| 6.2 | Phụ kiện ống đồng (T, Cút, Nối): |
|  | - Bề mặt sáng, hoàn thiện với kích thước có độ chính xác cao |
| 6.3 | Vật tư khác: |
|  | - Van chặn đường ống sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 13260-2/EN 9170-1 hoặc tương đương |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | - Lắp đặt, bàn giao nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng tại đơn vị thụ hưởng |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa hệ thống vào sử dụng. |
|  | - Thực hiện bảo hành, bảo trì theo quy định của nhà sản xuất hoặc tối thiểu 6 tháng/ lần. |
|  | - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cung cấp đầy đủ tài liệu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nhà sản xuất. |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ kiện thay thế trong vòng ≥ 8 năm và có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế sau thời gian bảo hành. |
|  | - Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho bác sĩ, kỹ thuật viên của đơn vị sử dụng. |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. |
|  | - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO, CQ và bộ chứng từ nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu) khi bàn giao. |

# 2. MÁY PHUN ULV

| STT | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | - Hệ thống mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Bộ phụ kiện lắp đặt tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |
|  | - Vòi phun ULV: 01 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
|  | - Bộ lọc làm bằng thép không gỉ. |
|  | - Bình chứa làm từ nhựa chống tia UV hoặc tương đương. Thành bình trong suốt để theo dõi mức nước bên trong . |
|  | - Có bộ điều khiển ga, lượng phun và khởi động/dừng. |
|  | - Động cơ 2 thì hoặc cao hơn |
|  | - Khung dạng công thái học, dây đeo có đệm, tay cầm tích hợp, có hệ thống chống rung |
|  | - Vỏ quạt bằng nhựa hoặc tốt hơn, có độ đàn hồi. |
|  | - Vòi phun có thể xoay theo các hướng |
|  | - Dung tích động cơ: ≥ 66,5 cm3 |
|  | - Công suất tối đa: ≥ 2,1 kW |
|  | - Dung tích bình hóa chất: ≥ 14 lít |
|  | - Tốc độ phun: ≥ 1400 m3/giờ |
|  | - Vòi phun ULV có thể điều chỉnh kích thước giọt từ ≤ 40 µm đến ≥ 51 µm. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | - Lắp đặt, bàn giao nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng tại đơn vị thụ hưởng |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng. |
|  | - Thực hiện bảo hành, bảo trì theo quy định của nhà sản xuất. |
|  | - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cung cấp đầy đủ tài liệu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nhà sản xuất. |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. |
|  | - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO, CQ và bộ chứng từ nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu) khi bàn giao. |

# 3. MÁY SÚC RUỘT

| STT | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | - Hệ thống mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau |
|  | - Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn cung cấp: 220V ± 10%/50Hz |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện môi trường hoạt động tại Việt Nam |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy súc ruột kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm: |
|  | - Máy chính kèm dây nguồn: 01 cái |
|  | - Ống dạ dày: 03 cái |
|  | - Đường ống dẫn: 03 bộ |
|  | - Kẹp nhựa: 03 cái |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
| 1 | Đặc tính |
|  | - Hệ thống kiểm soát áp lực phản hồi, có cơ chế đảo ngược |
|  | - Có các chức năng, tối thiểu gồm: |
|  | + Bảo vệ dòng chảy và áp lực |
|  | + Cân bằng lượng chất lỏng |
| 2 | Thông số kỹ thuật |
|  | - Áp lực rửa dạ dày: từ ≤ 47 kPa đến ≥ 55 kPa |
|  | - Dòng chảy rửa dạ dày: |
|  | + Lượng dịch ra: ≤ 450 ml/T |
|  | + Lượng dịch vào: ≤ 350 ml/T |
|  | + Độ cân bằng thể tích dịch: ≤ 250 ml/T |
|  | - Chu kỳ rửa dạ dày: khoảng 40 giây |
|  | - Độ ồn: ≤ 55 dB(A) |
|  | - Công suất: ≤ 80VA |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | - Lắp đặt, bàn giao nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng tại đơn vị thụ hưởng |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng. |
|  | - Thực hiện bảo hành, bảo trì theo quy định của nhà sản xuất. |
|  | - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cung cấp đầy đủ tài liệu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nhà sản xuất. |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. |
|  | - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO, CQ và bộ chứng từ nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu) khi bàn giao. |

# 4. MÁY PHÂN TÍCH NƯỚC TIỂU

| STT | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | - Hệ thống mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau |
|  | - Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | - Nguồn cung cấp: 220V ± 10%/50Hz |
|  | - Điều kiện môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện môi trường hoạt động tại Việt Nam |
| II | Yêu cầu cấu hình |
|  | Máy phân tích nước tiểu kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm: |
|  | - Máy chính: 01 cái |
|  | - Máy in nhiệt tích hợp: 01 chiếc |
|  | - Hộp que thử 11 thông số: 01 hộp |
|  | - Giấy in: 01 hộp |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
|  | - Hỗ trợ đo thông số ACR (tỷ số Albumin/Creatinine Ratio) |
|  | - Phương pháp đo: Đo màu quang điện hoặc tương đương |
|  | - Màn hình cảm ứng: ≥ 5,5 inch, LCD hoặc tương đương |
|  | - Có máy in nhiệt tích hợp |
|  | - Bộ vi xử lý: 32 bit hoặc cao hơn |
|  | - Thời gian đọc ở chế độ công suất cao: ≤ 7 giây |
|  | - Tương thích với các loại que thử nước tiểu |
|  | - Tự gom lại que đã qua sử dụng |
|  | - Hỗ trợ ≥ 14 thông số/que thử |
|  | - Tương thích: LIS, HIS |
|  | - Các cổng kết nối, tối thiểu gồm: RS232, 2 cổng USB |
|  | - Công suất đo: ≥ 500 test/giờ |
|  | - Bộ nhớ: ≥ 2000 kết quả |
|  | - Thời gian ủ que thử: ≤ 01 phút |
|  | - Các bước sóng đo, tối thiểu gồm: 470nm, 525nm và 625 nm |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | - Lắp đặt, bàn giao nghiệm thu và hướng dẫn sử dụng tại đơn vị thụ hưởng |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng. |
|  | - Thực hiện bảo hành, bảo trì theo quy định của nhà sản xuất. |
|  | - Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cung cấp đầy đủ tài liệu bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của nhà sản xuất. |
|  | - Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: ≤ 48 giờ. |
|  | - Cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO, CQ và bộ chứng từ nhập khẩu (đối với hàng hóa nhập khẩu) khi bàn giao. |

Lưu ý: Đối với các yêu cầu về kích thước ở mức "khoảng", cho phép sai số trên mỗi đơn vị kích thước của hàng hoá chào thầu nhỏ hơn hoặc bằng 5%

Ghi chú:

Các tính năng, thông số kỹ thuật của hàng hóa ở trên chỉ nhằm mô tả tính năng, thông số, yêu cầu kỹ thuật tối thiểu hàng hóa dự thầu phải đáp ứng mà không nhằm hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào thầu hàng hóa có tính năng thông số kỹ thuật, tác dụng tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu được mời đối chiếu tài liệu, Nhà thầu phải khảo sát và chứng minh hàng hóa phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa đáp ứng với yêu cầu của E-HSMT và yêu cầu của Chủ đầu tư.

Nội hàm tương đương của hàng hóa: Hàng hóa có cấu hình kỹ thuật tương đương là hàng hóa có tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ bằng hoặc cao hơn tiêu chuẩn của hàng hóa mời thầu. Trường hợp nhà thầu chào hàng tương đương, Nhà thầu phải có tài liệu chứng minh tính tương đương của hàng hóa.

1.3. Các yêu cầu khác

Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

- Thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và và tối thiểu theo bảng thông số kỹ thuật hàng hóa, thực hiện bảo trì tối thiểu 06 tháng/1 lần trong suốt thời gian bảo hành, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế).

- Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí do nhà thầu chi trả.

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

- Nhà thầu cần phải nghiên cứu kỹ E-HSMT để có chuẩn bị E-HSDT đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT về phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp, tổ chức lắp đặt, vận hành chạy thử, nghiệm thu bàn giao, bảo hành, bảo trì và các yêu cầu về phụ tùng thay thế.

- Kiểm định, cấp phép hoạt động cho thiết bị theo quy định Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng (nếu có);

- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng bị lỗi (không đúng về quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT…)

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có chữ ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết theo mẫu tại Phụ lục 1 và Bảng đáp ứng kỹ thuật tại Phụ lục 2 như sau:

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............. ngày ..... tháng  ..... năm .....

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Trung tâm y tế Ea Súp

(Sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Chúng tôi:

Công ty: …………………………………………………………….................

Địa chỉ: ……………………………………………………………..................

ĐKKD/ Mã số thuế:  ……………………………………………............….....

Mã định danh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: …………………………

Thông tin liên hệ của người phụ trách gói thầu: ………………………………..

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu: [điền tên gói thầu], mã TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: [điền mã gói thầu], chúng tôi ..... [điền tên nhà thầu] xin tham dự gói thầu nêu trên và cam kết các nội dung sau đây:

I. Về E-HSDT:

- Thông tin ghi trong file mềm gửi cho Chủ đầu tư đúng như file scan trong E-HSDT của chúng tôi đã nộp;

- Nếu giá trị bảo đảm dự thầu của E-HSDT chúng tôi tham dự dưới 50 triệu đồng, chúng tôi cam kết nếu được mời vào đối chiếu tài liệu thì chúng tôi sẽ nộp một khoản tiền bằng giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT;

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue cung cấp trong E-HSDT đều được nhà sản xuất công bố. Trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện có sự sai khác giữa bản nhà thầu nộp trong E-HSDT và bản do nhà sản xuất công bố thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giải trình cho sự sai khác này, đồng thời Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu mang hàng hóa đến để kiểm tra, thử nghiệm, đối chiếu với nội dung đã nộp trong E-HSDT;

- Không vi phạm và không có thông tin vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 4 điều 34 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Cam kết các thông tin trong E-HSDT đều trung thực, hợp pháp. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu xem như không hợp lệ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin này.

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Tất cả các hàng hoá dự thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành; Không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế;

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, vận hành: Phải theo đúng quy định của pháp luật;

- Hàng hoá cung ứng đảm bảo đúng theo thông tin nêu trong E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Thực hiện ngay việc thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin so với thông tin đã dự thầu (cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, giá kê khai..);

- Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với hàng hóa là thiết bị y tế đáp ứng điều kiện lưu hành theo quy định tại Điều 22, Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, các hàng hóa khác đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành);

- Cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau và chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện và có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa;

- Hàng hóa khi bàn giao đảm bảo tính chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến khoa phòng thụ hưởng của Trung tâm y tế Ea Súp, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu;

- Trường hợp hàng hoá giao Chủ đầu tư kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ...) hoặc có văn bản thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi cam kết có trách nhiệm đổi lô hàng khác tương ứng cùng loại theo hợp đồng đã ký tại Phụ lục đính kèm) trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo và nhà thầu chịu hoàn toàn mọi phí tổn cho việc thay thế này;

- Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành;

- Nhà thầu có số điện thoại đường dây nóng (thường trực 24/24) để tiếp nhận yêu  cầu khi thiết bị có sự cố của chủ đầu tư. Cam kết có kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam giải quyết ngay khi có sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư;

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hàng hóa (đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, Invoice, Packing list, vận đơn, Tờ khai hải quan) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư; Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa khi cung ứng cho Chủ đầu tư hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalog kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp phép. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

- Cam kết bàn giao cho chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)… đối với hàng hoá nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận chất lượng (hợp chuẩn, hợp quy) đối với hàng hoá sản xuất trong nước. Đối với các hàng hóa khác được sản xuất tại Việt Nam hoặc các hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường: cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng và giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối khi giao hàng;

- Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa trong hợp đồng theo nhu cầu của Chủ đầu tư trong thời gian thực hiện gói thầu kể từ ngày hợp đồng được ký kết;

- Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: Tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Trung tâm y tế Ea Súp giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, Bản kết quả phân loại hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi trước khi ký kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho các trang thiết bị y tế bị ảnh hưởng kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực;

III. Nội dung khác:

- Cam kết số liệu tài chính kê khai trong E-HSDT đúng với số liệu đã kê khai với cơ quan thuế. Sẵn sàng cử cán bộ mang theo token để đối chiếu với số liệu đã kê khai trên Hệ thống thuế điện tử khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết sẵn sàng cung cấp bản gốc các tài liệu để đối chiếu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết tại thời điểm đối chiếu tài liệu và hoàn thiện hợp đồng, Nhà thầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo quy định về “Điều kiện ký kết hợp đồng” tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh khả năng cung ứng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và hợp lệ. Trường hợp Nhà thầu không thể cung cấp tài liệu chứng minh, Nhà thầu sẽ không đủ điều kiện xét trúng thầu theo hướng dẫn tại Khoản 19 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu tại văn bản này, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............. ngày ..... tháng  ..... năm .....

BẢNG KÊ KHAI ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: .................	Địa chỉ: .................		Số điện thoại: ................

- Gói thầu: .......................	Thuộc dự toán: ..............................................

| STT | Mã phần/lô | Tên phần (lô)/tên hàng hóa theo E- HSMT | Quy cách đóng gói | Hạn sử dụng của hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số công bố tiêu chuẩn Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Phân loại Thiết bị y tế; Số, ngày cấp, tổ chức cấp Bảng phân loại | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | Ghi mã phần (lô) nhà thầu tham dự | Điền thông tin thống nhất với Bảng giá | Điền quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Điền tổng thời hạn sử dụng của hàng hóa: tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn. | Nhập đơn vị tính | Nhập số lượng dự thầu | Nêu yêu cầu tại mục 1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể | Liệt kê nội dung đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu theo tài liệu | Nhập Model, ký mã hiệu hàng hóa | Nhập ký mã hiệu hàng hóa | Nhập xuất xứ hàng hóa | ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tiêu chuẩn khác (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) |  | Trang ... của Catalog, tài liệu tham chiếu. Đồng thời trích dẫn nội dung đáp ứng. |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu cam đoan toàn bộ nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung đã kê khai.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày ... tháng ... năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu. Các thông tin kê khai tại Bảng này phải khớp với thông tin tại webform, trường hợp có sự sai khác, thông tin tại webform là cơ sở để xem xét, đánh giá E-HSDT.

- Quy cách của hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất nhưng phải đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT;

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin: Thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ,…. của các linh kiện/phụ kiện kèm theo máy chính.

- Lưu ý: Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì nhà thầu cần bổ sung thêm cột mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT vào bảng trên.

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP VÀ QUY CÁCH E-HSDT

Nhà thầu nén toàn bộ E-HSDT dưới dạng .zip hoặc .rar, đặt tên file không dấu, không ký tự đặc biệt. Tên thư mục và file viết bằng tiếng Việt không dấu. Đối với nhà thầu liên danh, tách rõ phần hồ sơ của từng thành viên.

- Cách đặt tên các Folder như sau:

- TT_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về Nhà thầu và các mục con sẽ được đánh dấu là A1, A2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| A1. | GPDK | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp |
| A2. | MB_TTBYT | Phiếu tiếp nhận/ Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế |
| A3. | CAMKET_NT | - Cam kết của nhà thầu (nếu có) |
| A4 | BLDT | Bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy (Theo mẫu 04A đối với nhà thầu độc lập, 04B đối với nhà thầu liên danh), nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng đính kèm khi nộp E-HSDT |

- NLKN_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là B1, B2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| B1. | BCTC_20…. | File Báo cáo tài chính + Thuyết minh Báo cáo tài chính |
| B2. | XN_THUE | - Tờ khai thuế TNDN năm tài chính gần nhất - Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) |
| B3. | HDTT_So…. | Nhà thầu kê khai và đính kèm file tài liệu liên quan để chứng minh thông tin đã kê khai: Bản scan Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý có danh mục hàng hóa đã thực hiện theo hợp đồng kê khai, kèm hóa đơn GTGT (với trường hợp biên bản nghiệm thu/thanh lý không thể hiện giá trị hoàn thành của hàng hóa tương tự hoặc hợp đồng mua bán giữa các bên) |
| B4 | CAMKET_DV | Cam kết khả năng cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm và các vật tư cần thiết đi kèm, dịch vụ đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Chương V. |

- KT_HANG: là Folder chứa các thông tin về kỹ thuật của hóa chất, vật tư xét nghiệm, các vật tư cần thiết, thiết bị, dịch vụ đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật và các mục con sẽ được đánh dấu là C1, C2,…

- Tài liệu kỹ thuật của các hàng hóa cùng Hãng SX được đặt trong cùng 1 Folder.

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| C1. | DUKT_SoTT | Bảng kê khai đáp ứng kỹ thuật theo mẫu của E-HSMT Nhà thầu làm Bảng kê khai đáp ứng kỹ thuật và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác với các thông tin do Nhà thầu kê khai. |
| C2. | ISO……. | Chứng nhận chất lượng còn hiệu lực: ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương theo yêu cầu (nếu có) như CE, FDA,…. |
| C3. | PTNSX | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) |
| C4. | TLKT_SoTT | + Catalogue/ Brochure /Datasheet hoặc các tài liệu khác chứng minh thông số dự thầu, kèm Bản dịch sang tiếng Việt. + Bảng kết quả phân loại trang thiết bị y tế + PTN tiêu chuẩn áp dụng hàng hóa thuộc loại A, B. Hoặc Hàng hóa thuộc loại C, D: Giấy lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hoặc Bảng kết quả phân loại TTBYT (hàng hoá không thuộc danh mục phải xin GPNK) + Tờ khai hải quan. + Các tài liệu khác (nếu có) |

- LIEN_DANH_Tennhathau: Trường hợp liên danh, nhà thầu lập theo Folder này

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| D1. | THOATHUAN_LIENDANH | Văn bản Thỏa thuận liên danh |
| D2. | TT_THANHVIEN1 | Hồ sơ thành viên liên danh 1 |
| D3. | TT_THANHVIEN2 | Hồ sơ thành viên liên danh 2 (nếu có) |
| D4 | HS_KHAC | Hồ sơ khác |

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra, thử nghiệm để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, phù hợp với quy trình chuyên môn của bên mua. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, quy trình chuyên môn của bên mua, thì bên mua có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Thời gian kiểm tra: Trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu hàng hoá;

Địa điểm kiểm tra: Trung tâm y tế Ea Súp;

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, phù hợp đặc điểm kỹ thuật, phù hợp với quy trình chuyên môn của bên mua.

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Trung tâm y tế Ea Súp (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Chủ đầu tư có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do Chủ đầu tư chỉ định. Nhà thầu sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hóa;

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu;

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có;

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm;

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng;

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Chủ đầu tư có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Nhà thầu phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Nhà thầu phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật của bên mua, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, quy trình chuyên môn của bên mua. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.