# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu

- Địa chỉ: Tiểu khu 5, xã Yên Châu, Tỉnh Sơn La.

- Tên gói thầu: Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán và các loại khí dùng trong y tế năm 2025 -2026 phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | STT Lô/ phần | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Quy cách đóng gói |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PHẦN 1: HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY ĐIỆN GIẢI ĐỒ |  |  |
| 1 | 1.1 | Thuốc thử dùng cho máy phân tích điện giải | Tính năng: Xét nghiệm các thông số Natri, Kali, Clorua, Canxi, PH. Thành phần: Standard A350ml , Standard B 100ml , Standard C 130ml, Dung dịch tham chiếu 230ml. Giá trị tham chiếu: + Na: 141-155 mmol/L. + K : 3.6-5.5 mmol/L . + Cl: 97-111 mmol/L . + Ca : 1.05-1.35 mmol/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 810ml |
| 2 | 1.2 | Dung dịch rửa sử dụng cho máy phân tích điện giải | - Tính năng: Dung dịch dùng để làm sạch máy phân tích điện giải. - Thành phần chính: + EZ-Cleaner A: inorganic salt + EZ-Cleaner B: Pepsin - Nhiệt độ bảo quản: 2-8ºC sau khi pha. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 0.13g*2+10ml |
| 3 | 1.3 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm sử dụng cho máy phân tích điển giải | - Tinh năng: Dùng để kiểm soát chất lượng các xét nghiệm K+, Na+, Cl-, Ca2 +, pH - Thành phần chính: calf serum, sodium chloride, potassium chloride, sodium acetate, calcium chloride, aminoacetic acid, buffer, preservatives - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 3*5*2ml |
| 4 | 1.4 | Chất hiệu chuẩn sử dụng cho máy phân tích điện giải | - Tính năng: Chất dùng để hiệu chuẩn cho các xét nghiệm điện giải K+, Na+, Cl-, Ca2 +, pH. - Thành phần: Sodium Chloride, Muriate, Sodium Acetate, Calcium Chloride, Glycine, buffer, antiseptic - Quy cách: 3x4x2ml/ Hộp. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 3*4*2ml |
|  |  | PHẦN 2. HÓA CHẤT, SINH PHẨM DÙNG CHO MÁY PHÂN TÍCH PROTEIN | Nhà thầu trúng thầu cung cấp máy móc có lưu hành của Bộ y tế sử dụng đi kèm khi thực hiện hợp đồng |  |
| 1 | 2.1 | Test nhanh HbA1c | Xét nghiệm dùng để đo định lượng Hemoglobin A1C trong mẫu máu toàn phần của người. - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 4%- 14.5% - Ngưỡng phát hiện (LoD): 4% - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần -Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: bilirubin 0.2 mg/mL, triglycerides 10.0 mg/mL, hemoglobin 5.0 mg/mL - Bảo quản: 4-30°C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test / hộp |
| 2 | 2.2 | Test nhanh ß-hCG | Xét nghiệm định lượng beta -human choric gonadotropin với mục đích hỗ trợ chẩn đoán phát hiện thai sớm. - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 2-200000 mIU/mL - Ngưỡng phát hiện: 2 mIU/mL - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: FSH ≤ 1000 mIU/mL, LH ≤ 500 mIU/mL, TSH ≤ 1000 μIU/mL. - Bảo quản: 4~30°C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test / hộp |
| 3 | 2.3 | Test nhanh CRP | Xét nghiệm định lượng C- Reactive Protein (CRP) với mục đích hỗ trợ dự đoán các bệnh tim mạch trong tương lai, cũng như chẩn đoán nhiễm trùng và viêm nhiễm - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm : 0.5 -200 mg/L - Ngưỡng phát hiện: 0.5 mg/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: albumin ở người: ≤ 110 mg/mL; bilirubin: ≤ 6 mg/mL; hemoglobin: ≤ 10 mg/mL; cholesterol: ≤ 5 mg/mL; triglycerides: ≤ 15 mg/mL. - Bảo quản: 4~30°C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test / hộp |
| 4 | 2.4 | Test nhanh T3 | Xét nghiệm dùng để xác định định lượng Triiodothyronine ( T3 toàn phần) với mục đích dùng để hỗ trợ đánh giá chức năng tuyến giáp. - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 0.61-9.22 nmol/L (0.4-0.6 ng/mL) - Ngưỡng phát hiện: 0.61 nmol/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương -Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ được chỉ định: cholesterol ≤ 60mg/mL, bilirubin ≤ 2 mg/mL, triglycerides ≤ 40.0 mg/mL và hemoglobin ≤ 10.0mg/mL. -Các chất sau không phản ứng chéo đến FinecareTM T3 Rapid Quantitative Test ở nồng độ chỉ định: L-T4 ≤500 ng/mL, D-T4 ≤500 ng/mL, r-T3 ≤50 ng/mL - Bảo quản: 4-30°C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test / hộp |
| 5 | 2.5 | Test nhanh T4 | Xét nghiệm định lượng Thyroxine toàn phần (T4) với mục đích hỗ trợ đánh giá chức năng tuyến giáp. - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm: 12.87- 300 nmol/L - Ngưỡng phát hiện: 12.87 nmol/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau không phản ứng chéo đến FinecareTM T4 Rapid Quantitative Test ở nồng độ chỉ định: T3 ≤500 ng/mL, r-T3 ≤50 ng/mL. - Bảo quản: 4-30°C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test / hộp |
| 6 | 2.6 | Test nhanh TSH | Xét nghiệm định lượng hormone kích thích tuyến giáp (TSH ) - Phương pháp xét nghiệm:Miễn dịch huỳnh quang - Phạm vi xét nghiệm : 0.1 -100 mIU/LL - Ngưỡng phát hiện: 0.1 mIU/L - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm TSH ở nồng độ xác định: FSH ≤ 200 mIU/mL, LH ≤ 200 mIU/mL, hCG ≤ 1000 mIU/mL, cholesterol ≤ 60 mg/mL, bilirubin ≤ 2 mg/mL, triglycerides ≤ 40.0 mg/mL, hemoglobin ≤ 10.0 mg/mL - Các chất sau không phản ứng chéo với FinecareTM TSH Rapid Quantitative Test ở nồng độ chỉ định: FSH ≤200 mIU/mL, LH ≤200 mIU/mL, hCG ≤1000 mIU/mL - Bảo quản: 4-30°C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test / hộp |
| 7 | 2.7 | Test nhanh CEA | - Xét nghiệm dùng để định lượng kháng nguyên carcino-embryonic với mục đích để hỗ trợ đánh giá điều trị, chẩn đoán và theo dõi tái phát ung thư biểu mô. - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 1~500 ng/mL - Ngưỡng phát hiện: 1 ng/mL - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: PSA 100 ng/mL, AFP 1000ng/mL - Bảo quản: 4~30°C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test / hộp |
| 8 | 2.8 | Test nhanh AFP | - Xét nghiệm dùng để định lượng Alpha-Fetoprotein (AFP) với mục đích hỗ trợ chẩn đoán và đánh giá hiệu quả điều trị ung thư biểu mô gan nguyên phát - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 5~400 ng/mL - Ngưỡng phát hiện: 5 ng/mL - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm ở nồng độ xác định: Protein KN Carcinoembryonic ≤25.7 ng/mL, KN đặc hiệu Prostate ≤ 31.4 ng/mL, ... - Bảo quản: 4~30°C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test / hộp |
| 9 | 2.9 | Test nhanh PSA | '- Xét nghiệm định lượng kháng nguyên tuyến tiền liệt ( PSA) với mục đích hỗ trợ chẩn đoán ung thu tuyền tiền liệt - Phương pháp xét nghiệm: Miễn dịch huỳnh quang - Dải phân tích: 2.0~100.0 ng/mL - Ngưỡng phát hiện: ≤ 2.0 ng/mL - Mẫu Phẩm: Máu toàn phần/ Huyết thanh/ Huyết tương - Các chất sau đây không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm PSA ở nồng độ xác định: Bilirubin ≤ 2 mg/dL, Triglyceride ≤ 5000 mg/dL, AFP ≤ 289 ng/mL, TPS ≤ 200 U/L... - Bảo quản: 4~30°C - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test / hộp |
|  |  | PHẦN 3. HÓA CHẤT, VẬT LIỆU DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA TỰ ĐỘNG | Nhà thầu trúng thầu cung cấp máy móc có lưu hành của Bộ y tế sử dụng đi kèm khi thực hiện hợp đồng |  |
| 1 | 3.1 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Urea | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng ure; Thành phần: R1: TRIS-Buffer pH 8,0 49mmol/l; EDTA 5,8mmol/l; 2-Oxoglutarate 2,4mmol/l; ADP 2,9mmol/l; Urease ≥ 9kU/L; Glutamate dehydrogenase GLDH ≥ 0,7kU/L; Detergent and Stabilizer R2: NADH 2,1mmol/l; CAPS pH 9,6 85mmol/l; Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL + 6x15mL |
| 2 | 3.2 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng glucose; Thành phần: R1: Phosphate Buffer pH 7.5 96mmol/l; Phenol 5mmol/l; Potassiumhexacyanoferrat 7μmol/L; 4-Aminoantipyrine 360μmol/L; Glucoseoxidase GOD ≥ 20kU/L; Peroxidase POD ≥ 1,5kU/L; Detergent and Stabilizer ≤ 0,1%.; Detergent and Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL |
| 3 | 3.3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng creatinine; Thành phần: R1: Sodium Hydroxide 160mmol/l; Disodiumhydrogenphosphate 6,7mmol/l; R2: Picrid Acid 20mmol/l; Detergent and Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL + 6x15mL |
| 4 | 3.4 | Thuốc thử chẩn lượng Uric acid | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng axit uric; Thành phần: R1: Phosphate Buffer pH 7,0; 3,5,Dichlorhydroxybenzolsulfonic acid DCHBS; 4-Aminoantipyrine; K4[Fe(CN)6]; Uricase; Lipoprotein Lipase LPL; EDTA; Detergent and Stabilizer; Peroxidase POD Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL + 6x15mL |
| 5 | 3.5 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin total | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần; Thành phần: R1: Lithiumdodecylsulfate 44mmol/l; EDTA 6,4mmol/l; Coffeine 61mmol/l; R2: Lithiumdodecylsulfate 36mmol/l; 3,5,-Dichlorphenyldiazoniumsalt DC 0,9mmol/l; Lithiumacetat 15mmol/l); Detergent and Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL + 6x15mL |
| 6 | 3.6 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin direct | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp; Thành phần: R1: Urea 174mmol/l; HCl 143mmol/l; Detergent and Stabilizer R2: 3,5 Dichlorophenyldiazoniumsalt 0,23mmol/l; HCl 249mmol/l; Detergent and Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL + 6x15mL |
| 7 | 3.7 | Thuốc thử xét nghiệm Total Protein | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần; Thành phần: R1: Potassium sodium tartrate 17mmol/l; EDTA 7mmol/l; Sodium hydroxide 1,25mmol/L; Copper sulfate 12mmol/l Potassium iodide 30mmol/l; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL |
| 8 | 3.8 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng albumin; Thành phần: R1: Succinic acid 108mmol/l; Succinate 56mmol/l; Bromocresol green (BCG) 0,25mmol/l; Detregent and Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL |
| 9 | 3.9 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng cholesterol; Thành phần: R1: PIPES pH 6,9 40mmol/l; Phenol 5,3mmol/l; 4-Aminoantipyrine 0,29mmol/l; Lipoprotein Lipase LPL / CHE ≥ 0,5kU/L; Cholesterinoxidase CHO ≥ 0,2kU/L; Peroxidase POD ≥ 1,0kU/L; Detergent and Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL |
| 10 | 3.10 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng triglyceride; Thành phần: R1: PIPES pH 7,0 40mmol/l; 4-Chlorphenol 5,4mmol/l; ATP 1,6mmol/l; Mg2+ 4,6mmol/l; Glycerokinase GK ≥ 0,8kU/L; Peroxidase POD ≥ 0,8kU/L; Lipoproteinlipase LPL ≥ 2kU/L; 4-Aminoantipyrine 0,29mmol/l; Glycerol-3-phosphatoxidase GPO ≥3,0kU/L; Detergent and Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL |
| 11 | 3.11 | Thuốc thử xét nghiệm GOT(AST) | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng AST; Thành phần: R1: TRIS-Buffer pH 7,8 99mmol/l; L-Aspartate 250mmol/l; EDTA 16mmol/l; Malate Dehydrogenase (MDH) ≥ 0,5kU/L; Lactate dehydrogenase (LDH) ≥ 1,5kU/L; Detergent and Stabilizer R2: CAPS pH 9,6 85mmol/l; NADH 1,5mmol/l; 2-Oxoglutarate 113mmol/l; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL + 6x15mL |
| 12 | 3.12 | Thuốc thử xét nghiệm GPT(ALT) | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng ALT; Thành phần: R1: TRIS buffer pH 7,8 95mmol/l; L-Alanine 600mmol/l; EDTA 5,8mmol/l; Lactate dehydrogenase LDH ≥ 1,5kU/L; Detergent and Stabilizer R2: CAPS pH 9,6 85mmol/l; 2-oxoglutarate 113mmol/l; NADH 1,4mmol/l; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL + 6x15mL |
| 13 | 3.13 | Thuốc thử xét nghiệm α-Amylase | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Amylase; Thành phần: R1: PIPES pH 7,1 57mmol/l; NaCl 86mmol/l; CaCl2 1mmol/l; α-Glucosidase ≥ 4kU/L; Detergent and Stabilizer R2: HEPES pH 7,2 100mmol/l; NaCl 50mmol/l; MgCl2 9mmol/l; Ethylidene-p-nitrophenyl-maltoheptaoside; EPS-G7 11mmol/l; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 2x66mL + 2x14mL |
| 14 | 3.14 | Thuốc thử xét nghiệm Calcium | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng canxi toàn phần; Thành phần: R1: MES pH 6,5 75mmol/l; Arsenazo III 100μmol/L; Detergent and Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL |
| 15 | 3.15 | Thuốc thử xét nghiệm Gamma-GT | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng GGT; Thành phần: R1: Tris 120mmol/l; Glycylglycine 150mmol/l; Detergent and Stabilizer R2: Pipes pH 5,1 180mmol/l; L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitro-anilide 19mmol/l; Detergent and Stabilizer. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 6x70mL + 6x15mL |
| 16 | 3.16 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-cholesterol; Thành phần: R1: MES buffer, pH 6.5; N,N-Bis(4-sulfobutyl)-3-methyl-aniline; TODB; Polyvinyl sulfonic acid; Polyethylene-glycol-methyl ester; MgCl2; EDTA; Detergent R2: MES buffer, pH 6.5; Cholesterolesterase; Cholesteroloxidase; Peroxidase; 4-Aminoantipyrine; Detergent Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 4x60mL + 4x20mL |
| 17 | 3.17 | Thuốc thử xét nghiệm LDL Cholesterol | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-cholesterol; Thành phần: R1: MES Buffer pH 6,5; PEGME/PVS mixture ≤ 1%; Cholesteroloxidase > 500 U/L; Cholesterolesterase > 250 U/L; Peroxidase > 10kU; 4-Aminoantipyrine 4mmol/l; Detergent and Stabilizer R2: MES Buffer pH 6,5; N,N-Bis(sulfobutyl)methylaniline < 1mmol/l; Detergent and Stabilizer Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 4x60mL + 4x20mL |
| 18 | 3.18 | Hoá chất định lượng Ethanol | REAGENTS R1: Tris Buffer pH 8,7 200 µmol/l Detergents and Stabilizers R2: Phosphate Buffer pH 7,1 Alcoholedehydrogenase ADH 140 U/l NAD+ 1500 µmol/l Detergents and Stabilizers Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 2x60ml + 2x15mL |
| 19 | 3.19 | Chất hiệu chuẩn Ethanol | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Alcohol Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 2x5ml |
| 20 | 3.20 | Chất kiểm chuẩn Ethanol | Chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm định lượng Alcohol Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 2x5ml |
| 21 | 3.21 | Hoá chất rửa dùng cho máy phân tích sinh hoá | Dung dịch rửa hệ thông máy sinh hóa. Thành phần: Sodium hydroxide < 5%; Non-ionic stabilizer < 0.1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 1x2Lit |
| 22 | 3.22 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hoá | Bộ hiệu chuẩn đa năng có thể được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích sinh hóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 1x3mL |
| 23 | 3.23 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hoá mức thấp | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức bình thường bao gồm các chỉ số: Albumin, Amylase, Bilirubin-Total và Direct, Calcium, Cholesterol, HDL, LDL, CK, CK-MB, Copper, Creatinine, GLDH, Glucose, GOT, GPT, GGT, Iron, Lactate, Lipase, Protein, Triglyceride, Urea, Uric Acid, Zn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 1x5mL |
| 24 | 3.24 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hoá mức cao | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức bệnh lý bao gồm các chỉ số: Albumin, Amylase, Bilirubin-Total và Direct, Calcium, Cholesterol, HDL, LDL, CK, CK-MB, Copper, Creatinine, GLDH, Glucose, GOT, GPT, GGT, Iron, Lactate, Lipase, Protein, Triglyceride, Urea, Uric Acid, Zn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 1x5mL |
|  |  | PHẦN 4. HÓA CHẤT, VẬT LIỆU DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG | Nhà thầu trúng thầu cung cấp máy móc có lưu hành của Bộ y tế sử dụng đi kèm khi thực hiện hợp đồng |  |
| 1 | 4.1 | Hóa chất pha loãng máy huyết học tự động (1) | Thành phần: Anhydrous Sodium Sulfate[Na2SO4]: 1.0% Preservative Solution[C5H4NOSNa]: 0.06% Muriate[KCl]: 0.04% Sodium Chloride: 0.4% Wate: 98.5% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 20 lit/ Thùng |
| 2 | 4.2 | Hóa chất rửa máy huyết học tự động | Thành phần: Sodium chloride: 0.5% Muriate: 0.05% Anhydrous Sodium Sulfate: 1% Surfactant(Polyoxyethylene lauryl ether, C58H118O24): 0.2% Water: 98.25% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 20 lit/ Thùng |
| 3 | 4.3 | Hóa chất ly giải huyết học tự động | Thành phần: Boric acid: 0.5% Borax: 0.1% Dodecyl trimethyl ammonium chloride: 3% Myristyl trimethyl ammonium bromide: 0.3% Water: 96.1% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 1 Lít/ Chai |
| 4 | 4.4 | Hóa chất pha loãng máy huyết học tự động (2) | Thành phần: Trihydroxymethyl Aminomethane: 0.5% Hydrochlocric Acid: 0.05% Triton: 0.01% Water: 99.46% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 20 Lít/ thùng |
| 5 | 4.5 | Vật liệu nội kiểm (QC) cho máy huyết học | Vật liệu nội kiểm (QC) cho máy huyết học Bảo quản ở nhiệt độ từ 2-8 độ C Mẫu ổn định trong vòng 14 ngày kể từ khi mở nắp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 3×3 mL |
| 6 | 4.6 | Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học | Hóa chất rửa kim máy xét nghiệm Thành phần: Sodium hypochlorite 20% Water 80% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 1x100ml |
|  |  | PHẦN 5. HÓA CHẤT MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU TỰ ĐỘNG | Nhà thầu trúng thầu cung cấp máy móc có lưu hành của Bộ y tế sử dụng đi kèm khi thực hiện hợp đồng |  |
| 1 | 5.1 | Thanh thử nước tiểu 12 thông số | Que thử nước tiểu định tính 12 thông số Thành phần: Nitrite: Sulfonamide 1.27%; N-(naphthyl)-ethylenediammonium dihydrochloride 0.88%; buffer 97.84%; Leukocytes: indoxyl ester 0.95%; diazonium salt 0.47%; buffer 98.58%, Ketone: sodium nitroprusside 15.96%; buffer 84.04%, Creatinine: metallic chloride 0.15%; acid dyes 0.40%, Bilirubin: 2,4-dichlorobenzene diazonium 3.98%, Specific Gravity: bromthymol blue 0.23%; poly(methyl vinyl ester-co-maleic acid)-sodium 9.27%, pH: bromocresol green 0.58%; bromxylenol blue 9.57%, Microalbumin: fluorescein dye 0.36%, ... Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 100 test/hộp |
| 2 | 5.2 | Nước rửa hệ thống cho máy nước tiểu tự động | Dùng để tẩy rửa cặn bám sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu (Rửa bảo trì máy). Thành phần gồm: Surfactant 0.02% w/w, Oxidant 0.25% w/w, stabilizer 0.05% w/w, buffer solution 0.15% w/w. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 1000ml/ chai |
| 3 | 5.3 | Nước rửa cho máy nước tiểu tự động | Dùng để tẩy rửa cặn bám sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu Thành phần gồm: Surfactant (tween 20, 0.15%); Buffer solution (Phosphate Buffer, 1,5%) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 500ml/ chai |
|  |  | PHẦN 6. SINH PHẨM CHUẨN ĐOÁN INVITRO |  |  |
| 1 | 6.1 | Test nhanh HBsAg | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 99.88 % (Theo phương pháp RIA - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 (0.16 μg) - Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 (0.20 μg) - Vạch chứng IgG dê kháng chuột (0.20 μg) - Bảo quản ở nhiệt độ thường (2-30 độ C) - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 40 test/hộp |
| 2 | 6.2 | Test nhanh HIV | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 99.59; Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW - Bảo quản ở nhiệt độ thường (2-30 độ C) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 40 test/hộp |
| 3 | 6.3 | Test thử ma túy tổng hợp 5 trong 1 | Là xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh, nhanh chóng, định tính phát hiện các chất gây nghiện (Drug-of-Abuse-DOA) và/ hoặc các chất chuyển hóa của chúng trong nước tiểu người. - Ngưỡng phát hiện (cut-off), AMP: 500 ng/ml ; MET: 500 ng/ml ; OPIATES Morphin): 300 ng/ml ; THC: 50 ng/ml - Độ nhạy: AMP: 100 % ; MET: 100 % ; OPIATES: 100 % ; THC: 99,12 % - Độ đặc hiệu: AMP: 100 % ; MET: 100 % ; OPIATES: 100 % ; THC: 99,53 % - Thời gian đọc kết quả trong vòng 3-8 phút , không đọc kết quả sau 8 phút.; - Các chất gây nhiễu không gây ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm: Glucose (2000 mg/dl) ; Human Albumin (2000 mg/dl) ; Hemoglobin (10 mg/dl) ; Uric acid (10 mg/dl). - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 20 test/hộp |
| 4 | 6.4 | Test nhanh HCV | Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: 100 %, Độ chính xác: 100% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Igg người - Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 - Vach chứng IgG người - Hạn sử dịng 24 tháng trong túi kín - Bảo quản ở nhiệt độ thường (2-30 độ C) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 40 test/hộp |
| 5 | 6.5 | Test nhanh chẩn đoán RSV-Andeno-Infulenza-Covid | Khay thử xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2, cúm A/B, RSV và Adenovirus trong mẫu dịch mũi hoặc dịch tỵ hầu của người. Hiệu quả chẩn đoán đối với mẫu dịch tỵ hầu: - SARS-CoV-2: Độ nhạy tương quan: 96.04% Độ đặc hiệu tương quan: 99.50% Độ chính xác tương quan: 98.81% - Cúm A: Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.37% Độ chính xác tương quan: 99.40% - Cúm B: Độ nhạy tương quan: 96.77% Độ đặc hiệu tương quan: 99.58% Độ chính xác tương quan: 99.40% - RSV: Độ nhạy tương quan: 100% Độ đặc hiệu tương quan: 99.37% Độ chính xác tương quan: 99.40% - Adenovirus: Độ nhạy tương quan: 96.88% Độ đặc hiệu tương quan: 99.36% Độ chính xác tương quan: 99.21% Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 20 Test/Hộp |
| 6 | 6.6 | Que thử xét nghiệm định tính vi rút sốt xuất huyết | Khay thử Xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 của cả bốn loại huyết thanh (DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Thành phần: - Vùng cộng hợp: cộng hợp kháng thể kháng kháng nguyên Dengue NS1 0,24ug gắn với hạt vàng, cộng hợp kháng thể kiểm chứng 0,16ug gắn với hạt vàng - Vạch kết quả: kháng thể kháng kháng nguyên Dengue NS1 0,528ug - Vạch chứng: kháng thể kiểm chứng 0,44ug Lượng mẫu sử dụng: 10 µl Ô nhận mẫu (S) và ô nhận dung dịch đệm (B) được thiết kế riêng để tăng hiệu quả xét nghiệm Độ nhạy tương quan: 99,1%. Độ đặc hiệu tương quan: 99,5% Độ chính xác tương quan: 99,4% Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: >99% Đọc kết quả ở phút thứ 15 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | 25 test / hộp |
|  |  | PHẦN 7: HÓA CHẤT VI SINH VÀ HÓA CHẤT ĐỊNH NHÓM MÁU |  |  |
| 1 | 7.1 | Nhuộm Gram | Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranine chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm (15-25 độ C) - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Bộ 4 chai 250ml |
| 2 | 7.2 | Nhuộm Lao Ziehl-Neelsen | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin chai 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) chai 250ml và Methylen Blue chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm (15-25 độ C) - Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Bộ 3 chai 250ml |
| 3 | 7.3 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu A | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A500100 1,0ml. Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp 1 x 10ml (Lọ 10ml) |
| 4 | 7.4 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu B | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) B501100 1,0ml. Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp 1 x 10ml (Lọ 10ml) |
| 5 | 7.5 | Thuốc thử xét nghiệm định nhóm máu AB | Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) A-5E10; B-2D7 1,0ml. Hiệu giá ≥ 1:256. Độ đặc hiệu 100%. Độ chính xác 100%. Bảo quản từ 2-8 độ C. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp 1 x 10ml (Lọ 10ml) |
|  |  | PHẦN 8. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU |  |  |
| 1 | 8.1 | Dung dịch rửa máy đông máu | Thành phần chính: Sodium hypochlorite < 8.0% Sodium hydrate < 2.0% Giới hạn: Thuốc thử phải được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ môi trường là 15-35 độ C. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 50ml |
| 2 | 8.2 | Vật liệu kiểm chuẩn mức bệnh lý | Giá trị tham chiếu: - PT: >26 giây; - APTT: > 45 giây; - FIB: 1-2g/L Thành phần chinh: Huyết tương lợn Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x1ml |
| 3 | 8.3 | Vật liệu kiểm chuẩn mức bình thường | Phạm vi tham chiếu: - PT 9-14 giây; - APTT: 24-34 giây; - FIB: 2-4g/L; -TT: 8-14 giây. Thành phần chính: Huyết tương heo. Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x1ml |
| 4 | 8.4 | Hóa chất xét nghiệm APTT | Hiệu suất: Tính lặp lại: Hệ số biến thiên (CV) của kết quả các phép thử lặp lại với QC huyết tương không được vượt quá 5% Thành phần chính: R1: 0.05% Ellagic acid, 0.2% cephalin, 0.2% sodium chloride, 0.1% Sodium benzoate R2: 0.3% calcium chloride, 0.1% Sodium benzoate Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 5x5ml + CaCl2: 5x5ml |
| 5 | 8.5 | Hoá chất xét nghiệm Prothrombin | Thời gian prothrombin (PTR) = thời gian đông máu của huyết tương thử nghiệm / thời gian đông máu của huyết tương đối chứng. Các giá trị mong đợi: PTR: 1.0 ± 0.15; INR: 0.8-1.24 Thành phần chính: 1.4% calcium chloride, 0.1% Sodium benzoate, 2.5% aminoacetic acid, 0.15% sodium chloride, 2.5% rabbit brain powder Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 10x5ml |
| 6 | 8.6 | Cuvette máy đông máu | Kích thước: 6mmx25mm Dung tích: 500µl Màu sắc: Trong suốt Loại nhựa: PS Lưu trữ: 4-30oC Sản phẩm có xuất xứ thuộc các nước G7 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 | 2000 chiếc/túi |
|  |  | PHẦN 9. KHÍ DÙNG CHO MÁY PLASMA | Nhà thầu trúng thầu cung cấp máy móc có lưu hành của Bộ y tế sử dụng đi kèm khi thực hiện hợp đồng |  |
| 1 | 9.1 | Khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh | * Thành phần: - Bao gồm Argon độ tinh khiết 99,9995% - H2O < 3 ppm; N2 < 5 ppm; Oxygen < 2ppm * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít - Kích thước: 159 x 8 x 615 (mm) - Kích thước bao gồm quai xách: 159 x 8 x 730 (mm) - Áp suất an toàn của bình chứa: 225 Bar - Áp suất làm việc tối đa: 150 Bar - Áp suất khí nén khi đầy: 130Bar (±5%) - Thể tích khí trong bình (Khi giải nén): 1.040 lít (±5%) * Chuẩn kết nối: - Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm - Giao diện nối điện tử: HDMI Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001 | Bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu cũng có thể chào hàng hóa có quy cách khác, miễn đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT

1.3. Các yêu cầu khác

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Hàng hóa được giao làm nhiều đợt theo yêu cầu giao hàng của Chủ đầu tư. Hàng hóa được giao trong vòng 02 ngày từ khi nhận được yêu cầu giao hàng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng và còn hạn sử dụng ít nhất 2/3 thời gian sử dụng tính từ lúc bàn giao, nghiệm thu. Trường hợp khác do Chủ đầu tư quyết định.

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).

- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng đối với những mặt hàng là trang thiết bị y tế.

- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT:

+ Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;

+ Số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.

# + Bảng phân loại TTBYT

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].