# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói 01: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 (gồm 05 danh mục mỗi danh mục là một phần của gói thầu)

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk

- Địa điểm thực hiện dự toán mua sắm: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk - Địa chỉ: Số 134 đường Nguyễn Thị Định phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk

- Chi tiết nguồn vốn: Nguồn tài chính hợp pháp (Nguồn ngân sách tỉnh năm 2025, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày

- Tùy chọn mua thêm: Không

- Gói thầu chia nhiều phần/lô: Có

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Toàn bộ hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau, có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa, đáp ứng đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam;

- Hàng hóa là thiết bị y tế phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương;

- Nhà thầu phải chào đúng chủng loại, đủ khối lượng hàng hoá nêu tại Mẫu số 01A - Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc Chương IV, đồng thời nêu đầy đủ ký mã hiệu (mã sản phẩm/model dự thầu) (không viết tắt: “ab” hoặc “xxx”), nhãn hiệu (nếu có), năm sản xuất, tên hãng sản xuất và xuất xứ của hàng hóa dự thầu; quy cách đóng gói, vận chuyển và bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất cho từng loại hàng hóa chào thầu;

- Nhà thầu phải nộp trong E-HSDT tập tin (định dạng file excel) bảng đáp ứng cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa chào thầu theo biểu mẫu quy định tại Phụ lục 2 - Mục 1.3. Các yêu cầu khác - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Giá dự thầu của Nhà thầu phải bao gồm cung cấp tất cả dịch vụ, linh kiện và nhân sự thi công cài đặt, lắp đặt hoàn thiện đưa vào sử dụng.

- Tài liệu chứng minh hàng hóa dự thầu được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam:

+ Hàng hóa là thiết bị y tế: Bảng phân loại thiết bị y tế; Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực do Bộ Y tế cấp đối với thiết bị y tế loại C, D; Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B còn hiệu lực (quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025);

+ Hàng hóa không phải là thiết bị y tế: Văn bản xác nhận của Bộ Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền/Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu hoặc tài liệu khác tương đương. Trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh hàng hóa chào thầu không phải là Thiết bị y tế thì nhà thầu không cần nộp Số lưu hành / Giấy phép nhập khẩu và Kết quả phân loại thiết bị y tế cho hàng hóa đó.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Nhà thầu có trách nhiệm trình bày rõ ràng toàn bộ nội dung kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo thứ tự yêu cầu tại Mục này. Mỗi đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu phải được minh chứng bằng tài liệu kỹ thuật hoặc catalogue gốc (bản chính thức, đang còn hiệu lực của hãng sản xuất). Nhà thầu phải ghi rõ vị trí tham chiếu, bao gồm: số trang, tên tài liệu và đánh dấu (highlight) trực tiếp đặc tính, thông số tương ứng trong tài liệu đó. Trường hợp nhà thầu không thực hiện đầy đủ việc trích dẫn vị trí hoặc không cung cấp minh chứng rõ ràng cho các thông số kỹ thuật chào thầu, nhà thầu có thể chịu bất lợi nếu phát sinh tình huống.

Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được:

- Máy sinh hóa tự động

| TT | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau |
|  | Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V ± 10%, 50Hz |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp |
|  | Hệ thống máy chính: 01 hệ thống |
|  | Phụ tùng tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |
|  | Bộ hóa chất lắp đặt tiêu chuẩn (ALT, AST, Glucose, Cholesterol): 01 bộ |
|  | Máy lọc nước RO: 01 bộ |
|  | Máy tính bàn: 01 bộ |
|  | Máy in: 01 bộ |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
|  | 1. Tính năng: |
|  | Kiểu máy: Tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên với chế độ ưu tiên cho bệnh nhân cấp cứu STAT |
|  | Công suất xét nghiệm: ≥ 240 xét nghiệm sinh hóa/giờ |
|  | Kiểu đo: Điểm cuối, động học, Fixed-time, Hóa chất sinh hóa đơn/đôi, Bước sóng đơn/đôi, chuẩn đa điểm tuyến tính/không tuyến tính hoặc tương đương |
|  | Nguyên lý đo: Quang phổ hấp thụ hoặc tương đương |
|  | Hoá chất: Mở sử dụng được hoá chất của nhiều hãng khác nhau |
|  | Công suất tiêu thụ nước: ≤ 4 lít/giờ |
|  | 2. Khay mẫu/ khay hoá chất: |
|  | Khay hóa chất/bệnh phẩm: Khay hóa chất và bệnh phẩm có thể cấu hình vị trí đặt thay đổi theo nhu cầu người dùng. |
|  | Vị trí đặt mẫu/hóa chất: ≥ 80 vị trí. |
|  | Ống nghiệm chứa mẫu: ống tiêu chuẩn, kích thước khoảng (10-13) x (75-100) mm. |
|  | Pha loãng mẫu: Tự động. |
|  | Đầu dò thuốc thử mẫu: Phát hiện mức chất lỏng kỹ thuật số và bảo vệ va chạm dọc. |
|  | Thể tích hóa chất: từ ≤ 10 µl đến ≥ 300 µl |
|  | Thể tích mẫu: ≤ 2 µl đến ≥ 35 µl |
|  | Khay phản ứng: Cuvet làm bằng nhựa UV bán vĩnh cửu hoặc tương đương |
|  | 3. Hệ thống phản ứng: |
|  | Hệ thống cuvet: ≥ 56 Cuvet |
|  | Thể tích phản ứng: ≤ 100 µl đến ≥ 360 µl |
|  | Nhiệt độ phản ứng: khoảng 37 ± ≤ 0,1 độ C |
|  | Nhiệt độ cuvet phản ứng không đổi: Ủ khô |
|  | Hệ thống khuấy trộn: Có ≥ 3 tốc độ khuấy khác nhau |
|  | Hệ thống rửa và làm khô cuvet: ≥ 11 bước có ≥ 7 điểm dừng |
|  | 4. Hệ thống quang học: |
|  | Nguồn phát, gồm các bước sóng khoảng: 340 nm, 380 nm, 405 nm, 450 nm, 480 nm, 505 nm, 546 nm, 570 nm, 600 nm, 660 nm, 700nm, 750 nm hoặc 800 nm. |
|  | Nguồn sáng: Bóng Halogen hoặc tương đương |
|  | Ánh sáng đơn sắc: Quang học tán xạ hoặc tương đương |
|  | Cảm biến thu tín hiệu: Ma trận diode hoặc tương đương |
|  | Dải tuyến tính: 0 đến ≥ 3,3 Abs |
|  | 5. Hiệu chuẩn/ QC: |
|  | Nguyên lý hiệu chuẩn, tối thiểu gồm: 1 điểm, 2 điểm, nhiều điểm tuyến tính và không tuyến tính |
|  | Quy tắc kiểm soát: Biểu đồ Westgard multi-rule, L-J chart, theo dõi thời gian thực, theo dõi riêng theo QC và thống kê hàng tháng hoặc tương đương |
|  | 6. Hệ thống phần mềm: |
|  | Giao diện điều hành: Máy tính, máy in bên ngoài. Vận hành trên hệ điều hành Windows. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. |
|  | Cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong vòng: ≤ 48 giờ khi được thông báo của chủ đầu tư. |
|  | Thực hiện chế độ bảo trì định kỳ 3 tháng một lần hoặc theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất |
|  | Có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản cho cán bộ sử dụng và quản lý thiết bị. |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |
|  | Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm kể từ thời điểm hết thời gian bảo hành. |
|  | Có báo giá vật tư linh kiện thiết bị và cam kết ký hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sau thời gian bảo hành. |

- Máy đo lưu huyết não

| TT | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau |
|  | Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485; CE hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V ± 10%, 50Hz |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp |
|  | Máy chính: 01 bộ |
|  | Cáp điện tim + dây điện cực điện tim: 02 bộ |
|  | Điện cực đo lưu huyết dùng nhiều lần: 16 cái |
|  | Dây điện cực đo lưu huyết: 12 dây |
|  | Điện cực ECG: 01 bộ |
|  | Dây buộc điện cực quấn đầu: 06 dây |
|  | Gel điện tim, lưu huyết: 200g |
|  | Phần mềm đo và phân tích lưu huyết não: 01 phần mềm |
|  | Máy tính và máy in: 01 bộ |
|  | Bàn để máy có bánh xe: 01 cái |
|  | Giá treo dây điện cực: 01 cái |
|  | Bộ lưu điện (UPS): 01 bộ |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
|  | Nguyên lý hoạt động: Đo lưu huyết não dựa trên sự biến đổi của trở kháng tại vùng đo hoặc tương đương: Phương pháp đo ≥ 04 điện cực. |
|  | Lưu huyết (trở kháng): |
|  | + Trở kháng cơ bản: từ 0 đến ≥ 200 Ohm; với tần số từ 0 đến ≥ 1,5 Hz |
|  | + Sóng xung: ± 500 mOhm; với dải tần số từ ≤ 0,2 Hz đến ≥ 120 Hz |
|  | + Dòng đo: khoảng 1,5 mA; tại tần số 85 kHz |
|  | + Phạm vi thay đổi trở kháng: ± 6,25 Ohm |
|  | + Nhiễu: < 1 mOhm |
|  | Các kênh đo: |
|  | + Số kênh đo lưu huyết não: ≥ 02 kênh |
|  | + Số kênh đo điện tim: ≥ 01 kênh. |
|  | Điện tim: |
|  | Tần số: từ ≤ 0,2 Hz đến ≥ 120 Hz |
|  | + Điện áp đầu vào: ± ≤ 10 mV AC |
|  | + CMRR: > 90 dB |
|  | + Nhiễu: < 10 µV |
|  | Phần mềm phân tích và đánh giá được tối thiểu các thông số sau: |
|  | + Biên độ sóng lưu huyết |
|  | + Độ dốc sóng |
|  | + Nhịp tim |
|  | + Thời gian đạt đỉnh sóng |
|  | + Trở kháng cơ bản |
|  | + Độ rộng đỉnh |
|  | + Chỉ số xung |
|  | + Chỉ số mạch alpha/T |
|  | + Lưu lượng dòng máu thay đổi |
|  | Chức năng hiển thị: Bằng màn hình LCD hoặc tương đương cho các thông số, dạng sóng, biểu đồ bao gồm cả biểu đồ khuynh hướng. |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn, tối thiểu gồm: |
|  | + Cấp IIa hoặc tương đương |
|  | + Cấp I, loại BF, ≥ 4 kV |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. |
|  | Cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong vòng: ≤ 48 giờ khi được thông báo của chủ đầu tư. |
|  | Thực hiện chế độ bảo trì định kỳ 3 tháng một lần hoặc theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất |
|  | Có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản cho cán bộ sử dụng và quản lý thiết bị. |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |
|  | Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm kể từ thời điểm hết thời gian bảo hành. |
|  | Có báo giá vật tư linh kiện thiết bị và cam kết ký hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sau thời gian bảo hành. |

- Máy huyết học tự động ≥ 18 thông số

| TT | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau |
|  | Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V ± 10%, 50Hz |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp |
|  | Máy huyết học tự động ≥ 18 thông số và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ, bao gồm: |
|  | + Máy chính: 01 máy |
|  | + Máy in: 01 cái |
|  | + Bộ hóa chất ban đầu: 01 bộ, gồm: |
|  | 1. Isotonac 3: 01 can (≥ 18L) |
|  | 2. Hemolynac 310: 01 can (≥ 250ml) |
|  | 3. Cleanac 710: 01 can (≥ 5L) |
|  | 4. Cleanac 3: 01 can (≥ 5L) |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
|  | Thông số đo: ≥ 31 thông số đo bao gồm tốc độ máu lắng và các thông số nghiên cứu |
|  | + Bạch cầu |
|  | + Hồng cầu |
|  | + Tiểu cầu |
|  | + Máu lắng |
|  | + Thông số đặc biệt |
|  | Phương pháp đo: |
|  | + Đếm tế bào WBC, RBC và PLT: Phương pháp điện trở kháng hoặc tương đương |
|  | + Hemoglobin: Phương pháp so màu hoặc tương đương |
|  | + Hematocrit: Tính toán từ biểu đồ Hồng cầu hoặc tương đương |
|  | + Bách phân WBC: Tính toán từ biểu đồ Bạch cầu hoặc tương đương |
|  | + Máu lắng: Tính toán từ biểu đồ syllectogram, HCT và MCH hoặc tương đương |
|  | Công suất: Đo công thức máu 3 thành phần Bạch cầu: khoảng 60 mẫu/giờ |
|  | Đo công thức máu 3 thành phần Bạch cầu + máu lắng: khoảng 20 mẫu/giờ |
|  | Chế độ đo: Chế độ mở |
|  | Dải đo: |
|  | + WBC (Số lượng bạch cầu): 0.0 đến ≥ 2999.0 x 102/µL |
|  | + LY% (Phần trăm Lymphocyte): 0.0 đến 100% |
|  | + MO% (Phần trăm Monocyte): 0.0 đến 100% |
|  | + GR% (Phần trăm Granulocyte): 0.0 đến 100% |
|  | + LY (Số lượng Lymphocyte): 0 đến ≥ 2999 x 102/µL |
|  | + MO (Số lượng Monocyte): 0 đến ≥ 2999 x 102/µL |
|  | + GR (Số lượng Granulocyte): 0 đến ≥ 2999 x 102/µL |
|  | + RBC (Số lượng hồng cầu): 0 đến ≥ 999 x 104/µL |
|  | + HGB (Hemoglobin): 0 đến ≥ 29,9 g/dL |
|  | + HCT (Hematocrit): 0 đến ≥ 99,9% |
|  | + MCV (Thể tích huyết sắc tố trung bình hồng): 20 fL đến ≥ 199 fL |
|  | + MCH (Huyết sắc tố trung bình hồng cầu): 0 đến ≥ 50 pg |
|  | + MCHC (Mật độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu): khoảng 10 g/dL đến ≥ 50 g/dL |
|  | + RDW-CV (Dải phân bố hồng cầu): 0 đến ≥ 50% |
|  | + RDW-SD (Dải phân bố hồng cầu): 0 đến ≥ 199 fL |
|  | + PLT (Số lượng tiểu cầu): 0 đến ≥ 149 x 104/µL |
|  | + PCT (Platelet crit): 0 đến ≥ 2,99% |
|  | + MPV (Thể tích tiểu cầu trung bình): 0 đến ≥ 20 fL |
|  | + PDW (Dải phân bố tiểu cầu): 0 đến ≥ 50% |
|  | + P-LCR (Tỉ lệ tiểu cầu lớn): 0 đến ≥ 100% |
|  | + ESR (Tốc độ máu lắng): 0 đến ≥ 200 mm |
|  | Độ lặp lại: |
|  | + WBC: ≤ 2% CV |
|  | + RBC: ≤ 1,5% CV |
|  | + HGB: ≤ 1,5% CV |
|  | + MCV: ≤ 1% CV |
|  | + PLT: ≤ 4% CV |
|  | + ESR: ≤ 10% hoặc SD ≤ 1,5 mm |
|  | Thể tích mẫu: |
|  | + Chế độ đo thông thường đo công thức máu: khoảng 20 µL |
|  | + Chế độ đo thông thường đo công thức máu và tốc độ máu lắng: khoảng 80 µL |
|  | + Chế độ pha loãng trước (đo công thức máu): khoảng 10 µL hoặc 20 µL |
|  | + Chế độ mao quản (đo công thức máu): khoảng 10 µL |
|  | Chương trình kiểm tra chất lượng QC: ≥ 2 chương trình |
|  | Khả năng lưu trữ dữ liệu: ≥ 50.000 dữ liệu bao gồm biểu đồ lưu trong bộ nhớ trong của máy |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. |
|  | Cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong vòng: ≤ 48 giờ khi được thông báo của chủ đầu tư. |
|  | Thực hiện chế độ bảo trì định kỳ 3 tháng một lần hoặc theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất |
|  | Có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản cho cán bộ sử dụng và quản lý thiết bị. |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |
|  | Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm kể từ thời điểm hết thời gian bảo hành. |
|  | Có báo giá vật tư linh kiện thiết bị và cam kết ký hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sau thời gian bảo hành. |

- Máy ly tâm

| TT | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau |
|  | Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 9001; ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện sử dụng: 220V ± 10%, 50Hz |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp |
|  | Máy chính: 01 cái |
|  | Rotor góc ≥ 8 vị trí: 01 cái |
|  | Adapter cho ống máu 5ml: 08 cái |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
|  | Tốc độ ly tâm tối đa ≥ 6.000 vòng/phút. |
|  | Lực ly tâm tối đa: ≥ 3.461 xg (RCF) |
|  | Làm mát: bằng không khí hoặc tốt hơn |
|  | Điều khiển: Vi xử lý, có màn hình LCD hoặc tương đương hiển thị tốc độ, thời gian và các thông số khác. |
|  | Máy có các tính năng an toàn, tối thiểu gồm: nắp đóng khi ly tâm, bảo vệ quá nhiệt, và hiển thị mất cân bằng. |
|  | Thân máy bằng nhựa, nắp kim loại hoặc tốt hơn |
|  | Có cổng quan sát trên nắp, khóa nắp bằng 1 tay, bảo vệ rơi nắp, có tính năng mở nắp khẩn cấp. |
|  | Buồng thiết kế bằng hợp kim nhẹ hoặc tương đương, sử dụng động cơ không chổi than. |
|  | Màn hình hiển thị lỗi, giám sát và tắt máy khi mất cân bằng |
|  | Bảng hiện thị giá trị thực tế các thông số. |
|  | Có ≥ 3 thông số báo có thể điều chỉnh sau khi hoàn thành quá trình ly tâm, có ≥ 2 chế độ tăng tốc và giảm tốc. |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. |
|  | Cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong vòng: ≤ 48 giờ khi được thông báo của chủ đầu tư. |
|  | Thực hiện chế độ bảo trì định kỳ 3 tháng một lần hoặc theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất |
|  | Có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản cho cán bộ sử dụng và quản lý thiết bị. |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |
|  | Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm kể từ thời điểm hết thời gian bảo hành. |
|  | Có báo giá vật tư linh kiện thiết bị và cam kết ký hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sau thời gian bảo hành. |

- Nồi hấp tiệt trùng

| TT | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật chi tiết |
| --- | --- |
| I | Yêu cầu chung |
|  | Hàng hóa mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau |
|  | Hãng sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương |
|  | Nguồn điện cung cấp: 220V/380V ± 10%, 50Hz |
|  | Môi trường hoạt động: |
|  | + Nhiệt độ tối đa: ≥ 30oC |
|  | + Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |
| II | Yêu cầu cấu hình cung cấp |
|  | Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ, bao gồm: |
|  | Máy chính: 01 bộ |
|  | Giỏ hấp khoảng Ø360 x 242 mm: 03 cái |
|  | Bộ cấp nước tự động: 01 cái |
|  | Tank chứa nước tích hợp máy chính: 01 cái |
|  | Bộ làm mềm nước cứng: 01 bộ |
|  | Máy in nhiệt tích hợp: 01 máy |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 Bộ |
| III | Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật |
|  | Đặc tính: |
|  | Buồng hấp: |
|  | + Vật liệu thép 304SS hoặc tương đương, dày ≥ 2mm |
|  | + Lớp cách nhiệt bằng bông khoáng thủy tinh, dày ≥ 3mm |
|  | Jacket: |
|  | + Vật liệu: Thép 304SS hoặc tương đương, dày ≥ 2mm |
|  | + Thể tích: ≥ 20 lít |
|  | + Có cảm biến bảo vệ mực nước |
|  | + Lớp cách nhiệt bằng bông khoáng thủy tinh, dày ≥ 3mm |
|  | Gioăng cửa bằng silicon nguyên khối |
|  | Có ≥ 3 cảm biến nhiệt độ PT-100 hoặc tương đương |
|  | Có ≥ 02 đồng hồng áp suất cho buồng hấp và jacket |
|  | Bơm chân không ≥ 01 vòng nước |
|  | Cửa buồng hấp bằng thép 304SS hoặc tương đương, dày ≥ 10mm |
|  | Vỏ nồi hấp bằng inox 304 hoặc tương đương |
|  | Thể tích buồng hấp: ≥ 104 lít |
|  | Phạm vi cài đặt thời gian chương trình tiệt trùng: từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 phút |
|  | Phạm vi cài đặt nhiệt độ tiệt trùng: từ ≤ 105 °C đến ≥ 136°C |
|  | Chương trình tiệt trùng mặc định có sẵn trong bộ nhớ: ≥ 05 chương trình |
|  | Chương trình tiệt trùng dành cho người cài đặt: ≥ 12 chương trình gồm |
|  | + ≥ 10 chương trình tiệt trùng vật liệu rắn |
|  | + ≥ 01 chương trình cho chất lỏng |
|  | + ≥ 01 chương trình sấy khô |
|  | Chức năng kiểm tra Bowie & Dick, kiểm tra rò rỉ chân không. |
|  | Áp suất làm việc tối đa: ≥ 3.0 bars |
|  | Áp suất làm việc nhỏ nhất: ≤ 2.000 mbar |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa: khoảng 144°C |
|  | Phân đoạn hút chân không trước: từ 1 đến ≥ 4 |
|  | Phạm vi cài đặt thời gian chương trình sấy khô: từ ≤ 1 phút đến ≥ 30 phút |
|  | Có chức năng Standby (chế đệ chờ) |
|  | Chức năng tiền gia nhiệt trước: Có thể chọn ON hoặc OFF |
|  | Kích thước buồng hấp (Ø x H): ≥ 396 x 840 mm |
|  | Tính năng: |
|  | Bộ tích hợp hơi nước (bình đun sôi) cho phép tạo hơi nước nhanh. |
|  | Bơm chân không không màng, không cần bảo dưỡng |
|  | Giai đoạn hút chân không trước/ Phân đoạn chân không trước giúp loại bỏ bọt khí và đạt độ thẩm thấu hơi nước tối ưu. |
|  | Giai đoạn hút chân không sau/ Phân đoạn chân không sau giúp sấy khô hiệu quả tối ưu |
|  | Đáp ứng tiêu chuẩn EN 285 hoặc tương đương |
|  | Buồng hấp được làm nóng trước giúp loại bỏ sự ngưng tụ hơi nước trên thành buồng và tăng tốc độ gia nhiệt cho mẫu cần hấp. |
|  | Hiển thị: |
|  | Hệ thống điều khiển vi xử lý, màn hình hiển thị LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 4 inch |
|  | Hiển thị trên màn hình, tối thiểu gồm: |
|  | + Nhiệt độ và áp suất buồng hấp, nhiệt độ của lớp áo khoác gia nhiệt (Jacket), nhiệt độ và áp suất của bình đun sôi (bộ phận tạo hơi nước); |
|  | + Tên chương trình đang hoạt động; |
|  | + Từng giai đoạn của một chương trình; |
|  | + Thời gian của từng giai đoạn chương trình; |
|  | + Tổng thời gian của một chương trình tiệt trùng; |
|  | + Hiển thị nhiệt độ và áp suất buồng dưới dạng kỹ thuật số hoặc biểu đồ nhiệt độ và áp suất; |
|  | + Vị trí cửa; khả năng truy xuất lỗi và báo động cho hệ thống; |
|  | Có mật khẩu cho người dùng ngăn chặn truy cập trái phép và truy cập Menu; |
|  | Ngôn ngữ hệ thống tối thiểu có tiếng Anh; |
|  | Có trang menu trợ giúp và hướng dẫn khắc phục lỗi. |
|  | Có ≥ 05 chương trình tiệt trùng mặc định có sẵn: |
|  | Tiệt trùng chung 134°C trong khoảng 4 phút; |
|  | Sản phẩm cao su 134°C trong khoảng 10 phút; |
|  | Prion 134°C trong khoảng 20 phút; |
|  | Tiệt trùng nhanh 134°C trong khoảng 4 phút ; |
|  | Sản phẩm nhạy nhiệt 121°C trong khoảng 20 phút. |
|  | Có ≥ 10 chương trình tiệt trùng dành cho người dùng tự cài đặt |
|  | Trong phạm vi nhiệt độ từ ≤ 105°C đến ≥ 136°C |
|  | Thời gian cài đặt từ ≤ 1 phút đến ≥ 99 phút |
|  | Chương trình hút chân không trước từ 1 đến ≥ 4 |
|  | Phạm vi cài đặt sấy khô sau khi hấp tiệt trùng hoàn thành từ 0 đến ≥ 30 phút |
|  | Có ≥ 01 chương trình tiệt trùng chất lỏng |
|  | Có ≥ 01 chương trình sấy khô |
|  | Chương trình gia nhiệt trước; |
|  | Chế độ chờ (Standby) tiết kiệm năng lượng sau khi hoàn thành 1 chu trình hấp |
|  | Chương trình kiểm tra Bowie & Dick, kiểm tra rò rỉ chân không |
|  | Hiển thị thông tin và truy xuất dữ liệu: |
|  | Hiển thị các thông số dưới dạng kỹ thuật số hoặc đồ thị theo thời gian; |
|  | Bộ nhớ lưu trữ ≥ 20.000 kết quả tiệt trùng; |
|  | Lưu trữ ≥ 500 kết quả tiệt trùng chi tiết, ≥ 100 lỗi; |
|  | Truy xuất dữ liệu từ bộ nhớ trong bằng cổng USB tùy chọn thời gian và cập nhật phần mềm qua cổng USB; |
|  | Có khả năng truy cập lịch sử, sửa lỗi và các dữ liệu kỹ thuật khác; |
|  | Máy in nhiệt in đầy đủ thông tin: Tên chương trình, ngày giờ, từng phân đoạn của chương trình, nhiệt độ, áp suất,… kết thúc chương trình, tổng thời gian một chương trình, thông tin chữ ký người dùng; |
|  | Có khả năng kết nối Wifi (truy xuất dữ liệu thông qua máy tính) |
|  | Cổng kết nối thiết bị ngoại vi, tối thiểu gồm: 2 cổng USB, 1 cổng Ethernet và 1 cổng RS485 (LAN) hoặc tương đương |
|  | Hệ thống tự đánh giá quy trình tiệt trùng; tự động phát hiện các lỗi như mất nguồn điện, thiếu nước, hỏng bộ gia nhiệt, nhiệt độ và áp suất cao, lỗi cảm biến, lưu lượng dòng khí vào, thời gian tiền gia nhiệt vượt quá giới hạn cho phép, … |
|  | Chức năng an toàn, tối thiểu gồm: |
|  | Có chức năng cài đặt mật khẩu người dùng; |
|  | Hệ thống an toàn nắp hoạt động bằng điện; |
|  | Không thể mở nắp khi buồng hấp còn áp suất; |
|  | Không thể khởi động chương trình khi nắp mở; |
|  | Báo lỗi bằng tín hiệu âm thanh và màn hình hiển thị nhấp nháy màu đỏ; |
|  | Nhắc nhở thay thế gioăng (Gasket) và bộ lọc HEPA; |
|  | Van an toàn quá áp; |
|  | Nút dừng trong trường hợp khẩn cấp |
|  | Tuân thủ theo tiêu chuẩn CE, MDD 93/42/EC, (PED) 2014/68/EU hoặc tương đương; Cổng xác nhận các tiêu chuẩn có sẵn |
| IV | Yêu cầu khác |
|  | Bảo hành ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. |
|  | Cam kết cử cán bộ đến đơn vị sử dụng kiểm tra trong vòng: ≤ 48 giờ khi được thông báo của chủ đầu tư. |
|  | Thực hiện chế độ bảo trì định kỳ 3 tháng một lần hoặc theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất |
|  | Có kế hoạch đào tạo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản cho cán bộ sử dụng và quản lý thiết bị. |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa, bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. |
|  | Cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm kể từ thời điểm hết thời gian bảo hành. |
|  | Có báo giá vật tư linh kiện thiết bị và cam kết ký hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sau thời gian bảo hành. |

Ghi chú:

- Các yêu cầu kỹ thuật về kích thước, trọng lượng.. được nêu ở mức “khoảng” cho phép sai số ± ≤ 5%;

- Về điều kiện môi trường hoạt động của thiết bị: Trường hợp tài liệu của thiết bị không nêu rõ, nhà thầu phải có thư xác nhận của hãng sản xuất hoặc cung cấp tài liệu chứng minh thiết bị đã được cung cấp, sử dụng ổn định, phù hợp với điều kiện môi trường tại Việt Nam;

- Đối với yêu cầu “đồng bộ chính hãng” (nếu có): Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa có cùng hãng sản xuất, xuất xứ với hệ thống thiết bị chính để đảm bảo tính tương thích, an toàn và tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Các yêu cầu về kỹ thuật nêu tại Chương này là những yêu cầu kỹ thuật cơ bản để mô tả về đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật của hàng hóa mời thầu, trường hợp hàng hóa chào thầu có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương, ưu việt và tốt hơn so với yêu cầu được xem xét chấp nhận được, đánh giá là đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cơ bản của E-HSMT;

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu. Nội hàm tương đương được quy định trong yêu cầu kỹ thuật được hiểu là:

(1) Được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tương đương tiêu chuẩn;

(2) Tương đương về tính năng cơ bản, độ tin cậy, phạm vi ứng dụng ;

(3) Tương đương về công suất; hiệu suất, yêu cầu thông số đầu vào; danh mục, độ chính xác kết quả đầu ra;

(4) Tương đương về giá trị đo; độ chính xác kết quả đo;

(5) Tương đương về hàm lượng, nồng độ, tính chất.

1.3. Các yêu cầu khác

Yêu cầu về bảo hành hàng hóa:

- Thời gian bảo hành hàng hóa: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và và tối thiểu theo bảng thông số kỹ thuật hàng hóa, thực hiện bảo trì trong suốt thời gian bảo hành, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa; trong trường hợp phải thay thế mới thì thời gian bảo hành được tính lại từ đầu đối với vật tư thay thế).

- Trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng được việc bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền thuê nhà thầu khác thực hiện. Toàn bộ kinh phí do nhà thầu chi trả.

- Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

- Nhà thầu cần phải nghiên cứu kỹ E-HSMT để có chuẩn bị E-HSDT đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT về phạm vi cung cấp, tiến độ cung cấp, tổ chức lắp đặt, vận hành chạy thử, nghiệm thu bàn giao, bảo hành, bảo trì và các yêu cầu về phụ tùng thay thế.

- Kiểm định, cấp phép hoạt động cho thiết bị theo quy định Bộ Khoa học và Công nghệ trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng (nếu có);

- Dịch vụ sau bán hàng: Cho đổi trả và cung cấp hàng thay thế (mới 100%) trong trường hợp khi sử dụng phát hiện hàng bị lỗi (không đúng về quy cách thông số kỹ thuật, quy cách bao gói hoặc kết quả thử nghiệm không đạt các thông số công bố của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT…)

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có chữ ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết theo mẫu tại Phụ lục 1 và Bảng đáp ứng kỹ thuật tại Phụ lục 2 như sau:

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............. ngày ..... tháng  ..... năm .....

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk

(Sau đây gọi là Chủ đầu tư)

Chúng tôi:

Công ty: …………………………………………………………….................

Địa chỉ: ……………………………………………………………..................

ĐKKD/ Mã số thuế:  ……………………………………………............….....

Mã định danh trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: …………………………

Thông tin liên hệ của người phụ trách gói thầu: ………………………………..

Sau khi nghiên cứu E-HSMT gói thầu: [điền tên gói thầu], mã TBMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia: [điền mã gói thầu], chúng tôi ..... [điền tên nhà thầu] xin tham dự gói thầu nêu trên và cam kết các nội dung sau đây:

I. Về E-HSDT:

- Thông tin ghi trong file mềm gửi cho Chủ đầu tư đúng như file scan trong E-HSDT của chúng tôi đã nộp;

- Nếu giá trị bảo đảm dự thầu của E-HSDT chúng tôi tham dự dưới 50 triệu đồng, chúng tôi cam kết nếu được mời vào đối chiếu tài liệu thì chúng tôi sẽ nộp một khoản tiền bằng giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT;

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue cung cấp trong E-HSDT đều được nhà sản xuất công bố. Trong trường hợp Chủ đầu tư phát hiện có sự sai khác giữa bản nhà thầu nộp trong E-HSDT và bản do nhà sản xuất công bố thì nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm giải trình cho sự sai khác này, đồng thời Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu mang hàng hóa đến để kiểm tra, thử nghiệm, đối chiếu với nội dung đã nộp trong E-HSDT;

- Không có một trong các hành vi trong việc tham dự thầu trừ trường hợp bất khả kháng, cụ thể như sau:

- Không có gói thầu nào mà nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) khi được mời thương thảo trong thời gian có hiệu lực của Hồ sơ dự thầu;

- Nhà thầu đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng (nếu có) nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 34 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

- Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng.

Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong thời gian 03 năm gần nhất tính đến thời điểm đóng thầu không có một trong các vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc xử lý theo quy định của Luật đấu thầu, cụ thể như sau:

- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;

- Không đáp ứng yêu cầu về chất lượng bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng và các yếu tố khác có liên quan đến vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện hợp đồng;

- Có vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.

- Cam kết các thông tin trong E-HSDT đều trung thực, hợp pháp. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT của nhà thầu xem như không hợp lệ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin này.

II. Về cung ứng hàng hoá:

- Tất cả các hàng hoá dự thầu đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký và được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành; Không vi phạm các qui định về sở hữu trí tuệ của Việt Nam và Quốc tế;

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, vận hành: Phải theo đúng quy định của pháp luật;

- Hàng hoá cung ứng đảm bảo đúng theo thông tin nêu trong E-HSDT, Quyết định trúng thầu đã được phê duyệt và phụ lục đính kèm hợp đồng. Thực hiện ngay việc thông báo cho Chủ đầu tư bằng văn bản khi mặt hàng trúng thầu có những thay đổi thông tin so với thông tin đã dự thầu (cơ sở sản xuất, số đăng ký, quy cách sản phẩm, giá kê khai..);

- Hàng hóa cung ứng đủ điều kiện lưu hành (đối với hàng hóa là thiết bị y tế đáp ứng điều kiện lưu hành theo quy định tại Điều 22, Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 1, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025, các hàng hóa khác đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành);

- Cung cấp đầy đủ hàng hoá nếu trúng thầu và đảm bảo hàng hóa được giao mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau và chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện và có nhãn với đầy đủ thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật về nhãn mác hàng hóa;

- Hàng hóa khi bàn giao đảm bảo tính chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất, theo yêu cầu của E-HSMT và đúng với E-HSDT được chấp thuận; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến khoa phòng thụ hưởng của Bệnh viện, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu;

- Trường hợp hàng hoá giao Chủ đầu tư kiểm tra không đảm bảo chất lượng (không đạt chất lượng về mặt cảm quan, biến đổi màu sắc, nhãn hàng hoá không đúng quy chế, bong, tróc, mờ...) hoặc có văn bản thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi cam kết có trách nhiệm đổi lô hàng khác tương ứng cùng loại theo hợp đồng đã ký tại Phụ lục đính kèm) trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo và nhà thầu chịu hoàn toàn mọi phí tổn cho việc thay thế này;

- Trường hợp hàng hóa dự thầu yêu cầu cần có thiết bị (trợ cụ) để sử dụng, Nhà thầu cam kết cung cấp thiết bị (trợ cụ) để sử dụng hàng hóa dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Thiết bị cung cấp đảm bảo được kiểm định đạt về an toàn và tính năng kỹ thuật bởi Tổ chức kiểm định hoạt động hợp pháp trước khi đưa vào sử dụng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ theo các quy định pháp luật hiện hành;

- Nhà thầu có số điện thoại đường dây nóng (thường trực 24/24) để tiếp nhận yêu  cầu khi thiết bị có sự cố của chủ đầu tư. Cam kết có kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam giải quyết ngay khi có sự cố trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư;

- Cam kết cung cấp trung thực và đầy đủ hồ sơ hàng hóa (đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm có: Chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng, Invoice, Packing list, vận đơn, Tờ khai hải quan) khi có yêu cầu của Chủ đầu tư; Nội dung tại tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn phụ (đối với hàng hóa nhập khẩu), catalog đi kèm với hàng hóa khi cung ứng cho Chủ đầu tư hoàn toàn trùng khớp với nội dung trong tờ hướng dẫn sử dụng, catalog kèm theo hồ sơ đăng ký đã được Bộ Y tế (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp phép. Trường hợp để xảy ra sai lệch thông tin ảnh hưởng đến chất lượng khi sử dụng, gây ảnh hưởng về sức khỏe, tính mạng và kinh tế của người bệnh cũng như của Chủ đầu tư thì chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;

- Cam kết bàn giao cho chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ)… đối với hàng hoá nhập khẩu hoặc giấy chứng nhận chất lượng (hợp chuẩn, hợp quy) đối với hàng hoá sản xuất trong nước. Đối với các hàng hóa khác được sản xuất tại Việt Nam hoặc các hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường: cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng và giấy bảo hành của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối khi giao hàng;

- Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa trong hợp đồng theo nhu cầu của Chủ đầu tư trong thời gian thực hiện gói thầu kể từ ngày hợp đồng được ký kết;

- Cam kết bổ sung các giấy tờ khi hết hiệu lực, bổ sung khi cần làm rõ hồ sơ về các tài liệu như: Tiêu chuẩn chất lượng, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành, giấy phép bán hàng....sẽ phối hợp với Bệnh viện giải quyết các phát sinh khác liên quan đến sản phẩm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng và sử dụng sản phẩm;

- Nhà thầu chịu trách nhiệm trong trường hợp Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn áp dụng, Bản kết quả phân loại hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế của hàng hóa bị thu hồi trước khi ký kết hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ không thanh toán cho các trang thiết bị y tế bị ảnh hưởng kể từ ngày Quyết định thu hồi có hiệu lực;

III. Nội dung khác:

- Cam kết số liệu tài chính kê khai trong E-HSDT đúng với số liệu đã kê khai với cơ quan thuế. Sẵn sàng cử cán bộ mang theo token để đối chiếu với số liệu đã kê khai trên Hệ thống thuế điện tử khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết sẵn sàng cung cấp bản gốc các tài liệu để đối chiếu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết tại thời điểm đối chiếu tài liệu và hoàn thiện hợp đồng, Nhà thầu đảm bảo đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật theo quy định về “Điều kiện ký kết hợp đồng” tại Khoản 2 Điều 66 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh khả năng cung ứng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng và hợp lệ. Trường hợp Nhà thầu không thể cung cấp tài liệu chứng minh, Nhà thầu sẽ không đủ điều kiện xét trúng thầu theo hướng dẫn tại Khoản 19 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu tại văn bản này, đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

............. ngày ..... tháng  ..... năm .....

BẢNG KÊ KHAI ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT

- Tên nhà thầu: .................	Địa chỉ: .................		Số điện thoại: ................

- Gói thầu: .......................	Thuộc dự toán: ..............................................

| STT | Mã phần/lô | Tên phần (lô)/tên hàng hóa theo E- HSMT | Quy cách đóng gói | Hạn sử dụng của hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Yêu cầu thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật trong E-HSMT | Mức độ đáp ứng thông số kĩ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật tại E-HSDT | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm (nếu có) | Cơ sở- hãng sản xuất/ Chủ sở hữu | Xuất xứ | Tiêu chuẩn chất lượng | Số công bố tiêu chuẩn Số Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (nếu có) hoặc tương đương | Phân loại Thiết bị y tế; Số, ngày cấp, tổ chức cấp Bảng phân loại | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | Ghi mã phần (lô) nhà thầu tham dự | Điền thông tin thống nhất với Bảng giá | Điền quy cách đóng gói của hàng hóa dự thầu | Điền tổng thời hạn sử dụng của hàng hóa: tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn. | Nhập đơn vị tính | Nhập số lượng dự thầu | Nêu yêu cầu tại mục 1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể | Liệt kê nội dung đáp ứng thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu theo tài liệu | Nhập Model, ký mã hiệu hàng hóa | Nhập ký mã hiệu hàng hóa | Nhập xuất xứ hàng hóa | ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tiêu chuẩn khác (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp, có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) |  | Trang ... của Catalog, tài liệu tham chiếu. Đồng thời trích dẫn nội dung đáp ứng. |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nhà thầu cam đoan toàn bộ nội dung kê khai trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung đã kê khai.

Trường hợp nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.

|  | ....................., ngày ... tháng ... năm ...... Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Ghi chú:

- Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu nêu trên cùng tài liệu kỹ thuật chứng minh là cơ sở đánh giá về mặt kỹ thuật của Hàng hóa dự thầu. Các thông tin kê khai tại Bảng này phải khớp với thông tin tại webform, trường hợp có sự sai khác, thông tin tại webform là cơ sở để xem xét, đánh giá E-HSDT.

- Quy cách của hàng hóa theo quy định của nhà sản xuất nhưng phải đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT;

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin: Thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ,…. của các linh kiện/phụ kiện kèm theo máy chính.

- Lưu ý: Trường hợp hàng hóa dự thầu là danh mục dùng chung thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04/11/2021, thì nhà thầu cần bổ sung thêm cột mã vật tư theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT vào bảng trên.

HƯỚNG DẪN SẮP XẾP VÀ QUY CÁCH E-HSDT

Nhà thầu nén toàn bộ E-HSDT dưới dạng .zip hoặc .rar, đặt tên file không dấu, không ký tự đặc biệt. Tên thư mục và file viết bằng tiếng Việt không dấu. Đối với nhà thầu liên danh, tách rõ phần hồ sơ của từng thành viên.

- Cách đặt tên các Folder như sau:

- TT_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về Nhà thầu và các mục con sẽ được đánh dấu là A1, A2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| A1. | GPDK | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp |
| A2. | MB_TTBYT | Phiếu tiếp nhận/ Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế |
| A3. | CAMKET_NT | - Cam kết của nhà thầu (nếu có) |
| A4 | BLDT | Bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy (Theo mẫu 04A đối với nhà thầu độc lập, 04B đối với nhà thầu liên danh), nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng đính kèm khi nộp E-HSDT |

- NLKN_Tennhathau: là Folder chứa các thông tin về năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu, và các mục con sẽ được đánh dấu là B1, B2,…

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| B1. | BCTC_20…. | File Báo cáo tài chính + Thuyết minh Báo cáo tài chính |
| B2. | XN_THUE | - Tờ khai thuế TNDN năm tài chính gần nhất - Tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) |
| B3. | HDTT_So…. | Nhà thầu kê khai và đính kèm file tài liệu liên quan để chứng minh thông tin đã kê khai: Bản scan Hợp đồng, Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý có danh mục hàng hóa đã thực hiện theo hợp đồng kê khai, kèm hóa đơn GTGT (với trường hợp biên bản nghiệm thu/thanh lý không thể hiện giá trị hoàn thành của hàng hóa tương tự hoặc hợp đồng mua bán giữa các bên) |
| B4 | CAMKET_DV | Cam kết khả năng cung cấp hóa chất, vật tư xét nghiệm và các vật tư cần thiết đi kèm, dịch vụ đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Chương V. |

- KT_HANG: là Folder chứa các thông tin về kỹ thuật của hóa chất, vật tư xét nghiệm, các vật tư cần thiết, thiết bị, dịch vụ đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật và các mục con sẽ được đánh dấu là C1, C2,…

- Tài liệu kỹ thuật của các hàng hóa cùng Hãng SX được đặt trong cùng 1 Folder.

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| C1. | DUKT_SoTT | Bảng kê khai đáp ứng kỹ thuật theo mẫu của E-HSMT Nhà thầu làm Bảng kê khai đáp ứng kỹ thuật và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác với các thông tin do Nhà thầu kê khai. |
| C2. | ISO……. | Chứng nhận chất lượng còn hiệu lực: ISO 9001 hoặc 13485 hoặc tương đương theo yêu cầu (nếu có) như CE, FDA,…. |
| C3. | PTNSX | Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện sản xuất (Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam) |
| C4. | TLKT_SoTT | + Catalogue/ Brochure /Datasheet hoặc các tài liệu khác chứng minh thông số dự thầu, kèm Bản dịch sang tiếng Việt. + Bảng kết quả phân loại trang thiết bị y tế + PTN tiêu chuẩn áp dụng hàng hóa thuộc loại A, B. Hoặc Hàng hóa thuộc loại C, D: Giấy lưu hành hoặc Giấy phép nhập khẩu hoặc Bảng kết quả phân loại TTBYT (hàng hoá không thuộc danh mục phải xin GPNK) + Tờ khai hải quan. + Các tài liệu khác (nếu có) |

- LIEN_DANH_Tennhathau: Trường hợp liên danh, nhà thầu lập theo Folder này

| STT | File / Folder | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| D1. | THOATHUAN_LIENDANH | Văn bản Thỏa thuận liên danh |
| D2. | TT_THANHVIEN1 | Hồ sơ thành viên liên danh 1 |
| D3. | TT_THANHVIEN2 | Hồ sơ thành viên liên danh 2 (nếu có) |
| D4 | HS_KHAC | Hồ sơ khác |

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

Bên mua hoặc đại diện của bên mua có quyền kiểm tra, thử nghiệm để khẳng định hàng hóa có đặc tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, phù hợp với quy trình chuyên môn của bên mua. Trường hợp phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng với hàng hóa chào thầu hoặc không đáp ứng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, quy trình chuyên môn của bên mua, thì bên mua có quyền từ chối nhận hàng, nhà thầu phải có trách nhiệm cung ứng hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn nhà thầu đã chào.

Thời gian kiểm tra: Trước khi chính thức bàn giao nghiệm thu hàng hoá;

Địa điểm kiểm tra: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk;

Nội dung kiểm tra:

Bước 1: Khi hàng hóa được chuyển đến bên mua, bên bán báo cho bên mua biết để hai bên cùng nhau tiến hành kiểm tra các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết.

Bước 2: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra thử nghiệm hàng hóa dưới sự giám sát của chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật đại diện của chủ đầu tư để chứng minh hàng hóa đó có chất lượng, phù hợp đặc điểm kỹ thuật, phù hợp với quy trình chuyên môn của bên mua.

Tổ chức nghiệm thu hàng hóa:

- Tổ chức nghiệm thu hàng hóa tại địa điểm giao hàng: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk (Hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiến vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng).

- Hàng hoá sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng đến và được Bên mua kiểm tra về số lượng, thông số, tính năng kỹ thuật và tình trạng của hàng hoá.

- Hàng hóa phải được đóng gói, nguyên đai, nguyên kiện kiện theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Kiểm tra hình dáng, kích thước và các thông số kỹ thuật của hàng hóa nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Trong trường hợp Chủ đầu tư có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, hai bên tiến hành thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm/trung tâm kiểm định đạt tiêu chuẩn do Chủ đầu tư chỉ định. Nhà thầu sẽ chịu mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí phát sinh khác đồng thời Chủ đầu tư từ chối không nhận hàng hóa;

- Trường hợp hàng hoá nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu sẽ có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hoá khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hoá không phù hợp đó, trong vòng 10 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hoá không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu;

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng của đơn vị khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có;

- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm;

- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng;

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ bộ tài liệu CO, CQ, tờ khai hải quan hợp lệ đúng theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp CO, CQ, Tờ khai hải quan là bản sao y công chứng, nếu Chủ đầu tư có nghi ngờ thông tin chưa rõ ràng thì Nhà thầu phải cung cấp bản gốc để đối chiếu. Bộ tài liệu này phải gửi cho Chủ đầu tư trước khi tổ chức nghiệm thu giao nhận hàng hóa. Cụ thể:

+ Tờ khai hải quan: Nhà thầu phải cung cấp tờ khai hải quan bản sao (có thể không thể hiện giá trị hàng hóa) có đóng dấu xác nhận của đơn vị nhập khẩu/Nhà thầu.

- Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt (nếu có).

- Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm: Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật của bên mua, thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, quy trình chuyên môn của bên mua. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa không phù hợp, chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.

Bước 3: Sau khi thử nghiệm hai bên tiến hành nghiệm thu hàng hóa và đưa vào sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngày sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.