# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp các thiết bị cho Khoa Phục hồi chức năng năm 2025 (gồm 04 phần);

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi  trong nước, qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Cơ sở 1: Số 215 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

    - Máy điện xung kích thích cầm tay

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 13485 hoặc tương đương.

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C

- Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75 %

      - Yêu cầu về cấu hình

- Máy chính: 01 cái

- Hộp/Túi đựng máy và phụ kiện: 01 cái

- Cáp điện cực: 02 cái

- Điện cực dán: 20 cái

- Pin sạc: 02 cái

- Bộ sạc pin: 01 bộ

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Nguồn cấp máy chính: sử dụng pin độc lập với nguồn điện

- Máy chính tích hợp màn hình và các phím điều khiển chức năng

- Trọng lượng máy chính bao gồm pin ≤ 250 g

- Số kênh kích thích độc lập ≥ 02 kênh

- Dạng sóng kích thích tối thiểu: bất đối xứng

- Tần số xung kích thích từ ≤ 2 Hz đến ≥ 150 Hz

- Độ rộng xung kích thích từ  ≤ 50 µs đến ≥ 300 µs

- Biên độ xung kích thích từ 0 mA đến ≥ 90 mA

- Điện thế kích thích tối đa ≥ 55 V

- Các chế độ kích thích tối thiểu: Liên tục, xung theo điều biến tần số, xung theo điều biến độ rộng

- Tích hợp sẵn các chương trình điều trị: ≥ 06 chương trình

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Bàn trị liệu đa năng

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Nguồn điện sử dụng: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 13485 hoặc tương đương.

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C

- Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75%

      - Yêu cầu về cấu hình

- Bàn trị liệu đa năng: 01 cái

- Dây nguồn: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Bàn trị liệu đa năng với bề mặt giường được thiết kế tối thiểu 03 phần:

- Phần đầu (lỗ mặt có thể tháo rời phù hợp với tư thế người bệnh nằm sấp)

- Phần lưng và hông

- Phần chân

- Vật liệu bàn: thép không gỉ sơn tĩnh điện

- Kích thước tổng thể của bàn trị liệu đa năng:

- Chiều rộng: trong khoảng từ ≥ 650 mm đến ≤ 700 mm

- Chiều dài: trong khoảng từ ≥ 1900 mm đến ≤ 2050 mm

- Chiều cao của bàn có thể điều chỉnh bằng động cơ điện trong khoảng từ ≤ 600 mm đến ≥ 850 mm, điều khiển bằng thanh điều khiển chân hoặc bảng điều khiển cầm tay

- Điều chỉnh góc nâng hạ phần đầu từ ≤ -20° đến ≥ +30°  bằng piston hoặc động cơ điện

- Điều chỉnh góc nâng lưng ≥ +15° bằng piston hoặc động cơ điện

- Điều chỉnh góc nâng phần chân ≥ +40° bằng piston hoặc động cơ điện

- Nệm chất liệu chống thấm với bề dày ≥ 70 mm

- Tải trọng cho phép của giường ≥ 200 kg

- Giường với 04 bánh xe di chuyển và hệ thống khóa trung tâm, tích hợp tối thiểu 04 chân cố định riêng biệt với bánh xe

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Máy kích thích điện cơ nuốt

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Nguồn điện sử dụng: 220 - 240 VAC, 50/60 Hz

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 13485 hoặc tương đương.

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C

- Độ ẩm tối đa đến: ≥ 60%

      - Yêu cầu về cấu hình

- Máy chính: 01 cái

- Cáp nối điện cực: 01 cái

- Điện cực điều trị các loại: 20 cái

- Dây nguồn: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Máy chính tích hợp màn hình hiển thị, kích thích chức năng bằng điện giúp điều trị chứng khó nuốt

- Số kênh điều trị độc lập đồng thời: ≥ 02 kênh

- Tần số kích thích có thể điều chỉnh từ ≤ 1 Hz đến ≥ 100 Hz

- Cường độ kích thích có thể điều chỉnh từ 0 đến ≥ 40 mA

- Độ rộng xung kích thích có thể điều chỉnh từ ≤ 100 µs đến ≥ 400 µs

- Thời gian điều trị có thể điều chỉnh từ ≤ 05 phút đến ≥ 60 phút

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

    - Máy kích thích điện xuyên sọ một chiều đều

      - Yêu cầu chung

- Thiết bị mới 100%. Máy chính sản xuất từ năm 2024 trở về sau

- Xuất xứ máy chính: Châu Âu/ G7

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001/ ISO 13485 hoặc tương đương.

- Điều kiện môi trường hoạt động trong khoảng:

- Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 30°C

- Độ ẩm tối đa đến: ≥ 75%

      - Yêu cầu về cấu hình

Cấu hình cung cấp tối thiểu, bao gồm:

- Máy chính (Bộ kích thích): 01 cái

- Pin sử dụng theo máy chính: 01 bộ

- Điện cực: 01 bộ

- Cáp điện cực: 01 bộ

- Đai cố định điện cực: 01 bộ

- Hộp/Túi đựng máy chính và phụ kiện: 01 bộ

- Máy tính xách tay và phụ kiện đi kèm: 01 bộ

- Phần mềm điều trị: 01 bộ

- Xe đẩy: 01 cái

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ

      - Chỉ tiêu kỹ thuật

- Máy chính tích hợp màn hình hiển thị thông số và các phím bấm chức năng

- Pin sử dụng theo máy chính có chức năng sạc

- Cường độ dòng điện kích thích có thể điều chỉnh và tối đa ≥ 2 mA

- Điện thế dòng điện kích thích tối đa ≥ 20 V

- Thời gian điều trị có thể điều chỉnh tối đa ≥ 40 phút

- Tích hợp chức năng kiểm tra trở kháng

- Máy tính xách tay và phụ kiện đi kèm:

- Kết nối với máy chính để cài đặt các thông số qua phần mềm

- Màn hình hiển thị ≥ 15 inch

- Bộ nhớ RAM ≥ 08 Gb

- Bộ nhớ lưu trữ dữ liệu SSD ≥ 512 Gb

- Phụ kiện đi kèm: bộ sạc pin, chuột máy tính

- Xe đẩy :

- Chất liệu xe đẩy máy chính: nhựa ABS hoặc chất liệu tương đương

- Thiết kế với các bánh xe di chuyển và chức năng khóa cố định vị trí, thích hợp để đặt thiết bị và toàn bộ phụ kiện đi kèm.

      - Các điều kiện khác

- Thời gian bảo hành toàn hệ thống ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và không ngắn hơn thời gian bảo hành khuyến nghị của hãng sản xuất.

- Trong thời gian bảo hành, bảo trì định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất, có bảng chi tiết thực hiện công tác bảo trì – bảo dưỡng (tối thiểu 02 lần/năm).

- Cung cấp bảng liệt kê chi tiết danh mục phụ kiện của toàn hệ thống và danh mục vật tư tiêu hao cho thiết bị trong 1 lần hoạt động tiêu chuẩn.

- Có chào giá chi tiết công tác bảo trì sau thời gian bảo hành.

- Cam kết cung cấp phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật khi khách hàng có yêu cầu trong thời hạn ít nhất 8 năm. Báo giá chi tiết phụ tùng, phụ kiện, các dịch vụ kỹ thuật và có cam kết không thay đổi giá trong thời hạn ít nhất là 5 năm sau bảo hành

- Thời gian cung cấp hàng hóa ≤ 03 tháng kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.

- Cam kết cung cấp CO/CQ, tờ khai hải quan, đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì và hướng dẫn sửa chữa bản tiếng Việt và tiếng Anh khi giao hàng.

- Có kỹ sư của hãng sản xuất hoặc được đào tạo bởi hãng sản xuất tham gia lắp đặt, hướng dẫn đào tạo vận hành sử dụng.

- Khi thiết bị có sự cố, kỹ sư thuộc trung tâm bảo hành chính hãng hoặc thuộc chủ sở hữu thiết bị hợp pháp tại Việt Nam cam kết xử lý ghi nhận sự cố trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo.

- Địa điểm giao hàng và lắp đặt máy: Tại Đơn vị sử dụng – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo mục E-ĐKC 21.1