## Chương V
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hoá thông thường, thiết bị y tế và vật tư xét nghiệm năm 2025 – 2026 bổ sung lần 3 Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ
- Giá gói thầu: 32.567.088.317 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu không trăm tám mươi tám nghìn ba trăm mười bảy đồng);
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, xét từng phần;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, 315 Nguyễn Văn Linh, P. Tân An, TP Cần Thơ
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Hàng hóa đáp ứng các yêu cầu quy định tại mục này:
STT | Mã phần lô | Mã hàng hóa | Tên chung của hàng hoá | Tính năng kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | PP2500595082 | 25HC1DCNK.0001 | Cồn 70 độ | Ethanol đáp ứng theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam. Hàm lượng Ethanol: 68-72% tính theo thể tích Chai 1 lít có vòi xịt (Hoặc tương đương). | Chai | 30000
2 | PP2500595083 | 25HC1DCNK.0003 | Dung dịch rửa vết thương dạng lỏng, chai 350 ml | Dung dịch trong suốt có chứa chất kháng khuẩn polihexanide 0.1% và betaine 0.1%. Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm. Không gây ức chế mô hạt hoặc biểu mô hóa. Chai 350 ml Tiêu chuẩn chất lượng EC. (Hoặc tương đương) | Chai | 2000
3 | PP2500595084 | 25HC1DCNK.0004 | Dung dịch rửa vết thương dạng gel, chai 30ml | Gel sát khuẩn và làm mềm vết thương, trong suốt có chứa polihexanide 0.1%, betaine 0.1%, glycerol, và hydroxyethylcellulose, nước tinh khiết. Làm sạch vết thương, loại bỏ và ngăn ngừa hình thành màng biofilm. Không gây ức chế mô hạt hoặc biểu mô hóa. Chai 30ml Tiêu chuẩn chất lượng EC. (Hoặc tương đương) | Chai | 1.300
4 | PP2500595085 | 25HC1KSNK.0001 | Khăn lau làm sạch và khử trùng bề mặt không chứa cồn | Dạng khăn ướt làm sạch và khử trùng bề mặt dụng cụ, thiết bị y tế, không chứa cồn diệt vi khuẩn, nấm, nấm men, bào tử trong thời gian 1 phút Thành phần :Hydrogen peroxide 6% pH: 5,5-7,0 Kích thước 15,5x 26cm Tiêu chuẩn: EN 14476, EN 16615, EN 13697 , EN 13704 Quy cách: Hộp 100 cái (Hoặc tương đương) | Hộp | 3.000
5 | PP2500595086 | 25HC1KSNK.0002 | Tem chỉ chị cho tiệt khuẩn hơi nước | Tem chỉ thị loại 1 cho tiệt khuẩn hơi nước. Loại tem tự dính. Điều kiện chuyển màu: tiệt khuẩn 121 độ C trong 10 phút; hoặc tiệt khuẩn 134 độ C trong 2 phút. Chuyển màu từ hồng sang nâu sẫm. Không chứa kim loại nặng độc hại. Kích thước 29mm x 22,5mm In được 3 dòng thông tin lên tem. (Hoặc tương đương) | tem | 405.000
6 | PP2500595087 | 25HC1KSNK.0003 | Tem chỉ chị cho tiệt khuẩn plasma/H2O2 | Tem chỉ thị loại 1 cho tiệt khuẩn plasma/VH2O2 Loại tem tự dính. Điều kiện chuyển màu: tiệt khuẩn trong 6 phút, nhiệt độ tiệt khuẩn 50 độ C, với nồng độ 2,3 mg/L H2O2 Chuyển màu từ tím sang xanh lá. Không chứa kim loại nặng độc hại. Kích thước 29mm x 22,5mm In được 3 dòng thông tin lên tem. (Hoặc tương đương) | tem | 270.000
7 | PP2500595088 | 25HC1KSNK.0004 | Ruy băng mực in 110mmx300m | Ruy băng mực in 110mmx300m Dạng mực in chuyển nhiệt Độ dày màng: 4,5µm Độ dày toàn bộ ruy băng: <9µm Nhiệt độ nóng chảy của mực: 65°C ¦ 149°F Hệ số ma sát: Kd < 0,2 Độ đen của mực: 2,1 ODR Thiết kế chống tĩnh điện Cung cấp máy in nhãn ≥300 dpi, tốc độ in ≥4ips và phần mềm in nhãn kèm theo (Hoặc tương đương) | cuộn | 200
8 | PP2500595089 | 25HC1KSNK.0005 | Hóa chất cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp công nghệ plasma | Nồng độ H2O2 ≥ 58% Mỗi cassette hóa chất có 12 capsule Mỗi chu kỳ hấp thường dùng 2 capsule, chu kỳ hấp tăng cường dùng 3 capsule, chu kỳ hấp nhanh dùng 1 capsule (Hoặc tương đương) | Cassette | 900
9 | PP2500595090 | 25HC1KSNK.0006 | Dung dịch sát khuẩn da | 1. Thành phần: 2% w/v Chlorhexidine Gluconate, 70%v/v Isopropyl Alcohol, Tartrazine (CI 19140), Gluconic Acid, nước tinh khiết. 2. Đạt tiêu chuẩn EN13624, EN1040, EN13727 3. pH 5.0- 7.0 4. Quy cách: Chai 500ml (Hoặc tương đương) | Chai | 10.008
10 | PP2500595091 | 25HC1KSNK.0007 | Dung dịch đa enzyme xử lý dụng cụ ban đầu - dạng xịt | 1. Thành phần: dung dịch chứa Protease (0,3-0,5%), Menthol (0,3-0,5%), Amylase (0,3-0,5%), Lipase (0,3-0,5%), Glycerol (3-5%), Glyceryl polyacrylate (0,8-1%), Sodium laureth sulfate (8-10%) và nước tinh khiết (78-80%) 2. Quy cách: Chai 500ml 3. pH: 5,5-6,5 4. Dung dịch sử dụng nguyên chất dùng để xử lý dụng cụ ban đầu – dạng xịt phủ hết bề mặt dụng cụ ngay sau khi phẫu thuật 5. Đạt tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Chai | 1.080
11 | PP2500595092 | 25HC1KSNK.0008 | Dung dịch enzyme tính kiềm dùng cho máy rửa, ít bọt | thành phần hoạt chất: Protein-degrading enzyme (protease): 0,5%w/w, lipid-degrading enzyme (lipase): 0,025%w/w, starch-degrading enzyme (amylase): 0,05%w/w, cellulose-degrading enzyme (cellulase): 0.025%w/w, alkaline agent (Kiềm): 9%w/w. pH: 8-9 (kiềm yếu) Phù hợp: Rửa bằng tay / rửa máy sóng siêu âm Quy cách: Can 4 lít (Hoặc tương đương) | Can | 270
12 | PP2500595093 | 25HC1KSNK.0010 | Khăn tắm khô Chlorhexidine digluconate + QAC, 10 - 20 cái/gói | - Chlohexidine Gluconate 2%, Cetylpyridinium Chloride 0.05%. - Chất liệu vải không dệt thành phần 20% viscose + 80% Polyester (Trơn). - Trọng lượng: 45 gsm (+/- 3gsm). - Kích thước: 150mm x 210mm. - Gói/ 10 Miếng -Tiêu chuẩn: EN 13727, EN 13624 (Hoặc tương đương) | Gói | 27.000
13 | PP2500595094 | 25HC1KGPB.0001 | Kháng thể đơn dòng kháng ER (SP1) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng ER (SP1), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 5 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 150
14 | PP2500595095 | 25HC1KGPB.0002 | Kháng thể đơn dòng kháng HER2/Neu (4B5) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng HER2/Neu (4B5), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 30 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 150
15 | PP2500595096 | 25HC1KGPB.0003 | Kháng thể đơn dòng kháng Ki-67 (30-9) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng Ki-67 (30-9) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 10 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 500
16 | PP2500595097 | 25HC1KGPB.0004 | Kháng thể đơn dòng kháng p63 (4A4), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng p63 (4A4), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 0.7 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 150
17 | PP2500595098 | 25HC1KGPB.0005 | Kháng thể đơn dòng kháng PR (1E2) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng PR (1E2), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 5 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 150
18 | PP2500595099 | 25HC1KGPB.0006 | Dung dịch dầu khoáng nhẹ chống bay hơi hóa chất trên tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch dầu hữu cơ tỉ trọng nhẹ hơn nước chống bay hơi thuốc thử trên tiêu bản ứng dụng cho nhuộm hóa mô miễn dịch, hóa tế bào miễn dịch và lai tại chỗ Quy cách: 2L (Hoặc tương đương) | ml | 156.000
19 | PP2500595100 | 25HC1KGPB.0007 | Dung dịch loại bỏ paraffin trên mẫu mô | Dung dịch loại bỏ paraffin trên mẫu mô trong phản ứng nhuộm hóa mô miễn dịch và lai tại chỗ dạng đậm đặc. Chứa khoảng 30% dung dịch Cola®Terge và 0.5% Prđộ Clin 300. Quy cách: 2L (Hoặc tương đương) | ml | 22.000
20 | PP2500595101 | 25HC1KGPB.0008 | Dung dịch bộ lộ kháng nguyên dùng trong kỹ thuật hóa mô miễn dịch | Dung dịch có khả năng thủy phân các liên kết cộng hóa trị được hình thành bởi formalin trong mô, giúp loại bỏ các liên kết này cho phép tái cấu trúc các phân tử protein và tăng khả năng tiếp cận kháng thể hoặc mẫu dò. Tris, và 0.05% dung dịch Prđộ Clin 950, một chất bảo quản. Quy cách: 2L (Hoặc tương đương) | ml | 22.000
21 | PP2500595102 | 25HC1KGPB.0009 | Dung dịch điều chỉnh môi trường phản ứng trên tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch | Dung dịch rửa tiêu bản giữa các bước giữa các bước nhuộm và cung cấp môi trường nước ổn định cho hóa mô miễn dịch, hóa tế bào miễn dịch và lai tại chỗ. Chứa dung dịch đệm Tris, và 0.05% Prđộ Clin 300. Quy cách: 2L (Hoặc tương đương) | ml | 58.000
22 | PP2500595103 | 25HC1KGPB.0010 | Dung dịch đệm chứa lithium cacbonat, được sử dụng trong phòng thí nghiệm để điều chỉnh màu sắc của hematoxylin. dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Dung dịch đệm Chứa lithium cacbonat, được sử dụng trong phòng thí nghiệm để điều chỉnh màu sắc của hematoxylin sang màu xanh lam, đủ dùng cho ≤ 250 xét nghiệm. Chứa dung dịch lithium carbonate 0.1 M trong sodium carbonate 0.5 M. Quy cách: 250 Test (Hoặc tương đương) | Test | 6.000
23 | PP2500595104 | 25HC1KGPB.0011 | Thuốc nhuộm hematoxylin theo Mayer cải tiến. dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Thuốc nhuộm hematoxylin theo Mayer cải tiến dành cho mục đích sử dụng trong phòng thí nghiệm trong việc nhuộm nhân tế bào trên các tiêu bản Chứa các tế bào từ mô đông lạnh, hoặc mô nhúng paraffin, đủ dùng cho ≤ 250 xét nghiệm. Chứa glycol và acid acetic ổn định dung dịch. Quy cách: 250 test (Hoặc tương đương) | Test | 6.000
24 | PP2500595105 | 25HC1KGPB.0012 | Bộ phát hiện cho tín hiệu màu nâu dùng trong kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch, dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối bao gồm 5 thành phần được đóng gói trong các ống phân phối. | Bộ phát hiện cho tín hiệu mầu nâu (DAB), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , dùng trong kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch, đủ dùng cho ≤ 250 xét nghiệm. Gồm 5 thành phần: DAB Inhibitor; HRP Multimer; DAB Chromogen; DAB H2O2 và Copper được đóng gói trong các ống phân phối. Quy cách: 250 Test (Hoặc tương đương) | Test | 4.000
25 | PP2500595106 | 25HC1KGPB.0013 | Tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch kết dính cao, góc 90 độ. | Tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch kết dính cao, góc 90 độ. Phù hợp với thiết bị cung cấp (cung cấp tài liệu đánh giá của hãng để chứng minh hiệu năng của sản phẩm) Quy cách: 1000 cái (Hoặc tương đương) | Cái | 3.000
26 | PP2500595107 | 25HC1KGPB.0014 | Mực in dùng in nhãn mã vạch dán trên tiêu bản hóa mô miễn dịch | Mực in dùng in nhãn mã vạch dán trên tiêu bản hóa mô miễn dịch có phiến nhựa trong suốt chống trôi mực in trong quá trình nhuộm tiêu bản. Quy cách: cuộn / 8000 nhãn (Hoặc tương đương) | Cuộn | 1
27 | PP2500595108 | 25HC1KGPB.0015 | Nhãn in mã vạch cho tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch. | Nhãn in mã vạch cho tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch Quy cách: 2500 Cái (Hoặc tương đương) | Cái | 5.000
28 | PP2500595109 | 25HC1KGPB.0016 | Kháng thể đơn dòng kháng MLH1 (M1), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng MLH1 (M1) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 5μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 350
29 | PP2500595110 | 25HC1KGPB.0017 | Kháng thể đơn dòng kháng MSH2 (G219-1129), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng MSH2 (G219-1129) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 100μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 350
30 | PP2500595111 | 25HC1KGPB.0018 | Kháng thể đơn dòng kháng MSH6 (SP93), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng MSH6 (SP93) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 5μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 350
31 | PP2500595112 | 25HC1KGPB.0019 | Kháng thể đơn dòng kháng PMS2 (A16-4), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng PMS2 (A16-4) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 5 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 350
32 | PP2500595113 | 25HC1KGPB.0020 | Bộ phát hiện gián tiếp cho tín hiệu màu nâu - DAB, dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , có chứa thành phần HQ Universal linker và thành phần Copper. | Bộ phát hiện là một hệ thống gián tiếp, không Chứa biotin để phát hiện IgG của chuột, IgM của chuột và các kháng thể sơ cấp của thỏ dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối . Bộ này dùng để xác định các mục tiêu bằng hóa mô miễn dịch (IHC) trong các phần mô được cố định bằng formalin, nhúng parafin và đông lạnh, đủ dùng cho ≤ 250 xét nghiệm. Bao gồm 6 thành phần: Peroxidase Inhibitor; HQ Universal linker; HRP Multimer; DAB contains; H2O2 contains và Copper Quy cách: 250 Test (Hoặc tương đương) | Test | 2.000
33 | PP2500595114 | 25HC1KGPB.0021 | Bộ khuếch đại tín hiệu gồm 3 thành phần: Tyramide và chất kết nối chứa HQ; kháng thể đơn dòng từ chuột kháng HQ được đánh dấu H; và 0.04% hydrogen peroxide. | Bộ khuếch đại tín hiệu dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối (dispenser) gồm 3 thành phần: Amplifier Chứa tyramide cùng với một chất kết nối chứa HQ; Amplification Multimer Chứa một kháng thể đơn dòng từ chuột kháng HQ được đánh dấu H; Amplification H2O2 Chứa 0.04% hydrogen peroxide sử dụng cùng với bộ phát hiện gián tiếp nhằm tăng cường độ nhuộm màu của các kháng thể sơ cấp của chuột và thỏ. Bộ dụng cụ này được sử dụng để nhuộm định tính mô được cố định bằng formalin, nhúng parafin, hoặc mô đông lạnh. Đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 500
34 | PP2500595115 | 25HC1KGPB.0022 | Kháng thể đơn dòng kháng bcl-2 (SP66), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng bcl-2 (SP66) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm, chứa khoảng 1.0 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl có chứa protein vận chuyển và 0.10% Prđộ Clin 300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.2 μg/m Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
35 | PP2500595116 | 25HC1KGPB.0023 | Kháng thể đơn dòng kháng bcl-6 (GL191E/A8), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng bcl-6 (GL191E/A8) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
36 | PP2500595117 | 25HC1KGPB.0024 | Kháng thể đơn dòng kháng CD10 (SP67), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CD10 (SP67) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 24.5 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
37 | PP2500595118 | 25HC1KGPB.0025 | Kháng thể đơn dòng kháng CD15 (MMA), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CD15 (MMA) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 56 μg kháng thể đơn dòng từ chuột Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
38 | PP2500595119 | 25HC1KGPB.0026 | Kháng thể đơn dòng kháng CD20 (L26), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CD20 (L26) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 1.5 μg kháng thể đơn dòng từ chuột Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 150
39 | PP2500595120 | 25HC1KGPB.0027 | Kháng thể đơn dòng kháng CD3 (2GV6), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CD3 (2GV6) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 2 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 150
40 | PP2500595121 | 25HC1KGPB.0028 | Kháng thể đơn dòng kháng CD30 (Ber-H2), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CD30 (Ber-H2) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 6μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
41 | PP2500595122 | 25HC1KGPB.0029 | Kháng thể đơn dòng kháng CD5 (SP19), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CD5 (SP19) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 4μg kháng thể (SP19) đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
42 | PP2500595123 | 25HC1KGPB.0030 | Kháng thể đơn dòng kháng Cydin D1 (SP4-R), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng Cyclin D1 (SP4-R), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 0.5μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
43 | PP2500595124 | 25HC1KGPB.0031 | Kháng thể đơn dòng kháng MUM1 (MRQ-43), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng MUM1 (MRQ-43) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
44 | PP2500595125 | 25HC1KGPB.0032 | Kháng thể đơn dòng kháng PAX5 (SP34), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng PAX5 (SP34) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 5μg kháng thể đơn dòng tái tổ hợp từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
45 | PP2500595126 | 25HC1KGPB.0033 | Kháng thể đơn dòng kháng CK 5/6,(D5/16B4) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CK 5/6 (D5/16B4), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 52μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
46 | PP2500595127 | 25HC1KGPB.0034 | Kháng thể đơn dòng kháng p40 (SP225), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng p40 (SP225) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối (dispenser), đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 1μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
47 | PP2500595128 | 25HC1KGPB.0035 | Kháng thể đơn dòng kháng NAPSIN A (MRQ-60), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng NAPSIN A (MRQ-60), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
48 | PP2500595129 | 25HC1KGPB.0036 | Kháng thể đơn dòng kháng TTF-1 (SP141), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng TTF-1 (SP141) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 28.5μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
49 | PP2500595130 | 25HC1KGPB.0037 | Kháng thể đơn dòng kháng PD-L1 (SP263) - dòng đánh giá tiên lượng bệnh, dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối . | Kháng thể đơn dòng kháng PD-L1 (SP263) - dòng đánh giá tiên lượng bệnh, dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 8.05μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Xét nghiệm được chỉ định để hỗ trợ xác định bệnh nhân điều trị bằng pembrolizumab và nivolumab cho bệnh nhân UT phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
50 | PP2500595131 | 25HC1KGPB.0038 | Kháng thể đơn dòng kháng ALK (D5F3), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối . | Kháng thể đơn dòng kháng ALK (D5F3), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 70μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Xét nghiệm phù hợp để hỗ trợ xác định bệnh nhân đủ điều kiện điều trị bằng crizotinib, ceritinib, alectinib hoặc lorlatinib cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
51 | PP2500595132 | 25HC1KGPB.0039 | Chứng âm dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối dùng cho các xét nghiệm PD-L1 - dòng đánh giá tiên lượng và xét nghiệm ALK(D5F3) | Chứng âm dùng cho các xét nghiệm PD-L1 - dòng đánh giá tiên lượng và xét nghiệm ALK(D5F3), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 250 xét nghiệm. Chứa khoảng 250 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 250 Test (Hoặc tương đương) | Test | 250
52 | PP2500595133 | 25HC1KGPB.0040 | Kháng thể đơn dòng kháng CD117 (EP), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CD117 (EP10) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 0.5 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
53 | PP2500595134 | 25HC1KGPB.0041 | Kháng thể đơn dòng kháng CD34(QBEnd/10), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CD34(QBEnd/10) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 4 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
54 | PP2500595135 | 25HC1KGPB.0042 | Kháng thể đơn dòng kháng CD56 (MRQ-42), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CD56 (MRQ-42), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
55 | PP2500595136 | 25HC1KGPB.0043 | Kháng thể đơn dòng kháng CDX-2 (EPR2764Y), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CDX-2 (EPR2764Y) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
56 | PP2500595137 | 25HC1KGPB.0044 | Kháng thể đơn dòng kháng Chromogranin (LK2H10), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng Chromogranin (LK2H10) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 5 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
57 | PP2500595138 | 25HC1KGPB.0045 | Kháng thể kháng Cytokeratin (AE1/AE3&PCK26), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể kháng Cytokeratin (AE1/AE3&PCK26), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 231.5 μg hỗn hợp kháng thể đơn dòng từ chuột. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
58 | PP2500595139 | 25HC1KGPB.0046 | Kháng thể đơn dòng kháng CK20 (SP33), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CK20 (SP33) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 9.5 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
59 | PP2500595140 | 25HC1KGPB.0047 | Kháng thể đơn dòng kháng Cytokeratin 7 (SP52), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng Cytokeratin 7 (SP52) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 2.5 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
60 | PP2500595141 | 25HC1KGPB.0048 | Kháng thể đơn dòng kháng DOG-1 (SP31), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng DOG-1 (SP31) PAB dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
61 | PP2500595142 | 25HC1KGPB.0049 | Kháng thể đơn dòng kháng NSE (MRQ-55), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng NSE (MRQ-55) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
62 | PP2500595143 | 25HC1KGPB.0050 | Kháng thể đơn dòng kháng S100 (4C4.9), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng S100 (4C4.9) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 50 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
63 | PP2500595144 | 25HC1KGPB.0051 | Kháng thể đơn dòng kháng Actin (1A4), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng SMA (1A4), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 100
64 | PP2500595145 | 25HC1KGPB.0052 | Kháng thể đơn dòng kháng Synaptophysin (SP11), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng Synaptophysin (SP11) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 2.6μg kháng thể đơn Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
65 | PP2500595146 | 25HC1KGPB.0053 | Kháng thể đơn dòng kháng Vimetin (V9), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng Vimetin (V9) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Chứa khoảng 12.5 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
66 | PP2500595147 | 25HC1KGPB.0054 | Kháng thể đơn dòng kháng WT1 (6F-H2), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng WT1 (6F-H2), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
67 | PP2500595148 | 25HC1KGPB.0055 | Kháng thể đơn dòng kháng Glypican-3 (1G12), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng Glypican-3 (1G12), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
68 | PP2500595149 | 25HC1KGPB.0056 | Kháng thể đơn dòng kháng độ CT-4 (MRQ-10), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng độ CT-4 (MRQ-10), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
69 | PP2500595150 | 25HC1KGPB.0057 | Kháng thể đơn dòng kháng CK 19 (A53-B/A2.26), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CK 19 (A53-B/A2.26), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
70 | PP2500595151 | 25HC1KGPB.0058 | Kháng thể đơn dòng kháng CD-138 (B-A38), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng CD-138 (B-A38) dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
71 | PP2500595152 | 25HC1KGPB.0059 | Kháng thể đơn dòng kháng Gata 3 (L50-823), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng Gata3 (L50-823), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
72 | PP2500595153 | 25HC1KGPB.0060 | Kháng thể đơn dòng kháng PAX8 (MRQ-50), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng PAX8 (MRQ-50), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
73 | PP2500595154 | 25HC1KGPB.0061 | Kháng thể đơn dòng kháng Arginase-1 (SP156), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng Arginase (SP156), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
74 | PP2500595155 | 25HC1KGPB.0062 | Kháng thể đơn dòng kháng SALL 4 (6E3), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối | Kháng thể đơn dòng kháng SALL 4 (6E3), dạng pha sẵn được đóng gói trong ống phân phối , đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Quy cách: 50 Test (Hoặc tương đương) | Test | 50
75 | PP2500595156 | 25HC2XNSH.0001 | Chương trình Ngoại kiểm ToRCH | Chương trình ngoại kiểm ToRCH: Đáp ứng hơn 12 thông số hoặc tương đương, bao gồm thông số Anti-HSV1 IgM, Anti-HSV2 IgM, Anti-HSV1/2 IgM. Có chu kỳ bắt đầu tháng 7 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng lỏng, 100% huyết thanh người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng Quy cách: 12x1ml/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
76 | PP2500595157 | 25HC2XNSH.0002 | Chương trình Ngoại kiểm HIV/Viêm Gan | Chương trình ngoại kiểm HIV/Viêm gan. Đáp ứng hơn 15 thông số hoặc tương đương, bao gồm thông số Anti-CMV (Total). Có chu kỳ bắt đầu tháng 7 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng lỏng, 100% huyết thanh người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng Quy cách: 12x1.8ml/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 4
77 | PP2500595158 | 25HC2XNSH.0003 | Hóa chất xét nghiệm khí máu động mạch | Cung cấp điểm chuẩn cho pH, điện giải, Hct. Hóa chất đệm cho chạy mẫu. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 4 Bộ/ Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 26
78 | PP2500595159 | 25HC2XNSH.0004 | Dung dịch rửa kim, đầu dò máy khí máu động mạch | Rửa kim hút và đầu dò, các bộ phận liên quan đến mẫu thực hiện trên máy khí máu động mạch. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 4 Bộ/ Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 15
79 | PP2500595160 | 25HC2XNSH.0005 | Bình khí cho xét nghiệm khí máu động mạch | Cal: Cung cấp điểm chuẩn cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 1 điểm và 2 điểm Slope: Cung cấp điểm dốc cho pCO2 và pO2 trong việc hiệu chuẩn 2 điểm. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 2 Bình/ Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 6
80 | PP2500595161 | 25HC2XNSH.0006 | Hoá chất chạy mẫu có Lactate | Hộp đo chứa các cảm biến, thuốc thử, các thành phần điện tử và chất lỏng cần thiết để phân tích các mẫu bệnh nhân và kiểm soát chất lượng cũng như để hiệu chuẩn thực hiện cho 250 mẫu. - Các cảm biến trong hộp có khả năng đo pH, pO2, pCO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần, oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, methemoglobin, carboxyhemoglobin và bilirubin sơ sinh. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: Hộp 250 test (Hoặc tương đương) | Hộp | 36
81 | PP2500595162 | 25HC2XNSH.0007 | Hoá chất rửa thải toàn bộ | Hộp chất rửa/thải có chứa thuốc thử rửa để làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn, gồm 250 mL chứa các khí (oxy, carbon dioxide, nitơ), muối (kiềm halogenua), chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản. Hộp chất rửa/thải cũng lưu trữ chất thải lỏng. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 4 Bộ/ Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 43
82 | PP2500595163 | 25HC2XNSH.0008 | Bộ chứng Anti TPO và Anti Tg | - Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Anti-TSHR, Anti-TPO và Anti Tg. - Là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ. - Tiêu chuẩn CE. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 4 x 2 ml (Hoặc tương đương) | Hộp | 6
83 | PP2500595164 | 25HC2XNSH.0009 | Mẫu chứng TROPONIN T | - Được dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Troponin T. - Là huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ. - Tiêu chuẩn CE. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 4 x 2 ml (Hoặc tương đương) | Hộp | 9
84 | PP2500595165 | 25HC2XNSH.0010 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin | Dùng để định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người . Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang ; Phương pháp miễn dịch cạnh tranh -Giới hạn phát hiện: Giới hạn phát hiện ≤ 10 IU/mL -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤18 Quy cách đóng gói: 300 test/Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
85 | PP2500595166 | 25HC2XNSH.0011 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng thyroglobulin Kháng thể kháng thyroglobulin (ATG Cal1: người, ATG Cal2: cừu) với hai khoảng nồng độ (khoảng 40 IU/mL và khoảng 3250 IU/mL) trong huyết thanh người. Quy cách đóng gói: 4 x 1.5 mL/Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
86 | PP2500595167 | 25HC2XNSH.0012 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng thyroglobulin | Dùng để định lượng thyroglobulin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang ; Phương pháp miễn dịch bắt cặp -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤ 18 Quy cách đóng gói: 300 test/Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
87 | PP2500595168 | 25HC2XNSH.0013 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroglobulin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroglobulin Thyroglobulin (người) với hai khoảng nồng độ (khoảng 0.15 ng/mL và khoảng 180 ng/mL) trong huyết thanh ngựa. Quy cách đóng gói: 4 x 1.0 mL/Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
88 | PP2500595169 | 25HC2XNSH.0014 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteđộ Calcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, Folate, βCTx, Osteđộ Calcin, PTH, P1NP, Vitamin D, Calcitonin Mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ. Quy cách đóng gói: 4 x 3ml/Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 6
89 | PP2500595170 | 25HC2XNSH.0015 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin B12 | Dùng để xét nghiệm định lượng Vitamin B12 trong huyết thanh, huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Phương pháp miễn dịch cạnh tranh -Giới hạn phát hiện: Giới hạn phát hiện = 100 pg/mL (73.8 pmol/L) -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤ 27 Quy cách đóng gói: 300 Test (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
90 | PP2500595171 | 25HC2XNSH.0016 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin B12 | Dùng hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin B12 với 2 khoảng nồng độ (khoảng 185 pmol/L hoặc250 pg/mL và khoảng 1107 pmol/L hoặc 1500 pg/mL) trong huyết thanh người. Quy cách đóng gói: 4 x1ml (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
91 | PP2500595172 | 25HC2XNSH.0017 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Folate | Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Phương pháp miễn dịch cạnh tranh -Giới hạn phát hiện: Giới hạn phát hiện ≤ 70 ng/mL (159 nmol/L) -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤ 27 Quy cách đóng gói: 300 Test (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
92 | PP2500595173 | 25HC2XNSH.0018 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Folate | Ứng dụng folate huyết thanh/huyết tương: Giá trị đích là < 9.1 nmol/L hoặc < 4.0 ng/mL và khoảng 38.5 nmol/L hoặc 17.0 ng/mL. Ứng dụng Folate RBC: Giá trị đích là < 499 nmol/L hoặc < 220 ng/mL và khoảng 1294 nmol/L hoặc 570 ng/mL. Quy cách: 4x1ml/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
93 | PP2500595174 | 25HC2XNSH.0019 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Folate | Mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ. Mẫu chứng được dùng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các xét nghiệm miễn dịch Quy cách đóng gói: 4 x 3ml/Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 4
94 | PP2500595175 | 25HC2XNSH.0020 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgG | Dùng định lượng IgG đặc hiệu trong dịch não tủy, huyết thanh, huyết tương người. Hổ trợ chẩn đoán các bệnh thần kinh. Phương pháp xét nghiệm:Phương pháp vi hạt đo độ đục miễn dịch tăng cường. -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤ 10 Ứng dụng huyết thanh/huyết tương (IGG2): 3.0‑50.0 g/L (20.0‑334 µmol/L) Ứng dụng dịch não tủy (IGG2C): 4.00‑200 mg/L (26.7‑1334 nmol/L) Quy cách đóng gói: 300 Test (Hoặc tương đương) | Hộp | 8
95 | PP2500595176 | 25HC2XNSH.0021 | Thuốc thử xét nghiệm IgM | Dùng định lượng IgM đặc hiệu trong dịch não tủy, huyết thanh, huyết tương người. Hổ trợ chẩn đoán các bệnh thần kinh. Phương pháp xét nghiệm: Phương pháp vi hạt đo độ đục miễn dịch tăng cường. -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤ 10 phút Ứng dụng chuẩn (IGM2): 0.25‑6.50 g/L (0.26‑6.70 µmol/L) Ứng dụng nhạy (IGM2-P): 0.04‑1.50 g/L (0.04‑1.55 µmol/L) Quy cách: 150 test/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 8
96 | PP2500595177 | 25HC2XNSH.0022 | Thuốc thử xét nghiệm IgA | Dùng định lượng IgA đặc hiệu trong dịch não tủy, huyết thanh, huyết tương người. Hổ trợ chẩn đoán các bệnh thần kinh. Phương pháp xét nghiệm: Phương pháp đo độ đục miễn dịch -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤ 10 Ứng dụng chuẩn (IGA2): 0.50‑8.00 g/L (3.13‑50 µmol/L) Ứng dụng nhạy (IGA2-P): 0.1‑4.00 g/L (0.63‑25 µmol/L) Quy cách đóng gói: 300 Test (Hoặc tương đương) | Hộp | 8
97 | PP2500595178 | 25HC2XNSH.0023 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa | Dùng ét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ kappa trong huyết thanh, huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: phương pháp độ đục miễn dịch. -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤ 10 Khoảng đo: 1.0-12.0 g/L (100-1200 mg/dL) Quy cách đóng gói: 100 Test (Hoặc tương đương) | Hộp | 8
98 | PP2500595179 | 25HC2XNSH.0024 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các globulin miễn dịch liên kết và tự do của các loại chuỗi nhẹ lambda trong huyết thanh, huyết tương người. Phương pháp xét nghiệm: Phương pháp đo độ đục miễn dịch -Thời gian xét nghiệm (phút): 10 Khoảng đo: 5‑7.5 g/L (50‑750 mg/dL) Quy cách đóng gói: 100 Test (Hoặc tương đương) | Hộp | 8
99 | PP2500595180 | 25HC2XNSH.0025 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin, α1-microglobulin, IgG, protein | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin, α1-microglobulin, IgG, protein Thành phần phản ứng: Đệm HEPES: 20 mmol/L, pH 7.5, và chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Thành phần không phản ứng: Chất bảo quản và chất ổn định Quy cách: 4x1ml/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 4
100 | PP2500595181 | 25HC2XNSH.0026 | Thuốc thử định lượng lactate | Xét nghiệm dùng để định lượng lactate trong huyết tương và dịch não tủy người. Phương pháp: đo màu. Độ ổn định trên máy ≥ 12 tuần. (Hoặc tương đương) Quy cách đóng gói : 100 test (Hoặc tương đương) | Hộp | 200
101 | PP2500595182 | 25HC2XNSH.0027 | Điện cực chọn lọc ion để định lượng Na+ | Điện cực chọn lọc dùng định lượng Na+ (Hoặc tương đương) Quy cách: 1 cái/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
102 | PP2500595183 | 25HC2XNSH.0028 | Điệc cực chọn lọc ion để định lượng K+ | Điện cực chọn lọc dùng định lượng K+ (Hoặc tương đương) Quy cách: 1 cái/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
103 | PP2500595184 | 25HC2XNSH.0029 | Điệc cực chọn lọc ion để định lượng Cl- | Điện cực chọn lọc dùng định lượng Cl- (Hoặc tương đương) Quy cách: 1 cái/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
104 | PP2500595185 | 25HC2XNSH.0030 | Điện cực tham chiếu máy phân tích | Điện cực tham chiếu dùng trên máy phân tích tự động (Hoặc tương đương) Quy cách: 1 cái/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
105 | PP2500595186 | 25HC2XNSH.0031 | Dung dịch phục hồi điện cực | Đệm phosphate 300 mmol/L; tripropylamine 180 mmol/L; chất tẩy ≤ 0.1 %; chất bảo quản; pH 6.8. (Hoặc tương đương) Quy cách: 2x2l/hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 40
106 | PP2500595187 | 25HC2XNSH.0032 | Dung dịch rửa phản ứng trước khi tạo tín hiệu phát hiện phản ứng miễn dịch. | Dung dịch rửa dùng loại bỏ các thành phần gây nhiễu trong bước rửa sơ bộ trước khi đo. Quy cách 2x2L/hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 200
107 | PP2500595188 | 25HC2XNSH.0033 | Dung dịch phục hồi điện cực | Dùng phục hồi điện cực, vận chuyển hỗn họp phản ứng thuốc thử, rửa vi hạt phỉ streptavidin, phât tín hiệu (Hoặc tương đương). Quy cách 2x2L (Hoặc tương đương) | Hộp | 150
108 | PP2500595189 | 25HC2XNSH.0034 | Bóng đèn máy sinh hóa | Bóng đèn Halogen dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động Tuổi thọ ≥ 1000 giờ (Hoặc tương đương) | cái | 10
109 | PP2500595190 | 25HC2XNSH.0035 | Xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng NT‑proBNP (N‑terminal pro B‑type natriuretic peptide) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm này được chỉ định để hỗ trợ chẩn đoán các cá thể bị nghi ngờ có suy tim sung huyết và để phát hiện rối loạn chức năng tim dạng nhẹ. Độ ổn định trên máy phân tích là ≥16 tuần. -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: ≤10 pg/mL (1.18 pmol/L) -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤18 (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 300 Test (Hoặc tương đương) | Hộp | 12
110 | PP2500595191 | 25HC2XNSH.0036 | Hóa chất xét nghiệm định lượng tacrolimus | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng tacrolimus trong máu toàn phần. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: Hộp/200 test (Hoặc tương đương) | Hộp | 5
111 | PP2500595192 | 25HC2XNSH.0037 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Mẫu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn máy phân tích khi thực hiện định lượng tacrolimus trong mẫu máu toàn phần người. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: Hộp/1x9mL; 5x4.5mL (Hoặc tương đương) | Hộp | 4
112 | PP2500595193 | 25HC2XNSH.0038 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm ghép tạng | Chất chạy chứng nhiều xét nghiệm ghép tạng Cyclosporine, Tacrolimus, Sirolimus có 3 mức nồng độ. Quy cách: 3x4x2ml/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 6
113 | PP2500595194 | 25HC2XNSH.0039 | Hóa chất chiết tách xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Hoá chất dùng để tách tacrolimus ra khỏi mẫu (mẫu máu toàn phần ở người, mẫu chứng và mẫu chuẩn Tacrolimus). (Hoặc tương đương) Quy cách: Hộp/1x20,4ml | Hộp | 10
114 | PP2500595195 | 25HC2XNSH.0040 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV | Hóa chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) được dùng để phát hiện định tính các kháng thể IgG kháng kháng nguyên vỏ capsid (Viral Capsid Antigen - VCA) của virus Epstein-Barr (EBV) trong huyết thanh và huyết tương (Hoặc tương đương) Quy cách: 1x4ml / hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 6
115 | PP2500595196 | 25HC2XNSH.0041 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV | Hóa chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) được dùng để phát hiện định tính các kháng thể IgG kháng kháng nguyên vỏ capsid (Viral Capsid Antigen - VCA) của virus Epstein-Barr (EBV) trong huyết thanh và huyết tương Quy cách: 2x8ml/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 6
116 | PP2500595197 | 25HC2XNSH.0042 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgG kháng EBV | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) được dùng để phát hiện định tính các kháng thể IgG kháng kháng nguyên vỏ capsid (Viral Capsid Antigen - VCA) của virus Epstein-Barr (EBV) trong huyết thanh và huyết tương . (Hoặc tương đương) Quy cách: 100 test/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
117 | PP2500595198 | 25HC2XNSH.0043 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV | Hóa chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để phát hiện định tính các kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid (Viral Capsid Antigen - VCA) của virus EpsteinBarr (EBV) trong huyết thanh và huyết tương Quy cách: 1x4ml / hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 6
118 | PP2500595199 | 25HC2XNSH.0044 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV | Hóa chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để phát hiện định tính các kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid (Viral Capsid Antigen - VCA) của virus EpsteinBarr (EBV) trong huyết thanh và huyết tương Quy cách: 2x8ml/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 6
119 | PP2500595200 | 25HC2XNSH.0045 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng EBV | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang (CMIA) để phát hiện định tính các kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid (Viral Capsid Antigen - VCA) của virus EpsteinBarr (EBV) trong huyết thanh và huyết tương Quy cách: 100 test/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
120 | PP2500595201 | 25HC2XNSH.0046 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti HCV) trong huyết thanh và huyết tương người Quy cách: 100 test/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 50
121 | PP2500595202 | 25HC2XNSH.0047 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 30 thông số sinh hóa | Mẫu chuẩn đông khô lấy từ huyết thanh người. Hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 30 thông số sinh hóa. Quy cách đóng gói: 12x3 ml/Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
122 | PP2500595203 | 25HC2XNSH.0048 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 56 thông số sinh hóa mức bình thường | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 56 thông số sinh hóa mức bình thường Mẫu chứng đông khô lấy từ huyết thanh người. Nồng độ và hoạt tính điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở mức bình thường hay ở ngưỡng bình thường/bệnh lý Quy cách đóng gói: 4x5ml/Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
123 | PP2500595204 | 25HC2XNSH.0049 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 55 thông số sinh hóa mức bệnh lý | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 55 thông số sinh hóa mức bệnh lý. Mẫu chứng đông khô lấy từ huyết thanh người. Nồng độ và hoạt tính điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở ngưỡng bệnh lý Quy cách đóng gói: 4x5ml/Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
124 | PP2500595205 | 25HC2XNSH.0050 | Cóng đo | Cóng đo phản ứng bằng nhựa polypropylen sử dụng 1 lần. Kích thước phù hợp thiết bị đo xét nghiệm miễn dịch, có thể nạp vào máy tại mọi thời điểm. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 1800 cái/thùng (Hoặc tương đương) | thùng | 30
125 | PP2500595206 | 25HC2XNSH.0051 | Đầu côn 300µL | Đầu côn 300µL dùng hút mẫu cho máy miễn dịch tự đông. - Quy cách đóng gói: 960 cái/hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 15
126 | PP2500595207 | 25HC2XNSH.0052 | Khay thử xét nghiệm định tính Kháng Nguyên SARS-CoV-2, vi rút cúm A, vi rút cúm B, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và Adenovirus (ADV) | Khay thử xét nghiệm định tính Kháng Nguyên SARS-CoV-2, vi rút cúm A, vi rút cúm B, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và Adenovirus (ADV)t là xét nghiệm miễn dịch dòng chảy nhằm mục đích phát hiện và phân biệt định tính đồng thời, nhanh chóng kháng nguyên nucleocapsid trong chẩn đoán in vitro thông qua hội chứng hô hấp cấp tính nặng do coronavirus 2 (SARS-CoV-2), vi rút cúm A, vi rút cúm B, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và Adenovirus (ADV) trực tiếp từ các mẫu bệnh phẩm dịch tỵ hầu ở người. Dùng hóa chất tách chiết các kháng nguyên virus và phương pháp Sandwich kháng thể kép để phát hiện kháng nguyên protein nucleocapsid từ SARS-CoV-2, vi rút cúm A, vi rút cúm B, RSV và ADV trong các mẫu bệnh phẩm lấy từ dịch tỵ hầu. | Test | 500
127 | PP2500595208 | 25HC2XNSH.0053 | Test nhanh định tính kháng nguyên cúm type A,B | Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên Cúm type A, B trong bệnh phẩm mũi họng của người, dạng khay. Bao gồm - Liên hợp vàng. * Vạch chứng: Kháng thể kháng protein đặc hiệu: <1 mg. * Vạch thử nghiệm: Kháng thể đơn dòng kháng chuột loại A: <2 mg. * Vạch thử nghiệm: Kháng thể đơn dòng chuột kháng typ B : <2 mg. * Dung dịch pha loãng cúm A+B. - Có chứa Chất làm sạch : 1-2%; PBS-Azide: 98-99% * Giới hạn phát hiện: cúm A là =<9,4 ng/ml và cúm B là =<18,8 ng/ml. Giới hạn phát hiện với nồng độ pha loãng với cúm A: - Influenza A Virus H1N1 A/Mal/302/54 là 5*104CEID50/mL - Influenza A Virus H3N2 A/Hong Kong/8/68 là 1.6*104CEID50/mL - Influenza antigen A/mallard/Netherlands/12/2000 (H7N3) là 1.55µg HA/ml - Influenza antigen A/Cambodia/RO405050/2007 (H5N1) là 0.93µg HA/ml Giới hạn phát hiện với nồng độ pha loãng với cúm B: - Influenza B Virus B/Lee/40 là 1.6*10^4 CEID50/mL - Influenza B Virus B/Brigit là 1.6*10^5 CEID50/mL - Influenza B Virus B/Wisconsin/1/2010 là 2.8 x 10^3CEID50/ mL - Influenza B Virus B/Florida/78/2015 là CEID50≥ 5 per mL - Influenza B Virus B/Wisconsin/1/2010 là 2.8 x 10^3 CEID50/ mL * Độ nhạy, độ đặc hiệu kết luận: -Độ nhạy : 100% -Độ đặc hiệu : 100% *Độ ổn định: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. (Hoặc tương đương) | Test | 500
128 | PP2500595209 | 25HC2XNSH.0064 | Dung dịch pha loãng mẫu | Dùng cho pha loãng mẫu chính - Quy cách đóng gói: 2 x 1500 mL/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 8
129 | PP2500595210 | 25HC2XNSH.0065 | Dung dịch rửa cuvet trên máy sinh hoá | Dùng trong rửa cuvet - Quy cách đóng gói: 2 x 1500 mL/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 8
130 | PP2500595211 | 25HC2XNSH.0066 | Dung dịch rửa và điều chỉnh cuvet phản ứng trên máy sinh hóa | Dùng cho chẩn đoán in vitro trong rửa và điều chỉnh cuvet phản ứng - Quy cách đóng gói: 2 x 1500 mL/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 8
131 | PP2500595212 | 25HC2XNSH.0067 | Dung dịch rửa kim | Dùng trong vệ sinh que thăm pha loãng - Quy cách đóng gói: 2 x 1500 mL/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 8
132 | PP2500595213 | 25HC2XNSH.0068 | Dung dịch 1 rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet trên máy sinh hóa | Dung dịch Natri hiđroxit dùng cho rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet của máy sinh hóa tự động. (hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 8 x 44.6 mL (hoặc tương đương) | Hộp | 2
133 | PP2500595214 | 25HC2XNSH.0069 | Dung dịch 2 rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet trên máy sinh hóa | Dung dịch axit dùng cho chẩn đoán in vitro trong rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet máy sinh hóa tự động. (hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 8 x 44.6 mL (hoặc tương đương) | Hộp | 2
134 | PP2500595215 | 25HC2XNSH.0070 | Dung dịch 4 rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet trên máy sinh hóa | Dung dịch Axit nitric dùng trong rửa ống hút thuốc thử, thiết bị trộn và cuvet máy sinh hóa tự động. (hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 4 x 47ml (hoặc tương đương) | Hộp | 2
135 | PP2500595216 | 25HC2XNSH.0071 | Dung dịch làm mát hệ thống đo quang trên máy sinh hóa | Dùng trong làm mát hệ thống quang kế (hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 1 x 250 mL/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 4
136 | PP2500595217 | 25HC2XNSH.0072 | Dung dịch phòng chống vi khuẩn cho bể nước và ngăn chặn bong bóng bám vào cuvet | Dùng trong phòng chống vi khuẩn cho bể nước và ngăn chặn bong bóng bám vào cuvet (hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 4 x 36 mL/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 4
137 | PP2500595218 | 25HC2XNSH.0073 | Thuốc thử xét nghiệm Ethyl Alcohol | Thuốc thử được dùng cho xét nghiệm định lượng Ethyl Alcohol trong nước tiểu, huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin, kali EDTA, natri florua/kali oxalate). - Dải đo: 3.0–300.0 mg/dL (0.7–65.1 mmol/L) (hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 4 x 300 Tests/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 5
138 | PP2500595219 | 25HC2XNSH.0074 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin | Thuốc thử được dùng cho chẩn đoán in vitro trong quá trình định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người (lithium heparin) (hoặc tương đương) - Dải đo: 1,0–6,0 g/dL (10–60 g/L) - Quy cách đóng gói: 4 x 1700 Tests/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 2
139 | PP2500595220 | 25HC2XNSH.0075 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Thuốc thử được dùng cho chẩn đoán in vitro để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương (lithium heparin) người . (hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 4 x 448 Tests/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 7
140 | PP2500595221 | 25HC2XNSH.0076 | Thuốc thử xét nghiệm bilirubin toàn phần | Thuốc thử được dùng định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người của người lớn và trẻ sơ sinh (hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 4 x 448 Tests/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 7
141 | PP2500595222 | 25HC2XNSH.0077 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần | Thuốc thử dùng định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương (lithium heparin, sodium heparin) người - Dải đo: 2,0–12,0 g/dL (20–120 g/L) - Quy cách đóng gói: 4 x 1850 Tests/ Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 2
142 | PP2500595223 | 25HC2XNSH.0078 | Thuốc thử xét nghiệm Uric Acid | Thuốc thử được dùng định lượng axit uric trong huyết thanh và huyết tương của người (lithium heparin) và nước tiểu - Dải đo: Huyết thanh và huyết tương: 0,5–20,0 mg/dL (30–1190 µmol/L) Nước tiểu: 0,9–180,0 mg/dL (54–10.710 µmol/L) - Quy cách đóng gói: 4 x 1200 Tests/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 10
143 | PP2500595224 | 25HC2XNSH.0079 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa thường quy | Dùng hiệu chuẩn xét nghiệm hóa học: Alb, Ca, CA_2, Chol_2, Crea_2, DBil_2, ECre_2, ECre3, ECreJ, GluH_3, GluO, Iron_2, Iron3, Li, LITH_2, Mg, IP, TBil_2, TP, TP_2, Trig, Trig_2, UA, UN, và UN_c - Quy cách đóng gói: 12 x 3 mL/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 3
144 | PP2500595225 | 25HC2XNSH.0080 | Chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm acetaminophen; ethanol và salicylate | Dùng hiệu chuẩn xét nghiệm acetaminophen; ethanol và salicylate - Quy cách đóng gói: 6 x 3 mL/ Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 2
145 | PP2500595226 | 25HC2XNSH.0081 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Bilirubin | Dung dịch hiệu chuẩn cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp và toàn phần. - Quy cách đóng gói: 6 x 3 mL/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 2
146 | PP2500595227 | 25HC2XNSH.0082 | Cóng pha loãng trên máy sinh hóa miễn dịch | Cóng pha loãng trên máy sinh hóa - miễn dịch - Quy cách đóng gói: 4 Cái/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 2
147 | PP2500595228 | 25HC2XNSH.0083 | Cóng phản ứng trên máy sinh hóa miễn dịch | Cóng phản ứng trên máy sinh hóa - miễn dịch - Quy cách đóng gói: 5 Cái/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 6
148 | PP2500595229 | 25HC2XNSH.0084 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac mức 1 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 1 - Có thông số xét nghiệm Ethanol và Amoniac trong khoảng giá trị có ý nghĩa lâm sàng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8 °C. - Độ ổn định sau khi mở nắp là 20 ngày khi bảo quản tại 2-8 °C. Quy cách: Hộp/6x3ml (hoặc tương đương) | Hộp | 6
149 | PP2500595230 | 25HC2XNSH.0085 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac mức 2 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 2 - Có thông số xét nghiệm Ethanol và Amoniac trong khoảng giá trị có ý nghĩa lâm sàng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8 °C. - Độ ổn định sau khi mở nắp là 20 ngày khi bảo quản tại 2-8 °C. - Quy cách đóng gói: 6 x 3 mL/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 6
150 | PP2500595231 | 25HC2XNSH.0086 | Hóa chất nội kiểm xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac mức 3 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol/ Ammoniac, mức nồng độ 3 - Có thông số xét nghiệm Ethanol và Amoniac trong khoảng giá trị có ý nghĩa lâm sàng - Hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở 2-8 °C. - Độ ổn định sau khi mở nắp là 20 ngày khi bảo quản tại 2-8 °C. - Quy cách đóng gói: 6 x 3 mL/ Hộp (hoặc tương đương) | Hộp | 6
151 | PP2500595232 | 25HC2XNSH.0087 | Thạch nâu bổ sung yếu tố XV | Môi trường giàu dinh dưỡng và yếu tố XV dùng nuôi cấy vi khuẩn khó mọc như Haemophilus spp, N. gonorrhoeae. Thành phần (g/l): Pancreatic Digest of Casein 10; Meat Peptic Digest 5; Heart Pancreatic Digest 3; Yeast Extract 5; Maize Starch 1; Sodium chloride 5; Agar 13.5; Multivitex (XV Factor) 10ml; Horse Blood 100ml; pH: 7.3 ± 0.2 ở 25độ C. (hoặc tương đương) Quy cách: 10 đĩa/Hộp | đĩa | 55.000
152 | PP2500595233 | 25HC2XNSH.0089 | Môi trường vận chuyển mẫu mủ, dịch vết thương | Môi trường vận chuyển mẫu mủ, dịch vết thương. (hoặc tương đương) Quy cách: 50 lọ/ hộp (hoặc tương đương) (hoặc tương đương) | Hộp | 50
153 | PP2500595234 | 25HC2XNSH.0090 | Thuốc thử xét nghiệm Ure | Xét nghiệm dùng để định lượng urea/urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm động học theo phương pháp đo quang -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤10 (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 600 Test (Hoặc tương đương) | Hộp | 20
154 | PP2500595235 | 25HC2XNSH.0091 | Thuốc thử định lượng CA 15-3 | Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng CA 15‑3 trong huyết thanh và huyết tương người giúp hỗ trợ theo dõi bệnh nhân ung thư vú. Kết hợp quy trình lâm sàng và chẩn đoán khác, xét nghiệm theo trình tự thời gian với xét nghiệm này giúp hỗ trợ -Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang -Giới hạn phát hiện: Giới hạn phát hiện ≤ 1.5 U/mL -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤18 phút - Quy cách đóng gói: 300 Test (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
155 | PP2500595236 | 25HC2XNSH.0092 | Dung dịch rửa phản ứng trước khi tạo tín hiệu phát hiện phản ứng miễn dịch. | Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 2 x 2 L (Hoặc tương đương) | Hộp | 300
156 | PP2500595237 | 25HC2XNSH.0093 | Dung dịch phục hồi điện cực | Dùng để: Phục hồi điện cực, vận chuyển hỗn hợp phản ứng thuốc thử, rửa vi hạt phủ streptavidin, phát tín hiệu.(Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 2 x 2 Lít (Hoặc tương đương) | Hộp | 200
157 | PP2500595238 | 25HC2XNSH.0094 | Hóa chất xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể IgM kháng kháng nguyên lõi virus viêm gan B (anti-HBc IgM) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: Hộp/100 test (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
158 | PP2500595239 | 25HC2XNSH.0095 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Xét nghiệm Miễn dịch vi hạt hóa phát quang để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (anti-HCV) trong huyết thanh và huyết tương người. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: Hộp/100 test (Hoặc tương đương) | Hộp | 50
159 | PP2500595240 | 25HC2XNSH.0096 | Dung dịch rửa dùng trên máy miễn dịch | Dung dịch rửa có chứa muối đệm phosphate dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: Hộp/4x975mL (Hoặc tương đương) | Hộp | 30
160 | PP2500595241 | 25HC2XNSH.0097 | Dung dịch rửa máy sinh hóa tự động | Được dùng trong quy trình bảo dưỡng hàng ngày, trong một số quy trình kiểm tra, và được dùng kết hợp với tính năng SmartWash để giảm nhiễm chéo giữa các xét nghiệm thực hiện. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: Hộp/10x68.4mL,10x44.6mL (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
161 | PP2500595242 | 25HC2XNSH.0098 | Dung dịch rửa đường ống cúa máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch rửa đường ống cúa máy xét nghiệm miễn dịch đệm TRIS 0.2% (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 10L (Hoặc tương đương) | Hộp | 50
162 | PP2500595243 | 25HC2XNSH.0099 | Dung dịch cơ chất | Dung dịch đệm chứa chất dioxetan Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 4x130mL (Hoặc tương đương) | Hộp | 30
163 | PP2500595244 | 25HC2XNSH.0100 | Dung dịch pha loãng cho các xét nghiệm | Chức năng/công dụng: Sử dụng để pha loãng mẫu, kiểm tra cơ chất và chất lượng nước. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 3x14 test/hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 6
164 | PP2500595245 | 25HC2XNSH.0101 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBsAg | Chất nội kiểm chuẩn của xét nghiệm định tính virus viêm gan B (HBsAg) (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 2x3x2,5 mL/Hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 9
165 | PP2500595246 | 25HC2XNSH.0102 | Chất chuẩn xét nghiệm dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng maker ung thư | Dạng dung dịch Thành phần: Chất kiểm chứng 1, mức thấp: các kháng nguyên, huyết thanh người, 0,05% natri azide. Chất kiểm chứng 2, mức cao: các kháng nguyên, huyết thanh người, 0,05% natri azide. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 2x3ml+2x3ml (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
166 | PP2500595247 | 25HC2XNSH.0103 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | Miễn dịch kẹp, một bước. Định lượng TSH, dải đo: 0 - 100 mIU/L. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 100 test (Hoặc tương đương) | Hộp | 100
167 | PP2500595248 | 25HC2XNSH.0104 | Hóa chất xét nghiệm định lượng T4 tự do | Miễn dịch kỹ thuật kháng nguyên liên kết pha rắn cạnh tranh, một bước. Định lượng T4 tự do, dải đo: 0 - 10 ng/dL hoặc 0 - 128.7 pmol/L. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 100 test (Hoặc tương đương) | Hộp | 100
168 | PP2500595249 | 25HC2XNSH.0105 | Dung dịch rửa máy cuối ngày | Dung dịch rửa và bảo trì thiết bị miễn dịch tự động. Thành phần chứa dung dịch khử nhiễm, dung dịch rửa và sodium hypđộ Chlorite. Bảo quản ở 15-30°C. - Quy cách đóng gói: 10x3.5ml+ 2 integrated / hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
169 | PP2500595250 | 25HC2XNSH.0106 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Xét nghiệm dùng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương -Phương pháp xét nghiệm: Phương pháp diazo. Cường độ màu của chất nhuộm màu đỏ tạo thành được đo bằng phương pháp đo quang. -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤ 10 - Quy cách đóng gói: 1000 Test (Hoặc tương đương) | Hộp | 4
170 | PP2500595251 | 25HC2XNSH.0107 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Xét nghiệm dùng để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh -Phương pháp xét nghiệm: Phương pháp diazo. Cường độ màu của chất nhuộm màu đỏ tạo thành được đo bằng phương pháp đo quang. (Hoặc tương đương) -Thời gian xét nghiệm (phút): ≤ 10 (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: 1050 Test (Hoặc tương đương) | Hộp | 4
171 | PP2500595252 | 25HC2XNSH.0108 | Chất giảm sức căng bề mặt và giảm bọt | - Được thêm vào buồng ủ để giảm sức căng bề mặt và giảm tạo bọt (bọt gây ảnh hưởng tới kết quả đo quang học) - Độ ổn định trên hệ thống : 12 ngày - Quy cách đóng gói: 40ml/Hộp - Tiêu chuẩn CE (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
172 | PP2500595253 | 25HC2XNSH.0109 | Thanh định danh và kháng sinh đồ vi khuẩn Strep | -Dùng để định danh nhanh và thử nghiệm độ nhạy cảm của các loài vi khuẩn Streptococcus có nguồn gốc. - Có chứa các loại kháng sinh và 1 giếng kiểm soát sinh trưởng. Các kháng sinh thuộc các nhóm: Beta-lactam, Phenicol, Macrolides Lincosamides, Quinolone, Oxazolidinone, Glycopeptide, Tetracycline, Folate Antagonist. - Bảo quản ở 15 - 25oC. Quy cách: 25 test/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 10
173 | PP2500595254 | 25HC2XNSH.0110 | Canh trường kháng sinh đồ cho vi khuẩn Strep | - Thành phần:Casein của Pancreatic Digest, Peptones, Thymidine Phosphorylase và Polysorbate. - Bảo quản ở 2 - 25ºC. - Quy cách: 8mlx100 ống/ hộp (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
174 | PP2500595255 | 25HC2XNSH.0111 | Chỉ thị kháng sinh đồ cho vi khuẩn Strep | - Thành phần: (công thức trên 1 Lít nước tinh khiết): Redox indicator < 1.5g, Redox stabilizers < 20g - Bảo quản ở 2 - 8ºC. Quy cách: 6ml/lọ x 10 lọ/ hộp (Hoặc tương đương) | Lọ | 3
175 | PP2500595256 | 25HC2XNSH.0112 | Bộ thuốc thử tách chiết mẫu xét nghiệm 2 | Nhằm tách các acid nucleic từ các mẫu sinh học để phân tích trong các xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR). Chứa các vi hạt từ tính và đệm tách rửa dạng lỏng chứa đệm kali photphat và Tween 20. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: Hộp chứa 4 chai đệm x 22ml, 4 chai vi hạt x 24ml (Hoặc tương đương) | Hộp | 3
176 | PP2500595257 | 25HC2XNSH.0113 | Khay chứa Hóa chất tách chiết | Khay nhựa phản ứng. (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: Thùng chứa 4 x 20 cái (Hoặc tương đương) | thùng | 8
177 | PP2500595258 | 25HC2XNSH.0114 | Bộ hoá chất sinh phẩm cho xét nghiệm định tính vi khuẩn lao | Xét nghiệm phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR) dùng để định tính DNA của phức hợp MTB trong mẫu đờm có kết quả phết (smear) dương tính hoặc âm tính, hoặc dịch rửa phế quản (bronchial alveolar lavage) hoặc cặn thu được qua xử lý bằng N-acetyl-L-cystein (NALC) từ đờm hoặc dịch rửa phế quản thu thập từ những người nghi ngờ mắc bệnh lao (TB). (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: Hộp chứa 96 xét nghiệm (Hoặc tương đương) | Hộp | 30
178 | PP2500595259 | 25HC2XNSH.0115 | Bộ hoá chất tách chiết DNA | Được dùng trong phòng xét nghiệm để phân lập các DNA từ các mẫu sinh học trong các phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR). (Hoặc tương đương) - Quy cách đóng gói: Hộp chứa 4 x 24 phản ứng (Hoặc tương đương) | Hộp | 30
179 | PP2500595260 | 25HC3HHTM.0001 | Hóa chất xét nghiệm Coombs (trực tiếp và gián tiếp), sử dụng trong truyền máu, sàng lọc kháng thể bất thường và chẩn đoán bệnh tan máu. | Hóa chất kháng globulin người (Anti-Human Globulin) loại polyspecific (Anti-IgG, C3d); độ nhạy ≥ 8%, độ đặc hiệu ≥ 99%; công nghệ ngưng kết cột (Column Agglutination Technology – CAT) hoặc có tính năng kỹ thuật tương đương; tối thiểu 06 test môi trường/card; bảo quản 2–25°C; ổn định trong điều kiện phòng xét nghiệm; phù hợp với hệ thống máy xét nghiệm gelcard tự động hoàn toàn (hoặc tương đương). Tiêu chuẩn chất lượng: CE, FDA (hoặc tương đương); Quy cách đóng gói: Dạng cassette (Poly Cassette), 100 cards/hộp (hoặc tương đương). | Card | 6.000
180 | PP2500595261 | 25HC3HHTM.0002 | Thuốc nhuộm Giemsa | Dung dịch pha loãng dùng để nhuộm huyết đồ, tủy đồ, ký sinh trùng sốt rét, xét nghiệm tế bào dịch. Độ tinh khiết: ≥ 95%, không tạp chất ảnh hưởng hình thái tế bào. Màu nhuộm: rõ ràng, phân biệt tốt nhân – bào tương, hạt ưa base/acid. Bảo quản 15–30°C. lọ ≥ 500 ml, nhãn gốc đầy đủ (tên, nồng độ, hạn dùng, số lô, hãng SX).đáp ứng CE/IVD (Hoặc tương đương) | Chai | 40
Ghi chú:
- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương phải kèm tài liệu để chứng minh.
- Trường hợp nhà thầu dự thầu hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT thì nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa dự thầu có thông số kỹ thuật và tính năng sử dụng giống với các hàng hóa yêu cầu.
- Cụm từ “Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương hoặc cao hơn với các yêu cầu kỹ thuật đã nêu trên.
- Nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa nêu trong E-HSMT (nếu có) chỉ mang tính tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa, không phải tiêu chuẩn đánh giá, nhà thầu có thể chào hàng hóa của hãng khác có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn các hàng hóa nêu trên về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ.
- Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật hàng hóa dự thầu.
1.3. Các yêu cầu khác: Không yêu cầu
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Không yêu cầu