# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai

- Địa chỉ: Tiểu khu 4, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

- Tên gói thầu: Mua hóa chất xét nghiệm, vật tư dùng cho máy xét nghiệm, sinh phẩm năm 2026

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ BHYT, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện đa khoa khu vực Quỳnh Nhai

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.

- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

| STT | STT lô/ phần | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Quy cách đóng gói |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Phần I. HÓA CHẤT DÙNG CHO CÁC LOẠI MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA |  |  |
| 1 | 1 | AST/SGOT | Dải tuyến tính trong khoảng: ≤ 6 đến ≥ 800 U/L Phương pháp: IFFC Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 250mL R1: Tris buffer (pH 7,8) 193 mM MDH: > 1.000U/L; D-LDH: > 1.000U/L; L-aspartate: 360 mM. R2: NADH: 1,7 mM; α-ketoglutarate: 90 mM. Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 8 test/mL | 4x50ml +4x12.5ml |
| 2 | 2 | ALT/SGPT | Dải tuyến tính trong khoảng: ≤ 8 đến ≥800 U/L Phương pháp IFFC Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 250mL R1: Tris buffer ( pH 7,4 ): 125 mM D-LDH < 3.500 U/L; L-Alanine: 624 mM R2: NADH 1,4 mM; a-Ketoglutarate: 75 mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 8 test/mL | 4x50ml +4x12.5ml |
| 3 | 3 | ALBUMIN | Dải tuyến tính trong khoảng: ≤ 0.12 đến ≥ 6 g/dL Phương pháp: BCG Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 116mL. Succinic acid: 0,5M Bromocresol Green:: 0,75mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 17 test/mL | 4x29ml |
| 4 | 4 | a-AMYLASE | Dải đo tối thiểu trong khoảng: Serum: ≤ 3,1 đến ≥ 2.000 IU/L, Urine: ≤ 1,6 đến ≥ 4.000 IU/L Phương pháp: IFCC Thành phần : Tổng thể tích hóa chất ≥ 160mL R1: PIPES, pH 7,0 134 mM; MgCl2 12,5mM Glucosidase >7.5 KU R2: EPS 8 mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 5 test/mL | 4x32ml +4x8ml |
| 5 | 5 | BILIRUBIN TOTAL | Dải đo tối thiểu trong khoảng: ≤ 0,02 đến ≥30 mg/dL. Phương pháp: DPD Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 420mL R1: DPD 2,2 mM RB: HCl 120 mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 3 test/mL | 4x52.5ml + 4x52.5ml |
| 6 | 6 | BILIRUBIN DIRECT | Dải tuyến tính trong khoảng: ≤ 0,04 đến ≥ 10 mg/dL. Phương pháp: DPD Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 420mL R1: DPD 0.1 mM; HCl 300 mM RB: HCl 300 mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 3 test/mL | 4x52.5ml + 4x52.5ml |
| 7 | 7 | CHOLESTEROL | Dải đo tối thiểu trong khoảng: ≤ 8.1 đến ≥ 700 mg/dL Phương pháp: CHOD-PAD Thành phần: 4-Chlorophenol 4.7 mM, 4-Aminoantipyrine 1 mM, Cholesterol esterase (CHE) ≥ 500 U/L, Cholesterol oxidase (CHOD) ≥ 500 U/L, Peroxidase (POD) ≥ 1000 U/L Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 5 test/mL | 8x50ml |
| 8 | 8 | HDL-Cholesterol | Dải tuyến tính trong khoảng: 0 đến ≥ 180 mg/dL: Thành phần: Tổng thể tích hóa chất > 144mL Anti-human-β-Lipoprotein antibody Cholesterol Esterase: 0,8 IU/mL; Cholesterol Oxidase: 4,4 IU/mL; Peroxidase : 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase: 2,0 IU/mL Good’s buffer pH=7,0: 30 mmol/L; N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3.5-dimethoxy-4-fluoroaniline (F-DAOS): 0,20 mmol/L; 4-aminoantipyrine: 0,67 mmol/L Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 4 test/mL | 4x27ml +4x9ml |
| 9 | 9 | LDL-Cholesterol | Dải tuyến tính trong khoảng: ≤ 0,08 đến ≥ 300 mg/dL: Phương pháp: immunosuppression Thành phần: Tổng thể tích hóa chất > 144mL Gồm: Good’s Buffer (pH 6,8) 25 mmol/L; 4-AMP: 0,8 mmol/L, Cholesterol Oxidase (CHO): 3,7 ΙU/mL, Cholesterol Esterase (CHE): 3,7 IU/mL, Peroxidase(POD): 4,9 IU/mL; Catalase: 743 IU/mL Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 4 test/mL | 4x27ml +4x9ml |
| 10 | 10 | CREATININE | Dải đo tối thiểu trong khoảng: Serum: ≤ 0,03 đến ≥ 25 mg/dL, Urine: ≤ 0,1 đến ≥ 370 mg/dL Phương pháp: Jaffe Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 252mL R1: NaOH 0,45M; Detergent 0,4 % R2: Picric acid Solution 22mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 7 test/mL | 4x38ml +4x25ml |
| 11 | 11 | GLUCOSE | Dải đo tối thiểu trong khoảng: Serum: ≤ 0,4 đến ≥ 550 mg/dL, Urine: ≤ 0,08 đến ≥ 800 mg/dL, CSF: ≤ 0,8 đến ≥ 400 mg/dL. Phương pháp: Enzyme hexokinase Thành phần: Tổng thể tích hóa chất > 240mL, gồm: R1: Tris base, pH 7,8: 156 mM ; MgSO4 14 mM; NAD 3,2 mM; ATP 3,1 mM R2: Tris Base 500 mM; MgSO4 25 mM ; Hexokinase > 20.000 U/L, G6PDH >22.000 U/L. Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 8 test/mL | 4x45ml +4x15ml |
| 12 | 12 | TOTAL PROTEIN | Dải đo tối thiểu trong khoảng: ≤ 0,10 đến ≥12g/dL . Phương pháp: Biuret reaction Thành phần : Tổng thể tích hóa chất ≥ 400mL R1: Potassium Sodium Tartrate: 50 mM R2: Potassium Sodium Tartrate: 50 mM Potassium Iodide: 25 mM; Copper (II) Sulfate: 25 mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 5 test/mL | 4x50ml +4x50ml |
| 13 | 13 | TRIGLYCERIDES | Dải đo tối thiểu trong khoảng: ≤ 10.9 đến ≥ 1300 mg/dL Phương pháp: enzymatic GPO-POD Thành phần: Tổng thể tích hóa chất > 250mL R1: Pipes buffer (pH: 6.8): 240 mM, Peroxidase: > 5000 U/L, Glycerokinase: > 1000 U/L, Lipoprotein Lipase: > 15000 U/L, ATP: 4.5 mM, TOOS: 4.8 mM R2: 4- Aminoantipyrine < 15 mM, GPO: > 55.000 U/L Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 8 test/mL | 4x50ml +4x12.5ml |
| 14 | 14 | UREA | Dải đo tối thiểu trong khoảng: Serum: ≤ 1.8 đến ≥ 300 mg/dL, Urine: ≤ 7.1 đến ≥ 4000 mg/dL Phương pháp: Đo màu bằng Enzym Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 400mL R1: Tris buffer (pH 7,4): 150 mM Urease > 20000 U/L; GLDH > 500 U/L; α-Ketoglutarate 10mM R2: Tris base (pH 8,4) 20mM; NADH > 0,2mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 5 test/mL | 4x50ml +4x50ml |
| 15 | 15 | URIC ACID | Dải tuyến tính trong khoảng: Serum: ≤ 0,5 đến ≥ 30 mg/dL, Urine: ≤ 0,4 đến ≥ 550 mg/dL Phương pháp: Enzymatic Uricase Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 400mL R1: 4-aminoantipyrine : 1mM; Peroxidase: > 15 KU/L R2: Uricase: >260 U/L Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 5 test/mL | 4x50ml +4x50ml |
| 16 | 16 | GGT | Dải đo tối thiểu trong khoảng: ≤ 2,5 đến ≥1.000 U/L Phương pháp: IFCC enzymatic colorimetric Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 320mL R1: Tris buffer (pH 8,2): 160 mM, Glycyl-Glycine: 200 mM R2: Tris buffer (pH 8,2): 20 mM, GLUPA-C: 8 mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 6 test/mL | 4x40ml +4x40ml |
| 17 | 17 | MEDI-CAL | Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 60mL, gồm: Huyết thanh người đông khô gồm các chất phân tích: Alanine Aminotransferase, Albumin, Alkaline Phosphatase, Aspartate Aminotransferase, α-Amylase, Calcium, Cholesterol, Cholinesterase, Creatine Kinase, Creatinine, Direct Bilirubin, G-Glutamyl Transferase, Glucose, HDL-Cholesterol, Inorganic Phosphorus, Iron, Lactate, Lactate Dehydrogenase, LDL—Cholesterol, Magnesium, Total Bilirubin, Total Protein, Triglycerides, Urea, and Uric Acid. | 12x5ml |
| 18 | 18 | CLINICAL CHEMISTRY CONTROL LEV.1 | Thành phần: Huyết thanh người đông khô. | 12x5ml |
| 19 | 19 | CLINICAL CHEMISTRY CONTROL LEV.2 | Thành phần: Huyết thanh người đông khô. | 12x5ml |
| 20 | 20 | ETHANOL | Dải tuyến tính tối thiểu: ≥ 300mg/dL Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 100mL Lyoph: Buffer (pH 8,4): 2,3 mM; ADH: > 5800 U/L, NAD+: 2,34 mM. R1: Buffer (pH 9): 750 mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 3 test/mL | 10xLyoph+10x10ml |
| 21 | 21 | ETHANOL CALIBRATOR | Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 10mL, gồm Ethanol trong chất đệm và chất bảo quản | 2x5ml |
| 22 | 22 | ETHANOL CONTROL | Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 20mL, gồm: Ethanol trong dung dịch đệm, chất bảo quản. | Level 1 :2x5ml Level 2 :2x5ml |
| 23 | 23 | CALCIUM | Dải đo tối thiểu trong khoảng: Serum: ≤ 0.01 đến ≥15 mg/dL, Urine: ≤ 0,08 đến ≥ 35 mg/dL Phương pháp: Arsenazo III colorimetric Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 120mL. Gồm: MES buffer (pH 6.5): 100 mM, Arsenazo III: 1.5 mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 16 test/mL | 4x30ml |
| 24 | 24 | CK-MB | Dải tuyến tính tối thiểu: ≥ 2.000U/L Phương pháp: enzymatic immunoinhibition Thành phần : Tổng thể tích hóa chất ≥ 60mL Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 6 test/mL | 2x24ml +2x6ml |
| 25 | 25 | CK-MB CALIBRATOR | Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 3mL, Bao gồm: Chế phẩm đông khô dựa trên huyết thanh người, chứa CK-MB người trong dung dịch đệm, chất bảo quản | 3x1mL |
| 26 | 26 | CK-MB CONTROL | Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 12mL, Bao gồm: Chế phẩm đông khô dựa trên huyết thanh người, chứa CK-MB của người trong dung dịch đệm với chất ổn định và chất bảo quản. | 2 x 3 x 2ml |
| 27 | 27 | CRP LATEX | Dải tuyến tính trong khoảng: ≤ 0.12 đến ≥ 160mg/L Phương pháp : Immunoturbidimetric Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 72mL. R1: Tris buffer pH 7.4, Polymer for the acceleration of the aggregation reaction R2: Monoclonal anti-human CRP protein antibodies bound on latex particles. Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 5 test/ml | 4x9ml +4x9ml |
| 28 | 28 | CRP LATEX CALIBRATOR | Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 5ml Huyết tương người và dịch màng phổi dạng lỏng, không tan máu, được lọc và điều chỉnh bằng chất ổn định và chất bảo quản. | 5x1x1ml |
| 29 | 29 | IMMUNOLOGY CONTROL 1 | Thành phần: Vật liệu kiểm soát dạng lỏng, dựa trên huyết thanh người. | 1x3ml |
| 30 | 30 | IMMUNOLOGY CONTROL 2 | Thành phần: Vật liệu kiểm soát dạng lỏng, dựa trên huyết thanh người. | 1x3ml |
| 31 | 31 | IRON | Dải tuyến tính trong khoảng: ≤ 4,9 đến ≥ 1.000 μg/dL Phương pháp: Ferrozine Thành phần : Tổng thể tích hóa chất ≥ 216mL R1: Acetate buffer (pH 4,5): 100 mM; Thiourea: 210 mM Hydroxylamine salt: 350 mM R2: Acetate buffer (pH 4.5): 100 mM; Ferrozine: 6 mM Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 5 test/mL | 4x27ml +4x27ml |
| 32 | 32 | CK | Dải đo tối thiểu trong khoảng: ≤ 2 đến ≥ 2.000 IU/L Phương pháp: IFCC Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 120mL. Bao gồm: R1: Imidazole 125 mM, EDTA 2.5 mM, Mg Acetate 12.5 mM, AMP 6.5 mM, NADP 2.5 mM, Hexokinase ≥ 4500 U/L, D-Glucose 25 mM, NAC 25 mM R2: Creatine Phosphate 166 mM, ADP 15 mM, G6PD ≥ 10000 U/L Số test làm được tối thiểu trên máy sinh hóa AU ≥ 6 test/mL | 4x24ml +4x6ml |
| 33 | 33 | HbA1C | Dải tuyến tính trong khoảng: ≤ 2% đến ≥ 16% Phương pháp đo: Latex Immunoturbidimetric Thành phần: Tổng thể tích hóa chất ≥ 260ml Thuốc thử R1 gồm: Latex 0.1%, Glycine buffer 15mmol/L. Thuốc thử R2 gồm: Glycine buffer 60mmol/L, Monoclonal mouse antihuman HbA1c antibody >0.03mg/ml. Thuốc thử R3 (Lyse) gồm: Buffer 50mmol/L, Stabilizer 0.5% | 1x60ml+ 1x20ml+ 2x90ml |
| 34 | 34 | HbA1C Calibrator | Dạng đông khô. Tổng thể tích hóa chất ≥ 2ml. | 4x0,5ml |
| 35 | 35 | HbA1c Control | Dạng đông khô. Tổng thể tích hóa chất ≥ 1ml. | 2 x 0.5 ml |
| 36 | 36 | WASH SOLUTION | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa; Thành phần: ≤ 2% Sodium Hydroxide, chất hoạt động bề mặt và chất bảo quản | 1x5L/can |
|  |  | PHẦN II. HÓA CHẤT ĐÔNG MÁU TỰ ĐỘNG: Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp TBYT để sử dụng vật tư, hóa chất |  |  |
| 37 | 1 | Hóa chất xét nghiệm PT | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để xác định thời gian prothrombin trong huyết tương người Thành phần: 2% bột não thỏ, 0.01% canxi cloride, 3% mannitol và 2% albumin huyết thanh bò; đệm hoàn nguyên là đệm Tris 5% | 6*4mL |
| 38 | 2 | Hóa chất xét nghiệm APPT | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) của huyết tương người Thành phần: 0.45% cephalin, 2% silica, 0.02% chất hoạt động bề mặt CHAPS và 3% mannitol; CaCl2 0.025 mol/L | 6*4mL |
| 39 | 3 | Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để xác định hàm lượng Fibrinogen (FIB) trong huyết tương người Thành phần: 0.09% thrombin, 0.01% canxi chloride, 3% mannitol và 2% albumin huyết thanh bò; đệm imidazole là dung dịch đệm 5% | 6*4mL |
| 40 | 4 | Mẫu QC nội kiểm chung mức 1 | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để kiểm soát chất lượng ở cấp độ 1 đối với các xét nghiệm xác định thời gian Prothrombin (PT), thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT), hàm lượng fibrinogen (FIB). Thành phần: natri citrat,huyết tương lợn chống đông máu , albumin huyết thanh bò, natri benzoat | 12*1mL |
| 41 | 5 | Mẫu QC nội kiểm chung mức 2 | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để kiểm soát chất lượng ở cấp độ 2 đối với các xét nghiệm xác định thời gian Prothrombin (PT), thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT), hàm lượng fibrinogen (FIB) Thành phần: natri citrat huyết tương lợn chống đông máu , albumin huyết thanh bò, natri benzoat. | 12*1mL |
| 42 | 6 | Dung dịch bảo trì và làm sạch kim hút | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để bảo trì và làm sạch kim hút Thành phần: Nước tinh khiết, Natri hydroxit, Chất hoạt động bề mặt, Chất ổn định, Chất bảo quản | 18*10mL |
| 43 | 7 | Dung dịch bảo trì và làm sạch đường ống | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu để bảo trì và làm sạch đường ống Thành phần: Nước tinh khiết, chất bảo quản | 100mL |
| 44 | 8 | Cuvettes phản ứng | Tính năng: Dùng cho máy phân tích đông máu | 6x1 vòng/thùng |
|  |  | Phần III. HÓA CHẤT DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM KHÍ MÁU |  |  |
| 45 | 1 | Thẻ xét nghiệm G3+ |  | Hộp x 25 thẻ |
|  |  | Phần IV. SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO: Nhà thầu trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp TBYT để sử dụng vật tư, hóa chất các hàng hóa có STT mời thầu 49-52 và từ STT 54-57 |  |  |
| 46 | 1 | Test HBsAg | Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.9%. - Độ chính xác ≥ 99.85%. - Ngưỡng phát hiện: 2ng/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% - Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. | 50 Test / Hộp |
| 47 | 2 | Tets HIV | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus HIV type 1 và type 2. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.5%. - Độ chính xác ≥ 99.65% . - Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% - Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. | 50 Test / Hộp |
| 48 | 3 | Test nhanh chẩn đoán viêm gan C | Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Không sử dụng dung dịch đệm. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. Qui cách test thử: (Ngang : 0.52cm, chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.2%. - Độ chính xác ≥ 99.5% . - Ngưỡng phát hiện: 2NCU/ml - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100%. - Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. | 50 Test / Hộp |
| 49 | 4 | AFP (Ung thư gan) | Sử dụng để định lượng in vitro AFP trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Phạm vi đo: 2.0 – 500.0 ng/mL Độ chụm trong quá trình chạy: ≤ 10% Độ chụm giữa các lần chạy: ≤ 15% | 25 test/hộp |
| 50 | 5 | CA-125 (Ung thư buồng trứng) | Dùng trong in vitro để định lượng kháng nguyên ung thư 125 (CA125) trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần Phạm vi đo: 2.0 – 500.0 ng/mL Độ chụm trong quá trình chạy: ≤ 10% Độ chụm giữa các lần chạy: ≤ 15% | 25 test/hộp |
| 51 | 6 | CA 15-3 (Ung thư vú) | Dùng trong in vitro để định lượng kháng nguyên ung thư 15-3 (CA15-3) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương Phạm vi đo: 1.5 – 300.0 U/mL Độ chụm trong quá trình chạy: ≤ 10% Độ chụm giữa các lần chạy: ≤ 15% | 25 test/hộp |
| 52 | 7 | CEA (Ung thư ruột) | Dùng để định lượng in vitro kháng nguyên carcinoembryonic (CEA) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương Phạm vi đo: 2.0 ng/mL – 500.0 ng/mL Độ chụm trong quá trình chạy: ≤ 10% Độ chụm giữa các lần chạy: ≤ 15% | 25 test/hộp |
| 53 | 8 | FOB (Ung thư trực tràng) | Phát hiện định tính Hemoglobin (hHb) người trong mẫu phân. Giá trị cut-off ≥50ng/ml (5,1 µg hHb / g phân) đối với hemoglobin người. Độ nhạy lâm sàng ≥99%, độ đặc hiệu lâm sàng ≥80% Vạch chứng có màu xanh và vạch thử nếu xuất hiện sẽ có màu đỏ. | 20 test/hộp |
| 54 | 9 | Beta HCG (Mang thai) | Dùng để định lượng in vitro hormone gonadotropin màng đệm người (HCG) trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Phạm vi đo 5.0-100000.0 mIU/ml Độ chụm trong quá trình chạy: ≤ 10% Độ chụm giữa các lần chạy: ≤ 15% | 25 test/hộp |
| 55 | 10 | Total T3 (Tuyến tụy) | Sử dụng để định lượng T3 trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trong chẩn đoán In Vitro Dải đo: 0.30-10.00 nmol / L Độ chụm trong quá trình chạy: ≤ 10% Độ chụm giữa các lần chạy: ≤ 15% | 25 test/hộp |
| 56 | 11 | Total T4 (Tuyến tụy) | Sử dụng để định lượng T4 trong mẫu huyết thanh và huyết tương người trong chẩn đoán in vitro Dải đo: 5.4 – 320.00 nmol / L Độ chụm trong quá trình chạy: ≤ 10% Độ chụm giữa các lần chạy: ≤ 15% | 25 test/hộp |
| 57 | 12 | TSH | Dùng để định lượng invitro hormone kích thích tuyến giáp (TSH) trong huyết thanh và huyết tương người Dải đo: 0.1 μIU /mL – 50.00 μIU /mL Độ chụm trong quá trình chạy: ≤ 10% Độ chụm giữa các lần chạy: ≤ 15% | 25 test/hộp |
| 58 | 13 | Test nhanh chẩn đoán chất gây nghiện 5 thành phần | Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) Ngưỡng phát hiện: + Morphine: 300 ng/ml + MDMA: 500 ng/ml + Ketamine: 1.000 ng/ml + Methamphetamine: 1.000 ng/ml + THC: 50 ng/ml - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.6%. - Độ chính xác ≥ 99.7%. - Độ lặp lại: 100 %. - Độ ổn định: 100%. Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. | 15 Test / Hộp |
|  |  | Phần V. VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA |  |  |
| 59 | 1 | Dây bơm máy sinh hóa AU 480 | Dây bơm dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa dài 10.5cm | 2 cái/ Túi |
| 60 | 2 | Đèn đo dùng cho máy sinh hóa AU | Bóng đèn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Thông số kỹ thuật: 12V, 20W | 1 cái/ Hộp |
| 61 | 3 | Đèn đo dùng cho máy sinh hóa BS 200E | Bóng đèn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Thông số kỹ thuật: 12V, 20W | 1 cái/ Hộp |
|  |  | Phần VI. HÓA CHẤT DÙNG CHO CÁC LOẠI MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC |  |  |
| 62 | 1 | Alfa Diluent | Là dung dịch pha loãng máu dùng cho việc đếm và định cỡ tế bào. ¾ Thành phần: + Muối ổn định isotonic <1.5%; + Thuốc chống vi trùng <0.1%; + Dung dịch đệm <0.3%. ¾ Đóng gói: Bình 20 lít. | Bình 20 lít |
| 63 | 2 | Alfa Lyse | Là dung dịch ly giải phá vỡ hồng cầu, không chứa cyanide lytic, dùng để đếm và định cỡ tế bào. Thành phần: + Muối bậc 4 <1.0%; + Muối <1.5%. Đóng gói: Bình 5 lít. | Chai: 05 lít |
| 64 | 3 | Máu chuẩn 3 thành phần | Là chất chuẩn dử dụng để theo dõi hoạt động của máy phân tích huyết học Đóng gói: Lọ 3x4.5ml.. | Lọ: 3x4.5 ml |
| 65 | 4 | Dung dịch ISOTONAC3 | Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 7.35 đến 7.55 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Natri clorid, Sulfate Can 18 lít. | Can: 18 lít |
| 66 | 5 | Dung dịch Hemolynac 310 | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Độ pH: 7.0 đến 7.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương Chai 250 ml. | Chai: 250 ml |
| 67 | 6 | Dung dịch Cleanac 710 | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Mùi: nhẹ Độ pH: 8.0 đến 8.6 Thành phần: ethylene glycol monophenyl ether Can 2 lít. | Can: 2 lít |
| 68 | 7 | Dung dịch Cleanac 810 | Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: chất lỏng Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá Độ pH: 10 đến 13 Thành phần: Natri hypoclorit Đóng gói: 3x15ml/Bộ | 3 x 15 ml |
| 69 | 8 | Dung dịch Hemolynac 510 | Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: không Mùi: không Độ pH: 8.0 đến 8.6 Tính tan: tan trong nước Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm Chai 250 ml. | Chai: 250 ml |
| 70 | 9 | Máu chuẩn 5DN | Dùng để kiểm chuẩn máy phân tích huyết học Trạng thái vật lí: chất lỏng Màu: đỏ sẫm Độ pH: trung tính Tính tan: tan trong nước Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu bị kích thích và tiểu cầu của động vật có vú Đóng gói: 3mL/Lọ | Lọ: 3 ml |
|  |  | Phần VII. HÓA CHẤT DÙNG CHO CÁC MÁY XÉT NGHIỆM ĐIỆN GIẢI |  |  |
| 71 | 1 | Dung dịch rửa máy điện giải (Weekly cleaning solution) | Đóng gói: Lọ 100ml. Dùng rửa máy điện giải hàng tuần | Lọ: 100 ml |
| 72 | 2 | Bộ hóa chất điện giải | Bộ gồm: 650 + 350 mL. Là chất chuẩn A và chuẩn B dùng trong máy xét nghiệm điện giải | 650 + 350 ml |
| 73 | 3 | Dung dịch pha loãng nước tiểu | Đóng gói: Lọ 100ml. Dùng để pha loãng mẫu nước tiểu, tương thích sử dụng cho máy điện giải | Lọ: 100 ml |
| 74 | 4 | QC điện giải | Đóng gói: Lọ 100ml. Dùng để kiểm tra chất lượng kết quả xét nghiệm và hiệu chuẩn máy điện giải | Lọ: 100 ml |
|  |  | Phần VIII. VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY ĐIỆN GIẢI |  |  |
| 75 | 1 | Dây bơm máy điện giải Caretium | Dây bơm nhu động dùng cho máy điện giải | 1 cái/ Túi |
| 76 | 2 | Điện cực Na+ máy Caretium | Điện cực Na dùng để đo nồng độ Na trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | 1 cái/ Hộp |
| 77 | 3 | Điện cực K+ máy Caretium | Điện cực K dùng để đo nồng độ K trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | 1 cái/ Hộp |
| 78 | 4 | Điện cực Ca máy Caretium | Điện cực Ca dùng để đo nồng độ Ca trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | 1 cái/ Hộp |
| 79 | 5 | Điện cực CL máy Caretium | Điện cực Cl dùng để đo nồng độ Cl trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | 1 cái/ Hộp |
| 80 | 6 | Điện cực PH máy Caretium | Điện cực pH dùng để đo nồng độ pH trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | 1 cái/ Hộp |
| 81 | 7 | Điện cực Ref máy Caretium | Điện cực Reference dùng để đo nồng độ tham chiếu trong máy phân tích điện giải. Hộp 1 cái. | 1 cái/ Hộp |
| 82 | 8 | Que thử máy Combostik | ¾ Các thông số đo được: Glu (Glucose), Pro (Protein)m, pH, Bld (Blood – máu), Ket (Ketone), Nit (Nitrite), Bil (Bilirubin), Uro (Urobilinogen), SG (Specific Gravity), Leu(Leukocytes), AsA (Ascorbic Acid). ¾ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Hộp 100 test |
| 83 | 9 | Bộ huyết thanh mẫu | Anti A, Anti B, Anti AB và Anti D. Bộ gồm: 4 lọ 10ml | Bộ 4 lọ |
| 84 | 10 | Giấy in nhiệt 5.8 | Giấy nhiệt K58mm (CT100) | Hộp 10 cuộn |

Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong danh mục hàng hóa chỉ nhằm minh họa các thông số, tính năng kỹ thuật của hàng hóa. Yêu cầu thông số kỹ thuật là tối thiểu. Nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có thông số, tính năng tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu cũng có thể chào hàng hóa có quy cách khác, miễn đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu của E-HSMT

1.3. Các yêu cầu khác

- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).

- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng.

- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT:

+ Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;

+ Số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.

# + Bảng phân loại TTBYT

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].